## Lapas1
Dezinfekcijos ir sterilizacijos priemonių pirkimo atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMAS
Techninė specifikacija
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
1. | Odos dezinfekcijos medžiagos | L | 3200 |  |  |  | 0,5 -1,0 l |  | Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms, grybeliams (t.t. aspergylus niger), virusams (pateikti mikrobiologinių tyrimų rezultatus). Veikliosios medžiagos – alkoholiai (100 g tirpalo alkoholio turi būti ne mažiau kaip 70 g). Turi tikti greitai dezinfekcijai. Ant paviršių nepalikti drėgnų ruožų. Turi būti fiksuotas užsukimas. Ekspozicijos laikas: nuo 30 sek. iki 5 min. Prie flakono turi būti specialus išpurškėjas. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
2. | Antimikrobinis kūno ir veido losjonas | L | 50 |  |  |  | 0,15 - 0,5 l |  | Paruoštas naudoti, tinka odos ir gleivinių prausimui esant infekcijai ar jos pavojui, MRSA kontaminacijai. Bespalvis, bekvapis, apsaugo odą nuo išsausėjimo. Veiklioji medžiaga – oktenidinas.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
3.Priemonės chirurginei rankų antiseptikai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
Losjonai chirurginiam rankų plovimui ir rankų antiseptikai chirurginei rankų antiseptikai turi būti to paties gamintojo
3.1. | Skystas muilas chirurginiam rankų plovimui | L | 700 |  |  |  | 0,5 l |  | Turi tikti ligoninės sieniniams dozatoriams (arba pateikti dozatorius, tinkančius siūlomai priemonei pakeitimui). Savybės: PH neutrali, be dažo medžiagų. Sudėtyje yra odos apsaugos ir priežiūros komponentų. Tinkantis jautriai odai, dažnam rankų plovimui. Lengvai putoja, greitai ir efektyviai valo odą. Paruoštas naudojimui. Gerai nusiskalauja. Pateikti kosmetikos gaminio notifikavimo pažymėjimą. Rankų higienos priemonės (nuo 3.1 iki 3.7 turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje).
3.2. | Skystas muilas chirurginiam rankų plovimui | L | 1500 |  |  |  | 1,0 l |  | Tie patys reikalavimai kaip 3.1 punkte.
3.3. | Rankų antiseptikas chirurginei rankų antiseptikai | L | 900 |  |  |  | 0,5 l |  | Turi tikti ligoninės sieniniams dozatoriams (arba pateikti dozatorius, tinkančius siūlomai priemonei). Veikliosios medžiagos – propanolio alkoholiai: 100 g tirpalo sudaro ne mažiau 60 g. Turi tikti chirurginiam rankų paruošimui, pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms, grybeliams, virusams (TB, ŽIV, HBV, ROTO, MRSA, NORO). Turi pasižymėti greitu veikimu ( iki 2 min. – chirurginei rankų dezinfekcijai), turi turėti odos apsaugos ir priežiūros komponentų. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. Pateikti laminuotas chirurginio rankų paruošimo schemas.
3.4. | Rankų antiseptikas chirurginei rankų antiseptikai | L | 2500 |  |  |  | 1,0 l |  | Tie patys reikalavimai kaip 3.3 punkte.
3.5. | Alkūniniai sieniniai dozatoriai | Vnt. | 100 |  |  |  | 1 l talpos |  | Tvirtinamas stabiliai prie sienos, rankena ilga (ne trumpesnė 18 cm), patogus paspaudimas alkūne (nesiliečiant prie korpuso ir išlaikant sterilumą). Korpuso paviršius lygus, lengvai valomas, visiškai uždaras su vientisu gaubtu. Anga uždengta skaidriu plastiku. Turi dozavimo reguliavimo įrenginį (nuo 0,5 - 1,5 ml). Turi tikti perkamiems losjonų ir rankų dezinfekcijos medžiagų flakonams.
3.6. | Alkūniniai sieniniai dozatoriai | Vnt. | 60 |  |  |  | 0,5 l talpos |  | Tie patys reikalavimai kaip 3.5 punkte.
3.7. | Dozavimo pompa | Vnt. | 50 | [5 empty] | Turi tikti 0,5 - 1,0 l perkamiems muilų ir rankų dezinfekcijos medžiagų flakonams.
3 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
4. Priemonės higieninei rankų antiseptikai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
4.1. | Rankų antiseptikas higieninei rankų antiseptikai | L | 150 |  |  |  | 0,5 l |  | Plataus veikimo spektro antiseptikas rankoms. Veikimas: bakteriocidinis (TBC, MRSA), virucidinis (HBV, HCV, ŽIV, Rota, Adeno ir kt.), fungicidinis (Candida albicans, Aspergillus niger ir kt.). Sudėtinės medžiagos: proponolis, etanolis, ketvirtiniai amonio junginiai ir rankų priežiūros priemonės. Veikimo laikas ne ilgiau kaip 30 s. Bespalvis. PH 6 - 7. Be dažiklių, koncervantų. Neturi sausinti rankų. Sudėtyje yra odą tausojančių medžiagų. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. Pateikti laminuotas higieninio rankų paruošimo schemas. Rankų higienos priemonės nuo 4.1 iki 4.12 turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje. Turi tikti esamiems ligoninės dozatoriams arba pateikti dozatorius, tinkančius siūlomoms medžiagoms.
4.2. | Rankų antiseptikas higieninei rankų antiseptikai | L | 300 |  |  |  | 1 l |  | Tie patys reikalavimai kaip 4.1 punkte.
4.3. | Rankų antiseptikas higieninei rankų antiseptikai | L | 500 |  |  |  | 5 l |  | Tie patys reikalavimai kaip 4.1 punkte.
4.4. | Skystas muilas rankų plovimui | L | 150 |  |  |  | 0,5 l |  | Švelnus rankų odos muilas, tinkantis dažnam plovimui. Muile yra drėkinančių ir minkštinančių medžiagų, kurios palaiko natūralią odos drėgmės pusiausvyrą. Ph - 5,5.
4.5. | Skystas muilas rankų plovimui | L | 300 |  |  |  | 1 l |  | Tie patys reikalavimai kaip 4.4 punkte.
4.6. | Skystas muilas rankų plovimui | L | 400 |  |  |  | 5 l |  | Tie patys reikalavimai kaip 4.4 punkte.
4.7. | Alkūniniai sieniniai dozatoriai | Vnt. | 300 |  |  |  | 0,5 l |  | Laikiklis turi būti pagamintas iš sustiprintos konstrukcinės termoplastinės medžiagos, kuri pasižymėtų standumu ir stiprumu, bei būti atspari dezinfekcijos priemonėms. Alkūninės rankenos dėka, nėra jokio sąlyčio su dozavimo sistema. Laikiklio rankena turi būti sukonstruota iš viršaus, o dozavimo sistema viršuje. Laikiklis turi būti lengvai valomas, dezinfekuojamas ir kompaktiškas. Fiksuotas užsukimas su dozavimo pompomis.
4.8. | Alkūniniai sieniniai dozatoriai | Vnt. | 300 |  |  |  | 1 l |  | Tie patys reikalavimai kaip 4.8. punkte.
4.9. | Dezinfekcinės servėtėlės su alkoholiu | Serve-tėlė | 150000 |  |  |  | Ne mažiau 120 servetėlių |  | Servėtėlės skirtos rankoms ir odai dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose. Servėtėlėse yra plataus veikimo spektro veikliųjų medžiagų. Veikimas: bakteriocidinis (TBC, MRSA), virucidinis (HBV, HCV, ŽIV, Rota, Adeno ir kt.), fungicidinis (Candida albicans, Aspergillus niger ir kt.). Veikimo laikas ne ilgiau 30 s. Naudojimas: servėtėlė ištraukiama iš dozavimo dėžutės per angą, fasuotė sandariai užsidaro, kad servėtėlės neišdžiūtų. Servėtėlės supakuotos ne daugiau kaip po 150 vnt. Dydis: ne mažesnės kaip 15 x 15 cm. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą.
4.10. | Dezinfekcinės servėtėlės su alkoholiu | Serve-tėlė | 250000 |  |  |  | Ne mažiau 450 servetėlių |  | Servėtėlės skirtos alkoholiui atspariams paviršiams dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose. Servėtėlėse yra plataus veikimo spektro veikliųjų medžiagų. Veikimas: bakteriocidinis (TBC, MRSA), virucidinis (HBV, HCV, ŽIV, Rota, Adeno ir kt.), fungicidinis (Candida albicans, Aspergillus niger ir kt.). Veikimo laikas ne ilgiau 30 s. Naudojimas: servėtėlė ištraukiama iš dozavimo dėžutės per angą, fasuotė sandariai užsidaro, kad servėtėlės neišdžiūtų. Servėtėlės supakuotos ne daugiau kaip po 500 vnt. Dydis: ne mažesnės kaip 15x 15 cm. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą.
4.11. | Laikiklis skirtas pakabinti rankų antiseptikui ant lovos | Vnt. | 30 |  |  |  | 0,5 l |  | Laikiklis skirtas pakabinti 0,5 l rankų antiseptikui ant lovos.
4.12. | Dozavimo pompa | Vnt. | 300 |  |  |  | 0,5-1 l |  | Turi tikti 0,5 - 1 l perkamiems muilams ir rankų dezinfekcijos medžiagų flakonams. Užsukama pompa –dozatorius, skirtas 0,5 - 1 l buteliui, gali būti dezinfekuojamas ir naudojamas ne vienkartinai.
4 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
5. | Kremas personalo rankų odos priežiūrai | L | 200 |  |  |  | Flakonas 0,2 - 0,5 l |  | Skirtas sveikatos priežiūros įstaigų personalui profesonaliam naudojimui. Tinkamas naudoti mūvint apsaugines pirštines. Turi skatinti pažeistos odos atsinaujinimą; drėkinti odą; didinti jos elastingumą; reguliuoti odos riebalų ir vandens balansą; greitai patekti į giliuosius odos sluoksnius. Sudėtyje turi turėti: odą tausojančių, natūralių komponentų. Užtikrinti rankų apsaugą ne mažiau kaip 2 valandoms.
6. | Įrenginys skirtas mokyti ir tikrinti rankų chirurginį ir higieninį paruošimą | Vnt. | 1 | [5 empty] | Įrenginys skirtas rankų dezinfekcijos priežiūrai ir mokymui, naudojant fluorescencinį metodą. Turi turėti CE ženklą.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Darbinio skiedinio (veikian-čio TBC) 1 L kaina Eur su PVM | Ekspozi-cijos laikas veikiantis TBC | Reikalavimai
7. | Paviršių dezinfekcijos medžiagos | L | 400 |  |  |  | iki 5 l. |  |  |  | Veiklioji medžiaga: aminai ir ketvirtiniai amonio junginiai. Sudėtyje neturi būti chloro, aldehidų, fenolių junginių, rūgščių. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, ROTO). Turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis. Turi tikti įvairių kietų paviršių, san. mazgų, stalo indų, maisto ruošimo patalpų, anestezijos įrangos, slaugos priemonių plovimui ir dezinfekcijai. Turi turėti trumpą ekspozicijos laiką (5-30 min.); nepalikti dėmių, greitai džiūti; fiksuotas užsukimas. Su pompa. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. Vertinama 1 l darbinio tirpalo kaina. Privaloma pateikti 1 l darbinio tirpalo kainą ir ekspozicijos laiką veikiantį TBC.
8. | Aukšto lygio paviršių dezinfekcijos medžiaga | kg/L | 50 | [7 empty] | Veiklioji medžiaga: peracto rūgštis, ketvirtiniai amonio junginiai, plovikliai. Sudėtyje neturi būti chloro. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, ROTO), sporicidiniu poveikiu (Clostridium difficile). Turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis. Turi tikti sveikatos priežiūros įstaigų grindų ir medicininių prietaisų paviršių, inkubatorių, anestezijos įrangos valymui ir dezinfekavimui. Turi turėti trumpą ekspozicijos laiką (5-30 min.); nepalikti dėmių, greitai džiūti. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. Vertinama 1 l darbinio tirpalo kaina. Privaloma pateikti 1 l darbinio tirpalo kainą ir ekspozicijos laiką veikiantį TBC.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato vienetas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
9. | Priemonė greitai paviršių dezinfekcijai | L | 800 |  |  |  | 0,7 l - 1 l |  | Greitai paviršių dezinfekcijai paruoštas naudoti tirpalas. Tinka visiems alkoholiui atspariems paviršiams, įskaitant ir medicinos prietaisus sveikatos priežiūros įstaigoje. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TBC), grybeliams (aspergylus niger), virusams (pateikti mikrobiologinių tyrimų rezultatus). Veikliosios medžiagos – alkoholiai (100 g tirpalo alkoholio turi būti ne mažiau kaip 70 g). Turi tikti greitai dezinfekcijai. Ant paviršių nepalikti drėgnų ruožų. Turi būti fiksuotas užsukimas. Ekspozicijos laikas: nuo 30 sek. iki 5 min. Prie flakono turi būti specialus išpurškėjas. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato vienetas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
10. Servetėlės paviršių dezinfekcijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
10.1. | Universalus servetėlių dispenseris (kibirėlis) skystoms dez. priemonėms paviršių dezinfekcijai | Vnt. | 150 | [5 empty] | Turi būti hermetiškai uždaromas, turėti dispenserinę sistemą servetėlių išgręžimui ir dozavimui. Storo, kieto, nepermatomo plastiko, gerai laikančio formą. Turi tikti visoms paviršių dezinfekuojančioms priemonėms, apsaugoti dezinfektantus nuo užteršimo ir išgaravimo. Talpa 2,5 - 3 litrai.
10.2. | Servetėlės paviršių valymui ir dezinfekcijai | Serve-tėlė | 90000 |  |  |  | Ritinyje 90 - 120 servetė-lių |  | Turi tikti kibirėliams. Ritinys perforuotas, medžiaga – poliesteris, gerai sugeriantis drėgmę, nepaliekantis pūko.
10 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato vienetas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
11. | Sausos servetėlės paviršių valymui ir dezinfekcijai | Riti-nys | 2000 |  |  |  | Ritinyje 100 servetėlių (± 10 vnt.) |  | Turi būti pritaikyti įstaigoje naudojamiems servetėlių dispanseriams (Bode kibirėliams). Ritinys perforuotas, servetėlių plotas nuo 750 iki 930 cm2. Ritinio aukštis nuo 18 iki 21,5 cm. Ritinio skersmuo ne didesnis kaip 14,5 cm. Medžiaga – poliesteris, gerai sugeriantis drėgmę, nepaliekantis pūko.
12. | Dezinfekciniu tirpalu impregnuotos servetėlės echoskopų daviklių ir kitų atsparių alkoholiui paviršių dezinfekcijai. | Serv-etėlė | 150000 | [5 empty] | Skirta echoskopų, ultragarso daviklių ir kietos optikos kasdieninei dezinfekcijai. Neturi būti alkoholių, aldehidų, dažiklių, kvapiklių. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai (tame tarpe Polyoma, Papiloma virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 2 min. Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos dezinfekcine priemone servetėlės supakuotos į saugią vienkartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangteliu.Traukiasi po vieną. Valymo metu nesuplyšta, nepalieka ant valomojo paviršiaus pūkų, perteklinės drėgmės. Pakuotėje ne mažiau 80 servetėlių. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. Vertinama 1 servetėlės kaina.
13. | Servetėlės alkoholiui atsparių paviršių dezinfekcijai plastikiniame dispenseryje | Serve-tėlė | 60000 |  |  |  | 120 – 200 vnt. |  | Skirtos aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai (stalams, kėdėms, durų rankenoms, monitoriams, klaviatūroms, mobiliems telefonams, lovų rėmams, med. įrangai ir instrumentams). Servetėlės impregnuotos alkoholiu (ne mažiau 60 %) ir medžiagomis sustiprinančiomis alkoholio veikimą. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, fungicidiškai, virusidiškai (įsk. HBV, ŽIV, HCV, Polyoma, adeno, rota virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 2 min. Patogios naudojimui, vienu judesiu išsitraukia viena servėtėlė. Perforuotos, įpakuotos dėžutėje su dozatoriumi. Servėtėlių dydis patogus valymui, galima nuvalyti kuo didesnį plotą, ne alergizuoja, stipriai sudrėkintos. Nurodyti servėtėlių skaičių pakuotėje. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. Vertinama 1 servetėlės kaina.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
14. | Centrinių ir periferinių kateterių dezinfekcijos priemonė | Flakonas | 200 |  |  |  | 250 ml |  | Skirta venų kateterio, centrinės intraveninės kaniulės, inkstų hemodializės kateterio ir kt. priežiūrai.Veiklioji medžiaga ne mažiau 70% izopropilio alkoholio ir 2% chlorheksidino gliukonato. Sudėtyje nėra jodo, peroksido, triklozano, ketvirtinių amonio junginių. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai (tame tarpe Polyoma, Papiloma virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 30 sek. Priemonė paruošta naudoti. Flakonas su purškikliu 250 ml.
15. | Dezinfektantas biologiniams skysčiams su standinančiu efektu | Mai-šelis | 50 |  |  |  | Maišeliai iki 50 g |  | Pavidalas - granulės, trumpas absorbcijos laikas iki 2 min. Skirtas biologiniams žmogaus kūno skysčiams absorbuoti. Vienos pakuotės turi užtekti absorbuoti ne mažiau kaip 1 l skysčio.
16. | Sanitarinių mazgų dezinfekcijos priemonės | Tabletė | 80000 |  |  |  | Pakuo-tėje 100-300 tabl. |  | Vandenyje visiškai tirpios, valančios ir dezinfekuojančios tabletės. Sudėtis - Natrio dichloroisocianurato tabletės. Vandenyje ištirpintos tabletės, kurioje yra 1,5 g. aktyvios medžiagos, gaunamas tiksliai nustatytos koncentracijos dezinfekcinis tirpalas. Tirpalas pasižymi bakteriocidiniu (TBC), fungicidiniu, virucidiniu ir sporocidiniu poveikiu.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Darbinio skiedinio veikiančio TBC 1 L kaina Eur su PVM | Ekspozi-cijos laikas veikiantis TBC | Reikalavimai
17. | Instrumentų valymo ir dezinfekavimo priemonė | L | 350 |  |  |  | 1,0 - 5,0 l |  |  |  | Priemonės pavidalas - skystas koncentratas, skirtas instrumentų valymui ir dezinfekcijai. Be aldehidų, fenolių, chloro junginių. Sudėtyje turi būti: ketvirtiniai amonio junginiai, enzimai, korozijos inhibitoriai. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru bakterijoms (TB), grybeliams (C. albicans ir kt.), virusams. Negadina instrumentų iš nerūdijančio plieno, keramikos, plastmasės, silikono. Ekonomiškas naudoti, nealergizuojantis, ne aštraus kvapo. Pasižymi geromis plaunančiomis savybėmis. Dozavimo priemonės patikimos, pritaikytos tirpalo gamybai iš koncentrato. Pateikti atitikties deklaraciją. Vertinama 1 l darbinio skiedinio kaina. Privaloma pateikti 1 l darbinio tirpalo kainą ir ekspozicijos laiką veikiantį TBC.
18. | Baseino ir vonių valymo ir dezinfekcijos priemonė | L | 15 |  |  |  | 3,0-5,0 l |  |  |  | Skystas koncentratas. Naikina bakterijas (įsk. Legionela), grybelius, inaktyvuoja virusus (HBV, ŽIV, TB, Papovo). Tinka visų organinėms rūgštims atsparių paviršių (t.y. keramikinių, stiklinių, nerūdijančio plieno ir kt.) inventoriaus, sanitarinių techninių įrenginių, vonių, praustuvių, unitazų, plaukimo baseinų, pirčių dezinfekcijai ir plovimui. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. Vertinama 1 l darbinio skiedinio kaina. Privaloma pateikti 1 l darbinio tirpalo kainą ir ekspozicijos laiką veikiantį TBC.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
19. | Instrumentų aukšto lygio dezinfekcijos medžiagos | L | 950 |  |  |  | 5,0 l |  | Be aldehidų ir fenolių. Sudėtyje turi būti: vandenilio peroksidas, acto rūgštis, peracto rūgštis. Neturi dirginti ir alergizuoti. Pavidalas – tirpalas, paruoštas naudojimui. Darbinis tirpalas turi: -pasižymėti aukšto lygio dezinfekcinėmis savybėmis; -negadinti instrumentų, turėti korozijos inhibitorių; -būti trumpo ekspozicijos laiko (iki 20 min.). Turi būti indikatorinė juostelė, nustatyti veikliosios medžiagos koncentraciją. Fiksuotas užsukimas. Pateikti atitikties deklaraciją.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
20. Endoskopų ikisterilizacinio plovimo ir aukšto lygio dezinfekcijos rankiniu būdu priemonės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
20.1. | Endoskopų ikisterilizacinio plovimo medžiagos | L | 250 |  |  |  | 5,0 l |  | Turi derėti su endoskopų aukšto lygio dezinfekcijos priemone. Sudėtyje turi turėti tenzidus, amino rūgštis ir jų junginius. Turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis, greitu valymo poveikiu (ne ilgiau 5 - 6 min.), neturi putoti, turi būti bekvapis, sudėtyje neturėti dažų. Turi būti fiksuotas užsukimas.
20.2. | Endoskopų aukšto lygio dezinfekcijos (sterilizacijos) priemonės | L | 350 |  |  |  | 5,0 l |  | Gamintojo paruoštas 2 % - 2,5 % gliutaraldehidų koncentratas. Ekspozicijos laikas nuo 15 iki 45 min. Darbinis tirpalas naudojamas ne mažiau 28 parų. Turi būti fiksuotas užsukimas.
20 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
21. Endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonės automatinėms mašinoms (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
21.1. | Lanksčių ir kietų endoskopų ploviklis automatinėms endoskopų plovimo - dezinfekavimo mašinoms | 5 L | 40 |  |  |  | 5 l |  | Turi tikti plovimo - dezinfekavimo mašinoms „Olympus“: pateikti patvirtinančius dokumentus.
21.2. | Lanksčių ir kietų endoskopų dezinfekavimo medžiaga automatinėms plovimo – dezinfekavimo mašinoms | 5 L | 100 |  |  |  | 5 l |  | Turi tikti plovimo - dezinfekavimo mašinoms „Olympus“: pateikti patvirtinančius dokumentus. Sudėtis: 20 proc. glutaraldehidas, koroziniai inhibitoriai, alkoholinės medžiagos
21 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
22. Endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonės automatinėms mašinoms (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
22.1. | Lanksčių ir kietų endoskopų ploviklis automatinėms endoskopų plovimo - dezinfekavimo mašinoms | L | 180 |  |  |  | 5 l |  | Turi tikti plovimo ir dezinfekavimo mašinoms "Wassenburg WD415". Pateikti patvirtinančius dokumentus.
22.2. | Lanksčių ir kietų endoskopų dezinfekavimo medžiaga automatinėms plovimo – dezinfekavimo mašinoms | L | 510 |  |  |  | 4 - 5 l |  | Turi tikti plovimo ir dezinfekavimo mašinoms "Wassenburg WD415". Pateikti patvirtinančius dokumentus. Sudėtis: 11,5 proc. peracto rūgšties, koroziniai inhibitoriai. Sudėtyje neturi būti aldehidų ir ketvirtinių amonio junginių.
22 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
23. Instrumentų ploviklis ir neutralizatorius automatinėms instrumentų plovimo mašinoms (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
23.1. | Instrumentų ploviklis automatinėms instrumentų plovimo mašinoms | 5 L | 500 |  |  |  | 5 l |  | Turi tikti naudojamoms įstaigoje automatinėms instrumentų plovimo ir dezinfekavimo mašinoms. Neturi sukelti metalo oksidacijos. Ploviklis neputoja, ekonomiška naudojimui. Sudėtyje negali būti fosfatų ir silikatų, turi nesusidaryti bioplėvelės. Sudėtyje esantys fermentai gerai valo kraują ir kitas baltymines medžiagas, tirpalo pH - silpnai šarminis (pH >10).
23.2. | Skystas neutralizatorius, skirtas naudoti automatinėse plovimo mašinose | 5 L | 250 |  |  |  | 5 l |  | Turi tikti naudojamoms įstaigoje automatinėms instrumentų plovimo ir dezinfekavimo mašinoms, naudoti kartu su šarminiu valikliu. Priemonė bespalvė, netoksiška, citrinų rūgšties pagrindu, ekonomiška naudojimui. Ploviklio ir neutralizatoriaus bakelių spalvos turi būti skirtingos.
23 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
24. | Priemonė skirta užterštų medicinos prietaisų laikinam laikymui | L | 30 | [5 empty] | Piemonė skirta užterštų medicinos priemonių laikinam laikymui iki valymo ir dezinfekcijos. Putų ir/ar gelio pavidalo, kurios tolygiai padengia užterštus paviršius bei ardo teršalus. Neleidžia teršalams ant medicinos priemonių išdžiūti ne mažiau kaip 48 valandas. Iš karto paruoštas naudoti, pakuotė - flakonas su purškikliu.
25. | Testas plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose | Vnt. | 2000 | [5 empty] | Atitinka EN 15883 reikalavimus. Pateikti atitikties deklaraciją. Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga ir uždengta permatoma plastiko plokštele. Taršos medžiaga standartizuotas jaučio hemoglobinas ir fibrinogenas su trombinu bei krešėjimo faktoriais. Pateikti testo koreliacijos su imituojama tarša validavimo protokolą. Testas vienkartinio naudojimo, spaustukais tvirtinamas prie plovimo mašinos krepšelio. Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę. Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį.
26. | Testas tuščiavidurių instrumentų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcinėse mašinose | Vnt. | 250 | [5 empty] | Testas plovimo kokybei nustatyti ant vidinių tuščiavidurių instrumentų paviršių valomų automatinėse plovimo ir dezinfekcinėse mašinose. Testo pavidalas: plieno plokštelė padengta taršos medžiaga. Testas turi būti pritaikytas įdėti į tuščiavidurį instrumentą imituojantį prietaisą. Tyrimo rezultatai – tuoj pat po valymo proceso. Pateikti testo rezultatų etalonus su detaliais paaiškinimais. Pakuotėje - 1 testas, pakuotė saugi, vakuuminė.
27. | Testai kraujo likučiams ant instrumentų nustatyti | Vnt | 60 | [5 empty] | 1. Tinka nustatyti kraujo ir denatūruoto kraujo likučiams ant įvairių paviršių po rankinio ir automatinio paruošimo būdo. 2. Testo jautrumas: reagentai turi būti jautrūs, kad galima būtų nustatyti mažiau 1µg kraujo likučių ant tiriamųjų paviršių. 3. Greitas tyrimo rezultatas. 4. Aiškus tyrimo rezultatas - spalvos pasikeitimas. 5. Testą sudaro aktyvatorius, reagentas su paėmimo tamponu.
28. | Odontologinių instrumentų valymo ir dezinfekavimo priemonė | L | 30 | [5 empty] | Skystis. Skirti valyti ir dezinfekuoti besisukančius tiksliuosius odontologinius instrumentus: grąžtus, šlifavimo diskus, dantų šaknų kanalo instrumentus. Veiklioji medžiaga- alkoholiai ir šarmas, antikorozinės bei plaunančios medžiagos. Platus veikimo spektras naikina bakterijas (Įsk. TB), grybelius inaktyvuoja virusus (HBV ir ŽIV). Paruošta naudoti priemonė. Ekspozicija – ne ilgesnė nei 10 min. Po dezinfekcijos instrumentų perplauti nereikia.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Darbinio skiedinio veikiančio TBC 1 L kaina Eur su PVM | Ekspozi-cijos laikas veikiantis TBC | Reikalavimai
29. | Odontologinės atsiurbimo sistemos ir spjaudyklės valymo, dezinfekcijos ir priežiūros priemonė | L | 50 | [7 empty] | Skystas koncentratas. Veiklioji medžiaga- dioctyldimethyl ammonium chloride. Kitos medžiagos: nejoniniai surfaktantai (aktyviosios paviršiaus medžiagos), putojimo reguliatoriai, korozijos inhibitoriai, kvapai ir dažai. Tinka visų tipų amalgamų atskyrėjams. Nesusidaro putos. Ekonomiškas.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
30. | Odontologinės atsiurbimo sistemos ir spjaudyklės valymo priemonė | L | 3 | [5 empty] | Skystas koncentratas.Veikliosios medžiagos 30 - 50% citrinos rūgšties monohidratas, nejoniniai tenzidai, korozijos inhibitoriai, dažai.Tinka atsiurbimo sistemų, spjaudyklių ir drenuojančiųjų dalių valymui.
31. | Dantų atspaudų ir protezų valymo ir dezinfekcijos priemonė | kg | 10 | [5 empty] | Granulės. Veikliosios medžiagos: peroksidai ir organinės rūgštis. Kitos medžiagos - paviršiaus aktyviosios ir aromatinės medžiagos, muilai, fosfonatai. Tinka valymui ir dezinfekcijai dantų protezams, dantų techniko instrumentams, atspaudams iš silikono, polieterio ir alignato.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato vienetas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Darbinio skiedinio, veikiančio TBC, 1 L kaina Eur su PVM | Ekspozi-cijos laikas veikiantis TBC | Reikalavimai
32. | Dantų atspaudų ir protezų valymo priemonė | L | 10 | [7 empty] | Skystas koncentratas arba paruošta naudojimui priemonė su aktyviais ingredientais, skirtas odontologijoje naudojamų atspaudų ir metalinių karkasų, protezų valymui.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
33. Baseinų vandens priežiūros priemonės (Būtina patekti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
33.1. | Baseinų vandens dezinfekcijos ir oksidavimo priemonės | kg | 1600 | [5 empty] | Skystis. Veiklioji medžiaga - natrio hipochloritas. Sudėtyje-10-15% aktyvaus chloro.
33.2. | Baseinų vandens pH-reguliatorius | kg | 700 | [5 empty] | Skystis. Veiklioji medžiaga – sieros rūgšties tirpalas
33.3. | Flokuliantai ir vandens kietumo stabilizatoriai | kg | 210 | [5 empty] | Skystis. Produkto sudėtyje - aliuminio hidroksichloridas, polikarboninė rūgštis, aliuminio sulfatas.
33.4. | Reagentai baseinų vandens pH kiekiui tikrinti | Tab. | 3000 | [5 empty] | Sudėtyje natrio chloridas, sulfatai. Supakuota po 10 tablečių viename lapelyje.
33.5. | Reagentai baseinų vandens chloro kiekiui tikrinti | Tab. | 3000 | [5 empty] | Sudėtyje 4-amino-N, N-dietilanilinsulfatas
33 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Reikalavimai
34. Vonelės instrumentų mirkymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
34.1. | Vonelė instrumentų mirkymui | Vnt. | 15 |  |  |  | Vonelės talpa 3 - 5 l. Turi būti pagaminta iš polipropileno, turi turėti plastikinį dangtį, viduje įdėklą – sietelį, vonelės forma stačiakampė.
34.3. | Vonelė instrumentų mirkymui | Vnt. | 15 |  |  |  | Vonelės talpa 10 - 12 l. Turi būti pagaminta iš polipropileno, turi turėti plastikinį permatomą dangtį, viduje įdėklą – sietelį, vonelės forma stačiakampė.
34 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
35.Testai teršalų nustatymui ant endoskopų (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
35.1. | Testas lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcinėse mašinose | Vnt. | 50 | [5 empty] | 1. Tinka plovimo kokybei nustatyti tuščiavidurių lanksčių endoskopų ir med. prietaisų vidinėse angose automatinėse plovimo mašinose. 2. Testo pavidalas: plieno plokštelė padengta standartizuotu kraujo ir polisacharidų teršalu. 3. Testas turi būti pritaikytas įdėti į prietaisą, imituojantį endoskopo kanalą. 4. Tyrimo rezultatai – tuoj pat po valymo proceso. 5. Pateikti testo rezultatų etalonus su detaliais paaiškinimais. 6. Pakuotėje - 1 testas, pakuotė saugi, vakuuminė.
35.2. | Testas kraujo likučiams fibroendoskopo kanale nustatyti | Vnt. | 24 | [5 empty] | 1. Testą sudaro reagento buteliukas ir šepetėlis mėginio paėmimui iš endoskopo kanalo. 2. Jautrumas ne mažesnis nei 1 µg, testo atsakymas gaunamas ne ilgiau nei po 10 minučių. 3. Testas vienodai jautrus šviežiam ir denatūruotam baltymui. 4. 1,7mm dydžio.
35.3. | Testas kraujo likučiams fibroendoskopo kanale nustatyti | Vnt. | 24 | [5 empty] | 1. Testą sudaro reagento buteliukas ir šepetėlis mėginio paėmimui iš endoskopo kanalo; 2. Jautrumas ne mažesnis nei 1 µg, testo atsakymas gaunamas ne ilgiau nei po 10 minučių; 3. Testas vienodai jautrus šviežiam ir denatūruotam baltymui. 4. 2,8mm dydžio.
35.4. | Prietaisas plovimo testams lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti automatinėse mašinose. | Vnt. | 3 | [5 empty] | 1. Sudarytas iš 1 m ilgio silikoninės žarnelės ir nerūdijančio plieno kapsulės (sudaryta iš dviejų dalių, sujungiamų sriegiu). 2. Viduje yra kamera plovimo kokybės vertinimo testui. 3. Turi Luer Lock jungtį.
35 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
36. | Sterilizuojamų gaminių pakavimo popierius | Kg | 800 |  |  |  | Ritiniai iki 12 kg |  | Turi atitikti 11607 standarto reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją). Turi turėti CE ženklą (pagal Direktyvą 93/42 EEB). Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Tinkamas naudoto sterilizacijai FO ir vandens garais. Popieriaus sudėtis: ne mažiau kaip 95% celiuliozės. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų). Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų. Fasuotas ritiniais. Ritinio plotis – ne mažiau 100 cm.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
37. Sterilizuojamų gaminių pakavimo popierius lakštais (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
37.1. | Sterilizuojamų gaminių pakavimo popierius | lakštas | 5000 |  |  |  | Lakštai 120 cm x120 cm |  | Turi atitikti 11607 standarto reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją). Turi turėti CE ženklą (pagal Direktyvą 93/42 EEB). Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Tinkamas naudoto sterilizacijai FO ir vandens garais. Popieriaus sudėtis: ne mažiau kaip 95% celiuliozės. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų). Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų.
37.2. | Sterilizuojamų gaminių pakavimo popierius | lakštas | 50000 |  |  |  | Lakštai 100 cm x 100cm |  | Tie patys reikalavimai kaip 37.1 punktas.
37.4. | Sterilizuojamų gaminių pakavimo popierius | lakštas | 20000 |  |  |  | Lakštai 60 x 60 cm |  | Tie patys reikalavimai kaip 37.1 punktas.
37.5. | Sterilizuojamų gaminių pakavimo popierius | lakštas | 10000 |  |  |  | Lakštai 40 - 50 cm x 40 - 50 cm |  | Tie patys reikalavimai kaip 37.1 punktas.
37 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
38. | Cheminis indikatorius – juosta | Riti-nys | 1300 |  |  |  | Ritiniai 50 m |  | Išorinės cheminės sterilizacijos garais indikatorinė lipni juostelė. Išmatavimai: ne mažiau 1,0 cm x 50 m. Temperatūros režimas 120° - 135°C. Vidinis juostos paviršius lipnus, išoriniame paviršiuje – cheminių dažų linijos, kurios garų poveikyje keičia spalvą. Juosta turi būti ypač stiprios fiksacijos, ritinėlio šonai nelipnūs, nepritraukia nešvarumų, klijai netepa rankų. Sterilizacijos metu nenukrenta, o po jos lengvai nuimama.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
39. Popieriaus-plastiko juostos sterilizuojamų gaminių pakavimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
39.1. | Popieriaus-plastiko juosta | Riti-nys | 50 |  |  |  | Ritinys |  | Dydis: 50 mm x 200 m. 1. Atitinka EN11607 reikalavimus. Pateikti atitikties deklaraciją. 2. Pagaminta iš medicininio popieriaus ir skaidraus plastiko. 3. Skirti med. priemonių įpakavimui, paženklinti CE (pagal MDD 93/42 EEB). 4. Tinka sterilizacijai garais ir FO dujomis. Juostų vidiniame laminuotos dalies sluoksnyje yra proceso poveikio indikatoriai (1 klasė). 5. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros, greičio ir slėgio. 6. Turi būti ženklas nurodantis juostos atidarymo kryptį ir po sterilizacijos atsidaryti per siūles. 7. Aseptinis įpakavimas, juosta apsaugota nuo dulkių ir chemikalų. Pirminė pakuotė - plastikinė, antrinė - kartoninė.
39.2. | Popieriaus-plastiko juosta | Riti-nys | 60 |  |  |  | Ritinys |  | Dydis: 75 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas.
39.3. | Popieriaus-plastiko juosta | Riti-nys | 70 |  |  |  | Ritinys |  | Dydis: 100 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas.
39.4. | Popieriaus-plastiko juosta | Riti-nys | 20 |  |  |  | Ritinys |  | Dydis: 120 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas.
39.5. | Popieriaus-plastiko juosta | Riti-nys | 40 |  |  |  | Ritinys |  | Dydis: 150 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas.
39.6. | Popieriaus-plastiko juosta | Riti-nys | 70 |  |  |  | Ritinys |  | Dydis: 200 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas.
39.7. | Popieriaus-plastiko juosta | Riti-nys | 25 |  |  |  | Ritinys |  | Dydis: 250 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas.
39.8. | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 15 |  |  |  | Ritinys |  | Dydis: 300 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas.
39.9. | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 15 |  |  |  | Ritinys |  | Dydis: 350 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas.
39.10. | Popieriaus-plastiko juosta | Riti-nys | 5 |  |  |  | Ritinys |  | Dydis: ≥400 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas.
39 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
40. Klostuotos popieriaus-plastiko juostos sterilizuojamų gaminių pakavimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
40.1. | Klostuotos sterilizavimo juostos | Riti-nys | 50 |  |  |  | Ritinys |  | Dydis: 75 mm x 25 mm x 100 m 1. Atitinka EN11607 reikalavimus. Pateikti atitikties deklaraciją. 2. Pagaminta iš medicininio popieriaus ir skaidraus plastiko. 3. Skirti med. priemonių įpakavimui, paženklinti CE (pagal MDD 93/42 EEB). 4. Tinka sterilizacijai garais ir FO dujomis. Juostų vidiniame laminuotos dalies sluoksnyje yra proceso poveikio indikatoriai (1 klasė). 5. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros, greičio ir slėgio. 6. Turi būti ženklas nurodantis juostos atidarymo kryptį ir po sterilizacijos atsidaryti per siūles. 7. Aseptinis įpakavimas, juosta apsaugota nuo dulkių ir chemikalų. Pirminė pakuotė - plastikinė, antrinė - kartoninė.
40.2. | Klostuotos sterilizavimo juostos | Riti-nys | 50 |  |  |  | Ritinys |  | Dydis: 100 mm (± 20 mm) x 50 mm (± 10 mm) x 100 m . Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas.
40.3. | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 80 |  |  |  | Ritinys |  | Dydis: 150 mm (± 20 mm) x 50 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas.
40.4. | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 40 |  |  |  | Ritinys |  | Dydis: 200 mm (± 20 mm) x 55 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas.
40.5. | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 30 |  |  |  | Ritinys |  | Dydis: 250 mm (± 20 mm) x 65 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas.
40.6. | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 20 |  |  |  | Ritinys |  | Dydis: 300 mm (± 20 mm) x 80 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas.
40 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
41. Sterilizacijos garais kontrolės priemonės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
41.1. | Proceso poveikio cheminiai indikatoriai | Riti-nys | 250 |  |  |  | Ritinyje 750 vnt. |  | 1. Indikatoriaus pavidalas: dvigubas lipdukas; 2. Ritinyje nemažiau 750 lipdukų; 3. Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti rankiniu spausdintuvu (ne mažiau 31 simbolio), iš jų sterilizacijos ir galiojimo data – metai (4 simboliai), mėnuo (2 simboliai) ir diena (2 simboliai); 4. Indikatorius pritaikytas įklijuoti į ligoninės dokumentaciją po sterilizacijos proceso, nenaudojant klijų (dvigubas lipdukas); 5. Indikatoriai susukti į ritinius, tinkamus rankiniam spausdintuvui; 6. Atitinka 1 klasės proceso cheminio indikatoriaus standarto LST EN ISO 1140-1 dalies reikalavimus; 7. Išmatavimai: 2.8 - 3 x 2 - 2.2 cm (Galima paklaida: ± 0,3 cm, tačiau tokiu atveju tiekėjai, privalo nemokamai pateikti 10 vnt. rankinių spausdintuvų, tinkamų siūlomiems indikatoriams); 8. Kartu nemokamai pateikti Krovinio registracijos kortelių žurnalą (apie 60 vnt.).
41.2. | Cheminiai indikatoriai įrangos kontrolei (Bowie Dick testai). | Vnt. | 2300 | [5 empty] | 1. Indikatoriai siūlomi su metaliniu prietaisu, imituojančiu Bowie Dick kontrolinį paketą. 2. Skirti oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei. 3. Indikatorius apsaugotas nuo drėgmės, išblukimo (padengtas plėvele),dažų spalva turi neblankti po sterilizacijos ne mažiau 5 metus. 4. Turi būti pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas. 5. Pritaikytas klijuoti į dokumentus, nenaudojant klijų. 6. Ant indikatoriaus arba indikatoriaus lapelio rėmo nurodyta jų klasė ir standartas . 7. Indikatorius (2 klasės) ir krovinio kontrolės įtaisas (tinkantis 2 klasės indikatoriams, pateikti atitikties deklaraciją) turi sudaryti vieningą sistemą. 8. Turi atitikti standarto LST EN ISO 11140-4 (2 klasė) reikalavimus.
41.3. | Krovinio partijos kontrolės indikatorius | Vnt. | 11000 | [5 empty] | 1. Indikatoriai siūlomi su krovinio kontrolės pramoninės gamybos sterilizacijos proceso metaliniu išbandymo įtaisu, imituojančiu mišrius, kompleksinių, ypač sudėtingų tuščiavidurių instrumentų krovinius; 2. Indikatorius apsaugotas nuo drėgmės, išblukimo (padengtas plėvele), dažų spalva turi neblankti po sterilizacijos ne mažiau 5 metus; 3. Skirtas sterilizacijos kokybės kontrolei vakuuminėse ir gravitaciniuose sterilizatoriuose (pateikti gamintojo patvirtinimą); 4. Pritaikytas klijuoti į dokumentus, nenaudojant klijų; 5. Pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas; 6. Indikatorius (2 klasės) ir krovinio kontrolės įtaisas (tinkantis 2 klasės indikatoriams, pateikti atitikties deklaraciją) turi sudaryti vieningą sistemą; 7. Turi atitikti standarto LST EN ISO 11140-4 (2 klasė) reikalavimus; 8. Ant indikatoriaus arba indikatoriaus lapelio (nedaugiau 20 vnt) rėmo nurodyta jų klasė ir standartas. 9. Pagal įstaigos poreikį pateikti krovinio (partijos) registracijos žurnalus.
41 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
42. Sterilizacijos FO garais kontrolės priemonės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
42.1. | Proceso kontrolės priemonė (išorinis cheminis indikatorius) sterilizatoriams formaldehido dujomis | Ritinys | 45 |  |  |  | Ritinyje 750 vnt. |  | Turi atitikti EN ISO 11140-1 standarto reikalavimus. Indikatoriai turi būti tinkami sterilizacijai žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniu. Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipni etiketė, kuri lengvai atspausdinama rankiniu spausdintuvu. Indikatoriai susukti į ritinius (po 750 vnt.). Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti: 3 eilutės, kiekviena iš jų turi talpinti 12 ženklų (raidės ir skaičiai). Indikatoriaus spalvinė dalis impregnuota, tolygiai nusidažiusi. Ant indikatoriaus yra žodinis spalvos pasikeitimo aprašymas, paskirtis, gamintojo pavadinimas. Kartu nemokamai pateikti Krovinio registracijos kortelių žurnalą (apie 20 vnt.).
42.2. | Krovinio partijos kontrolės indikatorius sterilizacijai formaldehido dujomis | Vnt. | 600 | [5 empty] | Turi būti tinkami naudoti žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišinio sterilizatoriuose. Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos proceso parametrus ir atitikti standarto EN ISO 11140-1 reikalavimus. Tinka naudoti su įstaigoje naudojamais specialiam įstaigos kroviniui patvirtintu išbandymo įtaisu arba pateikti lygiavertį įtaisą. Indikatoriai ir prietaisas sudaro vieningą sistemą pagal EN 867-5. Indikatorius nedrėksta, dažų spalva po sterilizacijos nepakinta ne mažiau kaip 3 metus. Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus, nenaudojant klijų. Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 4 segmentų indikatorinio agento, padengto apsauginiu polimeriniu sluoksniu. Ant indikatoriaus nurodyta naudojimo paskirtis, gamintojo pavadinimas, kurio tipo indikatorius (pagal EN ISO 11140 reikalavimus), kokiems sterilizacijos procesams skirtas.
42 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
43. | Formaldehido vandeninis tirpalas | Vnt. | 200 |  |  |  | Sterilizavimo tirpalo maišas |  | Sterilizavimo tirpalas skirtas naudoti kaip sterilizavimo medžiaga žemos temperatūros sterilizatoriuje vandens garų ir formaldehido mišiniu. Turi būt tinkami naudoti MATACHANA 130LF sterilizatoriui. Formaldehido kiekis 2 %. Atspari (vienkartinė) žemo tankio polietileninė pakuotė 2,7 l. Pateikti biocidų saugos duomenų lapus.
44. | Indikatoriai (popieriaus-plastiko maišelių užlydymo įrenginiui užlydomų juostų (siūlių) kokybei nustatyti | Vnt. | 1500 | [5 empty] | Indikatoriai popieriaus - plastiko maišelių užlydymo įrenginiui užlydomų juostų (siūlių) kokybei nustatyti - Seal-Check testas. Ant indikatoriaus testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti. Pritaikytas dokumentacijai. Turi atitikti ISO 11607-2 reikalavimus. Pateikti gamintojo patvirtintą dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams.
45. | Daugiasluoksnis kilimėlis | Vienas lipnus sluok-snis | 9000 | [5 empty] | Paviršius – iš lipnaus polietileno, apačia – vinilinė, gerai priglundanti prie grindų. Berėmė konstrukcija. Keičiamų sluoksnių skaičius – ne mažiau 30 vnt. Kilimėlio storis – 2,1mm, sluoksnio storis – 30 mikronų. Kilimėlio sluoksniai padengti akriliniais klijais su antimikrobine medžiaga. Be silikono ir plastiklių. Dydis: 60 cm (± 10 cm) x 115 cm (± 10 cm).
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
46. Medicinos prietaisų dėklai skirti plovimui ir sterilizacijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
46.1. | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonu | Vnt. | 5 | [5 empty] | Išmatavimai - 280 x 170 x 55 mm (+/- 1 mm). Plastikinis indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonu, skirtas procedūriniams rinkiniams ir smulkiems instrumentų rinkiniams plauti, pakuoti ir sterilizuoti. Pagamintas iš atsparaus dezinfekantams ir sterilizacijos procesui polipropileno plastiko. Gali būti nukenskminamas ir plaunamas plovimas mašinose ( atitinkančiose ISO 1583 ir HTM 2010(UK)) ir rankomis. Maksimali plovimo temperatūra yra 90 °C. Gali būti sterilizuotas laikantis ISO 17665, ISO 25424 ir HTM 2010(UK) standartuose nurodomų reikalavimų ir sterilizatoriuose, atitinkančiuose BS EN285. Sterilizacijos temperatūra 134,6 +2 °C. Indas turi būti apruoštas laikantis ISO 17664 standarto ir validuotas, kaip sterilus po plovimo, dezinfekcijos ir sterilizavimo. Indas turi atitikti 93/42/EEC direktyvą ir būti klasifikuojamas kaip 1 klasės Medicinos prietaisas bei turi būti žymėtas CE ženklu.
46.2. | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonu | Vnt. | 10 | [5 empty] | Išmatavimai - 275 x 110 x 30 mm (+/- 1 mm). Tie patys reikalavimai kaip 46.1 punktas.
46.3. | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonu | Vnt. | 5 | [5 empty] | Išmatavimai - 270 x 150 x 30 mm (+/- 1 mm). Tie patys reikalavimai kaip 46.1 punktas.
46.4. | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonu | Vnt. | 15 | [5 empty] | Išmatavimai 300 x 250 x 52 mm (+/- 1 mm). Tie patys reikalavimai kaip 46.1 punktas.
46.5. | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonu | Vnt. | 10 | [5 empty] | Išmatavimai 424 x 305 x 52 mm (+/- 1 mm). Tie patys reikalavimai kaip 46.1 punktas.
46.6. | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonais | Vnt. | 5 | [5 empty] | Išmatavimai 255 x 255 x 50 mm (+/- 1 mm). Tie patys reikalavimai kaip 46.1 punktas.
46.7. | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonais | Vnt. | 5 | [5 empty] | Išmatavimai 480 x 255 x 50 mm (+/- 1 mm). Tie patys reikalavimai kaip 46.1 punktas.
46.8. | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonais | Vnt. | 30 | [5 empty] | Išmatavimai 275 x 110 x 30 mm (+/- 1 mm). Tie patys reikalavimai kaip 46.1 punktas.
46.9. | Plokštelės-žymekliai plovimo mašinų, sterilizacijos krepšeliams | Vnt. | 200 | [5 empty] | Plastikinės, įvairių spalvų plokštelės, skirtos naudoti automatinėse plovimo mašinose, krepšelių ženklinimui. Pagaminta iš kieto, nelankstaus plastiko. Plokštelės tvirtinamos prie krepšelių narūdyjančio plieno, karščiui atspariomis tvirtinimo detalėmis - žiedais, kurios tvirtai fiksuoja plokštelę prie krepšelio, nenukrenta po plovimo automatinėse plovimo - dezinfekavimo mašinose. Plokštelė pritaikyta rašymui. Turi būti atsparios aukštai temperatūrai (iki 134 +2 °C). Kartu su plokštele turi būti pateikiama nerūdijančio plieno žiedas žymekliui - plokštelei tvirtinti.
46 pirkimo dalis iš viso:
47. Aštrių instrumentų dalių apsaugos (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
47.1. | Instrumentų apsaugos aštrioms instrumentų dalims uždengti. | Vnt. | 20000 | [5 empty] | Apsaugos plotis: 2,5 cm. Turi būti daugkartinio naudojimo, tinkama sterilizuoti FO ir vandens garais, skaidraus plastiko, nepriglundantys prie instrumentų funkcinių dalių. Atitikti MDD 93/42 EEB.
47.2. | Instrumentų apsaugos aštrioms instrumentų dalims uždengti | Vnt. | 6000 | [5 empty] | Apsaugos plotis: 5 cm. Turi būti daugkartinio naudojimo, tinkama sterilizuoti FO ir vandens garais, skaidraus plastiko, nepriglundantys prie instrumentų funkcinių dalių. Atitikti MDD 93/42 EEB.
47 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Reikalavimai
48. Nukenksminimo konteineriai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
48.1. | Nukenksminimo konteineriai 1l | Vnt. | 1000 |  |  |  | Tinka aštrioms medicinos atliekoms, turi būti užsukamas, su adatų nuėmimo anga. Hermetiškas uždarymas, patogi saugi rankena, tvirtinama indo viršutinėje dalyje simetriškai. Pažymėta biologinio pavojaus ženklu; talpa -1 l
48.2. | Nukenksminimo konteineriai 3 l | Vnt. | 2000 |  |  |  | Tinka aštrioms medicinos atliekoms, turi būti užsukamas, su adatų nuėmimo anga. Hermetiškas uždarymas, patogi saugi rankena, tvirtinama indo viršutinėje dalyje simetriškai. Pažymėta biologinio pavojaus ženklu; talpa -3 l
48.3. | Nukenksminimo konteineriai 5 l | Vnt. | 5000 |  |  |  | Tinka aštrioms medicinos atliekoms, turi būti užsukamas, su adatų nuėmimo anga. Hermetiškas uždarymas, patogi saugi rankena, tvirtinama indo viršutinėje dalyje simetriškai. Talpa – 5 l
48.4. | Nukenksminimo konteineriai 10 l | Vnt. | 3500 |  |  |  | Tinka aštrioms medicinos atliekoms, turi būti užsukamas, su adatų nuėmimo anga. Hermetiškas uždarymas, patogi saugi rankena, tvirtinama indo viršutinėje dalyje simetriškai. Talpa – 10 l
48 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
49. Sterilūs chirurginiai tvarsčiai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
49.1. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 250000 | 5% | 0.0192 | 5040 | Dėžėje 50 vnt. | 0.96 | 1. Dydis: 5 x 7 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2.Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.2. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 80000 | 5% | 0.0355 | 2982 | Dėžėje 50 vnt. | 1.775 | 1. Dydis: 9 x 10 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.3. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 50000 | 5% | 0.0525 | 2756.25 | Dėžėje 50 vnt. | 2.625 | 1. Dydis: 9 x 15 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.4. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 42000 | 5% | 0.0719 | 3170.79 | Dėžėje 50 vnt. | 3.595 | 1. Dydis: 9 x 20 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.5. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 22000 | 5% | 0.085 | 1963.5 | Dėžėje 50 vnt. | 4.25 | 1. Dydis: 9 x 25 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.6. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 22000 | 5% | 0.104 | 2402.4 | Dėžėje 50 vnt. | 5.2 | 1. Dydis: 9 x 30 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.7. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 12000 | 5% | 0.11 | 1386 | Dėžėje 50 vnt. | 5.5 | 1. Dydis: 9 x 35 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 19700.94
Pastaba. Jei „Mato vienetas“ (3 stulpelis) ir „Pakuotė“ (8 stulpelis) sutampa, tuomet ir „Vieneto kaina su PVM“ (6stulpelis) ir „Pakuotės kaina su PVM“ (9 stulpelis) sutampa.
Atkreipiame dėmesį: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, kartu su pasiūlymu privalės pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: originalius prekių gamintojų katalogus, ar katalogo dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pirkimo dalies techniniai parametrai). Atkreipiame dėmesį, kad po pasiūlymų pateikimo termino nebus galima tikslinti (ir pateikti naujų) dokumentų patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, todėl jei pateikti dokumentai neįrodys visų reikalavimų atitikimo, toks pasiūlymas bus ATMETAMAS.

## Sheet1
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Pakuotė | Reikalavimai
49. Sterilūs chirurginiai tvarsčiai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
49.1. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 250000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 5 x 7 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2.Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.2. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 80000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 9 x 10 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.3. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 50000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 9 x 15 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.4. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 42000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 9 x 20 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.5. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 22000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 9 x 25 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.6. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 22000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 9 x 30 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.7. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 12000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 9 x 35 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.