## 1-63 pikimo dalys
Priedas Nr.1 prie Sutarties Nr. S1-__________
2021 m. kovo _____d.
PLASTIKINIŲ MEDICININIŲ GAMINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1-63 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas, proc. | Orienta-cinio poreikio kaina Eur be PVM | Orienta-cinio poreikio kaina Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas | Kataloginis numeris
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11
Urologija
1 | Foley kateteriai 2-jų spindžių:
1.1 | Foley kateteriai 2-jų spindžių CH 6 | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pagaminti iš latekso. 2. Užpildymas 5-10 ml. 3. Ilgis 30-40 cm. 4. Paženklinti CE ženklu. 5. Procedūros metu balionėlis pučiasi tolygiai(pučiasi tik balionėlis).
1.2 | Foley kateteriai 2-jų spindžių CH 8 | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pagaminti iš latekso. 2. Užpildymas 5-10 ml. 3. Ilgis 30-40 cm. 4. Paženklinti CE ženklu. 5. Procedūros metu balionėlis pučiasi tolygiai(pučiasi tik balionėlis).
1.3 | Foley kateteriai 2-jų spindžių CH 10 | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pagaminti iš latekso. 2. Užpildymas 5-10 ml. 3. Ilgis 30-40 cm. 4. Procedūros metu balionėlis pučiasi tolygiai(pučiasi tik balionėlis). 5. Paženklinti CE ženklu.
1 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | T-Kehr silikoninis drenas
2.1 | T-Kehr silikoninis drenas 9 Ch | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 50 cm. 2. 3 mm. 3. Pagamintas iš silikono. 4. Be latekso. 5. Su rentgenokontrastine juostele per visą dreno ilgį. 6. Su atraumatinėmis skylutėmis horizontalioje dreno dalyje. 7. Paženklintas CE ženklu.
2.2 | T-Kehr silikoninis drenas 12 Ch | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 50 cm. 2. 4 mm. 3. Pagamintas iš silikono. 4. Be latekso. 5. Su rentgenokontrastine juostele per visą dreno ilgį. 6. Su atraumatinėmis skylutėmis horizontalioje dreno dalyje. 7. Paženklintas CE ženklu.
2.3. | T-Kehr silikoninis drenas 15 Ch | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 50 cm. 2. 5 mm. 3. Pagamintas iš silikono. 4. Be latekso. 5. Su rentgenokontrastine juostele per visą dreno ilgį. 6. Su atraumatinėmis skylutėmis horizontalioje dreno dalyje. 7. Paženklintas CE ženklu.
2.4 | T-Kehr silikoninis drenas 18 Ch | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 50 cm. 2. 6 mm. 3. Pagamintas iš silikono. 4. Be latekso. 5. Su rentgenokontrastine juostele per visą dreno ilgį. 6. Su atraumatinėmis skylutėmis horizontalioje dreno dalyje. 7. Paženklintas CE ženklu.
2.5 | T-Kehr silikoninis drenas 21 Ch | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 50 cm. 2. 7 mm. 3. Pagamintas iš silikono. 4. Be latekso. 5. Su rentgenokontrastine juostele per visą dreno ilgį. 6. Su atraumatinėmis skylutėmis horizontalioje dreno dalyje. 7. Paženklintas CE ženklu.
2 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Okliuzinis kateteris perkutaninei nefrolitotripsijai | vnt. | 10 | 330 | 5 | 3300 | 3465 | 346.5 | 3811.5 | 1. Pieloureterinis okliuzinis kateteris,veikiantis susispaudžiančios plėvelės principu. 2. Suskleidžiama dalis-plėvelė ,pagaminta iš poliuretano,turi rentgenokontrastinius intarpus. 3. Suskleistos dalies išorinis diametras 15 mm. 4. Ilgis 65-80 cm. 5. Tinka naudojimui su 0,035" arba 0,038" dydžio viela-pravedėju | Accordion Medical | PA1305-01-15
4 | Okliuzinis kateteris ureteroskopijai | vnt | 20 | 330 | 5 | 6600 | 6930 | 693 | 7623 | 1. Ureterinis okliuzinis kateteris,veikiantis susispaudžiančios plėvelės principu. 2. Suskleidžiama dalis-plėvelė ,pagaminta iš poliuretano,turi rentgenokontrastinius intarpus. 3. Suskleistos dalies išorinis diametras 10 mm. 4. Ilgis 150 cm. 5. Lankstus galiukas 6 cm | Accordion Medical | PA1205-06-10
5 | Ilgalaikio naudojimo ureteriniai stentai:
5.1 | Ilgalaikio naudojimo ureteriniai stentai | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Speciali temperatūrai jautri minkšta medžiaga danga, užtikrinanti ne trumpesnį nei 6 mėn. vartojimą. 2. Skylutės per visą stento ilgį. 3. Rentgeno kontrastiniai žymekliai. 4. Ilgis: 26 cm CH6. 5. Abu galai atviri. 6. Paženklinti CE ženklu.
5.2 | Ilgalaikio naudojimo ureteriniai stentai | vnt. | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Speciali temperatūrai jautri minkšta medžiaga danga, užtikrinanti ne trumpesnį nei 6 mėn. vartojimą. 2. Skylutės per visą stento ilgį. 3. Rentgeno kontrastiniai žymekliai. 4. Ilgis: 26 cm CH7. 5. Abu galai atviri. 6. Paženklinti CE ženklu.
5.3 | Ilgalaikio naudojimo ureteriniai stentai | vnt. | 140 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Speciali temperatūrai jautri minkšta medžiaga danga, užtikrinanti ne trumpesnį nei 6 mėn. vartojimą. 2. Skylutės per visą stento ilgį. 3. Rentgeno kontrastiniai žymekliai. 4. Ilgis: 28 cm CH6. 5. Abu galai atviri. 6. Paženklinti CE ženklu.
5.4 | Ilgalaikio naudojimo ureteriniai stentai | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Speciali temperatūrai jautri minkšta medžiaga danga, užtikrinanti ne trumpesnį nei 6 mėn. vartojimą. 2. Skylutės per visą stento ilgį. 3. Rentgeno kontrastiniai žymekliai. 4. Ilgis: 28 cm CH7. 5. Abu galai atviri. 6. Paženklinti CE ženklu.
5.5 | Ilgalaikio naudojimo ureteriniai stentai | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Speciali temperatūrai jautri minkšta medžiaga danga, užtikrinanti ne trumpesnį nei 6 mėn. vartojimą 2. Skylutės per visą stento ilgį. 3. Rentgeno kontrastiniai žymekliai. 4. Ilgis: 30 cm CH6. 5. Abu galai atviri. 6. Paženklinti CE ženklu.
5.6 | Ilgalaikio naudojimo ureteriniai stentai | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Speciali temperatūrai jautri minkšta medžiaga danga, užtikrinanti ne trumpesnį nei 6 mėn. vartojimą 2. Skylutės per visą stento ilgį. 3. Rentgeno kontrastiniai žymekliai. 4. Ilgis: 30 cm CH7. 5.Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu.
5 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kasos stentai S formos
6.1 | Kasos stentai ,,S" formos | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 7 Fr, 80 mm ilgio 2. Tinkami.035 inch skersmens vedliui. 3. Sterilūs. 4. Paženklinti CE ženklu.
6.2 | Kasos stentai ,,S" formos | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 7 Fr, 100 mm ilgio 2. Tinkami.035 inch skersmens vedliui. 3. Sterilūs. 4. Paženklinti CE ženklu.
6.3 | Kasos stentai ,,S" formos | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 8,5 Fr, 80 mm ilgio 2. Tinkami.035 inch skersmens vedliui. 3. Sterilūs. 4. Paženklinti CE ženklu.
6.4 | Kasos stentai ,,S" formos | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 8.5 Fr, 100 mm ilgio 2. Tinkami.035 inch skersmens vedliui. 3. Sterilūs. 4. Paženklinti CE ženklu.
6 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Stentų implantavimo sistema 12 Fr | vnt | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterili pakuotė, paruošta naudojimui; 2. Rentgenokontrastitnis galas; 3. Implantavimo kateteris komplekte su stento nustumėju; 4. 1900 mm +/- 50 mm ilgio; 5. Tinkamas 0,035'' vedliui.
8 | Stentų implantavimo sistema 10 Fr | vnt | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterili pakuotė, paruošta naudojimui; 2. Rentgenokontrastitnis galas; 3. Implantavimo kateteris komplekte su stento nustumėju; 4. 1900 mm +/- 50 mm ilgio; 5. Tinkamas 0,035'' vedliui
9 | Adatiniai sfinkterotomai ERCP procedūroms | vnt | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 1700 mm +/- 50mm; 2. 0,035'' vedliui; 3. Trikalnaliai; 4. Adatos ilgis 5 mm 5. Distalinis galas 7 mm ilgio, 5 Fr storio
10 | Šlapimtakio okliuzinis kateteris – balionėlis | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Talpa – 1 ml. 2. Graduotas. 3. 2 spindžių. 4. Balionėlio talpa – 1 ml. 5. Skylutės virš balionėlio. 6. Vienkartinis, sterilus. 7. Paženklintas CE ženklu.
11 | Maitinimo zondai naujagimiams:
11.1 | Maitinimo zondai naujagimiams CH 4 | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Graduoti kas 1 cm. 2. RO kontrastinė linija. 3. 2 šoninės angos zondo gale. 4. Pagamintas iš PVC. 5. Ilgis 40 cm (+ 5 cm, - 5 cm). 6. Uždaromas kamšteliu. 7. Paženklinti CE ženklu.
11.2 | Maitinimo zondai naujagimiams CH 5 | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Graduoti kas 1 cm. 2. RO kontrastinė linija. 3. 2 šoninės angos zondo gale. 4. Pagamintas iš PVC. 5. Ilgis 40 cm (+ 5 cm, - 5 cm). 6. Uždaromas kamšteliu. 7. Paženklinti CE ženklu.
11.3 | Maitinimo zondai naujagimiams CH 6 | vnt. | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Graduoti kas 1 cm. 2. RO kontrastinė linija. 3. 2 šoninės angos zondo gale. 4. Pagamintas iš PVC. 5. Ilgis 40 cm (+ 5 cm, - 5 cm). 6. Uždaromas kamšteliu. 7. Paženklinti CE ženklu.
11 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Prailginimo linijos infuzinei terapijai 1-1,5 m ilgio naujagimiams
12.1 | Prailginimo linija infuzinei terapijai | vnt. | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis nuo 1 m iki 1,5 m. 2. Vidinis diametras ne daugiau 1,1 mm 3. Užpildymo tūris ne daugiau 1,5 ml 4. Infuzijos greitis ne mažiau- 8 ml/min. 5. LUER – LOCK. 6. Be DEHP 7. Pagaminta iš PE 8. Paženklinta CE ženklu.
12.2 | Prailginimo linijas infuzinei terapijai (tamsios) | vnt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis nuo 1 m iki 1,5 m. 2. Vidinis diametras ne daugiau 1 mm 3. Užpildymo tūris ne daugiau 1,6 ml 4. Infuzijos greitis - 8 ml/min. 5. LUER – LOCK. 6. Be DEHP 7. Pagaminta iš PE 8. Paženklinta CE ženklu.
12 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Krūtinės ląstos drenažinė sistema naujagimiams | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ne mažiau 2600 ml talpos 2-jų kamerų plastikinis indas. 2. Žymenys butelio išorėje, skirti turinio kiekiui įvertinti. 3. Sterilus, vienkartinis. 4. Vamzdelis pagamintas iš PVC su spec. smailėjančiu galu jungti su torakaliniu kateteriu. 5. Galimybė statyti ant grindų. 6. Paženklinta CE ženklu.
14 | Kvėpavimo konturai naujagimiams DPV aparatams:
14.1 | Kvėpavimo konturai naujagimiams DPV aparatams SLE 2000 | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vienkartiniai. 2. Kliniškai švarūs. 3. Gaminio sudėtyje nėra latekso. 4. Sistemos diametras – 15 mm. 5. Sistemą sudaro: - Du vamzdžiai su pašildymu (įkvėpimo ir iškvėpimo pusėje), (abu šildomi vamzdžiai paciento pusėje jungiasi į dvi kintamo ilgio atšakas sujungtas Y formos sujungėju, Y jungtyje 7.6 mm angos – 2 vnt., jungtis paciento pusėje 15M, jungtis vandens rezervuaro pusėje – 22F, jungtis DPV aparato pusėje 22M). - Viena ne trumpesnė kaip 0,8 m ilgio papildoma atšaka, jungianti DPV aparatą ir vandens rezervuarą (aparato pusėje – 9-11 mm elastinė jungtis, vandens rezervuaro – 22F). - Papildomos jungtys: 22M-22M/15F, 8,5F-15M, 22M-22M/15F ir dvi jungtys su abiem elastinėm 9-11 mm jungtim). 6. Kvėpavimo sistema skirta naudoti su MR850 arba MR 730 F&P drėkintuvų modeliai. 7. Paženklinti CE ženklu.
14.2 | Kvėpavimo konturai naujagimiams DPV aparatams "AVEA" | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vienkartinės. 2. Kliniškai švarios. 3. Gaminio sudėtyje nėra latekso. 4. Šildomos įkvėpimo ir iškvėpimo atšakos. 5. Ilgis ne mažiau 1,6 m. 6. Sistemą sudaro: - Du vamzdžiai su pašildymu (įkvėpimo ir iškvėpimo pusėje),(abu vamzdžiai paciento pusėje sujungti Y formos sujungėju, Y jungtyje 7.6 mm angos – 2 vnt., jungtis paciento pusėje 15M, jungtis vandens rezervuaro pusėje – 22F, jungtis DPV aparato pusėje 22M). - Viena ne trumpesnė kaip 0,8 m ilgio papildoma atšaka, jungianti DPV aparatą ir vandens rezervuarą (aparato pusėje – 9-11 mm elastinė jungtis, vandens rezervuaro – 22F). - Slėgio monitoringo linija ne trumpesnė kaip 1,8 m. - Įkvėpimo atšakoje jungtis su 7,6 mm anga ir fiksuotu dangteliu. - Papildomos jungtys: elastinė 9-11mm/15F, alkūninė 15M, 22M/15F, dvi nuimamos luer alkūnės. 7. Paženklinta CE ženklu.
14 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Gleivių išsiurbimo kateteriai iš burnos ir nosies (naujag.):
15.1 | Gleivių išsiurbimo kateteriai iš burnos ir nosies (naujag.) | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis S, ilgis ne mažiau 11 cm. 2. Plastikinis pagrindas. 3. Minkštas užapvalintas galas. 4. Piršto kontrolės anga. 5. Paženklinti CE ženklu.
15.2 | Gleivių išsiurbimo kateteriai iš burnos ir nosies (naujag.) | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis M, ilgis ne mažiau 13 cm. 2. Plastikinis pagrindas. 3 .Minkštas užapvalintas galas. 4. Piršto kontrolės anga. 5. Paženklinti CE ženklu.
15 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Periferinės centrinės venos kateteriai naujagimiams:
16.1 | Periferinės centrinės venos kateteriai naujagimiams | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kateteris 28G (Fr 1), kaniulė ID 0,7 mm. 2. Diametras 0,17 x 0,36 mm. 3. Ilgis ne mažiau 20 cm. 4. RO kontrastinis. 5. Iš PUR, termolabilus. 6. Graduotas kas 1 cm. 7. Tekmės greitis 0,5 ml/min. 8. Pirminis tūris 0,14 ml. 9. Paženklinti CE ženklu.
16.2 | Periferinės centrinės venos kateteriai naujagimiams | vnt. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kateteris 23G (Fr 2), kaniulė ID 0,9 mm. 2. Diametras 0,17 x 0,36 mm. 3. Ilgis ne mažiau 20 cm. 4. RO kontrastinis. 5. Iš PUR, termolabilus. 6. Graduotas kas 1 cm. 7. Tekmės greitis 0,5 ml/min. 8. Pirminis tūris 0,14 ml. 9. Paženklinti CE ženklu.
16 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Akinukai fototerapijai, naujagimiams:
17.1 | Akinukai fototerapijai, naujagimiams M (mikro)dydis | vnt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Lipdomi. 2. Medžiaginiai su paralonu. 3. Prie naujagimio galvutės pritvirtinami švelniais hidrokolidiniais laikikliais. 4. Ilgai ir tvirtai laikosi. 5. Lengvai nuimami. 6. Išlieka lipnūs daugiau nei vieną kartą. 7. Idealiai priglunda prie veido. 8. Gali būti apkirpti iki reikiamo dydžio. 9. Ilgis 11±1cm. 10. Paženklinti CE ženklu.
17.2 | Akinukai fototerapijai, naujagimiams S(vidutiniai) dydis | vnt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Lipdomi. 2. Medžiaginiai su paralonu. 3. Prie naujagimio galvutės pritvirtinami švelniais hidrokolidiniais laikikliais. 4. Ilgai ir tvirtai laikosi. 5. Lengvai nuimami. 6. Išlieka lipnūs daugiau nei vieną kartą. 7. Idealiai priglunda prie veido. 8. Gali būti apkirpti iki reikiamo dydžio. 9. Ilgis 12,5±1cm. 10. Paženklinti CE ženklu.
17.3 | Akinukai fototerapijai, naujagimiams L(dideli) dydis | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Lipdomi. 2. Medžiaginiai su paralonu. 3. Prie naujagimio galvutės pritvirtinami švelniais hidrokolidiniais laikikliais. 4. Ilgai ir tvirtai laikosi. 5. Lengvai nuimami. 6. Išlieka lipnūs daugiau nei vieną kartą. 7. Idealiai priglunda prie veido. 8. Gali būti apkirpti iki reikiamo dydžio. 9. Ilgis 18,5±1cm. 10. Paženklinti CE ženklu.
17 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Prailginimo linija su antibakteriniu filtru naujagimiams:
18.1 | Dviejų kanalų prailginimo linija su antibakteriniu filtru naujagimiams | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Atskiras injekcinis kamštelis papildomoms medikamentų injekcijoms. 2. Linija skirta ilgalaikei infuzijai uždaroje sistemoje,naudojama su švirkštinėmis pompomis. 3. Bakterinis filtras su membrana 0,2-0,22 µm, veikimo laikas 96 val.,sulaiko gramneigiamas bakterijas ir mikrodaleles. 4. Savaiminis nusiorinimas garantuoja, kad oras nepateks į kraują. 5. Galima leisti antibiotikus. 6. Female tipo Luer Lock jungties adapteris su atbulinės eigos kontroliniu vožtuvu, neleidžiančiu skysčiams kilti atgal. 7. Luer Lock jungtis su sriegine, į abi puses besisukančia veržle. 8. Apsauginiai kamštukai. 9. Žarnelė su atbulinės eigos kontroliniu vožtuvu. 10. 5cm±1cm Y tipo jungties kanalas papildomiems medikamentams lašinti. 11. Talpa 2,0ml±0,1 ml. 12. Ilgis 1,5-1,6 m. 13.CE ženklinimas
18.2 | Trijų kanalų prailginimo linija su antibakteriniu filtru naujagimiams | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Linija skirta ilgalaikei tirpalų infuzijai su atskiru, pagrindinį filtrą apeinančiu šviesai nelaidžiu kanalu, šviesai jautriems medikamentams leisti uždaroje sistemoje. 2. Viršutinė jungties dalis Y tipo iš skaidrių žarnelių su skirtingų spalvų Luer Lock jungtimis bei atbulinės eigos vožtuvais, neleidžiantiems tirpalams kilti atgal. 3. Apsauginiai kamštukai. 4. Žarnelės pagamintos iš minkšto poliuretano. 5. Antibakterinis filtras su membrana 0,2-0,22 µm, veikimo laikas 96 val., sulaiko gramneigiamas bakterijas ir daleles, savaiminis nuorinimas garantuoja , kad oras nepateks į kraują. 6. Galima leisti antibiotikus. 7. Atskiras šviesai nelaidus kanalas, apeinantis pagrindinį antibakterinį filtrą iš poliuretano sujungtas į vieną žarnelę per mini Y tipo jungtį. Ši žarnelė skirta jungti su linijomis lipidams , kraujo komp. ar medikamentams. 8. Female tipo Luer Lock jungtis su atbulinės eigos vožtuvu. 9. Male tipo jungtis su sriegine, į abi kryptis besisukančia veržle. 10. Talpa 0,6-0,8 ml. 11.CE ženklinimas.
18.3 | Šviesai nelaidi prailginimo linija su filtru naujagimiams | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pediatrinis filtras 1,1-1,3 µm su antigrybeline apsauga , automatinis nusiorinimas, garantuoja , kad oras nepateks į kraują. 2. Šviesai nelaidi žarnelė pagaminta iš elastingo poliuretano. 3. Luer Lock jungtis su sriegine veržle. 4. Apsauginiai kamštukai. 5. Užspaudėjas. 6. Ilgis 1,5-1.8 m. 7. Talpa 1,2-1,5 ml. 8. CE ženklinimas.
18.4 | Vienos šakos prailginimo linija naujagimiams | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pagaminta iš poliuretano 15-20 cm ilgio. 2. Skirta jungti prie CV,PV kateterių. 3. Luer Lock jungtis su sriegine į abi puses besisukančia veržle. 4. Talpa 0,15-0,25 ml. 5. CE ženklinimas.
18 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Silikoninės nosies kaniulės (Benvenister tipo):
19.1 | Silikoninės nosies kaniulės (Benvenister tipo) | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilios. 2. Pagamintos iš permatomo silikono. 3. Be konektoriaus. 4. Su pamušalu. 5. Šonuose skylutės kaniulių tvirtinimui prie galvos. 6. Tinka prie Benvenister tipo vožtuvo. 7. Įpakuota po 1 vnt. 8. Paženklintos CE ženklu. 9. Dydis: XS.
19.2 | Silikoninės nosies kaniulės (Benvenister tipo) | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilios. 2. Pagamintos iš permatomo silikono. 3. Be konektoriaus. 4. Su pamušalu. 5. Šonuose skylutės kaniulių tvirtinimui prie galvos. 6. Tinka prie Benvenister tipo vožtuvo. 7. Įpakuota po 1 vnt. 8. Paženklintos CE ženklu. 9. Dydis: S.
19.3 | Silikoninės nosies kaniulės (Benvenister tipo) | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilios. 2. Pagamintos iš permatomo silikono. 3. Be konektoriaus. 4. Su pamušalu. 5. Šonuose skylutės kaniulių tvirtinimui prie galvos. 6. Tinka prie Benvenister tipo vožtuvo. 7. Įpakuota po 1 vnt. 8. Paženklintos CE ženklu. 9. Dydis: M.
19.4 | Silikoninės nosies kaniulės (Benvenister tipo) | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilios. 2. Pagamintos iš permatomo silikono. 3. Be konektoriaus. 4. Su pamušalu. 5. Šonuose skylutės kaniulių tvirtinimui prie galvos. 6. Tinka prie Benvenister tipo vožtuvo. 7. Įpakuota po 1 vnt. 8. Paženklintos CE ženklu. 9. Dydis: L.
19 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Intubacinio vamzdelio fiksatoriai naujagimiams:
20.1 | Intubacinio vamzdelio fiksatoriai | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pagaminti iš patvaraus plastiko. 2. Su hidrokoloidiniais lipdukais, kurie nepažeidžia naujagimio odelės. 3. Be latekso. 4. Tinka naujagimiams nuo 400 g. 5. Patogus priėjimas prie burnos ir nosies. 6. Sumažina ekstubacijos riziką. 7. Komplektuojama su liniuote dydžio nustatymui. 8. Paženklinta CE ženklu. 9. Dydis: Mini.
20.2 | Intubacinio vamzdelio fiksatoriai | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pagaminti iš patvaraus plastiko. 2. Su hidrokoloidiniais lipdukais, kurie nepažeidžia naujagimio odelės. 3. Be latekso. 4. Tinka naujagimiams nuo 400 g. 5. Patogus priėjimas prie burnos ir nosies. 6. Sumažina ekstubacijos riziką. 7. Komplektuojama su liniuote dydžio nustatymui. 8. Paženklinti CE ženklu. 9. Dydis: Ultra.
20.3 | Intubacinio vamzdelio fiksatoriai | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pagaminti iš patvaraus plastiko. 2. Su hidrokoloidiniais lipdukais, kurie nepažeidžia naujagimio odelės. 3. Be latekso. 4. Tinka naujagimiams nuo 400 g. 5. Patogus priėjimas prie burnos ir nosies. 6. Sumažina ekstubacijos riziką. 7. Komplektuojama su liniuote dydžio nustatymui. 8. Paženklinti CE ženklu. 9. Dydis: Small.
20.4 | Intubacinio vamzdelio fiksatoriai | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pagaminti iš patvaraus plastiko. 2. Su hidrokoloidiniais lipdukais, kurie nepažeidžia naujagimio odelės. 3. Be latekso. 4. Tinka naujagimiams nuo 400 g. 5. Patogus priėjimas prie burnos ir nosies. 6. Sumažina ekstubacijos riziką. 7. Komplektuojama su liniuote dydžio nustatymui. 8. Paženklinti CE ženklu. 9. Dydis: Large.
20.5 | Intubacinio vamzdelio fiksatoriai | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pagaminti iš patvaraus plastiko. 2. Su hidrokoloidiniais lipdukais, kurie nepažeidžia naujagimio odelės. 3. Be latekso. 4. Tinka naujagimiams nuo 400 g. 5. Patogus priėjimas prie burnos ir nosies. 6. Sumažina ekstubacijos riziką. 7. Komplektuojama su liniuote dydžio nustatymui. 8. Paženklinti CE ženklu. 9. Dydis: Macro.
20 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Kvėpavimas
21 | Endotrachėjiniai vamzdeliai ilgalaikei intubacijai, mažinantys pneumonijų riziką su papildomu sekreto atsiurbimo kanalu
21.1 | Endotrachėjiniai vamzdeliai ilgalaikei intubacijai, mažinantys pneumonijų riziką su papildomu sekreto atsiurbimo kanalu | vnt. | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vidinis diametras7,5±0,1 mm, išorinis 11,2±0,1 mm, ilgis ne mažiau 350±1 mm. Skirtas oralinei ir nazalinei trachėjinei intubacijai. 2. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus, permatomo PVC. 3. Sudėtyje neturi būti latekso, turi būti sterilus. 4. Distalinio galo dešinėje pusėje turi būti viena angelė (Murphy ). 5. Vamzdelio distaliniame gale turi būti mažo slėgio, skaidri permatoma pripučiama kūgio formos manžetė. Viršutinės, didesnio diametro dalies diametras turi būti didesnis už vidutinio dydžio suaugusio žmogaus trachejos diametrą, o apatinės mažesnio diametro dalies diametras turi būti artimas pačio vamzdelio diametrui. Pripūsta manžetė turi turėti ilgio intervalą, kuriame ji prisispaudžia prie trachejos sienelių be raukšlių ar persidengimų, kad būtų pasiektas pilnas trachejos uždarymas sekreto pratekėjimui. Manžetės sienelės storis centrinėje dalyje neturi viršyti 0,04± 0,01 mm, tai turi įrodyti gamintojo pateikiami duomenys. 6. Manžetės pripūtimo vamzdelis turi turėti skaidrų, spalvotą manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį su vožtuvu Luer ir Luer-lock. 7. Intubacinio vamzdelio distalinis galas turi būti užapvalintais kraštais, atraumatinis. 8. Vamzdelio proksimaliniame gale turi būti nuimamas 15 mm konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu, 9. Turi būti išilginė rentgeno spinduliams kontrastinė juosta. 10. Turi būti plati juoda skersinė indikacinė juosta, ant vamzdelio turi būti aiškiai pažymėta gradacija kas 1-2 cm, taip pat vamzdelio dydis, vidinis diametras, išorinis diametras, gamintojo pavadinimas ar prekinis ženklas. 11. Turi turėti papildomą kanalą (vamzdelį) sekreto iš subglottic tarpo (virš manžetės) atsiurbimui. 12. Turi būti CE sertifikuotas, vienkartinio panaudojimo, ant pakuotės turi būti užrašyta gaminio pavadinimas, katalogo numeris, dydis, pagaminimo ir galiojimo datos, LOT numeris.
21.2 | Endotrachėjiniai vamzdeliai ilgalaikei intubacijai, mažinantys pneumonijų riziką su papildomu sekreto atsiurbimo kanalu | vnt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vidinis diametras 8,0±0,1 mm, išorinis 11,8±0,1 mm, ilgis ne mažiau 360±1 mm. Skirtas oralinei ir nazalinei trachėjinei intubacijai. 2. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus, permatomo PVC. 3. Sudėtyje neturi būti latekso, turi būti sterilus. 4. Distalinio galo dešinėje pusėje turi būti viena angelė ( Murphy ). 5. Vamzdelio distaliniame gale turi būti mažo slėgio, skaidri permatoma pripučiama kūgio formos manžetė. Viršutinės, didesnio diametro dalies diametras turi būti didesnis už vidutinio dydžio suaugusio žmogaus trachejos diametrą, o apatinės mažesnio diametro dalies diametras turi būti artimas pačio vamzdelio diametrui. Pripūsta manžetė turi turėti ilgio intervalą, kuriame ji prisispaudžia prie trachejos sienelių be raukšlių ar persidengimų, kad būtų pasiektas pilnas trachejos uždarymas sekreto pratekėjimui. Manžetės sienelės storis centrinėje dalyje neturi viršyti 0,04± 0,01 mm, tai turi įrodyti gamintojo pateikiami duomenys. 6. Manžetės pripūtimo vamzdelis turi turėti skaidrų, spalvotą manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį su vožtuvu Luer ir Luer-lock. 7. Intubacinio vamzdelio distalinis galas turi būti užapvalintais kraštais, atraumatinis. 8. Vamzdelio proksimaliniame gale turi būti nuimamas 15mm konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu, 9. Turi būti išilginė rentgeno spinduliams kontrastinė juosta. 10. Turi būti plati juoda skersinė indikacinė juosta, ant vamzdelio turi būti aiškiai pažymėta gradacija kas 1-2 cm, taip pat vamzdelio dydis, vidinis diametras, išorinis diametras, gamintojo pavadinimas ar prekinis ženklas. 11. Turi turėti papildomą kanalą (vamzdelį) sekreto iš subglottic tarpo (virš manžetės) atsiurbimui. 12. Turi būti CE sertifikuotas, vienkartinio panaudojimo, ant pakuotės turi būti užrašyta gaminio pavadinimas, katalogo numeris, dydis, pagaminimo ir galiojimo datos, LOT numeris.
21.3 | Endotrachėjiniai vamzdeliai ilgalaikei intubacijai,mažinantys pneumonijų riziką su papildomu sekreto atsiurbimo kanalu | vnt. | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vidinis diametras 8,5±0,1 mm, išorinis 12,6,2±0,1 mm, ilgis ne mažiau 370±1 mm. Skirtas oralinei ir nazalinei trachėjinei intubacijai. 2. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus, permatomo PVC. 3. Sudėtyje neturi būti latekso, turi būti sterilus. 4. Distalinio galo dešinėje pusėje turi būti viena angelė ( Murphy ). 5. Vamzdelio distaliniame gale turi būti mažo slėgio, skaidri permatoma pripučiama kūgio formos manžetė. Viršutinės, didesnio diametro dalies diametras turi būti didesnis už vidutinio dydžio suaugusio žmogaus trachejos diametrą, o apatinės mažesnio diametro dalies diametras turi būti artimas pačio vamzdelio diametrui. Pripūsta manžetė turi turėti ilgio intervalą, kuriame ji prisispaudžia prie trachejos sienelių be raukšlių ar persidengimų, kad būtų pasiektas pilnas trachejos uždarymas sekreto pratekėjimui. Manžetės sienelės storis centrinėje dalyje neturi viršyti 0,04± 0,01 mm, tai turi įrodyti gamintojo pateikiami duomenys. 6. Manžetės pripūtimo vamzdelis turi turėti skaidrų, spalvotą manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį su vožtuvu Luer ir Luer-lock. 7. Intubacinio vamzdelio distalinis galas turi būti užapvalintais kraštais, atraumatinis. 8. Vamzdelio proksimaliniame gale turi būti nuimamas 15mm konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu, 9. Turi būti išilginė rentgeno spinduliams kontrastinė juosta. 10. Turi būti plati juoda skersinė indikacinė juosta, ant vamzdelio turi būti aiškiai pažymėta gradacija kas 1-2 cm., taip pat vamzdelio dydis, vidinis diametras, išorinis diametras, gamintojo pavadinimas ar prekinis ženklas. 11. Turi turėti papildomą kanalą (vamzdelį) sekreto iš subglottic tarpo (virš manžetės) atsiurbimui. 12. Turi būti CE sertifikuotas, vienkartinio panaudojimo, ant pakuotės turi būti užrašyta gaminio pavadinimas, katalogo numeris, dydis, pagaminimo ir galiojimo datos, LOT numeris.
21 dalis pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete (armuoti):
22.1 | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 7 mm diametro 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 86 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu.
22.2 | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 8 mm diametro 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 97 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu.
22.3 | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 9 mm diametro. 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 106 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu.
22.4 | Tracheostomijos vamzdeliai | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Su manžete, reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 7 mm diametro 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 110 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu.
22.5 | Tracheostomijos vamzdeliai | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Su manžete, reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 8 mm diametro 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 128 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu.
22.6 | Tracheostomijos vamzdeliai | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Su manžete, reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 6 mm diametro. 3. Vamzdelio bendras ilgis 70 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu.
22.7 | Tracheostomijos vamzdeliai | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Su manžete, reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 9 mm diametro. 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 134 mm+-1mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu.
22 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Deguonies kaukė suaugusiems | vnt. | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vienkartinės. 2. Gaminio sudetyje neturi būti latekso. 3. Turi hermetiškai priglusti prie veido. 4. Kaukė turi būti pagaminta iš vientisos medžiagos. 5. Kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, turi būti minkšti ir neaštrūs. 6. Su sutvirtinimo juostele (gumele). 7. Iš plono skaidraus plastiko ir nedeformuota. 8. Pagaminta nenaudojant PVC. 9. Kaukės dydis turi atitinkti europietišką suaugusios žmogaus veido anatomiją. 10. Deguonies vamzdelis turi būti ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu. 11. Deguonies vamzdelio galai turi būti su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. 12. Deguonies vamzdelio ilgis ne mažiau 2,1 m + 10 cm. 13. Paženklinta CE ženklu.
24 | Minitracheostominis rinkinys | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Tracheostominis vamzdelis 4,0mm ID – 5,4mm OD su stiletu. 2. Skalpelis. 3. Konektorius. 4. Atsiurbimo kateteris. 5. Fiksavimo juostelė. 6. Paženklintas CE ženklu.
25 | Intubacinio vamzdelio keitimo kateteris | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis 100 cm, 14 Fr, ID 3 mm. 2. Minkštas distalinis galas, 7 cm. 3. Nuimamas adapteris, leidžiantis atlikti DPV. 4. Paženklintas CE ženklu.
26 | Endotrachėjinio vamzdelio pravedėjai (bužai):
26.1 | Endotrachėjinio vamzdelio pravedėjas (bužas) | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 15FR. 2. Ilgis ne mažiau 70 cm. 3. Be latekso. 4. Lankstus. 5. Atraumatinis galas. 6. Individuali pakuotė. 7. Sterilus.
26.2 | Endotrachėjinio vamzdelio pravedėjas (bužas) | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 10FR. 2. Ilgis ne mažiau 70 cm. 3. Be latekso. 4. Lankstus. 5. Atraumatinis galas. 6. Individuali pakuotė, 7. Sterilus.
26 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Laringinės kaukės ir pagalbinės priemonės:
27.1 | Daugkartinio naudojimo laringinė kaukė apsunkintai intubacijai | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kaukės vamzdelis metalinis, padengtas silikonu, kietas, anatomiškai išlenktas, proksimaliniame gale turi būti 15 mm konektorius, su kieta rankena. 2. Vamzdeliu turi būti galima pravesti ne mažesnio nei 8 mm vidinio skersmens intubacinį vamzdelį su manžete. 3. Vamzdelis pakankamai trumpas, kad galima būtų pravesti juo intubacinį vamzdelį žemiau balso stygų. 4. Galimybė laringinę kaukę prakišti pro 25 mm ir siauresnį tarpdantinį tarpą. 5. Be latekso, paženklinta CE ženklu. 6. Laringinės kaukės distaliniame gale turi būti epigliotį pakelianti mobili pertvara. 7. Laringinės kaukės manžetė turi būti pripučiama, pagaminta iš silikono, manžetės pripūtimo vamzdelis turi būti atskirai nuo laringinės kaukės vamzdelio. 8. Proksimaliniame gale kontrolinė manžetė pripūtimo lygio kontrolei. 9. Aiškiai užrašytas laringinės kaukės dydis, rekomenduojamas paciento svoris, skirta paciento svoriui 50-70 kg. 10. Distaliniame gale vamzdelis turi būti sugraduotas kas centimetrą. 11. Gamintojas turi pasiūlyti daugkartinio naudojimo intubacinius vamzdelius su pripučiama manžete 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 ir 8.0 mm vidinio diametro. 12. Laringinė kaukė tinkama naudoti ne mažiau kaip 40 kartų arba vienerius metus po pagaminimo.
27.2 | Daugkartinio naudojimo intubaciniai vamzdeliai su pripučiama manžete, skirti daugkartinio naudojimo laringinei kaukei, apsunkintai intubacijai | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Skirtas naudojimui su to paties gamintojo daugkartinio naudojimo laringine kauke apsunkintai intubacijai. 2. Daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas, sudėtyje neturi būti latekso, vamzdelis turi būti pagamintas iš silikono, skaidrus, sienelės viduje turi būti spiralinis metalinės vielos sustiprinimas. 3. Distalinis galas turi būti su Murphy tipo akute, apsaugantis balso stygas nuo traumų. 4. Pripučiama manžetė, manžetės pripūtimo vamzdelis turi būti neintegruotas į intubacinį vamzdelį, proksimaliniame gale kontrolinė manžetė pripūtimo lygio kontrolei. 5. Intubacinis vamzdelis turi būti sugraduotas kas 2 centimetrus nuo 16 iki 26 cm, turi būti pažymėta išilginė ir skersinė juostos, aiškiai pažymėtas vamzdelio vidinis diametras, vamzddelio išorinis diametras. 6. Tinkamas naudoti ne mažiau kaip 10 kartų arba vienerius metus nuo pagaminimo; 7. Komplektuojamas kartu su stabilizuojančia lazdele, kuri turi būti sugraduota kas centimetrą nuo 1 iki 17 cm, bei 15 mm konektoriumi. 8. Vidinis vamzdelio diametras 6,5 mm. 9. Paženklinti CE ženklu.
27.3 | Daugkartinio naudojimo laringinė kaukė su atskiru kanalu į stemplę | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pripučiama manžetė pagaminta iš silikono, manžetės pripūtimo vamzdelis neintegruotas, proksimaliniame gale turi būti kontrolinė manžetė pripūtimo lygio kontrolei ir atidaroma ventiliacinė anga. 2. Be latekso, distaliniame manžetės gale turi būti kanalo į stemplę atsivėrimo anga, manžete praeinantis kanalas į stemplę turi neleisti epigliočiui užblokuoti oro kanalą. 3. Proksimaliniame manžetės gale turi būti juosta skirta įtvirtinti pravedėją. 4. Gamintojas turi pasiūlyti kaukei tinkantį matelinį pravedėją. 5. Oro ir stemplės kanalai turi būti proksimaliniame gale apjungti integruotu kandikliu, kad apsaugoti oro kanalą nuo užspaudimo sukandus. 6. Oro kanalo proksimaliniame gale turi būti 15 mm konektorius, oro kanalas turi būti lankstus, pagamintas iš silikono, sienelės viduje turi būti spiralinis metalinės vielos sustiprinimas, kad vamzdelis nepersilenktų. 7. Oro kanalo sienelėje turi būti aiškiai nurodytas laringinės kaukės pavadinimas, dydis, rekomenduojamas paciento svoris, manžetės pripūtimo maksimalus oro kiekis ir slėgis. 8. Ant kanalo vamzdelio turi būti aiškiai nurodytas gamintojas, vamzdelio paskirtis, autoklavavimo sąlygos, CE. 9. Kaukė turi būti tinkama naudoti ne mažiau kaip 40 kartų arba vienerius metus po pagaminimo. 10. Skirta pasiento svoriui 50-70 kg. 11. Kanalo dydis 16Fr/14Fr.
27.4 | Metalinis pravedėjas daugkartinio naudojimo laringinei kaukei su atskiru kanalu į stemplę | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis Nr. 1 – 2,5. 2. Turi būti skirtas naudojimui su to paties gamintojo daugkartinio naudojimo laringine kauke su atskiru kanalu į stemplę. 3. Turi būti pagamintas iš tvirto nerūdijančio plieno, nelankstus, anatomiškai išgaubtas, patogia rankena. 4. Viduryje turi būti išpjova skirta įstatyti daugkartinio naudojimo laringinės kaukės kandiklio kraštui. 5. Ant rankenos turi būti aiškiai matomas gamintojo pavadinimas, gaminio pavadinimas ir dydis. 6. Paženklintas CE ženklu.
27 pirkimo dalies iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Infuzinė terapija
28 | Trijų krypčių kraneliai ir priedai prie kranelių:
28.1 | Laikiklis trijų kranelių sistemai | vnt. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vertikalus ir horizontalus tvirtinimas. 2. Galima sterilizuoti autoklave. 3. V2A plieno varžtai. 4. Daugkartinio naudojimo. 5. Paženklinti CE ženklu.
28.2 | Trijų padėčių vienkartiniai kraneliai | vnt. | 9500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Male/female/female. 2. Luer lock fiksacija. 3. Korpusas pagamintas iš mikrokristalinio poliamido. 4. Rankenėlė pagaminta iš polikarbonato. 5. Atsparumas lipidams. 6. Saugi, patikima fiksacija ir atjungimas. 7. Paženklinti CE ženklu.
28.3 | Trijų kranelių sistema su prailginimo linija | vnt. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Atsparus lipidams ,propofoliui, antibiotikams, alkoholiui 2. Tinka slėgiui matuoti parenterinei mitybai. 3. Luer lock fiksacija. 4. Prailginimo linija ne trumpesnė kaip 1.5 m su papildomu kraneliu. 5. Pagaminta iš poliamido. 6. Paženklinti CE ženklu.
28 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Švirkštas 60 ml kateterio antgaliu | vnt. | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Turi tikti prie turimų ,,Medikon“ firmos infiltracinių ir siurbimo kaniulių bei švirkšto užrakto. 2. Paženklinta CE ženklu.
30 | Švirkštas 60 ml Luer Lock užsukimu | vnt. | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Turi tikti prie turimų,,Medikon“ firmos infiltracinių ir siurbimo kaniulių, kaniulių adapterio bei švirkšto užrakto .
31 | Vienkartinė sistema AITECS DF-12M infuzinei pompai | vnt. | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Skirta ,,AITECS DF-12M“ infuzinei pompai. 2. Sterili. 3. Paženklinta CE ženklu.
32 | Saugi vakuuminė šlapimo paėmimo sistema 32.1. - 32.3. siūlomos prekės turi būti vieno gamintojo; tiekėjas ir/ar gamintojas turi laikytis kokybės vadybos sistemos reikalavimų (ISO sertifikatas arba kitas lygiavertis dokumentas privalo būti pateiktas su pasiūlymu.):
32.1 | Vakuuminis mėgintuvėlis šlapimo tyrimui su konservantu, išlaikančiu ėminio stabilumą 72 val kambario temperatūroje (be gyvsidabrio priemaišų ir be boro rūgšties) 8 ml, 16x100 mm biocheminiams tyrimams | vnt. | 44000 |  |  |  |  | 0 | 0 | Mėgintuvėlis ir šlapimo paėmėjas turi būti: 1. Vienkartiniai. 2. Sterilūs: atitikti ISO 11137 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą arba lygiavertę. 3. Atitikti tarptautinį spalvinį kodavimą pagal ISO 6710 standartą. 4. Pažymėti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicininių gaminių 98/79 EC direktyvą. 5. Ant mėgintuvėlio etiketės turi būti nurodytas minimalaus ir maksimalaus užpildymo lygis.
32.2 | Šlapimo paėmėjas, pritaikytas vakuuminiam mėgintuvėliui | vnt. | 53000 |  |  |  |  | 0 | 0 | Šlapimo paėmėjas turi būti: 1. Vienkartiniai. 2. Atitikti tarptautinį spalvinį kodavimą pagal ISO 6710 standartą. 3. Pažymėti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicininių gaminių 98/79 EC direktyvą. 4. Ant mėgintuvėlio etiketės turi būti nurodytas minimalaus ir maksimalaus užpildymo lygis.
32.3 | Vakuuminis mėgintuvėlis šlapimo tyrimui su konservantu 4 ml, biocheminiams tyrimams 13x75 mm | vnt. | 9000 |  |  |  |  | 0 | 0 | Mėgintuvėlis ir šlapimo paėmėjas turi būti: 1. Vienkartiniai. 2. Sterilūs: atitikti ISO 11137 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą arba lygiavertę. 3. Atitikti tarptautinį spalvinį kodavimą pagal ISO 6710 standartą. 4. Pažymėti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicininių gaminių 98/79 EC direktyvą. 5. Ant mėgintuvėlio etiketės turi būti nurodytas minimalaus ir maksimalaus užpildymo lygis.
32 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Virškinimas
33 | Blackmore zondas, skirtas stemplės varikozės kompresijai CH15 | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Graduotas, ilgis ne mažiau 115 cm 2. 3-jų kanalų su dviem lateksiniais balionėliais. 3. Nurodytas balionėlių užpildymo tūris ant vožtuvo ir distalinės dalies išpūtimą rodančių balionų. 4. Paženklinta CE ženklu.
34 | Blackmore zondas, skirtas stemplės varikozės kompresijai CH16 | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Graduotas, ilgis ne mažiau 115 cm 2. 3-jų kanalų su dviem lateksiniais balionėliais. 3. Nurodytas balionėlių užpildymo tūris ant vožtuvo ir distalinės dalies išpūtimą rodančių balionų 4. Paženklinta CE ženklu.
35 | Enterinio maitinimo sistema maitinimo pompai ,,Flocare 800" | vnt. | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 1,2-1,3L talpos rezervuaras. 2. Lašinimo kamera. 3. Antgalis, skirtas jungtis su (kūgio formos 4-pakopų) zondu. 4. Antgalis vaistams ir zondo praplovimui. 5. Paženklinta CE ženklu.
36 | Enterinio maitinimo sistema ,,FLOCARE 800“ pompai | vnt. | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Jungtis laminuotai minkštai pakuotei. 2. Lašinimo kamera. 3. Antgalis skirtas jungtis su (kūgio formos 4-pakopų) zondu. 4. Antgalis vaistams ir zondo praplovimui. 5. Paženklinta CE ženklu.
37 | Rinkinys pleuros punkcijai | vnt. | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Punkcinė adata kateterio viduje, adata 1,6-1,8 x 80 mm-90mm 2. Sujungimo kranelis Luer-lock tipo. 3. Maišas ne mažiau 2 l talpos. 4. Švirkštas Luer lock 50 ml. 5. Žarnelės ilgis ne mažesnis kaip 90 cm. 6. Paženklintas CE ženklu.
38 | Fogarty spiralinis trombektominis kateteris, naudojamas dirbtinėms kraujagyslėms:
38.1 | Fogarty spiralinis trombektominis kateteris, naudojamas dirbtinėms kraujagyslėms | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kateteris pagamintas iš nerudijančio plieno, padengtas PVC. 2. Dviguba spiralė. 3. Atraumatinis lankstus kateterio galas. 4. Valdymo rankenėlė su užrakinimo funkcija. 5. Dydis 5F. 6. Ilgis ne trumpesni kaip 50 cm. 7. Diametras (min-max) 5 -16 mm. 8. Spalvinė koduotė. 9. Tik dirbtinio audinio kraujagyslėms. 10. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po vieną. 11. Paženklintas CE ženklu.
38.2 | Fogarty spiralinis trombektominis kateteris, naudojamas dirbtinėms kraujagyslėms | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kateteris pagamintas iš nerudijančio plieno, padengtas PVC. 2. Dviguba spiralė. 3. Atraumatinis lankstus kateterio galas. 4. Valdymo rankenėlė su užrakinimo funkcija. 5. Dydis 6F. 6. Ilgis ne trumpesni kaip 50 cm. 7. Diametras (min-max) 6 -18 mm. 8. Spalvinė koduotė. 9. Tik dirbtinio audinio kraujagyslėms. 10. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po vieną. 11. Paženklintas CE ženklu.
38 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Vienkartinės priemonės monitoriams:
39.1 | Vienkartinė žarnelė spirometrijai | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Žarnelės ilgis 2,8-3,2 m. 2. Dviejų spindžių. 3. Distalinės jungtys tinkamos daugkartinės spirometrijos jutikliams D-Lite,Pedi-Lite 4. Proksimalinės jungtys tinkamos drėgmės surinkimo kameroms D-Fend,D-Fend Pro
39.2 | Vienkartinė mėginio žarnelė | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Žarnelės ilgis 2,8-3,2 m. 2. Vieno spindžio. 3. Distalinės jungtys tinkamos daugkartinės spirometrijos jutikliams D-Lite,Pedi-Lite 4. Proksimalinė jungtis tinkama drėgmės surinkimo kameroms D-Fend,D-Fend Pro
39.3 | Vienkartiniai entropijos elektrodai | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Su specialia jungtimi prie Entropijos interfeisinio kabelio,pajungimo vietos su geliu ir specialiu abrazyviniu tinkleliu. 2. Numeruotos pajungimo vietos. 3. Elektrodo sudėtyje nėra latekso ir polivinilchlorido. 4. Tinkantis monitoriams su entropijos moduliu.
39.4 | Invazinio automatinio kraujo spaudimo matavimo linija | vnt. | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Tinkamos naudojimui su IAKS matavimo davikliu SP844. 2. Visos sudedamos dalys be latekso. 3. Būtinas tinkamumas daviklio SP844 tvirtinimom elementui. 4. Minimali skysčio tėkmė sistemoje 3ml/val. 5. Linijų kietumo laipsnis pagal Shore skalę ≥90. 6. Trijų padėčių kraneliai sistemoje≥2. 7. Komplektuojama su specialia membrana davikliui SP844.
39 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Rinkinys atsiurbimui | vnt. | 1100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Rinkinį sudaro rankenėlė ir sujungimo vamzdelis 2. Siurbimo rankenėlė ir sujungimo vamzdelis rinkinyje turi būti sujungti. 3. Supakuoti dviguboje pakuotėje. 4. Rankena ir siurblio žarna kartu turi būti sterilioje dviguboje pakuotėje. 5. Siurbimo rankenėlė turi būti su vakuumo kontrolės anga, lenktu(Yankauer) galu, ne mažiau 6 šoninės angelės gale, 275 mm + -5 cm ilgio, 22CH storio. 6. Sujungimo vamzdelis turi būti 2 m+-5 cm ilgio, 6 mm vidinio diametro, piltuvėlio formos galais.
41 | Siurblio žarna | vnt. | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. CH 24. 2. Ilgis 2,0-2.1 m. 3. Du piltuvelio tipo konektoriai. 4. Paženklinta CE ženklu.
42 | Siurblio žarna | vnt. | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. CH 24. 2. Ilgis 2,0-2.1 m. 3. Du piltuvėlio tipo konektoriai. 4. Papildomas male-konektorius su vakuum-kontrole. 5. Paženklinta CE ženklu.
43 | Rinkinys atsiurbimui:
43.1 | Siurblio žarna | vnt. | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. CH26,vidinis diametras 6 mm 2. Ilgis ne mažiau 3,5 m 3. Du piltuvėlio tipo konektoriai 4. Dviguboje pakuotėje 5. Sterili. 6. Siurblio žarna turi tikti rankenai 7. Paženklinta CE ženklu.
43.2 | Rankena atsiurbimui | vnt. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. CH22 2. Ilgis 275 mm+-5mm 3. Lenkta Yankauer tipo 4. Vakuumo kontrolės anga 5. Gale 5-6 šoninės angelės. 6. Sterili.
43 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Aktyvaus (vakuumo) drenažo sistema | vnt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Konektorius CH 8. 2. 40 ml( ± 10ml), vienkartinė. 3. Tinkančios drenažiniams vamzdeliams CH 8-CH 18. 4. Paženklinta CE ženklu.
45 | Maišeliai ir plokštelės ileostomijai (maišeliai ir plokštelės turi būti to paties gamintojo):
45.1 | Maišeliai ileostomijai | vnt. | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 36- 38 mm diam., stoma iki 26 -28mm 2. Su filtru. 3. Vienkartinis. 4. Su žiedinio fiksavimo mechanizmu. 5. Atviras, užsegamas spaustukas (kiekvienam maišeliui) 6. Paženklinti CE ženklu.
45.2 | Maišeliai ileostomijai | vnt. | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 43- 45 mm diam., stoma iki 33-35 mm. 2. Su filtru. 3. Vienkartinis. 4. Su žiedinio fiksavimo mechanizmu. 5. Atviras, užsegamas spaustukas (kiekvienam maišeliui) 6. Paženklinti CE ženklu.
45.3 | Maišeliai ileostomijai | vnt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 55-57 mm diam., stoma iki 45-47 mm. 2. Su filtru. 3. Vienkartinis. 4. Su žiedinio fiksavimo mechanizmu. 5. Atviras, užsegamas spaustukas (kiekvienam maišeliui) 6. Paženklinti CE ženklu.
45.4 | Maišeliai ileostomijai | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 70 mm diam., stoma iki 58 -62mm. 2. Su filtru. 3. Vienkartinis. 4. Su žiedinio fiksavimo mechanizmu. 5. Atviras, užsegamas spaustukas (kiekvienam maišeliui) 6. Paženklinti CE ženklu.
45.5 | Plokštelė ileostomijai | vnt. | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 36-38 mm diam., stoma iki 26-28 mm. 2. Lipnus pagrindas su žiediniu maišelio fiksavimo mechanizmu. 3. Lanksti, pagaminta iš hipoalerginio hidrokoloido, gerai sukimba su oda. 4. Gydo odos pažeidimus. 5. Paženklinta CE ženklu.
45.6 | Plokštelė ileostomijai | vnt. | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 43-45 mm diam., stoma iki 33-35 mm. 2. Lipnus pagrindas su žiediniu maišelio fiksavimo mechanizmu. 3. Lanksti, pagaminta iš hipoalerginio hidrokoloido, gerai sukimba su oda. 4. Gydo odos pažeidimus. 5. Paženklinta CE ženklu.
45.7 | Plokštelė ileostomijai | vnt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 55- 57 mm diam., stoma iki 45 -47mm. 2. Lipnus pagrindas su žiediniu maišelio fiksavimo mechanizmu. 3. Lanksti, pagaminta iš hipoalerginio hidrokoloido, gerai sukimba su oda. 4. Gydo odos pažeidimus. 5. Paženklinta CE ženklu.
45.8 | Plokštelė ileostomijai | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 70 mm diam., stoma iki 58-62 mm. 2. Lipnus pagrindas su žiediniu maišelio fiksavimo mechanizmu. 3. Lanksti, pagaminta iš hipoalerginio hidrokoloido, gerai sukimba su oda. 4. Gydo odos pažeidimus. 5. Paženklinta CE ženklu.
45 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Indelis echoskopiniam geliui | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Plastikinis. 2. Talpa 200-300 ml. 3. Galimybė išspausti gelį.
47 | Matuojamas lankstus 22mm vamzdelis | rulonai | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras 22mm±2mm. 2. Karpomas kas 40cm±5cm. 3. Rulone 50m.±0.1m. 4. Pagaminta iš polipropileno. 5. Vienkartinis, kliniškai švarus, atskirai įpakuotas. 6. CE ženklinimas.
48 | Antibakteriniai filtrai vakuuminiams atsiurbėjams | vnt. | 350 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Diametras 90 mm (±5 mm). 3. Aukštis 60 mm (5± mm). 4. Jungtys Ø 11 mm. 5. Permatomas filtro korpusas. 6. Bakterinis efektyvumas – ne mažiau 99,9999 %. 7. Maksimali veikimo temperatūra ≥ 100°C. 8. Maksimalus slėgis ≥ 138kPa.
49 | Vakuuminiai ekstraktoriai | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pompos taurelės diametras 60-65 mm. 2. Stiebas rotuojantis. 3. Su davikliu vakuuminiam spaudimui matuoti. 4. Integruotas vakuumo išleidimo mygtukas. 5. Be latekso. 6. Turėti CE ženklinimą.
50 | Bakteriniai filtrai vakuuminiam atsiurbėjui „Polivac B4“ | vnt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | Paženklinti CE ženklu.
51 | Drenažiniai vamzdeliai:
51.1 | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 3200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis 50 – 60 cm. 2. CH18 3. Sterilūs. 4. Silikoniniai. 5. Paženklinti CE ženklu.
51.2 | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 2100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis 50 – 60 cm; 2. CH24 3. Sterilūs; 4. Silikoniniai; 5. Paženklinti CE ženklu.
51.3 | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis 50 – 60 cm. 2. CH27 3. Sterilūs. 4. Silikoniniai. 5. Paženklinti CE ženklu.
51.4 | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis 50 – 60 cm. 2. CH32 3. Sterilūs. 4. Silikoniniai. 5. Paženklinti CE ženklu.
51.5 | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis 50 – 60 cm. 2. CH30 3. Sterilūs. 4. Silikoniniai. 5. Paženklinti CE ženklu.
51 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Kamštukas antiokliuzinis | vnt. | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Uždara beadatinė sistema. 2. Sterilus. 3. Antiokliuzinis. 4. Be latekso. 5. Tinkantis kraujo mėginiams, infuzijoms, lipidams, įvairiems medikamentams. 6. Atjungus švirkštą, teigiamas boliusas 0,03 ml (prastumiami vaistai; apsauga nuo kraujo patekimo į kateterį, prailginimo liniją). 7. Tėkmės greitis ne mažiau 200 ml/min. 8. Pirminis tūris ne daugiau 0,1ml. 9. Gali būti jungiamas ne mažiau 360 kartų. 10. Paženklintas CE ženklu.
53 | Spirometro kandiklis | vnt. | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Turi būti pritaikytas visoms amžiaus grupėms. 2. Forma cilindrinė. 3. Ilgis-140mm+-10mm 4. Išorinis skersmuo -21mm+-1mm 5. Vidinis skersmuo -19mm+-1mm 6. Sienelės storis -1mm. 7. Antibaktrinio filtro membrana turi būti sumontuota viduje. 8. Pagamintas iš PE. 9. Sterilus. 10. Tinkamas naudoti su spirometrais EasyOne.
54 | Priemonės ventiliacijos aparatui,,SOPHIE“ naujagimiams:
54.1 | Kvėpavimo kontūrai naujagimiams | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Tinkami ventiliacijos aparatui ,,SOPHIE“ 2. Vienkartiniai 3. Paženklinti CE ženklu.
54.2 | Tėkmės sensorius | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Tinkami ventiliacijos aparatui ,,SOPHIE“ 2. Vienkartiniai 3. Paženklinti CE ženklu.
54 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ,,Medin Sindi“ kvėpavimo CPAP sistemos priedai naujagimiams:
55.1 | Nosies kaniulės (dydžiai: small, medium, medium wide, large) | vnt. | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Tinkami ,,Medin Sindi“ kvėpavimo CPAP sistemai 2. Vienkartinės 3. Paženklinti CE ženklu.
55.2 | CPAP generatorius | vnt. | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Tinkami ,,Medin Sindi“ kvėpavimo CPAP sistemai
55.3 | Kepurės generatoriaus tvirtinumui (dydžiai: small, medium, large) | vnt. | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Tinkami ,,Medin Sindi“ kvėpavimo CPAP sistemai 2. Vienkartinės 3. Paženklinti CE ženklu.
55.4 | Kvėpavimo kontūrai naujagimiams CPAP sistemai 1210 | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Tinkami ,,Medin Sindi“ kvėpavimo CPAP sistemai 2. Vienkartiniai 3. Paženklinti CE ženklu.
55.5 | Drėkintuvo indai naujagimiams | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Tinkami ,,Medin Sindi“ kvėpavimo CPAP sistemai 2. Vienkartiniai 3. Paženklinti CE ženklu.
55 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Apsauginis morceliavimo maišas | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Skirtas saugiam morceliavimui ginekologinių operacijų metu. 2. Permatomas. 3. Du įėjimai: vienas-laparoskopui, kitas-morceliatoriui. 4. Tūris ne mažiau 2000 cm3. 5. Vienkartinio naudojimo. 6. Įpakuota po1-ą vienetą.
57 | Priemonės ligoninėje naudojamai R.WOLF medicininei įrangai:
57.1 | Filtras | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis 53x45±2 mm. 2. Sterilus. 3. Turi tikti ligoninėje naudojamam R.WOLF insufliatoriui.
57.2 | Filtras | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras 20±2 mm. 2. Turi tikti ligoninėje naudojamom R.WOLF pompai.
57.3 | Žarnelių rinkinys hysteroskopijai | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Silikoninės. 2. Su dviem adatom. 3. Su skysčio kontrolės davikliu. 4. Su Luer jungtimi. 5. Autoklavuojama ne mažiau 20 kartų. 6. Skirtos ligoninėje naudojamam R.WOLF histeroskopiniam skysčio padavimo įrenginiui ir hysteroskopui.
57.4 | Žarnelių rinkinys laparoskopijai | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Silikoninės. 2. Su dviem adatom. 3. Su skysčio kontrolės davikliu. 4. Autoklavuojama ne mažiau 20 kartų. 5. Su prijungimu ligoninėje naudojamai R.Wolf laparoskopinei siurbimo/plovimo rankenai.
57.5 | Žarnelė CO2 dujoms | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Silikoninė. 2. Autoklavuojama. 3. Skirtos ligoninėje naudojamam R.WOLF laparoskopiniam insufliatoriui.
57.6 | Indas skysčio nutekėjimui | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Skirtas ligoninėje naudojamai R.WOLF histeroskopinei skysčio padavimo pompai. 2. Talpa 2 litrai. 3. Polisulfoninis. 4. Su dangčiu.
57 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Priemonės ligoninei naudojamai KARL STORZ medicininei įrangai:
58.1 | Žarnelių rinkinys | vnt. | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Daugkartinis žarnelių rinkinys su slėgine galvute laparaskopijoms 2. Autoklavuojamas 3. Skirtas KARL STORZ ratukinei pompai HAMOU ENDOMAT.
58.2 | Žarnelių rinkinys | vnt. | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Daugkartinis žarnelių rinkinys su slėgine galvute histeroskopijoms 2. Autoklavuojamas. 3. Skirtas KARL STORZ ratukinei pompai HAMOU ENDOMAT.
58.3 | Žarnelių rinkinys | vnt. | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Žarnelių rinkinys su slėgine galvute laparaskopijoms. 2. Vienkartinis,steriliai įpakuotas. 3. Skirtas KARL STORZ ratukinei pompai HAMOU ENDOMAT.
58.4 | Žarnelių rinkinys | vnt. | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.Žarnelių rinkinys su slėgine galvute histeroskopijoms. 2. Vienkartinis, steriliai įpakuotas. 3. Skirtas KARL STORZ ratukinei pompai HAMOU ENDOMAT.
| 58 pirkimo dalis iš viso: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Drenai Redon:
59.1 | Ch 08 | vnt. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
59.2 | Ch 14 | vnt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
59 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Kandiklis | vnt. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | Daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas, tinka endoskopams, kurių išorinis diametras 15 mm, vidinis paviršius lygus, be sujungimo siūlių
61 | Antibakterinis , antivirusinis filtras Microgard II tipo , tinkantis spirometrui Encore 22 | vnt | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Skirtas plaučių funkcijai tirti. 2. Vienkartinis. 3. Vienas galas apvalus, kitas- ovalinis. 4. Pagamintas iš plastmasės 5. Jungiasi prie oro srauto daviklio , kurio vidinio skersmens diametras -30mm. 6. Įkvėpimo pasipriešinimas 0,7 cm HO/l/s , esant 12l/s oro srautui. 7. Iškvėpimo pasipriešinimas 0,7 cm HO/l/s , esant 12l/s oro srautui 8. Filtravimo efektyvumas (bakterijų , virusų sulaikymas) 99%. 9. Įpakuota po 1 vnt.
62 | Vienkanalis CVK rinkinys per v. basilica be EKG kontrolės | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilus. 2. Kateteris: vieno kanalo, ne mažiau 700 mm ilgio , 16G skersmens, trys rentgeno- kontrastinės juostelės, pagamintas iš poliuretano. 3. Kateteris turi apsauginį apvalkalą, kuris įvedimo metu padeda išvengti sąlyčio su kateteriu. 4. Plyštanti kaniulė/ pravedėjas G14. 5. Kateterio galas užapvalintas, atraumatinis.
63 | Neinvazinės ventiliacijos gaubtai vaikams ir kūdikiams:
63.1 | Neinvazinės ventiliacijos (CPAP) gaubtai vaikams (>12kg) | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Skirtas vienam pacientui (>12kg). 2. Itin skaidrus. 3. Tarp skaidraus gobtuvo ir pripučiamos ,,apykaklės'' esantis standus žiedas tam tikros formos(ne apvalus) 4. Įkvėpimui ir iškvėpimui skirtos angos yra skaidriame šalme. 5. Įkvėpime jungtis 22M, iškvėpime PEEP vožtuvas ir slėgio monometras (skirtas matuoti slėgį šalme) 6. Specialūs fiksavimo diržai, tvirtinami ant standaus žiedo keturiuose skirtinguose taškuose. 7. Diržai minkšti, patogūs, netraumuojantys, vaikams fiksuojami per pažastis, naujagimiams sauskelnių principu. 8. Skaidriame gobtuve yra dvi hermetiškos angos (3,5-7,0 mm)kateteriams ir zondams. 9. Šalme yra didelė anga su užsukamu dangteliu-greitai prieigai prie paciento, dangtelis turi dvikryptį nuo uždusimo saugantį vožtuvą, kuris automatiškai atsidaro, nukritus slėgiui šalme.
63.2 | Neinvazinės ventiliacijos(CPAP) gaubtai vaikams (7-12kg) | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Skirtas vienam pacientui (7-12kg). 2. Itin skaidrus. 3. Tarp skaidraus gobtuvo ir pripučiamos ,,apykaklės'' esantis standus žiedas tam tikros formos(ne apvalus) 4. Įkvėpimui ir iškvėpimui skirtos angos yra skaidriame šalme. 5. Įkvėpime jungtis 22M, iškvėpime PEEP vožtuvas ir slėgio monometras (skirtas matuoti slėgį šalme) 6. Specialūs fiksavimo diržai, tvirtinami ant standaus žiedo keturiuose skirtinguose taškuose. 7. Diržai minkšti, patogūs, netraumuojantys, vaikams fiksuojami per pažastis, naujagimiams sauskelnių principu. 8. Skaidriame gobtuve yra dvi hermetiškos angos (3,5-7,0 mm)kateteriams ir zondams. 9. Šalme yra didelė anga su užsukamu dangteliu-greitai prieigai prie paciento, dangtelis turi dvikryptį nuo uždusimo saugantį vožtuvą, kuris automatiškai atsidaro, nukritus slėgiui šalme.
63.3 | Neinvazinės ventiliacijos (CPAP) gaubtai kūdikiams(3-7kg) | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Skirtas vienam pacientui (3-7 kg). 2. Itin skaidrus. 3. Tarp skaidraus gobtuvo ir pripučiamos ,,apykaklės'' esantis standus žiedas tam tikros formos(ne apvalus) 4. Įkvėpimui ir iškvėpimui skirtos angos yra skaidriame šalme. 5. Įkvėpime jungtis 22M, iškvėpime PEEP vožtuvas ir slėgio monometras (skirtas matuoti slėgį šalme) 6. Specialūs fiksavimo diržai, tvirtinami ant standaus žiedo keturiuose skirtinguose taškuose. 7. Diržai minkšti, patogūs, netraumuojantys, vaikams fiksuojami per pažastis, naujagimiams sauskelnių principu. 8. Skaidriame gobtuve yra dvi hermetiškos angos(3,5-7,0 mm)kateteriams ir zondams. 9. Šalme yra didelė anga su užsukamu dangteliu-greitai prieigai prie paciento, dangtelis turi dvikryptį nuo uždusimo saugantį vožtuvą, kuris automatiškai atsidaro, nukritus slėgiui šalme.
| 63 pirkimo dalis iš viso: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Šalys susitarė, kad maksimali sutarties vertė yra 11434,50 Eur su PVM (10890,00 Eur be PVM), kurią sudaro: Sutarties vertė pagal specifikaciją 10395,00 Eur su PVM. Pirkėjui perkant Sutarties priede nenumatytas Prekes, pagal sutarties 8.6. punktą – 10 procentų nuo sutarties vertės pagal specifikaciją sudaro: 1039,50 Eur su PVM.
Šalių parašai.:
PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [5 empty] | UAB AmberCell Solutions
Direktorius
___________________________________ | [5 empty] | __________________________________
Dr. Narimantas Markevičius A.V. | [7 empty] | A.V.