## 1-129 pirkimo dalys
Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1-36 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis, vnt. | Vieno siūlo kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai | Siūlo storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Adatos forma | Siūlo ilgis, cm | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr.
1. | Trumpos rezorbcijos chirurginiai siūlai | vnt. | 36 | [6 empty] | 1. Monofilamentinis; 2. Sintetinis polidioksanonas; 3. Pilnas ištirpimas iki 100 dienų. | 4/0 | 1/2 | 17 | apvali | 70
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai |  | Storis mm | Ilgis cm | Katalogo kodas | Firminis pavadini-mas
2. | Retrakcinės juostelės kraujagyslėms:
2.1. | Retrakcinės juostelės kraujagyslėms | vnt. | 24 | [6 empty] | 1. Medžiaga: silikonas-kaučiukas; 2. Forma: pilnaviduris, plokščias. |  | 1.2 | 75
2.2. | Retrakcinės juostelės kraujagyslėms | vnt. | 24 | [6 empty] | 1. Medžiaga: Silikonas-kaučiukas; 2. Forma: Pilnaviduris-plokščias. |  | 2,5 | 75
2.3. | Retrakcinės juostelės kraujagyslėms | vnt. | 12 | [6 empty] | 1. Medžiaga: Silikonas-kaučiukas; 2. Forma: Pilnaviduris-plokščias. |  | 1.5 | 75
2 pirkimo dalis iš viso:
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai |  | Storis | Ilgis | Katalogo kodas | Firminis pavadi-nimas
3. | Endoskopinės siuvimo priemonės:
3.1. | ENDOLOOP LIGATURE | vnt. | 600 | [6 empty] | 1. Sterili; 2. Rezorbuojama; 3. Su plastmasiniu pravedėju; 4. Sudaro pieno rūgšties kopolimeras ir kaprolaktonas. |  | 0 | Ne trumpesnis 60 cm
3.2. | ENDOLOOP LIGATURE | vnt. | 24 | [6 empty] | 1. Sterili; 2. Rezorbuojama; 3. Su plastmasiniu pravedėju; 4. Sudaro pieno rūgšties kopolimeras ir kaprolaktonas. |  | 2/0 | Ne trumpesnis 60 cm
3 pirkimo dalis iš viso:
Pastabos dėl 1-3 pirkimo dalių:
1.Visoms pozicijoms taikomi reikalavimai - atitikimas CE sertifikatui.
2. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai prekių daliai t.y. visoms dalies pozicijoms.
3. Vertinant chirurginių siūlų su adatomis konkursinę medžiagą bus leidžiama ± 1 mm paklaida adatoms, kurių ilgis 10 - 22 mm, ilgesnių - ± 2 mm.
4. Adatos galo, kuriame tvirtinamas siūlas, diametras negali būti storesnis už siūlo diametrą.
5. Konkursui galima pateikti ir didesnio ploto implantus su sąlyga, kad visos implantų kraštinės bus nemažesnės už nurodytas specifikacijoje.
6. Bendrieji specialieji reikalavimai chirurginiams siūlams:
6.1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis – nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos).
6.2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį.
6.3. Chirurginės adatos tvirtos, nelūžta.
7. Siūlo ilgis negali būti trumpesnis už nurodytą, o siūlų skaičius pakuotėje - ne mažesnis už nurodytą.
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai |  |  |  | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
4. | Vienkartiniai EKG elektrodai vaikams | vnt. | 2000 | [6 empty] | 1. Ag/AgCl daviklis. 2. Nelaidus skysčiams. 3. PE putos pagrindas, išmatavimai 32x38 mm. 4. Leidžiamas ± 3mm nukrypimas nuo pateiktų matmenų. 5. Paženklinta CE ženklu.
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai |  |  |  | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
5. | Chirurginiai tvarsčiai:
5.1. | Chirurginiai tvarsčiai 20 cm x 35 cm (± 5 cm) | vnt. | 8000 | [6 empty] | 1. Purus, daug skysčio absorbuojantis sterilus tvarstis, skirtas gausiai šlapiuojančioms žaizdoms, gerai sugeriantis eksudatą, užtikrinantis gerą žaizdos ventiliaciją. 2. Nesukeliantis alergijos. 3. Paženklinta CE ženklu.
5.2. | Chirurginiai tvarsčiai 10 cm x 20 cm (± 2 cm) | vnt. | 6000
5.3. | Chirurginiai tvarsčiai 10 cm x 10 cm (± 2 cm) | vnt. | 7000
5 pirkimo dalis iš viso:
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai |  |  |  | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
6. | Pleistras intraveniniams kateteriams priklijuoti | vnt. | 145000 | [6 empty] | 1. Dydis: 6 cm x 8 cm (± 1 cm); 2. Sterilus; 3. Iš vieno krašto turintis iki 4 cm įpjovą; 4. Geros lipnumo savybės; 5. Turi turėti pagalvėlę kateterio sparneliams; 6. Paženklintas CE ženklu.
7. | Hidrokoloidinis tvarstis vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms gydyti | vnt. | 200 | [6 empty] | 1. Dydis: 20 cm x 30 cm; 2. Sterilus; 3. Sudarytas iš hidrokoloidų masės (natrio karboksimetilceliuliozės, pektino ir želatinos) sluoksnio ir išorinio poliuretano putų sluoksnio, padengtas atsparia vandeniui poliuretano plėvele. 4. Paženklinta CE ženklu.
8. | Antimikrobinis hidrokoloido pluošto tvarstis su sidabro jonais gausiai eksuduojančioms žaizdoms gydyti | vnt. | 200 | [6 empty] | 1. Dydis: 20 cm x 30 cm; 2. Sterilus; 3. Hydrofiber neaustinio pluošto, kurio sudėtyje yra natrio karboksimetilceliuliozės, dinatrio etilendiamintetraacto rūgšties druska, benzetonio chloridas ir 1,2% sidabro jonai; 4. Paženklinta CE ženklu.
9. | Pirštinės polietileninės:
9.1. | Pirštinės polietileninės, vidutinio dydžio | vnt. | 72000 | [6 empty] | 1.Nesterilios 2.Paženklinta CE ženklu
9.2. | Pirštinės polietileninės, didelės | vmt. | 4000
9 pirkimo dalis iš viso:
10. | Ledo pūslės vidutinio dydžio | vnt. | 10 | [6 empty] | 1. Iš nepralaidaus vandeniui audinio. 2. Sandariai užsukamas.
11. | Timpa Jet Pull 2 Ultimate tipo arba analogiška | vnt. | 600 | [6 empty] | 1. Tvirtas užraktas. 2. 3 funkcijų atlikimas viena ranka (užveržimas, atplaidavimas, nuėmimas). 3. Dezinfekcija alkoholiniais dezinfektantais. 4. Paženklinta CE ženklu.
12. | Pirštinės ginekologinės:
12.1. | Pirštinės ginekologinės, vidutinio dydžio | pora | 100 | [6 empty] | 1. Sterilios; 2. Pagamintos iš latekso; 3. Be pudros; 4. Pirštinių ilgis ne mažiau 420 mm; 5. Patogus plėšiamas įpakavimas; 6. Paženklinta CE ženklu;
12.2. | Pirštinės ginekologinės, didelės | pora | 100
12 pirkimo dalis iš viso:
13. | Pirštinės sterilios, apsaugančios nuo rentgeno spindulių | pora | 50 | [6 empty] | 1. 8.5 dydžio; 2. Sterilios 3. Mažai praleidžiančios rentgeno spindulius 4. Paženklinta CE ženklu.
14. | Padidinto stangrumo diagnostinės vielos – gidai | vnt. | 5 | [6 empty] | 1. Storis 0,035“ - 0,038“. 2. Ilgis – ne mažiau 105 cm. 3. Viela – gidas susideda iš rigidiškos dalies ir mažiau minkšto smailėjančio galo. 4. Paženklinta CE ženklu.
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Reikalavimai |  |  |  | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
15. | Ypatingai aukštos kokybės nitinolinė styga - pravedėjas | vnt. | 180 | 45 | 5 | 8100 | 8505 | 850.5 | 9355.5 | 1. Kieta, nitinolinė, vienu lanksčiu vienu kietu galu, tiesi, juoda. 2. Hidrofiliniu padengimu ne mažiau kaip 75 cm ilgyje 0,035” x 150 cm (ne trumpesnė) 3. Vienkartinė, sterili. 4. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 5. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Medtronic | Aqwire 15 p.d Konfidencialu_APV katalogas, 136-137 psl.; 15 p.d. Konfidencialu_Naudojimo instrukcija (Aqwire), 1 psl.; 15 p.d. Konfidencialu_Nuotrauka (Aqwire)
16. | Saturacijos davikliai naujagimiams iki 3kg | vnt. | 150 | [6 empty] | 1. Vieno paciento; 2. "L" formos; 3. Daviklio juostelė, uždedama naujagimiui ant plaštakos ar pėdos; 4. Daviklio laidas plokščias ir lengvas, švelniais kraštais; 5. Kabelio jungtis lengva, be judančių dalių; 6. Daviklio prijungimo metu girdimas ir jaučiamas spragtelėjimas (užtikrinti kokybiškam sujungimui); 7. Tikslumas 70 -100 % ribose: ne daugiau 3% nejudant, ne daugiau 3 % judant, ne daugiau 2 % esant žemai perfuzijai. Pulso tikslumas ne daugiau 3 bpm.
17. | Priemonės endoskopijai
17.1. | Metalinių kabučių sistemos rinkinys endoskopijai
17.1.1 | Metalinės kabutės hemostazei | vnt. | 180 | [6 empty] | 1. Kabutės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ar analogiško metalo; 2. Uždedamos daugkartinio naudojimo valdymo mechanizmu (rankena); 3. Klipo žiočių "kojytės" kampas turi būti 90˚ ir 135˚, "kojytės" ilgis - 12 mm ir 14 mm (± 2 mm); 4. Klipai - individualiuose dėkliukuose, komplektojami dėžutėse po 30 vnt.; 5. Vienkartinio naudojimo, sterilūs.
17.1.2. | Perkamoms kabutėms (p.d.106.1.1) aplikuoti tinkamas valdymo mechanizmas (rankena) | vnt. | 4 | [6 empty] | 1. Valdymo mechanizmas (rankena/kateteris) - daugartinio naudojimo, rotuojamas; 2. Tinakams uždėti mažiausiai 100 vnt. klipų; 3. Įrankio ilgis turi būti 230 cm (± 5 cm); 4. Kateterio diametras tinkamas 2,8 mm diametro endoskopo kanalui.
17.2. | Polipektominės kilpos endoskopijai
17.2.1. | Polipektominės šalto pjovimo kilpos | vnt. | 40 | [6 empty] | 1. Polipektominė kilpa, skirta tik šaltam diminutyvinių polipų šalinimui; 2. Kilpa išformuota patogesniam polipų užgriebimui; 3. Kilpos plotis ne daugiau 9 mm (± 1 mm); 4. Kilpos vielos diametras ne didesnis negu 0,30 mm; 5. Šarvo diametras 2,4 mm (± 0,5 mm); 6. Vienkartinio naudojimo, sterili.
17.2.2. | Polipektominės pjaunančios kilpos (pjovimo įrankiai) | vnt. | 30 | [6 empty] | 1. Monofilamentinės standžios plokščios keturiskart persuktos vielos pjovimo įrankis, skirtas labai plokščių polipų šalinimui (su elektrokauterizacia); 2. Kilpos dydis 14 x 27 mm (± 2 mm); 3. Spyruokle perskutas įrankio kilpos galas ir standi viela turi sąlygoti formos išlaikymą ir išsiskleidimą po daugkartinio išskleidimo; 4. Šarvo diametras turi būti 2,4 mm, 230 cm (± 5 cm) ilgio; 5. Įrankis vienkartinis, sterilus.
17.2.3. | Ovalios diaterminės polipektominės kilpos | vnt. | 30 | [6 empty] | 1. Polipektominės diaterminės kilpos turi būti ovalios formos; 2. Su patogia ergonomiška rankena; 3. Kilpos diametras turi būti 25 mm (± 5 mm); 4. Kateterio diametras turi būti ne didesnis nei 2,3 mm, ilgis 230 mm; 5. Vienkartinio naudojimo, sterilios.
17 pirkimo dalis iš viso:
18. | Adatos chirurginės, daugkartinės | vnt. | 15 | [6 empty] | Ilgis 40 - 50 mm, 1/2 pjaunanti. Adatos pagamintos iš medicininio plieno, nelūžta, nesilanksto, lengvai duriasi per audinį.
19. | Nosies tamponai | vnt. | 50 | [6 empty] | 1. Vienpusiai tamponai kraujavimui iš nosies stabdyti; 2. Išmatavimai: 10 cm (± 0,05mm) 3. Tamponas pagamintas iš kempinės ir mikrodispersinės oksiduotos celiuliozės. Oksiduota celiuliozė augalinės kilmės ir padengta lubrikantu sumažinti skausmą tampono pašalinimo metu. 4. Pakuotėje 1 vnt.
20. | Tvarstymo rinkinys | vnt. | 30 | [6 empty] | 1. Sudėtis: 1.1. Plastikinis pincetas, 127 mm - 1 vnt.; 1.2. Apvalūs marliniai tamponai, Ø 25 mm - 3 vnt.; 1.3. Marlinės servetėlės 5 x 5 cm, ne mažiau 8 sl. - 2 vnt.; 1.4. Keturių dalių padėkliukas, 148 x 74 x 18 mm - 1 vnt.; 1.5. Apklotas 40 x 40 cm - 1 vnt. 2. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. 3. Turi atitikti EN 13795 ir turėti CE ženklą su sertifikato numeriu.
21. | Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės aparatas:
21.1. | Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės aparatas | vnt. | 2 | 255 | 5% | 510 | 535.5 | 53.55 | 589.05 | 1. Išorinis aparato skersmuo: 24 - 25 mm; 2. Kabutės kojos aukštis nuo 3,5 mm iki 5,5 mm; 3. Sterilus, lenktas pjovimo aparatas susiuvantis dviguba persidengiančių kabučių siūle; 4. Priekalas po susiuvimo palenkiamas; 5. Titaninės kabutės pagamintos iš vielos; 6. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli "B" raidės formos kabutė. |  |  |  | Medtronic-Covidien | Prekės kodas EEA25. 21 p.d. Konfidencialu. Brošiūros 1- 6 psl.
21.2. | Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės aparatas | vnt. | 40 | 255 | 5% | 10200 | 10710 | 1071 | 11781 | 1. Išorinis aparato skersmuo: 28 - 29 mm; 2. Kabutės kojos aukštis nuo 3,5 mm iki 5,5 mm; 3. Sterilus, lenktas pjovimo aparatas susiuvantis dviguba persidengiančių kabučių siūle; 4. Priekalas po susiuvimo palenkiamas; 5. Titaninės kabutės pagamintos iš vielos; 6. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli "B" raidės formos kabutė. |  |  |  | Medtronic-Covidien | Prekės kodas EEA28. 21 p.d. Konfidencialu. Brošiūros 1- 6 psl.
21.3. | Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės aparatas | vnt. | 15 | 255 | 5% | 3825 | 4016.25 | 401.625 | 4417.875 | 1. Išorinis aparato skersmuo: 31 - 33 mm; 2. Kabutės kojos aukštis nuo 3,5 mm iki 5,5 mm; 3. Sterilus, lenktas pjovimo aparatas susiuvantis dviguba persidengiančių kabučių siūle; 4. Priekalas po susiuvimo palenkiamas; 5. Titaninės kabutės pagamintos iš vielos; 6. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli "B" raidės formos kabutė. |  |  |  | Medtronic-Covidien | Prekės kodas EEA31. 21 p.d. Konfidencialu. Brošiūros1- 6 psl.
21 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 14535 | 15261.75 | 1526.175 | 16787.925
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Reikalavimai |  |  |  | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
22. | Priemonės, skirtos audinių ir organų pirminių navikų bei metastezinių navikų minimaliai invazinei termoabliacijai:
22.1. | Mikrobangų generatorius (nuoma):
22.1.1. | Mikrobangų generatorius (1 vnt.) (nuoma/panauda) | Kalendo-rinė diena | 15 | [6 empty] | 1. Mikrobangų dažnis: 2,45 GHz ± 50MHz; 2. Mikrobangų galia: Reguliuojama galia iki 140 W ± 40W; 3. Valdymui naudojamas lietimui jautrus LCD, arba lygiavertis ekranas: Būtina; 4. Laiko skaičiavimas ir naudojamos energijos rodymas ekrane: Būtina; 5. Realaus laiko aušinimo temperatūros monitoravimo sistema, jei yra vėsinamas modelis: Būtina; 6. Realaus laiko atspindėtos mikrobangų energijos stebėjimo sistema: Būtina; 7. Peristaltinė pompa aušinimo skysčiui: Būtina, jei modelis yra aušinams; 8. Multijungtis skirta perduoti duomenų signalus, mikrobangas, aušinimo skystį, jei modelis yra aušinamas; 9. Kojinio pedalo pajungimo jungtis: pageidaujama; 10. Naudojami aplikatoriai: a) Perkutaniniškai b) Atvirai operacijai; 11. Galimybė pasirinkti aplikatoriaus ilgį pagal poreikį; 12. Abliacijos zonos: Priklausomai nuo pasirinkto galingumo ir laiko iki: 4,0 x 6,0 cm ± 0,5 cm.
22.2. | Perkutaninis mikrobangų abliacijos aplikatorius:
22.2.1. | Perkutaninis mikrobangų abliacijos aplikatorius. | vnt. | 10 | [6 empty] | 1. Diametras 15G (± 1G). 2. Aplikatorius tinkamas dirbti su siūlomu 112.1 pirkimo dalyje aparatu. 3. Realiu laiku monitoruojama vėsinimo skysčio temperatūra aplikatoriaus viduje, jei yra vėsinamas modelis; 4. Abliacijos zonos priklausomai nuo pasirinkto galingumo ir laikos iki 4,0 x 6,0 cm ± 0,5 cm; 5. Galimybė pasirinkti aplikatoriaus ilgį: 14 cm (± 1 cm); 19 cm (± 1 cm); 27 cm (± 2 cm).
22 pirkimo dalis iš viso:
23. | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena :
23.1. | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena | vnt. | 30 | [6 empty] | Dydis: 5,5 cm x 0,38 cm x 18,0 cm x 12,6 cm (± 0,1 cm)
23.2. | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena | vnt. | 40 | [6 empty] | Dydis: 9,0 cm x 0,38 cm x 18,5 cm x 8,66 cm (± 0,1 cm)
23.3. | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena | vnt. | 20 | [6 empty] | Dydis: 9,0 cm x 0,64 cm x 35,0 cm x 8,66 cm (± 0,1 cm)
23 pirkimo dalis iš viso:
24. | Daugkartinės priemonės endoskopinėms procedūroms:
24.1. | Daugkartinio naudojimo žnyplės ovaliais padidintais kaušeliais su adatėle giluminei biopsijai | vnt. | 2 | [6 empty] | 1. Darbinis kanalas ne mažiau 2,8 mm; 2. Darbinis ilgis 155 - 160 cm; 3. Rotacinės.
24.2. | Daugkartinio naudojimo kilpa polipų šalinimui: | vnt. | 2 | [6 empty] | Susideda iš 2 dalių: 1. Polipektoninės kilpos šarvas: 1.1. Darbinis kanalas ne mažiau 2,8 mm; 1.2. Darbinis ilgis 230 - 240 cm; 2. Polipektoninės kilpos viela: 2. 1. Darbinis kanalas ne mažiau 2,8 mm; 2.2. Darbinis ilgis 230 - 240 cm; 2.3. Kilpos Ø 15 - 20 mm, vielos storis 0,43 mm (± 3mm).
24 pirkimo dalis iš viso:
25. | Vienkartinio naudojimo klipas kraujavimo stabdymui | kompl. | 2 | [6 empty] | Susideda iš 2 dalių: 1. Klipavimo rankena vienkartinė, sterili:, komplekte ne mažiau 10 vnt.: 1.1. Kanalo ilgis 2,8 mm; 1.2. Darbinis ilgis 2300 mm (± 5mm); 2. Klipas vienkartinis, sterilus, komplekte ne mažiau 40 vnt.: 2.1. atidarymo kampas 135 laips. +/- 3 laipsn.; 2.2. Rankenos ilgis 7,5 mm.
26. | Pusiau besirezorbuojantis tinklelis bambinėms išvaržoms
26.1. | Pusiau besirezorbuojantis tinklelis bambinėms išvaržoms | vnt. | 10 | [6 empty] | 1. Dydis: 6,4 cm ± 0,5 cm; 2. Sterilus; 3. Pagamintas iš monofilamentinio polipropileno ir besirezorbuojančio hidrogelio; 4. Turi tvirtinimo juosteles; 5. Atminties žiedas pagamintas iš polidioksanono; 6. Apvalus; 7. Paženklintas CE ženklu.
26.2. | Pusiau besirezorbuojantis tinklelis bambinėms išvaržoms | vnt. | 20 | [6 empty] | 1. Dydis: 8,0 cm ± 0,5 cm; 2. Sterilus; 3. Pagamintas iš monofilamentinio polipropileno ir besirezorbuojančio hidrogelio; 4. Turi tvirtinimo juosteles; 5. Atminties žiedas pagamintas iš polidioksanono; 6. Apvalus; 7. Paženklintas CE ženklu.
26 pirkimo dalis iš viso:
27. | Dormia tipo krepšeliai:
27.1. | Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų | vnt. | 10 | [6 empty] | 1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 8 nitinolinių arba nanalogiško metalo lydinio vielų, apvaliu atraumatiniu galu; 2. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 20 mm ± 5 mm; 3. Krepšelio kataterio ilgis turi būti 1900 mm ± 5 mm; 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus.
27.2. | Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų | vnt. | 10 | [6 empty] | 1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 4 nitinolinių arba nanalogiško metalo lydinio kietų vielų, apvaliu atraumatiniu galu; 2. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 22 mm ± 5 mm; 3. Krepšelio kataterio ilgis turi būti 1900 mm ± 5 mm; 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus.
27.3. | Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų | vnt. | 10 | [6 empty] | 1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 4 nitinolinių arba nanalogiško metalo lydinio vielų; apvaliu atraumatiniu galu; 2. Suderinamas su pravedėju, 0,035' ir litotropsine rankena; 3. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 30 mm ± 5 mm; 4. Krepšelio kataterio ilgis turi būti 1900 mm ± 5 mm; 5. Vienkartinio naudojimo, sterilus.
27.4. | Litotriptinė rankena, Dormia tipo krepšeliui | vnt. | 2 | [6 empty] | 1. Rankena turi tikti 120.3 pozicijos krepšeliams.
27 pirkimo dalis iš viso:
28. | OTSC klipavimo rinkinys:
28.1. | OTSC klipai | vnt. | 2 | [6 empty] | 1. Nitinolinio lydinio klipas; 2. Aštriais, mažais dantukais; 3. Endoskopo diametrui 10,5 mm – 14 mm; 4. Sterilūs, vienkartiniai.
28.2. | Inkarinis instrumentas defektui suimti | vnt. | 1 | [6 empty] | 1. 2200 mm +/- 50 mm ilgio; 2. Kabliukų ilgis 2 - 2,5 mm, plotis 9 mm; 3. Sterilus, vienkartinis.
28 pirkimo dalis iš viso:
29. | Daugkartinio naudojimo, resterilizuojami šviesolaidžiai
29.1. | Daugkartinio naudojimo, resterilizuojamas šviesolaidis | vnt. | 48 | [6 empty] | 270 µm
29.2. | Daugkartinio naudojimo, resterilizuojamas šviesolaidis | vnt. | 96 | [6 empty] | 400 µm
29 pirkimo dalis iš viso:
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikakavimai | Kompa-nijos gamin-tojos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
30. | Apžiūros lateksinės pirštinės
30.1. | Lateksinės pirštinės, vidutinio dydžio | vnt. | 150000 | [6 empty] | 1. Iš latekso; 2. Be pudros; 3. Tvirtos; 4. Hipoalergiškos; 5. Minkštos; 6. Paženklintos CE ženklu.
30.2. | Lateksinės pirštinės, didelės | vnt. | 94000
30.3. | Lateksinės pirštinės, mažos | vnt. | 44000
30 pirkimo dalis iš viso:
31. | Apžiūros vinilinės pirštinės
31.1. | Vinilinės pirštinės, mažos | vnt. | 17000 | [6 empty] | 1. Iš vinilo; 2. Be pudros; 3. Tvirtos; 4. Hipoalergiškos; 5. Minkštos; 6. Paženklintos CE ženklu.
31.2. | Vinilinės pirštinės, vidutinio dydžio | vnt. | 144000
31.3. | Vinilinės pirštinės, didelės | vnt. | 100000
31 pirkimo dalies iš viso:
32. | Apžiūros nitrilinės pirštinės
32.1. | Nitrilinės pirštinės, mažos | vnt. | 176000 | [6 empty] | 1. Iš vinilo; 2. Be pudros; 3. Tvirtos; 4. Hipoalergiškos; 5. Minkštos; 6. Paženklintos CE ženklu.
32.2. | Nitrilinės pirštinės, ypač mažos (XS) | vnt. | 3400
32.3. | Nitrilinės pirštinės, vidutinio dydžio | vnt. | 477000
32.4. | Nitrilinės pirštinės, didelės | vnt. | 237000
32 pirkimo dalis iš viso:
33. | Chirurginės pirštinės
33.1. | Chirurginės pirštinės Nr. 6 | pora | 4000 | [6 empty] | 1. Sterilios; 2. Be pudros; 3. Natūralaus latekso; 4. Anatominės konfigūracijos (kairei ir dešinei rankoms turi atitikti nurodytus dydžius); 5. AQL nedaugiau 1,0; 6. Latekso sluoksnio storis delno srityje 0,18 ± 0,01 mm, pirštų srityje 0,20 ± 0,02 mm; 7. Pudros likutis < 2 mg / pirštinėje; 8. Pirštinių ilgis ne < 280 mm; 9. Lengvai plėšiamas įpakavimas; 10. Atitikimas EEC 93/42, EN 455, EN 556; 11. Paženklinta CE ženklu.
33.2. | Chirurginės pirštinės Nr. 6,5 | pora | 28000
33.3. | Chirurginės pirštinės Nr. 7 | pora | 50000
33.4. | Chirurginės pirštinės Nr. 7,5 | pora | 30000
33.5. | Chirurginės pirštinės Nr. 8 | pora | 16000
33.6. | Chirurginės pirštinės Nr. 8,5 | pora | 9000
33.7. | Chirurginės pirštinės Nr. 9 | pora | 300
33 pirkimo dalis iš viso:
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Reikalavimai |  |  |  | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
34. | Apsauginis skydelis veidui | vnt. | 4000 | [6 empty] | 1. Apsauginio ekrano dydis 30x20 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 10 cm); 2. Daugkartinio naudojimo, surenkamas, skaidrus, lengvas, tvirtai prisispaudži prie kaktos; 3. Prekės sudėtis PET arba lygiavertės medžiagos pagrindu; 4. Lengvai reguliuojama užsegimo juostelė, reguliuojamas pagal galvos dydį. 5. Apsauginis ekranas užtikrina puikų matomumą; 6.tarp veido ir skydelio yra pakankamai erdvės, tinka dėvėti su mediciiniais akiniais; 7. Atsparus skysčių tiškalamas, atsparus dezinfekciniams skysčiams alkoholio ir rūgties pagrindu. 8. Žymimo CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal EU direktyvą 2016/425.
35. | Vienkartiniai antbačiai | pora | 40000 | [6 empty] | 1. Neaustinio audinio, tinka naudoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas 2. Universalaus dydžio; 3. Ne mažiau kaip 40 cm ilgio (leistinas matmenų nuokrypis ± 5 cm); 4. Ne mažiau kaip 50 cm aukščio (leistinas matmenų nuokrypis ± 5 cm); 5. Antbačiai pagaminti polipropileno pagrindu arba lygiavertės medžiagos; 6. Su slydimui atsapriu padu; 7. Tinka naudoti apsaugai nuo bakterijų ar purvo; 8.Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pristatyti prekę, kuri galioja ne trumpiau kaip 12 mėn. nuo prekės pristatymo dienos; 9. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal EU direktyvą 2016/425.
36. | Vienkartiniai antbačiai | pora | 80000 | [6 empty] | 1. Neaustinės medžiagos, tinka naudoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas 2. Universalaus dydžio; 3. Ne mažiau kaip 40 cm ilgio; 4. Su neslidžiu padu; 5. Skirti apsaugai nuo bakterijų ar purvo; 6. Tvirtinami elastiniu apsiuvu arba surišami raišteliai.
* PASTABA: "10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma" apskaičiuojama Orientacinio poreikio kainą (Eur su PVM) padauginus iš 0,1 koeficiento. "Maksimali pasiūlymo kaina, Eur" apskaičiuojama prie orientacinio poreikio kainos (Eur su PVM) pridedant 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, sumą.
Atkreipiame dėmesį: Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: prekių gamintojų katalogus, ar katalogo dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje. Atkreipiame dėmesį, kad po pasiūlymų pateikimo termino nebus galima tikslinti (ir pateikti naujų) dokumentų patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, todėl jei pateikti dokumentai neįrodys visų reikalavimų atitikimo, toks pasiūlymas bus ATMETAMAS.