4 PIRKIMO DALIS

4.2. Automatinis  analizatorius GLIUKOZĖS NUSTATYMUI  ATLIKTI  – 1 vnt

(siūlomas analizatorius  panaudai turi atitikti 4.2.  dalyje nurodytus techninius reikalavimus)

	Eil.Nr
	Techniniai parametrai/ specifikacija
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomos įrangos parametrų atitikimas su nuoroda į gaminio dokumentaciją.

	1.
	Analizatorius
	Automatinis
	Panaudai siūlomas automatinis gliukozės ir laktatų analizatorius Biosen C_line su priedais (gamintojas EKF diagnostics) 
(žiūrėti analizatoriaus Biosen C_line ir S_line bukletą)
4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1

	2.
	Tiriami parametrai
	Gliukozė ir laktatas
	Gliukozė ir laktatai 
(žiūrėti analizatoriaus Biosen C_line ir S_line bukletą)
4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1

	3.
	Tyrimo metodai
	Fermentinis-amperometrinis
	Fermentinis-amperometrinis 
(žiūrėti analizatoriaus Biosen C_line ir S_line bukletą)
4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2

	4.
	Mėginys
	Kraujas, serumas, plazma
	Kraujas, serumas, plazma 
(žiūrėti analizatoriaus Biosen C_line ir S_line bukletą)
4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2

	5.
	Mėginio tūris
	Ne daugiau 20 μl
	20 μl 
(žiūrėti analizatoriaus Biosen C_line ir S_line bukletą)
4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2

	6.
	Matavimo ribos
	0,8 -50,0 mmol/l
	0,8 -50,0 mmol/l  
(žiūrėti analizatoriaus Biosen C_line ir S_line bukletą)
4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2

	7.
	Prietaiso našumas
	Ne mažiau 100 tyrimų per valandą.
	Daugiau nei 100 tyr. per valandą 
(žiūrėti analizatoriaus Biosen C_line ir S_line bukletą)
4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1

	8.
	Eksploatacinės tyrimo priemonės
	Reagentai , membrana arba sensorius (membranos galiojimo laikas ne mažiau 30 dienų)
	Reagentai, sensorius (galiojimo laikas gliukozei 60d, laktatams 50 d.) 
(žiūrėti analizatoriaus Biosen C_line ir S_line bukletą)
4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2

	9.
	Mėginių dėklo talpa
	Ne mažiau 15 mėginių, 1-2 pozicijos kalibravimui, 2 arba 3 pozicijos kontrolei, 1 pozicija skubiam tyrimui
	Ne mažiau 15 mėginių, 2 pozicijos kalibravimui, 2 kontrolei, 1 pozicija skubiam tyrimui 
(žiūrėti analizatoriaus Biosen C_line ir S_line bukletą)
4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1, 2

	10.
	Kalibravimo metodas 
	Automatinis
	Net trys automatiniai kalibracijos režimai 
(žiūrėti analizatoriaus Biosen C_line ir S_line bukletą)
4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2

	11.
	Rezultatų perdavimas kompiuteriniu tinklu į informacinę sistemą
	Būtinas.
	Rezultatų perdavimas kompiuteriniu tinklu į informacinę sistemą
(žiūrėti analizatoriaus Biosen C_line ir S_line bukletą)

4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2

	12.
	Rezultatų spausdinimas:
	turi būti integruotas terminis spausdintuvas aparate arba išorinis spausdintuvas
	Komplektacijoje išorinis terminis spausdintuvas DPU-414

	13.
	CE ženklinimas pagal in vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79EC
	Būtinas
	Yra CE ženklinimas pagal in vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79EC. CE sertifikatas pateikiamas

CE sertifikatai


