

**LSMU Kauno klinikoms**

**PASIŪLYMAS**

**DĖL INTRAMEDULINIŲ UŽRAKINAMŲ VINIŲ SISTEMOS PIRKIMO**

2021-04-01

Vilnius

1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/* | UAB „B.Braun Medical” |
| Tiekėjo adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/* | Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 111551739, LT115517314 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | A.s. LT617044060001097040, Seb bankas, b.k 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Kęstutis Liauba |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Produktų vadybininkas Darius Savickas |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Produktų vadybininkas Darius Savickas |
| Telefono numeris | 8 5 2374333 |
| Fakso numeris | 8 5 2374344 |
| El. pašto adresas | office.lt@bbraun.com |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

**SUBTIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)** |
|  |  |
|  |  |

*\*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)*

3 lentelė

**PASIŪLYMO KAINA**

**Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 5 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“**

**(dokumentas turi būti pateikiamas redaguojamu formatu)**

4 lentelė

**PANAUDAI SIŪLOMŲ INSTRUMENTŲ APRAŠAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Perduodamo turto (Panaudos) aprašas | Vieneto kaina  (Eur su PVM) | Kiekis | Suma  (Eur su PVM) |
|  | KH200; TARGON F/T INSTRUMENTS BASIC SET | 3320,00 | 1 | 3320,00 |
| 2. | KH202; TARGON F/T AIMING DEVICES SET FEMUR/TIBIA | 4200,00 | 1 | 4200,00 |
| 3. | KH146; TARGON H/PH INSTRUMENTATION | 5800,00 | 1 | 5800,00 |
| 4. | KH150; TARGON H INSTRUMENTATION | 5000,00 | 1 | 5000,00 |
| 5. | KH152; TARGON PH INSTRUMENTATION | 4300,00 | 1 | 4300,00 |
| 6. | KH334; TARGON RF INSTRUMENTATION | 4300,00 | 1 | 4300,00 |
| **Iš viso: (Eur su PVM)** | | | | **36920,00** |

5 lentelė

**SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | Prekės pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos |
| **1.** | **Universali intramedulinių užrakinamų vinių sistema, įgalinanti atlikti šlaunikaulio, žastikaulio ir blauzdikaulio osteosintezę** | Universali intramedulinių vinių sistema, įgalinanti atlikti suaugusiųjų šlaunikaulio, žastikaulio ir blauzdikaulio osteosintezę; |
| 1.1. | Vieninga sistema, vienijama bendros instrumentų bei implantų platformos, leidžianti atlikti žastikaulio, šlaunikaulio ir blauzdikaulio osteosintezę. | Vieninga sistema, vienijama bendros instrumentų bei implantų platformos, leidžianti atlikti žastikaulio, šlaunikaulio ir blauzdikaulio osteosintezę; |
| 1.2. | Komplekte pateikiamos specialios įsriegiamos aklės kanalo uždarymui. | Komplekte pateikiamos specialios įsriegiamos aklės kanalo uždarymui; |
| 1.3. | Sistemą sudaro 5 tipų vinys: 2 tipų vinys žastikauliui (universali ir proksimalinė), 2 tipų vinys šlaunikauliui (anterogradinė ir retrogradinė), 1 tipo vinis blauzdikauliui. | Sistemą sudaro 5 tipų vinys - 2 tipų žastikauliui (universali ir proksimalinė), 2 tipų šlaunikauliui ( anterogradinė ir retrogradinė ), 1 tipo blauzdikauliui; |
| **1.4.** | **Šlaunikaulio vinis:** |  |
| 1.4.1. | Vinis pagaminta iš medicininio plieno (arba lygiavertės medžiagos). | Vinis pagaminta iš medicininio plieno. Katalogas Targon F, psl. 20, 36; |
| 1.4.2. | Vinis kanuliuota, komplekte pateikiami specialūs įsriegiami kaišteliai kanalo uždarymui. | Vinys kanuliuotos, komplekte pateikiami specialūs įsriegiami kaišteliai kanalo uždarymui. Katalogas Targon F, psl. 8, 36; |
| 1.4.3. | Vinies forma specialiai pritaikyta šlaunikaulio anatomijai, išlinkimo spindulys 2000 ± 10 mm. | Vinies forma specialiai pritaikyta šlaunikaulio anatomijai, išlinkimo spindulys 2000 mm. Katalogas Targon F T, psl. 11; |
| 1.4.4. | Įvedimas anterogradinis, tas pats variantas dešinei ir kairei pusėms. | Įvedimas anterogradinis, tas pats variantas dešinei ir kairei pusėms; Katalogas Targon F, psl. 2, 4; |
| 1.4.5. | Proksimalinėje dalyje (atskaita nuo tvirtinamo prie instrumento galo) visi užrakinantys sraigtai 6±0,5 mm diametro (ilgis imtinai nuo 36 mm iki 96 mm, viso ne mažiau kaip 16 skirtingų ilgių sraigtų), distalinėje dalyje visi užrakinantys sraigtai 5±1 mm diametro (ilgis imtinai nuo 20 iki 80 mm, viso ne mažiau kaip 14 skirtingų ilgių sraigtų). | Proksimalinėje dalyje (atskaita nuo tvirtinamo prie instrumento galo) visi užrakinantys sraigtai 6 mm diametro (ilgis imtinai nuo 36 iki 96 mm, viso 16 skirtingų ilgių), distalinėje - 5 mm diametro (ilgis imtinai nuo 20 mm iki 80 mm, viso 14 skirtingų ilgių);  Katalogas Targon F, psl. 36; |
| 1.4.6. | Proksimalinėje vinies dalyje dvi įstrižos susikryžiuojančios angos horizontalioje plokštumoje, skirtos užrakinimui. | Proksimalinėje vinies dalyje dvi įstrižos susikryžiuojančios angos horizontalioje plokštumoje užrakinimui. Katalogas Targon F, psl. 4; |
| **1.4.7.** | **Šlaunikaulio vinys:** |  |
| 1.4.7.1. | Diametras 10±0,25 mm, ilgis imtinai nuo 300±5 mm iki 420±5 mm, žingsnis kas 20 mm (viso ne mažiau kaip 7 skirtingų ilgių vinys). | Diametras 10 mm, ilgis imtinai nuo 300 mm iki 420 mm, žingsnis kas 20 mm. Katalogas Targon F, psl. 37; |
| 1.4.7.2. | Diametras 11±0,25 mm, ilgis imtinai nuo 300±5 mm iki 420±5 mm, žingsnis kas 20 mm (viso ne mažiau kaip 7 skirtingų ilgių vinys). | Diametras 11 mm, ilgis imtinai nuo 300 mm iki 420 mm, žingsnis kas 20 mm. Katalogas Targon F, psl. 37; |
| 1.4.7.3. | Diametras 12±0,25 mm, ilgis imtinai nuo 300±5 mm iki 460±5 mm, žingsnis kas 20 mm (viso ne mažiau kaip 9 skirtingų ilgių vinys). | Diametras 12 mm, ilgis imtinai nuo 300 mm iki 460 mm, žingsnis kas 20 mm. Katalogas Targon F, psl. 37; |
| 1.4.7.4. | Diametras 13±0,25 mm, ilgis imtinai nuo 340±5 mm iki 440±5 mm, žingsnis kas 20 mm (viso ne mažiau kaip 6 skirtingų ilgių vinys). | Diametras 13 mm, ilgis imtinai nuo 340 mm iki 440 mm, žingsnis kas 20 mm. Katalogas Targon F, psl. 37; |
| **1.5.** | **Šlaunikaulio vinis:** |  |
| 1.5.1. | Vinis pagaminta iš titano (arba lygiavertės) medžiagos. | Vinis pagaminta iš titano medžiagos.  Katalogas Targon F, psl. 6, 37 |
| 1.5.2. | Vinis nekanuliuota. | Vinis nekanuliuota. Katalogas Targon F, psl. 6, Katalogas Targon F T, psl. 9; |
| 1.5.3. | Vinies forma specialiai pritaikyta šlaunikaulio anatomijai, išlinkimo spindulys 2000 ± 10 mm. | Vinies forma specialiai pritaikyta šlaunikaulio anatomijai, išlinkimo spindulys 2000; Katalogas Targon F T, psl. 11; |
| 1.5.4. | Įvedimas anterogradinis, tas pats variantas dešinei ir kairei pusėms. | Įvedimas anterogradinis, tas pats variantas dešinei ir kairei pusėms. Įvedimas anterogradinis, tas pats variantas dešinei ir kairei pusėms; Katalogas Targon F, psl. 2, 4; |
| 1.5.5. | Proksimalinėje dalyje (atskaita nuo tvirtinamo prie instrumento galo) visi užrakinantys sraigtai 6±0,5 mm diametro (ilgis imtinai nuo 36 mm iki 96 mm, viso ne mažiau kaip 16 skirtingų ilgių sraigtų), distalinėje visi užrakinantys sraigtai 4,5±1 mm diametro (ilgis imtinai nuo 20 iki 80 mm, viso ne mažiau kaip 14 skirtingų ilgių sraigtų). | Proksimalinėje dalyje (atskaita nuo tvirtinamo prie instrumento galo) visi užrakinantys sraigtai 6 mm diametro (ilgis imtinai nuo 36 mm iki 96 mm, viso 16 skirtingų ilgių sraigtų), distalinėje visi užrakinantys sraigtai 4,5 mm diametro (ilgis imtinai nuo 20 iki 80 mm viso 14 skirtingų ilgių sraigtų). Katalogas Targon F, psl. 36; |
| 1.5.6. | Proksimalinėje vinies dalyje dvi įstrižos susikryžiuojančios angos horizontalioje plokštumoje, skirtos užrakinimui. | Proksimalinėje vinies dalyje dvi įstrižos susikryžiuojančios angos horizontalioje plokštumoje, skirtos užrakinimui. Katalogas Targon F, psl. 4;6; |
| **1.5.7.** | **Šlaunikaulio vinys:** |  |
| 1.5.7.1. | Diametras 8±0,25 mm, ilgis imtinai nuo 240±5 mm iki 380±5 mm, žingsnis kas 20 mm (viso ne mažiau kaip 8 skirtingų ilgių vinys). | Diametras 8 mm, ilgis imtinai nuo 240 mm iki 380 mm, žingsnis kas 20 mm. Katalogas Targon F, psl. 37 |
| 1.5.7.2. | Diametras 9±0,25 mm, ilgis imtinai nuo 240±5 mm iki 440±5 mm, žingsnis kas 20 mm (viso ne mažiau kaip 11 skirtingų ilgių vinys). | Diametras 9 mm, ilgis imtinai nuo 240 mm iki 440 mm, žingsnis kas 20 mm.  Katalogas Targon F, psl. 37 |
| **1.6.** | **Blauzdikaulio vinis:** |  |
| 1.6.1. | Vinis pagaminta iš medicininio plieno (arba lygiavertės medžiagos). | Vinis pagaminta iš medicininio plieno;  Katalogas Targon T, psl. 28, 36; |
| 1.6.2. | Vinis kanuliuota, komplekte pateikiami specialūs įsriegiami kaišteliai kanalo uždarymui. | Vinys kanuliuotos, komplekte pateikiami specialūs įsriegiami kaišteliai kanalo;  Katalogas Targon T, psl. 28; |
| 1.6.3. | Įvedimas – anterogradinis, tas pats variantas dešinei ir kairei pusėms | Įvedimas anterogradinis, tas pats variantas dešinei ir kairei pusėms;  Katalogas Targon T, psl. 2; |
| 1.6.4. | Proksimalinėje ir distalinėje dalyje užrakinantys sraigtai 4,5 mm ir 5 mm diametro, 4,5 mm diametro sraigtų ilgis imtinai nuo 20 mm iki 60 mm, 5 mm diametro sraigtų ilgis imtinai nuo 20 mm iki 80 mm. | Proksimalinėje ir distalinėje dalyje užrakinantys sraigtai 4,5 ir 5 mm diametro (ilgis imtinai nuo 20 mm iki 60 mm 4,5 mm sraigtams ir nuo 20 iki 80 mm 5 mm sraigtams);  Katalogas Targon T, psl. 36; |
| 1.6.5. | Proksimalinėje vinies dalyje trys M/L (tarp vidinės/išorinės pusių) angos užrakinimui. | Proksimalinėje vinies dalyje trys M/L ( tarp vidinės/išorinės pusių ) angos užrakinimui;  Katalogas Targon T, psl. 5; |
| 1.6.6. | Proksimalinė dalis anatomiškai pritaikyta – ne mažiau dviejų užpakalinių lenktumų (10-16° ir 5-10° užpakalinis lenktumas), nuopjova nuožulnios formos. | Proksimalinė dalis anatomiškai pritaikyta – dviejų užpakalinių lenktumų (14° ir 6° užpakalinis lenktumas ), nuopjova nuožulnios formos;  Katalogas Targon T, psl. 5; |
| 1.6.7. | Distalinė dalis lenkta ne mažiau 3° kampu, yra trys M/L (tarp vidinės/išorinės pusių) angos užrakinimui. | Distalinė dalis lenkta 3°, yra trys M/L (tarp vidinės /išorinės pusių ) angos užrakinimui;  Katalogas Targon T, psl. 4, 5; |
| **1.6.8.** | **Blauzdikaulio vinys:** |  |
| 1.6.8.1. | Diametras 9±0,25 mm, ilgis imtinai nuo 300±5 mm iki 390±5 mm, žingsnis kas 15 mm (viso ne mažiau kaip 7 skirtingų ilgių vinys). | Diametras 9 mm, ilgis imtinai nuo 300 mm iki 390 mm, žingsnis kas 15 mm. Katalogas Targon T, psl. 38; |
| 1.6.8.2. | Diametras 10±0,25 mm, ilgis imtinai nuo 300±5 mm iki 390±5 mm, žingsnis kas 15 mm (viso ne mažiau kaip 7 skirtingų ilgių vinys). | Diametras 10 mm, ilgis imtinai nuo 300 mm iki 390 mm, žingsnis kas 15 mm. Katalogas Targon T, psl. 38; |
| **1.7.** | **Blauzdikaulio vinis:** |  |
| 1.7.1. | Vinis pagaminta iš titano (arba lygiavertės) medžiagos. | Vinis pagaminta iš titano medžiagos.  Katalogas Targon T, psl. 29, 38; |
| 1.7.2. | Vinis nekanuliuota. | Vinis nekanuliuota. Katalogas Targon F T, psl. 9; |
| 1.7.3. | Įvedimas – anterogradinis, tas pats variantas dešinei ir kairei pusėms. | Įvedimas – anterogradinis, tas pats variantas dešinei ir kairei pusėms. Katalogas Targon T, psl. 2; |
| 1.7.4. | Proksimalinėje ir distalinėje dalyje užrakinantys sraigtai 4,5 mm ir 5 mm diametro, 4,5 mm diametro sraigtų ilgis imtinai nuo 20 mm iki 60 mm, 5 mm diametro sraigtų ilgis imtinai nuo 20 mm iki 80 mm. | Proksimalinėje ir distalinėje dalyje užrakinantys sraigtai 4,5 mm ir 5 mm diametro, 4,5 mm diametro sraigtų ilgis imtinai nuo 20 mm iki 60 mm, 5 mm diametro sraigtų ilgis imtinai nuo 20 mm iki 80 mm. Katalogas Targon T, psl. 36; |
| 1.7.5. | Proksimalinėje vinies dalyje trys M/L (tarp vidinės/išorinės pusių) angos užrakinimui. | Proksimalinėje vinies dalyje trys M/L (tarp vidinės/išorinės pusių) angos užrakinimui. Katalogas Targon T, psl. 5; |
| 1.7.6. | Proksimalinė dalis anatomiškai pritaikyta – ne mažiau dviejų užpakalinių lenktumų (10-16° ir 5-10° užpakalinis lenktumas), nuopjova nuožulnios formos. | Proksimalinė dalis anatomiškai pritaikyta – dviejų užpakalinių lenktumų (14° ir 6° užpakalinis lenktumas), nuopjova nuožulnios formos. Katalogas Targon T, psl. 5; |
| 1.7.7. | Distalinė dalis lenkta ne mažiau 3° kampu, yra trys M/L (tarp vidinės/išorinės pusių) angos užrakinimui. | Distalinė dalis lenkta 3° kampu, yra trys M/L (tarp vidinės/išorinės pusių) angos užrakinimui. Katalogas Targon T, psl. 4, 5; |
| **1.7.8.** | **Blauzdikaulio vinys:** |  |
| 1.7.8.1. | Diametras 8±0,25 mm, ilgis imtinai nuo 240±5 mm iki 360±5 mm, žingsnis kas 15 mm (viso ne mažiau kaip 9 skirtingų ilgių vinys). | Diametras 8 mm, ilgis imtinai nuo 240 mm iki 360 mm, žingsnis kas 15 mm.  Katalogas Targon T, psl. 38 |
| **1.8.** | **Universali žastikaulio vinis:** |  |
| 1.8.1. | Vinis pagaminta iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos), kanuliuota, komplekte pateikiami specialūs įsriegiami kaišteliai kanalo uždarymui. | Vinis pagaminta iš titano lydinio , kanuliuota, komplekte pateikiami specialūs įsriegiami kaišteliai kanalo uždarymui;  Katalogas Targon H, psl. 9, 37; |
| 1.8.2. | Įvedimas anterogradinis ir retrogradinis, tas pats variantas dešinei ir kairei pusėms. | Įvedimas anterogradinis ir retrogradinis, tas pats variantas dešinei ir kairei pusėms;  Katalogas Targon H, psl. 9; |
| 1.8.3. | Proksimalinėje dalyje fiksuojantis sraigtas 4,5 mm diametro (ilgis imtinai nuo 22 mm iki 60 mm), distalinėje ir proksimalinėje dalyje užrakinami sraigtai 3,5 mm diametro (ilgis imtinai nuo 18 mm iki 60 mm). | Proksimalinėje dalyje fiksuojantis sraigtas 4,5 mm diametro (ilgis imtinai nuo 22 mm iki 60 mm), distalinėje ir proksimalinėje dalyje užrakinami sraigtai 3,5 mm diametro (ilgis nuo 18 mm iki 60 mm);  Katalogas Targon H, psl. 37; |
| 1.8.4. | Proksimalinėje vinies dalyje viena M/L anga ir vienas M/L dinamizacijos plyšys užrakinimui. | Proksimalinėje vinies dalyje viena M/L anga ir vienas M/L dinamizacijos plyšys užrakinimui. Katalogas Targon H, psl. 9; |
| 1.8.5. | Proksimalinė dalis lenkta ne mažiau 4° kampu. | Proksimalinė dalis lenkta 4° kampu;  Katalogas Targon H, psl. 9; |
| 1.8.6. | Distalinėje dalyje yra dvi M/L ir dvi A/P (tarp priekinės/užpakalinės pusių) angos užrakinimui. | Distalinė dalyje yra dvi M/L ir dvi A/P ( tarp priekinės/užpakalinės pusių ) angos užrakinimui. Katalogas Targon H, psl. 9; |
| 1.8.7. | Distalinis smaigalys asimetrinės formos. | Distalinis smaigalys asimetrinės formos;  Katalogas Targon H, psl. 9; |
| **1.8.8.** | **Universalūs žastikaulio vinys:** |  |
| 1.8.8.1. | Diametras 8±0,25 mm, ilgis imtinai nuo 240±5 mm iki 280±5 mm, žingsnis kas 20 mm (viso ne mažiau kaip 3 skirtingų ilgių vinys). | Diametras 8 mm, ilgis imtinai nuo 240 mm iki 280 mm, žingsnis kas 20 mm  Katalogas Targon H, psl. 39; |
| **1.9.** | **Proksimalinė žastikaulio vinis:** |  |
| 1.9.1. | Vinis pagaminta iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos), komplekte pateikiami specialūs įsriegiami kaišteliai kanalo uždarymui. | Vinis pagaminta iš titano lydinio, komplekte pateikiami specialūs įsriegiami kaišteliai kanalo uždarymui;  Katalogas Targon PH, psl. 8, 37; |
| 1.9.2. | Vinies forma specialiai pritaikyta dešinės ir kairėms pusės žastikaulio anatomijai. | Vinies forma specialiai pritaikyta dešinės ir kairės pusės žastikaulio anatomijai. Katalogas Targon PH, psl. 8, 12; |
| 1.9.3. | Distalinėje dalyje yra dvi M/L angos užrakinimui. | Distalinė dalyje yra dvi M/L angos užrakinimui;  Katalogas Targon PH, psl. 8; |
| 1.9.4. | Proksimalinėje dalyje 4 angos 3 plokštumose su sriegiais vidinėse pusėse, kurie padengti poli-eter-ketonu (arba lygiaverte medžiaga) stabilumui užtikrinti. | Proksimalinėje dalyje 4 angos 3 plokštumose su sriegiais vidinėse pusėse, kurie padengti poli-eter-eter-ketonu stabilumui užtikrinti;  Katalogas Targon PH, psl. 8; |
| 1.9.5. | Proksimalinėje dalyje vinies diametras 10±0,25 mm, fiksuojantys sraigtai 4,5 mm diametro (ilgis imtinai nuo 22 mm iki 60 mm). | Proksimalinėje dalyje vinies diametras 10 mm, fiksuojantys sraigtai 4,5 mm diametro (ilgis imtinai nuo 22 mm iki 60 mm); Katalogas Targon PH, psl. 8, 37; |
| 1.9.6. | Fiksuojančių sraigtų galvutės plokščios, su kanalu chirurginiam siūlui fiksuoti, sriegio diametras didesnis galvutės srityje. | Fiksuojančių sraigtų galvutės plokščios, su kanalu chirurginiam siūlui fiksuoti, sriegio diametras didesnis galvutės srityje;  Katalogas Targon PH, psl. 8; |
| 1.9.7. | Distalinėje dalyje vinies diametras 7-8 mm, užrakinami sraigtai 3,5 mm diametro, sraigtų ilgis imtinai nuo 18 mm iki 60 mm. | Distalinėje dalyje vinies diametras 7 ir 8 mm, užrakinami sraigtai – 3,5 mm diametro,sraigtų ilgis nuo 18 mm iki 60 mm; Katalogas Targon PH, psl. 8, 36, 37; |
| **1.9.8.** | **Proksimalinės žastikaulio vinys:** |  |
| 1.9.8.1. | Diametras 10±0,25 mm, ilgis imtinai nuo 200±5 mm iki 220±5 mm, žingsnis kas 20 mm (viso ne mažiau kaip 2 skirtingų ilgių vinys). | Diametras 10 mm, ilgis imtinai nuo 200 mm iki 220 mm, žingsnis kas 20 mm. Katalogas Targon PH, psl.38; |
| **1.10.** | **Retrogradinė šlaunikaulio vinis:** |  |
| 1.10.1. | Vinis pagaminta iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). | Vinis pagaminta iš titano lydinio. Katalogas Targon RF, psl. 6; |
| 1.10.2. | Vinis nekanuliuota. | Vinis nekanuliuota. Katalogas Targon RF, psl. 5; |
| 1.10.3. | Vinies forma specialiai pritaikyta šlaunikaulio anatomijai. | Vinies forma specialiai pritaikyta šlaunikaulio anatomijai. Katalogas Targon RF, psl. 2; |
| 1.10.4. | Įvedimas retrogradinis, tas pats variantas dešinei ir kairei pusėms. | Įvedimas retrogradinis, tas pats variantas dešinei ir kairei pusėms. Katalogas Targon RF, psl. 2; |
| 1.10.5. | Proksimalinėje ir distalinėje dalyje užrakinantys sraigtai 4,5 mm ir 6 mm diametro; 4,5 mm diametro sraigtų ilgis imtinai nuo 20 mm iki 80 mm, 6 mm diametro sraigtų ilgis imtinai nuo 36 mm iki 116 mm. | Proksimalinėje ir distalinėje dalyje užrakinantys sraigtai 4,5 ir 6 mm diametro, 4,5 mm diametro sraigtų ilgis imtinai nuo 20 mm iki 80 mm, 6 mm diametro sraigtų ilgis imtinai nuo 36mm iki 116 mm;  Katalogas Targon RF, psl. 27 |
| 1.10.6. | Proksimalinėje vinies dalyje keturios angos M/L užrakinimui, ventrodorsalinė nuopjovos forma. | Proksimalinėje vinies dalyje keturios angos M/L užrakinimui, ventrodorsalinė nuopjovos forma. Katalogas Targon RF, psl. 6; |
| 1.10.7. | Proksimalinėje vinies dalyje ant užrakinančių sraigtų osteoporotinio kaulo fiksacijai naudojamos movos su vidiniu ir išoriniu sriegiu. | Proksimalinėje vinies dalyje ant užrakinančių sraigtų osteoporotinio kaulo fiksacijai naudojamos movos su vidiniu ir išoriniu sriegiu;  Katalogas Targon RF, psl. 7; |
| 1.10.8. | Distalinėje vinies dalyje dvi angos vienoje plokštumoje, užrakinimui. | Distalinėje vinies dalyje dvi angos vienoje plokštumoje užrakinimui. Katalogas Targon RF, psl. 4, 26; |
| **1.10.9.** | **Retrogradinės šlaunikaulio vinys:** |  |
| 1.10.9.1. | 11±0,25 mm diametro, 340±5 mm ilgio retrogradinė šlaunikaulio vinis. | 11 mm diametro, 340 mm ilgio retrogradinė šlaunikaulio vinis. Katalogas Targon RF, psl. 26; |
| 1.10.9.2. | 12±0.25 mm diametro, 240±5 mm ilgio retrogradinė šlaunikaulio vinis. | 12 mm diametro, 240 mm ilgio retrogradinė šlaunikaulio vinis. Katalogas Targon RF, psl. 26; |
| 1.11. | Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sistemos sudėtį: vinis – 1 vnt., sraigtai – 4 vnt., kaištelis kanalo uždarymui – 1 vnt. | Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sistemos sudėtį: vinis – 1 vnt., sraigtai – 4 vnt., kaištelis kanalo uždarymui – 1 vnt. |
| **1.12.** | **Grąžtai ir nukreipiamosios vielos** |  |
| 1.12.1. | Grąžtas užrakinantiems sraigtams 3,5±0,1 mm diametro. | Grąžtas užrakinantiems sraigtams 3,5 mm diametro. KH267R. Katalogas Targon F, psl. 30 |
| 1.12.2. | Grąžtas užrakinantiems sraigtams 4,5±0,1 mm diametro. | Grąžtas užrakinantiems sraigtams 4,5 mm diametro.KH268R. Katalogas Targon F, psl. 30 |
| 1.12.3. | Spiralinis grąžtas 2,7±0,1 mm diametro. | Spiralinis grąžtas 2,7 mm diametro.KH183R. Katalogas Targon H, psl. 28 |
| 1.12.4. | Spiralinis grąžtas 3,5±0,1 mm diametro. | Spiralinis grąžtas 3,5 mm diametro.KH184R. Katalogas Targon H, psl. 28 |
| 1.12.5. | Nukreipiamoji viela 2,5±0,1 mm diametro, 800±5 mm ilgio. | Nukreipiamoji viela 2,5 mm diametro, 800 mm ilgio.KH320S. Katalogas Targon F, psl. 30 |
| 1.12.6. | Nukreipiamoji viela 4,0±0,1 mm diametro, 900±5 mm ilgio. | Nukreipiamoji viela 4,0 mm diametro, 900 mm ilgio.KH304S. Katalogas Targon F, psl. 30 |

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka. Atsakymai turi būti pateikti **į visus** klausimus.
2. Grafoje “Siūlomos techninės charakteristikos”, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu[[1]](#footnote-1), **turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys**, **nepaliekant** **lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.,** taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.8 punkte.

6 lentelė

**PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Pateiktų dokumentų pavadinimas** | **Dokumento puslapių skaičius** | **Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas** | |
| 1. | Kainų pasiūlymo lentelė | 2 | Kainų pasiūlymo lentelė | |
| 2. | Techninė specifikacija | 4 | Techninė specifikacija | |
| 3. | EC sertifikatas | 4 | EC sertifikatas | |
| 4. | Katalogai | 218 | Katalogai | |
| 5. | Patvirtinimo raštas | 1 | Patvirtinimo raštas | |
| 6. | Gamintojo įgaliojimas | 2 | Gamintojo įgaliojimas | |
| 7. | EBVPD | 13 | EBVPD | |
| 8. | Direktoriaus įgaliojimas | 1 | Direktoriaus įgaliojimas | |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.  **Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro:** (tiekėjai **turi nurodyti**, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)(žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą **(http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose**), kuriame nurodoma, kad pasiūlyme nurodytos kainos bei įkainiai, taip pat nuolaidos dydis ar įkainio bazė, tiekėjo siūlomų prekių gamintojai, pavadinimai, modeliai, tiekėjo siūlomų prekių techninės specifikacijos, nurodomos užpildant perkančiosios organizacijos pateiktas lenteles, tiekėjo siūlomų prekių atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - brošiūros, aprašymai, instrukcijos  - nėra konfidenciali informacija. **Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia Tiekėjų dėmesį, kad negalima piktnaudžiauti „konfidencialumo“ sąvoka ir šių duomenų nurodyti esant konfidencialiais):**  EBVPD, direktoriaus įgaliojimas  **Pastaba.** Jei pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, tiekėjas **turi nurodyti**, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. | | | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Biuro administratorė |  |  |  | Jurgita Jašinskienė |  | | | (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | Vardas, pavardė | | |

1. <http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596> [↑](#footnote-ref-1)