## specifikacija
Techninė specifikacija ir prekių įkainiai
Bendriuji reikalavimai:
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
3. * Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
4. Priemonės (pakuotes) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais, kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis maksimalus | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas % | Vnt. įkainis Eur su PVM | Maksimalaus kiekio suma be PVM Eur | Maksimalaus kiekio suma su PVM Eur
1. | PTFE arba ePTFE medžiagos lopas krūtinės sienos rekonstrukcijai | PTFE arba ePTFE medžiagos lopas krūtinės sienos rekonstrukcijai. Sterilus, supakuotas taip, jog lopą galima išpakuoti išlaikant sterilumą. Sudėtyje negali būti latekso. Lopo sienelė nelaidi kraujui. Ilgis 5-11cm., plotis 5-11cm, storis 1-2 mm. Lopas privalo būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą, kurį būtina pateikti. | vnt. | 240
2. | Dirbtinių kraujagyslių filamentinio audinio lopas pertvaros defektų plastikai | Sterilus, dirbtinių kraujagyslių filamentinio audinio lopas, pertvaros defektų plastikai, poringumas 1750-1850 cc/min/cm². Išmatavimai: 9,5-10,5 cm x 9,5-10,5cm , storis 0,55-0,65 mm. | vnt. | 20
3. | ePTFE medžiagos lopas krūtinės sienos rekonstrukcijai | Sterilus, supakuotas taip, kad būtų galima išpakuoti išlaikant lopo sterilumą. Pagamintas iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, sudėtyje negali būti latekso. Lopo sienelė nelaidi kraujui. Ilgis 11-19 cm, plotis 7,5-12,5 cm., storis 0,7-1,3 mm. Gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą ( turi būti pateiktas resterilizavimo protokolas). | vnt. | 10
4. | Nedengtas kraujagyslinis protezas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti, diametras 3,5 mm | Sterilus, supakuotas taip, kad būtų galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. Pagamintas iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, nedengtas, sudėtyje negali būti latekso. Skirtas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti. Protezo vidinis diametras 3,5 mm, ilgis 5-6 cm. Vidinis paviršius lygus, sienelė nearmuota, nelaidi kraujui, storis 0,64-0,96 mm. Protezas gali būti tamprus. Gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą ( turi būti pateiktas resterilizavimo protokolas). | vnt. | 18
5. | Nedengtas kraujagyslinis protezas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti, diametras 4,0 mm | Sterilus, supakuotas taip, kad būtų galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. Pagamintas iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, nedengtas, sudėtyje negali būti latekso. Skirtas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti. Protezo vidinis diametras 4,0 mm, ilgis 5-6 cm. Vidinis paviršius lygus, sienelė nearmuota, nelaidi kraujui, storis 0,64-0,96 mm. Protezas gali būti tamprus. Gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą ( turi būti pateiktas resterilizavimo protokolas). | vnt. | 18
6. | Dengtas kraujagyslinis protezas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti, diametras 3,5 mm | Sterilus, supakuotas taip, kad būtų galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. Pagamintas iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, sudėtyje negali būti latekso. Skirtas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti. Protezo vidinis diametras 3,5 mm, ilgis 5-6 cm. Vidinis paviršius lygus, privalo būti padengtas biologiškai aktyvia medžiaga ( heparinu arba kita ) mažinančia trombų formavimąsi. Sienelė nearmuota, nelaidi kraujui, storis 0,64-0,96 mm. Protezas gali būti tamprus. Gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą (turi būti pateiktas resterilizavimo protokolas). | vnt. | 8
7. | Dengtas kraujagyslinis protezas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti, diametras 4,0 mm | Sterilus, supakuotas taip, kad būtų galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. Pagamintas iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, sudėtyje negali būti latekso. Skirtas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti. Protezo vidinis diametras 4,0 mm, ilgis 5-6 cm. Vidinis paviršius lygus, privalo būti padengtas biologiškai aktyvia medžiaga ( heparinu arba kita ) mažinančia trombų formavimąsi. Sienelė nearmuota, nelaidi kraujui, storis 0,64-0,96 mm. Protezas gali būti tamprus. Gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą ( turi būti pateiktas resterilizavimo protokolas). | vnt. | 8
8. | Nedengtas ilgas kraujagyslinis protezas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti, diametras 3,5 mm | Sterilus, supakuotas taip, kad būtų galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. Pagamintas iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, nedengtas, sudėtyje negali būti latekso. Skirtas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti. Protezo vidinis diametras 3,5 mm, ilgis 15-20 cm. Vidinis paviršius lygus, sienelė nearmuota, nelaidi kraujui, storis 0,64-0,96 mm. Protezas gali būti tamprus. Gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą (turi būti pateiktas resterilizavimo protokolas). | vnt. | 4
9. | Nedengtas ilgas kraujagyslinis protezas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti, diametras 4,0mm | Sterilus, supakuotas taip, kad būtų galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. Pagamintas iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, nedengtas, sudėtyje negali būti latekso. Skirtas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti. Protezo vidinis diametras 4,0 mm, ilgis 15 -20cm. Vidinis paviršius lygus, sienelė nearmuota, nelaidi kraujui, storis 0,64-0,96 mm. Protezas gali būti tamprus. Gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą (turi būti pateiktas resterilizavimo protokolas). | vnt. | 4
10. | Nedengtas ilgas kraujagyslinis protezas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti, diametras 5,0mm | Sterilūs, supakuotas taip, kad būtų galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. Pagamintas iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, nedengtas, sudėtyje negali būti latekso. Skirtas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti. Protezo vidinis diametras 5,0mm, ilgis 15-20cm. Vidinis paviršius lygus, sienelė armuota visame ilgyje, nelaidi kraujui, storis 0,64-0,96mm. Protezas gali būti tamprus. Gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą (turi būti pateiktas resterilizavimo protokolas). | vnt. | 4
11. | Nedengtas ilgas kraujagyslinis protezas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti, diametras 6,0mm | Sterilus, supakuotas taip, kad būtų galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. Pagamintas iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, nedengtas, sudėtyje negali būti latekso. Skirtas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti. Protezo vidinis diametras 6,0 mm, ilgis 15-20 cm. Vidinis paviršius lygus, sienelė armuota visame ilgyje, nelaidi kraujui, storis 0,64-0,96 mm. Protezas gali būti tamprus. Gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą ( turi būti pateiktas resterilizavimo protokolas). | vnt. | 4
12. | Nedengtas, ilgas kraujagyslinis protezas storesne sienele vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti, diametras 5,0mm | Sterilus, supakuotas taip, kad būtų galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. Pagamintas iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, nedengtas, sudėtyje negali būti latekso. Skirtas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti. Protezo vidinis diametras 5,0 mm, ilgis 15-20 cm. Vidinis paviršius lygus, sienelė armuota visame ilgyje, nelaidi kraujui, storis 0,8-1,2 mm. Protezas gali būti tamprus. Gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą (turi būti pateiktas resterilizavimo protokolas). | vnt. | 4
13. | Nedengtas, ilgas kraujagyslinis protezas storesne sienele vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti, diametras 6,0 mm | Sterilus, supakuotas taip, kad būtų galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. Pagamintas iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, nedengtas, sudėtyje negali būti latekso. Skirtas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti. Protezo vidinis diametras 6,0 mm, ilgis 15-20 cm. Vidinis paviršius lygus, sienelė armuota visama ilgyje, nelaidi kraujui, storis 0,8-1,2 mm. Protezas gali būti tamprus. Gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą (turi būti pateiktas resterilizavimo protokolas). | vnt. | 4
14. | Storasienis didelio diametro kraujagyslinis protezas, diametras 18 mm | Sterilus, supakuotas taip, kad būtų galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. Pagamintas iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, sudėtyje negali būti latekso. Skirtas vaikų Fontan'o kraujotakai šuntams formuoti. Protezo vidinis diametras 18,0 mm, ilgis 15-25 cm. Vidinis paviršius lygus, sienelė nearmuota, nelaidi kraujui, storis 1,0-1,5 mm. Protezas gali būti tamprus. Gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą (turi būti pateiktas resterilizavimo protokolas). | vnt. | 4
15. | Storasienis didelio diametro kraujagyslinis protezas, diametras 20 mm | Sterilus, supakuotas taip, kad būtų galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. Pagamintas iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, sudėtyje negali būti latekso. Skirtas vaikų Fontan'o kraujotakai šuntams formuoti. Protezo vidinis diametras 20,0 mm, ilgis 15-25 cm. Vidinis paviršius lygus, sienelė nearmuota, nelaidi kraujui, storis 1,0-1,5 mm. Protezas gali būti tamprus. Gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą (turi būti pateiktas resterilizavimo protokolas). | vnt. | 4
16. | Storasienis didelio diametro kraujagyslinis protezas, diametras 22 mm | Sterilus, supakuotas taip, kad būtų galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. Pagamintas iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, sudėtyje negali būti latekso. Skirtas vaikų Fontan'o kraujotakai šuntams formuoti. Protezo vidinis diametras 22,0 mm, ilgis 15-25 cm. Vidinis paviršius lygus, sienelė nearmuota, nelaidi kraujui, storis 1,0-1,5 mm. Protezas gali būti tamprus. Gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą (turi būti pateiktas resterilizavimo protokolas). | vnt. | 4
17. | Mechaninės siūlės aparatas (siūlės ilgis 51 mm)
17.1. | Mechaninės siūlės aparatas su peiliu | Vienkartiniai, lenkti mechaninės siūlės aparatai su peiliu, skirti žemam tiesiosios žarnos uždarymui ir nupjovimui. Siūlės ilgis 51 mm, peilio ilgis iki 40 mm. Erdvės, į kurią telpa aparatas, tiesės ilgis iki 30 mm. Atidarytos kabutės aukštis 4,7 mm, uždarytos kabutės aukštis 2,0 mm. Aparatas uždaromas viena rankena, o aparato iššovimas vykdomas kita, tolimesne rankena. Leidžiamas daugkartinis aparato uždarymas-atidarymas, skirtas šauti 6 kartus. Aparatas turi būti užtaisytas žalia spalva pažymėta kasete. | vnt. | 96
17.2. | Kasetė mechaniniam siuvimo aparatui | Vienkartinės kasetės, tinkančios mechaniniam siuvimo aparatui su peiliu. Atidarytos kabutės aukštis 4,7 mm, uždarytos kabutės aukštis 2,0 mm. Uždarytos suformuoja “B” raidę. | vnt. | 24
Iš Iš viso 17 pirkimo daliai:
18. | Endoskopinis pjoviklis (siūlės ilgis 45 mm)
18.1. | Endoskopinis pjovimo instrumentas su integruotu peiliu | Lankstus (natūrali artikuliacija) 45° į abi puses. Po 3 padėtis (15°, 30°, 45°) į abi puses. Lankstomas viena ranka patraukiant pirštu reguliatorių, o aparatą lenkiant: instrumento, pilvo sienos ar kitų organų pagalba. Turi peilio indikatorių rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu. Sterilus. Siūlės ilgis 45 mm, audinių pjūvio ilgis 42 mm. 6 eilės kabučių. Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių. Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas. Aparato ilgis 340 mm. Rotuojamas 360° ir daugiau. Peilis nupjauna visą atstumą vieno mygtuko paspaudimu, o jį atleidus peilis grąžinamas į pradinę padėtį. Instrumentas veikia ličio baterijos pagalba. Galimybė perjungiklio pagalba grąžinti peilį avariniu būdu. Turi būti atskira rankenėlė, apsauganti nuo priešlaikinio aparato iššovimo. Automatinis saugumo mechanizmas, neleidžiantis iššauti panaudotos kasetės. Peilis integruotas į aparatą. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant. Aparatas turi tikti iki 12 mm skersmens trokarui. Skirtas 12 šūvių, gali būti užtaisomas 6 skirtingomis kasetėmis ( žymimos pilka, balta, mėlyna, auksinė, žalia ir juoda spalvomis). Turi CE ženklinimą. | vnt. | 135
18.2. | Kasetė endoskopiniam pjovikliui, kabutės aukštis 3,6/1,5 mm | Kasetė endoskopiniam pjovimo instrumentui, mėlynos spalvos, su paviršiuje esančiais iškilumais, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. Kabučių kojelių viršūnėlės lenktos į vidų, užtikrinant taisyklingą B formos kabučių formavimąsi. Atviros kabutės aukštis 3,6 mm. Uždarytos kabutės aukštis – 1,5 mm; Kasetės ilgis 45 mm. | vnt. | 84
18.3. | Kasetė endoskopiniam pjovikliui, kabutės aukštis 2,6/1,0 mm | Kasetė endoskopiniam pjovimo instrumentui, baltos spalvos, su paviršiuje esančiais iškilumais, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. Kabučių kojelių viršūnėlės lenktos į vidų, užtikrinant taisyklingą B formos kabučių formavimąsi. Atviros kabutės aukštis 2,6 mm. Uždarytos kabutės aukštis – 1,0 mm; tinkamos kraujagyslėms. Kasetės ilgis 45 mm. | vnt. | 156
18.4. | Kasetė endoskopiniam pjovikliui, kabutės aukštis 4,1/2,5 mm | Kasetė endoskopiniam pjovimo instrumentui, žalios spalvos, su paviršiuje esančiais iškilumais, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. Kabučių kojelių viršūnėlės lenktos į vidų, užtikrinant taisyklingą B formos kabučių formavimąsi. Atviros kabutės aukštis 4,1 mm. Uždarytos kabutės aukštis – 2,0 mm; Kasetės ilgis 45 mm. | vnt. | 156
Iš viso 18 pirkimo daliai:
19. | Endoskopinis pjoviklis (siūlės ilgis 60 mm)
19.1. | Endoskopinis pjovimo instrumentas su integruotu peiliu | Lankstus (natūrali artikuliacija) 45° į abi puses. Po 3 padėtis (15°, 30°, 45°) į abi puses. Lankstomas viena ranka patraukiant pirštu reguliatorių, o aparatą lenkiant: instrumento, pilvo sienos ar kitų organų pagalba. Turi peilio indikatorių rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu. Sterilus. Siūlės ilgis 60mm, audinių pjūvio ilgis 57mm. 6 eilės kabučių. Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių. Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas. Aparato ilgis 340mm. Rotuojamas 360° ir daugiau. Peilis nupjauna visą atstumą vieno mygtuko paspaudimu, o jį atleidus peilis grąžinamas į pradinę padėtį. Instrumentas veikia ličio baterijos pagalba. Galimybė perjungiklio pagalba grąžinti peilį avariniu būdu.Tuti būti atskira rankenėlė, apsauganti nuo priešlaikinio aparato iššovimo. Automatinis saugumo mechanizmas, neleidžiantis iššauti panaudotos kasetės. Peilis integruotas į aparatą. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant. Aparatas turi tikti iki 12mm skersmenstrokarui. Skirtas 12 šūvių, gali būti užtaisomas 6 skirtingomis kasetėmis (žymimos pilka, balta, mėlyna, auksinė, žalia ir juoda spalvomis). Turi CE ženklinimą. | vnt. | 165
19.2. | Kasetė endoskopiniam pjovikliui, kabutės aukštis 3,6/1,5 mm | Kasetė endoskopiniam pjovimo instrumentui, mėlynos spalvos, su paviršiuje esančiais iškilumais, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. Kabučių kojelių viršūnėlės lenktos į vidų, užtikrinant taisyklingą B formos kabučių formavimąsi. Atviros kabutės aukštis 3,6 mm, uždarytos kabutės aukštis – 1,5 mm; Kasetės ilgis 60 mm. | vnt. | 120
19.3. | Kasetė endoskopiniam pjovikliui, kabutės aukštis 2,6/1,0 mm | Kasetė endoskopiniam pjovimo instrumentui, baltos spalvos, su paviršiuje esančiais iškilumais, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. Kabučių kojelių viršūnėlės lenktos į vidų, užtikrinant taisyklingą B formos kabučių formavimąsi. Atviros kabutės aukštis 2,6 mm. Uždarytos kabutės aukštis – 1,0 mm; tinkamos kraujagyslėms. Kasetės ilgis 60 mm. | vnt. | 84
19.4. | Kasetė endoskopiniam pjovikliui, kabutės aukštis 4,1/2,0 mm | Kasetė endoskopiniam pjovimo instrumentui, žalios spalvos, su paviršiuje esančiais iškilumais, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. Kabučių kojelių viršūnėlės lenktos į vidų, užtikrinant taisyklingą B formos kabučių formavimąsi. Atviros kabutės aukštis 4,1 mm. Uždarytos kabutės aukštis – 2,0 mm; Kasetės ilgis 60 mm. | vnt. | 240
Iš viso 19 pirkimo daliai:
20. | Pjoviklis (siūlės ilgis 35 mm)
20.1. | Pjovimo instrumentas | Lankstus (natūrali artikuliacija) 50° į abi puses (po 3 padėtis į abi puses). Lankstomas viena ranka pasukant rankenėlę. Turi peilio indikatorių rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu. Siūlės ilgis 35 mm, sterilus. 4 eilės kabučių. Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių. Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas. Aparato ilgis 320 mm, koto diametras 9 mm. Rotuojamas 360°. Atskira rankenėlė, apsauganti nuo priešlaikinio aparato iššovimo. Galimybė perjungiklio pagalba avariniam peilio grąžinimui. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Peilis integruotas į aparatą. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant. Skirtas 12 šūvių, užtaisomas balta spalva žymima kasete. | vnt. | 38
20.2. | Kasetė pjovikliui, kabučių aukštis 2,5/1,0 mm | Kasetė pjovikliui. Atidarytų kabučių aukstis 2,5 mm, uždarytų kabučių aukštis 1,0 mm. Formuojamos B formos kabutės. | vnt. | 156
Iš viso 20 pirkimo daliai:
21. | Titaninės hemostatinės kabutės | Titaninės hemostatinės kabutės M/L dydžio. Kabutė vidinėje dalyje turi skersai ir įstrižai einančius griovelius, neleidžiančius nuslysti uždarytai kabutei. Kabutės žiotys 5,5 mm. Uždarytos kabutės ilgis 8,7 mm. Kasetėje 6 kabutės. Privaloma pateikti panaudai kabutėms tinkamus klipatorius. | vnt. | 2160
22. | Vienkartinės priemonės prie ultragarsinės koaguliacijos generatoriaus
22.1. | Laparoskopinės ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai | Laparoskopinės ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės; Koto diametras 5mm, ilgis 360 mm koaguliuojančios žnyplės. Pistoleto tipo rankena. Lenkta darbinė dalis. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai. Instrumentas turi tikti gamintojo "Ethicon Endo-Surgery" generatoriui GEN11. | vnt. | 294
22.2. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės; Koto diametras 5mm, ilgis 230 mm koaguliuojančios žnyplės. Pistoleto tipo rankena. Lenkta darbinė dalis. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. Žnyplės skirtos atvirai chirurgijai. Instrumentas turi tikti gamintojo "Ethicon Endo-Surgery" generatoriui GEN11. | vnt. | 72
22.3. | Laparoskopinės ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai | Laparoskopinės ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės; Koto diametras 5mm, ilgis 360mm koaguliuojančios žnyplės. Pistoleto tipo rankena. Lenkta darbinė dalis. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Trijų galingumų aktyvacija – minimumo, maksimumo ir pažangiosios hemostazės (žalias mygtukas). Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai. Instrumentas turi tikti gamintojo "Ethicon Endo-Surgery" generatoriui GEN11. | vnt. | 210
22.4. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės; Koto diametras 5mm, ilgis 230 mm koaguliuojančios žnyplės. Pistoleto tipo rankena. Lenkta darbinė dalis. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Trijų galingumų aktyvacija – minimumo, maksimumo ir pažangiosios hemostazės (žalias mygtukas). Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. Žnyplės skirtos atvirai chirurgijai. Instrumentas turi tikti gamintojo "Ethicon Endo-Surgery" generatoriui GEN11. | vnt. | 60
22.5. | Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms, 17 cm ilgio žnyplės | Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms. 17 cm ilgio koaguliuojančios žnyplės. Darbinis ilgis17 cm, žirklių tipo rankena; Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Žiotys lenktos. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. Instrumentas turi tikti gamintojo "Ethicon Endo-Surgery" generatoriui GEN11. | vnt. | 60
22.6. | Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms, 9 cm žnyplės | Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms. 9 cm koaguliuojančios žnyplės. Darbinis ilgis 9 cm, žirklių tipo rankena; Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Žiotys lenktos. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. Instrumentas turi tikti gamintojo "Ethicon Endo-Surgery" generatoriui GEN11. | vnt. | 60
22.7 | Ultragarsinis skalpelis | Ultragarsinis skalpelis kabliuko formos atvirai chirurgijai. Su besikeičiančio ilgio šafta, kurią galima reguliuoti nuo 4 iki 9 mm. Kabliuko formos darbinė dalis turi skirtingo aštrumo paviršius. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas skirtas iki 2 mm kraujagyslių koaguliacijai, vienkartiniam naudojimui. Tinka su BLUE tipo rankena. Instrumentas turi tikti gamintojo "Ethicon Endo-Surgery" generatoriui GEN11. | vnt. | 36
Iš viso 22 pirkimo daliai:
23. | Bipoliniai instrumentai minkštųjų audinių pjovimui ir koaguliacijai
23.1. | Bipolinis instrumentas laparoskopinėms operacijoms | Bipolinis instrumentas skirtas laparoskopinėms operacijoms, minkštųjų audinių pjovimui ir koaguliacijai. Sterilus, vienkartinis. Darbinis ilgis 35 cm, skersmuo 5 mm, žiotys lenktos, žiočių ilgis 20 mm esant tiesiam kotui. Instrumento kotas sukiojasi pagalbinio rato pagalba į abi puses. Instrumentas koaguliuoja imtinai iki 7 mm skersmens kraujagysles. Žiotys turi netraumuojančius dantukus, kurie suspausti suima ir laiko apdorojamą audinį. Prie įtaiso yra pritvirtintas maitinimo laidas. Instrumentas techniškai suderinamas su gamintojo "Ethicon Endo-Surgery" generatoriumi GEN11. | vnt. | 16
23.2. | Bipolinis instrumentasatviroms operacijoms | Bipolinis instrumentas skirtas atviroms operacijoms, minkštųjų audinių pjovimui ir koaguliacijai. Sterilus, vienkartinis. Darbinis ilgis 20 cm, skersmuo 13 mm, žiotys dengtos silikonu, lenktos, žiočių ilgis 38 mm, pjovimo linija 33,5 mm. Rotuojamas 360° ir daugiau (rotacija nenutrūkstama). Instrumentas koaguliuoja imtinai iki 7 mm skersmens kraujagysles. Turi atskirus du koaguliacijos ir pjovimo mygtukus. Prietaiso žiočių gale esantis papildomas elektrodas, užtikrina efektyviausią koaguliaciją. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. Prie įtaiso yra pritvirtintas maitinimo laidas. Instrumentas techniškai suderinamas gamintojo "Ethicon Endo-Surgery" generatoriumi GEN11. | vnt. | 20
Iš viso 23 pirkimo daliai:
24. | Klipatoriai atviroms operacijoms
24.1. | Vienkartinis kabučių aplikatorius M dydžio ( 23,8 cm ilgio) | Vienkartinis kabučių aplikatorius M dydžio; Vienkartinis kabučių aplikatorius atviroms operacijoms. Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė. Titaninės kabutės. 20 vnt. instrumente. Skaidri aparato dalis leidžia matyti, kiek kabučių yra likę. Kabutės žiotys 4,3 mm, uždaros kabutės ilgis 6,0 mm. Aplikatoriaus ilgis 23,8cm | vnt. | 42
24.2. | Vienkartinis kabučių aplikatorius S dydžio | Vienkartinis kabučių aplikatorius S dydžio; Vienkartinis kabučių aplikatorius atviroms operacijoms. Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė. Titaninės kabutės. 20 vnt. instrumente. Skaidri aparato dalis leidžia matyti, kiek kabučių yra likę. Kabutės žiotys 2,1 mm, uždaros kabutės ilgis 3,8 mm. Aplikatoriaus ilgis 23,8cm | vnt. | 300
24.3. | Vienkartinis kabučių aplikatorius M dydžio (29,2 cm ilgio) | Vienkartinis kabučių aplikatorius M dydžio; Vienkartinis kabučių aplikatorius atviroms operacijoms. Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė. Titaninės kabutės. 20 vnt. instrumente. Skaidri aparato dalis leidžia matyti, kiek kabučių yra likę. Kabutės žiotys 4,3 mm, uždaros kabutės ilgis 6,0 mm. Aplikatoriaus ilgis 29,2cm | vnt. | 300
24.4. | Vienkartinis kabučių aplikatorius L dydžio; | Vienkartinis kabučių aplikatorius L dydžio; Vienkartinis kabučių aplikatorius atviroms operacijoms. Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė. Titaninės kabutės. 20 vnt. instrumente. Skaidri aparato dalis leidžia matyti, kiek kabučių yra likę. Kabutės žiotys 6,3 mm, uždaros kabutės ilgis 10,8 mm. Aplikatoriaus ilgis 33,7cm | vnt. | 240
Iš viso 24 pirkimo daliai:
25. | Biologinių klijų purškimo antgaliai
25.1. | Antgalis atviroms operacijoms | Beoris purškimo antgalis skirtas naudoti su biologiniais klijais. Skirtas atviroms operacijoms, norint apipurkšti platesnį plotą vienu metu. Antgalis veikia be suspaustų dujų pagalbos. Į rinkinį įeina 3 balti keičiami antgaliai. | vnt. | 40
25.2. | Antgalis laparoskopinėms operacijoms | Beoris purškimo antgalis skirtas naudoti su biologiniais klijais. 35cm ilgio, standus antgalis skirtas laparoskopinėms operacijoms, norint apipurkšti platesnį plotą vienu metu. Antgalis veikia be suspaustų dujų pagalbos. Į rinkinį įeina 3 balti keičiami antgaliai. | vnt. | 40
Iš Iš viso 25 pirkimo daliai:
26. | Endoskopiniai klipsakočiai | Sterilus endoskopinis daugybinis klipsakotis 5x330 mm, užtaisytas 15 M/L klipsų. Kotą galima sukti 360° bet kuria kryptimi. Kabutė turi išilginius ir įstrižinius griovelius. Saugus uždarymas - kabutė išlaikoma klipsakotyje iki pilno uždarymo. Automatinis užtaisymas. Uždarytos kabutės ilgis klipsakotyje iki pilno uždarymo. Uždarytos kabutės ilgis 8,8 mm. Atviros kabutės plotis 3,6 mm. Indikatorius pažymi, likus 3 kabutėms. Apsaugos mechanizmas nuo atsitiktinio tuščio instrumento iššovimo. | vnt. | 30
27. | Cirkuliarūs siuvimo aparatai | Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas, įvairių dydžių. Sterilus, vienkartinis cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu pagamintu iš nerūdijančio metalo. Rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka, uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 2,5 mm ir pažymimas indikatoriumi; atviros kabutės kojos aukštis 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius; koto ilgis 26 cm; išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo; iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo 1/2 iki 3/4 prieš laikrodžio rodyklę. Priekalas nepasisuka atidarant instrumentą.
27.1. | išorinis skersmuo 21 mm | išorinis aparato skersmuo 21mm, peilio Ø 12,4 mm. | vnt. | 9 | Stapleline. Circular stapler WH-Y-21 | 166 | 5 | 174.3 | 1494 | 1568.7
27.2. | išorinis skersmuo 25 mm | išorinis aparato skersmuo 25 mm, peilio Ø 16,4 mm. | vnt. | 24 | Stapleline. Circular stapler WH-Y-24 | 166 | 5 | 174.3 | 3984 | 4183.2
27.3. | išorinis skersmuo 29 mm | išorinis aparato skersmuo 29 mm, peilio Ø 20,4 mm. | vnt. | 120 | Stapleline. Circular stapler WH-Y-29 | 166 | 5 | 174.3 | 19920 | 20916
27.4. | išorinis skersmuo 33 mm | išorinis aparato skersmuo 33 mm, peilio Ø 24,4 mm. | vnt. | 9 | Stapleline. Circular stapler WH-Y-32 | 166 | 5 | 174.3 | 1494 | 1568.7
Iš viso 27 pirkimo daliai: | [8 empty] | 26892 | 28236.6
28. | Cirkuliarūs siuvimo aparatai su baterija | Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas, įvairių dydžių. Sterilus, vienkartinis cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu pagamintu iš nerūdijančio metalo. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,5 mm iki 2,2 mm ir pažymimas indikatoriumi; kabutės titano lydinio, atviros kabutės kojos aukštis 5,2 mm. Naujos kartos 3D formos kabutės. Instrumentas motorizuotas, valdomas viena ranka su vienkartine baterija komplekte; išpjovimo mygtukas turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo; iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį 2 pilnus apsisukimus prieš laikrodžio rodyklę. Priekalas nepasisuka atidarant instrumentą.
28.1. | 23 mm išorinio skersmens aparatas | išorinis aparato skersmuo 23 mm, peilio Ø 14.6 mm., 20 kabučių | vnt. | 9
28.2 | 25 mm išorinio skersmens aparatas | išorinis aparato skersmuo 25 mm, peilio Ø 16,5 mm., 22 kabučių | vnt. | 24
28.3. | 29 mm išorinio skersmens aparatas | išorinis aparato skersmuo 29 mm, peilio Ø 20,4 mm., 26 kabučių | vnt. | 120
28.4. | 31 mm išorinio skersmens aparatas | išorinis aparato skersmuo 31 mm, peilio Ø 22,5 mm., 30 kabučių | vnt. | 18
Iš viso 28 pirkimo daliai:
29.1. | Linijinis pjoviklis atviroms operacijoms
29.1. | Titaninis linijinis pjoviklis, pjūvio ilgis 58 mm | Titaninis linijinis pjoviklis, susiuva ir nupjauna audinius, vienu metu galima iššauti instrumentą iš abiejų pusių. 6 kabučių eilės po 3 eiles kiekvienoje pjūvio pusėje, reguliuojamo aukščio kabutės. Rankenos pagalba pasirenkamas 1 iš 3 kabučių aukščių – atitinkantį žalią (uždarytos kabutės aukštis 2 mm), geltoną (uždarytos kabutės aukštis 1,8 mm), mėlyną (uždarytos kabutės aukštis 1,5 mm). 3D formos kabutės, pagerinančios hemostazę. Pjūvio ilgis 58 mm, siūlės ilgis 61 mm. | vnt. | 24
29.2. | Titaninis linijinis pjoviklis, pjūvio ilgis 78 mm | Titaninis linijinis pjoviklis, susiuva ir nupjauna audinius, vienu metu galima iššauti instrumentą iš abiejų pusių. 6 kabučių eilės po 3 eiles kiekvienoje pjūvio pusėje reguliuojamo aukščio kabutės. Rankenos pagalba pasirenkamas 1 iš 3 kabučių aukščių – atitinkantį žalią (uždarytos kabutės aukštis 2 mm), geltoną (uždarytos kabutės aukštis 1,8 mm), mėlyną (uždarytos kabutės aukštis 1,5 mm). 3D formos kabutės, pagerinančios hemostazę. Pjūvio ilgis 78 mm, siūlės ilgis 81 mm. | vnt. | 24
29.3. | Kasetės 58 mm pjūvio ilgio pjovikliams | Kasetės pjovikliams, juodos. Uždarytų kabučių aukštis pasirenkamas instrumento pagalba – atitinkantį žalią (uždarytos kabutės aukštis 2,0 mm), geltoną (uždarytos kabutės aukštis 1,8 mm) ir mėlyną (uždarytos kabutės aukštis 1,5 mm). 6 kabučių eilės kiekvienoje pjūvio pusėje. 3D formos kabutės, pagerinančios hemostazę. Pjūvio ilgis 58 mm, siūlės ilgis 61 mm. 88 kabutės kasetėje. | vnt. | 72
29.4. | Kasetės 78 mm pjūvio ilgio pjovikliams | Kasetės pjovikliams, juodos. Uždarytų kabučių aukštis pasirenkamas instrumento pagalba – atitinkantį žalią (uždarytos kabutės aukštis 2,0 mm), geltoną (uždarytos kabutės aukštis 1,8 mm) ir mėlyną (uždarytos kabutės aukštis 1,5 mm). 6 kabučių eilės kiekvienoje pjūvio pusėje. 3D formos kabutės, pagerinančios hemostazę. Pjūvio ilgis 78mm, siūlės ilgis 81mm. 118 kabučių kasetėje. | vnt. | 72
Iš viso 29 pirkimo daliai:
30. | Inkarai išvaržų tinklelio fiksavimui | Inkarai tinkleliui prišaudyti, 5 mm skersmens. Vienkartinis laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas, kurio diametras 5 mm. 25 iššaunamos kabutės viename instrumente. Kabutė ištirpstanti, inkaro formos, pagaminta iš polidioksanono. | vnt. | 48
31. | Trokarai su "Optiview" technologija
31.1. | Trokaras | Troakaras su “Optiview” technologija, tinkantis kameros “portui”, su stabilumą užtikrinančiu sriegiu. 100 mm ilgis, 12 mm plotis. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko. Galvutė kūgio formos, išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12mm skersmens imtinai. Pravediklis atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi vaizdo kameros pagalba). | vnt. | 60
31.2. | Trokaro kaniulė | Troakaro kaniulė su “Optiview” technoligija, tinkantis kameros “portui”, su stabilumą užtikrinančiu sriegiu; 100 mm ilgis, 12 mm plotis. | vnt. | 90
Iš viso 31 pirkimo daliai:
32. | Endoskopinio siuvimo-pjovimo aparato kasetės ir rankena
32.1. | Kasetė skirta siūti ir pjauti kraujagysles ir plonus audinius | Skirta pjauti ir siūti 0,88- 1,8 mm storio audiniams. Atidarytų kabučių aukštis 2; 2,5; 3 mm. Uždarytų kabučių aukštis 0,75; 1,0; 1,25 mm. 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje. Nerūdyjančio plieno peilis integruotas į kasetę. Fiksuotas priekalas. | vnt. | 96
32.2. | Kasetė skirta siūti ir pjauti vidutinio storio ir storus audinius | Skirta pjauti ir siūti 1,5- 2,25 mm storio audiniams. Atidarytų kabučių aukštis 3; 3,5; 4 mm. Uždarytų kabučių aukštis 1,25; 1,5; 1,75 mm. 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje. Nerūdyjančio plieno peilis integruotas į kasetę. Fiksuotas priekalas. | vnt. | 108
32.3. | Kasetė skirta siūti ir pjauti ypatingai storus audinius | Skirta pjauti ir siūti 2,25- 3,00 mm storio audiniams. Atidarytų kabučių aukštis 4; 4,5; 5 mm. Uždarytų kabučių aukštis 1,75; 2,0; 2,25 mm. 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje. Nerūdyjančio plieno peilis integruotas į kasetę. Fiksuotas priekalas. | vnt. | 108
32.4. | Endoskopinio linijinio siuvimo-pjovimo aparato rankena | Endoskopinio linijinio siuvimo-pjovimo aparato rankena, suderinama su siūlomimos kasetėmis. Rotuojamas 360°, artikuliuojamas iki 45° kampu, galimos 11 artikuliacijos pozicijų. Turi automatinį saugumo mechanizmą, neleidžiantį iššauti panaudotos kasetės. Galimas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant. Rankenos stiebas ≥16 cm ilgio. Turi audinių griebimo funkciją. Užtaisoma pasirinktinai vienkartinėmis steriliomis 45 ir 60 mm ilgio kasetėmis. Galima iššauti iki 25 vienkartinių kasečių. Rankenos stiebas lengvai įvedamas per 12 mm trokarą. | vnt. | 30
Iš viso 32 pirkimo daliai:
33. | Cirkuliarus, lenktas, intraertminis žarnų siuvimo aparatas, diametras 21 mm | Skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti du tuščiavidurius organus (žarną su žarna, stemplę su skrandžiu ir pan.). Vienkartiniam naudojimui. Šovimo metu susiuva audinius dviem cirkuliariom eilėm kabučių ir išpjauna audinius viduryje. Stiebo ilgis 22 cm . Diametras 21 mm ± 0,6 mm. Žiedinio plieno peilio diametras 12,5 mm. Užtaisytas titano arba titano lydinio kabutėmis, išdėstytomis dviem eilėmis. Atidarytų kabučių aukštis 4, 8 mm, uždarytų kabučių aukštis 2 mm. Kabučių skaičius 18. Aparato priekalas palenkiamas. Aparatas turi būti sukomplektuotas su papildomais smailu ir buku troakaru, skirtais prijungti prie priekalo stiebo. Ant rankenos yra instrumento uždarymo ir atidarymo nuorodos. Turi būti apsauga nuo aparato atsitiktinio suveikimo. Siuvimo metu suformuojama 1,9 ± 0,05 mm storio anastomotinė lūpa. | vnt. | 9
34. | Cirkuliarus, lenktas, intraertminis žarnų siuvimo aparatas, diametras 25 mm | Skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti du tuščiavidurius organus (žarną su žarna, stemplę su skrandžiu ir pan.). Skirtas vienkartiniam naudojimui. Šovimo metu susiuva audinius dviem cirkuliariom eilėm kabučių ir išpjauna audinius viduryje. Stiebo ilgis 22 cm . Diametras 25 mm ± 0,6 mm. Žiedinio plieno peilio diametras 16,5 mm. Užtaisytas titano arba titano lydinio kabutėmis, išdėstytomis dviem eilėmis. Atidarytų kabučių aukštis 4,8 mm, uždarytų kabučių aukštis 2 mm. Kabučių skaičius 22. Aparato priekalas palenkiamas. Aparatas turi būti sukomplektuotas su papildomais smailu ir buku troakaru, skirtais prijungti prie priekalo stiebo. Ant rankenos yra instrument uždarymo ir atidarymo nuorodos. Yra apsauga nuo aparato atsitiktinio suveikimo. Siuvimo metu suformuojama 1,9 ± 0,05 mm storio anastomotinė lūpa. | vnt. | 24
35. | Cirkuliarus, lenktas, intraertminis žarnų siuvimo aparatas, diametras 28 mm | Skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti du tuščiavidurius organus (žarną su žarna, stemplę su skrandžiu ir pan.). Skirtas vienkartiniam naudojimui. Šovimo metu susiuva audinius dviem cirkuliariom eilėm kabučių ir išpjauna audinius viduryje. Stiebo ilgis 22 cm . Diametras 28 mm ± 0,6 mm. Žiedinio plieno peilio diametras 19,5 mm. Užtaisytas titano arba titano lydinio kabutėmis, išdėstytomis dviem eilėmis. Atidarytų kabučių aukštis 4,8 mm, uždarytų kabučių aukštis 2 mm. Kabučių skaičius 26. Aparato priekalas palenkiamas. Aparatas turi būti sukomplektuotas su papildomais smailu ir buku troakaru, skirtais prijungti prie priekalo stiebo. Ant rankenos yra instrumento uždarymo ir atidarymo nuorodos. Yra apsauga nuo aparato atsitiktinio suveikimo. Siuvimo metu suformuojama 1,9 ± 0,05 mm storio anastomotinė lūpa. | vnt. | 120
36. | Cirkuliarus, lenktas, intraertminis žarnų siuvimo aparatas, diametras 31 mm | Skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti du tuščiavidurius organus (žarną su žarna, stemplę su skrandžiu ir pan.). Skirtas vienkartiniam naudojimui. Šovimo metu susiuva audinius dviem cirkuliariom eilėm kabučių ir išpjauna audinius viduryje. Stiebo ilgis 22 cm . Diametras 31 ± 0,6 mm. Žiedinio plieno peilio diametras 22,5 mm. Užtaisytas titano arba titano lydinio kabutėmis, išdėstytomis dviem eilėmis. Atidarytų kabučių aukštis 4,8 mm, uždarytų kabučių aukštis 2 mm. Kabučių skaičius 30. Aparato priekalas palenkiamas. Aparatas turi būti sukomplektuotas su papildomais smailu ir buku troakaru, skirtais prijungti prie priekalo stiebo. Ant rankenos yra instrumento uždarymo ir atidarymo nuorodos. Yra apsauga nuo aparato atsitiktinio suveikimo. Siuvimo metu suformuojama 1,9 ± 0,05 mm storio anastomotinė lūpa. | vnt. | 24
37. | Cirkuliarus, lenktas, intraertminis žarnų siuvimo aparatas, diametras 33 mm | Skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti du tuščiavidurius organus (žarną su žarna, stemplę su skrandžiu ir pan.). Skirtas vienkartiniam naudojimui. Šovimo metu susiuva audinius dviem cirkuliariom eilėm kabučių ir išpjauna audinius viduryje. Stiebo ilgis 22 cm . Diametras 33 ± 0,6 mm. Žiedinio plieno peilio diametras 24,5 mm. Užtaisytas titano arba titano lydinio kabutėmis, išdėstytomis dviem eilėmis. Atidarytų kabučių aukštis 4,8 mm, uždarytų kabučių aukštis 2 mm. Kabučių skaičius 32. Aparato priekalas palenkiamas. Aparatas turi būti sukomplektuotas su papildomais smailu ir buku troakaru, skirtais prijungti prie priekalo stiebo. Ant rankenos yra instrumento uždarymo ir atidarymo nuorodos. Yra apsauga nuo aparato atsitiktinio suveikimo. Siuvimo metu suformuojama 1,9 ± 0,05 mm storio anastomotinė lūpa. | vnt. | 6
38. | Priekalo įvedimo per burną sistema | 21 mm skersmens priekalas su 100 cm ilgio, 18 F skersmens plastikiniu pravedikliu, skirtu įvedimui per burną į stemplę. Sujungus priekalą su cirkuliariu siuvimo-pjovimo aparatu, priekalas automatiškai atsilenkia. | vnt. | 6
39. | Bipolinės žnyplės atviroms operacijoms, pjovimo ilgis 19,8 cm | Bipolinės žnyplės, skirtos atviroms operacijoms. Ilgis 18 cm ± 0,2 cm, žiaunų ilgis 20,6 mm ± 0,2 mm, pjovimo ilgis 19,8 mm ± 0,2 mm; lenktos, padengtos danga, mažinančia audinių kibimą; su galimybe naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤ 7 mm. Suderinamos su gamintojo „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „Valleylab FT10“, aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu). | vnt. | 24
40. | Bipolinės žnyplės atviroms operacijoms , pjovimo ilgis 15,2 mm | Bipolinės žnyplės, skirtos atviroms operacijoms. Ilgis 18,8 cm ± 0,2 cm, pjovimo ilgis 15,2 mm ± 0,2 mm, užlydymo ilgis 17,3 ± 0,2 mm; lenktos; su galimybe naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤ 7 mm. Suderinamos su elektrochirurginiu generatoriumi „Valleylab FT10“, aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu). | vnt. | 24
41. | Bipolinės žnyplės atviroms operacijoms, pjovimo ilgis 18,5 mm | Bipolinės žnyplės, skirtos atviroms operacijoms. Ilgis 23 cm ± 0,2 cm, stiebo diametras 5 ± 0,2 mm, žiaunų ilgis 20,3 ± 0,2 mm, pjovimo ilgis 18,5 mm ± 0,2 mm; lenktos, padengtos danga, mažinančia audinių kibimą; su galimybe naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo. Darbinė dalis rotuojama 350º . Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤7 mm. Suderinamos su gamintojo „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „Valleylab FT10“, aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu). | vnt. | 24
42. | Bipolinės žnyplės skirtos laparoskopinėms operacijoms | Bipolinės žnyplės, skirtos laparoskopinėms operacijoms. Ilgis 37 cm ± 0,3 mm, stiebo diametras 5 mm, žiaunų ilgis 20,3 mm± 0,1mm, pjovimo ilgis 18,5 mm ± 0,1 mm. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos. Darbinė dalis rotuojama 3500. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤7 mm. Suderinamos su gamintojo „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „Valleylab FT10“ | vnt. | 24
43. | Bipolinės žnyplės atviroms operacijoms, pjovimo ilgis 34 mm | Bipolinės žnyplės, skirtos atviroms operacijoms. Ilgis 18 cm ± 0,3 mm, žiaunų ilgis 36 mm ±0,1 mm, pjovimo ilgis 34 mm±0,1mm. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos. Darbinė dalis rotuojama 1800. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤ 7 mm. Suderinamos su gamintojo „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „Valleylab FT10“ | vnt. | 24
44. | Klipsatorius atviroms operacijoms, kabutės dydis 2,25mm. | Vienkartinis, sterilus. Skirtas kraujagyslių ir kitų vamzdelinių struktūrų ligavimui atvirų operacijų metu. Sudarytas iš stiebo, rankenų ir integruotos kasetės su titanėmis kabutėmis. Su indikatoriumi, nurodančiu, kad instrumentas tuščias. Apsauginis mechanizmas neleidžia uždaryti tuščio instrumento. 20 kabučių instrumente. Kabutės dydis 2,25 mm. Uždarytos kabutės ilgis 3,7 mm. Kabutės vielos išmatavimai 0,29 x 0,48 mm. | vnt. | 48
45. | Klipsatorius atviroms operacijoms, kabutės dydis 4,6 mm. | Vienkartinis, sterilus. Skirtas kraujagyslių ir kitų vamzdelinių struktūrų ligavimui atvirų operacijų metu. Sudarytas iš stiebo, rankenų ir integruotos kasetės su titanėmis kabutėmis. Su indikatoriumi, nurodančiu, kad instrumentas tuščias. Apsauginis mechanizmas neleidžia uždaryti tuščio instrumento. 20 kabučių instrumente. Kabutės dydis 4,6 mm. Uždarytos kabutės ilgis 6,0 mm. Kabutės vielos išmatavimai 0,47 x 0,60 mm. | vnt. | 48
46. | Klipsatorius atviroms operacijoms, kabutės dydis 6,5 mm | Vienkartinis, sterilus. Skirtas kraujagyslių ir kitų vamzdelinių struktūrų ligavimui atvirų operacijų metu. Sudarytas iš stiebo, rankenų ir integruotos kasetės su titanėmis kabutėmis. Su indikatoriumi, nurodančiu, kad instrumentas tuščias. Apsauginis mechanizmas neleidžia uždaryti tuščio instrumento. 15 kabučių instrumente. Kabutės dydis 6,5 mm. Uždarytos kabutės ilgis 11,0 mm. Kabutės vielos išmatavimai 0,40 x 1,04 mm. | vnt. | 48
47. | Žaizdos kraštų apsaugos sistema 2,5-6,0 cm ilgio pjūviams | Vienkartinė, sterili. Skirtas žaizdos kraštų apsaugai chirurginių operacijų metu. Sudarytas iš dviejų žaizdos kraštų apsauginių žiedų sujungtų plėvele ir retrakcinio žiedo. Viršutinis žaizdos žiedas skirtas lengvai adaptuoti sistemą skirtingo storio audiniams. Apatinis lankstus žiedas lengvai įvedamas ir ištraukiamas per pjūvio vietą. Retrakcinis žiedas skirtas maksimaliai pagerinti matomumą. Žiedo šonuose yra įpjovimai pirštams manipuliacijos metu. Skirta 2,5-6 cm ilgio pjūviams. | vnt. | 60
48. | Žaizdos kraštų apsaugos sistema 5- 9 cm ilgio pjūviams | Vienkartinė, sterili.Skirtas žaizdos kraštų apsaugai chirurginių operacijų metu. Sudarytas iš dviejų žaizdos kraštų apsauginių žiedų sujungtų plėvele ir retrakcinio žiedo. Viršutinis žaizdos žiedas skirtas lengvai adaptuoti sistemą skirtingo storio audiniams. Apatinis lankstus žiedas lengvai įvedamas ir ištraukiamas per pjūvio vietą. Retrakcinis žiedas skirtas maksimaliai pagerinti matomumą. Žiedo šonuose yra įpjovimai pirštams manipuliacijos metu. Skirta 5- 9cm ilgio pjūviams. | vnt. | 60
49. | Žaizdos kraštų apsaugos sistema 9- 14 cm ilgio pjūviams. | Vienkartinė, sterili.Skirtas žaizdos kraštų apsaugai chirurginių operacijų metu. Sudarytas iš dviejų žaizdos kraštų apsauginių žiedų sujungtų plėvele ir retrakcinio žiedo. Viršutinis žaizdos žiedas skirtas lengvai adaptuoti sistemą skirtingo storio audiniams. Apatinis lankstus žiedas lengvai įvedamas ir ištraukiamas per pjūvio vietą. Retrakcinis žiedas skirtas maksimaliai pagerinti matomumą. Žiedo šonuose yra įpjovimai pirštams manipuliacijos metu. Skirta 9-14cm ilgio pjūviams. | vnt. | 60
50. | Žaizdos kraštų apsaugos sistema 11-17 cm ilgio pjūviams. | Vienkartinė, sterili.Skirtas žaizdos kraštų apsaugai chirurginių operacijų metu. Sudarytas iš dviejų žaizdos kraštų apsauginių žiedų sujungtų plėvele ir retrakcinio žiedo. Viršutinis žaizdos žiedas skirtas lengvai adaptuoti sistemą skirtingo storio audiniams. Apatinis lankstus žiedas lengvai įvedamas ir ištraukiamas per pjūvio vietą. Retrakcinis žiedas skirtas maksimaliai pagerinti matomumą. Žiedo šonuose yra įpjovimai pirštams manipuliacijos metu. Skirta 11-17cm ilgio pjūviams. | vnt. | 60
51. | Kraujagyslių kabutės | Kraujagyslių kabutės skirtos laparoskopinėms operacijoms. Kabutės polimerinės, nesirezorbuojančios, rentgenokontrastinės, lanksčios, 2 kontūrų, atraumatinės, galimybė užspausti įvairių storių audinius. Vidinėje pusėje turi skersinius griovelius. Kabutė fiksuojama instrumente 4 kilpelių pagalba, turi užrakinimo/atsirakinimo mechanizmą. Kasetėje 6 kabutės. Privaloma pateikti panaudai šešis laparoskopinius klipaplikatorius, tinkančius teikiamoms kabutėms.
51.1. | XL dydis | labai didelės (XL) 16mm. | vnt. | 10000
51.2. | L dydis | didelės ( L) 13mm | vnt. | 5000
Iš viso 51 pirkimo daliai:
52. | Titaninės kabutės UO tipo organų siuvimo aparatams | Vienkartinio naudojimo, nesterilios titaninės chirurginės kabutės, dydis 0,3 mm x 4,0 mm x 4,8 mm. Tinkančios UO tipo organų siuvimo aparatams. Pakuotėje 1000 vnt. | vnt. | 15000 | Stapleline. UKL kabutes | 0.2 | 5 | 0.21 | 3000 | 3150
53.
53.1 | Kasetė UO40 apatatui | Kasetė, tinkanti UO40 organų siuvimo aparatui | vnt. | 40 | Stapleline. YO40 cartridge | 12 | 5 | 12.6 | 480 | 504
53.2 | Kasetė UO60 apatatui | Kasetė, tinkanti UO60 organų siuvimo aparatui | vnt. | 40 | Stapleline. YO40 cartridge | 12.3 | 5 | 12.915 | 492 | 516.6
Iš viso 53 pirkimo daliai: | [8 empty] | 972 | 1020.6
54. | Kasetės endolinijiniam pjovikliui, kasetės ilgis 45 mm | Kasetės endolinijiniam pjovikliui, kasetės ilgis 45mm, po 3 padėtis ( 0º; 22º ir 45º) į abi puses, peilis integruotas į kasetę, pjoviklio kasetė deda dvi trigubomis pakopomis išdėstytų kabių eiles. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė.
54.1. | baltos, 2,5mm | kabutės aukštis 2,5mm, žymimos balta spalva | vnt. | 24
54.2. | mėlynos, 3,5mm | kabutės aukštis 3,5mm, žymimos mėlyna spalva | vnt. | 24
54.3. | žalios, 4,8mm | kabutės aukštis 4,8mm, žymimos žalia spalva | vnt. | 18
Iš viso 54 pirkimo daliai:
55. | Kasetės endolinijiniam pjovikliuii, kasetės ilgis 60 mm | Kasetės endolinijiniam pjovikliui, kasetės ilgis 60 mm, po 3 padėtis ( 0º; 22º ir 45º) į abi puses, peilis integruotas į kasetę, pjoviklio kasetė deda dvi trigubomis pakopomis išdėstytų kabių eiles. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. Mėlynos -3,5 mm dydžio. | vnt. | 48
56. | Vienkartinės kasetės daugkartiniam siuvimo aparatui.
56.1. | kasetė 30 mm aparatui | 30 mm aparatui, kabutės aukštis 4,8 mm (žalios spalvos ) | vnt. | 96
56.2. | kasetė 55 mm aparatui | 55 mm aparatui, kabutės aukštis 4,8 mm ( žalios spalvos) | vnt. | 216
Iš viso 56 pirkimo daliai:
57. | Linijinis siuvimo aparatas, siūlės ilgis 30 mm
57.1. | Linijinis siuvimo instrumentas, siūlės ilgis 30 mm | Sterilus linijinis siuvimo aparatas darbinė dalis 30 mm ilgio. Aparatas turi tarpinę uždarymo padėtį, leidžiančią pataisyti suspaustą audinį. Siūlės ilgis 30 mm. Kabutės skerpjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. | vnt. | 42
57.2. | Kasetė linijiniam 30 mm siuvimo aparatui | Kasetės linijiniam siuvimo aparatui 30 mm, kabutės aukštis 3,5 mm. Automatiškai uždarytos kabutės aukštis 1,5 mm. Kabutės skerpjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. | vnt. | 48
Iš viso 57 pirkimo daliai:
58. | Titaninės kraujagyslių kabutės, vidutinio dydžio | Kraujagyslių kabutės, tinkančios ligoninės turimiems "Hemoclip Plius Weck" instrumentams ( po 12 kabučių aplikatorių vidutinėms ir mažoms, bei po du didelėms ir vidutinėms-didelėms kabutėms). Pagamintos iš širdies formos titano vielos; rombo ( ševrono ) formos, užsidarančios nuo galiukų; kabutė turi išilginį ir skersinius griovelius. Kasetė gali būti su limpančiu arba nelimpančiu pagrindu, "easy-load" tipo kasetės sistema. Vidutinės. Kasetėje 10 kabučių. | vnt. | 7200
59. | Titaninės kraujagyslių kabutės, mažo dydžio | Kraujagyslių kabutės, tinkančios ligoninės turimiems "Hemoclip Plius Weck" instrumentams ( po 12 kabučių aplikatorių vidutinėms ir mažoms, bei po du didelėms ir vidutinėms-didelėms kabutėms). Pagamintos iš širdies formos titano vielos; rombo ( ševrono ) formos, užsidarančios nuo galiukų; kabutė turi išilginį ir skersinius griovelius. Kasetė gali būti su limpančiu arba nelimpančiu pagrindu, "easy-load" tipo kasetės sistema. Mažos. Kasetėje 10 kabučių. | vnt. | 7200
60. | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis chirurginis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio LOR operacijoms. Pilna absorbcija 42 d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 50% po 5 dienų, 0% po 10-14 dienų. Rišant mazgą, siūlas neisisklaido, nentrūksta, užrištas neatsiriša. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. | vnt.
60.1. | Siūlo storis 4-0, adata tiesi | Siūlo storis 4-0, ilgis 70-75 cm. Adata 18-20 mm, tiesi. Pakuotėje 1 siūlas. | vnt. | 360
60.2. | Siūlo storis 4-0, adata pjaunanti | Siūlo storis 4-0, ilgis 70-75 cm. Adata 18-20 mm, pjaunanti, plastinė, lenktumas 3/8. Pakuotėje 1 siūlas. | vnt. | 360
Iš viso 60 pirkimo daliai:
61. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, dengtas, pintas, ypatingai tvirtas. Cheminė medžiaga - poliesteris. Siūlo spalva žalia arba bespalvė. Adatos, didesnės nei 17 mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje. Adatos tvirtos, nesilansto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
61.1. | Siūlo storis 3-0, adata apvali, pjaunančiu galu | Siūlo storis 3-0, ilgis 75-80 cm. Adata 25-27 mm, apvali, pjaunančiu galu, lenktumas 1/2. Pakuotėje 1 siūlas. | vnt. | 432
61.2. | Siūlo storis 0, adata apvali | Siūlo storis 0, ilgis 75-80 cm. Adata 25-27 mm, apvali, sustiprinta, lenktumas 1/2. Pakuotėje 1 siūlas. | vnt. | 864
61.3. | Siūlo storis 0, adata apvali, pjaunančiu galu | Siūlo storis 0, ilgis 75-80 cm. Adata 25-27 mm, apvali, pjaunančiu galu, lenktumas 1/2. Pakuotėje 1 siūlas. | vnt. | 864
61.4. | Siūlo storis 0, adata pjaunanti | Siūlo storis 0, ilgis 75-80 cm. Adata 25-27 mm, pjaunanti, sustiprinta, lenktumas 1/2. Pakuotėje 1 siūlas. | vnt. | 432
61.5. | Siūlo storis 2, adata apvali, pjaunančiu galu | Siūlo storis 2, ilgis 90-95 cm. Adata 21-23 mm, apvali, pjaunančiu galu, lenktumas 1/2 - 2 vienetai. Pakuotėje 1 siūlas. | vnt. | 864
61.6. | Siūlo storis 1, adata apvali | Siūlo storis 1, ilgis 75-80 cm. Adata 35-37 mm, apvali, sustiprinta, lenktumas 1/2. Pakuotėje 1 siūlas. | vnt. | 1296
61.7. | Siūlo storis 2, adata apvali, pjaunančiu galu | Siūlo storis 2, ilgis 75-80 cm. Adata 39-41 mm, apvali, pjaunančiu galu, sustiprinta, lenktumas 1/2. Pakuotėje 1 siūlas. | vnt. | 180
61.8. | Siūlo storis 6, adata apvali, pjaunančiu galu | Siūlo storis 6, ilgis 75-80 cm. Adata 39-41 mm, apvali, pjaunančiu galu, sustiprinta, lenktumas 1/2. Pakuotėje 1 siūlas. | vnt. | 180
Iš Iš viso 61 pirkimo daliai:
62. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis chirurginis siūlas, Cheminė medžiaga – poliesteris. Siūlo storis 1, adata 36-38 mm | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, dengtas, pintas. Cheminė medžiaga – poliesteris. Pilkas apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų. Siūlo storis 1, ilgis 75-90 cm. Adata 36-38 mm, lenktumas 1/2. Pakuotėje 1 siūlas. | vnt. | 6840 | SMI ag. Polyester. Ref 7400136 | 0.65 | 5 | 0.6825 | 4446 | 4668.3