## Sheet1
151. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ GLIKOZILINTO HEMOGLOBINO NUSTATYMUI AUTOMATINIUI ANALIZATORIUI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 151.1. ir 151.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
151.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės glikozilinto hemoglobino nustatymui automatiniu analizatoriumi (1 vnt.) (Siūlomas SKYLA HI, Liteon)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Glikozilintas hemoglobinas (HBA1C) | Atsakymai turi būti pateikiami NGSP % ir IFCC mmol/l. Metodas nejautrus HbF koncentracijai iki 10%. Atidaryta reagentų pakuotė turi galioti ne trumpesnį laiką kaip 3 mėn. arba kiekvienas testas įpakuotas izoliuotai. | 3500
1.1. | Glikozilintas hemoglobinas (HBA1C), regentas |  | 3500 | 175 | 20 | 50 | 8750 | 9187.5
1.2. | Glikozilintas hemoglobinas (HBA1C),reagentas. Kasdienei kontrolei atlikti 2 -jų lygių |  | 2190 | 110 | 20 | 50 | 5500 | 5775
1.3. | Kontrolinis tripalas level 1 |  | 1095 | 22 | 4x0,25ml | 49 | 1078 | 1131.9
1.4. | Kontrolinis tripalas level 2 |  | 1095 | 22 | 4x0,25ml | 49 | 1078 | 1131.9
1.5. | popierius terminis rul. |  | 5690 | 32 | 2 rul. | 0.7 | 22.4 | 27.104
151 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [6 empty] | 16428.4 | 17253.404
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
151.2. REIKALAVIMAI GLIKOZILINTO HEMOGLOBINO NUSTATYMUI AUTOMATINIUI ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Analizatorius turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš tris metus iki pasiūlymų pateikimo datos. | Analizatorius SKYLA HI, Liteon, pagamintas ne seniau kaip prieš tris metus iki pasiūlymų pateikimo datos.
2 | Sistemos tipas | Automatiniam glikozilinto hemoglobino nustatymui diabeto monitoringui | Automatiniam glikozilinto hemoglobino nustatymui diabeto monitoringui. Žr. „HbA1c reagento aprašymas“
3 | Analizatoriaus valdymas | Pageidautina lietimui jautriu ekranu ar lygiaverčiu | Lietimui jautriu ekranu Sskyla_Hi Analizatoriaus instrukcija_LT – 12 psl.
4 | Darbas su mėginiu:
5 | Tikslumas | CV < 5 % | 1,8-3,8% priklausomainuobandiniokoncentracijos. “HbA1c reagento aprašymas LT” 8psl/13 skyrius
6 | Mėginio tipas | Kraujas su EDTA. Pageidautina tyrimo atlikimui be papildomo mėginio paruošimo, tiesiogiai iš vakuminio mėgintuvėlio su EDTA. | Atitinka. „Veninis kraujas turėtų būti surenkamas naudojantis vakuuminiu mėgintuvėliu, kuriame yra EDTA antikoaguliantas“ HbA1c reagento aprašymas LT” 3psl/6skyrius.
7 | Reagentų sistema | Pageidautina reagentų pakuotė ne daugiau 50 tyrimų. Atidaryta reagentų pakuotė turi galioti ne trumpesnį laiką kaip 3 mėn. arba kiekvienas testas turi būti įpakuotas izoliuotai. | Pakuotėje 20 testų. Testai supakuoti atskirai, dėl to pakuotės atidarymas nedaro įtakos pavienio testo galiojimui. Testai galioja 9-14 mėn. nuo pristatymo.
8 | Integruota kokybės kontrolės savipatikros sistema | Būtina | Įdiegta savaiminio patikrinimo funkcija.Sistema paleidimo metu automatiškai atlieka patikrinimą ir tikslumo kalibravimą. skyla_Hi Analizatoriaus instrukcija_LT. 15 psl
9 | Rezultatų pateikimas: procentais arba mmol/mol. Galimybė atspausdinti HbA1C tyrimo rezultatą. | Būtina | „Išmatavus rezultatą pateikiami tiek NGSP (%), tiek IFCC (mmol / mol) vienetais. Po kiekvienos analizės rezultatas bus tiesiogiai rodomas ekrane ir taip pat jis gali būti atspausdintas per išorinį spausdintuvą“ HbA1c reagentoaprašymas LT” 6psl/10skyrius
10 | Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas:
11 | Analizatoriaus valdymas | Lietimui jautriu ekranu | Valdymas per grafinę naudotojo sąsają (GUI) spalvotame jutikliniame LCD ekrane. skyla_Hi Analizatoriaus instrukcija_LT. 1.2 skyrius. 2 psl.
12 | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas (integruotu ar išoriniu brūkšninio kodo skaitytuvu) | Būtina | „USB sąsaja išoriniam spausdintuvui ir brūkšninių kodų skaitytuvui, brūkšninių kodų nuskaitymui ar testo rezultatų eksportavimui, prijungti“ skyla_Hi Analizatoriaus instrukcija_LT. 1.2 skyrius. 2 psl.
13 | Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c | Nuskaito 128c brūkšninių kodų tipą. Atitikimo deklaracija_LT
14 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina | Įranga paženklinta CE ženklu, atitinka IVDD 98/79/EC. Žr. „EC Atitikties deklaracija skyla HI analizatorius“
15 | Programinė įranga | Turi būti saugomi pacientų tyrimų ir kokybės kontrolės rezultatai. | Yra saugomi pacientų tyrimų rezultatai, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys. Tiekėjas programinės įrangos suderinimą ir integraciją atlieka savo lėšomis. Privalomas personalo apmokymas. Atmintis bendrai – 50000 įrašų. skyla_Hi Analizatoriaus instrukcija_LT. 9 psl.
16 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką. | Analizatorius jungiasi į informacinį laboratorijos tinklą. HIS/LIS. ASTM protokolas. Žr. „Instrukcijos ištrauka dėl ASTM protokolo“
17 | Analizatoriaus jungtys | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu. | komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
18 | Integravimo darbai | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas. | Inžinierius Gediminas Maškauskas
19 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu. | Nemokama pogarantinė priežiūra Tiekejo patvirtinimas
20 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina | Gamintojo aprašymai ir kita medžiaga
20 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas | Vadovas EN ir LT kalba