## Lapas1
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ SU ANALIZATORIŲ PANAUDA PIRKIMAS,
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS
	Svarbu: Jei darbo metu yra generuojamos užterštos pavojingomis medžiagomis skystos atliekos, tiekėjas atliekų surinkimo ir nukenksminimo kaštus privalo pateikti pasiūlymuose pagal EC No 1907/2006 (REACH) reikalavimus

Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (vnt kiekis)	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	XLD agaras,	Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Enteropatogeninių bakterijų atskyrimui	6000	12pak.	500g	39	468	491,4
2	Hektono agaras	Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Enteropatogeninių bakterijų atskyrimui	3000	9pak.	500g	34	306	321,3
3	MacConkey agaras	Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Terpė su laktoze enterobakterijų išskyrimui	1500	3pak.	500g	24	72	75,6
4	Trijų cukrų geležies agaras	paruošimui nereikalingi priedai. Bakterijų fermentinių savybių nustatymui	9000	21pak.	500g	19	399	418,95
5	CLED agaras	Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Šlapimo takų infekcijos sukėlėjų išskyrimui	2100	3pak.	500g	24	72	75,6
6	Lizino geležies agaras	Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Bakterijų fermentinių savybių nustatymui	9000	11pak.	500g	32	352	369,6
7	Simonso citratas	Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Bakterijų fermentinių savybių nustatymui	12000	11pak.	500g	36	396	415,8
8	SIM terpė	Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Bakterijų judrumo nustatymui.	10500	12pak.	500g	26	312	327,6
9	Buferis jersinijoms	Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Jersinijų gausinimui.	6000	8pak.	500g	48,8	390,4	409,92
10	Tioglikolinė terpė	1. Mėgintuvėlyje; / 2. Pakuotė ne daugiau 50 vnt.; / 3. Gausinimo terpė lepiems mikroorganizmams 4. Terpės kiekis ne mažesnis nei 9 ml.	6000	300pak.	20mėg./pak.	18,4	5520	5796
11	Manitolio judrumo agaras	Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Enterobakterijų judrumo bei manitolio fermentacijos nustatymui.	9000	9pak.	500g	47	423	444,15
12	Lateksinis testas S. aureus nustatymui iš kultūros	Skystas. Su neigiama kontrole. Pagalbinėm darbo priemonėm. Pašalintas 18 tipo kapsulinis polisacharidas	1500	15pak.	100testų/pak.	69	1035	1086,75
13	Latex testai meningito sukėlėjams nustatyti smegenų skystyje, kraujyje.	S.pneumoniae, H.influenza, B.gr. streptokokas, N.meningitidis A,C,B W/Y, kontroliniai reagentai, pagalbinės priemonės. Galimybė pirkti atskiras dalis.	150
13.1	N.meningitidis A	rinkinio diagnostinis reagentas	150
13.2	N.meningitidis C	rinkinio diagnostinis reagentas	150
13.3	N.meningitidis B	rinkinio diagnostinis reagentas	150
13.4	N.meningitidis W/Y	rinkinio diagnostinis reagentas	150
13.5	B.gr. streptokokas	rinkinio diagnostinis reagentas	450
			13 pirkimo dalies bendra suma Eur:
14	Latex testas enteropatogeninėm Kampilobakterijom identifikuoti	Kultūros serotipavimui agliutinacijos metodu. rinkiniai su kontrolėm	1500	30pak.	50testų/pak.	160	4800	5040
15	Latex testas ß hemolizinių streptokokų tipavimui	Rinkinyje A, B, C, D, F, G gr diagnostiniai reagentai, kontrolės ir papildomos priemonės. Vertinamas trumpiausias darbo ir reakcijos laikas	300	6pak.	50testų/pak.	120	720	756
16	Graduotos juostelės antibiotiko MSK nustatyti (E testai)	įpakuoti po vieną	300	10pak.	30testų/pak.	69	690	724,5
17	Transportinė terpė aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams	Sterili pakuotė po vieną, plastikinis tamponas; agarizuota terpė Amies su anglim	16500 vnt	132pak.	125vnt./pak.	23,75	3135	3291,75
18	Gausinimo terpė skirta B gr. streptokokų transportavimui išskyrimui	Sterili pakuotė po vieną; tamponas dengtas nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); LIM sultinys;	3000 vnt	24pak.	125vnt./pak.	117,5	2820	2961
19	Triušio plazma	Liofilizuota. Koaguliazės reakcijai	1000 ml	17pak.	60ml/pak.	18	306	321,3
20	Y.enterocolitica O3 antiserumas	Kultūros serotipavimui agliutinacijos metodu.	9 ml	9pak.	1ml/pak.	39	351	368,55
21	Kovačo reagentas	Indolui nustatyti	600 ml	6pak.	4x25ml/pak.	16	96	100,8
22	Chromogeniniai agarai specifinių sukėlėjų ar atsparių padermių nustatymui lėkštelėse, išskyrimui iš klininkinės medžiagos.	vertinama diferencijuojamų rūšių kiekis, spalvinio pokyčio kokybė, augimo greitis. Pateikti spalvotus vaizdus arba pavyzdžius išbandymui
22.1	Chromagaras grybeliams lėkštelėse	Kliniškai svarbių Candida rūšių izoliavimui ir identifikavimui	600	60pak.	10lėkšt./pak.	12	720	756
22.2	Chromagaras B grupės streptokokų atrankai	S. agalactiae išskyrimui ir diferenciacijai	1500	150pak.	10lėkšt./pak.	16	2400	2520
22.3	Chromagaras šlapimo t. infekcijos sukėlėjams	KES grupės bakterijų kokybinis spalvinis skirtumas.	21000	210pak.	10lėkšt./pak.	7	1470	1543,5
22.4	Chromo agaras ESBL lėkštelėse	Platų ßlaktamazių spektrą gaminančioms bakterijoms atskirti klinikinėje medžiagoje. Jautrumas ≥ 98%; Specifiškumas ≥ 97%	4500	450pak.	10lėkšt./pak.	16	7200	7560
22.5	Chromagaras CARBA	Karbapenemazes gaminančių enterobakterijų nustatymui iš išmatų, šlapimo ir tiesiosios žarnos tepinėlių. Tiesioginis užsėjimas ant terpės. Nustatymo riba ne didesnė nei 10 CFU/ml.	300	30pak.	10lėkšt./pak.	12	360	378
22.6	Chromo agaras MRSA atrankai	Meticilinui atsparių Staphylococcus aureus selektyviai izoliacijai ir diferenciacijai iš nosies, nosiaryklės, gerklės ir tiesiosios žarnos tepinėlių.	300	30pak.	10lėkšt./pak.	8	240	252
22.7	Chromogeninis S.aureus agaras	Staphylococcus aureus nustatymui ir tiesioginei diferenciacijai klinikinėje medžiagoje	4500	450pak.	10lėkšt./pak.	12	5400	5670
22.8	Chromagaras VRE	Vankomicinui atsparių Van A/Van B E.faecalis ir E.Faecium nustatymui iš klinikinių mėginių.	300	30pak.	10lėkšt./pak.	16	480	504
			22 pirkimo dalies bendra suma Eur:				18270	19183,5
23	Bakterijų jautrumo antibiotikams nustatymas mikroskiedimo metodu. Nenurodytos lentelėje tyrimui reikalingos priemonės turi būti nurodytos ir kaina apskaičiuota pagal tyrimų skaičių.	Visi rinkiniai ir reagentai vieno gamintojo. Atitinka EUCAST reikalavimus. Vertinimas po 18-24 val.Galimybė vertinti rezultatus vizualiai
23.1	Kolistino minimalios inhibicinės koncentracijos nustatymas	laužomos po vieną testą juostelės (atskiri testai). Ne mažiau 11 koncentracijų (ug/ml)	100
23.2	Plokštelės gramneigiamų bakterijų dauginio atsparumo antibiotikams nustatymui	ne mažiau 20 skirtingų koncentracijų antibiotikų	360
23.3	Mueller Hinton sultinys	≥ 11 ml kiekis mėgintuvėlyje	460
23.4	Rezervuarai 1 kanalo inokuliacijai (vienkartiniai)		460
23.5	Plokštelių dengiamoji folija		460
23.6	Elektroninė pipetė	Elektroninė žingsninė 8 kanalų pipetė mikroplokštelių inokuliacijai (12 x 100 ul).	2 vnt
23.7	Antgaliai	50-1200 ul, tinkami siūlomai elektroninei pipetei, supakuoti steriliose dėžutėse	2000
23.8	Veidrodis	Specialus mikroplokštelių laikiklis su veidrodžiu, skirtas palengvinti reakcijų/rezultatų vertinimą mikroplokštelėse.	1
	23 pirkimo dalies bendra suma Eur:
24	Candida jautrumo priešgrybiniams vaistams sistema	Kolorimetrinis terpės mikropraskiedimo metodas. Vizualinis vertinimas. Nereikalingos papildomos priemonės. Kokybinis spalvos pokytis, ne mažiau 5 vaistų rūšių, kiekvienos ≥3 koncentracijų. Vertinimas po 18-24 val	360	18pak.	20testų/pak.	140	2520	2646
25	Atrankinis CIN agaras	Jersinijų išskyrimui ir diferencijavimui	2400	240pak.	10lėkšt./pak.	6	1440	1512
26	Atrankinis Kampilobakterijų agaras lėkštelėse	Campylobacter sp išskyrimui	1500	150pak.	10lėkšt./pak.	6	900	945
27	Saburo-chloramfenikolio agaras su gentamicinu	Grybelių išskyrimui	3000	300pak.	10lėkšt./pak.	6	1800	1890
28	Transportinė terpė aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams, skirta vaikų nosiaryklės sekretui	Sterili pakuotė po vieną, tamponas dengtas nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); skysta Amies terpė	1000	8pak.	125vnt./pak.	112,5	900	945
29	Etaloninės mikroorganizmų padermės	vidaus kokybės kontrolei	30
30	Cheminiai autoklavų integratoriai		1000 vnt.	2pak.	500vnt./pak.	200	400	420
31	Atmosferos generavimo sistemos
31.1	Anaerobinių sąlygų sudarymo paketai 2,5 l. tūriui.	Be vandens ir katalizatoriaus, deguonies koncentracija sumažinama iki < nei 0.5% per 30-50 min.	900vnt.
31.2	Atmosferos generavimo indai	2,5 l	1
31.3	Anaerobinių sąlygų indikatorius		900 vnt.
31.4	Mikroaerofilinių sąlygų sudarymo paketai 2,5 l. tūriui.		900 vnt.
31 pirkimo dalies bendra suma Eur:
32	Identifikavimo diskai (naudojami be specifinių papildomų priemonių)
32.1	Bacitracinas	diskas A gr. Streptococcus b haemolyticus identifikavimui.	2000	40pak.	50disk/pak.	12	480	504
32.2	Optochinas	diskas Streptococcus pneumoniae identifikavimui	800	16pak.	50disk/pak.	12	192	201,6
32.3	X faktorius	diskas rūšiniam Haemophilus identifikavimui	900	9pak.	2x50/pak.	12	108	113,4
32.4	V faktorius	diskas rūšiniam Haemophilus identifikavimui	900	9pak.	2x50/pak.	12	108	113,4
32.5	XV faktorius	diskas rūšiniam Haemophilus identifikavimui	900	9pak.	2x50/pak.	14	126	132,3
32.6	Nitrocefinas	cefinazės nustatymui	100	4pak.	30vnt./pak.	54	216	226,8
32.7	oksidazė	diferencinis testas	2000	40pak.	50vnt./pak.	16	640	672
32 pirkimo dalies bendra suma Eur:					1963,5
33	Paruoštos terpės ir diskai bakterijų jautrumo antibiotikams diskų difuzijos metodu nustatymui. Atitikimas EUCAST
33.1	Antibakterinių vaistų diskai		210000	840pak.	5x50/pak.	9,2	7728	8114,4
33.2	Miulerio-Hintono kraujo agaras su β-NAD	Lepių bakterijų jautrumui nustatymui	4200	210pak.	20lėkšt./pak.	14,8	3108	3263,4
33.3	Miulerio-Hintono agaras	Paruošta terpė 90 mm. lėkštelėse.	25500	1275pak.	20lėkšt./pak.	9,4	11985	12584,25
33.4	Diskų paskirstytojai 90 mm lėkštelėms	8-ių vietų	8	8vnt.	vnt.	280	2240	2352
33.5	McFarlando standarai	Standartinės bakterijų suspensijos drumstumo matavimo kontrolei. 16 mm mėgintuvėliuose 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 McF rinkinys	2	2pak.	pak.	190	380	399
33.6	Densilometras	Prietaisas bakterijų suspensijos drumstumui matuoti. Tinkantis 16 mm skersmens stikliniams mėgintuvėliams. Kraunamas elektra ir elementais.	1	1vnt.	vnt.	540	540	567
33 pirkimo dalies bendra suma Eur:					27280,05
34	Paruoštos maitinamosios terpės (Vieno gamintojo visai pirkimo daliai. Paruošta maitinamoji terpė Petri lėkštelėse. Galimybė gauti serijos kokybės kontrolės dokumentus.)
34.1	Kraujo agaras su 5proc. avies krauju	Lėkštelėje. Galiojimo terminas ne trumpiau kaip 6 sav nuo prekės pristatymo	24000	240pak.	100lėkšt./pak.	39	9360	9828
34.2	Šedlerio agaras	Anaerobų išskyrimui su vitaminu K3. Lėkštelėje. Galiojimo terminas ne trumpiau kaip 6 sav nuo prekės pristatymo	4500	45pak.	100lėkšt./pak.	56	2520	2646
34.3	Šokoladinis agaras	Haemophilus išskyrimui. Lėkštelėje. Galiojimo terminas ne trumpiau kaip 6 sav nuo prekės pristatymo	4500	45pak.	100lėkšt./pak.	40	1800	1890
34 pirkimo dalies bendra suma Eur:					14364
35	Antiserumai Salmonella ir Shigella serotipavimui (Vieno gamintojo visai pirkimo daliai. Bakterijų serotipavimui agliutinacijos metodu)
35.1	Salmonelių somatinio antigeno O9 antiserumas	Salmonella antigeninės struktūros nustatymui.	100	3pak.	1ml (40testų)	24	72	75,6
35.2	Salmonelių H m	Salmonella antigeninės struktūros nustatymui.	100	3pak.	1ml (40testų)	29	87	91,35
35.3	Salmonelių H g	Salmonella antigeninės struktūros nustatymui.	100	3pak.	1ml (40testų)	29	87	91,35
35.4	Salmonelių H d	Salmonella typhi 1antigeninės struktūros nustatymui.	30	1pak.	1ml (40testų)	29	29	30,45
35.5	Salmonelių A-S,Vi grupinis antiserumai	Salmonella antigeninės struktūros nustatymui.	300	8pak.	1ml (40testų)	36	288	302,4
35.6	Shigella sonnei polivalentinis antiserumas	Shigella antigeninės struktūros nustatymui.	60	2pak.	1ml (40testų)	32	64	67,2
35.7	Shigella flexneri polivalentinis antiserumas	Shigella antigeninės struktūros nustatymui.	60	2pak.	1ml (40testų)	32	64	67,2
35 pirkimo dalies bendra suma Eur:					725,55

36 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM MIKROBIOLOGINIAM ANALIZATORIUI PAGAL PANAUDĄ, NE SENESNIAM KAIP 3 METAI NUO PAGAMINIMO DATOS
36.1 Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam mikrobiologiniam analizatoriui (1vnt.) (__________________________)
					(Analizatoriaus pavadinimas)

Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
	Reagentai ir papildomos priemonės automatiniam mikrobiologiniam analizatoriui pagal panaudą
1	Gram teigiamų mikroorganizmų identifikavimas	Vertinamas identifikuojamas spektras ir kiekis. Tyrimo metodo patikimumas	400
	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
2	Gram neigiamų mikroorganizmų identifikavimas	Vertinamas identifikuojamas spektras ir kiekis. Tyrimo metodo patikimumas	600
	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
3	Mieliagrybių identifikavimas	Vertinamas identifikuojamas spektras ir kiekis. Tyrimo metodo patikimumas	120
	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
4	Anaerobinių ir mikroaerofilinių mikroorganizmų identifikavimas	Vertinamas identifikuojamas spektras ir kiekis. Tyrimo metodo patikimumas	440
	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
5	Kitos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (suspensijos buferiai, mėgintuvėliai, antgaliai ir kt.)		2160
	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
36.1 pirkimo dalies bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

36.2 REIKALAVIMAI MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Paskirtis:		Autonominė automatizuota mikrobiologinių tyrimų sistema
			Skirta atlikti mikroorganizmų kultūros identifikaciją iki rūšies
			Mikroorganizmo jautrumo antibiotikams tyrimas ir interpretavimas
2	Darbo principas:		Analizatorius naudoja iš anksto paruoštą mikroorganizmų kultūrų suspensiją
			Analizatorius tyrimo priemones su paruošta suspensija užpildo automatiškai
			Analizatorius užtikrina tyrimo priemonių saugų uždarymą
			Automatinis inkubavimas
			Automatinis tyrimo duomenų nuskaitymas, rezultatų pateikimas ir interpretavimas
			Automatinis panaudotų tyrimo priemonių pernešimas į atliekų talpyklas
3	Darbo eiga:		Naujo tyrimo paleidimas bet kuriuo metu, nepriklausomai nuo kitų atliekamų tyrimų
4	Našumas:		Sistema turi užtikrinti nurodyto tyrimų skaičiaus atlikimą
5	Papildomos komplektuojamos priemonės ar periferiniai įrenginiai darbo vietai užtikrinti		Nurodo tiekėjas
6	ne senesnis negu 3 metai nuo pagaminimo datos		Būtina
7	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)		Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
8	Analizatoriaus jungtys		Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
9	Integravimo darbai		Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
10	CE atitikties sertifikatas		Būtinas
11	Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą		Būtina
12	Naudojimo instrukcija		Lietuvių ir anglų kalba

INFEKCIJŲ SEROLOGINIAI TYRIMAI

Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (vnt kiekis)	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Anti HBc. Tiesioginė ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje	Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras )	2200
38	Anti HSV ½ IgG ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje	Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras )	200
39	Anti HSV ½ IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje	Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras )	270
40	Anti Varicella Zoster IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje	Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras )	100
41	Neuroboreliosis IgG/IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje	Apskaičiavimas pagal formulę be bendrųjų imunoglobulinų ir albumino gradiento, IgG ir IgM antikūnų nustatymas viename rinkinyje(pusiau automat. spektrofotometras )	400
42	Anti Toxocara canis IgG ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje	Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras )	2200
43	Anti TBE IgG ir IgM (erkinis encefalitas) ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje viename rinkinyje su atskiromis kontrolemis ir konjugatais	Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras )	4700
44	Anti Ascaris lumbricoides IgG ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje.	Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras )	1000
45	ANA screen ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. Kietos fazės pagrindas - išgrynintų antigenų mišinys ( ss-A60, ss-A52, ss-B RNP-70, sn RNP/SM, Sc-70)	Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras )	380
46	Anti HIV ½ , 0, p24 Ag. Kasečių pagrindas-HIV½ rekombinantiniai antigenai ir sintetiniai polipeptidai HIV1 gag ir env, HIV2 env.		2400
47	RPR reagentų rinkinys su kontroliniu serumu, plokštelemis, pipetėmis.	Greitų plazmos reaginų testas su 0,02 % anglies dalelių, ne daugiau 100 testų pakuotėje, su teigiama/neigiama kontrole	7700
48	TPHA reagentų rinkinys su kontroliniais serumais	ne daugiau 100 testų pakuotėje, su teigiama/neigiama kontrole	4800
49	Monolateks rinkinys infekc. mononukleozės heterof. a/k nustatyti.	Testas kokybinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždarytame maišelyje, skirtas žmogaus IgM antikūnių prieš Epštein-Baro virusą serume / plazmoje nustatymui. Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 25 testų.	650
50	Anti Helicobacter pylori IgG	Greitas imunochromatografinis testas su CagAg ir VacAg	1400
51	ŽIVantikūnių nustatymas	Testas kokybinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždarytame maišelyje, skirtas ŽIV1 ir ŽIV2 tipo antikūnų nustatymui Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 25 testų.	400
52	Tuberkuliozės antikūnių nustatymas	Testas kokybinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždarytame maišelyje, skirtas tuberkuliozės antikūnų nustatymui. Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 25 testų.	200
53	Helicobacter pylori antigenas išmatose	Imunochromatografinis testas	1050
54	Hepatito B paviršinis antigenas (HBsAg)	Imunochromatografinis testas	1000
55	Plazmodium Falciparum nustatymas	Imunochromatografinis testas	100
56	Gripo A/B viruso nustatymas	Imunochromatografinis testas	2000
57	Antikūnai prieš hepatito C virusą (anti-HCV)	Imunochromatografinis testas	2000
58	Greitas Clostridium difficile specifinės gliutamato dehidrogenazės (GDH) ir Clostridium difficile toksinų A ir B nustatymas išmatose	Kokybinis, imunochromatografinis metodas;Tyrimo jautrumas lyginant su PGR arba ELISA metodu ne mažiau nei 98 proc, specifiškumas ne mažiau nei 95 proc.	7000
59	Legionella testas	Imunochromatografinis testas L.pneumophilae antigenui šlapime nustatyti	100
60	S. pneumoniae testas	Greitas testas S.pneumoniae antigenui šlapime nustatyti	260
61	Virusinio viduriavimo sukėlėjų diagnostika
61.1	Noraviruso Ag ELISA reakcija 96 šulinėlių plokštelėje	Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras )	500
61.2	Rotaviruso Ag ELISA reakcija 96 šulinėlių plokštelėje	Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras )	2000
61.3	Rotaviruso Ag greitas testas (imunochromatografinis)	Būtinos mėginio paruošimo priemonės (vienkartiniai mėgintuvėliai, pipetės, antgaliai)	5000
61.4	Noraviruso Ag greitas testas (imunochromatografinis)	Būtinos mėginio paruošimo priemonės (vienkartiniai mėgintuvėliai, pipetės, antgaliai)	4500
61 pirkimo dalies bendra suma Eur:
62	Rota/Adeno viruso Ag nustatymas išmatose	Imunochromatografinis testas kokybiniam Adeno ir Rota virusų nustatymui žmogaus išmatose. Pilnas rinkinys su kontrole, vienkartinėmis priemonėmis, to paties gamintojo kaip ir Nora viruso testo. Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 10 testų.	500
63	Nespecifinių pneumonijų sukėlėjų diagnostika
63.1	Anti Mycoplasma pneum. IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. Kietos fazės pagrindas išgrynintas MP antigenas (FH štamas su papildomu P1 ir HMN1 168 kDa)	Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras )	4000
63.2	Anti Chlamydia pneum.. IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. Kietos fazės pagrindas, grupei specifinis LPS	Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras )	4000
63.3	Anti Mycoplasma pneum. IgG	Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras )	100
63.4	Anti Chlamydia pneum.. IgG	Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras )	100
63.5	Anti Chlamydia trach. IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. Kietos fazės pagrindas –MOM (išorinės membranos proteinai LPS ir sisntetiniais peptidais	Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras )	160
63pirkimo dalies bendra suma Eur:
64	Bakterinio enterokolito diagnostika
64.1	Anti Yersinia enterocolitica O3,O9 IgG ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. Kietos fazės pagrindas YeAg (išorinis YOPs baltymas išgrynintas)	Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras )	220
64.2	Anti Yersinia enterocolitica O3,O9 IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. Kietos fazės pagrindas YeAg (išorinis YOPs baltymas išgrynintas)	Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras )	310
64 pirkimo dalies bendra suma Eur:
65	Latex testai streptokokų Lancefield grupių nustatymui
65.1	Lancefield tipavimo rinkinys su 6 diagnostiniais reagentais	A,B,C,D,F ir G gr. suspensijos, kontrolės, pagalbinės darbo priemonės Galimybė pirkti atskiras dalis. Reakcija be inkubavimo.	6 vnt.
65.2	Latex testas atskirai streptokokų grupei (Vienas identifikavimo testas)		6 vnt.
65.3	Reakcijos reagentas		5 vnt.
65 pirkimo dalies bendra suma Eur:
66	Bakterijų kultūrų testas šlapimo takų infekcijai nustatyti	Greitas skrininginis pasėlis, įpakuotas hermetiškai uždarytoje pakuotėje, skirtas šlapimo takų infekcijai nustatyti. Testo paviršius padengtas dviejų tipų klasikinėmis mitybinėmis terpėmis: viena plokštelės pusė padengta žalios spalvos CLED terpe, kita pusė - rausvai rudos spalvos macConkey terpe. Rezultatų vertinimas po 24 val.	3000 vnt.	150pak.	20testų/pak.	12,6	1890	1984,5
67	Antikūnų prieš dvispiralę DNR nustatymas (anti-dsDNR)	Latekso agliutinacijos metodas, kokybinis tyrimas. Rinkinys paruoštas naudojimui: reagentai, teigiama/neigiama kontrolės, plokštelės, kitos reikalingos tyrimui priemonės. Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 50 testų.	1000 vnt.

68 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI "MiniVidas" (įstaigos nuosavybė) arba jam lygiaverčiui prietaisui pagal panaudą, NE SENESNIAM KAIP 3 METAI NUO PAGAMINIMO DATOS
68.1. Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam imunologiniam analizatoriui (1vnt.) (__________________________)

Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	HBsAg		1500
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
2	Anti Hbcor IgM		100
2.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
3	Anti HBc		1000
3.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
4	Anti HBs kiekybinis		300
4.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
5	HBe/ anti HBe		200
5.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
6	Anti HAV IgM		160
6.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
7	Anti HAV Total		100
7.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
8	Anti HCV		2000
8.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
9	Anti Toxo IgG		500
9.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
10	Anti Toxo IgM		400
10.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
11	Anti CMV IgG		510
11.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
12	Anti CMV IgM		600
12.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
13	Anti Rubella IgG		100
13.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
14	Anti Varicella Zoster IgG		300
14.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
15	Anti EBV VCA/ EA IgG		600
15.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
16	Anti EBV VCA IgM		2000
16.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
17	Anti Borreliaburgd. IgG		4000
17.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
18	Anti Borreliaburgd. IgM		4100
18.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
20	Anti HIV (HIV6)		4500
20.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
68.1 pirkimo dalies bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

68.2 REIKALAVIMAI IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Pastaba: jei siūlomi tik reagentai įstaigos turimiems analizatoriams, analizatorių techninės specifikacijos lentelių pildyti nereikia.
Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Instrumento paskirtis		Imunologinis analizatorius žymenų kiekybiniam nustatymui iš plazmos, serumo, smegenų skysčio mėginių. Ne senesnis negu 3 metai nuo pagaminimo datos
2	Analizatoriaus bendra charakteristika		Nedidelis, statomas antstalo. Vienu metu galima tirti ne mažiaukaip 12 mėginių.
3	Reagentų reikalavimai		Naudojami reagentai turi būti vienoje vienkartinėje kasetėje/strypelyje – viena kasetė/strypelis vienam tyrimui. Reagentų stabilumas atidarius pakuotę – iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės
4	Skystos atliekos		Nėra skystų atliekų
5	Laboratorinis vanduo		Analizatorius nenaudoja laboratorinio vandens
6	Kontrolių atlikimas, pagal gamintojo rekomendacijas, tik kartu su kalibracija. Laikotarpiu tarp kalibracijų gamintojas garantuoja reagentų stabilumą ir patikimumą.		Būtina. Pateikti gamintojo raštą.
7	Brūkšninių kodų skaitytuvai		Dviejų tipų brūkšninių kodų skaitytuvai: rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas naudojamas mėginio ID įvesti ir brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso viduje identifikuoja reagentų juosteles.
8	Matavimo metodas		ELFA metodas (Su fermentais susijęs fluorescencinis metodas)
9	Vienkartinių antgalių sistema		Tyrimų atlikimui turi būti naudojama vienkartinių antgalių sistema.
10	Kalibracijų dažnumas		Kalibracija turi būti atliekama ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį
11	Mėginio tūris		Mėginio tūris ne daugiau 200 µl
12	Našumas		Galimybė vienu metu atlikti ne mažiau 2 skirtingų tyrimų.
13	Darbo vadovas		Turi būti pateikti pilni darbo vadovai anglų ir lietuvių kalbomis.
14	Tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai		Turi būti pateikti tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija.
15	CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC		Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
16	Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą		Būtina
17	Komplektacija		Analizatorius komplektuojamas kartu su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu

69 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS NE MAŽIAU 3-JŲ DIFERENCIACIJŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI (3 vnt.) PAGAL PANAUDĄ
69.1 REAGENTAI IR PAILDOMOS PRIEMONĖS
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
	Reagentai ir papildomos priemonės ne mažiau 3-jų diferenciacijų hematologinių tyrimų sistemos analizatoriui teikiamam panaudos būdu (3 analizatoriai darbui skirtingais veiklos adresais, kai nėra galimybės naudoti tą pačią kontrolinės medžiagos pakuotę vidaus kokybės kontrolei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Reagentai privalomai matuojamiems parametrams: WBC, GR (# ir %), LY (# ir %), MO (# ir %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV.	Reagentai, kontrolinės ir pagalbinės medžiagos turi būti skystos, reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į talpyklas.	9000
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
69 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

69.2 REIKALAVIMAI HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Eilės Nr.	Parametrai (specifikacija)		Parametro reikšmė
1	Analizatorius – 3 vnt. Ne senesni kaip 3 metai nuo pagaminimo datos (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2	Privalomi nustatomi parametrai		WBC, GR (# ir %), LY (# ir %), MO (# ir %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV.
3	Analizatoriaus valdymas		Valdymas vykdomas jutiklinio ekrano pagalba, programos nurodymai nepriklauso nuo kalbos, valdoma piktogramų pagalba
4	Našumas		Ne mažiau kaip 50 mėginių per valandą
4	Pranešimai operatoriui apie analizatoriasu būklę		Informacija apie sutrikimus, reagentų kiekio stebėjimas
6	Tyrimo rezultatas		BKT rezultatas turi būti pateikiamas ir išspausdinamas su visomis nurodytomis analitėmis ir su WBC, RBC bei PLT histogramomis.
7	Matuojamų analičių tikslumas:		WBC: CV ≤ 3%; RBC: CV ≤ 3%; HGB: CV ≤ 2%; PLT: CV ≤ 7%; MCV: CV ≤ 3%.
8	WBC, RBC,HBG, PLT parametrų matavimo linijiškumas		Garantuojams pradedant nuo nulinės parametro reikšmės
10	Mėginių sistema		mėginys: kapiliarinis ir veninis kraujas.
			Tyrimui naudojamas kapiliarinio mėginio kiekis ne daugiau 25 µl .
11	Kontrolė		Būtina 3 lygių kokybės kontrolė.
			Statistinis kokybės kontrolės rezultatų apdorojimas. Analizatoriuje (arba jo kompiuteryje) turi būti įdiegtas automatizuotas statistinis kokybės kontrolės rezultatų apdorojimas Levey-Jennings kreivių pagalba.
12	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)		Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
13	Analizatoriaus jungtys		Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
14	Integravimo darbai		Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
15	Komplektuojamas su išoriniu lazeriniu ar adatiniu spausdintuvu		Būtina
16	CE sertifikatas		Būtina
17	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba		Būtina
18	Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą		Būtina

	BENDROSIOS CITOLOGIJOS TYRIMAI
70	Testai narkotikų nustatymui šlapime
70.1	Barbitūratų nustatymui		6 vnt
70.2	Kokaino nustatymui		6 vnt
70.3	Amfetamino nustatymui		6 vnt
70.4	Morfino nustatymui		6 vnt
70.5	Benzodiazepinų nustatymui		6 vnt
70.6.	AMP/BAR/BZO/COC/MOR/ MTD/THC		30 vnt.
70 pirkimo dalies bendra suma Eur:
71	Mėgintuvėliai ENG nustatymui Adaptuoti SARDSTED stovams, tinkantys kapiliariniam kraujui		300 vnt.
72	Rinkinys slaptam kraujavimui iš virškinamojo trakto susekti IFOB imunologiniu metodu		2800
73	Rinkinys standartizuotam kraujavimo laikui nustatyti, Ivy metodu,	supakuota po 1 vnt.	20vnt.
74	Dažai greitam kraujo tepinėlių dažymui: ne daugiau, kaip 3x100 ml; ne mažiau kaip 3tabl.		30 vnt.
75	Dažai hematologinių tepinėlių dažymui	Perkančiajai organizacijai paprašius, būtina pateikti pavyzdžius hematologinių tepinėlių dažymui.
75.1	May Grunvaldo	Fasuotė ne daugiau 1 x 500 ml	8 vnt.
75.2	Romanovskio – Gimzos dažai	Fasuotė ne daugiau 1 x 500 ml	10 vnt.
75.3	Dažai retikulocitams	Dažymas briliantiniu mėliu, fasuotė ne daugiau 100 ml	6 vnt
75.4	Dažai eozinofilams	Dažymas Eozino tirpalu (0,5% spiritinis tirpalas), fasuotė ne daugiau 1 x 500 ml	6 vnt.
75.5	Buferis pH 7,2	Fasuotė ne daugiau 1 x 100 tab.	4 vnt.
75 pirkimo dalies bendra suma Eur:
76	Liugolio tirpalas. Su stabilizatoriumi. Dažai angliavandenių liekanų koprologiniuose tepinėliuose nustatymui.		1000 ml
77	Dažai smegenų skysčiui	Samsono, ne daugiau 100 ml buteliukas	600 mll
78	Dažai rūgščiai atsparioms bakterijoms (RAB)	Dažai vienoje rinkinio sudėtyje (karbolio fuksino reagentas, blankintojas, malachito žaluma) . Dažymas Cylio- Nylseno metodu. Pageidaujamas išfasavimas 4 x 500 ml.	20 vnt.
79	Dažai šlapimo nuosėdų mikroskopijai: dažymas Štenheimerio metodu , išfasavimas ne daugiau kaip po 50 ml		300 ml
80	Gramo dažai (rinkinys 4x250ml)		30 vnt	30pak.	4x250/pak.	30	900	945
81	Metileno mėlis. Atidaryti dažai stabilūs iki galiojimo laiko, nurodyto ant pakuotės, išfasavimas ne daugiau kaip po 500 ml	1 proc. vandeninis tirpalas	6000 ml
82	Sudano 3, rožinis tirpalas. Dažai riebalų koprologiniuose tepinėliuose nustatymui		450 ml
83	Padengimo priemonė (klijai) dažytų preparatų archyvavimui, fasuotė ne daugiau 100 ml		300 ml
84	Plokštelės, skirtos ląstelių skaičiavimui organiniuose skysčiuose: Plokštelėse 10 kamerų, 160 kvadratų, mėginio tūris tinklelio skiltyje 1µl		3500vnt.	35pak.	100vnt./pak.	45,6	1596	1675,8
85	Imersinis aliejus tepinėlių mikroskopavimui
85.1	Imersinis aliejus išfasavimas ne daugiau kaip po 100 ml		1400 ml	14pak.	100ml/pak.	17	238	249,9
85.2	Imersinis aliejus lašintuvų sistemos principu, išfasavimas ne daugiau 10 ml		1000 ml
85 pirkimo dalies bendra suma Eur:
86	Plastmasiniai mėgintuvėliai , 5 ml, 12x75 mm, PS		39000 vnt.	39 pak.	1000vnt./pak.	10,18	397,02	416,87
87	Kamščiai PP, Æ11 mm.		6000 vnt
88	Centrifuginiai mėgintuvėliai, 10 ml skaidrūs, plastmasiniai		100000 vnt	50 pak.	2000 vnt/pak.	38,40	1920,00	2016,00
89	Eppendorfo tipo mėgintuvėliai , Bespalviai, su dangteliais 1,5 ml		45000 vnt.	45pak.	1000vnt./pak.	6,8	306	321,3
90	Vienkartiniai konteineriukai , bespalviai, su sandriais dangteliais, su apvalintu dugnu, be priedų, 1,5 - 2,0 ml tūrio		2000 vnt.	2pak.	1000vnt./pak.	10,6	21,2	22,26
91	Cilindrinis mėgintuvėlis, 3 ml, 120x55 mm, skaidrus, dugnas užapvalintas, polistireninis, autoklavuojamas		20000 vnt.
92	Kriogeniniai mėgintuvėliai 2,0 ml. su karoliukais, Skirti ir lepių bakterijų kultūrų ilgalaikiam saugojimui (-20 – (-70))°C temteratūroje.		150 vnt	150vnt.	vnt.	1,1	165	173,25
93	Triptono sojos buljonas 2,0 ml., kultūrų ilgalaikiam saugojimui (-20 )°C temteratūroje.		100 vnt
94	Konusiniai celiulioziniai kamščiai Æ16 mm. mėgintuvėliams		30000 vnt.	30pak.	1000vnt./pak.	32	960	1008
95	Stikliniai mėgintuvėliai Be briaunos Æ16 mm.x 160 mm.		30000 vnt.	120 pak.	250vnt/pak	23,75	2850	2992,5
96	Kamščiai PE Be briaunos Æ16 mm.x 160 mm.		4000 vnt	4 pak.	1000vnt./pak.	7,7	30,8	32,34
97	Plokštelė mikrotestams PS 96 U-formos , 275 μl	Su uždengiamu dangteliu	550 vnt
98	Plastmasinės Petri lėkštelės Ø 90 sterilios		6500 vnt	13 pak.	500 vnt/pak.	39,75	516,75	542,59
99	Plastmasiniai tamponai mėginiams, sterilūs, 15 cm		20000 vnt	40pak.	500vnt./pak.	14	560	588
100	Pastero pipetės
100.1	Pastero pipetės sterilios, 3 ml supakuotos po 1vnt		1000 vnt.	1 pak.	1000vnt./pak.	40,00	40,00	42,00
100.2	Pastero pipetės Nesterilios, graduotos, 3 ml		62000 vnt.	124 pak.	500vnt./pak.	6,8	843,2	885,36
100.3	Pastero pipetės sterilios, graduotos, 1 ml		8000vnt.	4 pak.	2000 vnt/pak.	64,00	256,00	268,80
100 pirkimo dalies bendra suma Eur:					1196,16
101	Maišymo lopetėlės	Vienkartinės, plastikinės, vienas galas užlydytas į šluotelę, išmaišymui naudoti (imunoagliutinacijai ir kt.)	15000vnt.
102	Mentelė hemogramų paruošimui	Mentelė kraujo tepinėlių hemogramų paruošimui	600 vnt.	12 pak.	50vnt./pak.	18,9	226,8	274,428
103	Vienkartinės mentelės	Vienkartinės plastikinės mentelės skirtos koprologiniams ar kitiems bendrosios citologijos mėginiams paruošti	700 vnt.
104	Laboratorinis pincetas	Vienkartinis, plastikinis pincetas su užapvalintais galais, ilgis 118 mm.	200 vnt.	2 pak.	100vnt/pak.	5,60	11,20	13,55
105	Sterilios kilpelės 1,0 μl		10000vnt.	10pak.	1000vnt./pak.	18,00	180,00	189,00
106	Dėžutės objektyvinių stikliukų transportavimui
106.1	Dėžutės objektyvinių stikliukų transportavimui, 25 vietų		30 vnt
106.2	Dėžutė objektyvinių stikliukų transportavimui, 2-4 vietų	Plastikinė, uždara, sandari, autoklavuojama	20 vnt.
106 pirkimo dalies bendra suma Eur:
107	Objektyviniai stikleliai
107.1	Objektyviniai stikliukai , Šlifuotu galu 76x26mm		120000 vnt	2400pak.	50 vnt/pak.	1,4	3360,00	3528,00
107.2	Dengiamieji stikliukai 24x24 mm		70000 vnt.	350pak.	200vnt/pak.	1,5	525,00	551,25
107 pirkimo dalies bendra suma Eur:					4079,25
108	Dėklai objektyvinių stikliukų mikroskopijai
108.1	Dėklas leukogramoms , 20 vietų, plastikinis, stikleliai statomi vertikaliai		4 vnt.
108.2	Dėklas leukogramoms, 10-20 vietų, plastikinis, stikleliai guldomi horizontaliai		4 vnt.
108 pirkimo dalies bendra suma Eur:
109	Dėžutės objektyvinių stikliukų archyvavimui
109.1	Dėžutė objektyvinių stikliukų archyvavimui, 100-200 vietų	Sandari, su stikliukų įstatymu vietomis	10 vnt
109.2	Dėžutė objektyvinių stikliukų archyvavimui , 50 - 100 vietų	Sandari, su stikliukų įstatymu vietomis	10 vnt
109 pirkimo dalies bendra suma Eur:
110	Nacryl 5 plokštelės, kraujo grupių tyrimams atlikti (agliutinaciajai stebėti)	Vienoje plokštelėje 25 duobutės.	10000 vnt
111	Mikrotaineriai su K3EDTA : Apvaliu mikrovetės dugnu, su kapiliaru 200 - 250 μl		4000 vnt
112	Micromėgintuvėliai gliukozei tirti su Na fluoridu ir Na2EDTA (pilkas kamštelis) naujagimiams . Tūris 400-600 μl.		1000 vnt.
113	Odos skarifikatoriai kapiliarinio kraujo paėmimui
113.1	Odos skarifikatoriai suaugusiems	vienkartiniai, sterilūs, automatiniai	60000 vnt.
113.2	Odos skarifikatoriai naujagimiams: Incizijos gylis 1,8-2,0 mm 17-18 G	vienkartiniai, sterilūs, automatiniai	36000 vnt
113 pirkimo dalies bendra suma Eur:
114	Indelis ekskrementams su šaukšteliu, 15 ml tūris	Naudojamas ekskrementams laikyti bei transportuoti. Pagamintas iš skaidraus polistireno.	500 vnt.	2 pak.	250 vnt/pak.	20,00	40,00	42,00
115	Antgaliai automatiniams dozatoriams (Gilson tipo). Paprašius perkančiai organizacijai, pateikti įvertinimui pavyzdžius.
115.1	Antgaliai 0 - 200 µl tūrio		270000 vnt.
115.2	Antgaliai 200 – 1000 µl tūrio		19000
115.3	Antgaliai 100 – 1000 µl tūrio		10000 vnt.
115.4	Antgaliai 1,0 – 5,0 ml		4500 vnt
115.5	Antgaliai 1,0 – 5,0 ml	turi tikti automatinei pipetei Eppendorf Research 5 ml.	500 vnt.
115 pirkimo dalies bendra suma Eur:
116	Kintamo tūrio atomatiniai dozatoriai
116.1	1-5ml		4 vnt.	4 vnt.	vnt.	160	640	672
116.2	100-1000 μl		4 vnt.	4 vnt.	vnt.	140	560	588
116.3.	10,0-100,0 μl		4 vnt.	4 vnt.	vnt.	140	560	588
116.4	5,0-50,0 μl		2 vnt.	2 vnt.	vnt.	140	280	294
116.5	50,0-200,0 μl		2 vnt.	2 vnt.	vnt.	140	280	294
116 pirkimo dalies bendra suma Eur:					2436
117	Automatinių pipečių - dozatorių antgalių stoveliai - dėžutės
117.1	Stovelis - dėžutė antgaliams 5 - 200µl tūrio	Uždaras, su dangteliu. Būtina, kad tiktų 105.1. dalyje nurodytiems antgaliams.	10 vnt.
117.2	Stovelis - dėžutė antgaliams 100- 1000µl tūrio	Uždaras, su dangteliu. Būtina, kad tiktų 105.3. dalyje nurodytiems antgaliams.	10 vnt.
117.3	Stovelis - dėžutė antgaliams 1 - 5 ml	Uždaras, su dangteliu. Būtina, kad tiktų 105.4. dalyje nurodytiems antgaliams.	10 vnt.
117 pirkimo dalies bendra suma Eur:
118	Helmintų (kirminų kiaušinėlių ir pirmuonių cistų) nustatymas išmatose	Koncentracijos metodas. Rinkinys skirtas švariai ir efektyviai helmintų kiaušinėlių ir lervų, pirmuonių cistų ir oocistų išskyrimui iš išmatų. Rinkinys paruoštas naudojimui: reagentai, mėgintuveliai, kitos reikalingos tyrimui priemonės.	460 vnt.
119	Laboratorinis padėklas	Plastikinis 40 x 60 cm, skirtas dažymo, mėginių ruoimo veiklai vykdyti,	4 vnt.
120	Vonelė tepinėliams dažyti	Su stikliukų padėties reguliavimo įdėklu. Tepinėliai dažomi horizontalioje padėtyje.	1 vnt.
121	Stovelis mėgintuvėliams	Stovelis mėgintuvėliams iš polipropileno 50 vietų. Vientisas, su 13 mm diametro duobutėmis, ilgis -180 mm, plotis - 96 mm,aukštis 45 mm, autoklavuojamas	20 vnt.	20 pak.	1 vnt/pak.	5,00	100,00	121,00
122	Chirurginiaiašmenys N23		15000 vnt.
123	Laikikliai histologiniams ašmenims N23		100 vnt.
124	Metaliniai medicininiai pincetai	16 cm, su dantukais	100 vnt.
125	Natrio šarmas	30 proc. Ne daugiau po 1000ml	5000 ml
126	Natrio šarmas	3 proc. Ne daugiau po 100ml	500 ml
127	Termometras	matavimo ribos -30+50	20 vnt
128	Mikromėgintuvėliai su krešėjimo aktyvatoriumi ir geliu 500-800 μl, su integruotu kolektoriumi. Komplektacijoje gintaro spalvos pernešimo mėgintuvėlis.		500 vnt.

IMUNOHEMATOLOGINIAI TYRIMAI

129 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI IR CENTRIFUGOS SU INKUBATORIAIS STULPELINĖS AGLIUTINACIJOS METODU PANAUDAI
129.1 Reagentai bei papildomos priemonės imunohematologinių tyrimų sistemos analizatoriui stulpelinės agliutinacijos metodu (2vnt) kartu su jais, turi būti pateiktos 4 rankinės centrifugos su inkubatoriais) panaudai (Josvainių g.2. Laisvės al.17, Putvinskio g.3. Hipodromo g.13)

Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms
Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bendri reikalavimai reagentams: Monokloniniai reagentai, plastikinės paruoštos naudoti kortelės iš šešių stulpelių, kuo trumpesnis centrifugavimo laikas (ne ilgiau 5 min.). Antiglobulino IgG,-C3d, polispecifinis (Kumbso reagentas) turi būti paruoštas naudoti. Antigenų anti-D(D VI) ir anti- D(D IAT) reagentas skirtas in vitro žmogaus kokybiniam RhD aptikimui, taikant tiesioginį agliutinacijos ir netiesioginį antiglobulino testą. Visi reagentai turi būti tinkami tyrimą atlikti ir rankiniu būdu.
1.	Kraujo grupių ir rėzus antigenų nustatymas(Anti A-B-D ir CDE nustatymas	80
1.1.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.	Kraujo grupės patvirtinimas ABD*ABD	10600
2.1.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.	Kraujo grupės ABO ir RezusD antigeno nustatymas: A-B-AB-D--D" ir kontrolė	200
3.1.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
4.	Rh fenotipavimas, Kell , Anti-C, E, c, e, Kell, kontrolė	20
4.1.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.	Antikūnų nustatymas	40800
5.1.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.	Suderinamumo mėginys	20400
6.1.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.2.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
7.	Naujagimių kraujo grupių nustatymas su antiglobulinu( anti-A, anti-B, anti-AB, anti- D, control, AHG	5600
7.2.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
8.	Reversinis kraujo grupių nustatymas	1400
8.1.	Eritrocitai reversiniam kraujo grupių nustatymui (2 tipų)
8.2.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
9.	Antigenų D(D VI) nustatymas	20
9.1.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
10.	Antigenų D(D IAT) nustatymas	20
10.1.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
12.	Kontrolinės medžiagos ir kitos priemonės, reikalingos analizatoriaus eksploatacijai
12.1.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
12.2.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
129.1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

129.2 REIKALAVIMAI IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.	Analizatorius – sistema 2 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas)
2.	Analizatoriaus - sistemos apibūdinimas		1. Pilnai automatinis imunohematologinis analizatorius, skirtas kraujo tipavimui pagal kraujo grupių antigenų sistemas, kraujo suderinamumo mėginiams atlikti, imuninių antikūnų paieškai ir identifikavimui, antigenų nustatymui, automatiniam titravimui. 2. Rankiniam darbui skirtos imunohematologinių tyrimų atlikimui pakaitinės sistemos - centrifuga ir inkubatorius (pageidautina integruota viename), kuri turi būti pritaikyta darbui su tais pačiais reagentais kaip ir automatinis analizatorius. Bus naudojama tyrimų atlikimo užtikrinimui neveikiant pagrindiniam automatiniam analizatoriui ir nutolusiuose padaliniuose. 3. Specialus stalas, skirtas darbui su analizatoriumi. 4. Lazerinis spausdintuvas ir nepertraukiamo maitinimo šaltinis.
3.	Analizatoriuje - sistemoje turi būti integruoti:		Vidinis ir išorinis brūkšninių kodų skaitytuvai, mėginio padavimo dalis, reagentų, kasečių (ne mažiau 200) ir atliekų talpos, inkubatorius (ne mažiau 24 vietų), centrifuga (pageidautina dvi) ne mažiau nei 10 vietų, rezultatų nuskaitymo ir interpretavimo įrenginys, kompiuteris procesų valdymui, rezultatų su reakcijos vaizdais perdavimas į laboratorijos/ ligoninės informacinę sistemą, tikra STAT funkcija skubiems tyrimams (be pauzių ir nestabdant rutininių tyrimų atlikimo, ne mažiau nei 4 vietos skubiems mėginiams), turi būti galimybė išsaugoti rezultatų vaizdus archyve su nuotraukomis, nuskaitytomis iš abiejų kortelės pusių, su galimybe išsididinti vaizdą, privalomas nuotolinis analizatoriaus valdymas.
4.	Nepertraukiama tyrimų atlikimo procesų kontrolė		Turi būti instaliuota programinė įranga komunikuojanti su gamintojo pagalbos centru 24/7
5.	Greitas suderinamumo tyrimo atlikimo laikas		Ne ilgesnis nei 25 min.
6.	Reagentai ir priedai imunohematologiniams tyrimams naudojant stulpelinės agliutinacijos technologiją		Būtina, kartu su automatine reagentų lygio kontrole, visa informacija rodoma ekrane
7.	Reagentų kasečių sunaudojimas		Panaudotos kasetės turi būti tvarkingai surūšiuojamos, suregistruojamos ir paliekamos analizatoriuje
8.	Analizatoriaus valdymas		Turi būti tikras „walk away“, užprogramuotas dirbti be operatoriaus. Valdomas per integruotą liečiamąjį ekraną, taip pat nuotoliniu būdu.
9.	Mėginio tipas		Kraujo serumas, plazma, eritrocitų suspensija, eritrocitų masė, kraujas su antikoaguliantu (EDTA)
10.	Reikiamų tyrimų atlikimo užsakymas analizatoriuje		Tyrimai turi būti užsakomi iš sudaryto sąrašo, tiesiog pasirenkant norimą tyrimą analizatoriaus ekrane arba programuojant individualiai. Pasirinkus tyrimų grupę, analizatorius turi parinkti logišką seką ir eigą, kad tyrimai būtų atlikti per trumpiausią įmanomą laiką.
11	Mėginių ir reagentų klaidų identifikacija ir pranešimai vartotojui		Analizatorius turi turėti reagentų ir mėginių talpų kamštelių aptikimo funkciją ir aptikus nenuimtus kamštelius, apie tai žinute informuoti vartotoją analizatoriaus ekrane.
			Analizatorius turi turėti oro burbulo reagentų talpoje ir krešulio mėginyje aptikimo funkcijas.
12	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams		Būtina
13	Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis		Pateikiama su prietaisu
14	Galimybė analizatorių įjungti į ligoninės HIS/LIS		Būtina, su vaizdų perdavimu
15	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC		Būtina
16	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)		Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
17	Analizatoriaus jungtys		Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
18	Integravimo darbai		Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
20	Brūkšninių kodų tipai		Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
21	Analizatoriai turi būti ne senesnis nei 3 metai nuo pagaminimo datos		Būtina
22	Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą		Būtina

130 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI KRAUJO GRUPIŲ, Rh NUSTATYMUI MONOKLONINIAIS SERUMAIS

Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
130.1	Reagentai kraujo grupių, Rh nustatymui monokloniniais serumais	Skystų monoklonų metodas. Pakuotė buteliukas - lašintuvas, turi būti galimybė užsakyti skirtingų serijų reagentus. Pakuotė ≤10 ml.
130.1.1	Anti-A (spalvotas reagentas)		35000
130.1.2	Anti-B (spalvotas reagentas)		35000
130.13.	Anti-AB		35000
130.1.4	Anti-RhD IgM		35000
130.1.5	Anti-RhD IgM,IgG		35000
130.1.6	Neigiama RhD kontrolė (spalvotas reagentas)		35000
130.2	Standartinių eritrocitų rinkinys (A1,A2,B,O pozicijų) monoklonų kontrolei	To paties gamintojo kaip ir monokloniniai serumai. Galiojimo laikas turi būti ne mažesnis 30 k. d. nuo pristatymo datos.	2000
130 pirkimo dalies bendra suma Eur:
131	ABO sistemos kraujo grupės ir RH (D) faktoriaus nustatymas (greitas tyrimas)	Hemagliutinacija, sausais monoklonų reagentais padengtos plokštelės, paruoštos naudoti, įpakuotos hermetiškai , saulei nepralaidžioje pakuotėje. Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 50 testų.	20000

BIOCHEMINIAI - IMUNOLOGINIAI TYRIMAI

132. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS POCT pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
132.1. Reagentai bei papildomos priemonės POCT pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų ir hematokrito tyrimų sistemos analizatoriui (4 vnt.) SKIRTINGAIS VEIKLOS ADRESAIS, KAI NĖRA GALIMYBĖS NAUDOTI TĄ PAČIĄ VIDAUS KOKYBĖS KONTROLĖS MEDŽIAGOS PAKUOTĘ VIENU METU

Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
	Reagentai ir papildomos priemonės pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų, hematokrito tyrimų sistemos analizatoriui ABL80 FLEX basic arba jam lygiaverčiui prietaisui, įgyjamam panaudos būdu
	Prietaisas ABL80 FLEX basic yra įstaigos nuosavybė, todėl turėtų būti suteikiami dar 3 ABL80 FLEX basic prietaisai pagal panaudą arba suteikiami 4 prietaisai, lygiaverčiai ABL80 FLEX basic prietaisui, pagal panaudą, ne senesni kaip 3 metai nuo pagaminimo datos. Pastaba: jei siūlomi tik reagentai įstaigos turimiems analizatoriams, analizatorių techninės specifikacijos lentelių pildyti nereikia.
	Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, Hct .	Ne daugiau kaip 100 tyr. kasetėje	5500
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.	Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, Hct, 3 lygių kokybės kontrolė	Ne daugiau kaip 100 tyr. kasetėje	4500
2.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
3	Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca, Lac, Hct .	Ne daugiau kaip 30 tyr. kasetėje	50
3.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
4	Mėginio paėmimo priemonės
4.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)	Kapiliarai su kamšteliais, maišymo strypeliais. Heparinizuoti sausu, elektrolitams (K, Na, Ca) subalansuotu heparinu, heparino koncentracija ne mažiau 60 IU/ml	5000
5	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)	Magnetas ar kt. priemonė mėginio išmaišymui	3
5.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)	Heparinizuoti švirkštai arteriniam kraujui imti, heparino kiekis ne mažiau 60 IU elektrolitams (K, Na, Ca) subalansuoto sauso laisvai judančio cilindre heparino. Su adata ir oro išstūmimo kamšteliu	500
132 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę ne mažiau 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

132.2 REIKALAVIMAI POCT pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Kasetinis, portatyvus kompaktiškas analizatorius, tinkamas prie ligonio lovos ir pervežimo metu, tyrimams atlikti
2	Matuojami parametrai		rūgščių-šarmų balansas: pH; Hct / kraujo dujos: pCO2, pO2 / metabolitai: laktatas / elektrolitai: K+, Na+, Ca++, Cl-
3	Tyrimų atlikimui naudojami ne daugiau nei du moduliai reagentų		matuojamų parametrų kasetė ir/arba skysti kalibratoriai kartu su atliekų talpykla. Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai, panaudojant mikroschemas
4	Integruotų reagentų modulių darbo laikas		Ne trumpesnis kaip 60 dienų, ne trumpesnis nei 30 dienų, jei kartu integruota kokybės kontrolė
5	Matavimo principas		elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonoselektyvinis
6	Mažiausias atliekamų testų kiekis per reagentų modulio galiojimo laiką		30 testų +/- 10%
7	Mėginių tipai		kapiliarinis, arterinis kraujas
8	Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto		Būtina
9	Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus		Būtina
10	Automatinė 2 taškų kalibracija		Būtina
11	Mėginio tūris		ne daugiau nei 70 µl
12	Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų		Būtina
13	Greitas mėginio pamatavimo laikas		ne ilgiau nei 120 s
14	Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė		Būtina
15	Analizatoriaus valdymas:		valdomas lietimui jautriu ekranu; / Būtina galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu.
16	Kokybės kontrolės atlikimas		Atliekant kasdieninę visų lygių kokybės kontrolę, nesunaudojami tyrimai iš reagentinės kasetės
17	Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo Levey Jennings diagramas.		Būtina
18	Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba.		Būtina
19	Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu		Būtina
20	Analizatoriaus atmintis:		Ne mažiau paskutinių 500 pacientų tyrimų; / 500 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų, / ir 500 kalibracijos duomenų rezultatų
21	galimybė pajungti į HIS/LIS		Būtina
22	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC		Būtina
23	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)		Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
24	Analizatoriaus jungtys		Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
25	Integravimo darbai		Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
26	Brūkšninių kodų tipai		Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
27	Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą		Būtina

133. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS EKSTRINIŲ, ITIN SKUBIŲ, KRITINIŲ LIGŲ, IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ, BE MĖGINIO PARUOŠIMO FUNKCIJOS, PILNAI AUTOMATINIAM, POCT SISTEMOS ANALIZATORIUI (2 vnt skirtingais veiklos adresais, panaudai)
133.1. Reagentai bei papildomos priemonės ekstrinių, itin skubių, kritinių ligų, imunologinių tyrimų, be mėginio paruošimo funkcijos, pilnai automatiniam, POCTsistemos analizatoriui

Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
REAGENTAI KRITINIŲ LIGŲ SKUBIAI DIAGNOSTIKAI:
1.	Reagentų rinkinys TnI nustatymui	Rezultatas turi atitikti 99-ą procentilę ne blogiau nei 0.027 µg/L. Matavimo laikas ne ilgiau 20min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis.	2400
1.1.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.	Reagentų rinkinys PCT nustatymui	Matavimo laikas ne ilgiau 25 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis.	4800
2.1.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3	Reagentų rinkinys NT-proBNP nustatymui	Matavimo laikas ne ilgiau 12 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis	160
3.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4	Reagentų rinkinys CRP nustatymui	Matavimo laikas ne ilgiau 15 min. Metodas fluorometrinis.	2000
4.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
133.1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

133.2 REIKALAVIMAI EKSTRINIŲ, ITIN SKUBIŲ, KRITINIŲ LIGŲ, IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ, BE MĖGINIO PARUOŠIMO FUNKCIJOS, PILNAI AUTOMATINISAM, POCT SISTEMOS ANALIZATORIUI (2 vnt skirtingais veiklos adresais, panaudai)
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Pilnai automatinis analizatorius skubiems, kritinių ligų diagnostikos imunologiniams tyrimams
2	Matuojami parametrai		TnI, PCT, CRP, NT-proBNP, βhCG
3	Pagrindinių parametrų referentiniai dydžiai		TnI atsakymas pateikiamas, kad rezultatas atitiktų 99-ą procentilę ne blogiau nei 0.027 µg/L.
4	Tyrimų atlikimui naudojami ne daugiau nei du moduliai matuojamų parametrų kasetės (kiekvienam parametrui individuali) ir talpa vidiniam atliekų surinkimui.		Būtina
5	Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai.		Būtina
6	Mėginio tipas ir tūris:pilnas kraujas iš uždarų EDTA mėgintuvėlių, ne daugiau nei 4 ml.		Būtina
7	Neturi būti jokios preanalitinės fazės, tyrimai atliekami be papildomo mėginio paruošimo, be centrifugavimo ir be pipetavimo, tiesiogiai iš uždaro EDTA mėgintuvėlio iškart po paėmimo.		Būtina
8	Pagrindinių parametrų matavimo ciklo laikas:		Ne ilgiau nei 25 min.
9	Analizatorius turi būti lengvai valdomas, nereikalaujantis specialaus personalo paruošimo		Būtina
11	Visi reagentai ir atliekos turi būti uždarose talpose, negaruojantys		Būtina
12	Našumas		Ne mažiau 28 mėginiai/valandą
13	Automatinė loto specifinė kalibracija		Būtina, neriboto galiojimo laiko tam pačiam lotui
14	Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė.		Būtina
15	Instaliuota lietuviška programinė įranga		Pageidautina
16	Analizatoriaus valdymas:		valdomas lietimui jautriu ekranu; / būtina galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu.
17	Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba.		Būtina
18	Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu		Būtina
19	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)		Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
20	Analizatoriaus jungtys		Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
21	Integravimo darbai		Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
22	Įranga paženklinta CE ženklu		Būtina
23	Analizatorius turi būti nesenesnis nei 3 metai nuo pagaminimo datos		Būtina
24	Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudaio teikiamą prietaisą		Būtina

134 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI (1 vnt.) panaudai
134.1. Reagentai bei papildomos priemonės biocheminių tyrimų sistemos analizatoriui
Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms
Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bendri reikalavimai reagentams: Reagentai turi būti originalūs t.y. to paties gamintojo kaip ir siūlomas panaudai analizatorius. Būtina pateikti to paties gamintojo bent du kokybės kontrolės lygius.
1.	Pankreatinė amilazė	18000
1.1.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.	Bilirubinas (tiesioginis)	10000
2.1.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.	Bilirubinas (bendras)	15000
3.1.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
134.1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

134.2 REIKALAVIMAI BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – sistema 1 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas)
2	Analizatoriaus našumas		Ne mažiau 950 tyrimų/val.
3	Ekstrinis modulis		Turi būti ekstrinės biochemijos modulis kaliui, natriui, chlorui, bendram kalciui jono selektyviniu ir gliukozei oksigeninio sensoriaus metodu pamatuoti
			Visų ekstrinės biochemijos modulio analičių pamatavimo laikas vienu metu – ne ilgiau kaip 45 s
4	Reagentų sistema		Reagentų analizatoriuje talpa ne mažiau 65
			Reagentų analizatoriuje šaldymas ribose nuo +2°C iki +8°C
5	Mėginių sistema		Mėginių analizatoriuje talpa ne mažiau 90
			Automatinis vakuuminių mėgintuvėlių pradūrimas
			Automatinis krešulio mėginyje aptikimas
6	Vandens dejonizavimo sistema		Sistemos pajungimas prie automatinės jonizuoto vandens tiekimo sistemos
			Jonizuoto vandens sunaudojimas – ne daugiau 16 litrų/val.
7	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams		Būtina
8	Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis		Pateikiama su prietaisu
9	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)		Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
10	Analizatoriaus jungtys		Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
11	Integravimo darbai		Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
12	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC		Būtina
13	Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudaio teikiamą prietaisą		Būtina

135 PIRKIMO DALIS - DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, KALIBRACINĖS IR KONTROLINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU AUTOMATINIU BIOCHEMINIU ANALIZATORIUMI "VITROS 350" IR AUTOMATINE INTEGRUOTA KLINIKINĖS CHEMIJOS IR IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZINE SISTEMA "VITROS 5600" (įstaigos nuosavybė) arba jiems lygiaverčiams prietaisams pagal panaudą, ne senesniems negu 3 metai nuo pagaminimo datos
135.1. Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam biocheminiam ir imunologiniam analizatoriui. (automatinis biocheminis analizatorius 1 vnt. ir automatinė integruota biochemijos ir imunologijos sistema 1 vnt.

Vertinamas tik visas pasiūlymas, atitinkantis visus kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Diagnostiniai reagentai, kalibracinės ir kontrolinės medžiagos, bei papildomos priemonės darbui su automatiniu biocheminiu analizatoriumi ir automatine integruota analizine sistema
	Bendrieji reikalavimai
	Reagentai ir priemonės	Turi būti tinkami abiems siūlomiems analizatoriams, rekomenduojami gamintojo, atitinkantys tyrimo metodą. Turi būti vieno tiekėjo ir vieno gamintojo (arba analizatoriaus gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti, pateikti tai įrodančius dokumentus).
		Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimui atlikti būtinos priemonės: reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, skiedikliai, plovikliai, buferiai, kiuvetės, vanduo ir kitos priemonės, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.
	Kalibracinės medžiagos	Tiekėjai privalo pateikti visų kalibracinių medžiagų/ kalibruojamų analičių: kalibravimo dažnį, kalibratorių skaičių, kalibratorių stabilumą atidarius, kiek kalibracijų galima atlikti iš pakuotės, paruošimo reikalavimus, laikymo sąlygos. Kalibracinių medžiagų kiekiai turi būti pateikti visam sutarties galiojimo laikui
	Kontrolinės medžiagos	Tiekėjai privalo pateikti visų kontrolinių medžiagų/ kontroliuojamųjų analičių: kontrolinės medžiagos lygius, kontrolinių medžiagų stabilumą atidarius, paruošimo reikalavimus, laikymo sąlygas. Kontrolinių medžiagų kiekiai turi būti pateikti visam sutarties galiojimo laikui
	CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC	Būtina visiems reagentams bei papildomoms medžiagoms
	Reagentų galiojimas	ne trumpesnis kaip 6 mėn nuo gavimo datos
	Reagentų paruošimas	Visi naudojami reagentai pilnai paruošti darbui (nereikia gaminti, skiesti)
	Pakuotės	Tiekėjai turi pasiūlyti tokias reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir visų kitų priemonių pakuotes (įvertinant atliekamų testų skaičių iš pakuotės, sunaudojamas priemones ir kita), kuriuos būtų racionaliai/ekonomiškai panaudotos, dalinamos abiems analizatoriams, garantuojant stabilumą nuo atidarymo.
	Naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai	Turi būti pateiktos lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų priemonių naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.
	Lygiavertės prekės atitikimas	Visiems nurodytiems tyrimams/testams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis ir objektyviomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Specialieji reikalavimai reagentams
1.	Tireotropinas TSH	Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės. Pateikiami referentiniai dydžiai vaikams ir nėščiosioms.	6000
1.1.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.	Laisvas tiroksinas FT4	Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės.	4000
2.1.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
3	Feritinas	Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 7 savaitės. Turi turėti galimybę aukštą mėginį automatizuotai praskiesti iki 10 kartų.	2000
3.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
4	Vitaminas D	Kalibracijos stabilumas ne mažiau 28 dienos, reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės. Turi būti nustatoma būtent 25-OH vitamino D koncentracija.	5000
4.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.	Antikūnai prieš hepatito C virusą Anti-HCV	Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. Reagento stabilumas analizatoriuje netrumpiau 8 sav.	380
5.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
6	NT-proBNPKalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės, reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių.	Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės, reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių.	4000
6.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
7	b+hCG	Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės.	100
7.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
8	Syphilis	Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės.	300
8.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
9	Troponin I didelio jautrumo		18000
9.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)	Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės.
10	Gliukozė		74000
10.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
11	Bendras baltymas (TP)		4000
11.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
12	Šlapalas (BUN/UREA)		30000
12.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
13	Kreatininas		90000
13.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
14	Šlapimo rūgštis (URIC)		3600
14.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
15	Albuminas		5760
15.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
16	Kalcis (Ca)		5400
16.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
17	Magnis (Mg)		12000
17.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
18	Geležis (Fe)		6000
18.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
19	Bendras bilirubinas (TBIL)		1800
19.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
20	Tiesioginis bilirubinas (BuBc)		1800
20.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
21	Aspartataminotransferazė (AST/GOT)		18600
21.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
22	Alaninaminotransferazė (ALT/GPT)		21000
22.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
23	Šarminė fosfatazė (ALKP)		10800
23.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
24	Gama gliutamiltranferazė (GGT)		7000
24.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
25	Alfa amilazė (AMYL)		1800
25.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
26	Cholesterolis (CHOL)		9900
26.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
27	Didelio tankio cholesterolis (HDL-C)		9000
27.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
28	Mažo tankio cholesterolis (MTL)		600
28.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
30	Trigliceridai (TRIG)		9000
30.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
29	C reaktyvusis baltymas (CRP)	Kalibruojama tik kai keičiasi reagento serija. Automatizuotas aukšto mėginio praskiedimas ir pakartotinis atlikimas.	127500
29.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
30	Fosforas (PHOS)		900
30.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
31	Chloras (Cl)	Tiesioginės potenciometrijos arba lygiavertis metodas. Kalibruojama kai keičiasi lotas.	1500
31.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
32	Kalis (K)	Tiesioginės potenciometrijos arba lygiavertis metodas.	120000
32.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
33	Natris (Na)	Tiesioginės potenciometrijos arba lygiavertis metodas.	70000
33.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
34	Amoniakas (NH3/ AMON)		900
34.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
35	CSF Proteinas		2160
35.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
36	Kreatinkinazė (CK)		600
36.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
37	Kreatinkinazė - MB (CK-MB)		3240
37.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
38	Laktatai (LAC)		1350
38.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
39	Laktatdehidrogenazė (LDH)		5000
Sau.39	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
40	Baltymas šlapime (UPRO)		90
40.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
	Specialieji reikalavimai priedams
1	Spausdintuvas tyrimų atsakymų spausdinimui ir visos reikiamos medžiagos (toneriai, būgnai, popierius ir kt.)	Našumas nurodytam tyrimų skaičiui, kontrolėms ir kalibracijoms, A4/A5 popieriaus formatas.
2	Spausdintuvas brūkšninių kodų etikečių spausdinimui ir visos reikiamos medžiagos (toneriai, būgnai, etikečių lipnus popierius ir kt.)	Našumas nurodytam tyrimų skaičiui, etiketės pritaikytos mėgintuvėlių išmatavimams.
3	Sistemos integravimas į PO veikiančią LIS (programinė įranga, kompiuteris su reikiamais priedais (monitoriumi, klaviatūra, pele), licencijos ir kt.)	Sistema turi palaikyti ASTM HL7 komunikavimo protokolą.
4	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis užtikrinantis sklandų darbą, esant elektros trikdžiams (visos reikiamos eksploatacinės medžiagos ( techninė priežiūra, aptarnavimas, remontas, detalės ir kt.) reikalingos užtikrinti sklandų darbą siūlomu analizatoriumi)	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis nepertraukiamą elektros energijos tiekimą turi užtikrinti bent 10 min. sutrikus elektros energijos tiekimui tinkle. Techninės priežiūros ar remonto metu naudojamos tik originalios, naujos, nenaudotos atsarginės detalės
135.1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

135.2. REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI PANAUDAI1vnt (adresu: Laisvės alėja 17, Kaunas)
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.	Analizatoriaus paskirtis		Pilnai automatinis biocheminis analizatorius, skirtas klinikinės chemijos tyrimams atlikti. Naujas. Pagamintas ne anksčiau kaip 2018 m.
2.	Matavimo metodai		Kolorimetrinis, potenciometrinis, kinetinis arba lygiaverčiai.
3.	Pralaidumo greitis		Ne mažiau nei 250 testų/valandą
4.	Mėginio tūris		Iki 100 µL
5.	Mėginio tipas		Kraujo serumas, plazma, šlapimas,smegenų skystis
6	Mėginių padėklas		Ne mažiau 40 mėginių universalus padėklas - tinka įvairaus aukščio bei 10, 25, 13 ir 16 mm skersmens mėgintuvėliams ir mikromėgintuvėliams
7	Brūkšniniai kodai		Brūkšninių kodų identifikavimo sistema reagentams, pacientų mėginiams
8	Automatinis mėginio tikrinimas		Analizatorius turi aptikti krešulius, oro burbuliukus
9	Analizatorius turi turėti galimybę užprogramuotas dirbti be operatoriaus		Būtina
10	STAT funkcija ekstriniams tyrimams atlikti		Būtina
11	Mėginio atskiedimas		Automatinis su automatiniu pakartojimu
12	Reagentų pakuotės		Reagentai supakuoti į atskiras talpas, atskirai kiekvienam testo tipui
13	Įvairaus kiekio dalinamos reagentų talpos		Būtina
14	Matuojami parametrai		Ne mažiau nei 40 skirtingų parametrų
15	Reagentų laikymas analizatoriuje		Analizatorius turi talpinti visų matuojamų parametrų reagentų pakuotes vienu metu
16	Inkubatoriaus temperatūra - 37C		Būtina
17	Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas
18	Saugomi duomenys		Ne mažiau 5000 pacientų tyrimų rezultatų, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys
19	Kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys atvaizduojami grafiškai		Būtina
20	Ekranas		Jautrus lietimui ekranas
21	Nėra keičiamų elektrodų		Būtina
22	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)		Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
23	Analizatoriaus jungtys		Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
24	Integravimo darbai		Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
25	Garsinis signalas ir pranešimas ekrane apibūdinantis analizatoriaus techninę būklę		Būtina
26	Kiti reikalavimai
27	Reikalavimai elektros energijai		Ne daugiau 1,5 kW
28	Nereikalingas vandentiekio ir distiliuoto vandens prijungimas		Jei siūloma sistema naudoja purifikuotą vandenį, purifikuoto vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą (pateikti visas reikiamas priemones, išvardintas atskirose eilutėse tyrimų atlikimui reikiamų priemonių lentelėje (filtrai, memranos, detalės ir kt.)
29	Nėra skystų atliekų		Jei siūloma sistema generuoja skystas atliekas, susidarančių skystų atliekų utilizavimo sistemos, jos ekploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti įtraukata į pasiūlymo kainą.
30	CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC		Panaudai pateikima įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
31	Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudaio teikiamą prietaisą		Būtina
32	Priedai pateikiami kartu su sistema (išvardinti reikalingus)		Spausdintuvas, kompiuteris, monitorius, klaviatūra, pelė, nepertraukiamo maitinimo šaltinis, atliekų surinkimo sistemą, spausdintuvas tyrimų atsakymams, IT priedai, licencijos, purifikuoto vandens paruošimo ir skystų atliekų utilizavimo sistemos (jei reikalinga), priemonės užtikrinančios temperatūros palaikymo, vėdinimo ir kondicionavimo darbo saugos reikalavimus atitinkančią sistemą ir visos šių priedų darbo užtikrinimui reikiamos eksploatacinės medžiagos sutarties galiojimo laikotarpiu.

135.3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMATINEI INTEGRUOTAI KLINIKINĖS CHEMIJOS IR IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZINEI SISTEMAI PANAUDAI, 1 VNT. (adresu: Josvainių g. 2, Kaunas)
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė			Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje))
	Automatinė integruota analizinė sistema (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
1	Sistemos paskirtis	Klinikinės chemijos ir imunocheminių tyrimų atlikimui skirta automatinė integruota analizinė sistema. ( Pagaminta ne anksčiau kaip 2018 m.)
2	Automatinės integruotos analizinės sistemos komplektuojančios dalys:
2.1		Spausdintuvas (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2.2		Nepertraukiamas maitinimo šaltinis (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2.3		Suspausto oro kompresorius (jei sistema reikalauja papildomai). (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2.4		Skystų atliekų surinkimo sistema (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2.5		IT priedai, licencijos
2.6		Įranga ir priemonės užtikrinančios darbo vietos vėdinimą ir kondicionavimą, priemonėms reikiamos temperatūros palaikymą
2.7		Sensorinis (lietimui jautrus) ekranas, klaviatūra, pelė, kompiuteris
2.8		Purifikuoto vandens paruošimo (jei sistema reikalauja, pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
3	Matavimo metodai ir technologijos:
3.1	Matavimo metodai	Nurodytas prie tyrimo/testo reikalaujamų parametrų - kolorimetrinis, potenciometrinis, tiesioginis potenciometrinis (elektrolitams), turbidimetrinis, sustiprintos chemoliuminescencijos arba lygiavertės.
3.2	Pralaidumo greitis	Nemažiau: 180 imunocheminių tyrimų ir 600 klinikinės chemijos tyrimų (iki 300 fotometrinių, 300 elektrolitų (kalio, natrio, chloridų)) per valandą.
4	Nepertraukiamas mėginių atlikimas	Turi būti galimybė iš vieno mėgintuvėlio nepertraukiamai atlikti klinikinės chemijos ir imunocheminius tyrimus tuo pačiu metu.
5	Darbo procesas	Netrikdant darbo eigos nuolat įdėti ir išimti mėginius/reagentus/priedus ir kalibratorius analizatoriaus darbo metu.
6	Darbo režimai	Reikalaujami darbo režimai: partijomis, atsitiktinio pasirinkimo, skubūs STAT; pasirinkti mėginių tyrimo eiliškumą
7	Mėginių padėklai	Tinka įvairaus aukščio bei 10, 25, 13 ir 16 mm skersmens mėgintuvėliams ir mikromėgintuvėliams
8	Mėginio tipas	Kraujo serumas, plazma, šlapimas, likvoras, bendras kraujas
9	Mėginio tūris	Būtinasis mėginio kiekis pagal kiekvieno tyrimo metodiką iki 100 µl
10	Automatinis mėginio tikrinimas	Turi būti mėginio krešulio ir burbulų, gelio ir nepakankamo mėginio tūrio aptikimo sistema, neleidžianti esant tokioms sąlygoms išduoti neteisingo rezultato.
11	Interferencinių medžiagų: hemolizės, ikterijos, lipemijos nustatymas	Sistema turi informuoti apie tiriamųjų pacientų serume/plazmoje esančias interferencines medžiagas: hemolizę, ikteriją, lipemiją bei jų kiekius. Nustatant šias interferencines medžiagas sistema turi nenaudoti papildomų priemonių ir reagentų, bei pateikti jų padidintus kiekius kartu su tyrimo rezultatu arba gali būti siūloma lygiavertė technologija.
12	Tie patys reagentai visiems mėginio tipams	Būtina
13	Mėginio praskiedimas	Turi būti mėginių automatinio praskiedimo sistema su automatiniu pakartotiniu pamatavimu
14	Mėginių, reagentų paėmimas	Mėginių/reagentų paėmimas tyrimo atlikimui turi būti atliekamas su vienkartiniais antgaliais, 100 % pernešimo galimybės eliminavimui arba lygiavertė technologija.
15	Reagentų pakuotės	Reagentai supakuoti į atskiras talpas, atskirai kiekvienam testo tipui
16	Įvairaus kiekio dalinamos reagentų talpos	Būtina
17	Reagentų laikymas analizatoriuje	Analizatorius turi talpinti visų matuojamų parametrų reagentų pakuotes vienu metu. Maksimaliai prailginti integruotų reagentų galiojimo laiką analizatoriuje turi būti naudojamas šaldomas reagentų skyrius. Reagentų skyriuje papildomai turi būti kontroliuojama santykinė oro drėgmė.
18	Reagentų ir priedų inventoriaus valdymas	Nuolatinis reagentų, pagalbinių priemonių kiekio analizatoriuje automatinis monitoravimas
19	Reakcijų kiuvetės	Vienkartinės su nemažiau nei trijų taškų nuskaitymu arba lygiavertės.
20	Brūkšniniai kodai	Brūkšninių kodų identifikavimo sistema reagentams, pacientų mėginiams
21	Analizatorius turi turėti galimybę užprogramuotas dirbti be operatoriaus	Būtina
22	Kokybės kontrolė	Kontrolinės medžiagos turi būti ne mažiau 2-3 skirtingų lygių, apimančios normos ir patologijos ribas. Kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė. Lygių skaičius nurodytas prie kiekvieno tyrimo/testo reikalaujamų parametrų. Sistema turi turėti galimybę apskaičiuoti statistinius duomenis iš gautų kokybės kontrolės rezultatų bei atvaizduoti juos grafiškai.
23	Saugomi duomenys	Ne mažiau 5000 pacientų tyrimų rezultatų, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys
24	Programinė įranga	Galimų klaidų prevencijai integruota automatinė mėginio, matavimo ir atsakymo pateikimo procesų kontrolė.
25	Sistemos programinė įranga turi turėti rezultatų paieškos modulį.	Paieškos modulis turi turėti galimybę surasti archyvuojamus rezultatus pagal įvairius kriterijus: Paciento ID, mėginio tipą, paciento vardą, pavardę, pagal atlikimo datą.
26	Ekranas	Jautrus lietimui ekranas
27	Garsinis signalas ir/ar pranešimas ekrane apibūdinantis analizatoriaus techninę būklę	Būtna
28	Tiekėjas turi užtikrinti analizatoriaus nepertraukiamą techninį aptarnavimą visą parą sutarties galiojimo laikotarpiu. Gavus pranešimą apie analizatoriaus gedimą, tiekėjas nedelsiant turi pašalinti sutrikimus prisijungus nuotoliniu būdu, arba kitomis priemonėmis. Turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas - serviso inžinierius ir pašalinti gedimą. Tiekėjas privalo įvertinti ar yra pajėgus įvykdyti nepertraukiamą techninį aptarnavimą. Remonto ir techninio aptarnavimo paslaugą panaudos tiekėjas turi teikti nemokamai. Techninės priežiūros ar remonto metu naudojamos tik originalios, naujos, nenaudotos atsarginės detalės. Nepavykus sutaisyti analizatoriaus per 3 darbo dienas, turi būti pakeičiamas nauju, lygiaverčiu.	Būtina, kadangi šiuo adresu veikia tik viena integruota sistema
29	Nereikalingas vandentiekio ir/ar distiliuoto vandens prijungimas	Jei siūloma sistema naudoja purifikuotą vandenį, purifikuoto vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą (pateikti visas reikiamas priemones, išvardintas atskirose eilutėse tyrimų atlikimui reikiamų priemonių lentelėje (filtrai, memranos, detalės ir kt.)
30	Nėra skystų atliekų	Jei siūloma sistema generuoja skystas atliekas, susidarančių skystų atliekų utilizavimo sistemos, jos ekploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.
31	Nuotolinis pagalbos teikimo centras 24/7	Turi būti nenutrūkstamas ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę, nuotoliniu būdu instaliuoti tyrimų protokolus, perduoti kitus duomenis.
32	Sistema turi būti nuolat pasiruošusi darbui	Nereikia specialiai sistemos paruošti paleidžiant naujas mėginių partijas ar pavienius mėginius.
33	Garantiniai įsipareigojimai, remontas	Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti panaudos būdu perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų, gedimų šalinimą, remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
34	CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC	Panaudai pateikima įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.

136 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI PANAUDAI
136.1. Reagentai bei papildomos priemonės biocheminių tyrimų analizatoriui (1 vnt.)

Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
	Reagentai ir papildomos priemonėss analizatoriui panaudai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bilirubinas bendras	reagentų pakuotės pritaikytos pavieniams tyrimams atlikti, lengvai dalomos	3000
	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
2	Bilirubinas tiesioginis	reagentų pakuotės pritaikytos pavieniams tyrimams atlikti, lengvai dalomos	300
	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
3	Urea	reagentų pakuotės pritaikytos pavieniams tyrimams atlikti, lengvai dalomos	300
	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
4	Gliukozė	reagentų pakuotės pritaikytos pavieniams tyrimams atlikti, lengvai dalomos	1000
	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
136.1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

136.2 REIKALAVIMAI BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Mėginys		Serumas, bendras kraujas, minamalus mėginio kiekis – ne daugiau kaip 500mkl tyrimui. Galima tirti iš kiuvetės ir/arba pirminio vakuuminio mėgintuvėlio ar kapiliarinio kraujo mėgintuvėlio.
3	Matuojami parametrai		Bilirubin Total / Bilirubin Direct / UREA / Glucose
4	Kalibracija		Analizatorius kalibruojasi automatiškai, o esant reikalui ir rankiniu programos paleidimu.
5	Atmintis		Ne mažiau 400 paskutinių tyrimų su data ir laiku ir paskutinių kokybės kontrolės duomenų kiekvienam lygiui, bei kalibracijos duomenims su paieškos funkcija ir išspausdinimu.
6	Mėginio paėmimas		Automatinis, iš įstatytos kiuvetės ar mėgintuvėlio
7	Kontrolė		Skysta kokybės kontrolė, ne mažiau 2 lygių kiekvienam parametrui ir atliekama per integruotą kokybės kontrolės programą / išspausdinamas rezultatas ir kontrolės ribos/ kokybės kontrolės ribos.
9	Reagentų, kokybės kontrolės, operatoriaus, paciento ir mėginio duomenų įvedimas		Su barkodo skaneriu, taip pat turi būti galimybė suvesti ir ranka, tiek skaičiais tiek raidėmis.
10	spausdintuvas		Būtinas. Išorinis arba integruotas, ne mažiau 57mm terminiam popieriui, spausdinamas tyrimo rezultatas su normos ribomis kiekvienam parametrui. Esant patologiniam rezultatui jis pažymimas rodykle ar žvaigždute.
11	Maitinimas		El.220V
12	Valdymas		Lietimui jautrus ekranas (touch-screen). Tyrimo atlikimo metu, analizatorius vartotojui ekrane rodo tyrimo seką ir atliekamos procedūros eigą.
13	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)		Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
14	Analizatoriaus jungtys		Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
15	Integravimo darbai		Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
16	CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC		Panaudai pateikima įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
17	Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudaio teikiamą prietaisą		Būtina

137 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
137.1. Reagentai bei papildomos priemonės elektrolitų tyrimų sistemos analizatoriui (1 vnt.)

Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
	Reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui "Quik Reag GO" (įstaigos nuosavybė) arba jam lygiaverčiui prietaisui pagal panaudą
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	CRB		4000
	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
137.1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

137.2 REIKALAVIMAI BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2	Analizatoriaus paskirtis		Kiekybiniam CRB nustatymui
3	Matavimo metodai ir technologijos		Imunoturbodimetrinis arba lygiavertis
3	Matavimo ribos		ne mažiau kaip 300mg/l
4	Mėginio tipas		Bendras kraujas, serumas, plazma,
5	Mėginio kiekis		ne daugaiu kaip 30µl.
6	Lietuviškas valdymo meniu.		Būtina
7	Išorinis barkodų skaitytuvas, spausdintuvas.		Būtina
8	Kokybės kontrolė		ne mažiau kaip 2 lygių. Integruota atskira kokybės kontrolės programa kokybės kontrolei sekti ir atlikti
9	Kalibracija		automatinė
10	Automatinis adatos prasiplovimas		Būtina.
11	Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas
12	Saugomi duomenys		ne mažiau kaip 100 tyrimų su reagentų serijos numeriu ir paciento ID/pavarde, tyrimo laiku ir : ne mažiau kaip 100 kokybės kontrolės duomenų su reagentų serijos numeriu ir tyrimo laiku
13	Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis		Pateikiama su prietaisu
14	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)		Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
15	Analizatoriaus jungtys		Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
16	Integravimo darbai		Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
17	CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC		Panaudai pateikima įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
18	Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudaio teikiamą prietaisą		Būtina

138 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI PANAUDAI (3vnt)
138.1. Reagentai bei papildomos priemonės elektrolitų tyrimų sistemos analizatoriui

Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
	Reagentai ir papildomos priemonės elektrolitų tyrimų sistemos analizatoriui teikiamam panaudos būdu (3 analizatoriai darbui skirtingais veiklos adresais, kai nėra galimybės naudoti tą pačią kontrolinės medžiagos pakuotę vidaus kokybės kontrolei)
	Reagentai ir papildomos priemonės elektrolitų tyrimų sistemos analizatoriui teikiamam panaudos būdu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Reagentai K/NA/Cl tyrimams		4000
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
138.1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

138.2 REIKALAVIMAI ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 3 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2	Analizatoriaus paskirtis		Automatinis elektrolitų (K, Na, Cl) tyrimų analizatorius
3	Matavimo metodai ir technologijos		Jonų selektyvinis, tiesioginis, elektrodinis
4	Matavimo ribos kraujyje		Ne mažesnės kaip: Na+: 20-200 mmol/L; K+: 0.2-40 mmol/L; Cl-: 0,2-200 mmol/L
6	Mėginio tipas ir tūris		Ne daugiau 100 μL bendro kraujo, serumo, plazmos
7	Mėginių detektorius		Nuolatinė mėginių ir kalibravimo tirpalų priežiūra, oro burbulų detekcija
8	Mėginių zondas		Automatiškai nuplaunamas po kiekvieno mėginio įsiurbimo, užtikrinant apsaugą nuo bet kokio užteršimo
9	Kalibravimo režimas		Automatinis arba laisvai pasirenkamas pagal poreikį
10	Rezultatų pateikimas		Analizatoriaus ekrane ir atspausdinami
11	Integruotas spausdintuvas		Būtina
12	Reagentų tipas		Skysti tirpalai pilnai uždaroje pakuotėje
13	Analizatoriaus atmintis		Tyrimų rezultatai – ne mažiau 100 mėginių, kokybės kontrolės rezultatai – po ne mažiau kaip 20 norma ir patologija.
14	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams		Būtina
15	Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis		Pateikiama su prietaisu
16	CE sertifikatas		Būtina
17	Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudaio teikiamą prietaisą		Būtina

139 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS GLIUKOZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUI PANAUDAI (4vnt.)
139.1. Reagentai bei papildomos priemonės gliukozės tyrimų analizatoriui (4 vnt.) (__________________________)

Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
	Reagentai ir papildomos priemonės gliukozės tyrimų analizatoriui "Biosen C-line"arba jam lygiaverčiui prietaisui pagal panaudą ( 4 analizatoriai skirtingais veiklos adresais, kai nėra galimybės naudoti tą pačią kontrolinės medžiagos pakuotę vidaus kokybės kontrolei)
1	Reagentai gliukozės tyrimams		80000
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
139.1 pirkimo dalies bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

139.2 REIKALAVIMAI GLIUKOZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUI (4vnt.)
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.1	Matavimo principas		Fermentinis, amperometrinis
1.2	Elektrodas		Chip - sensorius
1.3	Mėginių vietų kiekis rotoriuje		Ne mažiau 15 vietų
1.4	Papildomos vietos rotoriuje		2 standarto, 2 kontrolių ir 1-a skubiemstyrimams
1.5	Matavimo ribos		Gliukozė: 0,5 – 50 mmol/L (9-900 mg/dL)
1.6	Analizatoriaus sparta		Ne mažiau 100 tyr./val.
1.7	Matavimo tikslumas		iki 1,5 % esant 12,0 mmol/l
1.8	Atsikartojamumas		iki 3,0% 10-čiai mėginių prie 12 mmol/L
1.9	Instaliuoto sensoriaus tarnavimo laikas		Gliukozės analitei: ne mažiau kaip 60 dienų arba 7000 tyrimų
1.10	Tiriamoji medžiaga		Kraujas, serumas, plazma
1.11	Mėginio tūris		Ne daugiau nei 20 mikrolitrų
1.12	Ne mažiau kaip trys kalibracijų tipai		1. pradedant (kalibravimas vyksta prieš kiekvieną matavimą),
			2. periodiškai vyksta automatiškai kas 60 minučių),
			3. pagal laiko skaičiavimą (kalibravimas vyksta praėjus 60 minučių po paskutinio kalibravimo prieš pradedant ėminių/mėginių matavimą)
1.13	Lusto jutiklio patikra		Būtina. Turi būti lusto jutiklio selektyvumo patikrinimas - mechaninio vientisumo (nepažeistumo) įvertinimui. Patikra atliekama su orginaliais gamintojo patikros tirpalais.
1.14	Linijiškumo patikra		Būtina. Turi būti linijiškumo patikrinimas - verifikuoti (patvirtinti) tikslumą su orginaliais gamintojo patikros tirpalais.
1.15	Parametrų normos ribos		Nustatomos operatoriaus
1.16	Displėjus		Grafinis, sensorinis
1.17	Jei nepatenkama į nustatytas ribas mėginys turi būti matuojamas automatiškai pakartotinai iš tos pačios mėginio kiuvetės		Būtina
1.18	Drabiniai reagentai		Visi reagentai ir kontrolės išpilstyti ir paruošti naudojimui
1.19	Brūkšninių kodų skaitytuvas		Integruotas analizatoriuje, nuskaitantis brūkšninį kodą nuo būgne įstatytų mėgintuvėlių
1.20	Atmintis		Ne mažiau 400 tyrimų rezultatų
1.21	CE sertifikatas		Būtina
1.21	Ne senesni negu 3 metai nuo pagaminimo datos		Būtina

140 PIRKIMO DALIS - DIAGNOSTIKOS REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS KREŠĖJIMO SISTEMOS TYRIMAMS
140.1 Reagentai bei papildomos priemonės krešėjimo tyrimų analizatoriams (4 vnt.)
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus) per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
	Reagentai ir papildomos priemonės krešėjimo sistemos tyrimams analizatoriais STA Compact Max, STA Compact, STA Satellite ir START-4 (arba lygiaverčiais) / Analizatoriai yra įstaigos nuosavybė. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs analizatorių gamintojo. Jei siūlomi lygiaverčiai analizatoriai, reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti siūlomų analizatorių gamintojų arba su prietaiso gamintojo patvirtintais klinikiniais analitiniais validacijos ir adaptacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus
1	Protrombino komplekso II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymas	Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė, reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU ml, sukalibruotas, kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą. Pakuotė < 10 ml.	109600
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
2	Protrombino laiko II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymas	Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė, reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU ml, sukalibruotas. Pakuotė < 5 ml.	3360
2.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
3	Fibrinogeno koncentracijos nustatymas	Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė, Klauso metodas, reagentas turi būti skystas (paruoštas darbui), sukalibruotas, kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą , darbinio tirpalo stabilumas ≥ 7 d. analizatoriuje. Pakuotė < 5 ml.	6520
3.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
4	Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL)	Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė, rekalcifikacijos metodas Aktyvatorius silicis, stabilumas ≥ 7 d. 2-8ºC, pakuotė < 5 ml.	8700
4.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
5	Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL)	Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė, rekalcifikacijos metodas Aktyvatorius polifenolis, stabilumas ≥ 7 d. analizatoriuje, pakuotė < 10 ml.	39360
5.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
6	D-dimerų koncentracijos nustatymas	Imunoturbidimetrinis metodas, reagentas turi būti ne prastesnės klinikinės kokybės negu šiuo metu naudojamas gydymo įstaigoje: nejautrus heparinui iki 1IU/ml, sukalibruotas (kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą), darbinio tirpalo stabilumas analizatoriuje ≥ 14 d. , jautrumas ≥97% , specifiškumas ≥75,5%, NPV≥99,7%.	18320
6.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
7	Anti Xa faktoriaus nustatymas	Chromogeninių substratų metodas. Pateikti reikiamą kiekį reagentų, kalibracinių ir dviejų lygių kontrolinių plazmų (įrašyti visus tikslius komercinius pavadinimus) šių vaistų kontrolei, tyrimų skaičių išskirstant proporcingai : LMWH, HMWH, Fondaparinux, Edoxaban, Apixaban.	1560
7.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
8	Ekarino tyrimas tiesioginio trombino inhibitoriaus (dabigatran) nustatymui	Chromogeninių substratų metodas	100
8.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
140.1 pirkimo dalies bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

140.2 REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM KREŠĖJIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI (2 VNT) PANAUDAI (adresais Hipodromo g. 13 ir Josvainių g. 2)
Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatoriaus duomenys		Analizatoriaus tipas, modelis, gamintojas
2	Analizatoriaus tipas		Automatinis krešėjimo sistemos analizatorius
3	Matavimo principai		1. Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, leidžiantis išmatuoti normalias, lipemines, hemolizuotas, drumstas plazmas be papildomų procedūrų / 2. Kolorimetrinis / 3. Imunoturbidimetrinis
4	Tyrimų spektras		Ne mažesnis, kaip nurodyta tiriamų analičių lentelėje (Priedas Nr.1.1)
5	Mėginių talpa		Ne mažesnė kaip 80 vietų
6	Tiriamieji mėginiai		Atliekant rutinos (chronometrinius) tyrimus, analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius, drumstus. / Būtina funkcija - papildomai pridėti ir nelaukiant tyrimų ciklo pabaigos analizuoti skubius mėginius. / Būtinas automatinis mėginio praskiedimas.
7	Matavimo sistema		Atliekant rutinos (chronometrinius) tyrimus rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. Vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. Analizatorius turi išduoti patikimą rezultatą, reakcijos metu susidarius tiek normalios, tiek ir silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais)
8	Reagentų ir matavimo laikmenų valdymas		Būtinas funkcionalumas: / - reagentų patalpinimas į bet kurią reagentų talpos poziciją / - daugiau nei vieno tos pačios rūšies reagento buteliuko patalpinimas, užtikrinantis nenutrūkstamą ištyrimo procesą / - pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir vartotojo informavimas apie jų trūkumą.
9	Vienkartinės matavimo laikmenos		Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatoriaus gamintojo, kiekvienos pakuotės serijos Nr. identifikuojamas brūkšninio kodo pagalba, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po 800 vnt.
10	Duomenų atsekamumas		Privalomas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis ne mažiau , kaip šiuos parametrus: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kalibracijos duomenis, kontrolinių medžiagų duomenis
11	Komplektacija ir pajungimas į LIS		Turi būti spausdintuvas, monitorius, srovės/įtampos stabilizatorius, analizatoriaus pajungimas į LIS.
12	programinės įrangos privalomi funkcionalumai		1.Programinė įranga turi leisti perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų užsakymus, tyrimų atsakymus, kokybės kontrolės duomenis, tyrimų atlikimo laiką, operatoriaus ID. 2. Būtina archyvuoti visus pacientų tyrimų rezultatus, kokybės kontrolės rezultatus, kalibravimo duomenis, techninės priežiūros duomenis, operatorių prisijungimo duomenis ne mažiau kaip 5 metų laikotarpiu. 3. Automatinio pamatinių biologinių verčių ribų apskaičiavimas iš archyvo pagal laboratorijos nustatytus kriterijus. 4. Automatinis rezultatų kompleksinės ir išplėstinės neapibrėžties skaičiavimas. 5. Westgard-o taisyklių taikymas vidinės kokybės kontrolės grafikuose. 6. Automatinio tyrimo atsakymo techninis validavimas vadovaujantis laboratorijos nustatytomis taisyklėmis. 7. Atsikartojamumo, atkūriamumo apskaičiavimas.
13	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)		Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
14	Analizatoriaus jungtys		Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
15	Integravimo darbai		Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
16	CE sertifikatas		Būtina
17	Ne senesni negu 3 metai nuo pagaminimo datos		Būtina
18	Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą		Būtina

140.3 REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM KREŠĖJIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI (1VNT.) PANAUDAI

Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatoriaus duomenys		Analizatoriaus tipas, modelis, gamintojas
2	Analizatoriaus tipas		Automatinis krešėjimo sistemos analizatorius
3	Matavimo principai		1. Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, leidžiantis išmatuoti normalias, lipemines, hemolizuotas, drumstas plazmas be papildomų procedūrų / 2. Kolorimetrinis / 3. Imunoturbidimetrinis
4	Tiriamieji mėginiai		Atliekant rutinos (chronometrinius) tyrimus, analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius, drumstus. / Būtina funkcija - mėginį pervesti į skubaus mėginio statusą nelaukiant tyrimų ciklo pabaigos ir jį ištirti. / Būtinas automatinis mėginio praskiedimas. / Mėginių talpa: ne mažiau 20 vietų
5	Matavimo sistema		Atliekant rutinos (chronometrinius) tyrimus rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. / Vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. / Analizatorius turi išduoti patikimą rezultatą, reakcijos metu susidarius tiek normalios, tiek ir silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais)
6	Reagentų ir matavimo laikmenų valdymas		Būtinas funkcionalumas:- reagentų patalpinimas į bet kurią reagentų talpos poziciją- daugiau nei vieno tos pačios rūšies reagento buteliuko patalpinimas, užtikrinantis nenutrūkstamą ištyrimo procesą- pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir vartotojo informavimas apie jų trūkumą.
7	Vienkartinės matavimo laikmenos		Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatoriaus gamintojo, kiekvienos pakuotės serijos Nr. identifikuojamas brūkšninio kodo pagalba, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po 200 vnt.
8	Duomenų atsekamumas		Privalomas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis ne mažiau , kaip šiuos parametrus: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kalibracijos duomenis, kontrolinių medžiagų duomenis.
9	Komplektacija		Turi būti spausdintuvas, monitorius, srovės/įtampos stabilizatorius,
10	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)		Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
11	Analizatoriaus jungtys		Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
12	Integravimo darbai		Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
13	CE sertifikatas		Būtina
14	Ne senesni negu 3 metai nuo pagaminimo datos		Būtina
15	Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą		Būtina

140.4 REIKALAVIMAI PUSIAU AUTOMATINIAM KREŠĖJIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI (2 vnt)

Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Prietaiso apibūdinimas		Pusiau automatinis krešėjimo sistemos analizatorius
2	Matavimo principas		Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, užtikrinantis normalių, hemolizuotų, ikterinių, lipeminių, drumstų plazmų ištyrimą be papildomų procedūrų bei silpnų krešulių detekciją.
3	Prietaiso našumas		Ne mažiau 4 matavimo kanalų
4	Inkubacijos zona		Turi būti integruotas sauso oro inkubatorius (37oC), kurio talpa ne mažiau 16 vietų (neskaitant matavimo kanalų)
5	Tiriamieji mėginiai		analizatorius turi patikimai ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius,
6	Duomenų atsekamumas		Analizatoriuje turi būti galimybė įvesti ne mažiau, kaip šiuos parametrus: paciento identifikacijos numerį, reagento serijos numerį, kalibracinės kreivės duomenis, automatiškai fiksuoti tyrimo/tyrimų serijos pradžios ir pabaigos laiką.
7	Komplektacija		Turi būti analizatoriaus valdomas šildomas (37oC) daugiafunkcinis dozatorius, integruotas spausdintuvas
8	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)		Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
9	Analizatoriaus jungtys		Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
10	Integravimo darbai		Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
11	CE sertifikatas		Būtina
12	Ne senesni negu 3 metai nuo pagaminimo datos		Būtina
13	Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą		Būtina

141. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ ANTIAGREGANTŲ POVEIKIO NUSTATYMUI PORTATYVINIU ANALIZATORIUMI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 141.1. ir 141.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

141.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės antiagregantų poveikio nustatymui (______________________________)

Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aspirino poveikio nustatymas	Būtina: vidinė kontrolė kasetėje, kliniškai nustatyta slenkstinė vertė	100
1.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.	Klopidogrelio ir kitų antiagregantų veikiančių į P2Y12 receptorius poveikio nustatymas	Būtina: vidinė kontrolė kasetėje, kliniškai validuotas terapinis langas (pateikti studijų pavadinimus ir apimtis), trombocitų inhibicijos procento įvertinimas	100
2.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.	Kitos eksploatacinės papildomos priemonės, reikalingos mėginiui paimti
4.	Kitos eksploatacinės papildomos priemonės, reikalingos tyrimams atlikti
5.	Kitos papildomos priemonės, reikalingos prietaisų eksploatavimui ir techninei priežiūrai

	141 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo. Jei siūlomas lygiavertis analizatorius, reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti siūlomų analizatorių gamintojų arba su prietaiso gamintojo patvirtintais klinikiniais analitiniais validacijos ir adaptacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti.
3. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Visos siūlomos prekės (reagentai, matavimo laikmenos, kontrolinė medžiaga) turi būti prietaiso gamintojo arba su prietaiso gamintojo pateiktais klinikiniais analitiniais validacijos ir adaptacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus.
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų, kontrolinių, kalbibracinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

141.2. REIKALAVIMAI ANTIAGREGANTŲ POVEIKIO NUSTATYMUI PORTATYVINIAM ANALIZATORIUI
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatoriaus pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas
2	Sistemos tipas	Automatinis analizatorius antiagregantų poveikio nustatymui
2	Matavimo principas	Šviesos transmisijos agregometrijos metodas
4	Matavimo kanalų skaičius	Vienas
5	Tyrimų spektras	1. Aspirino tipo antiagregantų poveikio nustatymas
		2. ADP receptoriaus P2Y12 slopinimo klopidogreliu nustatymas
		3. IIb/IIIa inhibitorių antiagregantų poveikio nustatymas
6	Tiriamieji mėginiai	Pilnas kraujas uždaruose vakuuminiuose mėgintuvėliuose
7	Tyrimo procedūra	Mėginiai turi būti tiriami tiesiai iš mėgintuvėlio, be papildomų mėginio paruošimo ar reagentų pipetavimo procedūrų
8	Matavimo trukmė	Matavimo analizatoriuje trukmė ne ilgiau kaip 5 min
9	Galimybė prijungti spausdintuvą	Būtina
10	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
11	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
12	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
13	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privaloma
142 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS SAUSOS CHEMIJOS TYRIMŲ POCT ANALIZATORIUI pateikiamam analizatoriui pagal panaudą
142.1. Reagentai bei papildomos priemonės sausos chemijos tyrimų POCT analizatoriui (2 vnt.)

Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gripo virusas Influenza A&B	Kokybinis, parodantis abiejų tipų viruso buvimą atskirai, mėginio tipas nosies landų sekretas, atlikimo laikas ne daugiau 15 min.	2000
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
142.1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Jei kokybės kontrolei sunaudojamas reagentas, tiekėjas privalo papildomai priskaičiuoti reagentų/tyrimų kiekį kokybės kontrolei atlikti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 18 mėnesių nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

142.2 REIKALAVIMAI SAUSOS CHEMIJOS TYRIMŲ POCT ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo:

Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.	Naujas analizatorius – 2 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2.	Analizatoriaus paskirtis ir apibūdinimas		Kompaktiškas analizatorius Influenza A&B ir kt. nustatymui.
4.	Matavimo metodas		Magnetinė imunochromatografija
7.	Tyrimo atlikimo laikas		Ne daugiau kaip: - 15 min.
8.	Rezultato įvertinimo laikas		Ne daugiau kaip 2 sekundės
9	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)		Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
10	Analizatoriaus jungtys		Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
11	Integravimo darbai		Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
12	Integruotas terminis spausdintuvas		Būtina
13	Reagentų tipas		Visos tyrimui atlikti reikalingos priemonės (kapiliarai, kasetės ar kt.) supakuotos komplektacijoje ir užsakomos pagal poreikį
14	Kalibracija		Kasdieninė kalibracija atliekama specialios daugkartinės kasdieninės kontrolinės kortelės pagalba
15	Valdymas spalvotu lietimui jautriu LCD ekranu		Būtina
16	Ekrano įstrižainė ir raiška		Ne prasčiau nei 17 cm ir 800*480
17	Ekrano raiška		Ne prasčiau nei 800*480
18	USB jungtys		Ne mažiau nei 4
19	Analizatoriaus atmintis		Ne mažiau 10000 pacientų rezultatų
20	Portatyvus, galimybė naudoti su baterijomis		Būtina
20	Lengvai pernešamas, svoris		Ne daugiau 2 kg
21	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams		Būtina
22	CE sertifikatas		Būtina
23	Nemokamas garantinis laikotarpis		Visą sutarties laikotarpį

143 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PAILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTAM ŠLAPIMO TYRIMUI SU ANALIZATORIAIS PANAUDAI
143.1 Reagentai ir papildomos priemonės automatiniam šlapimo tyrimų analizatoriams pagal panaudą 3 vnt. NE SENESNI KAIP 3 METAI NUO PAGAMINIMO DATOS

Vertinamas tik visas pasiūlymas, atitinkantis visus kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
	Reagentai ir papildomos priemonės automatiniam šlapimo tyrimų analizatoriui pagal panaudą ( 3 analizatoriai skirtingais veiklos adresais, kai nėra galimybės naudoti kasdieninei vidaus kokybėsa kontrolę tą pačią kontrolinės medžiagos pakuotę)
1	Reagentai šlapimo tyrimams	10parametrų. Matavimo ribos: Kraujas: neigiamas - 250 Ery/µL; Urobilinogenas: norma – 200 µmol/L; Bilirubinas: neigiamas - 70µmol/L; Proteinas: neigiamas - 5 g/L; Nitritai: neigiamas - teigiamas; Ketonai: neigiamas - 30 mmol/L; Gliukozė: neigiamas - 27,8 mmol/L; pH: 5-9; Santykinis tankis: 1,000-1,030; Leukocitai: neigiamas - 500Leu/µL;	70000
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
2	Mikroalbuminas/kreatininas	pakuotėje ne daugiau 25 juostelės	500
143.1 pirkimo dalies bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

143.2 REIKALAVIMAI ANALIZATORIUI

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Tipas		Automatinis šlapimo analizatorius, ne senesnis negu 3 metai nuo pagaminimo datos.
2	Atmintis		ne mažiau 500 mėginių matavimų ir 20 kalibracijos duomenų
3	Vartotojo sąsaja		lietimui jautrus ekranas, ne mažiau 10 cm įstrižainės
4	Jungtys		turi būti USB, RS232, PS/2
5	Mėginio įvedimas		Barkodų skaitytuvu ir ekrane
6	Kalibracija		Vidinė automatinė
7	Šviesos šaltinis		LED, ne mažiau 4 bangų ilgių
8	Mikroskopavimas		Analizatorius turi nurodyti, kuriuos mėginius privaloma papildomai mikroskopuoti. Galimybė analizatoriuje prie tyrimo rezultato įvesti mikroskopavimo rezultatus (ne mažiau 10 skirtingų parametrų)
9	Mėginio skaidrumas, spalva		Galimybė nurodyti ir atspausdinti šlapimo mėginio skaidrumą ir spalvą lietuvių kalba
10	Tiriamų parametrų skaičius		Ne mažiau nei 10 parametrų juostelės
11	Rezultatai		Turi būti nurodomi SI sistemos vienetais ir +/- sistemoje
12	Rezultatų pateikimas		Atspausdinant integruotu terminiu spausdintuvu ir perduodamas į LIS
13	Kokybės kontrolė		2 lygių, skysta, paruošta naudoti
14	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)		Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
15	Analizatoriaus jungtys		Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
16	Integravimo darbai		Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
17	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC		Būtina
18	Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą		Būtina

144. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ AUTOMATINIAM ŠLAPIMO BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI (atliekant vienu iš įstaigoje turimu Urisys 1100 (arba lygiaverčiu) ir kitu prietaisu pagal panaudą) (adresu Hipodromo g. 13)
	Šlapimo analizatoriai, siūlomi panaudai, turi atitikti 144.1. , 144.2. ir 144.3. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

144.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės pusiau automatiniam šlapimo biocheminiam analizatoriui (1 + 1 vnt.) (______________________________)

Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Šlapimo tyrimo juostelės privalo tikti abiems siūlomiems analizatoriams.
1.	Šlapimo tyrimas / (10 parametrų: gliukozė, urobilinogenas, ketonai, santykinis tankis, kraujas (eritrocitai), pH, baltymas, leukocitai, nitritai, bilirubinas.)	Tyrimo rezultatų (įsk. eritrocitų – 10 ERY/μl ir gliukozės) neįtakoja askorbo rūgštis - iki 750 mg/l koncentracijos.	50000
1.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
	144 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Reagentai, kalibracinės, kontrolinės ir kitos pagalbinės priemonės tyrimui atlikti abiem analizatoriais turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
4. Reagentų, kontrolinių, kalibibracinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

144.2. REIKALAVIMAI PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)	Analizatorius turi būti ne senesnis nei 3 metai iki pasiūlymo pateikimo datos. Šiuo analizatoriumi bus atliekami 90 proc. visų šlapimo tyrimų.
2	Sistemos tipas	Pusiau automatinis šlapimo analizatorius
3	Komplektacija	Komplektuojamas su šlapimo nuosėdų terminalu. Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis.
4	Našumas	Ne mažiau 100 testų/val.
5	Reagentų papildymas	Nuolatinis juostelių papildymas
6	Mėginių įvedimas	Mėginio ID įvedimas - per lietimui jautrų ekraną, iš LIS arba brūkšninių kodų skaitytuvu
7	Mėginių brūkšninių kodų skaitymas	Būtina
8	Rezultatų žymėjimas	Vartotojas pats gali pasirinkti, kada rezultatas turėtų būti pažymėtas vėliavėle
9	Spausdintuvas	Integruotas terminis spausdintuvas
10	Brūkšninių kodų tipai	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
11	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
12	Programinė įranga	Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis. Privalomas personalo apmokymas.
13	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
14	Analizatoriaus jungtys	Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
15	Integravimo darbai	Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
16	Nemokama analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys panaudos sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
17	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
18	Nuotolinis analizatoriaus valdymas	Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus nuotoliniu būdu (internetu)
19	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privalomas

144.3. REIKALAVIMAI PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)	Įstaigoje turimam savam prietaisui Urisys 1100 arba siūlyti alternatyvų pietaisą panaudai, kuris privalėtų būti ne senesnis nei 3 metai iki pasiūlymo pateikimo datos. Šiuo analizatoriumi bus atliekami 5-10 proc. visų šlapimo tyrimų.
2	Sistemos tipas	Pusiau automatinis šlapimo analizatorius
3	Našumas	Ne mažiau 50 testų/val.
4	Mėginių įvedimas	Mėginio ID įvedimas - rankinis, per lietimui jautrų ekraną, iš LIS arba brūkšninių kodų skaitytuvu
5	Galimybė prisijungti prie brūkšninio kodo ir klaviatūros skaitytuvą.	Būtina
6	Spausdintuvas	Integruotas terminis spausdintuvas
7	Prietaiso atmintyje išsaugoma ne mažiau 100 rezultatų, rezultatų paieška atmintyje pagal ID	Būtina
8	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
9	Programinė įranga	Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. Privalomas personalo apmokymas.
10	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys panaudos sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
11	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privalomas

145. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ AUTOMATINEI ŠLAPIMO DALELIŲ (MIKROSKOPIJOS) ANALIZAVIMO SISTEMAI (adresu Hipodromo g. 13)
	Šlapimo analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 145.1. ir 145.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

145.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės automatinei šlapimo dalelių (MIKROSKOPIJOS) analizavimo sistemai (______________________________)

Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Automatizuotas mikroskopinis šlapimo tyrimas	Automatinė mikroskopijos programinė įranga turi klasifikuoti šlapime esančias daleles pagal dydį, formą, kontrastą ir tekstūrą ne mažiau kaip į 12 kategorijų	15000
1.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
	145 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Reagentai, kalibracinės, kontrolinės ir kitos pagalbinės priemonės tyrimui atlikti abiem analizatoriais turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei kitas pagalbines priemones (skiediklius, ploviklius ir kt.), būtinas pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus bei atsižvelgiant į reagentų ir naudojamų priemonių stabilumus, atidarius pakuotes. Turi būti pateikta pakuotės fasuotė.
3. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
5. Reagentų, kontrolinių, kalibibracinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
6. Prašome nurodyti išsamią vieno tyrimo kainos skaičiavimo metodiką, jei į kainos skaičiavimą būtų įtraukiamos papildomos neįvardytos išlaidos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

145.2. REIKALAVIMAI AUTOMATINEI ŠLAPIMO DALELIŲ (MIKROSKOPIJOS) ANALIZAVIMO SISTEMAI
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)	Analizatorius turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 3 metus nuo pagaminimo datos.
2	Sistemos tipas	Automatizuotai atlikti šlapimo natyvinio (ne centrifuguoto) šlapimo mikroskopinį tyrimą
3	Automatinė mikroskopijos programinė įranga turi klasifikuoti šlapime esančias daleles pagal dydį, formą, kontrastą ir tekstūrą ne mažiau kaip į 12 kategorijų	Eritrocitai, leukocitai, leukocitų sankaupos, epitelio ląstelės (plokštaus, pereinamojo, inkstinio), cilindrai (hialininiai, vaškiniai, grūdėti), neklasifikuoti cilindrai, bakterijos, grybeliai (tame tarpe pseudohifai), gleivės, spermatozoidai, kristalai
4	Komplektacija	Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi. Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis.
5	Minimalus mėginio kiekis	Ne daugiau kaip 3 ml
6	Matavimui įsiurbiamo mėginio kiekis	Ne daugiau kaip 1 ml
7	Mėginių įvedimas	Mėginio ID įvedimas - rankinis, iš informacinės sistemos arba brūkšninių kodų skaitytuvu
8	Brūkšninių kodų skaitytuvas	Integruotas prietaiso viduje
9	Kokybės kontrolė	Dviejų lygių
10	Kalibracija	Ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį
11	Automatinis mėginio sumaišymas prieš matavimą	Būtina
12	Sistemos techniniai parametrai ir programinė įranga kartu turi būti pajėgūs pateikti operatoriui ląstelių vaizdus, jų dydį ir nurodyti pakitusius eritrocitus	Būtina
13	Dalelių vaizdų redagavimo funkcija	Galimybė perklasifikuoti dalelių vaizdus, pagrįstus operatoriaus sprendimais
14	Brūkšninių kodų tipai	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
15	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
16	Programinė įranga	Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis. Privalomas personalo apmokymas.
17	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
18	Analizatoriaus jungtys	Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
19	Integravimo darbai	Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
20	Nemokama analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys panaudos sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
21	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privalomas

146. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ AUTOMATINIAM BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 146.1. ir 146.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
146.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės biocheminiam analizatoriui (1 + 1 vnt.) (______________________________)

				(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. / Nr.	Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Seruminė geležis (Fe)		1500
1.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.	Magnis (Mg)	Galimybė tirti magnio koncentraciją serume ir šlapime	14400
2.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.	Kalcis (Ca)	Galimybė tirti kalcio koncentraciją serume ir šlapime. Metodas turi nebūti jautrus kontrastinei medžiagai gadolinui ir Mg koncentracijoms iki 10 mmol/l.	2700
3.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4.	Fosforas neorganinis (P)	Galimybė tirti fosforo koncentraciją serume ir šlapime	1000
4.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.	Serumglutamatpirovynuoginė transferazė (GPT/ ALT)	IFCC be PDP metodas	18000
5.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.	Serumglutamatoksalatinė transferazė (GOT/AST)	IFCC be PDP metodas	18000
6.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7.	Gliutamiltransferazė (GGT)	IFCC metodas	12000
7.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8.	Amilazė	Galimybė tirti amilazės koncentraciją serume ir šlapime	1000
8.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
9.	Pankreatinė amilazė	Galimybė tirti amilazės koncentraciją serume ir šlapime	21000
9.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10.	Albuminas	BCG metodas	3500
10.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
11.	Albuminas šlapime (mikroalbuminas)		1200
11.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
12.	Šlapalas	Galimybė tirti šlapalo koncentraciją serume ir šlapime	27900
12.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
13.	Kreatininas	Fermentinis kreatinazės metodas. Galimybė tirti kreatinino koncentraciją serume ir šlapime.	78450
13.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
14.	Gliukozė (seruminė)	GOD/POD arba heksokinazės metodas	84000
14.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
15.	Reumatoidinis faktorius (RF)	Kiekybinis	4100
15.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
16.	Bendroji kreatinkinazė (CK)		2000
16.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
17.	Baltymas likvore ir šlapime		500
17.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
18.	C Reaktyvinis baltymas (CRB)	Kiekybinis	75000
18.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
19.	Antistreptolizinas O (ASO)	Imunoturbidimetrinis	1800
19.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
20.	Bendras baltymas	Biureto	4000
20.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
21.	Šlapimo rūgštis	Urikazė	5000
21.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
22.	Šarminė fosfatazė (ŠF)	IFCC	9000
22.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
23.	Feritinas	Kiekybinis, imunoturbidimetrinis metodas.	1500
23.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
24.	Bilirubinas bendras	Diazo	13500
24.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
25.	Bilirubinas tiesioginis	Diazo	10500
25.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
26.	Cholesterolis (CHOL)		7500
26.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
27.	Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (DTL)	Galima tirti nevalgiusių ir valgiusių žmonių mėginius. Interferencijos su trigliceridais nėra iki atitinkamai 10 mmol/l.	6000
27.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
28.	Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (tiesioginis metodas) (MTL)	Galima tirti nevalgiusių ir valgiusių žmonių mėginius. Tiesioginis homogeninis metodas. Interferencijos su DTL ir trigliceridais nėra iki atitinkamai 2,5 mmol/l ir 20 mmol/l.	6000
28.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
29.	Trigliceridai (TRIG)	GPO/PAP	6000
29.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
30.	Laktatai	LOD/POD	3000
30.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
31.	Laktatdehidrogenazė (LDH)	IFCC/ L-laktatas - piruvatas	500
31.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
32.	Amoniakas		300
32.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
33.	Elektrolitų tyrimai
33.1	Kalis (K)	JSE metodas	109500
33.2.	Natris (Na)	JSE metodas	60000
33.3.	Chloridai (Cl)	JSE metodas	2000
33.4	Litis (Li)	JSE arba fotometrinis metodas	1500
33.5	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
34.	Glikuotas hemoglobinas	DCCT/NGSP ir IFCC	500
34.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
35.	Serumo indeksai : Hemolizės, geltos. lipemijos		3000
35.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
	146 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Reagentai, kalibracinės, kontrolinės ir kitos pagalbinės priemonės tyrimui atlikti abiem analizatoriais turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei kitas pagalbines priemones (skiediklius, ploviklius, mėginių indelius, kiuvetes ir visos kitos, būtinas pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus bei atsižvelgiant į reagentų ir naudojamų priemonių stabilumus, atidarius pakuotes. Turi būti pateikta pakuotės fasuotė (galimų atlikti tyrimų skaičius, pakuotės talpa, stabilumas atidarius, koks kiekis panaudojamas 1 tyrimui atlikti).
3. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų, kontrolinių, kalbibracinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

146.2.REIKALAVIMAI BIOCHEMINIAM AUTOMATINIAM ANALIZATORIUI
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 2 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)	Pagaminti ne seniau kaip prieš tris metus iki pasiūlymų pateikimo datos
2	Sistemos tipas	Pilnai automatiniai klinikinės chemijos (biocheminių) tyrimų analizatoriai
3	Komplektacija	Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi. Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis.
4	Našumas	Ne mažiau 400 testų/val.
5	Mėginių diskas	Ne mažiau 50 pozicijų
6	Reagentai	Reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti po vieną arba du reagentus metodui
7	Reagentų šaldymas	Nepertraukiamas
8	Galimybė dirbant keisti reagentus	Būtina
9	Reagentų stabilumas analizatoriuje	Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau mėnesio
10	Mėginiai	Galima tirti serumą, plazmą, šlapimą, smegenų skystį, natyvinį ir hemolizuotą kraują pirminiuose mėgintuvėliuose ir mėginių indeliuose
11	Mėginio skysčio lygio bei krešulio aptikimas	Būtina
12	Skubių tyrimų atlikimo galimybė (STAT funkcija)	Skubių tyrimų atlikimo galimybė, nestabdant pradėtų procesų
13	Galimybė nuolat išimti ir papildyti mėginius	Būtina
14	Mėginio tūris	Ne daugiau 25 µl
15	Mėginių brūkšninių kodų skaitymas	Būtina
16	Brūkšninių kodų tipai	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
17	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
18	Programinė įranga	Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis. Privalomas personalo apmokymas.
19	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
20	Analizatoriaus jungtys	Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
21	Integravimo darbai	Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
22	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
23	Nuotolinis analizatoriaus valdymas	Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus nuotoliniu būdu (internetu)
24	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
25	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privalomas

147. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ GLIUKOZĖS TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 147.1. ir 147.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

147.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės gliukozės ir laktatų tyrimų sistemos analizatoriui (2 vnt.) (_________________________________)
				(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gliukozės tyrimas		60000
1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
147 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:					0	0
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

147.2. REIKALAVIMAI GLIUKOZĖS TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 2 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)	Analizatoriai turi būti ne senesni nei 3 metai iki pasiūlymo pateikimo dienos
2	Sistemos tipas	Automatinis kapiliarinės gliukozės ir laktatų tyrimų analizatorius su kapiliarų laikikliu, mėginių stovų padėklu ir 4 atsarginiais stovais mėginiams
3	Komplektacija	Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis. Kapiliarinių mėginių maišyklė.
4	Analizatoriaus valdymas	Valdomas lietimui jautriu ekranu
5	Matavimo principas	Gliukozooksidacinis metodas. Enzimatinė – amperometrinė nustatymo technologija. Arba lygiavertis metodas.
6	Matavimo ribos	Ne mažesnės kaip nuo 0,5 mmol/l iki 50 mmol/l
7	Darbas su mėginiu:
8	Tikslumas	Neblogiau nei CV 1,5 %
9	Mėginio tipas ir tūris	Kapiliarinis kraujas, serumas, plazma. Ne daugiau nei 20 µL
10	Paduodamo mėginio talpos ir jų padėklai	Originalūs gamintojo mėginių stoveliai į kuriuos galima įdėti analizatoriaus gamintojo patvirtintus reakcijos indelius (nuo 1,5 ml iki 2,0 ml) su mėginių paėmimo talpomis (kapiliarais ir kt.)
11	Mėginių kiekis analizatoriuje vienu metu	Ne mažiau nei 20 vietų mėginių stovas
12	Skubių tyrimų atlikimo galimybė (STAT funkcija)	Skubių tyrimų atlikimo galimybė, nestabdant pradėtų procesų
13	Oro burbulų nustatymas mėginyje	Būtina
14	Kalibracija	Automatinė
15	Sensoriaus galiojimo laikas	Ne mažiau nei 60 dienų arba, pasiūlyme turi būti pateikiamas/įskaičiuotas sensorių kiekis, priklausomai nuo jų galiojimo laiko analizatoriuje, bei užtikrinantis vidutinį atliekamų tyrimų skaičių per mėnesį.
16	Pilnai uždaras analizatorius apsaugantis operatorių nuo reagentų atviro garavimo.	Būtina. Pilnai uždaras dangtis arba lygiavertis sprendimas, 100% apsaugantis personalą nuo reagentų ir kt. cheminių ir infekuotų medžiagų sąlyčio ir garavimo.
17	Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu	Būtina, arba lygiavertis sprendimas
18	Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas:
19	Saugomi duomenys	Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai (ne mažiau nei 600), kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys
20	Mėginių brūkšninių kodų skaitymas	Būtina
21	Brūkšninių kodų tipai	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
22	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
23	Programinė įranga	Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai (ne mažiau nei 600), kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys. Privalomas personalo apmokymas.
24	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
25	Analizatoriaus jungtys	Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
26	Integravimo darbai	Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
27	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
28	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
29	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privalomas

148. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PORTATYVINIAM GLIUKOZĖS STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 148.1. ir 148.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

148.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės portatyviniam gliukozės stebėjimo prie ligonio lovos matuokliui (_________________________________)
					( pavadinimas)
Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gliukozės tyrimas		6000
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
148 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

148.2. REIKALAVIMAI PORTATYVINIAM GLIUKOZĖS STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)	Analizatorius turi būti naujas, neeksploatuotas
2	Sistemos tipas	Kiekybinis kapiliarinės gliukozės nustatymas
3	Matavimo principas	Elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija arba lygiavertis metodas
4	Matavimo ribos	0,6-35 mmol/ l
5	Naudojami reagentai	Tyrimo juostelės
6	Tyrimo juostelių galiojimo laikas	Ne mažiau 18 mėn., atidarius pakuotę
7	Tyrimo juostelių pakuotės dydis	Ne mažiau 50 vnt.
8	Tyrimų atlikimo galimybė autonominiu režimu	Ne mažiau 100 matavimų iš eilės su vienu pilnu įkrovimu.
9	Gamyklinis kalibravimas	Būtina
10	Ne mažiau 2 lygių kontroliniai tyrimai	Būtina
11	Galimybė užblokuoti darbą analizatoriumi, jei neatlikti kontroliniai tyrimai	Būtina
12	Tyrimo tikslumas	Tikslumas pagal EN ISO 15197 – 99%
13	Mėginio tipas ir tūris	Veninis, kapiliarinis, arterinis kraujo mėginiai. Ne daugiau nei 0,6 µL
14	Mėginio hematokrito ribos	10-65%
15	Testų rezultatų pateikimas	Ne ilgiau nei 5 sek., apie 720 testų per 1 val.
16	Rezultatų standartas pagal IFCC rekomendacijas ir PSO etaloną kraujo plazmoje	Būtina
17	Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas:
18	Analizatoriaus valdymas	Jutiklinis ekranas, vienalytė sistema
19	Mėginių brūkšninių kodų skaitymas	Būtina
20	Brūkšninių kodų tipai	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
21	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
22	Programinė įranga	Būtinas ir prievadas, brūkšninių kodų skaitytuvas, bevielio ryšio prievadas (WLAN). Privalomas personalo apmokymas.
23	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
24	Analizatoriaus jungtys	Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
25	Integravimo darbai	Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
26	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau nei 12 mėn.
27	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
28	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
29	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privalomas

149. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PROKALCITONINO IR C REAKTYVINIO BALTYMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 149.1. ir 149.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

149.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės prokalcitonino ir C reaktyvinio baltymo tyrimų sistemos analizatoriui (_________________________________)
				(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Prokalcitoninas (PCT)	Iš serumo, plazmos. Matavimo ribos ne siauresnės nei 0,25 – 100 ng/ml. Pakuotė ne didesnė nei 10 testų. Testų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 12 mėn.	1500
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.	C reaktyvinis baltymas (CRB)	Iš kapiliarinio kraujo, veninio kraujo, serumo, plazmos. Mėginio kiekis ne daugiau kaip 10 µl. Matavimo ribos ne mažesnės nei 2,5 – 300 mg/l. Pakuotė sudaryta iš mėginio surinkimo kapiliarų, praskiedimo buferių ir individualiai supakuotų testo kasečių. Pageidautinos pakuotės po 25 komplektus. Testų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 18 mėn.	1800
2.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.2	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
149 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

149.2. REIKALAVIMAI PROKALCITONINO IR C REAKTYVINIO BALTYMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius –1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)	Analizatorius turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš tris metus iki pasiūlymų pateikimo datos.
2	Sistemos tipas	Sausos chemijos, pusiau automatinis, mobilus analizatorius kiekybiniam CRB (C reaktyvus baltymas) bei prokalcitonino tyrimui.
3	Matavimo principas	Fluorescencinis metodas. Principas paremtas antigeno-antikūno reakcija ir fluorescencijos technologija.
4	Tyrimo priemonės	Kapiliarinio kraujo, veninio kraujo, serumo ar plazmos surinkimo kapiliaras, praskiedimo buferis ir individualiai supakuota tyrimo kasetė.
5	Matavimo ribos	CRB kapiliariniame kraujyje, veniniame kraujyje, serume ar plazmoje ne mažesnės nei nuo 2,5 iki 300 mg/l
		Prokalcitonino serume ar plazmoje ne mažesnės nei nuo 0,25 iki 100 ng/mL
6	Mėginys tyrimui	Kapiliarinis kraujas, veninis kraujas, serumas, plazma
7	Mėginio tūris	Ne daugiau kaip 10 µl veninio ar kapiliarinio kraujo, serumo, plazmos CRB tyrimui ir ne daugiau nei 150 µl serumo, plazmos prokalcitonino tyrimui.
8	Analizatoriuje įmontuotas laikmatis, tyrimo trukmės sekimui	Būtina
9	Temperatūros jutiklis	Būtina
10	Analizatoriaus miego (energijos taupymo) rėžimas	Būtina
11	Tyrimą atliekančio laboratorijos darbuotojo duomenų suvedimas	Būtina
12	Galimybė naudoti su baterijomis	Būtina
13	Automatinė analizatoriaus savitikra kaskart įjungiant prietaisą	Būtina
14	Galimybė prijungti klaviatūrą	Būtina
15	Galimybė suvesti kokybės kontrolės duomenis (LOT, galiojimo laiką, lygį) brūkšninio kodų skaitytuvo pagalba	Būtina
16	Kokybės kontrolės rezultatų grafinis atvaizdavimas	Būtina
17	Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu	Būtina
18	Saugomi duomenys	Paciento testai – ne mažiau nei 1000 rezultatų
		Sistemos tikrinimo testų rezultatai ne mažiau nei 500 rezultatų
		Kontrolės medžiagų testų rezultatai ne mažiau nei 1000 rezultatų
19	Galimybė papildomai duomenis kaupti SD kortelėje	Būtina
20	Galimybė duomenis perduoti į sistemą wi-fi, bluethooth ryšiais	Būtina
21	Analizatoriaus valdymas	Lietimui jautriu spalvotu ekranu
22	Mėginių brūkšninių kodų skaitymas	Būtina
23	Brūkšninių kodų tipai	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
24	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
25	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
26	Analizatoriaus jungtys	Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
27	Integravimo darbai	Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
28	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
29	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
30	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privalomas

150. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ POCT pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI ( adresu Miško g. 27, Kaunas)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 150.1. ir 150.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
150.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės POCT pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų tyrimų sistemos analizatoriui (______________________________)

				(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, Hb	Ne daugiau kaip 25 tyrimų pakuotėje (reagentai supakuoti kasetėmis, viena kasetė – vienas tyrimas)	1200
1.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2	Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, Hb, Na+, K+, Ca++	Ne daugiau kaip 25 tyrimų pakuotėje (reagentai supakuoti kasetėmis, viena kasetė – vienas tyrimas)	600
2.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.2	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.	Mėginio paėmimo priemonės	Kapiliarai, heparinizuoti sausu, elektrolitams (K, Na, Ca) subalansuotu heparinu	900
3.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.2	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
150 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
5. Reagentų, kontrolinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

150.2. REIKALAVIMAI POCT pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)
2	Sistemos tipas	Kasetinis (viena kasetė – vienas tyrimas, portatyvus kompaktiškas analizatorius, tinkamas tyrimams prie ligonio lovos atlikti
3	Matuojami parametrai	pH – ne mažesnės ribos, kaip 6,6 -7,8 pH vnt. / pCO2 – ne mažesnės ribos, kaip 10-200 mm Hg / pO2 – ne mažesnės ribos, kaip 10-700 mm Hg / Hb - ne mažesnės ribos, kaip 50-250 g/L / Na+ - ne mažesnės ribos, kaip 100 - 180 mmol/L / K+ - ne mažesnės ribos, kaip 0,8 - 10 mmol/L / Ca - ne mažesnės ribos, kaip 0,2 – 3,0 mmol/L
4	Matavimo metodas	Optinės fluorescencijos
5	Darbo principas	Reagentai supakuoti kasetėmis (viena kasetė – vienas tyrimas)
6	Mėginių tipai	Galimybė tirti kraują, plazmą ar serumą
7	Mėginio padavimas į aparatą	Galimybė paduoti švirkštu arba kapiliaru.
		Būtina automatinė mėginio aspiracija (esant nepakankamam mėginio kiekiui)
8	Mėginio sušildymo galimybė	Būtina, iki žmogaus kūno temperatūros
9	Mėginio tūris	Ne didesnis nei 125 μL
10	Nėra keičiamų elektrodų	Būtina
11	Greitas mėginio pamatavimo laikas	Ne ilgiau nei 120 s
12	Analizatoriaus valdymas	Valdomas lietimui jautriu spalvotu ekranu
13	Galimybė aparatą nešioti	Aparatas turi būti portatyvus, t.y. turėti rankeną, vidinę bateriją, kalibracinių dujų balionėlis turi būti patalpintas pačiame aparate
14	Galimybė įvesti šiuos duomenis	1. Operatoriaus ID / 2. Paciento ID / 3. Paciento kūno temperatūra / 4. Paciento gimimo data / 5. Paciento lytis / 6. Mėginio paėmimo vieta / 7. Mėginio tipas
15	Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu	Būtina
16	Papildoma komplektacija	Su daugkartinio naudojimo kontrolės kasetėmis, daugkartine kalibracine kasete, kalibracinių dujų balionėliu.
17	Brūkšninių kodų skaitymas	Privalomas, integruotas
18	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
19	Programinė įranga	Turi būti saugomi pacientų tyrimų ir kokybės kontrolės rezultatai.
20	Nemokama analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys panaudos sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
21	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
22	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privalomas

151. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ GLIKOZILINTO HEMOGLOBINO NUSTATYMUI AUTOMATINIUI ANALIZATORIUI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 151.1. ir 151.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

151.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės glikozilinto hemoglobino nustatymui automatiniu analizatoriumi (1 vnt.) (_________________________________)
				(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Glikozilintas hemoglobinas (HBA1C)	Atsakymai turi būti pateikiami NGSP % ir IFCC mmol/l. Metodas nejautrus HbF koncentracijai iki 10%. Atidaryta reagentų pakuotė turi galioti ne trumpesnį laiką kaip 3 mėn. arba kiekvienas testas įpakuotas izoliuotai.	3500
1.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
151 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

151.2. REIKALAVIMAI GLIKOZILINTO HEMOGLOBINO NUSTATYMUI AUTOMATINIUI ANALIZATORIUI
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)	Analizatorius turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš tris metus iki pasiūlymų pateikimo datos.
2	Sistemos tipas	Automatiniam glikozilinto hemoglobino nustatymui diabeto monitoringui
3	Analizatoriaus valdymas	Pageidautina lietimui jautriu ekranu ar lygiaverčiu
4	Darbas su mėginiu:
5	Tikslumas	CV < 5 %
6	Mėginio tipas	Kraujas su EDTA. Pageidautina tyrimo atlikimui be papildomo mėginio paruošimo, tiesiogiai iš vakuminio mėgintuvėlio su EDTA.
7	Reagentų sistema	Pageidautina reagentų pakuotė ne daugiau 50 tyrimų. Atidaryta reagentų pakuotė turi galioti ne trumpesnį laiką kaip 3 mėn. arba kiekvienas testas turi būti įpakuotas izoliuotai.
8	Integruota kokybės kontrolės savipatikros sistema	Būtina
9	Rezultatų pateikimas: procentais arba mmol/mol. Galimybė atspausdinti HbA1C tyrimo rezultatą.	Būtina
10	Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas:
11	Analizatoriaus valdymas	Lietimui jautriu ekranu
12	Mėginių brūkšninių kodų skaitymas (integruotu ar išoriniu brūkšninio kodo skaitytuvu)	Būtina
13	Brūkšninių kodų tipai	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
14	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
15	Programinė įranga	Turi būti saugomi pacientų tyrimų ir kokybės kontrolės rezultatai.
16	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
17	Analizatoriaus jungtys	Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
18	Integravimo darbai	Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
19	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
20	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
20	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privalomas

152. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PORTATYVINIAM GLIUKOZĖS STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI (arba lygiaverčiui) (adresu Vytauto g. 63, Garliava, Kauno raj.)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 152.1. ir 152.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

152.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės portatyviniam gliukozės stebėjimo prie ligonio lovos matuokliui (3 vnt.) (_________________________________)

Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gliukozės tyrimas	Testų galiojimas kuo ilgesnis, ne mažiau 12 mėn. Pakuotė ne didesnė 50 testų.	4000
1.1.	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
152 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

152.2. REIKALAVIMAI PORTATYVINIAM GLIUKOZĖS STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI (arba lygiaverčiui)
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 3 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)	Siūlomi panaudai analizatoriai turi būti nauji, neeksploatuoti
2	Sistemos tipas	Kiekybinis kapiliarinės gliukozės nustatymas
3	Matavimo principas	Gliukozės dehidrogenazė su flavino adenino dinukleotidu (GDH-FAD) arba lygiavertis metodas
4	Gamyklinis kalibravimas	Būtina
5	Kontrolė	Kokybės kontrolės tirpalas – ne mažiau 2 lygių.

6	Tyrimo patikimumas	Eliminuoja į hematokrito, maltozės, trigliceridų kiekio, dalinio deguonies slėgio (pO2) kraujyje įtaką rezultatų tikslumui.
7.	Mėginio tipas ir kiekis	Kapiliarinis, veninis ar arterinis bendras kraujas. Kiekis 0,3 µL bendro kraujo.
7	Mėginio paėmimas	Biosensorinė juostelė pati pritraukia reikiamą kraujo kiekį.
	Testų juostelių galiojimas	Ne mažiau nei 12 mėn.
8	Kokybės standartas	Atitinka naujausią ISO 15197:2013 tarptautinį kokybės standartą.
13.	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
9	Programinė įranga	Turi būti saugomi pacientų tyrimų ir kokybės kontrolės rezultatai. Privalomas personalo apmokymas.
10	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau nei 12 mėn.
11	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
17.	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
12	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privalomas

153. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PORTATYVINIAM GLIUKOZĖS IR KETONŲ KIEKIO STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIAMS (arba lygiaverčiams) (adresu Miško g. 27, Kaunas ir J.Zikaro g. 14, Kačerginė, Kauno raj.)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 153.1. ir 153.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

153.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės portatyviniam gliukozės ir ketonų kiekio stebėjimo prie ligonio lovos matuokliui ( 3 vnt.) (_________________________________)

Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ketonų tyrimas	Pakuotėje ne daugiau 50 testų. Kiekvienas testas supakuotas askirai.	1500
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.	Gliukozės tyrimas	Pakuotėje ne daugiau 100 testų. Kiekvienas testas supakuotas askirai. Galima tirti naujagimių kraują.	4000
2.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.2	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
153 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

153.2. REIKALAVIMAI PORTATYVINIAM GLIUKOZĖS IR KETONŲ KIEKIO STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIAMS (arba lygiaverčiui)
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 3 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)	Siūlomi panaudai analizatoriai turi būti nauji, neeksploatuoti
2	Sistemos tipas	Kiekybinis kapiliarinės gliukozės ir ketonų nustatymas
3	Matavimo principas	Gliukozės dehidrogenazė su NAD (kraujo gliukozės tyrimui) arba lygiavertis metodas
4	Matavimo ribos	1,1 iki 27,8 mmol/l. Jei gliukozės koncentracija mažesnė arba didesnė už ribinę turi būti perspėjamieji ženklai ekrane.
5	Matavimo laikas	≤ 5 s
6	Kalibracija	Vieno (veiksmo) žingsnio kalibracija
7	Kontrolė	ne mažiau dviejų lygių specifiniai kontroliniai tirpalai
		Primena, kad reikia atlikti kokybės kontrolės testą. Priminimo dažnumas gali būti pritaikomas pagal įstaigos poreikius.
8	Tyrimo patikimumas	Nereaguoja į naudojamus medikamentus.
9	Mėginio tipas ir kiekis	Kapiliarinis, veninis, arterinis ir naujagimių kraujas (gliukozei). Kiekis ≤ 0,6 µL bendro kraujo
11	Mėginio paėmimas	Tyrimas automatiškai startuoja tik tada, kai ant juostelės patenka pakankamas kraujo kiekis
12	Testinės juostelės saugumas ir galiojimo pratęsimas	Kiekviena tyrimo juostelė įpakuota atskirame saugiame folijos dėkle
13	Galimybė atspausdinti tyrimo rezultatą.	Būtina
14	Maitinimas	Du CR 2032 ličio plokšti maitinimo elementai. Elementų veikimo trukmė – apytiksliai 3000 tyrimų
15	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
16	Programinė įranga	1000 įrašų, įskaitant gliukozės kiekio kraujyje, ketonų kiekio kraujyje ir kontrolinio tirpalo matavimų rezultatus bei kitą informaciją. Kokybės kontrolių detalios ataskaitos spausdinimas.
17	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau nei 12 mėn.
18	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
19	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
20	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privalomas

154. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PORTATYVINIAM LAKTATŲ KIEKIO STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI, ATLIEKANT ĮSTAIGOJE TURIMU "LAKTATE PRO 2" (arba lygiaverčiu) (adresu Miško g. 27, Kaunas)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 154.1. ir 154.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

154.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės portatyviniam laktatų kiekio stebėjimo prie ligonio lovos matuokliui (1 vnt.) (_________________________________)

Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Laktatų tyrimas	Kapiliarinio kraujo mėginyje. Kiekvienas testas supakuotas askirai.	600
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
154 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

154.2. REIKALAVIMAI PORTATYVINIAM LAKTATŲ KIEKIO STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI, ATLIEKANT ĮSTAIGOJE TURIMU "LAKTATE PRO 2"(arba lygiaverčiu)
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)	Siūlomi panaudai analizatoriai turi būti nauji, neeksploatuoti
2	Sistemos tipas	Kiekybinis laktatų kiekio nustatymas kapiliariniame kraujyje
3	Matavimo principas	Laktato oksidazės(LOD) / arba lygiavertis metodas
4	Matavimo ribos	0,5 – 25,0 mmol/l
5	Matavimo laikas	≤ 15 s
6	Gamyklinis kalibravimas	Būtina
7	Kontrolė	Kokybės kontrolės tirpalai – ne mažiau 2 lygių.
8	Tikslumas	CV ≤ 3.30 %
9	Testinės juostelės saugumas ir galiojimo pratęsimas	Kiekviena tyrimo juostelė įpakuota atskirame saugiame folijos dėkle arba juostelės pakuojamos sandariose dėžutėse ne daugiau kaip po 25 vnt. Galiojimas pageidautina būtų ilgesnis nei 6 mėn.
10	Tyrimo patikimumas	Tyrimo turi neįtakoti hipoksija (deguonies trūkumas audiniuose).
11	Mėginio tipas ir kiekis	Kapiliarinis ir veninis kraujas. Kiekis ≤ 0,3 µL bendro kraujo.
12	Galimybė atspausdinti tyrimo rezultatą.	Būtina
13	Maitinimas	Su maitinimo elementais, veikimo trukmė apytiksliai 1000 tyrimų.
14	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
15	Programinė įranga	Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai (ne mažiau 300 paskutinių tyrimų su atlikimo data ir laiku), kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys. B8tinas personalo apmokymas.
16	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau nei 12 mėn.
17	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
18	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
19	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privalomas

155. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJOS ANALIZATORIUMI (2 vnt.) (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 155.1. 155.2. ir 155.3. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

155.1. Reagentai bei papildomos priemonės hematologinių tyrimų 5 dalių leukocitų diferenciacijos analizatoriumi (1 + 1 vnt.) (__________________________)
					(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. / Nr.	Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bendras hematologinis kraujo tyrimas su 5 dalių leukocitų diferenciacija (su retikuliocitais)	14.2. priede pateiktam analizatoriui. Parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT,P-LCR, P-LCC, MONO (#, %), / LYMPH (#, %), / EOS (#, %), / NEUT (#, %), / BASO (#, %), / IG (#, %) / RET (#, %), IRF, LFR, MFR, HFR, NRBC (#, %)	400
1.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.	Bendras hematologinis kraujo tyrimas su 5 dalių leukocitų diferenciacija (be retikuliocitų)	14.2. priede pateiktam analizatoriui (viso bus atliekama iki 90 proc. hematologinių tyrimų). Parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT,P-LCR, P-LCC, MONO (#, %), / LYMPH (#, %), / EOS (#, %), / NEUT (#, %), / BASO (#, %), / IG (#, %)	112500
2.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.2	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.	Kūno skysčių automatizuotas hematologinis tyrimas	14.2. priede pateiktam analizatoriui. Parametrai: WBC, RBC, mononuklearinių ląstelių liekis (#, %), polimorfonuklearinių ląstelių kiekis (#, %). Siūlomas analizatorius turi kiekybiškai išmatuoti aukštos fuorescencijos ląstelių (makrofaginės, mazotelinės, auglio ląstelės) skaičių.	1800
3.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.2	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4.	Bendras hematologinis kraujo tyrimas su 5 dalių leukocitų diferenciacija	14.3. priede pateiktam analizatoriui (viso bus atliekama iki 10 proc. hematologinių tyrimų). Parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT, MONO (#, %), / LYMPH (#, %), / EOS (#, %), / NEUT (#, %), / BASO (#, %), ALY (atipiniai limfocitai)(#, %) arba lygiavertis, LIC (didelės nesubrendusios ląstelės) (#, %) arba lygiavertis	12500
4.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4.2	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
	155 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Reagentai, kontrolinės ir kitos pagalbinės priemonės tyrimui atlikti abiem analizatoriais turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas pagalbines priemones (skiediklius, ploviklius, mėginių indelius, kiuvetes ir visos kitos, būtinas pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus bei atsižvelgiant į reagentų ir naudojamų priemonių stabilumus, atidarius pakuotes. Turi būti pateikta pakuotės fasuotė (galimų atlikti tyrimų skaičius, pakuotės talpa, stabilumas atidarius, koks kiekis panaudojamas 1 tyrimui atlikti).
3. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
5. Reagentų, kontrolinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

155.2. REIKALAVIMAI HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJOS ANALIZATORIUI
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)	Analizatorius turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš tris metus iki pasiūlymų pateikimo datos. Pagrindinis hematologinių tyrimų prietaisas, kuriuo bus atliekama iki 90 proc. visų hematologinių kraujo tyrimų.
2	Sistemos tipas	Automatinis hematologinis analizatorius, veikiantis skystos chemijos reagentų principu, su 5-kių dalių leukocitų diferenciacija.
3	Komplektacija	Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi. Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis. Komplektacijoje turi būti spausdintuvas.
4	Matuojami parametrai	4.1 Kraujo tyrimų parametrai: leukocitai, limfocitai (# ir %), monocitai (# ir %), neutrofilai (# ir %), bazofilai (# ir %), eozinofilai (# ir %), nesubrendę granuliocitai (# ir %), eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, vidutinis eritrocito tūris, vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite, vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite, eritrocito dydžio variacijos koeficientas, eritrocitų dydžio standartinis nuokrypis, trombocitai, trombokritas, trombocitų pasiskirstymo plotis , vidutinis trombocito tūris , didelių trombocitų santykis, didelių trombocitų skaičius, retikulocitai (# ir %), nesubrendę retikulocitai (%), nesubrendę eritrocitai (% ir #).
		4.2 Kūno skysčių tyrimų parametai: leukocitai, eritrocitai, mononuklearinių ląstalių kiekis absoliučiais skaičiais ir procentais, polimorfonuklearinių ląstelių kiekis absoliučiais skaičiais ir procentais. Siūlomas analizatorius turi kiekybiškai išmatuoti aukštos fuorescencijos ląstelių (makrofaginės, mazotelinės, auglio ląstelės) skaičių.
5	Analizatoriaus valdymas	Privalomas liečiamas ekranas analizatoriaus korpuse. Galimybė prijungti išorinį kompiuterį.
6	Mėginio tūris	Ne daugiau kaip 200µl automatiniame režime.
7	Tyrimo atlikimo greitis	Ne mažiau kaip 120 tyrimų per val.
8	Talpa automatiniam mėginių padavimui	Ne mažiau kaip 100 mėgintuvėlių.
9	Mėginių tipas	Visam kraujui, surinktam EDTA mėgintuvėliais (veninis ir kapiliarinis kraujas)
10	Mėginių matavimai atliekami iš uždarų/atvirų vakuuminių mėgintuvėlių ir atvirų mikromėgintuvėlių	Būtina.
11	Matavimo tiesiškumo ribos ne siauresnės kaip:	WBC 0-450 x 109/L
		RBC 0-8 x 1012/L
		HGB 0-250 x g/L
		PLT 0-3000 x 109/L
12	Prietaiso vidinė atmintis ne mažiau 95 000 tyrimų su grafikais	Būtina.
13	Galimybė programuoti normas pagal amžių (ne mažiau 8 intervalai)	Būtina.
14	Kokybės kontrolė	Ne mažiau kaip trys kokybės kontrolės lygiai.
15	Reagentų duomenys įvedami į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą.	Būtina.
16	Mėginių brūkšninių kodų skaitymas	Būtina
17	Brūkšninių kodų tipai	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
18	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
19	Programinė įranga	Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis. Privalomas personalo apmokymas.
20	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
21	Analizatoriaus jungtys	Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
22	Integravimo darbai	Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
23	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
24	Nemokama analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
25	Nuotolinis analizatoriaus valdymas	Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus nuotoliniu būdu (internetu)
26	Darbo vieta rezultatų peržiūrai, redagavimui, patvirtinimui.	Būtina.
27	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
28	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privalomas

155.3. REIKALAVIMAI HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJOS ANALIZATORIUI
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)	Analizatorius turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš tris metus iki pasiūlymų pateikimo datos. Pakaitinis hematologinių tyrimų prietaisas, kuriuo bus atliekama iki 10 proc. visų hematologinių kraujo tyrimų.
2	Sistemos tipas	Automatinis hematologinis analizatorius, veikiantis skystos chemijos reagentų principu, su 5-kių dalių leukocitų diferenciacija.
3	Komplektacija	Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi. Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis. Komplektacijoje turi būti spausdintuvas.
4	Matuojami parametrai	Leukocitai, limfocitai (# ir %), monocitai (# ir %), neutrofilai (# ir %), bazofilai (# ir %), eozinofilai (# ir %), eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, vidutinis eritrocito tūris, vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite, vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite, eritrocito dydžio variacijos koeficientas, eritrocitų dydžio standartinis nuokrypis, trombocitai, trombokritas, trombocitų pasiskirstymo plotis , vidutinis trombocito tūris, atipiniai limfocitai (#, %) arba lygiavertis parametras, didelės nesubrendusius ląstelės (#,%) arba lygiavertis parametras.
5	Analizatoriaus valdymas	Valdomas išoriniu kompiuteriu.
6	Mėginio tūris	Ne daugiau kaip 30 µl. CBC+DIFF matavimo režime.
7	Tyrimo atlikimo greitis	Ne mažiau kaip 60 tyrimų per val.
8	Talpa automatiniam mėginių padavimui	Ne mažiau kaip 30 mėgintuvėlių.
9	Mėginių tipas	Visam kraujui, surinktam EDTA mėgintuvėliais (veninis ir kapiliarinis kraujas)
10	Mėginių matavimai atliekami iš atvirų vakuuminių mėgintuvėlių ir atvirų mikromėgintuvėlių	Būtina.
11	Matavimo tiesiškumo ribos ne siauresnės kaip:	WBC 0-90 x 109/L
		RBC 0-8 x 1012/L
		HGB 0-250 x g/L
		PLT 0-1000 x 109/L
12	Prietaiso vidinė atmintis ne mažiau 30 000 tyrimų su grafikais	Būtina.
13	Galimybė programuoti normas pagal amžių (ne mažiau 8 intervalai)	Būtina.
14	Kokybės kontrolė	Ne mažiau kaip trys kokybės kontrolės lygiai.
15	Reagentų duomenys įvedami į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą.	Būtina.
16	Mėginių brūkšninių kodų skaitymas	Būtina
17	Brūkšninių kodų tipai	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
18	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
19	Programinė įranga	Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis. Privalomas personalo apmokymas.
20	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
21	Analizatoriaus jungtys	Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
22	Integravimo darbai	Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
23	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 1 metai (naujam analizatoriui)
24	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
25	Nemokama analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
26	Nuotolinis analizatoriaus valdymas	Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus nuotoliniu būdu (internetu)
27	Darbo vieta rezultatų peržiūrai, redagavimui, patvirtinimui.	Būtina.
28	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
29	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privalomas

156. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PORTATYVINIAM GLIUKOZĖS STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI, ATLIEKANT HEMOCUE GLUCOSAE 201+ (arba lygiaverčiu) (adresu S.Dariaus ir S.Girėno g. 48, Kaunas ir A.kriščiūno g. 2, Samylų sen., Kauno raj.)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 156.1. ir 156.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

156.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės portatyviniam gliukozės stebėjimo prie ligonio lovos matuokliui (1 + 1 vnt.) (_________________________________)

Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gliukozės tyrimas		4500
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
156 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

156.2. REIKALAVIMAI PORTATYVINIAM GLIUKOZĖS STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI, ATLIEKANT HEMOCUE GLUCOSAE 201+ (arba lygiaverčiu)
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 2 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)	Siūlomi panaudai analizatoriai turi būti nauji, neeksploatuoti
2	Sistemos tipas	Kiekybinis kapiliarinės gliukozės nustatymas
3	Matavimo principas	Modifikuotas gliukozės dehidrogenazės (bendras gliukozės kiekis yra matuojamas galutiniame taške fotometriškai) arba lygiavertis metodas
4	Matavimo ribos	1. Bendras kraujas: 0-27,8mmol/L
		2. Plazmos ekvivalentas: 0-31mmol/L
5	Matavimo laikas	≤ 60 s
6	Gamyklinis kalibravimas	Būtina
7	Kontrolė	Elektroninė automatinė savitikra ≤ 2 valandas.
		Kokybės kontrolės tirpalas – ne mažiau 3 lygių (aukšta, normali, žema).
8	Tyrimo patikimumas	Nereaguoja į daugelį narkotinių medžiagų, askorbininę rūgštį, acetaminofeną, dopaminą, mannitolą, blilirubin, pH ir kraujo dujų svyravimus bei į HCT svyravimus 20% - 70% ribose.
9	Mėginio tipas ir kiekis	Kapiliarinis, veninis ar arterinis bendras kraujas su antikoaguliantu (EDTA, Natrio arba Ličio heparinu (su geliu ar be gelio) ir/arba su gliukozės inhibitoriumi (natrio fluoridu, natrio ir kalio oksolatu). Kiekis ≤ 4 µL bendro kraujo
10	Mėginio paėmimas	Vienkartine kiuvete mėginys paimamas pasirinktinai nuo piršto ar nuo stiklelio ir be jokių papildomų veiksmų ir/ar priemonių iš karto įstatomas į analizatorių.
11	Galimybė atspausdinti tyrimo rezultatą.	Būtina
12	Maitinimas	220V ± 10%, 50Hz elektros tinklo ir autonominis - nuo prietaise integruoto (-ų) akumuliatoriaus/baterijų (-ių). Ekrane monituoruojamas baterijos įkrovimo lygis.
13	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
14	Programinė įranga	Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai (ne mažiau 500 paskutinių tyrimų su atlikimo data ir laiku), kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys. Privalomas personalo apmokymas.
16	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
17	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
18	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privalomas

157. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PORTATYVINIAM HEMOGLOBINO STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI, ATLIEKANT "HEMOCUE HB 201+“ (arba lygiaverčiu) (adresu S.Dariaus ir S.Girėno g. 48, Kaunas, A.Kriščiūno g. 2, Samylų sen., Kauno raj. ir Miško g. 27, Kaunas)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 157.1. ir 157.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

157.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės portatyviniam hemoglobino stebėjimo prie ligonio lovos matuokliui (3 vnt.) (_________________________________)

Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Hemoglobino kiekio tyrimas		500
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
157 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

157.2. REIKALAVIMAI PORTATYVINIAM HEMOGLOBINO STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI, ATLIEKANT HEMOCUE HB 201+ (arba lygiaverčiu)
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 3 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)	Siūlomi panaudai analizatoriai turi būti nauji, neeksploatuoti
2	Sistemos tipas	Kiekybinis hemoglobino kiekio nustatymas
3	Matavimo principas	Azidmethemoglobino reakcija arba lygiavertis metodas
4	Matavimo ribos	0-256 g/L
5	Tikslumas (lyginant su ICHS metodu)	± 1,5%
6	Matavimo laikas	≤ 60 s
7	Gamyklinis kalibravimas (tarptautiniu metodu ICSH metodu arba lygiaverčiu)	Būtina
8	Kontrolė	Elektroninė automatinė savitikra ≤ 2 valandas.
		Kokybės kontrolės tirpalas – ne mažiau 3 lygių (aukšta, normali, žema).
9	Tyrimo patikimumas	Nereaguoja į daugelį narkotinių medžiagų, askorbininę rūgštį, acetaminofeną, dopaminą, mannitolą, blilirubin, pH ir kraujo dujų svyravimus bei į HCT svyravimus 20% - 70% ribose.
10	Mėginio tipas ir kiekis	Veninis ir kapiliarinis kraujas. Kiekis ≤ 10 µL.
11	Mėginio paėmimas	Vienkartinėmis kiuvetėmis
12	Rezultatas pateikiamas matavimo vienetais	g/l
13	Galimybė atspausdinti tyrimo rezultatą.	Būtina
14	Maitinimas	220V ± 10%, 50Hz elektros tinklo ir autonominis - nuo prietaise integruoto (-ų) akumuliatoriaus/baterijų (-ių). Ekrane monituoruojamas baterijos įkrovimo lygis.
15	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
16	Programinė įranga	Turi būti saugomi ne mažiau 500 tyrimų su data ir laiku, paciento ir darbuotojo ID, ne mažiau 100 kokybės kontrolės matavimų. Privalomas personalo apmokymas.
17	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau nei 12 mėn.
18	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
19	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
20	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privalomas

158. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PORTATYVINIAM LEUKOCITŲ SKAIČIAUS STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI, ATLIEKANT "HEMOCUE WBC“ (arba lygiaverčiu) (adresu S.Dariaus ir S.Girėno g. 48, Kaunas, A.Kriščiūno g. 2, Samylų sen., Kauno raj. ir Miško g. 27, Kaunas)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 158.1. ir 158.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

158.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės portatyviniam leukocitų stebėjimo prie ligonio lovos matuokliui (3 vnt.) (_________________________________)

Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Leukocitų kiekio tyrimas		500
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
158 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

158.2. REIKALAVIMAI PORTATYVINIAM LEUKOCITŲ SKAIČIAUS STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI, ATLIEKANT HEMOCUE WBC" (arba lygiaverčiu)
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 3 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)	Siūlomi panaudai analizatoriai turi būti nauji, neeksploatuoti
2	Sistemos tipas	Kiekybinis leukocitų skaičiaus nustatymas
3	Matavimo principas	Eritrocitų hemolizavimas ir baltųjų kraujo ląstelių dažymas arba lygiavertis metodas
4	Matavimo ribos	0,3-30,0 x 10*9/L
5	Tikslumas (lyginant su ICHS metodu)	± 1,5%
6	Matavimo laikas	≤ 3 min
7	Gamyklinis kalibravimas	Būtina
8	Kontrolė	Elektroninė automatinė savitikra ≤ 2 valandas.
		Kokybės kontrolės tirpalas – ne mažiau 3 lygių (aukšta, normali, žema).
9	Tyrimo patikimumas	Nereaguoja į daugelį narkotinių medžiagų, askorbininę rūgštį, acetaminofeną, dopaminą, mannitolą, blilirubin, pH ir kraujo dujų svyravimus bei į HCT svyravimus 20% - 70% ribose.
10	Mėginio tipas ir kiekis	Veninis (Su KEDTA) ir kapiliarinis kraujas. Kiekis ≤ 10 µL.
11	Mėginio paėmimas	Vienkartinėmis kiuvetėmis
12	Rezultatas pateikiamas matavimo vienetais	10* 9/L
13	Galimybė atspausdinti tyrimo rezultatą.	Būtina
14	Maitinimas	El.220V įtampos ir autonominis nuo prietaise integruotų akumuliatorių arba baterijų.
15	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
16	Programinė įranga	Turi būti saugomi ne mažiau 600 tyrimų su data ir laiku, paciento ir darbuotojo ID. Privalomas personalo apmokymas.
	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
	Analizatoriaus jungtys	Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
	Integravimo darbai	Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
17	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau nei 12 mėn.
18	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
19	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
20	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privalomas

159. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ AUTOMATINIAM IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 159.1. ir 159.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

159.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės automatiniam imunocheminių tyrimų analizatoriui (1 + 1 vnt.) (______________________________)
					(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. / Nr.	Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Troponinas T arba I (didelio jautrumo)	CV ties 99 procentiliu <10%; išmatuojamas >50% sveikų asmenų. Pateikiamos ribinės reikšmės 0/1 ir 0/3 val. algoritmams pagal EKD. Kokybės kontrolės tikslinės reikšmės normos ir patologijos ribose.	18000
1.1.	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2	Kreatinkinazės širdies izofermentas (CK-MB)	Matavimo masės vienetai ng/L; pateikiamos normos ribos vyrams ir moterims	400
2.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.	Smegenų natriouretinis peptidas (NT-proBNP)	Tinkamas ūmiam ir lėtiniam širdies nepakankamumui diagnozuoti, MI rizikos vertinimui ir lėtiniu ŠN sergančių pacientų stebėjimui. Tiriamoji medžiaga - serumas ir plazma.	3000
3.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4.	Laisvas tiroksinas (FT 4)		4800
4,1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.	Tirotropinis hormonas (TTH)	3-ios kartos TTH tyrimas	6900
5.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.	Antikūniai prieš skydliaukės peroksidazę (anti TPO)		7100
6.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7.	Laisvas trijodtironinas (FT 3)		1500
7.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8.	Parathormonas (PTH)		500
8.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
9.	Prostatos specifinis antigenas (PSA)		3300
9.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10.	Vėžio antigenas CA 125		500
10.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
11.	Vėžio žymuo CA 19-9		500
11.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
12.	Vėžio žymuo Ca 15-3		500
12.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
13.	Karcinoembrioninis antigenas (CEA)		500
13.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
14.	αFetoproteinas (AFP)		500
14.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
15.	Vitaminas B12		1300
15.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
16.	Folinė rūgštis		1000
16.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
17.	25- OH Vitaminas D		1600
17.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
18.	Imunoglobulinas E (IgE)		3300
18.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
19.	Prolaktinas		500
19.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
20.	ŽIV ½ antikūnų ir ŽIV-1 p24 antigenas		1500
20.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
21.	Antikūnai prieš ciklinį cirkuliuojantį peptidą (CCP)	Reagentų rinkinys pusiau kiekybiškai įvertinti antikūnus prieš ciklinį cirkuliuojantį peptidą (CCP) žmogaus serume ar plazmoje.	500
21.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
22.	Digoksinas	Vaisto kocentracijai nustatyti	1500
22.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
23.	Prokalcitoninas (PCT)		500
23.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
24.	Anti-SARS-CoV-2	Kiekybinis metodas	4000
24.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
	159 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:					0,00	0,00

1. Reagentai, kalibracinės, kontrolinės ir kitos pagalbinės priemonės tyrimui atlikti turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei kitas pagalbines priemones (skiediklius, ploviklius, mėginių indelius, kiuvetes ir visos kitos, būtinas pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus bei atsižvelgiant į reagentų ir naudojamų priemonių stabilumus, atidarius pakuotes. Turi būti pateikta pakuotės fasuotė (galimų atlikti tyrimų skaičius, pakuotės talpa, stabilumas atidarius, koks kiekis panaudojamas 1 tyrimui atlikti).
3. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų, kontrolinių, kalbibracinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

159.2. REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 2 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)	Analizatoriai ne senesni nei trys metai iki pasiūlymų pateikimo datos.
2	Sistemos tipas	Pilnai automatinis imunocheminių tyrimų analizatorius
3	Komplektacija	Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi (nesant prietaise jutikliniam valdomam ekranui). Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis, spausdintuvas.
4	Tyrimų metodas	Imunoliuminescentinis arba imunofermentinis
5	Reagentų likučių stebėjimas	Bent vienas iš sistemos analizatorių privalo turėti atsargų ir reagentų nuskaitymo (stebėjimo) sistemą
6	Naudojamų mėgintuvėlių tipai	Turi atlikti tyrimą iš pirminių mėgintuvėlių, mėginių indelių. Galimybė į vieną stovelį dėti tiek pirminius mėgintuvėlius, tiek mėginio indelius
7	Jutikliai ir funkcijos	Visi sistemos analizatoriai privalo turėti mėginio lygio, fibrino, krešulių ir oro burbulų detektorius
9	Prietaiso savipatikra	Sistema privalo turėti automatinę savipatikros funkciją
10	Skubių tyrimų atlikimo galimybė (STAT funkcija)	Bent vienas sistemos analizatorių privalo turėti skubių mėginių ištirimo (STAT) funkciją
11	Mėginių skiedimas	Bent vienas sistemos analizatorių privalo turėti automatinę mėginių praskiedimo funkciją, rezultatui viršijant matavimo ribas ir pakartotinai išmatuoti
12	Antgaliai	Analizatorius turi naudoti vienkartinius antgalius pernašos infekcinių ligų tyrimuose išvengimui.
13	Mėginių ir reagentų brūkšninių kodų skaitymas	Būtina. Kievienas sistemos analizatorius privalo turėti integruotus barkodų skaitytuvus.
14	Brūkšninių kodų tipai	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
15	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
16	Programinė įranga	Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis. Privalomas personalo apmokymas.
17	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
18	Analizatoriaus jungtys	Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
19	Integravimo darbai	Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
20	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
21	Nuotolinis analizatoriaus valdymas	Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus nuotoliniu būdu (internetu)
22	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
23	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privaloma

160. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ KIEKYBINIAM ALERGENŲ NUSTATYMO IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 160.1. ir 160.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

160.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės kiekybiniam alergenų nustatymo imunologiniam analizatoriui (______________________________)
				(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. / Nr.	Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Įkvepiamų alergenų (specifinių imunoglobulinų E ( (IgE)) panelė	Viena diagnostine juostele galima identifikuoti bent 20 skirtingų alergenų, imunobloto metodas	300
1.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.	Maisto alergenų (specifinių imunoglobulinų E ( (IgE)) panelė	Viena diagnostine juostele galima identifikuoti bent 20 skirtingų alergenų, imunobloto metodas	300
2.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.	Įkvepiamų ir maisto alergenų (specifinių imunoglobulinų E ( (IgE)) panelė	Viena diagnostine juostele galima identifikuoti bent 20 skirtingų alergenų, imunobloto metodas	600
3.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4.	Pediatrinė alergenų (specifinių imunoglobulinų E ( (IgE)) panelė	Viena diagnostine juostele galima identifikuoti bent 20 skirtingų alergenų, imunobloto metodas	300
4.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
	160 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:					0,00	0,00

1. Reagentai, kalibracinės, kontrolinės ir kitos pagalbinės priemonės tyrimui atlikti turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei kitas pagalbines priemones (skiediklius, ploviklius, mėginių indelius ir visos kitos, būtinas pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus bei atsižvelgiant į reagentų ir naudojamų priemonių stabilumus, atidarius pakuotes. Turi būti pateikta pakuotės fasuotė (galimų atlikti tyrimų skaičius, pakuotės talpa, stabilumas atidarius, koks kiekis panaudojamas 1 tyrimui atlikti).
3. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų, kontrolinių, kalbibracinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

160.2. REIKALAVIMAI KIEKYBINIAM ALERGENŲ NUSTATYMO IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatoriaus pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas	Analizatorius turi būti ne senesnis nei trys metai iki pasiūlymo pateikimo datos
2	Sistemos tipas	Kiekybinė alergenams specifinių imunoglobulinų E ( (IgE) nustatymo sistema
3	Komplektacija	Juostelių laikiklis ir dėžutė inkubacijai, skaitmeninis skaitytuvas, skaitytuvo rėmelis juostelių laikymui, orbitalinė purtyklė, pučiamo šalto oro džiovintuvas. Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis, kad užtikrinti tyrimų atlikimą analizatoriaus gedimo atveju, atliekant tyrimus rankiniu būdu.
4	Tyrimų metodas	Imunoblotas su spalvine reakcija pusiau kiekybiniam alergenams specifinių IgE nustatymui.
5	Diagnostinė priemonė	Diagnostinė juostelė modifikuota specifiniais alergenais, aptinkami bent 4 kategorijų alergenai: įkvepiami, maisto, mišrūs ir pediatriniai.
6	Tyrimo apimtis	Viena diagnostine juostele galima identifikuoti bent 20 skirtingų alergenų.
7	Mėginys	Serumas
8	Mėginio tūris	Vienai diagnostinei juostelei sunaudojama ne daugiau 400 µl serumo.
9	Diagnostinės juostelės kontrolė	Kiekvienoje diagnostinėje juostelėje privalo būti bent 5 skirtingo intensyvumo kontrolinės reakcijos, gamintojo sukalibruotos atsižvelgiant į PSO gaires "2nd WHO IRP 75/502 for human IgE"
10	Analizių tikslumas	Analizių tikslumas, apibrėžiamas CV (%): tame pačiame rinkinyje < 6%; atsitiktinis < 11%
11	Kryžminės reakcijos	Juostelėje turi būti kryžmiškai reaktyvių angliavandenių determinančių (CCD) reakcija (esant teigiamai CCD reakcijai, privalo būti galimybė pakartoti tyrimą nuslopinant arba pašalinant CCD įtaką tyrimo rezultatams)
12	Rezultatų apdorojimas	Išmatuojamos spalvinės reakcijos vertės apdorojamos programine įranga, rezultatai pateikiami tarptautiniais vienetais mililitre ir RAST klasėmis; ataskaitoje alergenai pateikiami lietuvių kalba.
13	Mėginių ir reagentų brūkšninių kodų skaitymas	Būtina
14	Brūkšninių kodų tipai	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
15	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
16	Programinė įranga	Programinė įranga rezultatų skaitymui. Duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo ir archyvavimo funkcijos. Privalomas personalo apmokymas.
17	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
18	Analizatoriaus jungtys	Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
19	Integravimo darbai	Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
20	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
21	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
22	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privaloma

161. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ AUTOMATINIAM SEROLOGIJOS TYRIMŲ ANALIZATORIUI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 161.1. ir 161.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

161.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės automatiniam Infekcinės serologijos tyrimų analizatoriui (______________________________)
					(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. / Nr.	Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ŽIV (kombinuotas)	Rinkinys ŽIV 1 ir ŽIV 2 antikūnų ir p 24 antigeno kokybiniam nustatymui. Ne daugiau 6 šulinėlių kontrolėms. Tyrimo jautrumas - 100 %, specifiškumas > 99.5%.	2000
1.	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.	Antikūnai prieš ciklinį cirkuliuojantį peptidą (CCP)	Reagentų rinkinys pusiau kiekybiškai įvertinti antikūnus prieš ciklinį cirkuliuojantį peptidą (CCP) žmogaus serume ar plazmoje.	1500
2.1	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)

	161 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Reagentai, kalibracinės, kontrolinės ir kitos pagalbinės priemonės tyrimui atlikti turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei kitas pagalbines priemones (skiediklius, ploviklius, mėginių indelius, kiuvetes ir visos kitos, būtinas pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus bei atsižvelgiant į reagentų ir naudojamų priemonių stabilumus, atidarius pakuotes. Turi būti pateikta pakuotės fasuotė (galimų atlikti tyrimų skaičius, pakuotės talpa, stabilumas atidarius, koks kiekis panaudojamas 1 tyrimui atlikti).
3. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų, kontrolinių, kalbibracinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

161.2. REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM INFEKCINĖS SEROLOGIJOS TYRIMŲ ANALIZATORIUI
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatoriaus pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas	Analizatorius turi būti techniškai tvarkingas, pagamintas ne seniau kaip prieš aštuonis metus iki pasiūlymų pateikimo datos.
2	Sistemos tipas	Automatinis imunofermentinių tyrimų analizatorius
3	Komplektacija	Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi. Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis.
4	Tyrimų metodas	Imunofermentinis
5	Prietaiso ypatybės	Teikiamas prietaisas turi automatiškai atlikti mėginio skiedimą, reagentų pilstymą, plokštelės plovimą, inkubaciją su kratymo funkcija ir rezultatų kiekybinį ir kokybinį vertinimą.
6	Max. plokštelių skaičius	Iki 3 plokštelių
7	Skysčių kiekio detekcija	Automatinis perspėjimas apie per mažą ploviklio kiekį arba perpildytą atliekų konteinerį.
8	Antgaliai	Analizatorius turi naudoti vienkartinius antgalius pernašos infekcinių ligų tyrimuose išvengimui.
9	Fotometras:
10	Spektro ribos	400-700 nm
11	Optinio tankio ribos	0.0 OT iki 3.00 OT
12	Tikslumas	+/- 0.005 OT arba 2.5%
13	Nuskaitymo trukmė / 96 šulinėlius	<15 sek. 1 plokštelę,
14	Filtrų kiekis	Iki 8 filtrų (komplektacijoje 405, 450, 492, 550, 620 nm)
15	Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas:
16	Analizatoriaus valdymas	Jutiklinis ekranas, vienalytė sistema
17	Barkodų lazeris	Reagentų stovų sistemos identifikavimas
18	Mėginių ir reagentų brūkšninių kodų skaitymas	Būtina
19	Brūkšninių kodų tipai	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
20	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
21	Programinė įranga	Turi būti programine įranga, kurioje būtų įtraukti laboratorijoje atliekamų imunofermentinių tyrimų atomatizacijos protokolai. Privalomas personalo apmokymas.
22	Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS)	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. / Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
23	Analizatoriaus jungtys	Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
24	Integravimo darbai	Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. / Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
25	Nemokama analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
26	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
27	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privaloma

162. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ ERITROCITŲ NUDĖDIMO GREIČIO (ENG) MATUOKLIUI (adresu Hipodromo g.13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 162.1. ir 162.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

162.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės Eritrocitų nusėdimo greičio matuokliui (1 vnt.) (_________________________________)

Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mėgintuvėlis ENG nustatymui	Veniniam kraujui su natrio citratu 3,2 proc.	3000
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
162 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

162.2. REIKALAVIMAI ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO MATUOKLIUI
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)	Siūlomas panaudai analizatorius turi būti ne senesnis nei 8 metai. Kartu su išoriniam mėgintuvėlių išmaišymui tinkančia vartykle.
2	Sistemos tipas	Kiekybinė Eritrocitų nusėdimo greičio analizė
3	Matavimo metodas	Automatizuotas, infraraudonųjų daviklių (koreliuojant su Westergren)
4	Rezultatai
5	Nuskaitymo kanalai	10 - 20 vnt
6	Matavimo ribos	1 -120 mm/val
7	Matavimo laikas	≤ 30 min
8	Analizės atkuriamumas	< 5%
9	Mechaninio / optinio aptikimo tikslumas	+/ - 0,2 mm
10	Kokybės kontrolė	Ne mažiau 2 lygių.
11	Mėginio tipas ir kiekis	Veninis kraujas su natrio citratu 3,2 proc.
12	Rezultatų pateikimas	mm/val pagal 1 valandos Westergren
13	Galimybė atspausdinti tyrimo rezultatą.	Būtina
14	Mėginių ir reagentų brūkšninių kodų skaitymas	Būtina
15	Brūkšninių kodų tipai	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
16	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina
17	Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu	Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
18	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina
19	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis	Privalomas

163. PIRKIMO DALIS - IŠORINĖ LABORATORINIŲ TYRIMŲ KONTROLĖS MEDŽIAGA (ciklais) (adresu Hipodromo g. 13)
(Turi atitikti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus)

Eil. / Nr.	Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Programų(ciklų) skaičius per 36 mėn.	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	5	7	9	10	11
1.	Išorinė kokybės kontrolė biochemijai	12 mėnesių ciklas. Kontrolinių mėginių (iki 50 analičių) tyrimas 1 kartą per mėnesį. Viso 12 mėginių/metus. Galimybė registruoti kelis analizatorius už tą pačią kainą.Nemokamas dalyvio sertifikatas	36
2.	Išorinė kokybės kontrolė hematologijai	12 mėnesių ciklas. Kontrolinių mėginių (iki 12 analičių) tyrimas 1 kartą per mėnesį. Viso 12 mėginių/metus.Galimybė registruoti kelis analizatorius už tą pačią kainą.Nemokamas dalyvio sertifikatas	36
3.	Išorinė kokybės kontrolė imunologiniams tyrimams	12 mėnesių ciklas. Kontrolinių mėginių (iki 50 analičių) tyrimas 1 kartą per mėnesį. Viso 12 mėginių/metus.Galimybė registruoti kelis analizatorius už tą pačią kainą.Nemokamas dalyvio sertifikatas	36
4.	Išorinė kokybės kontrolė smegenų skysčio biochemijos tyrimams	Ne mažiau 2 kartų ciklų per metus.	6
5.	Išorinė kokybės kontrolė PK ir DATL ir FIB tyrimams	12 mėnesių ciklas. Ne mažiau 4 lygių kontrolinių mėginių ištyrimas 2 kartus metuose. Viso 6 mėginiai/metus. Nemokamas dalyvio sertifikatas	18
6.	Išorinė kokybės kontrolė D-dimerų tyrimams	12 mėnesių ciklas. Ne mažiau 4 lygių. Kontrolinių mėginių ištyrimas 6 kartus metuose. Viso 6 mėginiai/metus. Nemokamas dalyvio sertifikatas	18
163 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:					0	0
PASTABOS:
1. Išorinio kokybės vertinimo programos, kontrolinės medžiagos bei naudojamos papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
2. Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams.
3. Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

164. PIRKIMO DALIS - IŠORINĖ LABORATORINIŲ TYRIMŲ KONTROLĖS MEDŽIAGA (mėginiais) (adresu Hipodromo g. 13)
(Turi atitikti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus)

Eil. / Nr.	Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Programų(mėginių) skaičius per 36 mėn.	Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	C reaktyvinis baltymas	Analizatoriui prie ligonio. 2 mėginiai, Siuntimas 2 kartus per metus.	6
2.	Rūgščių-šarmų pusiausvyra ir elektrolitai	3 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
3.	Eritrocitų nusėdimo greitis	ENG automatizuotam analizatoriui Sedi 40 Westergreno metodu ; 1 mėginys, siuntimas du kartus per metus.	6
4.	Hemoglobinas A1c	2 mėginiai, siuntimas vieną kartą per metus , rezultatai pateikiami IFCC ir DCCT vienetais.	6
5.	Reumatoidinis faktorius ir CCP antikūnai	2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
6.	Miokardo pažeidimo žymenys ir CRB	Siuntimas 2 kartus per metus	6
7.	Prokalcitoninas	2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
8.	Skydliaukės antikūnai (ATPO)	2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
9.	Antistreptolizino titras	2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
10.	Kraujas išmatose	2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
11.	Leukocitų mikroskopinė diferenciacija	2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
12.	Sifilio serologija (RPR, TPHA)	2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
13.	Retikuliocitai (automatizuotu būdu)	2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
14.	ŽIV antikūnai	2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
15.	Rotaviruso ir adenoviruso antigeno nustatymas	2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
16.	Šlapimo juostelinis tyrimas	Trims analizatoriams,1 mėginys, siuntimas 2 kartus per metus	6
17.	Šlapimo ląstelių ir kitų dalelių nustatymas	ne mažiau 4 skaitmeninės nuotraukos, be popierinių nuotraukų, siuntimas 2 kartus per metus	6
18.	Skreplių ląstelės	ne mažiau 4 skaitmeninės nuotraukos, be popierinių nuotraukų, siuntimas 2 kartus per metus	6
19.	Nosies gleivinės ląstelės	ne mažiau 4 skaitmeninės nuotraukos, be popierinių nuotraukų, siuntimas 2 kartus per metus	6
20.	Tiesioginis Kumbso mėginys	2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
21.	Antikūnų paieška ir suderinamumas	2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
22.	Kraujo grupės pagal ABO ir RhD nustatymas	2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
23.	Mikroalbuminas šlapime	2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
24.	Gliukozės matuokliai	POCT matuokliams (HemoCue, FreeStyle Optium neoH) 1 mėginys, siuntimas du kartus per metus.	6
25.	Parazitai išmatose	2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
26.	Natriuretiniai peptidai (NT-proBNP)	2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
27.	Serumo indeksai (HIL)	2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
28.	Mikobakterijų tepinėlis	2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus	6
164 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:					0	0
PASTABOS:
1. Išorinio kokybės vertinimo programos, kontrolinės medžiagos bei naudojamos papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
2. Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams.
3. Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

165	QuantiFERON TB Gold ELISA	ESAT-6,CFP-10,TB7.7 peptidų pagrindas (spektrofotometras Multiscan MS)	300
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
165 pirkimo dalies bendra suma Eur:

166. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TIRPAUS TUMOROGENEZĖS SLOPIKLIO TYRIMAMS
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 166.1. ir 166.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

166.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės automatiniam tirpaus tumorogenezės slopiklio tyrimų analizatoriui (______________________________)
					(Analizatoriaus pavadinimas)

Eil. Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui	Tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn	Suma, EUR su PVM 36 mėn
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tirpaus tumorogenezės slopiklio tyrimas	Greitas kiekybinis tyrimas iš ne ≤ 35 µl serumo ar plazmos; tyrimo atlikimas vienoje vienkartinėje tyrimo kasetėje; būtina kontrolė kiekvienoje kasetėje, matavimo ribos ne siauresnės nei 13-200 µg/L, analitinis jautrumas ne ≥ 12,5 µg/L	300 tyrimų
	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.	Kontrolinė medžiaga	Ne mažiau nei dviejų lygių; suderinta su reagentų rinkiniu ir analizatoriumi
	........................ Kontrolės ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
	166 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM)
	PASTABA: / 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamasias dalis tyrimui atlikti (reagentus, kontroles, kalibratorius ir kt.), tame tarpe ir aparato eksploatacines medžiagas. / 2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. / 3. Reagentai ir papildomos medžiagos /priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvą, IVDD 98/79/EC atitikties deklaraciją. / 4. Visi siūlomi reagentai, papildomos medžiagos ir eksploatacinės priemonės turi būti vieno gamintojo.

166.2. REIKALAVIMAI ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO MATUOKLIUI
Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.	Paskirtis		Pusiau automatinis skaitytuvas paciento kiekybiniams tyrimams atlikti plazmoje ar serume , interpretuoti programine įranga, pateikti rezultatą ekrane, atspausdinti integruotu terminiu spausdintuvu, perduoti į LIS sistemą
2.	Matavimo principas		Imunofluorescencinė analizė
3.	Mėginio tūris		Ne daugiau nei 35 µl
4	Matavinmo ribos		Ne siauresnės 13-200 µg/L
5	Pajėgumas		Viena tiriamoji kasetė
6.	Tyrimo atlikimo laikas		Ne ilgiau kaip 20 min
7	Kontrolė		Būtina elektroninė kasdieninė prietaiso kontrolė
8	Atmintis		Ne mažiau 300 tyrimų
9	Spausdintuvas		Integruotas vidinis terminis
10	Automatinis prietaiso išsijungimas		Būtina
11	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/E		Būtina
12	Jungtys		USB, išorinio printerio, LIS. Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomu analizatoriumi.

167 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTAM KRAUJO TYRIMUI ATLIKTI
167.1. Reagentai bei papildomos priemonės 5-ių diferenciacijų hematologinių tyrimų sistemos analizatoriui (pagal 1.2. punkte nurodytą techninhę specifikaciją) pagal panaudą. 2 ANALIZATORIAI (darbui adresu Josvainių g.2 ir Laisvės al. 17)
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. / Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM	Suma, EUR su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Reagentai matuojamiems parametrams: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, NE, LY, MO, EO, BA		130000
1.1	........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi / (įrašyti tikslius pavadinimus)
167 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis kasdieninei analizatorių priežiūrai ir tyrimui atlikti .
2. Pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę jos nedalijant, dirbant skirtingais veiklos adresais) kitų priemonių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, atspausdinti (spausdintuvo kasetės ir popierius 120000 tyrimų spausdinimui) .
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. ( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesį nuo pristatymo dienos ( išskyrus kontroles ir kalibratorius)
6. Analizatoriai instaliuojami per 20 darbo dienų po sutarties pasirašymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

167.2 REIKALAVIMAI 5-JŲ DIFERENCIACIJŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai			Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)		Parametro reikšmė
1	Analizatorius – 2 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)		Pilnai automatizuotas. Naujas. Pagamintas ne anksčiau kaip 2017m., su spausdintuvu, nurodant spausdintuvo modelį, technines charakteristikas
2	Nustatomi parametrai		WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, NE, LY, MO, EO, BA
3	Našumas		Ne mažiau 90 mėginių per valandą.
4	Mėginio kiekis		Mėginio kiekis, sunaudojamas matavimui atlikti, ne daugiau: 200 µL iš uždaro mėgintuvėlio, 200 µL iš atviro mėgintuvėlio.
5	Reagentų sistema		Visa informacija apie reagentus nuskaitoma brūkšninio kodo pagalba ir saugoma sistemoje.
			Vartotojui turi būti prieinama informacija apie reagentų likutį.
6	Kokybės kontrolė		Kokybės kontrolė - visiems CE IVD parametrams patikrinti analizatoriaus gamintojas turi pateikti savo gamybos kontroles.
7	Sauga		Vartotojams suteikiami slaptažodžiai su skirtingomis prieigos prie sistemos teisėmis.
8	Tiekėjas turi užtikrinti analizatoriaus nepertraukiamą techninį aptarnavimą visą parą sutarties galiojimo laikotarpiu. Gavus pranešimą apie analizatoriaus gedimą, tiekėjas nedelsiant turi pašalinti sutrikimus prisijungus nuotoliniu būdu, arba kitomis priemonėmis. Turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas - serviso inžinierius ir pašalinti gedimą. Tiekėjas privalo įvertinti ar yra pajėgus įvykdyti nepertraukiamą techninį aptarnavimą. Remonto ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai. Techninės priežiūros ar remonto metu naudojamos tik originalios, naujos, nenaudotos atsarginės detalės		Būtina
9	CE sertifikatas		Panaudai pateikima įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
10	Naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai		Turi būti pateiktos lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų priemonių naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.