## Lapas1
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ SU ANALIZATORIŲ PANAUDA PIRKIMAS,
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS
139 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS GLIUKOZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUI PANAUDAI (4vnt.)
139.1. Reagentai bei papildomos priemonės gliukozės tyrimų analizatoriui (4 vnt.) (Biosen C_line)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, prekės pavadinimas, kodas
| Reagentai ir papildomos priemonės gliukozės tyrimų analizatoriui "Biosen C-line"arba jam lygiaverčiui prietaisui pagal panaudą (4 analizatoriai skirtingais veiklos adresais, kai nėra galimybės naudoti tą pačią kontrolinės medžiagos pakuotę vidaus kokybės kontrolei) | [8 empty] | Panaudai siūlome gamintojo EKF diagnostics gliukozės analizatorių Biosen C line - 3 vnt. ir regentus bei papildomas priemones įstaigos nuosavybės teise priklausančiam gliukozės analizatoriui Biosen C_line.
1 | Reagentai gliukozės tyrimams |  | 80000
1.1 | Sisteminis gliukozės tirpalas 2500 ml |  |  | 34 | 2,5 L | 42 | 5% | 1428 | 1499.4 | EKF Diagnostic, Sisteminis gliukozės tirpalas 2500 ml, 0201-0002-024
1.2 | Mėgintuvėliai su kapiliarais (5x200 vnt.) |  |  | 80 | 5x200 vnt. | 139 | 5% | 11120 | 11676 | EKF Diagnostic, Mėgintuvėliai su kapiliarais (5x200 vnt.), 0209-0100-014
1.3 | Gliukozės sensorius Biosen C_line (type II) |  |  | 76 | 1 vnt. | 18 | 5% | 1368 | 1436.4 | EKF Diagnostic, Gliukozės sensorius Biosen C_line (type II), 5206-3011
1.4 | Valymo tirpalas ir baltymų valiklis (5 vnt.) |  |  | 16 | 5 vnt. | 8 | 5% | 128 | 134.4 | EKF Diagnostic, Valymo tirpalas ir baltymų valiklis (5 vnt.), 0201-0004-001
1.5 | Kontrolė ReadyCon Norm (25 vnt.) |  |  | 176 | 25 vnt./ 1 matavimui sunaudojama 90µl kontrolės | 15 | 5% | 2640 | 2772 | EKF Diagnostic, Kontrolė ReadyCon Norm (25 vnt.), 5130-6152
1.6 | Kontrolė ReadyCon Pat (25 vnt.) |  |  | 176 | 25 vnt./ 1 matavimui sunaudojama 90µl kontrolės | 15 | 5% | 2640 | 2772 | EKF Diagnostic, Kontrolė ReadyCon Pat (25 vnt.), 5130-6162
1.7 | Multi standartinis tirpalas 12 mmol/L (50x2 ml) |  |  | 96 | 50x2 ml/ 1 matavimui sunaudojama 90µl kalibratoriaus | 18 | 5% | 1728 | 1814.4 | EKF Diagnostic, Multi standartinis tirpalas 12 mmol/L (50x2 ml), 5211-3015
1.8 | Termo popierius 110x12x45 mm |  |  | 24 | 1 vnt. | 2 | 21% | 48 | 58.08 | 110 mm, Termo popierius 110x12x45 mm
1.9 | Pompos žarnelė su fiksatoriais |  |  | 6 | 1 vnt. | 47 | 21% | 282 | 341.22 | EKF Diagnostic, Pompos žarnelė su fiksatoriais, 5208-1094
1.10 | Keitiklis C_line |  |  | 2 | 1 vnt. | 125 | 21% | 250 | 302.5 | EKF Diagnostic, Keitiklis C_line, 5211-1735
1.11 | Flow cell with tube |  |  | 2 | 1 vnt. | 210 | 21% | 420 | 508.2 | EKF Diagnostic, Flow cell with tube, 5206-1245-1303
1.12 | Sensor test solution for glucose and lactate (20 vnt.) |  |  | 6 | 20vnt. | 8 | 5% | 48 | 50.4 | EKF Diagnostic, Sensor test solution for glucose and lactate (20 vnt.), 5130-6055
1.13 | Linearity test kit |  |  | 6 | 6x1ml | 5 | 5% | 30 | 31.5
139.1 pirkimo dalies bendra suma Eur: | [7 empty] | 22130 | 23314.6
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
139.2 REIKALAVIMAI GLIUKOZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUI (4 vnt.)
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.1 | Matavimo principas |  | Fermentinis, amperometrinis |  |  | Fermentinis - amperometrinis (žiūrėti Biosen C_ir S_line bukletą) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 8
1.2 | Elektrodas |  | Chip - sensorius |  |  | Chip -sensorius (žiūrėti Biosen C_ir S_line bukletą) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 8
1.3 | Mėginių vietų kiekis rotoriuje |  | Ne mažiau 15 vietų |  |  | 20 pozicijų (žiūrėti Biosen C_ir S_line bukletą) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 7
1.4 | Papildomos vietos rotoriuje |  | 2 standarto, 2 kontrolių ir 1-a skubiemstyrimams |  |  | 2 standartui, 2 kontrolėms, 1 STAT tyrimams (žiūrėti Biosen C_ir S_line bukletą bei Biosen C_line Clinic instrukciją, skyrius 3) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2, 7
1.5 | Matavimo ribos |  | Gliukozė: 0,5 – 50 mmol/L (9-900 mg/dL) |  |  | Gliukozė: 0,5 – 50 mmol/L (9-900 mg/dL) (žiūrėti Biosen C_ir S_line bukletą) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 8
1.6 | Analizatoriaus sparta |  | Ne mažiau 100 tyr./val. |  |  | iki 120 tyr./val. (žiūrėti Biosen C_ir S_line bukletą) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 8
1.7 | Matavimo tikslumas |  | iki 1,5 % esant 12,0 mmol/l |  |  | paklaida: ≤ 1,5 % (12,0 mmol/l ) (žiūrėti Biosen C_ir S_line bukletą) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 3, 6, 8
1.8 | Atsikartojamumas |  | iki 3,0% 10-čiai mėginių prie 12 mmol/L |  |  | ≤ 3 % prie 12 mmol/l (žiūrėti Biosen C_line Clinic instrukciją, skyrius 15) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 6
1.9 | Instaliuoto sensoriaus tarnavimo laikas |  | Gliukozės analitei: ne mažiau kaip 60 dienų arba 7000 tyrimų |  |  | jutiklio galiojimas:gliukozė-60 dienų/7500 tyrimų (žiūrėti Biosen C_ir S_line bukletą) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 8
1.10 | Tiriamoji medžiaga |  | Kraujas, serumas, plazma |  |  | Kraujas, serumas, plazma (žiūrėti Biosen C_ir S_line bukletą) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 8
1.11 | Mėginio tūris |  | Ne daugiau nei 20 mikrolitrų |  |  | iki 20 mkl. (žiūrėti Biosen C_ir S_line bukletą) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 8
1.12 | Ne mažiau kaip trys kalibracijų tipai |  | 1. pradedant (kalibravimas vyksta prieš kiekvieną matavimą), |  |  | 1. pradedant (kalibravimas vyksta prieš kiekvieną matavimą), 2. periodiškai vyksta automatiškai kas 60 minučių), 3. pagal laiko skaičiavimą (kalibravimas vyksta praėjus 60 minučių po paskutinio kalibravimo prieš pradedant ėminių/mėginių matavimą) (žiūrėti Biosen C_line Clinic instrukciją, skyrius 10.3) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 3, 8
2. periodiškai vyksta automatiškai kas 60 minučių),
3. pagal laiko skaičiavimą (kalibravimas vyksta praėjus 60 minučių po paskutinio kalibravimo prieš pradedant ėminių/mėginių matavimą)
1.13 | Lusto jutiklio patikra |  | Būtina. Turi būti lusto jutiklio selektyvumo patikrinimas - mechaninio vientisumo (nepažeistumo) įvertinimui. Patikra atliekama su orginaliais gamintojo patikros tirpalais. |  |  | Yra lusto jutiklio selektyvumo patikrinimas - mechaninio vientisumo (nepažeistumo) įvertinimui. Tikrinimas atliekamas Sensor test solution pagalba. (žiūrėkite lusto patikros tirpalo instrukciją) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 10
1.14 | Linijiškumo patikra |  | Būtina. Turi būti linijiškumo patikrinimas - verifikuoti (patvirtinti) tikslumą su orginaliais gamintojo patikros tirpalais. |  |  | Yra matavimų linijiškumo patikrinimas - verifikuoti (patvirtinti) tikslumą su orginaliais gamintojo patikros tirpalais. (žiūrėkite linijiškumo patikros tirpalo instrukciją) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 9
1.15 | Parametrų normos ribos |  | Nustatomos operatoriaus |  |  | Parametrų normos ribos nustatomos operatoriaus (žiūrėti Biosen C_line Clinic instrukciją, skyrius 10.4) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 4
1.16 | Displėjus |  | Grafinis, sensorinis |  |  | grafinis, sensorinis (Biosen C_ir S_line bukletas bei Biosen C_line Clinic instrukciją, skyrius 15) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 6, 8
1.17 | Jei nepatenkama į nustatytas ribas mėginys turi būti matuojamas automatiškai pakartotinai iš tos pačios mėginio kiuvetės |  | Būtina |  |  | Jei nepatenkama į nustatytas ribas mėginys turi būti matuojamas automatiškai pakartotinai iš tos pačios mėginio kiuvetės (žiūrėti Biosen C_line Clinic instrukciją, skyrius 10.4.4) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 5
1.18 | Drabiniai reagentai |  | Visi reagentai ir kontrolės išpilstyti ir paruošti naudojimui |  |  | Visi reagentai ir kontrolės išpilstyti ir paruošti naudojimui. Žiūrėti reagentų aprašus. 139 p.d. metodikos
1.19 | Brūkšninių kodų skaitytuvas |  | Integruotas analizatoriuje, nuskaitantis brūkšninį kodą nuo būgne įstatytų mėgintuvėlių |  |  | Integruotas analizatoriuje, nuskaitantis brūkšninį kodą nuo būgne įstatytų mėgintuvėlių (žiūrėti Biosen C_ir S_line bukletą) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 8
1.20 | Atmintis |  | Ne mažiau 400 tyrimų rezultatų |  |  | iki 1000 tyrimų rezultatų (žiūrėti Biosen C_ir S_line bukletą) 139 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 8
1.21 | CE sertifikatas |  | Būtina |  |  | Pateikiamas 139 p.d. CE sertifikatas
1.21 | Ne senesni negu 3 metai nuo pagaminimo datos |  | Būtina |  |  | Ne senesni nei 3 metų