## Lapas1
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ SU ANALIZATORIŲ PANAUDA PIRKIMAS,
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS
167 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTAM KRAUJO TYRIMUI ATLIKTI
167.1. Reagentai bei papildomos priemonės 5-ių diferenciacijų hematologinių tyrimų sistemos analizatoriui (pagal 1.2. punkte nurodytą techninhę specifikaciją) pagal panaudą. 2 ANALIZATORIAI (darbui adresu Josvainių g.2 ir Laisvės al. 17)
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas , kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
1 | Reagentai matuojamiems parametrams: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, NE, LY, MO, EO, BA |  | 130000
1.1 | Hemolynac 310 (250ml) |  |  | 125 | 250ml | 44 | 5% | 5500 | 5775 | Nihon Kohden Firenze, Hemolynac 310, 250ml; MK-310WI-n
1.2 | Hemolynac 510 (250ml) |  |  | 125 | 250ml | 44 | 5% | 5500 | 5775 | Nihon Kohden Firenze, Hemolynac 510, 250ml; MK-510WI-n
1.3 | Isotonac 4 (20L) |  |  | 448 | 20L | 45.4 | 5% | 20339.2 | 21356.16 | Nihon Kohden Firenze, Isotonac 4, 20l; MEK-641 I-n
1.4 | Cleanac 710 (3L) |  |  | 30 | 3L | 49 | 5% | 1470 | 1543.5 | Nihon Kohden Firenze, Cleanac 710, 3L; MK-710WI
1.5 | Cleanac 810 (3x15ml) |  |  | 26 | 3x15ml | 60 | 5% | 1560 | 1638 | Nihon Kohden, Cleanac 810 (3x15ml); JPN MK-810W
1.6 | Kontrolinis kraujas |  |  | 316 | 3ml | 17 | 5% | 5372 | 5640.6 | Nihon Kohden, Kontrolinis kraujas aukštas 3ml / Kontrolinis kraujas normalus 3ml/ Kontrolinis kraujas žemas 3ml; MEK-5D-H-n; MEK-5D-N-n; MEK-5D-L-n
1.7 | MEK calibrator |  |  | 6 | but. | 30 | 5% | 180 | 189 | Nihon Kohden, MEK-Calibrator; MEK-CAL-n
1.8 | Spausdintuvo popierius |  |  | 246 | 500 lapų | 3 | 21% | 738 | 892.98 | A4 popierius, baltas; A4-B
1.9 | Spausdintuvo kasetė |  |  | 77 | vnt. | 13 | 21% | 1001 | 1211.21 | Kasetė Canon LBP-6030 spausdintuvui; Cartridge 725
167 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [7 empty] | 41660.2 | 44021.45
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis kasdieninei analizatorių priežiūrai ir tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę jos nedalijant, dirbant skirtingais veiklos adresais) kitų priemonių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, atspausdinti (spausdintuvo kasetės ir popierius 120000 tyrimų spausdinimui).
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesį nuo pristatymo dienos ( išskyrus kontroles ir kalibratorius)
6. Analizatoriai instaliuojami per 20 darbo dienų po sutarties pasirašymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
167.2 REIKALAVIMAI 5-JŲ DIFERENCIACIJŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
| Parametrai (specifikacija) |  | Parametro reikšmė
1 | Analizatorius – 2 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | Pilnai automatizuotas. Naujas. Pagamintas ne anksčiau kaip 2017m., su spausdintuvu, nurodant spausdintuvo modelį, technines charakteristikas |  |  | Siūlome gamintojo Nihon Kohden (Japonija) naują automatinį hematologinį analizatorių MEK-9100K (2017 m. - 2018 m.) su išoriniu lazeriniu spausdintuvu Canon i-SENSYS LBP6030 - 2 komplektai. Spausdintuvo Canon i-SENSYS LBP6030 kasetė 725 skirta apie 1600 puslapių atspausdinti. 167 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1
2 | Nustatomi parametrai |  | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, NE, LY, MO, EO, BA |  |  | WBC, RBC, HGB, HCT, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, NE, LY, MO, EO, BA (žiūrėkite Celltac G (MEK-9100K) bukletą) 167 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2
3 | Našumas |  | Ne mažiau 90 mėginių per valandą. |  |  | 90 tyr./val. (žiūrėkite Celltac G (MEK-9100K) bukletą) 167 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2, 4, 5
4 | Mėginio kiekis |  | Mėginio kiekis, sunaudojamas matavimui atlikti, ne daugiau: 200 µL iš uždaro mėgintuvėlio, 200 µL iš atviro mėgintuvėlio. |  |  | 40 µl kraujo, matuojant CBC+DIFF tiek veninio (uždaro), tiek kapiliariniame (atvirame) matavimo režime (žiūrėkite Celltac G (MEK-9100K) bukletą) 167 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2, 6
5 | Reagentų sistema |  | Visa informacija apie reagentus nuskaitoma brūkšninio kodo pagalba ir saugoma sistemoje. |  |  | Visa informacija apie reagentus ir kokybės kontrolę nuskaitma išorinio brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba bei saugoma analizatoriaus atmintyje (žiūrėkite Celltac G (MEK-9100K) bukletą bei Celltac G (MEK-9100K) naudojimo instrukciją, skyrius 8-2 ir 8-3) 167 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2, 5, 25, 27, 28
|  |  | Vartotojui turi būti prieinama informacija apie reagentų likutį. |  |  | Vartotojas turi prieinamą informaciją apie reagentų likutį (žiūrėkite Celltac G (MEK-9100K) bukletą bei Celltac G (MEK-9100K) naudojimo instrukciją, skyrius 5-7). 167 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2, 5, 25, 27, 28
6 | Kokybės kontrolė |  | Kokybės kontrolė - visiems CE IVD parametrams patikrinti analizatoriaus gamintojas turi pateikti savo gamybos kontroles. |  |  | Yra kokybės kontrolės programa, kokybės kontrolė atliekama visiems CE IVD parametrams (žiūrėti analizatoriaus gamintojo kontrolių metodikas bei Celltac G (MEK-9100K) bukletą bei Celltac G (MEK-9100K) naudojimo instrukciją, skyrius 6-1). Kokybės kontrolė yra analizatoriaus gamintojo 167 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2, 6, 26, 29
7 | Sauga |  | Vartotojams suteikiami slaptažodžiai su skirtingomis prieigos prie sistemos teisėmis. |  |  | Vartotojams suteikiami slaptažodžiai su skirtingomis prieigos prie sistemos teisėmis. (žiūrėkite Celltac G (MEK-9100K) bukletą bei Celltac G (MEK-9100K) naudojimo instrukciją, skyrius 5-5 ir 5-6; MEK-9100 Data management and setting guide, skyrius 2-3 ir 2-4). 167 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2, 21, 23, 24
8 | Tiekėjas turi užtikrinti analizatoriaus nepertraukiamą techninį aptarnavimą visą parą sutarties galiojimo laikotarpiu. Gavus pranešimą apie analizatoriaus gedimą, tiekėjas nedelsiant turi pašalinti sutrikimus prisijungus nuotoliniu būdu, arba kitomis priemonėmis. Turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas - serviso inžinierius ir pašalinti gedimą. Tiekėjas privalo įvertinti ar yra pajėgus įvykdyti nepertraukiamą techninį aptarnavimą. Remonto ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai. Techninės priežiūros ar remonto metu naudojamos tik originalios, naujos, nenaudotos atsarginės detalės |  | Būtina |  |  | Tiekėjas, visos sutarties galiojimo laikotarpiu, užtikrina analizatoriaus nepertraukiamą techninį aptarnavimą visą parą. Gavus pranešimą apie analizatoriaus gedimą, įsipareigojame nedelsiant pašalinti sutrikimus prisijungus nuotoliniu būdu, arba kitomis priemonėmis. Turime reikiamą kvalifikaciją turintį darbuotoją - serviso inžinierių, kuris galės pašalinti gedimą (pateikiamas serviso inžinieriaus mokymų sertifikatas). Remonto ir techninio aptarnavimo paslaugas įsipareigojame atlikti nemokamai. Techninės priežiūros ar remonto metu naudojamos tik originalios, naujos, nenaudotos atsarginės detalės ir dalys, kurios bus keičiamos nemokamai. 167 p.d. specialisto sertifikatas
9 | CE sertifikatas |  | Panaudai pateikima įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas. |  |  | Įranga sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikiama gamintojo atitikties deklaracijos kopija. 167 p.d. CE sertifikatai
10 | Naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai |  | Turi būti pateiktos lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų priemonių naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje. |  |  | Pateikiama 167 p.d. metodikos 167 p.d. saugos duomenų lapai