## Lapas1
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ SU ANALIZATORIŲ PANAUDA PIRKIMAS,
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS
Svarbu: Jei darbo metu yra generuojamos užterštos pavojingomis medžiagomis skystos atliekos, tiekėjas atliekų surinkimo ir nukenksminimo kaštus privalo pateikti pasiūlymuose pagal EC No 1907/2006 (REACH) reikalavimus
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (vnt kiekis) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | XLD agaras, | Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Enteropatogeninių bakterijų atskyrimui | 6000
2 | Hektono agaras | Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Enteropatogeninių bakterijų atskyrimui | 3000
3 | MacConkey agaras | Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Terpė su laktoze enterobakterijų išskyrimui | 1500
4 | Trijų cukrų geležies agaras | paruošimui nereikalingi priedai. Bakterijų fermentinių savybių nustatymui | 9000
5 | CLED agaras | Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Šlapimo takų infekcijos sukėlėjų išskyrimui | 2100
6 | Lizino geležies agaras | Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Bakterijų fermentinių savybių nustatymui | 9000
7 | Simonso citratas | Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Bakterijų fermentinių savybių nustatymui | 12000
8 | SIM terpė | Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Bakterijų judrumo nustatymui. | 10500
9 | Buferis jersinijoms | Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Jersinijų gausinimui. | 6000
10 | Tioglikolinė terpė | 1. Mėgintuvėlyje; 2. Pakuotė ne daugiau 50 vnt.; 3. Gausinimo terpė lepiems mikroorganizmams 4. Terpės kiekis ne mažesnis nei 9 ml. | 6000
11 | Manitolio judrumo agaras | Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Enterobakterijų judrumo bei manitolio fermentacijos nustatymui. | 9000
12 | Lateksinis testas S. aureus nustatymui iš kultūros | Skystas. Su neigiama kontrole. Pagalbinėm darbo priemonėm. Pašalintas 18 tipo kapsulinis polisacharidas | 1500
13 | Latex testai meningito sukėlėjams nustatyti smegenų skystyje, kraujyje. | S.pneumoniae, H.influenza, B.gr. streptokokas, N.meningitidis A,C,B W/Y, kontroliniai reagentai, pagalbinės priemonės. Galimybė pirkti atskiras dalis. | 150
13.1 | N.meningitidis A | rinkinio diagnostinis reagentas | 150
13.2 | N.meningitidis C | rinkinio diagnostinis reagentas | 150
13.3 | N.meningitidis B | rinkinio diagnostinis reagentas | 150
13.4 | N.meningitidis W/Y | rinkinio diagnostinis reagentas | 150
13.5 | B.gr. streptokokas | rinkinio diagnostinis reagentas | 450
13 pirkimo dalies bendra suma Eur:
14 | Latex testas enteropatogeninėm Kampilobakterijom identifikuoti | Kultūros serotipavimui agliutinacijos metodu. rinkiniai su kontrolėm | 1500
15 | Latex testas ß hemolizinių streptokokų tipavimui | Rinkinyje A, B, C, D, F, G gr diagnostiniai reagentai, kontrolės ir papildomos priemonės. Vertinamas trumpiausias darbo ir reakcijos laikas | 300
16 | Graduotos juostelės antibiotiko MSK nustatyti (E testai) | įpakuoti po vieną | 300
17 | Transportinė terpė aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams | Sterili pakuotė po vieną, plastikinis tamponas; agarizuota terpė Amies su anglim | 16500 vnt
18 | Gausinimo terpė skirta B gr. streptokokų transportavimui išskyrimui | Sterili pakuotė po vieną; tamponas dengtas nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); LIM sultinys; | 3000 vnt
19 | Triušio plazma | Liofilizuota. Koaguliazės reakcijai | 1000 ml
20 | Y.enterocolitica O3 antiserumas | Kultūros serotipavimui agliutinacijos metodu. | 9 ml
21 | Kovačo reagentas | Indolui nustatyti | 600 ml
22 | Chromogeniniai agarai specifinių sukėlėjų ar atsparių padermių nustatymui lėkštelėse, išskyrimui iš klininkinės medžiagos. | vertinama diferencijuojamų rūšių kiekis, spalvinio pokyčio kokybė, augimo greitis. Pateikti spalvotus vaizdus arba pavyzdžius išbandymui
22.1 | Chromagaras grybeliams lėkštelėse | Kliniškai svarbių Candida rūšių izoliavimui ir identifikavimui | 600
22.2 | Chromagaras B grupės streptokokų atrankai | S. agalactiae išskyrimui ir diferenciacijai | 1500
22.3 | Chromagaras šlapimo t. infekcijos sukėlėjams | KES grupės bakterijų kokybinis spalvinis skirtumas. | 21000
22.4 | Chromo agaras ESBL lėkštelėse | Platų ßlaktamazių spektrą gaminančioms bakterijoms atskirti klinikinėje medžiagoje. Jautrumas ≥ 98%; Specifiškumas ≥ 97% | 4500
22.5 | Chromagaras CARBA | Karbapenemazes gaminančių enterobakterijų nustatymui iš išmatų, šlapimo ir tiesiosios žarnos tepinėlių. Tiesioginis užsėjimas ant terpės. Nustatymo riba ne didesnė nei 10 CFU/ml. | 300
22.6 | Chromo agaras MRSA atrankai | Meticilinui atsparių Staphylococcus aureus selektyviai izoliacijai ir diferenciacijai iš nosies, nosiaryklės, gerklės ir tiesiosios žarnos tepinėlių. | 300
22.7 | Chromogeninis S.aureus agaras | Staphylococcus aureus nustatymui ir tiesioginei diferenciacijai klinikinėje medžiagoje | 4500
22.8 | Chromagaras VRE | Vankomicinui atsparių Van A/Van B E.faecalis ir E.Faecium nustatymui iš klinikinių mėginių. | 300
22 pirkimo dalies bendra suma Eur:
23 | Bakterijų jautrumo antibiotikams nustatymas mikroskiedimo metodu. Nenurodytos lentelėje tyrimui reikalingos priemonės turi būti nurodytos ir kaina apskaičiuota pagal tyrimų skaičių. | Visi rinkiniai ir reagentai vieno gamintojo. Atitinka EUCAST reikalavimus. Vertinimas po 18-24 val.Galimybė vertinti rezultatus vizualiai
23.1 | Kolistino minimalios inhibicinės koncentracijos nustatymas | laužomos po vieną testą juostelės (atskiri testai). Ne mažiau 11 koncentracijų (ug/ml) | 100
23.2 | Plokštelės gramneigiamų bakterijų dauginio atsparumo antibiotikams nustatymui | ne mažiau 20 skirtingų koncentracijų antibiotikų | 360
23.3 | Mueller Hinton sultinys | ≥ 11 ml kiekis mėgintuvėlyje | 460
23.4 | Rezervuarai 1 kanalo inokuliacijai (vienkartiniai) |  | 460
23.5 | Plokštelių dengiamoji folija |  | 460
23.6 | Elektroninė pipetė | Elektroninė žingsninė 8 kanalų pipetė mikroplokštelių inokuliacijai (12 x 100 ul). | 2 vnt
23.7 | Antgaliai | 50-1200 ul, tinkami siūlomai elektroninei pipetei, supakuoti steriliose dėžutėse | 2000
23.8 | Veidrodis | Specialus mikroplokštelių laikiklis su veidrodžiu, skirtas palengvinti reakcijų/rezultatų vertinimą mikroplokštelėse. | 1
23 pirkimo dalies bendra suma Eur:
24 | Candida jautrumo priešgrybiniams vaistams sistema | Kolorimetrinis terpės mikropraskiedimo metodas. Vizualinis vertinimas. Nereikalingos papildomos priemonės. Kokybinis spalvos pokytis, ne mažiau 5 vaistų rūšių, kiekvienos ≥3 koncentracijų. Vertinimas po 18-24 val | 360
25 | Atrankinis CIN agaras | Jersinijų išskyrimui ir diferencijavimui | 2400
26 | Atrankinis Kampilobakterijų agaras lėkštelėse | Campylobacter sp išskyrimui | 1500
27 | Saburo-chloramfenikolio agaras su gentamicinu | Grybelių išskyrimui | 3000
28 | Transportinė terpė aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams, skirta vaikų nosiaryklės sekretui | Sterili pakuotė po vieną, tamponas dengtas nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); skysta Amies terpė | 1000
29 | Etaloninės mikroorganizmų padermės | vidaus kokybės kontrolei | 30
30 | Cheminiai autoklavų integratoriai |  | 1000 vnt.
31 | Atmosferos generavimo sistemos
31.1 | Anaerobinių sąlygų sudarymo paketai 2,5 l. tūriui. | Be vandens ir katalizatoriaus, deguonies koncentracija sumažinama iki < nei 0.5% per 30-50 min. | 900vnt.
31.2 | Atmosferos generavimo indai | 2,5 l | 1
31.3 | Anaerobinių sąlygų indikatorius |  | 900 vnt.
31.4 | Mikroaerofilinių sąlygų sudarymo paketai 2,5 l. tūriui. |  | 900 vnt.
31 pirkimo dalies bendra suma Eur:
32 | Identifikavimo diskai (naudojami be specifinių papildomų priemonių)
32.1 | Bacitracinas | diskas A gr. Streptococcus b haemolyticus identifikavimui. | 2000
32.2 | Optochinas | diskas Streptococcus pneumoniae identifikavimui | 800
32.3 | X faktorius | diskas rūšiniam Haemophilus identifikavimui | 900
32.4 | V faktorius | diskas rūšiniam Haemophilus identifikavimui | 900
32.5 | XV faktorius | diskas rūšiniam Haemophilus identifikavimui | 900
32.6 | Nitrocefinas | cefinazės nustatymui | 100
32.7 | oksidazė | diferencinis testas | 2000
32 pirkimo dalies bendra suma Eur:
33 | Paruoštos terpės ir diskai bakterijų jautrumo antibiotikams diskų difuzijos metodu nustatymui. Atitikimas EUCAST
33.1 | Antibakterinių vaistų diskai |  | 210000
33.2 | Miulerio-Hintono kraujo agaras su β-NAD | Lepių bakterijų jautrumui nustatymui | 4200
33.3 | Miulerio-Hintono agaras | Paruošta terpė 90 mm. lėkštelėse. | 25500
33.4 | Diskų paskirstytojai 90 mm lėkštelėms |  | 8
33.5 | McFarlando standarai | Standartinės bakterijų suspensijos drumstumo matavimo kontrolei. 16 mm mėgintuvėliuose 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 McF rinkinys | 2
33.6 | Densilometras | Prietaisas bakterijų suspensijos drumstumui matuoti. Tinkantis 16 mm skersmens stikliniams mėgintuvėliams. Kraunamas elektra ir elementais. | 1
33 pirkimo dalies bendra suma Eur:
34 | Paruoštos maitinamosios terpės (Vieno gamintojo visai pirkimo daliai. Paruošta maitinamoji terpė Petri lėkštelėse. Galimybė gauti serijos kokybės kontrolės dokumentus.)
34.1 | Kraujo agaras su 5proc. avies krauju | Lėkštelėje. Galiojimo terminas ne trumpiau kaip 6 sav nuo prekės pristatymo | 24000
34.2 | Šedlerio agaras | Anaerobų išskyrimui su vitaminu K3. Lėkštelėje. Galiojimo terminas ne trumpiau kaip 6 sav nuo prekės pristatymo | 4500
34.3 | Šokoladinis agaras | Haemophilus išskyrimui. Lėkštelėje. Galiojimo terminas ne trumpiau kaip 6 sav nuo prekės pristatymo | 4500
34 pirkimo dalies bendra suma Eur:
35 | Antiserumai Salmonella ir Shigella serotipavimui (Vieno gamintojo visai pirkimo daliai. Bakterijų serotipavimui agliutinacijos metodu)
35.1 | Salmonelių somatinio antigeno O9 antiserumas | Salmonella antigeninės struktūros nustatymui. | 100
35.2 | Salmonelių H m | Salmonella antigeninės struktūros nustatymui. | 100
35.3 | Salmonelių H g | Salmonella antigeninės struktūros nustatymui. | 100
35.4 | Salmonelių H d | Salmonella typhi 1antigeninės struktūros nustatymui. | 30
35.5 | Salmonelių A-S,Vi grupinis antiserumai | Salmonella antigeninės struktūros nustatymui. | 300
35.6 | Shigella sonnei polivalentinis antiserumas | Shigella antigeninės struktūros nustatymui. | 60
35.7 | Shigella flexneri polivalentinis antiserumas | Shigella antigeninės struktūros nustatymui. | 60
35 pirkimo dalies bendra suma Eur:
36 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM MIKROBIOLOGINIAM ANALIZATORIUI PAGAL PANAUDĄ, NE SENESNIAM KAIP 3 METAI NUO PAGAMINIMO DATOS
36.1 Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam mikrobiologiniam analizatoriui (1vnt.) (__________________________)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonės automatiniam mikrobiologiniam analizatoriui pagal panaudą
1 | Gram teigiamų mikroorganizmų identifikavimas | Vertinamas identifikuojamas spektras ir kiekis. Tyrimo metodo patikimumas | 400
........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2 | Gram neigiamų mikroorganizmų identifikavimas | Vertinamas identifikuojamas spektras ir kiekis. Tyrimo metodo patikimumas | 600
........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 | Mieliagrybių identifikavimas | Vertinamas identifikuojamas spektras ir kiekis. Tyrimo metodo patikimumas | 120
........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4 | Anaerobinių ir mikroaerofilinių mikroorganizmų identifikavimas | Vertinamas identifikuojamas spektras ir kiekis. Tyrimo metodo patikimumas | 440
........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5 | Kitos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (suspensijos buferiai, mėgintuvėliai, antgaliai ir kt.) |  | 2160
........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
36.1 pirkimo dalies bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
36.2 REIKALAVIMAI MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Paskirtis: |  | Autonominė automatizuota mikrobiologinių tyrimų sistema
Skirta atlikti mikroorganizmų kultūros identifikaciją iki rūšies
Mikroorganizmo jautrumo antibiotikams tyrimas ir interpretavimas
2 | Darbo principas: |  | Analizatorius naudoja iš anksto paruoštą mikroorganizmų kultūrų suspensiją
Analizatorius tyrimo priemones su paruošta suspensija užpildo automatiškai
Analizatorius užtikrina tyrimo priemonių saugų uždarymą
Automatinis inkubavimas
Automatinis tyrimo duomenų nuskaitymas, rezultatų pateikimas ir interpretavimas
Automatinis panaudotų tyrimo priemonių pernešimas į atliekų talpyklas
3 | Darbo eiga: |  | Naujo tyrimo paleidimas bet kuriuo metu, nepriklausomai nuo kitų atliekamų tyrimų
4 | Našumas: |  | Sistema turi užtikrinti nurodyto tyrimų skaičiaus atlikimą
5 | Papildomos komplektuojamos priemonės ar periferiniai įrenginiai darbo vietai užtikrinti |  | Nurodo tiekėjas
6 | ne senesnis negu 3 metai nuo pagaminimo datos |  | Būtina
7 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) |  | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
8 | Analizatoriaus jungtys |  | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
9 | Integravimo darbai |  | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
10 | CE atitikties sertifikatas |  | Būtinas
11 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą |  | Būtina
12 | Naudojimo instrukcija |  | Lietuvių ir anglų kalba
INFEKCIJŲ SEROLOGINIAI TYRIMAI
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (vnt kiekis) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
37 | Anti HBc. Tiesioginė ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 2200
38 | Anti HSV ½ IgG ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 200
39 | Anti HSV ½ IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 270
40 | Anti Varicella Zoster IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 100
41 | Neuroboreliosis IgG/IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje | Apskaičiavimas pagal formulę be bendrųjų imunoglobulinų ir albumino gradiento, IgG ir IgM antikūnų nustatymas viename rinkinyje(pusiau automat. spektrofotometras ) | 400
42 | Anti Toxocara canis IgG ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 2200
43 | Anti TBE IgG ir IgM (erkinis encefalitas) ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje viename rinkinyje su atskiromis kontrolemis ir konjugatais | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 4700
44 | Anti Ascaris lumbricoides IgG ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 1000
45 | ANA screen ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. Kietos fazės pagrindas - išgrynintų antigenų mišinys ( ss-A60, ss-A52, ss-B RNP-70, sn RNP/SM, Sc-70) | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 380
46 | Anti HIV ½ , 0, p24 Ag. Kasečių pagrindas-HIV½ rekombinantiniai antigenai ir sintetiniai polipeptidai HIV1 gag ir env, HIV2 env. |  | 2400
47 | RPR reagentų rinkinys su kontroliniu serumu, plokštelemis, pipetėmis. | Greitų plazmos reaginų testas su 0,02 % anglies dalelių, ne daugiau 100 testų pakuotėje, su teigiama/neigiama kontrole | 7700
48 | TPHA reagentų rinkinys su kontroliniais serumais | ne daugiau 100 testų pakuotėje, su teigiama/neigiama kontrole | 4800
49 | Monolateks rinkinys infekc. mononukleozės heterof. a/k nustatyti. | Testas kokybinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždarytame maišelyje, skirtas žmogaus IgM antikūnių prieš Epštein-Baro virusą serume / plazmoje nustatymui. Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 25 testų. | 650
50 | Anti Helicobacter pylori IgG | Greitas imunochromatografinis testas su CagAg ir VacAg | 1400
51 | ŽIVantikūnių nustatymas | Testas kokybinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždarytame maišelyje, skirtas ŽIV1 ir ŽIV2 tipo antikūnų nustatymui Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 25 testų. | 400
52 | Tuberkuliozės antikūnių nustatymas | Testas kokybinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždarytame maišelyje, skirtas tuberkuliozės antikūnų nustatymui. Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 25 testų. | 200
53 | Helicobacter pylori antigenas išmatose | Imunochromatografinis testas | 1050
54 | Hepatito B paviršinis antigenas (HBsAg) | Imunochromatografinis testas | 1000
55 | Plazmodium Falciparum nustatymas | Imunochromatografinis testas | 100
56 | Gripo A/B viruso nustatymas | Imunochromatografinis testas | 2000
57 | Antikūnai prieš hepatito C virusą (anti-HCV) | Imunochromatografinis testas | 2000
58 | Greitas Clostridium difficile specifinės gliutamato dehidrogenazės (GDH) ir Clostridium difficile toksinų A ir B nustatymas išmatose | Kokybinis, imunochromatografinis metodas;Tyrimo jautrumas lyginant su PGR arba ELISA metodu ne mažiau nei 98 proc, specifiškumas ne mažiau nei 95 proc. | 7000
59 | Legionella testas | Imunochromatografinis testas L.pneumophilae antigenui šlapime nustatyti | 100
60 | S. pneumoniae testas | Greitas testas S.pneumoniae antigenui šlapime nustatyti | 260
61 | Virusinio viduriavimo sukėlėjų diagnostika
61.1 | Noraviruso Ag ELISA reakcija 96 šulinėlių plokštelėje | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 500
61.2 | Rotaviruso Ag ELISA reakcija 96 šulinėlių plokštelėje | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 2000
61.3 | Rotaviruso Ag greitas testas (imunochromatografinis) | Būtinos mėginio paruošimo priemonės (vienkartiniai mėgintuvėliai, pipetės, antgaliai) | 5000
61.4 | Noraviruso Ag greitas testas (imunochromatografinis) | Būtinos mėginio paruošimo priemonės (vienkartiniai mėgintuvėliai, pipetės, antgaliai) | 4500
61 pirkimo dalies bendra suma Eur:
62 | Rota/Adeno viruso Ag nustatymas išmatose | Imunochromatografinis testas kokybiniam Adeno ir Rota virusų nustatymui žmogaus išmatose. Pilnas rinkinys su kontrole, vienkartinėmis priemonėmis, to paties gamintojo kaip ir Nora viruso testo. Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 10 testų. | 500
63 | Nespecifinių pneumonijų sukėlėjų diagnostika
63.1 | Anti Mycoplasma pneum. IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. Kietos fazės pagrindas išgrynintas MP antigenas (FH štamas su papildomu P1 ir HMN1 168 kDa) | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 4000
63.2 | Anti Chlamydia pneum.. IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. Kietos fazės pagrindas, grupei specifinis LPS | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 4000
63.3 | Anti Mycoplasma pneum. IgG | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 100
63.4 | Anti Chlamydia pneum.. IgG | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 100
63.5 | Anti Chlamydia trach. IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. Kietos fazės pagrindas –MOM (išorinės membranos proteinai LPS ir sisntetiniais peptidais | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 160
63pirkimo dalies bendra suma Eur:
64 | Bakterinio enterokolito diagnostika
64.1 | Anti Yersinia enterocolitica O3,O9 IgG ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. Kietos fazės pagrindas YeAg (išorinis YOPs baltymas išgrynintas) | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 220
64.2 | Anti Yersinia enterocolitica O3,O9 IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. Kietos fazės pagrindas YeAg (išorinis YOPs baltymas išgrynintas) | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 310
64 pirkimo dalies bendra suma Eur:
65 | Latex testai streptokokų Lancefield grupių nustatymui
65.1 | Lancefield tipavimo rinkinys su 6 diagnostiniais reagentais | A,B,C,D,F ir G gr. suspensijos, kontrolės, pagalbinės darbo priemonės Galimybė pirkti atskiras dalis. Reakcija be inkubavimo. | 6 vnt.
65.2 | Latex testas atskirai streptokokų grupei (Vienas identifikavimo testas) |  | 6 vnt.
65.3 | Reakcijos reagentas |  | 5 vnt.
65 pirkimo dalies bendra suma Eur:
66 | Bakterijų kultūrų testas šlapimo takų infekcijai nustatyti | Greitas skrininginis pasėlis, įpakuotas hermetiškai uždarytoje pakuotėje, skirtas šlapimo takų infekcijai nustatyti. Testo paviršius padengtas dviejų tipų klasikinėmis mitybinėmis terpėmis: viena plokštelės pusė padengta žalios spalvos CLED terpe, kita pusė - rausvai rudos spalvos macConkey terpe. Rezultatų vertinimas po 24 val. | 3000 vnt.
67 | Antikūnų prieš dvispiralę DNR nustatymas (anti-dsDNR) | Latekso agliutinacijos metodas, kokybinis tyrimas. Rinkinys paruoštas naudojimui: reagentai, teigiama/neigiama kontrolės, plokštelės, kitos reikalingos tyrimui priemonės. Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 50 testų. | 1000 vnt.
68 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI "MiniVidas" (įstaigos nuosavybė) arba jam lygiaverčiui prietaisui pagal panaudą, NE SENESNIAM KAIP 3 METAI NUO PAGAMINIMO DATOS
68.1. Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam imunologiniam analizatoriui (1vnt.) (__________________________)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | HBsAg |  | 1500
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2 | Anti Hbcor IgM |  | 100
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 | Anti HBc |  | 1000
3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4 | Anti HBs kiekybinis |  | 300
4.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5 | HBe/ anti HBe |  | 200
5.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6 | Anti HAV IgM |  | 160
6.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7 | Anti HAV Total |  | 100
7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8 | Anti HCV |  | 2000
8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
9 | Anti Toxo IgG |  | 500
9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10 | Anti Toxo IgM |  | 400
10.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
11 | Anti CMV IgG |  | 510
11.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
12 | Anti CMV IgM |  | 600
12.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
13 | Anti Rubella IgG |  | 100
13.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
14 | Anti Varicella Zoster IgG |  | 300
14.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
15 | Anti EBV VCA/ EA IgG |  | 600
15.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
16 | Anti EBV VCA IgM |  | 2000
16.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
17 | Anti Borreliaburgd. IgG |  | 4000
17.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
18 | Anti Borreliaburgd. IgM |  | 4100
18.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
20 | Anti HIV (HIV6) |  | 4500
20.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
68.1 pirkimo dalies bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
68.2 REIKALAVIMAI IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Pastaba: jei siūlomi tik reagentai įstaigos turimiems analizatoriams, analizatorių techninės specifikacijos lentelių pildyti nereikia.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Instrumento paskirtis |  | Imunologinis analizatorius žymenų kiekybiniam nustatymui iš plazmos, serumo, smegenų skysčio mėginių. Ne senesnis negu 3 metai nuo pagaminimo datos
2 | Analizatoriaus bendra charakteristika |  | Nedidelis, statomas antstalo. Vienu metu galima tirti ne mažiaukaip 12 mėginių.
3 | Reagentų reikalavimai |  | Naudojami reagentai turi būti vienoje vienkartinėje kasetėje/strypelyje – viena kasetė/strypelis vienam tyrimui. Reagentų stabilumas atidarius pakuotę – iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės
4 | Skystos atliekos |  | Nėra skystų atliekų
5 | Laboratorinis vanduo |  | Analizatorius nenaudoja laboratorinio vandens
6 | Kontrolių atlikimas, pagal gamintojo rekomendacijas, tik kartu su kalibracija. Laikotarpiu tarp kalibracijų gamintojas garantuoja reagentų stabilumą ir patikimumą. |  | Būtina. Pateikti gamintojo raštą.
7 | Brūkšninių kodų skaitytuvai |  | Dviejų tipų brūkšninių kodų skaitytuvai: rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas naudojamas mėginio ID įvesti ir brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso viduje identifikuoja reagentų juosteles.
8 | Matavimo metodas |  | ELFA metodas (Su fermentais susijęs fluorescencinis metodas)
9 | Vienkartinių antgalių sistema |  | Tyrimų atlikimui turi būti naudojama vienkartinių antgalių sistema.
10 | Kalibracijų dažnumas |  | Kalibracija turi būti atliekama ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį
11 | Mėginio tūris |  | Mėginio tūris ne daugiau 200 µl
12 | Našumas |  | Galimybė vienu metu atlikti ne mažiau 2 skirtingų tyrimų.
13 | Darbo vadovas |  | Turi būti pateikti pilni darbo vadovai anglų ir lietuvių kalbomis.
14 | Tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai |  | Turi būti pateikti tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija.
15 | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC |  | Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
16 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą |  | Būtina
17 | Komplektacija |  | Analizatorius komplektuojamas kartu su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu
69 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS NE MAŽIAU 3-JŲ DIFERENCIACIJŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI (3 vnt.) PAGAL PANAUDĄ
69.1 REAGENTAI IR PAILDOMOS PRIEMONĖS
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonės ne mažiau 3-jų diferenciacijų hematologinių tyrimų sistemos analizatoriui teikiamam panaudos būdu (3 analizatoriai darbui skirtingais veiklos adresais, kai nėra galimybės naudoti tą pačią kontrolinės medžiagos pakuotę vidaus kokybės kontrolei)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Reagentai privalomai matuojamiems parametrams: WBC, GR (# ir %), LY (# ir %), MO (# ir %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV. | Reagentai, kontrolinės ir pagalbinės medžiagos turi būti skystos, reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į talpyklas. | 9000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
69 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
69.2 REIKALAVIMAI HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) |  | Parametro reikšmė
1 | Analizatorius – 3 vnt. Ne senesni kaip 3 metai nuo pagaminimo datos (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2 | Privalomi nustatomi parametrai |  | WBC, GR (# ir %), LY (# ir %), MO (# ir %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV.
3 | Analizatoriaus valdymas |  | Valdymas vykdomas jutiklinio ekrano pagalba, programos nurodymai nepriklauso nuo kalbos, valdoma piktogramų pagalba
4 | Našumas |  | Ne mažiau kaip 50 mėginių per valandą
4 | Pranešimai operatoriui apie analizatoriasu būklę |  | Informacija apie sutrikimus, reagentų kiekio stebėjimas
6 | Tyrimo rezultatas |  | BKT rezultatas turi būti pateikiamas ir išspausdinamas su visomis nurodytomis analitėmis ir su WBC, RBC bei PLT histogramomis.
7 | Matuojamų analičių tikslumas: |  | WBC: CV ≤ 3%; RBC: CV ≤ 3%; HGB: CV ≤ 2%; PLT: CV ≤ 7%; MCV: CV ≤ 3%.
8 | WBC, RBC,HBG, PLT parametrų matavimo linijiškumas |  | Garantuojams pradedant nuo nulinės parametro reikšmės
10 | Mėginių sistema |  | mėginys: kapiliarinis ir veninis kraujas.
Tyrimui naudojamas kapiliarinio mėginio kiekis ne daugiau 25 µl .
11 | Kontrolė |  | Būtina 3 lygių kokybės kontrolė.
Statistinis kokybės kontrolės rezultatų apdorojimas. Analizatoriuje (arba jo kompiuteryje) turi būti įdiegtas automatizuotas statistinis kokybės kontrolės rezultatų apdorojimas Levey-Jennings kreivių pagalba.
12 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) |  | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
13 | Analizatoriaus jungtys |  | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
14 | Integravimo darbai |  | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
15 | Komplektuojamas su išoriniu lazeriniu ar adatiniu spausdintuvu |  | Būtina
16 | CE sertifikatas |  | Būtina
17 | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  | Būtina
18 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą |  | Būtina
BENDROSIOS CITOLOGIJOS TYRIMAI
70 | Testai narkotikų nustatymui šlapime
70.1 | Barbitūratų nustatymui |  | 6 vnt
70.2 | Kokaino nustatymui |  | 6 vnt
70.3 | Amfetamino nustatymui |  | 6 vnt
70.4 | Morfino nustatymui |  | 6 vnt
70.5 | Benzodiazepinų nustatymui |  | 6 vnt
70.6. | AMP/BAR/BZO/COC/MOR/ MTD/THC |  | 30 vnt.
70 pirkimo dalies bendra suma Eur:
71 | Mėgintuvėliai ENG nustatymui Adaptuoti SARDSTED stovams, tinkantys kapiliariniam kraujui |  | 300 vnt.
72 | Rinkinys slaptam kraujavimui iš virškinamojo trakto susekti IFOB imunologiniu metodu |  | 2800
73 | Rinkinys standartizuotam kraujavimo laikui nustatyti, Ivy metodu, | supakuota po 1 vnt. | 20vnt.
74 | Dažai greitam kraujo tepinėlių dažymui: ne daugiau, kaip 3x100 ml; ne mažiau kaip 3tabl. |  | 30 vnt.
75 | Dažai hematologinių tepinėlių dažymui | Perkančiajai organizacijai paprašius, būtina pateikti pavyzdžius hematologinių tepinėlių dažymui.
75.1 | May Grunvaldo | Fasuotė ne daugiau 1 x 500 ml | 8 vnt.
75.2 | Romanovskio – Gimzos dažai | Fasuotė ne daugiau 1 x 500 ml | 10 vnt.
75.3 | Dažai retikulocitams | Dažymas briliantiniu mėliu, fasuotė ne daugiau 100 ml | 6 vnt
75.4 | Dažai eozinofilams | Dažymas Eozino tirpalu (0,5% spiritinis tirpalas), fasuotė ne daugiau 1 x 500 ml | 6 vnt.
75.5 | Buferis pH 7,2 | Fasuotė ne daugiau 1 x 100 tab. | 4 vnt.
75 pirkimo dalies bendra suma Eur:
76 | Liugolio tirpalas. Su stabilizatoriumi. Dažai angliavandenių liekanų koprologiniuose tepinėliuose nustatymui. |  | 1000 ml
77 | Dažai smegenų skysčiui | Samsono, ne daugiau 100 ml buteliukas | 600 mll
78 | Dažai rūgščiai atsparioms bakterijoms (RAB) | Dažai vienoje rinkinio sudėtyje (karbolio fuksino reagentas, blankintojas, malachito žaluma) . Dažymas Cylio- Nylseno metodu. Pageidaujamas išfasavimas 4 x 500 ml. | 20 vnt.
79 | Dažai šlapimo nuosėdų mikroskopijai: dažymas Štenheimerio metodu , išfasavimas ne daugiau kaip po 50 ml |  | 300 ml
80 | Gramo dažai (rinkinys 4x250ml) |  | 30 vnt
81 | Metileno mėlis. Atidaryti dažai stabilūs iki galiojimo laiko, nurodyto ant pakuotės, išfasavimas ne daugiau kaip po 500 ml | 1 proc. vandeninis tirpalas | 6000 ml
82 | Sudano 3, rožinis tirpalas. Dažai riebalų koprologiniuose tepinėliuose nustatymui |  | 450 ml
83 | Padengimo priemonė (klijai) dažytų preparatų archyvavimui, fasuotė ne daugiau 100 ml |  | 300 ml
84 | Plokštelės, skirtos ląstelių skaičiavimui organiniuose skysčiuose: Plokštelėse 10 kamerų, 160 kvadratų, mėginio tūris tinklelio skiltyje 1µl |  | 3500vnt.
85 | Imersinis aliejus tepinėlių mikroskopavimui
85.1 | Imersinis aliejus išfasavimas ne daugiau kaip po 100 ml |  | 1400 ml
85.2 | Imersinis aliejus lašintuvų sistemos principu, išfasavimas ne daugiau 10 ml |  | 1000 ml
85 pirkimo dalies bendra suma Eur:
86 | Plastmasiniai mėgintuvėliai , 5 ml, 12x75 mm, PS |  | 39000 vnt. | 39000 vnt. | 1000 vnt. | 18 | 702 | 849.42 | Nerbe 02-161-0001
87 | Kamščiai PP, Æ11 mm. |  | 6000 vnt | 6000 vnt | 1000 vnt. | 20 | 120 | 145.2 | Nerbe 02-623-0000
88 | Centrifuginiai mėgintuvėliai, 10 ml skaidrūs, plastmasiniai |  | 100000 vnt | 100000 vnt | 100 vnt. | 35.6 | 35600 | 43076 | Carl Roth TT19.1
89 | Eppendorfo tipo mėgintuvėliai , Bespalviai, su dangteliais 1,5 ml |  | 45000 vnt. | 45000 vnt. | 1000 vnt. | 9 | 405 | 490.05 | Nerbe 04-212-1000
90 | Vienkartiniai konteineriukai , bespalviai, su sandriais dangteliais, su apvalintu dugnu, be priedų, 1,5 - 2,0 ml tūrio |  | 2000 vnt. | 2000 vnt. | 500 vnt. | 10 | 40 | 48.4 | Nerbe 04-232-1200
91 | Cilindrinis mėgintuvėlis, 3 ml, 120x55 mm, skaidrus, dugnas užapvalintas, polistireninis, autoklavuojamas |  | 20000 vnt.
92 | Kriogeniniai mėgintuvėliai 2,0 ml. su karoliukais, Skirti ir lepių bakterijų kultūrų ilgalaikiam saugojimui (-20 – (-70))°C temteratūroje. |  | 150 vnt | 150 vnt | 50 vnt. | 140 | 420 | 508.2 | Carl Roth P730.1
93 | Triptono sojos buljonas 2,0 ml., kultūrų ilgalaikiam saugojimui (-20 )°C temteratūroje. |  | 100 vnt
94 | Konusiniai celiulioziniai kamščiai Æ16 mm. mėgintuvėliams |  | 30000 vnt.
95 | Stikliniai mėgintuvėliai Be briaunos Æ16 mm.x 160 mm. |  | 30000 vnt. | 30000 vnt. | 1 vnt. | 0.2 | 6000 | 7260 | Chemland 08-288.16_160
96 | Kamščiai PE Be briaunos Æ16 mm.x 160 mm. |  | 4000 vnt | 4000 vnt | 1000 vnt. | 15 | 60 | 72.6 | Nerbe 02-673-0000
97 | Plokštelė mikrotestams PS 96 U-formos , 275 μl | Su uždengiamu dangteliu | 550 vnt
98 | Plastmasinės Petri lėkštelės Ø 90 sterilios |  | 6500 vnt | 6500 vnt | 480 vnt. | 39.36 | 533 | 644.93 | Nerbe 09-021-0020
99 | Plastmasiniai tamponai mėginiams, sterilūs, 15 cm |  | 20000 vnt | 20000 vnt | 1000 vnt. | 73 | 1460 | 1766.6 | Nerbe 09-812-8052
100 | Pastero pipetės
100.1 | Pastero pipetės sterilios, 3 ml supakuotos po 1vnt |  | 1000 vnt. | 1000 vnt. | 1500 vnt. | 99 | 99 | 119.79 | Nerbe 12-113-8100
100.2 | Pastero pipetės Nesterilios, graduotos, 3 ml |  | 62000 vnt. | 62000 vnt. | 500 vnt. | 11 | 1364 | 1650.44 | Nerbe 12-113-0055
100.3 | Pastero pipetės sterilios, graduotos, 1 ml |  | 8000vnt. | 8000vnt. | 1700 vnt. | 107.1 | 504 | 609.84 | Nerbe 12-103-8100
100 pirkimo dalies bendra suma Eur: | [5 empty] | 2380.07
101 | Maišymo lopetėlės | Vienkartinės, plastikinės, vienas galas užlydytas į šluotelę, išmaišymui naudoti (imunoagliutinacijai ir kt.) | 15000vnt.
102 | Mentelė hemogramų paruošimui | Mentelė kraujo tepinėlių hemogramų paruošimui | 600 vnt.
103 | Vienkartinės mentelės | Vienkartinės plastikinės mentelės skirtos koprologiniams ar kitiems bendrosios citologijos mėginiams paruošti | 700 vnt.
104 | Laboratorinis pincetas | Vienkartinis, plastikinis pincetas su užapvalintais galais, ilgis 118 mm. | 200 vnt. | 200 vnt. | 5 vnt. | 14 | 560 | 677.6 | Carl Roth TT35.1
105 | Sterilios kilpelės 1,0 μl |  | 10000vnt. | 10000vnt. | 1000 vnt. | 38 | 380 | 459.8 | Nerbe 09-401-5001
106 | Dėžutės objektyvinių stikliukų transportavimui
106.1 | Dėžutės objektyvinių stikliukų transportavimui, 25 vietų |  | 30 vnt | 30 vnt | 1 vnt. | 3.5 | 105 | 127.05 | Chemland 02-62104
106.2 | Dėžutė objektyvinių stikliukų transportavimui, 2-4 vietų | Plastikinė, uždara, sandari, autoklavuojama | 20 vnt. | 20 vnt. | 10 vnt. | 28 | 56 | 67.76 | Carl Roth 2305.1
106 pirkimo dalies bendra suma Eur: | [5 empty] | 194.81
107 | Objektyviniai stikleliai
107.1 | Objektyviniai stikliukai , Šlifuotu galu 76x26mm |  | 120000 vnt | 120000 vnt | 50 vnt. | 1.5 | 3600 | 4356 | Chemland 04-296.202.07
107.2 | Dengiamieji stikliukai 24x24 mm |  | 70000 vnt. | 70000 vnt. | 100 vnt. | 0.85 | 595 | 719.95 | Chemland 04-298.202.04
107 pirkimo dalies bendra suma Eur: | [5 empty] | 5075.95
108 | Dėklai objektyvinių stikliukų mikroskopijai
108.1 | Dėklas leukogramoms , 20 vietų, plastikinis, stikleliai statomi vertikaliai |  | 4 vnt.
108.2 | Dėklas leukogramoms, 10-20 vietų, plastikinis, stikleliai guldomi horizontaliai |  | 4 vnt.
108 pirkimo dalies bendra suma Eur:
109 | Dėžutės objektyvinių stikliukų archyvavimui
109.1 | Dėžutė objektyvinių stikliukų archyvavimui, 100-200 vietų | Sandari, su stikliukų įstatymu vietomis | 10 vnt | 10 vnt | 1 vnt | 9 | 90 | 108.9 | Carl Roth K536.1
109.2 | Dėžutė objektyvinių stikliukų archyvavimui , 50 - 100 vietų | Sandari, su stikliukų įstatymu vietomis | 10 vnt | 10 vnt | 1 vnt | 9 | 90 | 108.9 | Carl Roth K532.1
109 pirkimo dalies bendra suma Eur: | [5 empty] | 217.8
110 | Nacryl 5 plokštelės, kraujo grupių tyrimams atlikti (agliutinaciajai stebėti) | Vienoje plokštelėje 25 duobutės. | 10000 vnt
111 | Mikrotaineriai su K3EDTA : Apvaliu mikrovetės dugnu, su kapiliaru 200 - 250 μl |  | 4000 vnt
112 | Micromėgintuvėliai gliukozei tirti su Na fluoridu ir Na2EDTA (pilkas kamštelis) naujagimiams . Tūris 400-600 μl. |  | 1000 vnt.
113 | Odos skarifikatoriai kapiliarinio kraujo paėmimui
113.1 | Odos skarifikatoriai suaugusiems | vienkartiniai, sterilūs, automatiniai | 60000 vnt.
113.2 | Odos skarifikatoriai naujagimiams: Incizijos gylis 1,8-2,0 mm 17-18 G | vienkartiniai, sterilūs, automatiniai | 36000 vnt
113 pirkimo dalies bendra suma Eur:
114 | Indelis ekskrementams su šaukšteliu, 15 ml tūris | Naudojamas ekskrementams laikyti bei transportuoti. Pagamintas iš skaidraus polistireno. | 500 vnt. | 500 vnt. | 250 vnt. | 38 | 76 | 91.96 | Nerbe 08-022-2004
115 | Antgaliai automatiniams dozatoriams (Gilson tipo). Paprašius perkančiai organizacijai, pateikti įvertinimui pavyzdžius.
115.1 | Antgaliai 0 - 200 µl tūrio |  | 270000 vnt. | 270000 vnt. | 1000 vnt. | 7.5 | 2025 | 2450.25 | Nerbe 07-122-0073
115.2 | Antgaliai 200 – 1000 µl tūrio |  | 19000 | 19000 | 1000 vnt. | 9 | 171 | 206.91 | Nerbe 07-132-0095
115.3 | Antgaliai 100 – 1000 µl tūrio |  | 10000 vnt. | 10000 vnt. | 1000 vnt. | 9 | 90 | 108.9 | Nerbe 07-132-0095
115.4 | Antgaliai 1,0 – 5,0 ml |  | 4500 vnt | 4500 vnt | 250 vnt. | 20 | 360 | 435.6 | Nerbe 07-895-0300
115.5 | Antgaliai 1,0 – 5,0 ml | turi tikti automatinei pipetei Eppendorf Research 5 ml. | 500 vnt. | 500 vnt. | 250 vnt. | 20 | 40 | 48.4 | Nerbe 07-895-0200
115 pirkimo dalies bendra suma Eur: | [5 empty] | 3250.06
116 | Kintamo tūrio atomatiniai dozatoriai
116.1 | 1-5ml |  | 4 vnt. | 4 vnt. | 1 vnt. | 150 | 600 | 726 | Biosan BS-010509
116.2 | 100-1000 μl |  | 4 vnt. | 4 vnt. | 1 vnt. | 150 | 600 | 726 | Biosan BS-010508
116.3. | 10,0-100,0 μl |  | 4 vnt. | 4 vnt. | 1 vnt. | 150 | 600 | 726 | Biosan BS-010505
116.4 | 5,0-50,0 μl |  | 2 vnt. | 2 vnt. | 1 vnt. | 150 | 300 | 363 | Biosan BS-010504
116.5 | 50,0-200,0 μl |  | 2 vnt. | 2 vnt. | 1 vnt. | 150 | 300 | 363 | Biosan BS-010506
116 pirkimo dalies bendra suma Eur: | [5 empty] | 2904
117 | Automatinių pipečių - dozatorių antgalių stoveliai - dėžutės
117.1 | Stovelis - dėžutė antgaliams 5 - 200µl tūrio | Uždaras, su dangteliu. Būtina, kad tiktų 105.1. dalyje nurodytiems antgaliams. | 10 vnt.
117.2 | Stovelis - dėžutė antgaliams 100- 1000µl tūrio | Uždaras, su dangteliu. Būtina, kad tiktų 105.3. dalyje nurodytiems antgaliams. | 10 vnt.
117.3 | Stovelis - dėžutė antgaliams 1 - 5 ml | Uždaras, su dangteliu. Būtina, kad tiktų 105.4. dalyje nurodytiems antgaliams. | 10 vnt.
117 pirkimo dalies bendra suma Eur:
118 | Helmintų (kirminų kiaušinėlių ir pirmuonių cistų) nustatymas išmatose | Koncentracijos metodas. Rinkinys skirtas švariai ir efektyviai helmintų kiaušinėlių ir lervų, pirmuonių cistų ir oocistų išskyrimui iš išmatų. Rinkinys paruoštas naudojimui: reagentai, mėgintuveliai, kitos reikalingos tyrimui priemonės. | 460 vnt.
119 | Laboratorinis padėklas | Plastikinis 40 x 60 cm, skirtas dažymo, mėginių ruoimo veiklai vykdyti, | 4 vnt.
120 | Vonelė tepinėliams dažyti | Su stikliukų padėties reguliavimo įdėklu. Tepinėliai dažomi horizontalioje padėtyje. | 1 vnt.
121 | Stovelis mėgintuvėliams | Stovelis mėgintuvėliams iš polipropileno 50 vietų. Vientisas, su 13 mm diametro duobutėmis, ilgis -180 mm, plotis - 96 mm,aukštis 45 mm, autoklavuojamas | 20 vnt.
122 | Chirurginiaiašmenys N23 |  | 15000 vnt.
123 | Laikikliai histologiniams ašmenims N23 |  | 100 vnt.
124 | Metaliniai medicininiai pincetai | 16 cm, su dantukais | 100 vnt. | 100 vnt. | 1 vnt. | 8 | 800 | 968 | Carl Roth 2691.1
125 | Natrio šarmas | 30 proc. Ne daugiau po 1000ml | 5000 ml
126 | Natrio šarmas | 3 proc. Ne daugiau po 100ml | 500 ml
127 | Termometras | matavimo ribos -30+50 | 20 vnt
128 | Mikromėgintuvėliai su krešėjimo aktyvatoriumi ir geliu 500-800 μl, su integruotu kolektoriumi. Komplektacijoje gintaro spalvos pernešimo mėgintuvėlis. |  | 500 vnt.
IMUNOHEMATOLOGINIAI TYRIMAI
129 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI IR CENTRIFUGOS SU INKUBATORIAIS STULPELINĖS AGLIUTINACIJOS METODU PANAUDAI
129.1 Reagentai bei papildomos priemonės imunohematologinių tyrimų sistemos analizatoriui stulpelinės agliutinacijos metodu (2vnt) kartu su jais, turi būti pateiktos 4 rankinės centrifugos su inkubatoriais) panaudai (Josvainių g.2. Laisvės al.17, Putvinskio g.3. Hipodromo g.13)
Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Bendri reikalavimai reagentams: Monokloniniai reagentai, plastikinės paruoštos naudoti kortelės iš šešių stulpelių, kuo trumpesnis centrifugavimo laikas (ne ilgiau 5 min.). Antiglobulino IgG,-C3d, polispecifinis (Kumbso reagentas) turi būti paruoštas naudoti. Antigenų anti-D(D VI) ir anti- D(D IAT) reagentas skirtas in vitro žmogaus kokybiniam RhD aptikimui, taikant tiesioginį agliutinacijos ir netiesioginį antiglobulino testą. Visi reagentai turi būti tinkami tyrimą atlikti ir rankiniu būdu.
1. | Kraujo grupių ir rėzus antigenų nustatymas(Anti A-B-D ir CDE nustatymas | 80
1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Kraujo grupės patvirtinimas ABD*ABD | 10600
2.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Kraujo grupės ABO ir RezusD antigeno nustatymas: A-B-AB-D--D" ir kontrolė | 200
3.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4. | Rh fenotipavimas, Kell , Anti-C, E, c, e, Kell, kontrolė | 20
4.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5. | Antikūnų nustatymas | 40800
5.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6. | Suderinamumo mėginys | 20400
6.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.2. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7. | Naujagimių kraujo grupių nustatymas su antiglobulinu( anti-A, anti-B, anti-AB, anti- D, control, AHG | 5600
7.2. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8. | Reversinis kraujo grupių nustatymas | 1400
8.1. | Eritrocitai reversiniam kraujo grupių nustatymui (2 tipų)
8.2. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
9. | Antigenų D(D VI) nustatymas | 20
9.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10. | Antigenų D(D IAT) nustatymas | 20
10.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
12. | Kontrolinės medžiagos ir kitos priemonės, reikalingos analizatoriaus eksploatacijai
12.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
12.2. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
129.1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
129.2 REIKALAVIMAI IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius – sistema 2 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas)
2. | Analizatoriaus - sistemos apibūdinimas |  | 1. Pilnai automatinis imunohematologinis analizatorius, skirtas kraujo tipavimui pagal kraujo grupių antigenų sistemas, kraujo suderinamumo mėginiams atlikti, imuninių antikūnų paieškai ir identifikavimui, antigenų nustatymui, automatiniam titravimui. 2. Rankiniam darbui skirtos imunohematologinių tyrimų atlikimui pakaitinės sistemos - centrifuga ir inkubatorius (pageidautina integruota viename), kuri turi būti pritaikyta darbui su tais pačiais reagentais kaip ir automatinis analizatorius. Bus naudojama tyrimų atlikimo užtikrinimui neveikiant pagrindiniam automatiniam analizatoriui ir nutolusiuose padaliniuose. 3. Specialus stalas, skirtas darbui su analizatoriumi. 4. Lazerinis spausdintuvas ir nepertraukiamo maitinimo šaltinis.
3. | Analizatoriuje - sistemoje turi būti integruoti: |  | Vidinis ir išorinis brūkšninių kodų skaitytuvai, mėginio padavimo dalis, reagentų, kasečių (ne mažiau 200) ir atliekų talpos, inkubatorius (ne mažiau 24 vietų), centrifuga (pageidautina dvi) ne mažiau nei 10 vietų, rezultatų nuskaitymo ir interpretavimo įrenginys, kompiuteris procesų valdymui, rezultatų su reakcijos vaizdais perdavimas į laboratorijos/ ligoninės informacinę sistemą, tikra STAT funkcija skubiems tyrimams (be pauzių ir nestabdant rutininių tyrimų atlikimo, ne mažiau nei 4 vietos skubiems mėginiams), turi būti galimybė išsaugoti rezultatų vaizdus archyve su nuotraukomis, nuskaitytomis iš abiejų kortelės pusių, su galimybe išsididinti vaizdą, privalomas nuotolinis analizatoriaus valdymas.
4. | Nepertraukiama tyrimų atlikimo procesų kontrolė |  | Turi būti instaliuota programinė įranga komunikuojanti su gamintojo pagalbos centru 24/7
5. | Greitas suderinamumo tyrimo atlikimo laikas |  | Ne ilgesnis nei 25 min.
6. | Reagentai ir priedai imunohematologiniams tyrimams naudojant stulpelinės agliutinacijos technologiją |  | Būtina, kartu su automatine reagentų lygio kontrole, visa informacija rodoma ekrane
7. | Reagentų kasečių sunaudojimas |  | Panaudotos kasetės turi būti tvarkingai surūšiuojamos, suregistruojamos ir paliekamos analizatoriuje
8. | Analizatoriaus valdymas |  | Turi būti tikras „walk away“, užprogramuotas dirbti be operatoriaus. Valdomas per integruotą liečiamąjį ekraną, taip pat nuotoliniu būdu.
9. | Mėginio tipas |  | Kraujo serumas, plazma, eritrocitų suspensija, eritrocitų masė, kraujas su antikoaguliantu (EDTA)
10. | Reikiamų tyrimų atlikimo užsakymas analizatoriuje |  | Tyrimai turi būti užsakomi iš sudaryto sąrašo, tiesiog pasirenkant norimą tyrimą analizatoriaus ekrane arba programuojant individualiai. Pasirinkus tyrimų grupę, analizatorius turi parinkti logišką seką ir eigą, kad tyrimai būtų atlikti per trumpiausią įmanomą laiką.
11 | Mėginių ir reagentų klaidų identifikacija ir pranešimai vartotojui |  | Analizatorius turi turėti reagentų ir mėginių talpų kamštelių aptikimo funkciją ir aptikus nenuimtus kamštelius, apie tai žinute informuoti vartotoją analizatoriaus ekrane.
Analizatorius turi turėti oro burbulo reagentų talpoje ir krešulio mėginyje aptikimo funkcijas.
12 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams |  | Būtina
13 | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis |  | Pateikiama su prietaisu
14 | Galimybė analizatorių įjungti į ligoninės HIS/LIS |  | Būtina, su vaizdų perdavimu
15 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC |  | Būtina
16 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) |  | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
17 | Analizatoriaus jungtys |  | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
18 | Integravimo darbai |  | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
20 | Brūkšninių kodų tipai |  | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
21 | Analizatoriai turi būti ne senesnis nei 3 metai nuo pagaminimo datos |  | Būtina
22 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą |  | Būtina
130 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI KRAUJO GRUPIŲ, Rh NUSTATYMUI MONOKLONINIAIS SERUMAIS
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
130.1 | Reagentai kraujo grupių, Rh nustatymui monokloniniais serumais | Skystų monoklonų metodas. Pakuotė buteliukas - lašintuvas, turi būti galimybė užsakyti skirtingų serijų reagentus. Pakuotė ≤10 ml.
130.1.1 | Anti-A (spalvotas reagentas) |  | 35000
130.1.2 | Anti-B (spalvotas reagentas) |  | 35000
130.13. | Anti-AB |  | 35000
130.1.4 | Anti-RhD IgM |  | 35000
130.1.5 | Anti-RhD IgM,IgG |  | 35000
130.1.6 | Neigiama RhD kontrolė (spalvotas reagentas) |  | 35000
130.2 | Standartinių eritrocitų rinkinys (A1,A2,B,O pozicijų) monoklonų kontrolei | To paties gamintojo kaip ir monokloniniai serumai. Galiojimo laikas turi būti ne mažesnis 30 k. d. nuo pristatymo datos. | 2000
130 pirkimo dalies bendra suma Eur:
131 | ABO sistemos kraujo grupės ir RH (D) faktoriaus nustatymas (greitas tyrimas) | Hemagliutinacija, sausais monoklonų reagentais padengtos plokštelės, paruoštos naudoti, įpakuotos hermetiškai , saulei nepralaidžioje pakuotėje. Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 50 testų. | 20000
BIOCHEMINIAI - IMUNOLOGINIAI TYRIMAI
132. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS POCT pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
132.1. Reagentai bei papildomos priemonės POCT pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų ir hematokrito tyrimų sistemos analizatoriui (4 vnt.) SKIRTINGAIS VEIKLOS ADRESAIS, KAI NĖRA GALIMYBĖS NAUDOTI TĄ PAČIĄ VIDAUS KOKYBĖS KONTROLĖS MEDŽIAGOS PAKUOTĘ VIENU METU
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonės pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų, hematokrito tyrimų sistemos analizatoriui ABL80 FLEX basic arba jam lygiaverčiui prietaisui, įgyjamam panaudos būdu
Prietaisas ABL80 FLEX basic yra įstaigos nuosavybė, todėl turėtų būti suteikiami dar 3 ABL80 FLEX basic prietaisai pagal panaudą arba suteikiami 4 prietaisai, lygiaverčiai ABL80 FLEX basic prietaisui, pagal panaudą, ne senesni kaip 3 metai nuo pagaminimo datos. Pastaba: jei siūlomi tik reagentai įstaigos turimiems analizatoriams, analizatorių techninės specifikacijos lentelių pildyti nereikia.
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, Hct . | Ne daugiau kaip 100 tyr. kasetėje | 5500
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, Hct, 3 lygių kokybės kontrolė | Ne daugiau kaip 100 tyr. kasetėje | 4500
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca, Lac, Hct . | Ne daugiau kaip 30 tyr. kasetėje | 50
3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4 | Mėginio paėmimo priemonės
4.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Kapiliarai su kamšteliais, maišymo strypeliais. Heparinizuoti sausu, elektrolitams (K, Na, Ca) subalansuotu heparinu, heparino koncentracija ne mažiau 60 IU/ml | 5000
5 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Magnetas ar kt. priemonė mėginio išmaišymui | 3
5.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Heparinizuoti švirkštai arteriniam kraujui imti, heparino kiekis ne mažiau 60 IU elektrolitams (K, Na, Ca) subalansuoto sauso laisvai judančio cilindre heparino. Su adata ir oro išstūmimo kamšteliu | 500
132 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę ne mažiau 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
132.2 REIKALAVIMAI POCT pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Kasetinis, portatyvus kompaktiškas analizatorius, tinkamas prie ligonio lovos ir pervežimo metu, tyrimams atlikti
2 | Matuojami parametrai |  | rūgščių-šarmų balansas: pH; Hct kraujo dujos: pCO2, pO2 metabolitai: laktatas elektrolitai: K+, Na+, Ca++, Cl-
3 | Tyrimų atlikimui naudojami ne daugiau nei du moduliai reagentų |  | matuojamų parametrų kasetė ir/arba skysti kalibratoriai kartu su atliekų talpykla. Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai, panaudojant mikroschemas
4 | Integruotų reagentų modulių darbo laikas |  | Ne trumpesnis kaip 60 dienų, ne trumpesnis nei 30 dienų, jei kartu integruota kokybės kontrolė
5 | Matavimo principas |  | elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonoselektyvinis
6 | Mažiausias atliekamų testų kiekis per reagentų modulio galiojimo laiką |  | 30 testų +/- 10%
7 | Mėginių tipai |  | kapiliarinis, arterinis kraujas
8 | Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto |  | Būtina
9 | Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus |  | Būtina
10 | Automatinė 2 taškų kalibracija |  | Būtina
11 | Mėginio tūris |  | ne daugiau nei 70 µl
12 | Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų |  | Būtina
13 | Greitas mėginio pamatavimo laikas |  | ne ilgiau nei 120 s
14 | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė |  | Būtina
15 | Analizatoriaus valdymas: |  | valdomas lietimui jautriu ekranu; Būtina galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu.
16 | Kokybės kontrolės atlikimas |  | Atliekant kasdieninę visų lygių kokybės kontrolę, nesunaudojami tyrimai iš reagentinės kasetės
17 | Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo Levey Jennings diagramas. |  | Būtina
18 | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. |  | Būtina
19 | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu |  | Būtina
20 | Analizatoriaus atmintis: |  | Ne mažiau paskutinių 500 pacientų tyrimų; 500 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų, ir 500 kalibracijos duomenų rezultatų
21 | galimybė pajungti į HIS/LIS |  | Būtina
22 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC |  | Būtina
23 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) |  | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
24 | Analizatoriaus jungtys |  | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
25 | Integravimo darbai |  | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
26 | Brūkšninių kodų tipai |  | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
27 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą |  | Būtina
133. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS EKSTRINIŲ, ITIN SKUBIŲ, KRITINIŲ LIGŲ, IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ, BE MĖGINIO PARUOŠIMO FUNKCIJOS, PILNAI AUTOMATINIAM, POCT SISTEMOS ANALIZATORIUI (2 vnt skirtingais veiklos adresais, panaudai)
133.1. Reagentai bei papildomos priemonės ekstrinių, itin skubių, kritinių ligų, imunologinių tyrimų, be mėginio paruošimo funkcijos, pilnai automatiniam, POCTsistemos analizatoriui
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
REAGENTAI KRITINIŲ LIGŲ SKUBIAI DIAGNOSTIKAI:
1. | Reagentų rinkinys TnI nustatymui | Rezultatas turi atitikti 99-ą procentilę ne blogiau nei 0.027 µg/L. Matavimo laikas ne ilgiau 20min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis. | 2400
1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Reagentų rinkinys PCT nustatymui | Matavimo laikas ne ilgiau 25 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis. | 4800
2.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 | Reagentų rinkinys NT-proBNP nustatymui | Matavimo laikas ne ilgiau 12 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis | 160
3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4 | Reagentų rinkinys CRP nustatymui | Matavimo laikas ne ilgiau 15 min. Metodas fluorometrinis. | 2000
4.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
133.1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
133.2 REIKALAVIMAI EKSTRINIŲ, ITIN SKUBIŲ, KRITINIŲ LIGŲ, IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ, BE MĖGINIO PARUOŠIMO FUNKCIJOS, PILNAI AUTOMATINISAM, POCT SISTEMOS ANALIZATORIUI (2 vnt skirtingais veiklos adresais, panaudai)
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Pilnai automatinis analizatorius skubiems, kritinių ligų diagnostikos imunologiniams tyrimams
2 | Matuojami parametrai |  | TnI, PCT, CRP, NT-proBNP, βhCG
3 | Pagrindinių parametrų referentiniai dydžiai |  | TnI atsakymas pateikiamas, kad rezultatas atitiktų 99-ą procentilę ne blogiau nei 0.027 µg/L.
4 | Tyrimų atlikimui naudojami ne daugiau nei du moduliai matuojamų parametrų kasetės (kiekvienam parametrui individuali) ir talpa vidiniam atliekų surinkimui. |  | Būtina
5 | Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai. |  | Būtina
6 | Mėginio tipas ir tūris:pilnas kraujas iš uždarų EDTA mėgintuvėlių, ne daugiau nei 4 ml. |  | Būtina
7 | Neturi būti jokios preanalitinės fazės, tyrimai atliekami be papildomo mėginio paruošimo, be centrifugavimo ir be pipetavimo, tiesiogiai iš uždaro EDTA mėgintuvėlio iškart po paėmimo. |  | Būtina
8 | Pagrindinių parametrų matavimo ciklo laikas: |  | Ne ilgiau nei 25 min.
9 | Analizatorius turi būti lengvai valdomas, nereikalaujantis specialaus personalo paruošimo |  | Būtina
11 | Visi reagentai ir atliekos turi būti uždarose talpose, negaruojantys |  | Būtina
12 | Našumas |  | Ne mažiau 28 mėginiai/valandą
13 | Automatinė loto specifinė kalibracija |  | Būtina, neriboto galiojimo laiko tam pačiam lotui
14 | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė. |  | Būtina
15 | Instaliuota lietuviška programinė įranga |  | Pageidautina
16 | Analizatoriaus valdymas: |  | valdomas lietimui jautriu ekranu; būtina galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu.
17 | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. |  | Būtina
18 | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu |  | Būtina
19 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) |  | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
20 | Analizatoriaus jungtys |  | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
21 | Integravimo darbai |  | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
22 | Įranga paženklinta CE ženklu |  | Būtina
23 | Analizatorius turi būti nesenesnis nei 3 metai nuo pagaminimo datos |  | Būtina
24 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudaio teikiamą prietaisą |  | Būtina
134 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI (1 vnt.) panaudai
134.1. Reagentai bei papildomos priemonės biocheminių tyrimų sistemos analizatoriui
Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Bendri reikalavimai reagentams: Reagentai turi būti originalūs t.y. to paties gamintojo kaip ir siūlomas panaudai analizatorius. Būtina pateikti to paties gamintojo bent du kokybės kontrolės lygius.
1. | Pankreatinė amilazė | 18000
1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Bilirubinas (tiesioginis) | 10000
2.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Bilirubinas (bendras) | 15000
3.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
134.1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
134.2 REIKALAVIMAI BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – sistema 1 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas)
2 | Analizatoriaus našumas |  | Ne mažiau 950 tyrimų/val.
3 | Ekstrinis modulis |  | Turi būti ekstrinės biochemijos modulis kaliui, natriui, chlorui, bendram kalciui jono selektyviniu ir gliukozei oksigeninio sensoriaus metodu pamatuoti
Visų ekstrinės biochemijos modulio analičių pamatavimo laikas vienu metu – ne ilgiau kaip 45 s
4 | Reagentų sistema |  | Reagentų analizatoriuje talpa ne mažiau 65
Reagentų analizatoriuje šaldymas ribose nuo +2°C iki +8°C
5 | Mėginių sistema |  | Mėginių analizatoriuje talpa ne mažiau 90
Automatinis vakuuminių mėgintuvėlių pradūrimas
Automatinis krešulio mėginyje aptikimas
6 | Vandens dejonizavimo sistema |  | Sistemos pajungimas prie automatinės jonizuoto vandens tiekimo sistemos
Jonizuoto vandens sunaudojimas – ne daugiau 16 litrų/val.
7 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams |  | Būtina
8 | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis |  | Pateikiama su prietaisu
9 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) |  | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
10 | Analizatoriaus jungtys |  | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
11 | Integravimo darbai |  | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
12 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC |  | Būtina
13 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudaio teikiamą prietaisą |  | Būtina
135 PIRKIMO DALIS - DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, KALIBRACINĖS IR KONTROLINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU AUTOMATINIU BIOCHEMINIU ANALIZATORIUMI "VITROS 350" IR AUTOMATINE INTEGRUOTA KLINIKINĖS CHEMIJOS IR IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZINE SISTEMA "VITROS 5600" (įstaigos nuosavybė) arba jiems lygiaverčiams prietaisams pagal panaudą, ne senesniems negu 3 metai nuo pagaminimo datos
135.1. Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam biocheminiam ir imunologiniam analizatoriui. (automatinis biocheminis analizatorius 1 vnt. ir automatinė integruota biochemijos ir imunologijos sistema 1 vnt.
Vertinamas tik visas pasiūlymas, atitinkantis visus kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Diagnostiniai reagentai, kalibracinės ir kontrolinės medžiagos, bei papildomos priemonės darbui su automatiniu biocheminiu analizatoriumi ir automatine integruota analizine sistema
Bendrieji reikalavimai
| Reagentai ir priemonės | Turi būti tinkami abiems siūlomiems analizatoriams, rekomenduojami gamintojo, atitinkantys tyrimo metodą. Turi būti vieno tiekėjo ir vieno gamintojo (arba analizatoriaus gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti, pateikti tai įrodančius dokumentus).
Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimui atlikti būtinos priemonės: reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, skiedikliai, plovikliai, buferiai, kiuvetės, vanduo ir kitos priemonės, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.
| Kalibracinės medžiagos | Tiekėjai privalo pateikti visų kalibracinių medžiagų/ kalibruojamų analičių: kalibravimo dažnį, kalibratorių skaičių, kalibratorių stabilumą atidarius, kiek kalibracijų galima atlikti iš pakuotės, paruošimo reikalavimus, laikymo sąlygos. Kalibracinių medžiagų kiekiai turi būti pateikti visam sutarties galiojimo laikui
| Kontrolinės medžiagos | Tiekėjai privalo pateikti visų kontrolinių medžiagų/ kontroliuojamųjų analičių: kontrolinės medžiagos lygius, kontrolinių medžiagų stabilumą atidarius, paruošimo reikalavimus, laikymo sąlygas. Kontrolinių medžiagų kiekiai turi būti pateikti visam sutarties galiojimo laikui
| CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC | Būtina visiems reagentams bei papildomoms medžiagoms
| Reagentų galiojimas | ne trumpesnis kaip 6 mėn nuo gavimo datos
| Reagentų paruošimas | Visi naudojami reagentai pilnai paruošti darbui (nereikia gaminti, skiesti)
| Pakuotės | Tiekėjai turi pasiūlyti tokias reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir visų kitų priemonių pakuotes (įvertinant atliekamų testų skaičių iš pakuotės, sunaudojamas priemones ir kita), kuriuos būtų racionaliai/ekonomiškai panaudotos, dalinamos abiems analizatoriams, garantuojant stabilumą nuo atidarymo.
| Naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai | Turi būti pateiktos lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų priemonių naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.
| Lygiavertės prekės atitikimas | Visiems nurodytiems tyrimams/testams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis ir objektyviomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Specialieji reikalavimai reagentams
1. | Tireotropinas TSH | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės. Pateikiami referentiniai dydžiai vaikams ir nėščiosioms. | 6000
1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Laisvas tiroksinas FT4 | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės. | 4000
2.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 | Feritinas | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 7 savaitės. Turi turėti galimybę aukštą mėginį automatizuotai praskiesti iki 10 kartų. | 2000
3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4 | Vitaminas D | Kalibracijos stabilumas ne mažiau 28 dienos, reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės. Turi būti nustatoma būtent 25-OH vitamino D koncentracija. | 5000
4.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5. | Antikūnai prieš hepatito C virusą Anti-HCV | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. Reagento stabilumas analizatoriuje netrumpiau 8 sav. | 380
5.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6 | NT-proBNPKalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės, reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės, reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 4000
6.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7 | b+hCG | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. | 100
7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8 | Syphilis | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. | 300
8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
9 | Troponin I didelio jautrumo |  | 18000
9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės.
10 | Gliukozė |  | 74000
10.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
11 | Bendras baltymas (TP) |  | 4000
11.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
12 | Šlapalas (BUN/UREA) |  | 30000
12.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
13 | Kreatininas |  | 90000
13.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
14 | Šlapimo rūgštis (URIC) |  | 3600
14.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
15 | Albuminas |  | 5760
15.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
16 | Kalcis (Ca) |  | 5400
16.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
17 | Magnis (Mg) |  | 12000
17.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
18 | Geležis (Fe) |  | 6000
18.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
19 | Bendras bilirubinas (TBIL) |  | 1800
19.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
20 | Tiesioginis bilirubinas (BuBc) |  | 1800
20.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
21 | Aspartataminotransferazė (AST/GOT) |  | 18600
21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
22 | Alaninaminotransferazė (ALT/GPT) |  | 21000
22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
23 | Šarminė fosfatazė (ALKP) |  | 10800
23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
24 | Gama gliutamiltranferazė (GGT) |  | 7000
24.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
25 | Alfa amilazė (AMYL) |  | 1800
25.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
26 | Cholesterolis (CHOL) |  | 99000
26.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
27 | Didelio tankio cholesterolis (HDL-C) |  | 9000
27.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
28 | Mažo tankio cholesterolis (MTL) |  | 600
28.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
30 | Trigliceridai (TRIG) |  | 9000
30.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
29 | C reaktyvusis baltymas (CRP) | Kalibruojama tik kai keičiasi reagento serija. Automatizuotas aukšto mėginio praskiedimas ir pakartotinis atlikimas. | 127500
29.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
30 | Fosforas (PHOS) |  | 900
30.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
31 | Chloras (Cl) | Tiesioginės potenciometrijos arba lygiavertis metodas. Kalibruojama kai keičiasi lotas. | 1500
31.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
32 | Kalis (K) | Tiesioginės potenciometrijos arba lygiavertis metodas. | 120000
32.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
33 | Natris (Na) | Tiesioginės potenciometrijos arba lygiavertis metodas. | 70000
33.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
34 | Amoniakas (NH3/ AMON) |  | 900
34.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
35 | CSF Proteinas |  | 2160
35.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
36 | Kreatinkinazė (CK) |  | 600
36.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
37 | Kreatinkinazė - MB (CK-MB) |  | 3240
37.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
38 | Laktatai (LAC) |  | 1350
38.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
39 | Laktatdehidrogenazė (LDH) |  | 5000
1939-01-01 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
40 | Baltymas šlapime (UPRO) |  | 90
40.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Specialieji reikalavimai priedams
1 | Spausdintuvas tyrimų atsakymų spausdinimui ir visos reikiamos medžiagos (toneriai, būgnai, popierius ir kt.) | Našumas nurodytam tyrimų skaičiui, kontrolėms ir kalibracijoms, A4/A5 popieriaus formatas.
2 | Spausdintuvas brūkšninių kodų etikečių spausdinimui ir visos reikiamos medžiagos (toneriai, būgnai, etikečių lipnus popierius ir kt.) | Našumas nurodytam tyrimų skaičiui, etiketės pritaikytos mėgintuvėlių išmatavimams.
3 | Sistemos integravimas į PO veikiančią LIS (programinė įranga, kompiuteris su reikiamais priedais (monitoriumi, klaviatūra, pele), licencijos ir kt.) | Sistema turi palaikyti ASTM HL7 komunikavimo protokolą.
4 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis užtikrinantis sklandų darbą, esant elektros trikdžiams (visos reikiamos eksploatacinės medžiagos ( techninė priežiūra, aptarnavimas, remontas, detalės ir kt.) reikalingos užtikrinti sklandų darbą siūlomu analizatoriumi) | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis nepertraukiamą elektros energijos tiekimą turi užtikrinti bent 10 min. sutrikus elektros energijos tiekimui tinkle. Techninės priežiūros ar remonto metu naudojamos tik originalios, naujos, nenaudotos atsarginės detalės
135.1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
135.2. REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI PANAUDAI1vnt (adresu: Laisvės alėja 17, Kaunas)
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatoriaus paskirtis |  | Pilnai automatinis biocheminis analizatorius, skirtas klinikinės chemijos tyrimams atlikti. Naujas. Pagamintas ne anksčiau kaip 2018 m.
2. | Matavimo metodai |  | Kolorimetrinis, potenciometrinis, kinetinis arba lygiaverčiai.
3. | Pralaidumo greitis |  | Ne mažiau nei 250 testų/valandą
4. | Mėginio tūris |  | Iki 100 µL
5. | Mėginio tipas |  | Kraujo serumas, plazma, šlapimas,smegenų skystis
6 | Mėginių padėklas |  | Ne mažiau 40 mėginių universalus padėklas - tinka įvairaus aukščio bei 10, 25, 13 ir 16 mm skersmens mėgintuvėliams ir mikromėgintuvėliams
7 | Brūkšniniai kodai |  | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema reagentams, pacientų mėginiams
8 | Automatinis mėginio tikrinimas |  | Analizatorius turi aptikti krešulius, oro burbuliukus
9 | Analizatorius turi turėti galimybę užprogramuotas dirbti be operatoriaus |  | Būtina
10 | STAT funkcija ekstriniams tyrimams atlikti |  | Būtina
11 | Mėginio atskiedimas |  | Automatinis su automatiniu pakartojimu
12 | Reagentų pakuotės |  | Reagentai supakuoti į atskiras talpas, atskirai kiekvienam testo tipui
13 | Įvairaus kiekio dalinamos reagentų talpos |  | Būtina
14 | Matuojami parametrai |  | Ne mažiau nei 40 skirtingų parametrų
15 | Reagentų laikymas analizatoriuje |  | Analizatorius turi talpinti visų matuojamų parametrų reagentų pakuotes vienu metu
16 | Inkubatoriaus temperatūra - 37C |  | Būtina
17 | Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas
18 | Saugomi duomenys |  | Ne mažiau 5000 pacientų tyrimų rezultatų, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys
19 | Kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys atvaizduojami grafiškai |  | Būtina
20 | Ekranas |  | Jautrus lietimui ekranas
21 | Nėra keičiamų elektrodų |  | Būtina
22 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) |  | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
23 | Analizatoriaus jungtys |  | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
24 | Integravimo darbai |  | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
25 | Garsinis signalas ir pranešimas ekrane apibūdinantis analizatoriaus techninę būklę |  | Būtina
26 | Kiti reikalavimai
27 | Reikalavimai elektros energijai |  | Ne daugiau 1,5 kW
28 | Nereikalingas vandentiekio ir distiliuoto vandens prijungimas |  | Jei siūloma sistema naudoja purifikuotą vandenį, purifikuoto vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą (pateikti visas reikiamas priemones, išvardintas atskirose eilutėse tyrimų atlikimui reikiamų priemonių lentelėje (filtrai, memranos, detalės ir kt.)
29 | Nėra skystų atliekų |  | Jei siūloma sistema generuoja skystas atliekas, susidarančių skystų atliekų utilizavimo sistemos, jos ekploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti įtraukata į pasiūlymo kainą.
30 | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC |  | Panaudai pateikima įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
31 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudaio teikiamą prietaisą |  | Būtina
32 | Priedai pateikiami kartu su sistema (išvardinti reikalingus) |  | Spausdintuvas, kompiuteris, monitorius, klaviatūra, pelė, nepertraukiamo maitinimo šaltinis, atliekų surinkimo sistemą, spausdintuvas tyrimų atsakymams, IT priedai, licencijos, purifikuoto vandens paruošimo ir skystų atliekų utilizavimo sistemos (jei reikalinga), priemonės užtikrinančios temperatūros palaikymo, vėdinimo ir kondicionavimo darbo saugos reikalavimus atitinkančią sistemą ir visos šių priedų darbo užtikrinimui reikiamos eksploatacinės medžiagos sutarties galiojimo laikotarpiu.
135.3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMATINEI INTEGRUOTAI KLINIKINĖS CHEMIJOS IR IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZINEI SISTEMAI PANAUDAI, 1 VNT. (adresu: Josvainių g. 2, Kaunas)
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |  |  | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje))
Automatinė integruota analizinė sistema (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
1 | Sistemos paskirtis | Klinikinės chemijos ir imunocheminių tyrimų atlikimui skirta automatinė integruota analizinė sistema. ( Pagaminta ne anksčiau kaip 2018 m.)
2 | Automatinės integruotos analizinės sistemos komplektuojančios dalys:
2.1 |  | Spausdintuvas (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2.2 |  | Nepertraukiamas maitinimo šaltinis (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2.3 |  | Suspausto oro kompresorius (jei sistema reikalauja papildomai). (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2.4 |  | Skystų atliekų surinkimo sistema (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2.5 |  | IT priedai, licencijos
2.6 |  | Įranga ir priemonės užtikrinančios darbo vietos vėdinimą ir kondicionavimą, priemonėms reikiamos temperatūros palaikymą
2.7 |  | Sensorinis (lietimui jautrus) ekranas, klaviatūra, pelė, kompiuteris
2.8 |  | Purifikuoto vandens paruošimo (jei sistema reikalauja, pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
3 | Matavimo metodai ir technologijos:
3.1 | Matavimo metodai | Nurodytas prie tyrimo/testo reikalaujamų parametrų - kolorimetrinis, potenciometrinis, tiesioginis potenciometrinis (elektrolitams), turbidimetrinis, sustiprintos chemoliuminescencijos arba lygiavertės.
3.2 | Pralaidumo greitis | Nemažiau: 180 imunocheminių tyrimų ir 600 klinikinės chemijos tyrimų (iki 300 fotometrinių, 300 elektrolitų (kalio, natrio, chloridų)) per valandą.
4 | Nepertraukiamas mėginių atlikimas | Turi būti galimybė iš vieno mėgintuvėlio nepertraukiamai atlikti klinikinės chemijos ir imunocheminius tyrimus tuo pačiu metu.
5 | Darbo procesas | Netrikdant darbo eigos nuolat įdėti ir išimti mėginius/reagentus/priedus ir kalibratorius analizatoriaus darbo metu.
6 | Darbo režimai | Reikalaujami darbo režimai: partijomis, atsitiktinio pasirinkimo, skubūs STAT; pasirinkti mėginių tyrimo eiliškumą
7 | Mėginių padėklai | Tinka įvairaus aukščio bei 10, 25, 13 ir 16 mm skersmens mėgintuvėliams ir mikromėgintuvėliams
8 | Mėginio tipas | Kraujo serumas, plazma, šlapimas, likvoras, bendras kraujas
9 | Mėginio tūris | Būtinasis mėginio kiekis pagal kiekvieno tyrimo metodiką iki 100 µl
10 | Automatinis mėginio tikrinimas | Turi būti mėginio krešulio ir burbulų, gelio ir nepakankamo mėginio tūrio aptikimo sistema, neleidžianti esant tokioms sąlygoms išduoti neteisingo rezultato.
11 | Interferencinių medžiagų: hemolizės, ikterijos, lipemijos nustatymas | Sistema turi informuoti apie tiriamųjų pacientų serume/plazmoje esančias interferencines medžiagas: hemolizę, ikteriją, lipemiją bei jų kiekius. Nustatant šias interferencines medžiagas sistema turi nenaudoti papildomų priemonių ir reagentų, bei pateikti jų padidintus kiekius kartu su tyrimo rezultatu arba gali būti siūloma lygiavertė technologija.
12 | Tie patys reagentai visiems mėginio tipams | Būtina
13 | Mėginio praskiedimas | Turi būti mėginių automatinio praskiedimo sistema su automatiniu pakartotiniu pamatavimu
14 | Mėginių, reagentų paėmimas | Mėginių/reagentų paėmimas tyrimo atlikimui turi būti atliekamas su vienkartiniais antgaliais, 100 % pernešimo galimybės eliminavimui arba lygiavertė technologija.
15 | Reagentų pakuotės | Reagentai supakuoti į atskiras talpas, atskirai kiekvienam testo tipui
16 | Įvairaus kiekio dalinamos reagentų talpos | Būtina
17 | Reagentų laikymas analizatoriuje | Analizatorius turi talpinti visų matuojamų parametrų reagentų pakuotes vienu metu. Maksimaliai prailginti integruotų reagentų galiojimo laiką analizatoriuje turi būti naudojamas šaldomas reagentų skyrius. Reagentų skyriuje papildomai turi būti kontroliuojama santykinė oro drėgmė.
18 | Reagentų ir priedų inventoriaus valdymas | Nuolatinis reagentų, pagalbinių priemonių kiekio analizatoriuje automatinis monitoravimas
19 | Reakcijų kiuvetės | Vienkartinės su nemažiau nei trijų taškų nuskaitymu arba lygiavertės.
20 | Brūkšniniai kodai | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema reagentams, pacientų mėginiams
21 | Analizatorius turi turėti galimybę užprogramuotas dirbti be operatoriaus | Būtina
22 | Kokybės kontrolė | Kontrolinės medžiagos turi būti ne mažiau 2-3 skirtingų lygių, apimančios normos ir patologijos ribas. Kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė. Lygių skaičius nurodytas prie kiekvieno tyrimo/testo reikalaujamų parametrų. Sistema turi turėti galimybę apskaičiuoti statistinius duomenis iš gautų kokybės kontrolės rezultatų bei atvaizduoti juos grafiškai.
23 | Saugomi duomenys | Ne mažiau 5000 pacientų tyrimų rezultatų, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys
24 | Programinė įranga | Galimų klaidų prevencijai integruota automatinė mėginio, matavimo ir atsakymo pateikimo procesų kontrolė.
25 | Sistemos programinė įranga turi turėti rezultatų paieškos modulį. | Paieškos modulis turi turėti galimybę surasti archyvuojamus rezultatus pagal įvairius kriterijus: Paciento ID, mėginio tipą, paciento vardą, pavardę, pagal atlikimo datą.
26 | Ekranas | Jautrus lietimui ekranas
27 | Garsinis signalas ir/ar pranešimas ekrane apibūdinantis analizatoriaus techninę būklę | Būtna
28 | Tiekėjas turi užtikrinti analizatoriaus nepertraukiamą techninį aptarnavimą visą parą sutarties galiojimo laikotarpiu. Gavus pranešimą apie analizatoriaus gedimą, tiekėjas nedelsiant turi pašalinti sutrikimus prisijungus nuotoliniu būdu, arba kitomis priemonėmis. Turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas - serviso inžinierius ir pašalinti gedimą. Tiekėjas privalo įvertinti ar yra pajėgus įvykdyti nepertraukiamą techninį aptarnavimą. Remonto ir techninio aptarnavimo paslaugą panaudos tiekėjas turi teikti nemokamai. Techninės priežiūros ar remonto metu naudojamos tik originalios, naujos, nenaudotos atsarginės detalės. Nepavykus sutaisyti analizatoriaus per 3 darbo dienas, turi būti pakeičiamas nauju, lygiaverčiu. | Būtina, kadangi šiuo adresu veikia tik viena integruota sistema
29 | Nereikalingas vandentiekio ir/ar distiliuoto vandens prijungimas | Jei siūloma sistema naudoja purifikuotą vandenį, purifikuoto vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą (pateikti visas reikiamas priemones, išvardintas atskirose eilutėse tyrimų atlikimui reikiamų priemonių lentelėje (filtrai, memranos, detalės ir kt.)
30 | Nėra skystų atliekų | Jei siūloma sistema generuoja skystas atliekas, susidarančių skystų atliekų utilizavimo sistemos, jos ekploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.
31 | Nuotolinis pagalbos teikimo centras 24/7 | Turi būti nenutrūkstamas ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę, nuotoliniu būdu instaliuoti tyrimų protokolus, perduoti kitus duomenis.
32 | Sistema turi būti nuolat pasiruošusi darbui | Nereikia specialiai sistemos paruošti paleidžiant naujas mėginių partijas ar pavienius mėginius.
33 | Garantiniai įsipareigojimai, remontas | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti panaudos būdu perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų, gedimų šalinimą, remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
34 | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC | Panaudai pateikima įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
136 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI PANAUDAI
136.1. Reagentai bei papildomos priemonės biocheminių tyrimų analizatoriui (1 vnt.)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonėss analizatoriui panaudai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Bilirubinas bendras | reagentų pakuotės pritaikytos pavieniams tyrimams atlikti, lengvai dalomos | 3000
........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2 | Bilirubinas tiesioginis | reagentų pakuotės pritaikytos pavieniams tyrimams atlikti, lengvai dalomos | 300
........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 | Urea | reagentų pakuotės pritaikytos pavieniams tyrimams atlikti, lengvai dalomos | 300
........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4 | Gliukozė | reagentų pakuotės pritaikytos pavieniams tyrimams atlikti, lengvai dalomos | 1000
........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
136.1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
136.2 REIKALAVIMAI BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Mėginys |  | Serumas, bendras kraujas, minamalus mėginio kiekis – ne daugiau kaip 500mkl tyrimui. Galima tirti iš kiuvetės ir/arba pirminio vakuuminio mėgintuvėlio ar kapiliarinio kraujo mėgintuvėlio.
3 | Matuojami parametrai |  | Bilirubin Total Bilirubin Direct UREA Glucose
4 | Kalibracija |  | Analizatorius kalibruojasi automatiškai, o esant reikalui ir rankiniu programos paleidimu.
5 | Atmintis |  | Ne mažiau 400 paskutinių tyrimų su data ir laiku ir paskutinių kokybės kontrolės duomenų kiekvienam lygiui, bei kalibracijos duomenims su paieškos funkcija ir išspausdinimu.
6 | Mėginio paėmimas |  | Automatinis, iš įstatytos kiuvetės ar mėgintuvėlio
7 | Kontrolė |  | Skysta kokybės kontrolė, ne mažiau 2 lygių kiekvienam parametrui ir atliekama per integruotą kokybės kontrolės programą / išspausdinamas rezultatas ir kontrolės ribos/ kokybės kontrolės ribos.
9 | Reagentų, kokybės kontrolės, operatoriaus, paciento ir mėginio duomenų įvedimas |  | Su barkodo skaneriu, taip pat turi būti galimybė suvesti ir ranka, tiek skaičiais tiek raidėmis.
10 | spausdintuvas |  | Būtinas. Išorinis arba integruotas, ne mažiau 57mm terminiam popieriui, spausdinamas tyrimo rezultatas su normos ribomis kiekvienam parametrui. Esant patologiniam rezultatui jis pažymimas rodykle ar žvaigždute.
11 | Maitinimas |  | El.220V
12 | Valdymas |  | Lietimui jautrus ekranas (touch-screen). Tyrimo atlikimo metu, analizatorius vartotojui ekrane rodo tyrimo seką ir atliekamos procedūros eigą.
13 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) |  | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
14 | Analizatoriaus jungtys |  | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
15 | Integravimo darbai |  | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
16 | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC |  | Panaudai pateikima įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
17 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudaio teikiamą prietaisą |  | Būtina
137 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
137.1. Reagentai bei papildomos priemonės elektrolitų tyrimų sistemos analizatoriui (1 vnt.)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonės analizatoriui "Quik Reag GO" (įstaigos nuosavybė) arba jam lygiaverčiui prietaisui pagal panaudą
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| CRB |  | 4000
........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
137.1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
137.2 REIKALAVIMAI BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2 | Analizatoriaus paskirtis |  | Kiekybiniam CRB nustatymui
3 | Matavimo metodai ir technologijos |  | Imunoturbodimetrinis arba lygiavertis
3 | Matavimo ribos |  | ne mažiau kaip 300mg/l
4 | Mėginio tipas |  | Bendras kraujas, serumas, plazma,
5 | Mėginio kiekis |  | ne daugaiu kaip 30µl.
6 | Lietuviškas valdymo meniu. |  | Būtina
7 | Išorinis barkodų skaitytuvas, spausdintuvas. |  | Būtina
8 | Kokybės kontrolė |  | ne mažiau kaip 2 lygių. Integruota atskira kokybės kontrolės programa kokybės kontrolei sekti ir atlikti
9 | Kalibracija |  | automatinė
10 | Automatinis adatos prasiplovimas |  | Būtina.
11 | Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas
12 | Saugomi duomenys |  | ne mažiau kaip 100 tyrimų su reagentų serijos numeriu ir paciento ID/pavarde, tyrimo laiku ir : ne mažiau kaip 100 kokybės kontrolės duomenų su reagentų serijos numeriu ir tyrimo laiku
13 | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis |  | Pateikiama su prietaisu
14 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) |  | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
15 | Analizatoriaus jungtys |  | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
16 | Integravimo darbai |  | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
17 | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC |  | Panaudai pateikima įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
18 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudaio teikiamą prietaisą |  | Būtina
138 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI PANAUDAI (3vnt)
138.1. Reagentai bei papildomos priemonės elektrolitų tyrimų sistemos analizatoriui
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonės elektrolitų tyrimų sistemos analizatoriui teikiamam panaudos būdu (3 analizatoriai darbui skirtingais veiklos adresais, kai nėra galimybės naudoti tą pačią kontrolinės medžiagos pakuotę vidaus kokybės kontrolei)
Reagentai ir papildomos priemonės elektrolitų tyrimų sistemos analizatoriui teikiamam panaudos būdu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Reagentai K/NA/Cl tyrimams |  | 4000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
138.1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
138.2 REIKALAVIMAI ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 3 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2 | Analizatoriaus paskirtis |  | Automatinis elektrolitų (K, Na, Cl) tyrimų analizatorius
3 | Matavimo metodai ir technologijos |  | Jonų selektyvinis, tiesioginis, elektrodinis
4 | Matavimo ribos kraujyje |  | Ne mažesnės kaip: Na+: 20-200 mmol/L; K+: 0.2-40 mmol/L; Cl-: 0,2-200 mmol/L
6 | Mėginio tipas ir tūris |  | Ne daugiau 100 μL bendro kraujo, serumo, plazmos
7 | Mėginių detektorius |  | Nuolatinė mėginių ir kalibravimo tirpalų priežiūra, oro burbulų detekcija
8 | Mėginių zondas |  | Automatiškai nuplaunamas po kiekvieno mėginio įsiurbimo, užtikrinant apsaugą nuo bet kokio užteršimo
9 | Kalibravimo režimas |  | Automatinis arba laisvai pasirenkamas pagal poreikį
10 | Rezultatų pateikimas |  | Analizatoriaus ekrane ir atspausdinami
11 | Integruotas spausdintuvas |  | Būtina
12 | Reagentų tipas |  | Skysti tirpalai pilnai uždaroje pakuotėje
13 | Analizatoriaus atmintis |  | Tyrimų rezultatai – ne mažiau 100 mėginių, kokybės kontrolės rezultatai – po ne mažiau kaip 20 norma ir patologija.
14 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams |  | Būtina
15 | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis |  | Pateikiama su prietaisu
16 | CE sertifikatas |  | Būtina
17 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudaio teikiamą prietaisą |  | Būtina
139 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS GLIUKOZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUI PANAUDAI (4vnt.)
139.1. Reagentai bei papildomos priemonės gliukozės tyrimų analizatoriui (4 vnt.) (__________________________)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonės gliukozės tyrimų analizatoriui "Biosen C-line"arba jam lygiaverčiui prietaisui pagal panaudą ( 4 analizatoriai skirtingais veiklos adresais, kai nėra galimybės naudoti tą pačią kontrolinės medžiagos pakuotę vidaus kokybės kontrolei)
1 | Reagentai gliukozės tyrimams |  | 80000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
139.1 pirkimo dalies bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
139.2 REIKALAVIMAI GLIUKOZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUI (4vnt.)
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.1 | Matavimo principas |  | Fermentinis, amperometrinis
1.2 | Elektrodas |  | Chip - sensorius
1.3 | Mėginių vietų kiekis rotoriuje |  | Ne mažiau 15 vietų
1.4 | Papildomos vietos rotoriuje |  | 2 standarto, 2 kontrolių ir 1-a skubiemstyrimams
1.5 | Matavimo ribos |  | Gliukozė: 0,5 – 50 mmol/L (9-900 mg/dL)
1.6 | Analizatoriaus sparta |  | Ne mažiau 100 tyr./val.
1.7 | Matavimo tikslumas |  | iki 1,5 % esant 12,0 mmol/l
1.8 | Atsikartojamumas |  | iki 3,0% 10-čiai mėginių prie 12 mmol/L
1.9 | Instaliuoto sensoriaus tarnavimo laikas |  | Gliukozės analitei: ne mažiau kaip 60 dienų arba 7000 tyrimų
1.10 | Tiriamoji medžiaga |  | Kraujas, serumas, plazma
1.11 | Mėginio tūris |  | Ne daugiau nei 20 mikrolitrų
1.12 | Ne mažiau kaip trys kalibracijų tipai |  | 1. pradedant (kalibravimas vyksta prieš kiekvieną matavimą),
2. periodiškai vyksta automatiškai kas 60 minučių),
3. pagal laiko skaičiavimą (kalibravimas vyksta praėjus 60 minučių po paskutinio kalibravimo prieš pradedant ėminių/mėginių matavimą)
1.13 | Lusto jutiklio patikra |  | Būtina. Turi būti lusto jutiklio selektyvumo patikrinimas - mechaninio vientisumo (nepažeistumo) įvertinimui. Patikra atliekama su orginaliais gamintojo patikros tirpalais.
1.14 | Linijiškumo patikra |  | Būtina. Turi būti linijiškumo patikrinimas - verifikuoti (patvirtinti) tikslumą su orginaliais gamintojo patikros tirpalais.
1.15 | Parametrų normos ribos |  | Nustatomos operatoriaus
1.16 | Displėjus |  | Grafinis, sensorinis
1.17 | Jei nepatenkama į nustatytas ribas mėginys turi būti matuojamas automatiškai pakartotinai iš tos pačios mėginio kiuvetės |  | Būtina
1.18 | Drabiniai reagentai |  | Visi reagentai ir kontrolės išpilstyti ir paruošti naudojimui
1.19 | Brūkšninių kodų skaitytuvas |  | Integruotas analizatoriuje, nuskaitantis brūkšninį kodą nuo būgne įstatytų mėgintuvėlių
1.20 | Atmintis |  | Ne mažiau 400 tyrimų rezultatų
1.21 | CE sertifikatas |  | Būtina
1.21 | Ne senesni negu 3 metai nuo pagaminimo datos |  | Būtina
140 PIRKIMO DALIS - DIAGNOSTIKOS REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS KREŠĖJIMO SISTEMOS TYRIMAMS
140.1 Reagentai bei papildomos priemonės krešėjimo tyrimų analizatoriams (4 vnt.)
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus) per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonės krešėjimo sistemos tyrimams analizatoriais STA Compact Max, STA Compact, STA Satellite ir START-4 (arba lygiaverčiais) Analizatoriai yra įstaigos nuosavybė. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs analizatorių gamintojo. Jei siūlomi lygiaverčiai analizatoriai, reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti siūlomų analizatorių gamintojų arba su prietaiso gamintojo patvirtintais klinikiniais analitiniais validacijos ir adaptacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus
1 | Protrombino komplekso II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymas | Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė, reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU ml, sukalibruotas, kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą. Pakuotė < 10 ml. | 109600
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2 | Protrombino laiko II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymas | Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė, reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU ml, sukalibruotas. Pakuotė < 5 ml. | 3360
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas | Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė, Klauso metodas, reagentas turi būti skystas (paruoštas darbui), sukalibruotas, kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą , darbinio tirpalo stabilumas ≥ 7 d. analizatoriuje. Pakuotė < 5 ml. | 6520
3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4 | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė, rekalcifikacijos metodas Aktyvatorius silicis, stabilumas ≥ 7 d. 2-8ºC, pakuotė < 5 ml. | 8700
4.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5 | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė, rekalcifikacijos metodas Aktyvatorius polifenolis, stabilumas ≥ 7 d. analizatoriuje, pakuotė < 10 ml. | 39360
5.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6 | D-dimerų koncentracijos nustatymas | Imunoturbidimetrinis metodas, reagentas turi būti ne prastesnės klinikinės kokybės negu šiuo metu naudojamas gydymo įstaigoje: nejautrus heparinui iki 1IU/ml, sukalibruotas (kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą), darbinio tirpalo stabilumas analizatoriuje ≥ 14 d. , jautrumas ≥97% , specifiškumas ≥75,5%, NPV≥99,7%. | 18320
6.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7 | Anti Xa faktoriaus nustatymas | Chromogeninių substratų metodas. Pateikti reikiamą kiekį reagentų, kalibracinių ir dviejų lygių kontrolinių plazmų (įrašyti visus tikslius komercinius pavadinimus) šių vaistų kontrolei, tyrimų skaičių išskirstant proporcingai : LMWH, HMWH, Fondaparinux, Edoxaban, Apixaban. | 1560
7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8 | Ekarino tyrimas tiesioginio trombino inhibitoriaus (dabigatran) nustatymui | Chromogeninių substratų metodas | 100
8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
140.1 pirkimo dalies bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
140.2 REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM KREŠĖJIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI (2 VNT) PANAUDAI (adresais Hipodromo g. 13 ir Josvainių g. 2)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatoriaus duomenys |  | Analizatoriaus tipas, modelis, gamintojas
2 | Analizatoriaus tipas |  | Automatinis krešėjimo sistemos analizatorius
3 | Matavimo principai |  | 1. Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, leidžiantis išmatuoti normalias, lipemines, hemolizuotas, drumstas plazmas be papildomų procedūrų 2. Kolorimetrinis 3. Imunoturbidimetrinis
4 | Tyrimų spektras |  | Ne mažesnis, kaip nurodyta tiriamų analičių lentelėje (Priedas Nr.1.1)
5 | Mėginių talpa |  | Ne mažesnė kaip 80 vietų
6 | Tiriamieji mėginiai |  | Atliekant rutinos (chronometrinius) tyrimus, analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius, drumstus. Būtina funkcija - papildomai pridėti ir nelaukiant tyrimų ciklo pabaigos analizuoti skubius mėginius. Būtinas automatinis mėginio praskiedimas.
7 | Matavimo sistema |  | Atliekant rutinos (chronometrinius) tyrimus rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. Vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. Analizatorius turi išduoti patikimą rezultatą, reakcijos metu susidarius tiek normalios, tiek ir silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais)
8 | Reagentų ir matavimo laikmenų valdymas |  | Būtinas funkcionalumas: - reagentų patalpinimas į bet kurią reagentų talpos poziciją - daugiau nei vieno tos pačios rūšies reagento buteliuko patalpinimas, užtikrinantis nenutrūkstamą ištyrimo procesą - pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir vartotojo informavimas apie jų trūkumą.
9 | Vienkartinės matavimo laikmenos |  | Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatoriaus gamintojo, kiekvienos pakuotės serijos Nr. identifikuojamas brūkšninio kodo pagalba, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po 800 vnt.
10 | Duomenų atsekamumas |  | Privalomas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis ne mažiau , kaip šiuos parametrus: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kalibracijos duomenis, kontrolinių medžiagų duomenis
11 | Komplektacija ir pajungimas į LIS |  | Turi būti spausdintuvas, monitorius, srovės/įtampos stabilizatorius, analizatoriaus pajungimas į LIS.
12 | programinės įrangos privalomi funkcionalumai |  | 1.Programinė įranga turi leisti perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų užsakymus, tyrimų atsakymus, kokybės kontrolės duomenis, tyrimų atlikimo laiką, operatoriaus ID. 2. Būtina archyvuoti visus pacientų tyrimų rezultatus, kokybės kontrolės rezultatus, kalibravimo duomenis, techninės priežiūros duomenis, operatorių prisijungimo duomenis ne mažiau kaip 5 metų laikotarpiu. 3. Automatinio pamatinių biologinių verčių ribų apskaičiavimas iš archyvo pagal laboratorijos nustatytus kriterijus. 4. Automatinis rezultatų kompleksinės ir išplėstinės neapibrėžties skaičiavimas. 5. Westgard-o taisyklių taikymas vidinės kokybės kontrolės grafikuose. 6. Automatinio tyrimo atsakymo techninis validavimas vadovaujantis laboratorijos nustatytomis taisyklėmis. 7. Atsikartojamumo, atkūriamumo apskaičiavimas.
13 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) |  | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
14 | Analizatoriaus jungtys |  | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
15 | Integravimo darbai |  | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
16 | CE sertifikatas |  | Būtina
17 | Ne senesni negu 3 metai nuo pagaminimo datos |  | Būtina
18 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą |  | Būtina
140.3 REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM KREŠĖJIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI (1VNT.) PANAUDAI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatoriaus duomenys |  | Analizatoriaus tipas, modelis, gamintojas
2 | Analizatoriaus tipas |  | Automatinis krešėjimo sistemos analizatorius
3 | Matavimo principai |  | 1. Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, leidžiantis išmatuoti normalias, lipemines, hemolizuotas, drumstas plazmas be papildomų procedūrų 2. Kolorimetrinis 3. Imunoturbidimetrinis
4 | Tiriamieji mėginiai |  | Atliekant rutinos (chronometrinius) tyrimus, analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius, drumstus. Būtina funkcija - mėginį pervesti į skubaus mėginio statusą nelaukiant tyrimų ciklo pabaigos ir jį ištirti. Būtinas automatinis mėginio praskiedimas. Mėginių talpa: ne mažiau 20 vietų
5 | Matavimo sistema |  | Atliekant rutinos (chronometrinius) tyrimus rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. Vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. Analizatorius turi išduoti patikimą rezultatą, reakcijos metu susidarius tiek normalios, tiek ir silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais)
6 | Reagentų ir matavimo laikmenų valdymas |  | Būtinas funkcionalumas:- reagentų patalpinimas į bet kurią reagentų talpos poziciją- daugiau nei vieno tos pačios rūšies reagento buteliuko patalpinimas, užtikrinantis nenutrūkstamą ištyrimo procesą- pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir vartotojo informavimas apie jų trūkumą.
7 | Vienkartinės matavimo laikmenos |  | Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatoriaus gamintojo, kiekvienos pakuotės serijos Nr. identifikuojamas brūkšninio kodo pagalba, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po 200 vnt.
8 | Duomenų atsekamumas |  | Privalomas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis ne mažiau , kaip šiuos parametrus: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kalibracijos duomenis, kontrolinių medžiagų duomenis.
9 | Komplektacija |  | Turi būti spausdintuvas, monitorius, srovės/įtampos stabilizatorius,
10 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) |  | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
11 | Analizatoriaus jungtys |  | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
12 | Integravimo darbai |  | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
13 | CE sertifikatas |  | Būtina
14 | Ne senesni negu 3 metai nuo pagaminimo datos |  | Būtina
15 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą |  | Būtina
140.4 REIKALAVIMAI PUSIAU AUTOMATINIAM KREŠĖJIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI (2 vnt)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Prietaiso apibūdinimas |  | Pusiau automatinis krešėjimo sistemos analizatorius
2 | Matavimo principas |  | Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, užtikrinantis normalių, hemolizuotų, ikterinių, lipeminių, drumstų plazmų ištyrimą be papildomų procedūrų bei silpnų krešulių detekciją.
3 | Prietaiso našumas |  | Ne mažiau 4 matavimo kanalų
4 | Inkubacijos zona |  | Turi būti integruotas sauso oro inkubatorius (37oC), kurio talpa ne mažiau 16 vietų (neskaitant matavimo kanalų)
5 | Tiriamieji mėginiai |  | analizatorius turi patikimai ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius,
6 | Duomenų atsekamumas |  | Analizatoriuje turi būti galimybė įvesti ne mažiau, kaip šiuos parametrus: paciento identifikacijos numerį, reagento serijos numerį, kalibracinės kreivės duomenis, automatiškai fiksuoti tyrimo/tyrimų serijos pradžios ir pabaigos laiką.
7 | Komplektacija |  | Turi būti analizatoriaus valdomas šildomas (37oC) daugiafunkcinis dozatorius, integruotas spausdintuvas
8 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) |  | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
9 | Analizatoriaus jungtys |  | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
10 | Integravimo darbai |  | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
11 | CE sertifikatas |  | Būtina
12 | Ne senesni negu 3 metai nuo pagaminimo datos |  | Būtina
13 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą |  | Būtina
141. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ ANTIAGREGANTŲ POVEIKIO NUSTATYMUI PORTATYVINIU ANALIZATORIUMI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 141.1. ir 141.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
141.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės antiagregantų poveikio nustatymui (______________________________)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Aspirino poveikio nustatymas | Būtina: vidinė kontrolė kasetėje, kliniškai nustatyta slenkstinė vertė | 100
1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Klopidogrelio ir kitų antiagregantų veikiančių į P2Y12 receptorius poveikio nustatymas | Būtina: vidinė kontrolė kasetėje, kliniškai validuotas terapinis langas (pateikti studijų pavadinimus ir apimtis), trombocitų inhibicijos procento įvertinimas | 100
2.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Kitos eksploatacinės papildomos priemonės, reikalingos mėginiui paimti
4. | Kitos eksploatacinės papildomos priemonės, reikalingos tyrimams atlikti
5. | Kitos papildomos priemonės, reikalingos prietaisų eksploatavimui ir techninei priežiūrai
141 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo. Jei siūlomas lygiavertis analizatorius, reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti siūlomų analizatorių gamintojų arba su prietaiso gamintojo patvirtintais klinikiniais analitiniais validacijos ir adaptacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti.
3. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Visos siūlomos prekės (reagentai, matavimo laikmenos, kontrolinė medžiaga) turi būti prietaiso gamintojo arba su prietaiso gamintojo pateiktais klinikiniais analitiniais validacijos ir adaptacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus.
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų, kontrolinių, kalbibracinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
141.2. REIKALAVIMAI ANTIAGREGANTŲ POVEIKIO NUSTATYMUI PORTATYVINIAM ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatoriaus pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas
2 | Sistemos tipas | Automatinis analizatorius antiagregantų poveikio nustatymui
2 | Matavimo principas | Šviesos transmisijos agregometrijos metodas
4 | Matavimo kanalų skaičius | Vienas
5 | Tyrimų spektras | 1. Aspirino tipo antiagregantų poveikio nustatymas
2. ADP receptoriaus P2Y12 slopinimo klopidogreliu nustatymas
3. IIb/IIIa inhibitorių antiagregantų poveikio nustatymas
6 | Tiriamieji mėginiai | Pilnas kraujas uždaruose vakuuminiuose mėgintuvėliuose
7 | Tyrimo procedūra | Mėginiai turi būti tiriami tiesiai iš mėgintuvėlio, be papildomų mėginio paruošimo ar reagentų pipetavimo procedūrų
8 | Matavimo trukmė | Matavimo analizatoriuje trukmė ne ilgiau kaip 5 min
9 | Galimybė prijungti spausdintuvą | Būtina
10 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
11 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
12 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
13 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privaloma
142 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS SAUSOS CHEMIJOS TYRIMŲ POCT ANALIZATORIUI pateikiamam analizatoriui pagal panaudą
142.1. Reagentai bei papildomos priemonės sausos chemijos tyrimų POCT analizatoriui (2 vnt.)
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Gripo virusas Influenza A&B | Kokybinis, parodantis abiejų tipų viruso buvimą atskirai, mėginio tipas nosies landų sekretas, atlikimo laikas ne daugiau 15 min. | 2000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
142.1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Jei kokybės kontrolei sunaudojamas reagentas, tiekėjas privalo papildomai priskaičiuoti reagentų/tyrimų kiekį kokybės kontrolei atlikti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 18 mėnesių nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
142.2 REIKALAVIMAI SAUSOS CHEMIJOS TYRIMŲ POCT ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo:
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Naujas analizatorius – 2 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2. | Analizatoriaus paskirtis ir apibūdinimas |  | Kompaktiškas analizatorius Influenza A&B ir kt. nustatymui.
4. | Matavimo metodas |  | Magnetinė imunochromatografija
7. | Tyrimo atlikimo laikas |  | Ne daugiau kaip: - 15 min.
8. | Rezultato įvertinimo laikas |  | Ne daugiau kaip 2 sekundės
9 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) |  | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
10 | Analizatoriaus jungtys |  | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
11 | Integravimo darbai |  | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
12 | Integruotas terminis spausdintuvas |  | Būtina
13 | Reagentų tipas |  | Visos tyrimui atlikti reikalingos priemonės (kapiliarai, kasetės ar kt.) supakuotos komplektacijoje ir užsakomos pagal poreikį
14 | Kalibracija |  | Kasdieninė kalibracija atliekama specialios daugkartinės kasdieninės kontrolinės kortelės pagalba
15 | Valdymas spalvotu lietimui jautriu LCD ekranu |  | Būtina
16 | Ekrano įstrižainė ir raiška |  | Ne prasčiau nei 17 cm ir 800*480
17 | Ekrano raiška |  | Ne prasčiau nei 800*480
18 | USB jungtys |  | Ne mažiau nei 4
19 | Analizatoriaus atmintis |  | Ne mažiau 10000 pacientų rezultatų
20 | Portatyvus, galimybė naudoti su baterijomis |  | Būtina
20 | Lengvai pernešamas, svoris |  | Ne daugiau 2 kg
21 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams |  | Būtina
22 | CE sertifikatas |  | Būtina
23 | Nemokamas garantinis laikotarpis |  | Visą sutarties laikotarpį
143 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PAILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTAM ŠLAPIMO TYRIMUI SU ANALIZATORIAIS PANAUDAI
143.1 Reagentai ir papildomos priemonės automatiniam šlapimo tyrimų analizatoriams pagal panaudą 3 vnt. NE SENESNI KAIP 3 METAI NUO PAGAMINIMO DATOS
Vertinamas tik visas pasiūlymas, atitinkantis visus kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonės automatiniam šlapimo tyrimų analizatoriui pagal panaudą ( 3 analizatoriai skirtingais veiklos adresais, kai nėra galimybės naudoti kasdieninei vidaus kokybėsa kontrolę tą pačią kontrolinės medžiagos pakuotę)
1 | Reagentai šlapimo tyrimams | 10parametrų. Matavimo ribos: Kraujas: neigiamas - 250 Ery/µL; Urobilinogenas: norma – 200 µmol/L; Bilirubinas: neigiamas - 70µmol/L; Proteinas: neigiamas - 5 g/L; Nitritai: neigiamas - teigiamas; Ketonai: neigiamas - 30 mmol/L; Gliukozė: neigiamas - 27,8 mmol/L; pH: 5-9; Santykinis tankis: 1,000-1,030; Leukocitai: neigiamas - 500Leu/µL; | 70000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2 | Mikroalbuminas/kreatininas | pakuotėje ne daugiau 25 juostelės | 500
143.1 pirkimo dalies bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
143.2 REIKALAVIMAI ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Tipas |  | Automatinis šlapimo analizatorius, ne senesnis negu 3 metai nuo pagaminimo datos.
2 | Atmintis |  | ne mažiau 500 mėginių matavimų ir 20 kalibracijos duomenų
3 | Vartotojo sąsaja |  | lietimui jautrus ekranas, ne mažiau 10 cm įstrižainės
4 | Jungtys |  | turi būti USB, RS232, PS/2
5 | Mėginio įvedimas |  | Barkodų skaitytuvu ir ekrane
6 | Kalibracija |  | Vidinė automatinė
7 | Šviesos šaltinis |  | LED, ne mažiau 4 bangų ilgių
8 | Mikroskopavimas |  | Analizatorius turi nurodyti, kuriuos mėginius privaloma papildomai mikroskopuoti. Galimybė analizatoriuje prie tyrimo rezultato įvesti mikroskopavimo rezultatus (ne mažiau 10 skirtingų parametrų)
9 | Mėginio skaidrumas, spalva |  | Galimybė nurodyti ir atspausdinti šlapimo mėginio skaidrumą ir spalvą lietuvių kalba
10 | Tiriamų parametrų skaičius |  | Ne mažiau nei 10 parametrų juostelės
11 | Rezultatai |  | Turi būti nurodomi SI sistemos vienetais ir +/- sistemoje
12 | Rezultatų pateikimas |  | Atspausdinant integruotu terminiu spausdintuvu ir perduodamas į LIS
13 | Kokybės kontrolė |  | 2 lygių, skysta, paruošta naudoti
14 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) |  | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
15 | Analizatoriaus jungtys |  | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
16 | Integravimo darbai |  | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
17 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC |  | Būtina
18 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą |  | Būtina
144. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ AUTOMATINIAM ŠLAPIMO BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI (atliekant vienu iš įstaigoje turimu Urisys 1100 (arba lygiaverčiu) ir kitu prietaisu pagal panaudą) (adresu Hipodromo g. 13)
Šlapimo analizatoriai, siūlomi panaudai, turi atitikti 144.1. , 144.2. ir 144.3. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
144.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės pusiau automatiniam šlapimo biocheminiam analizatoriui (1 + 1 vnt.) (______________________________)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Šlapimo tyrimo juostelės privalo tikti abiems siūlomiems analizatoriams.
1. | Šlapimo tyrimas (10 parametrų: gliukozė, urobilinogenas, ketonai, santykinis tankis, kraujas (eritrocitai), pH, baltymas, leukocitai, nitritai, bilirubinas.) | Tyrimo rezultatų (įsk. eritrocitų – 10 ERY/μl ir gliukozės) neįtakoja askorbo rūgštis - iki 750 mg/l koncentracijos. | 50000
1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
144 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Reagentai, kalibracinės, kontrolinės ir kitos pagalbinės priemonės tyrimui atlikti abiem analizatoriais turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
4. Reagentų, kontrolinių, kalibibracinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
144.2. REIKALAVIMAI PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Analizatorius turi būti ne senesnis nei 3 metai iki pasiūlymo pateikimo datos. Šiuo analizatoriumi bus atliekami 90 proc. visų šlapimo tyrimų.
2 | Sistemos tipas | Pusiau automatinis šlapimo analizatorius
3 | Komplektacija | Komplektuojamas su šlapimo nuosėdų terminalu. Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis.
4 | Našumas | Ne mažiau 100 testų/val.
5 | Reagentų papildymas | Nuolatinis juostelių papildymas
6 | Mėginių įvedimas | Mėginio ID įvedimas - per lietimui jautrų ekraną, iš LIS arba brūkšninių kodų skaitytuvu
7 | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas | Būtina
8 | Rezultatų žymėjimas | Vartotojas pats gali pasirinkti, kada rezultatas turėtų būti pažymėtas vėliavėle
9 | Spausdintuvas | Integruotas terminis spausdintuvas
10 | Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
11 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
12 | Programinė įranga | Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis. Privalomas personalo apmokymas.
13 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
14 | Analizatoriaus jungtys | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
15 | Integravimo darbai | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
16 | Nemokama analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys panaudos sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
17 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
18 | Nuotolinis analizatoriaus valdymas | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus nuotoliniu būdu (internetu)
19 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas
144.3. REIKALAVIMAI PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Įstaigoje turimam savam prietaisui Urisys 1100 arba siūlyti alternatyvų pietaisą panaudai, kuris privalėtų būti ne senesnis nei 3 metai iki pasiūlymo pateikimo datos. Šiuo analizatoriumi bus atliekami 5-10 proc. visų šlapimo tyrimų.
2 | Sistemos tipas | Pusiau automatinis šlapimo analizatorius
3 | Našumas | Ne mažiau 50 testų/val.
4 | Mėginių įvedimas | Mėginio ID įvedimas - rankinis, per lietimui jautrų ekraną, iš LIS arba brūkšninių kodų skaitytuvu
5 | Galimybė prisijungti prie brūkšninio kodo ir klaviatūros skaitytuvą. | Būtina
6 | Spausdintuvas | Integruotas terminis spausdintuvas
7 | Prietaiso atmintyje išsaugoma ne mažiau 100 rezultatų, rezultatų paieška atmintyje pagal ID | Būtina
8 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
9 | Programinė įranga | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. Privalomas personalo apmokymas.
10 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys panaudos sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
11 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas
145. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ AUTOMATINEI ŠLAPIMO DALELIŲ (MIKROSKOPIJOS) ANALIZAVIMO SISTEMAI (adresu Hipodromo g. 13)
Šlapimo analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 145.1. ir 145.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
145.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės automatinei šlapimo dalelių (MIKROSKOPIJOS) analizavimo sistemai (______________________________)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Automatizuotas mikroskopinis šlapimo tyrimas | Automatinė mikroskopijos programinė įranga turi klasifikuoti šlapime esančias daleles pagal dydį, formą, kontrastą ir tekstūrą ne mažiau kaip į 12 kategorijų | 15000
1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
145 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Reagentai, kalibracinės, kontrolinės ir kitos pagalbinės priemonės tyrimui atlikti abiem analizatoriais turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei kitas pagalbines priemones (skiediklius, ploviklius ir kt.), būtinas pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus bei atsižvelgiant į reagentų ir naudojamų priemonių stabilumus, atidarius pakuotes. Turi būti pateikta pakuotės fasuotė.
3. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
5. Reagentų, kontrolinių, kalibibracinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
6. Prašome nurodyti išsamią vieno tyrimo kainos skaičiavimo metodiką, jei į kainos skaičiavimą būtų įtraukiamos papildomos neįvardytos išlaidos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
145.2. REIKALAVIMAI AUTOMATINEI ŠLAPIMO DALELIŲ (MIKROSKOPIJOS) ANALIZAVIMO SISTEMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Analizatorius turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 3 metus nuo pagaminimo datos.
2 | Sistemos tipas | Automatizuotai atlikti šlapimo natyvinio (ne centrifuguoto) šlapimo mikroskopinį tyrimą
3 | Automatinė mikroskopijos programinė įranga turi klasifikuoti šlapime esančias daleles pagal dydį, formą, kontrastą ir tekstūrą ne mažiau kaip į 12 kategorijų | Eritrocitai, leukocitai, leukocitų sankaupos, epitelio ląstelės (plokštaus, pereinamojo, inkstinio), cilindrai (hialininiai, vaškiniai, grūdėti), neklasifikuoti cilindrai, bakterijos, grybeliai (tame tarpe pseudohifai), gleivės, spermatozoidai, kristalai
4 | Komplektacija | Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi. Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis.
5 | Minimalus mėginio kiekis | Ne daugiau kaip 3 ml
6 | Matavimui įsiurbiamo mėginio kiekis | Ne daugiau kaip 1 ml
7 | Mėginių įvedimas | Mėginio ID įvedimas - rankinis, iš informacinės sistemos arba brūkšninių kodų skaitytuvu
8 | Brūkšninių kodų skaitytuvas | Integruotas prietaiso viduje
9 | Kokybės kontrolė | Dviejų lygių
10 | Kalibracija | Ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį
11 | Automatinis mėginio sumaišymas prieš matavimą | Būtina
12 | Sistemos techniniai parametrai ir programinė įranga kartu turi būti pajėgūs pateikti operatoriui ląstelių vaizdus, jų dydį ir nurodyti pakitusius eritrocitus | Būtina
13 | Dalelių vaizdų redagavimo funkcija | Galimybė perklasifikuoti dalelių vaizdus, pagrįstus operatoriaus sprendimais
14 | Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
15 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
16 | Programinė įranga | Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis. Privalomas personalo apmokymas.
17 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
18 | Analizatoriaus jungtys | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
19 | Integravimo darbai | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
20 | Nemokama analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys panaudos sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
21 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas
146. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ AUTOMATINIAM BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 146.1. ir 146.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
146.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės biocheminiam analizatoriui (1 + 1 vnt.) (______________________________)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Seruminė geležis (Fe) |  | 1500
1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Magnis (Mg) | Galimybė tirti magnio koncentraciją serume ir šlapime | 14400
2.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Kalcis (Ca) | Galimybė tirti kalcio koncentraciją serume ir šlapime. Metodas turi nebūti jautrus kontrastinei medžiagai gadolinui ir Mg koncentracijoms iki 10 mmol/l. | 2700
3.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4. | Fosforas neorganinis (P) | Galimybė tirti fosforo koncentraciją serume ir šlapime | 1000
4.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5. | Serumglutamatpirovynuoginė transferazė (GPT/ ALT) | IFCC be PDP metodas | 18000
5.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6. | Serumglutamatoksalatinė transferazė (GOT/AST) | IFCC be PDP metodas | 18000
6.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7. | Gliutamiltransferazė (GGT) | IFCC metodas | 12000
7.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8. | Amilazė | Galimybė tirti amilazės koncentraciją serume ir šlapime | 1000
8.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
9. | Pankreatinė amilazė | Galimybė tirti amilazės koncentraciją serume ir šlapime | 21000
9.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10. | Albuminas | BCG metodas | 3500
10.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
11. | Albuminas šlapime (mikroalbuminas) |  | 1200
11.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
12. | Šlapalas | Galimybė tirti šlapalo koncentraciją serume ir šlapime | 27900
12.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
13. | Kreatininas | Fermentinis kreatinazės metodas. Galimybė tirti kreatinino koncentraciją serume ir šlapime. | 78450
13.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
14. | Gliukozė (seruminė) | GOD/POD arba heksokinazės metodas | 84000
14.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
15. | Reumatoidinis faktorius (RF) | Kiekybinis | 4100
15.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
16. | Bendroji kreatinkinazė (CK) |  | 2000
16.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
17. | Baltymas likvore ir šlapime |  | 500
17.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
18. | C Reaktyvinis baltymas (CRB) | Kiekybinis | 75000
18.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
19. | Antistreptolizinas O (ASO) | Imunoturbidimetrinis | 1800
19.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
20. | Bendras baltymas | Biureto | 4000
20.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
21. | Šlapimo rūgštis | Urikazė | 5000
21.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
22. | Šarminė fosfatazė (ŠF) | IFCC | 9000
22.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
23. | Feritinas | Kiekybinis, imunoturbidimetrinis metodas. | 1500
23.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
24. | Bilirubinas bendras | Diazo | 13500
24.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
25. | Bilirubinas tiesioginis | Diazo | 10500
25.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
26. | Cholesterolis (CHOL) |  | 7500
26.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
27. | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (DTL) | Galima tirti nevalgiusių ir valgiusių žmonių mėginius. Interferencijos su trigliceridais nėra iki atitinkamai 10 mmol/l. | 6000
27.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
28. | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (tiesioginis metodas) (MTL) | Galima tirti nevalgiusių ir valgiusių žmonių mėginius. Tiesioginis homogeninis metodas. Interferencijos su DTL ir trigliceridais nėra iki atitinkamai 2,5 mmol/l ir 20 mmol/l. | 6000
28.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
29. | Trigliceridai (TRIG) | GPO/PAP | 6000
29.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
30. | Laktatai | LOD/POD | 3000
30.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
31. | Laktatdehidrogenazė (LDH) | IFCC/ L-laktatas - piruvatas | 500
31.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
32. | Amoniakas |  | 300
32.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
33. | Elektrolitų tyrimai
33.1 | Kalis (K) | JSE metodas | 109500
33.2. | Natris (Na) | JSE metodas | 60000
33.3. | Chloridai (Cl) | JSE metodas | 2000
33.4 | Litis (Li) | JSE arba fotometrinis metodas | 1500
33.5 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
34. | Glikuotas hemoglobinas | DCCT/NGSP ir IFCC | 500
34.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
35. | Serumo indeksai : Hemolizės, geltos. lipemijos |  | 3000
35.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
146 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Reagentai, kalibracinės, kontrolinės ir kitos pagalbinės priemonės tyrimui atlikti abiem analizatoriais turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei kitas pagalbines priemones (skiediklius, ploviklius, mėginių indelius, kiuvetes ir visos kitos, būtinas pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus bei atsižvelgiant į reagentų ir naudojamų priemonių stabilumus, atidarius pakuotes. Turi būti pateikta pakuotės fasuotė (galimų atlikti tyrimų skaičius, pakuotės talpa, stabilumas atidarius, koks kiekis panaudojamas 1 tyrimui atlikti).
3. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų, kontrolinių, kalbibracinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
146.2.REIKALAVIMAI BIOCHEMINIAM AUTOMATINIAM ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 2 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Pagaminti ne seniau kaip prieš tris metus iki pasiūlymų pateikimo datos
2 | Sistemos tipas | Pilnai automatiniai klinikinės chemijos (biocheminių) tyrimų analizatoriai
3 | Komplektacija | Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi. Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis.
4 | Našumas | Ne mažiau 400 testų/val.
5 | Mėginių diskas | Ne mažiau 50 pozicijų
6 | Reagentai | Reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti po vieną arba du reagentus metodui
7 | Reagentų šaldymas | Nepertraukiamas
8 | Galimybė dirbant keisti reagentus | Būtina
9 | Reagentų stabilumas analizatoriuje | Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau mėnesio
10 | Mėginiai | Galima tirti serumą, plazmą, šlapimą, smegenų skystį, natyvinį ir hemolizuotą kraują pirminiuose mėgintuvėliuose ir mėginių indeliuose
11 | Mėginio skysčio lygio bei krešulio aptikimas | Būtina
12 | Skubių tyrimų atlikimo galimybė (STAT funkcija) | Skubių tyrimų atlikimo galimybė, nestabdant pradėtų procesų
13 | Galimybė nuolat išimti ir papildyti mėginius | Būtina
14 | Mėginio tūris | Ne daugiau 25 µl
15 | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas | Būtina
16 | Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
17 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
18 | Programinė įranga | Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis. Privalomas personalo apmokymas.
19 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
20 | Analizatoriaus jungtys | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
21 | Integravimo darbai | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
22 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
23 | Nuotolinis analizatoriaus valdymas | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus nuotoliniu būdu (internetu)
24 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
25 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas
147. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ GLIUKOZĖS TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 147.1. ir 147.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
147.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės gliukozės ir laktatų tyrimų sistemos analizatoriui (2 vnt.) (_________________________________)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Gliukozės tyrimas |  | 60000
1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
147 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [6 empty] | 0 | 0
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
147.2. REIKALAVIMAI GLIUKOZĖS TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 2 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Analizatoriai turi būti ne senesni nei 3 metai iki pasiūlymo pateikimo dienos
2 | Sistemos tipas | Automatinis kapiliarinės gliukozės ir laktatų tyrimų analizatorius su kapiliarų laikikliu, mėginių stovų padėklu ir 4 atsarginiais stovais mėginiams
3 | Komplektacija | Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis. Kapiliarinių mėginių maišyklė.
4 | Analizatoriaus valdymas | Valdomas lietimui jautriu ekranu
5 | Matavimo principas | Gliukozooksidacinis metodas. Enzimatinė – amperometrinė nustatymo technologija. Arba lygiavertis metodas.
6 | Matavimo ribos | Ne mažesnės kaip nuo 0,5 mmol/l iki 50 mmol/l
7 | Darbas su mėginiu:
8 | Tikslumas | Neblogiau nei CV 1,5 %
9 | Mėginio tipas ir tūris | Kapiliarinis kraujas, serumas, plazma. Ne daugiau nei 20 µL
10 | Paduodamo mėginio talpos ir jų padėklai | Originalūs gamintojo mėginių stoveliai į kuriuos galima įdėti analizatoriaus gamintojo patvirtintus reakcijos indelius (nuo 1,5 ml iki 2,0 ml) su mėginių paėmimo talpomis (kapiliarais ir kt.)
11 | Mėginių kiekis analizatoriuje vienu metu | Ne mažiau nei 20 vietų mėginių stovas
12 | Skubių tyrimų atlikimo galimybė (STAT funkcija) | Skubių tyrimų atlikimo galimybė, nestabdant pradėtų procesų
13 | Oro burbulų nustatymas mėginyje | Būtina
14 | Kalibracija | Automatinė
15 | Sensoriaus galiojimo laikas | Ne mažiau nei 60 dienų arba, pasiūlyme turi būti pateikiamas/įskaičiuotas sensorių kiekis, priklausomai nuo jų galiojimo laiko analizatoriuje, bei užtikrinantis vidutinį atliekamų tyrimų skaičių per mėnesį.
16 | Pilnai uždaras analizatorius apsaugantis operatorių nuo reagentų atviro garavimo. | Būtina. Pilnai uždaras dangtis arba lygiavertis sprendimas, 100% apsaugantis personalą nuo reagentų ir kt. cheminių ir infekuotų medžiagų sąlyčio ir garavimo.
17 | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu | Būtina, arba lygiavertis sprendimas
18 | Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas:
19 | Saugomi duomenys | Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai (ne mažiau nei 600), kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys
20 | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas | Būtina
21 | Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
22 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
23 | Programinė įranga | Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai (ne mažiau nei 600), kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys. Privalomas personalo apmokymas.
24 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
25 | Analizatoriaus jungtys | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
26 | Integravimo darbai | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
27 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
28 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
29 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas
148. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PORTATYVINIAM GLIUKOZĖS STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 148.1. ir 148.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
148.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės portatyviniam gliukozės stebėjimo prie ligonio lovos matuokliui (_________________________________)
( pavadinimas)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Gliukozės tyrimas |  | 6000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
148 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
148.2. REIKALAVIMAI PORTATYVINIAM GLIUKOZĖS STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Analizatorius turi būti naujas, neeksploatuotas
2 | Sistemos tipas | Kiekybinis kapiliarinės gliukozės nustatymas
3 | Matavimo principas | Elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija arba lygiavertis metodas
4 | Matavimo ribos | 0,6-35 mmol/ l
5 | Naudojami reagentai | Tyrimo juostelės
6 | Tyrimo juostelių galiojimo laikas | Ne mažiau 18 mėn., atidarius pakuotę
7 | Tyrimo juostelių pakuotės dydis | Ne mažiau 50 vnt.
8 | Tyrimų atlikimo galimybė autonominiu režimu | Ne mažiau 100 matavimų iš eilės su vienu pilnu įkrovimu.
9 | Gamyklinis kalibravimas | Būtina
10 | Ne mažiau 2 lygių kontroliniai tyrimai | Būtina
11 | Galimybė užblokuoti darbą analizatoriumi, jei neatlikti kontroliniai tyrimai | Būtina
12 | Tyrimo tikslumas | Tikslumas pagal EN ISO 15197 – 99%
13 | Mėginio tipas ir tūris | Veninis, kapiliarinis, arterinis kraujo mėginiai. Ne daugiau nei 0,6 µL
14 | Mėginio hematokrito ribos | 10-65%
15 | Testų rezultatų pateikimas | Ne ilgiau nei 5 sek., apie 720 testų per 1 val.
16 | Rezultatų standartas pagal IFCC rekomendacijas ir PSO etaloną kraujo plazmoje | Būtina
17 | Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas:
18 | Analizatoriaus valdymas | Jutiklinis ekranas, vienalytė sistema
19 | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas | Būtina
20 | Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
21 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
22 | Programinė įranga | Būtinas ir prievadas, brūkšninių kodų skaitytuvas, bevielio ryšio prievadas (WLAN). Privalomas personalo apmokymas.
23 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
24 | Analizatoriaus jungtys | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
25 | Integravimo darbai | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
26 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau nei 12 mėn.
27 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
28 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
29 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas
149. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PROKALCITONINO IR C REAKTYVINIO BALTYMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 149.1. ir 149.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
149.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės prokalcitonino ir C reaktyvinio baltymo tyrimų sistemos analizatoriui (_________________________________)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Prokalcitoninas (PCT) | Iš serumo, plazmos. Matavimo ribos ne siauresnės nei 0,25 – 100 ng/ml. Pakuotė ne didesnė nei 10 testų. Testų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 12 mėn. | 1500
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | C reaktyvinis baltymas (CRB) | Iš kapiliarinio kraujo, veninio kraujo, serumo, plazmos. Mėginio kiekis ne daugiau kaip 10 µl. Matavimo ribos ne mažesnės nei 2,5 – 300 mg/l. Pakuotė sudaryta iš mėginio surinkimo kapiliarų, praskiedimo buferių ir individualiai supakuotų testo kasečių. Pageidautinos pakuotės po 25 komplektus. Testų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 18 mėn. | 1800
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
149 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
149.2. REIKALAVIMAI PROKALCITONINO IR C REAKTYVINIO BALTYMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius –1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Analizatorius turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš tris metus iki pasiūlymų pateikimo datos.
2 | Sistemos tipas | Sausos chemijos, pusiau automatinis, mobilus analizatorius kiekybiniam CRB (C reaktyvus baltymas) bei prokalcitonino tyrimui.
3 | Matavimo principas | Fluorescencinis metodas. Principas paremtas antigeno-antikūno reakcija ir fluorescencijos technologija.
4 | Tyrimo priemonės | Kapiliarinio kraujo, veninio kraujo, serumo ar plazmos surinkimo kapiliaras, praskiedimo buferis ir individualiai supakuota tyrimo kasetė.
5 | Matavimo ribos | CRB kapiliariniame kraujyje, veniniame kraujyje, serume ar plazmoje ne mažesnės nei nuo 2,5 iki 300 mg/l
Prokalcitonino serume ar plazmoje ne mažesnės nei nuo 0,25 iki 100 ng/mL
6 | Mėginys tyrimui | Kapiliarinis kraujas, veninis kraujas, serumas, plazma
7 | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 10 µl veninio ar kapiliarinio kraujo, serumo, plazmos CRB tyrimui ir ne daugiau nei 150 µl serumo, plazmos prokalcitonino tyrimui.
8 | Analizatoriuje įmontuotas laikmatis, tyrimo trukmės sekimui | Būtina
9 | Temperatūros jutiklis | Būtina
10 | Analizatoriaus miego (energijos taupymo) rėžimas | Būtina
11 | Tyrimą atliekančio laboratorijos darbuotojo duomenų suvedimas | Būtina
12 | Galimybė naudoti su baterijomis | Būtina
13 | Automatinė analizatoriaus savitikra kaskart įjungiant prietaisą | Būtina
14 | Galimybė prijungti klaviatūrą | Būtina
15 | Galimybė suvesti kokybės kontrolės duomenis (LOT, galiojimo laiką, lygį) brūkšninio kodų skaitytuvo pagalba | Būtina
16 | Kokybės kontrolės rezultatų grafinis atvaizdavimas | Būtina
17 | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu | Būtina
18 | Saugomi duomenys | Paciento testai – ne mažiau nei 1000 rezultatų
Sistemos tikrinimo testų rezultatai ne mažiau nei 500 rezultatų
Kontrolės medžiagų testų rezultatai ne mažiau nei 1000 rezultatų
19 | Galimybė papildomai duomenis kaupti SD kortelėje | Būtina
20 | Galimybė duomenis perduoti į sistemą wi-fi, bluethooth ryšiais | Būtina
21 | Analizatoriaus valdymas | Lietimui jautriu spalvotu ekranu
22 | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas | Būtina
23 | Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
24 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
25 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
26 | Analizatoriaus jungtys | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
27 | Integravimo darbai | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
28 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
29 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
30 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas
150. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ POCT pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI ( adresu Miško g. 27, Kaunas)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 150.1. ir 150.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
150.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės POCT pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų tyrimų sistemos analizatoriui (______________________________)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, Hb | Ne daugiau kaip 25 tyrimų pakuotėje (reagentai supakuoti kasetėmis, viena kasetė – vienas tyrimas) | 1200
1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2 | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, Hb, Na+, K+, Ca++ | Ne daugiau kaip 25 tyrimų pakuotėje (reagentai supakuoti kasetėmis, viena kasetė – vienas tyrimas) | 600
2.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.2 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Mėginio paėmimo priemonės | Kapiliarai, heparinizuoti sausu, elektrolitams (K, Na, Ca) subalansuotu heparinu | 900
3.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.2 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
150 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
5. Reagentų, kontrolinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
150.2. REIKALAVIMAI POCT pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)
2 | Sistemos tipas | Kasetinis (viena kasetė – vienas tyrimas, portatyvus kompaktiškas analizatorius, tinkamas tyrimams prie ligonio lovos atlikti
3 | Matuojami parametrai | pH – ne mažesnės ribos, kaip 6,6 -7,8 pH vnt. pCO2 – ne mažesnės ribos, kaip 10-200 mm Hg pO2 – ne mažesnės ribos, kaip 10-700 mm Hg Hb - ne mažesnės ribos, kaip 50-250 g/L Na+ - ne mažesnės ribos, kaip 100 - 180 mmol/L K+ - ne mažesnės ribos, kaip 0,8 - 10 mmol/L Ca - ne mažesnės ribos, kaip 0,2 – 3,0 mmol/L
4 | Matavimo metodas | Optinės fluorescencijos
5 | Darbo principas | Reagentai supakuoti kasetėmis (viena kasetė – vienas tyrimas)
6 | Mėginių tipai | Galimybė tirti kraują, plazmą ar serumą
7 | Mėginio padavimas į aparatą | Galimybė paduoti švirkštu arba kapiliaru.
Būtina automatinė mėginio aspiracija (esant nepakankamam mėginio kiekiui)
8 | Mėginio sušildymo galimybė | Būtina, iki žmogaus kūno temperatūros
9 | Mėginio tūris | Ne didesnis nei 125 μL
10 | Nėra keičiamų elektrodų | Būtina
11 | Greitas mėginio pamatavimo laikas | Ne ilgiau nei 120 s
12 | Analizatoriaus valdymas | Valdomas lietimui jautriu spalvotu ekranu
13 | Galimybė aparatą nešioti | Aparatas turi būti portatyvus, t.y. turėti rankeną, vidinę bateriją, kalibracinių dujų balionėlis turi būti patalpintas pačiame aparate
14 | Galimybė įvesti šiuos duomenis | 1. Operatoriaus ID 2. Paciento ID 3. Paciento kūno temperatūra 4. Paciento gimimo data 5. Paciento lytis 6. Mėginio paėmimo vieta 7. Mėginio tipas
15 | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu | Būtina
16 | Papildoma komplektacija | Su daugkartinio naudojimo kontrolės kasetėmis, daugkartine kalibracine kasete, kalibracinių dujų balionėliu.
17 | Brūkšninių kodų skaitymas | Privalomas, integruotas
18 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
19 | Programinė įranga | Turi būti saugomi pacientų tyrimų ir kokybės kontrolės rezultatai.
20 | Nemokama analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys panaudos sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
21 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
22 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas
151. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ GLIKOZILINTO HEMOGLOBINO NUSTATYMUI AUTOMATINIUI ANALIZATORIUI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 151.1. ir 151.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
151.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės glikozilinto hemoglobino nustatymui automatiniu analizatoriumi (1 vnt.) (_________________________________)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Glikozilintas hemoglobinas (HBA1C) | Atsakymai turi būti pateikiami NGSP % ir IFCC mmol/l. Metodas nejautrus HbF koncentracijai iki 10%. Atidaryta reagentų pakuotė turi galioti ne trumpesnį laiką kaip 3 mėn. arba kiekvienas testas įpakuotas izoliuotai. | 3500
1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
151 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
151.2. REIKALAVIMAI GLIKOZILINTO HEMOGLOBINO NUSTATYMUI AUTOMATINIUI ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Analizatorius turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš tris metus iki pasiūlymų pateikimo datos.
2 | Sistemos tipas | Automatiniam glikozilinto hemoglobino nustatymui diabeto monitoringui
3 | Analizatoriaus valdymas | Pageidautina lietimui jautriu ekranu ar lygiaverčiu
4 | Darbas su mėginiu:
5 | Tikslumas | CV < 5 %
6 | Mėginio tipas | Kraujas su EDTA. Pageidautina tyrimo atlikimui be papildomo mėginio paruošimo, tiesiogiai iš vakuminio mėgintuvėlio su EDTA.
7 | Reagentų sistema | Pageidautina reagentų pakuotė ne daugiau 50 tyrimų. Atidaryta reagentų pakuotė turi galioti ne trumpesnį laiką kaip 3 mėn. arba kiekvienas testas turi būti įpakuotas izoliuotai.
8 | Integruota kokybės kontrolės savipatikros sistema | Būtina
9 | Rezultatų pateikimas: procentais arba mmol/mol. Galimybė atspausdinti HbA1C tyrimo rezultatą. | Būtina
10 | Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas:
11 | Analizatoriaus valdymas | Lietimui jautriu ekranu
12 | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas (integruotu ar išoriniu brūkšninio kodo skaitytuvu) | Būtina
13 | Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
14 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
15 | Programinė įranga | Turi būti saugomi pacientų tyrimų ir kokybės kontrolės rezultatai.
16 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
17 | Analizatoriaus jungtys | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
18 | Integravimo darbai | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
19 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
20 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
20 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas
152. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PORTATYVINIAM GLIUKOZĖS STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI (arba lygiaverčiui) (adresu Vytauto g. 63, Garliava, Kauno raj.)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 152.1. ir 152.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
152.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės portatyviniam gliukozės stebėjimo prie ligonio lovos matuokliui (3 vnt.) (_________________________________)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Gliukozės tyrimas | Testų galiojimas kuo ilgesnis, ne mažiau 12 mėn. Pakuotė ne didesnė 50 testų. | 4000
1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
152 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
152.2. REIKALAVIMAI PORTATYVINIAM GLIUKOZĖS STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI (arba lygiaverčiui)
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 3 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Siūlomi panaudai analizatoriai turi būti nauji, neeksploatuoti
2 | Sistemos tipas | Kiekybinis kapiliarinės gliukozės nustatymas
3 | Matavimo principas | Gliukozės dehidrogenazė su flavino adenino dinukleotidu (GDH-FAD) arba lygiavertis metodas
4 | Gamyklinis kalibravimas | Būtina
5 | Kontrolė | Kokybės kontrolės tirpalas – ne mažiau 2 lygių.
6 | Tyrimo patikimumas | Eliminuoja į hematokrito, maltozės, trigliceridų kiekio, dalinio deguonies slėgio (pO2) kraujyje įtaką rezultatų tikslumui.
7. | Mėginio tipas ir kiekis | Kapiliarinis, veninis ar arterinis bendras kraujas. Kiekis 0,3 µL bendro kraujo.
7 | Mėginio paėmimas | Biosensorinė juostelė pati pritraukia reikiamą kraujo kiekį.
| Testų juostelių galiojimas | Ne mažiau nei 12 mėn.
8 | Kokybės standartas | Atitinka naujausią ISO 15197:2013 tarptautinį kokybės standartą.
13. | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
9 | Programinė įranga | Turi būti saugomi pacientų tyrimų ir kokybės kontrolės rezultatai. Privalomas personalo apmokymas.
10 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau nei 12 mėn.
11 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
17. | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
12 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas
153. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PORTATYVINIAM GLIUKOZĖS IR KETONŲ KIEKIO STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIAMS (arba lygiaverčiams) (adresu Miško g. 27, Kaunas ir J.Zikaro g. 14, Kačerginė, Kauno raj.)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 153.1. ir 153.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
153.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės portatyviniam gliukozės ir ketonų kiekio stebėjimo prie ligonio lovos matuokliui ( 3 vnt.) (_________________________________)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ketonų tyrimas | Pakuotėje ne daugiau 50 testų. Kiekvienas testas supakuotas askirai. | 1500
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Gliukozės tyrimas | Pakuotėje ne daugiau 100 testų. Kiekvienas testas supakuotas askirai. Galima tirti naujagimių kraują. | 4000
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
153 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
153.2. REIKALAVIMAI PORTATYVINIAM GLIUKOZĖS IR KETONŲ KIEKIO STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIAMS (arba lygiaverčiui)
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 3 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Siūlomi panaudai analizatoriai turi būti nauji, neeksploatuoti
2 | Sistemos tipas | Kiekybinis kapiliarinės gliukozės ir ketonų nustatymas
3 | Matavimo principas | Gliukozės dehidrogenazė su NAD (kraujo gliukozės tyrimui) arba lygiavertis metodas
4 | Matavimo ribos | 1,1 iki 27,8 mmol/l. Jei gliukozės koncentracija mažesnė arba didesnė už ribinę turi būti perspėjamieji ženklai ekrane.
5 | Matavimo laikas | ≤ 5 s
6 | Kalibracija | Vieno (veiksmo) žingsnio kalibracija
7 | Kontrolė | ne mažiau dviejų lygių specifiniai kontroliniai tirpalai
Primena, kad reikia atlikti kokybės kontrolės testą. Priminimo dažnumas gali būti pritaikomas pagal įstaigos poreikius.
8 | Tyrimo patikimumas | Nereaguoja į naudojamus medikamentus.
9 | Mėginio tipas ir kiekis | Kapiliarinis, veninis, arterinis ir naujagimių kraujas (gliukozei). Kiekis ≤ 0,6 µL bendro kraujo
11 | Mėginio paėmimas | Tyrimas automatiškai startuoja tik tada, kai ant juostelės patenka pakankamas kraujo kiekis
12 | Testinės juostelės saugumas ir galiojimo pratęsimas | Kiekviena tyrimo juostelė įpakuota atskirame saugiame folijos dėkle
13 | Galimybė atspausdinti tyrimo rezultatą. | Būtina
14 | Maitinimas | Du CR 2032 ličio plokšti maitinimo elementai. Elementų veikimo trukmė – apytiksliai 3000 tyrimų
15 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
16 | Programinė įranga | 1000 įrašų, įskaitant gliukozės kiekio kraujyje, ketonų kiekio kraujyje ir kontrolinio tirpalo matavimų rezultatus bei kitą informaciją. Kokybės kontrolių detalios ataskaitos spausdinimas.
17 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau nei 12 mėn.
18 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
19 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
20 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas
154. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PORTATYVINIAM LAKTATŲ KIEKIO STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI, ATLIEKANT ĮSTAIGOJE TURIMU "LAKTATE PRO 2" (arba lygiaverčiu) (adresu Miško g. 27, Kaunas)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 154.1. ir 154.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
154.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės portatyviniam laktatų kiekio stebėjimo prie ligonio lovos matuokliui (1 vnt.) (_________________________________)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Laktatų tyrimas | Kapiliarinio kraujo mėginyje. Kiekvienas testas supakuotas askirai. | 600
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
154 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
154.2. REIKALAVIMAI PORTATYVINIAM LAKTATŲ KIEKIO STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI, ATLIEKANT ĮSTAIGOJE TURIMU "LAKTATE PRO 2"(arba lygiaverčiu)
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Siūlomi panaudai analizatoriai turi būti nauji, neeksploatuoti
2 | Sistemos tipas | Kiekybinis laktatų kiekio nustatymas kapiliariniame kraujyje
3 | Matavimo principas | Laktato oksidazės(LOD) arba lygiavertis metodas
4 | Matavimo ribos | 0,5 – 25,0 mmol/l
5 | Matavimo laikas | ≤ 15 s
6 | Gamyklinis kalibravimas | Būtina
7 | Kontrolė | Kokybės kontrolės tirpalai – ne mažiau 2 lygių.
8 | Tikslumas | CV ≤ 3.30 %
9 | Testinės juostelės saugumas ir galiojimo pratęsimas | Kiekviena tyrimo juostelė įpakuota atskirame saugiame folijos dėkle arba juostelės pakuojamos sandariose dėžutėse ne daugiau kaip po 25 vnt. Galiojimas pageidautina būtų ilgesnis nei 6 mėn.
10 | Tyrimo patikimumas | Tyrimo turi neįtakoti hipoksija (deguonies trūkumas audiniuose).
11 | Mėginio tipas ir kiekis | Kapiliarinis ir veninis kraujas. Kiekis ≤ 0,3 µL bendro kraujo.
12 | Galimybė atspausdinti tyrimo rezultatą. | Būtina
13 | Maitinimas | Su maitinimo elementais, veikimo trukmė apytiksliai 1000 tyrimų.
14 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
15 | Programinė įranga | Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai (ne mažiau 300 paskutinių tyrimų su atlikimo data ir laiku), kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys. B8tinas personalo apmokymas.
16 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau nei 12 mėn.
17 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
18 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
19 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas
155. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJOS ANALIZATORIUMI (2 vnt.) (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 155.1. 155.2. ir 155.3. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
155.1. Reagentai bei papildomos priemonės hematologinių tyrimų 5 dalių leukocitų diferenciacijos analizatoriumi (1 + 1 vnt.) (__________________________)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Bendras hematologinis kraujo tyrimas su 5 dalių leukocitų diferenciacija (su retikuliocitais) | 14.2. priede pateiktam analizatoriui. Parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT,P-LCR, P-LCC, MONO (#, %), LYMPH (#, %), EOS (#, %), NEUT (#, %), BASO (#, %), IG (#, %) RET (#, %), IRF, LFR, MFR, HFR, NRBC (#, %) | 400
1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Bendras hematologinis kraujo tyrimas su 5 dalių leukocitų diferenciacija (be retikuliocitų) | 14.2. priede pateiktam analizatoriui (viso bus atliekama iki 90 proc. hematologinių tyrimų). Parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT,P-LCR, P-LCC, MONO (#, %), LYMPH (#, %), EOS (#, %), NEUT (#, %), BASO (#, %), IG (#, %) | 112500
2.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.2 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Kūno skysčių automatizuotas hematologinis tyrimas | 14.2. priede pateiktam analizatoriui. Parametrai: WBC, RBC, mononuklearinių ląstelių liekis (#, %), polimorfonuklearinių ląstelių kiekis (#, %). Siūlomas analizatorius turi kiekybiškai išmatuoti aukštos fuorescencijos ląstelių (makrofaginės, mazotelinės, auglio ląstelės) skaičių. | 1800
3.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.2 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4. | Bendras hematologinis kraujo tyrimas su 5 dalių leukocitų diferenciacija | 14.3. priede pateiktam analizatoriui (viso bus atliekama iki 10 proc. hematologinių tyrimų). Parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT, MONO (#, %), LYMPH (#, %), EOS (#, %), NEUT (#, %), BASO (#, %), ALY (atipiniai limfocitai)(#, %) arba lygiavertis, LIC (didelės nesubrendusios ląstelės) (#, %) arba lygiavertis | 12500
4.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4.2 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
155 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Reagentai, kontrolinės ir kitos pagalbinės priemonės tyrimui atlikti abiem analizatoriais turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas pagalbines priemones (skiediklius, ploviklius, mėginių indelius, kiuvetes ir visos kitos, būtinas pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus bei atsižvelgiant į reagentų ir naudojamų priemonių stabilumus, atidarius pakuotes. Turi būti pateikta pakuotės fasuotė (galimų atlikti tyrimų skaičius, pakuotės talpa, stabilumas atidarius, koks kiekis panaudojamas 1 tyrimui atlikti).
3. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
5. Reagentų, kontrolinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
155.2. REIKALAVIMAI HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJOS ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Analizatorius turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš tris metus iki pasiūlymų pateikimo datos. Pagrindinis hematologinių tyrimų prietaisas, kuriuo bus atliekama iki 90 proc. visų hematologinių kraujo tyrimų.
2 | Sistemos tipas | Automatinis hematologinis analizatorius, veikiantis skystos chemijos reagentų principu, su 5-kių dalių leukocitų diferenciacija.
3 | Komplektacija | Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi. Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis. Komplektacijoje turi būti spausdintuvas.
4 | Matuojami parametrai | 4.1 Kraujo tyrimų parametrai: leukocitai, limfocitai (# ir %), monocitai (# ir %), neutrofilai (# ir %), bazofilai (# ir %), eozinofilai (# ir %), nesubrendę granuliocitai (# ir %), eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, vidutinis eritrocito tūris, vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite, vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite, eritrocito dydžio variacijos koeficientas, eritrocitų dydžio standartinis nuokrypis, trombocitai, trombokritas, trombocitų pasiskirstymo plotis , vidutinis trombocito tūris , didelių trombocitų santykis, didelių trombocitų skaičius, retikulocitai (# ir %), nesubrendę retikulocitai (%), nesubrendę eritrocitai (% ir #).
4.2 Kūno skysčių tyrimų parametai: leukocitai, eritrocitai, mononuklearinių ląstalių kiekis absoliučiais skaičiais ir procentais, polimorfonuklearinių ląstelių kiekis absoliučiais skaičiais ir procentais. Siūlomas analizatorius turi kiekybiškai išmatuoti aukštos fuorescencijos ląstelių (makrofaginės, mazotelinės, auglio ląstelės) skaičių.
5 | Analizatoriaus valdymas | Privalomas liečiamas ekranas analizatoriaus korpuse. Galimybė prijungti išorinį kompiuterį.
6 | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 200µl automatiniame režime.
7 | Tyrimo atlikimo greitis | Ne mažiau kaip 120 tyrimų per val.
8 | Talpa automatiniam mėginių padavimui | Ne mažiau kaip 100 mėgintuvėlių.
9 | Mėginių tipas | Visam kraujui, surinktam EDTA mėgintuvėliais (veninis ir kapiliarinis kraujas)
10 | Mėginių matavimai atliekami iš uždarų/atvirų vakuuminių mėgintuvėlių ir atvirų mikromėgintuvėlių | Būtina.
11 | Matavimo tiesiškumo ribos ne siauresnės kaip: | WBC 0-450 x 109/L
RBC 0-8 x 1012/L
HGB 0-250 x g/L
PLT 0-3000 x 109/L
12 | Prietaiso vidinė atmintis ne mažiau 95 000 tyrimų su grafikais | Būtina.
13 | Galimybė programuoti normas pagal amžių (ne mažiau 8 intervalai) | Būtina.
14 | Kokybės kontrolė | Ne mažiau kaip trys kokybės kontrolės lygiai.
15 | Reagentų duomenys įvedami į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą. | Būtina.
16 | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas | Būtina
17 | Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
18 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
19 | Programinė įranga | Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis. Privalomas personalo apmokymas.
20 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
21 | Analizatoriaus jungtys | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
22 | Integravimo darbai | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
23 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
24 | Nemokama analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
25 | Nuotolinis analizatoriaus valdymas | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus nuotoliniu būdu (internetu)
26 | Darbo vieta rezultatų peržiūrai, redagavimui, patvirtinimui. | Būtina.
27 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
28 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas
155.3. REIKALAVIMAI HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJOS ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Analizatorius turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš tris metus iki pasiūlymų pateikimo datos. Pakaitinis hematologinių tyrimų prietaisas, kuriuo bus atliekama iki 10 proc. visų hematologinių kraujo tyrimų.
2 | Sistemos tipas | Automatinis hematologinis analizatorius, veikiantis skystos chemijos reagentų principu, su 5-kių dalių leukocitų diferenciacija.
3 | Komplektacija | Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi. Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis. Komplektacijoje turi būti spausdintuvas.
4 | Matuojami parametrai | Leukocitai, limfocitai (# ir %), monocitai (# ir %), neutrofilai (# ir %), bazofilai (# ir %), eozinofilai (# ir %), eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, vidutinis eritrocito tūris, vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite, vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite, eritrocito dydžio variacijos koeficientas, eritrocitų dydžio standartinis nuokrypis, trombocitai, trombokritas, trombocitų pasiskirstymo plotis , vidutinis trombocito tūris, atipiniai limfocitai (#, %) arba lygiavertis parametras, didelės nesubrendusius ląstelės (#,%) arba lygiavertis parametras.
5 | Analizatoriaus valdymas | Valdomas išoriniu kompiuteriu.
6 | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 30 µl. CBC+DIFF matavimo režime.
7 | Tyrimo atlikimo greitis | Ne mažiau kaip 60 tyrimų per val.
8 | Talpa automatiniam mėginių padavimui | Ne mažiau kaip 30 mėgintuvėlių.
9 | Mėginių tipas | Visam kraujui, surinktam EDTA mėgintuvėliais (veninis ir kapiliarinis kraujas)
10 | Mėginių matavimai atliekami iš atvirų vakuuminių mėgintuvėlių ir atvirų mikromėgintuvėlių | Būtina.
11 | Matavimo tiesiškumo ribos ne siauresnės kaip: | WBC 0-90 x 109/L
RBC 0-8 x 1012/L
HGB 0-250 x g/L
PLT 0-1000 x 109/L
12 | Prietaiso vidinė atmintis ne mažiau 30 000 tyrimų su grafikais | Būtina.
13 | Galimybė programuoti normas pagal amžių (ne mažiau 8 intervalai) | Būtina.
14 | Kokybės kontrolė | Ne mažiau kaip trys kokybės kontrolės lygiai.
15 | Reagentų duomenys įvedami į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą. | Būtina.
16 | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas | Būtina
17 | Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
18 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
19 | Programinė įranga | Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis. Privalomas personalo apmokymas.
20 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
21 | Analizatoriaus jungtys | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
22 | Integravimo darbai | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
23 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 1 metai (naujam analizatoriui)
24 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
25 | Nemokama analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
26 | Nuotolinis analizatoriaus valdymas | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus nuotoliniu būdu (internetu)
27 | Darbo vieta rezultatų peržiūrai, redagavimui, patvirtinimui. | Būtina.
28 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
29 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas
156. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PORTATYVINIAM GLIUKOZĖS STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI, ATLIEKANT HEMOCUE GLUCOSAE 201+ (arba lygiaverčiu) (adresu S.Dariaus ir S.Girėno g. 48, Kaunas ir A.kriščiūno g. 2, Samylų sen., Kauno raj.)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 156.1. ir 156.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
156.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės portatyviniam gliukozės stebėjimo prie ligonio lovos matuokliui (1 + 1 vnt.) (_________________________________)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Gliukozės tyrimas |  | 4500
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
156 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
156.2. REIKALAVIMAI PORTATYVINIAM GLIUKOZĖS STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI, ATLIEKANT HEMOCUE GLUCOSAE 201+ (arba lygiaverčiu)
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 2 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Siūlomi panaudai analizatoriai turi būti nauji, neeksploatuoti
2 | Sistemos tipas | Kiekybinis kapiliarinės gliukozės nustatymas
3 | Matavimo principas | Modifikuotas gliukozės dehidrogenazės (bendras gliukozės kiekis yra matuojamas galutiniame taške fotometriškai) arba lygiavertis metodas
4 | Matavimo ribos | 1. Bendras kraujas: 0-27,8mmol/L
2. Plazmos ekvivalentas: 0-31mmol/L
5 | Matavimo laikas | ≤ 60 s
6 | Gamyklinis kalibravimas | Būtina
7 | Kontrolė | Elektroninė automatinė savitikra ≤ 2 valandas.
Kokybės kontrolės tirpalas – ne mažiau 3 lygių (aukšta, normali, žema).
8 | Tyrimo patikimumas | Nereaguoja į daugelį narkotinių medžiagų, askorbininę rūgštį, acetaminofeną, dopaminą, mannitolą, blilirubin, pH ir kraujo dujų svyravimus bei į HCT svyravimus 20% - 70% ribose.
9 | Mėginio tipas ir kiekis | Kapiliarinis, veninis ar arterinis bendras kraujas su antikoaguliantu (EDTA, Natrio arba Ličio heparinu (su geliu ar be gelio) ir/arba su gliukozės inhibitoriumi (natrio fluoridu, natrio ir kalio oksolatu). Kiekis ≤ 4 µL bendro kraujo
10 | Mėginio paėmimas | Vienkartine kiuvete mėginys paimamas pasirinktinai nuo piršto ar nuo stiklelio ir be jokių papildomų veiksmų ir/ar priemonių iš karto įstatomas į analizatorių.
11 | Galimybė atspausdinti tyrimo rezultatą. | Būtina
12 | Maitinimas | 220V ± 10%, 50Hz elektros tinklo ir autonominis - nuo prietaise integruoto (-ų) akumuliatoriaus/baterijų (-ių). Ekrane monituoruojamas baterijos įkrovimo lygis.
13 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
14 | Programinė įranga | Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai (ne mažiau 500 paskutinių tyrimų su atlikimo data ir laiku), kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys. Privalomas personalo apmokymas.
16 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
17 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
18 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas
157. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PORTATYVINIAM HEMOGLOBINO STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI, ATLIEKANT "HEMOCUE HB 201+“ (arba lygiaverčiu) (adresu S.Dariaus ir S.Girėno g. 48, Kaunas, A.Kriščiūno g. 2, Samylų sen., Kauno raj. ir Miško g. 27, Kaunas)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 157.1. ir 157.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
157.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės portatyviniam hemoglobino stebėjimo prie ligonio lovos matuokliui (3 vnt.) (_________________________________)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Hemoglobino kiekio tyrimas |  | 500
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
157 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
157.2. REIKALAVIMAI PORTATYVINIAM HEMOGLOBINO STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI, ATLIEKANT HEMOCUE HB 201+ (arba lygiaverčiu)
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 3 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Siūlomi panaudai analizatoriai turi būti nauji, neeksploatuoti
2 | Sistemos tipas | Kiekybinis hemoglobino kiekio nustatymas
3 | Matavimo principas | Azidmethemoglobino reakcija arba lygiavertis metodas
4 | Matavimo ribos | 0-256 g/L
5 | Tikslumas (lyginant su ICHS metodu) | ± 1,5%
6 | Matavimo laikas | ≤ 60 s
7 | Gamyklinis kalibravimas (tarptautiniu metodu ICSH metodu arba lygiaverčiu) | Būtina
8 | Kontrolė | Elektroninė automatinė savitikra ≤ 2 valandas.
Kokybės kontrolės tirpalas – ne mažiau 3 lygių (aukšta, normali, žema).
9 | Tyrimo patikimumas | Nereaguoja į daugelį narkotinių medžiagų, askorbininę rūgštį, acetaminofeną, dopaminą, mannitolą, blilirubin, pH ir kraujo dujų svyravimus bei į HCT svyravimus 20% - 70% ribose.
10 | Mėginio tipas ir kiekis | Veninis ir kapiliarinis kraujas. Kiekis ≤ 10 µL.
11 | Mėginio paėmimas | Vienkartinėmis kiuvetėmis
12 | Rezultatas pateikiamas matavimo vienetais | g/l
13 | Galimybė atspausdinti tyrimo rezultatą. | Būtina
14 | Maitinimas | 220V ± 10%, 50Hz elektros tinklo ir autonominis - nuo prietaise integruoto (-ų) akumuliatoriaus/baterijų (-ių). Ekrane monituoruojamas baterijos įkrovimo lygis.
15 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
16 | Programinė įranga | Turi būti saugomi ne mažiau 500 tyrimų su data ir laiku, paciento ir darbuotojo ID, ne mažiau 100 kokybės kontrolės matavimų. Privalomas personalo apmokymas.
17 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau nei 12 mėn.
18 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
19 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
20 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas
158. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PORTATYVINIAM LEUKOCITŲ SKAIČIAUS STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI, ATLIEKANT "HEMOCUE WBC“ (arba lygiaverčiu) (adresu S.Dariaus ir S.Girėno g. 48, Kaunas, A.Kriščiūno g. 2, Samylų sen., Kauno raj. ir Miško g. 27, Kaunas)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 158.1. ir 158.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
158.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės portatyviniam leukocitų stebėjimo prie ligonio lovos matuokliui (3 vnt.) (_________________________________)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Leukocitų kiekio tyrimas |  | 500
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
158 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
158.2. REIKALAVIMAI PORTATYVINIAM LEUKOCITŲ SKAIČIAUS STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI, ATLIEKANT HEMOCUE WBC" (arba lygiaverčiu)
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 3 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Siūlomi panaudai analizatoriai turi būti nauji, neeksploatuoti
2 | Sistemos tipas | Kiekybinis leukocitų skaičiaus nustatymas
3 | Matavimo principas | Eritrocitų hemolizavimas ir baltųjų kraujo ląstelių dažymas arba lygiavertis metodas
4 | Matavimo ribos | 0,3-30,0 x 10*9/L
5 | Tikslumas (lyginant su ICHS metodu) | ± 1,5%
6 | Matavimo laikas | ≤ 3 min
7 | Gamyklinis kalibravimas | Būtina
8 | Kontrolė | Elektroninė automatinė savitikra ≤ 2 valandas.
Kokybės kontrolės tirpalas – ne mažiau 3 lygių (aukšta, normali, žema).
9 | Tyrimo patikimumas | Nereaguoja į daugelį narkotinių medžiagų, askorbininę rūgštį, acetaminofeną, dopaminą, mannitolą, blilirubin, pH ir kraujo dujų svyravimus bei į HCT svyravimus 20% - 70% ribose.
10 | Mėginio tipas ir kiekis | Veninis (Su KEDTA) ir kapiliarinis kraujas. Kiekis ≤ 10 µL.
11 | Mėginio paėmimas | Vienkartinėmis kiuvetėmis
12 | Rezultatas pateikiamas matavimo vienetais | 10* 9/L
13 | Galimybė atspausdinti tyrimo rezultatą. | Būtina
14 | Maitinimas | El.220V įtampos ir autonominis nuo prietaise integruotų akumuliatorių arba baterijų.
15 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
16 | Programinė įranga | Turi būti saugomi ne mažiau 600 tyrimų su data ir laiku, paciento ir darbuotojo ID. Privalomas personalo apmokymas.
| Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
| Analizatoriaus jungtys | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
| Integravimo darbai | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
17 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau nei 12 mėn.
18 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
19 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
20 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas
159. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ AUTOMATINIAM IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 159.1. ir 159.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
159.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės automatiniam imunocheminių tyrimų analizatoriui (1 + 1 vnt.) (______________________________)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Troponinas T arba I (didelio jautrumo) | CV ties 99 procentiliu <10%; išmatuojamas >50% sveikų asmenų. Pateikiamos ribinės reikšmės 0/1 ir 0/3 val. algoritmams pagal EKD. Kokybės kontrolės tikslinės reikšmės normos ir patologijos ribose. | 18000
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2 | Kreatinkinazės širdies izofermentas (CK-MB) | Matavimo masės vienetai ng/L; pateikiamos normos ribos vyrams ir moterims | 400
2.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Smegenų natriouretinis peptidas (NT-proBNP) | Tinkamas ūmiam ir lėtiniam širdies nepakankamumui diagnozuoti, MI rizikos vertinimui ir lėtiniu ŠN sergančių pacientų stebėjimui. Tiriamoji medžiaga - serumas ir plazma. | 3000
3.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4. | Laisvas tiroksinas (FT 4) |  | 4800
4,1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5. | Tirotropinis hormonas (TTH) | 3-ios kartos TTH tyrimas | 6900
5.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6. | Antikūniai prieš skydliaukės peroksidazę (anti TPO) |  | 7100
6.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7. | Laisvas trijodtironinas (FT 3) |  | 1500
7.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8. | Parathormonas (PTH) |  | 500
8.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
9. | Prostatos specifinis antigenas (PSA) |  | 3300
9.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10. | Vėžio antigenas CA 125 |  | 500
10.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
11. | Vėžio žymuo CA 19-9 |  | 500
11.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
12. | Vėžio žymuo Ca 15-3 |  | 500
12.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
13. | Karcinoembrioninis antigenas (CEA) |  | 500
13.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
14. | αFetoproteinas (AFP) |  | 500
14.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
15. | Vitaminas B12 |  | 1300
15.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
16. | Folinė rūgštis |  | 1000
16.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
17. | 25- OH Vitaminas D |  | 1600
17.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
18. | Imunoglobulinas E (IgE) |  | 3300
18.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
19. | Prolaktinas |  | 500
19.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
20. | ŽIV ½ antikūnų ir ŽIV-1 p24 antigenas |  | 1500
20.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
21. | Antikūnai prieš ciklinį cirkuliuojantį peptidą (CCP) | Reagentų rinkinys pusiau kiekybiškai įvertinti antikūnus prieš ciklinį cirkuliuojantį peptidą (CCP) žmogaus serume ar plazmoje. | 500
21.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
22. | Digoksinas | Vaisto kocentracijai nustatyti | 1500
22.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
23. | Prokalcitoninas (PCT) |  | 500
23.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
24. | Anti-SARS-CoV-2 | Kiekybinis metodas | 4000
24.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
| 159 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [5 empty] | 0 | 0
1. Reagentai, kalibracinės, kontrolinės ir kitos pagalbinės priemonės tyrimui atlikti turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei kitas pagalbines priemones (skiediklius, ploviklius, mėginių indelius, kiuvetes ir visos kitos, būtinas pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus bei atsižvelgiant į reagentų ir naudojamų priemonių stabilumus, atidarius pakuotes. Turi būti pateikta pakuotės fasuotė (galimų atlikti tyrimų skaičius, pakuotės talpa, stabilumas atidarius, koks kiekis panaudojamas 1 tyrimui atlikti).
3. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų, kontrolinių, kalbibracinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
159.2. REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 2 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Analizatoriai ne senesni nei trys metai iki pasiūlymų pateikimo datos.
2 | Sistemos tipas | Pilnai automatinis imunocheminių tyrimų analizatorius
3 | Komplektacija | Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi (nesant prietaise jutikliniam valdomam ekranui). Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis, spausdintuvas.
4 | Tyrimų metodas | Imunoliuminescentinis arba imunofermentinis
5 | Reagentų likučių stebėjimas | Bent vienas iš sistemos analizatorių privalo turėti atsargų ir reagentų nuskaitymo (stebėjimo) sistemą
6 | Naudojamų mėgintuvėlių tipai | Turi atlikti tyrimą iš pirminių mėgintuvėlių, mėginių indelių. Galimybė į vieną stovelį dėti tiek pirminius mėgintuvėlius, tiek mėginio indelius
7 | Jutikliai ir funkcijos | Visi sistemos analizatoriai privalo turėti mėginio lygio, fibrino, krešulių ir oro burbulų detektorius
9 | Prietaiso savipatikra | Sistema privalo turėti automatinę savipatikros funkciją
10 | Skubių tyrimų atlikimo galimybė (STAT funkcija) | Bent vienas sistemos analizatorių privalo turėti skubių mėginių ištirimo (STAT) funkciją
11 | Mėginių skiedimas | Bent vienas sistemos analizatorių privalo turėti automatinę mėginių praskiedimo funkciją, rezultatui viršijant matavimo ribas ir pakartotinai išmatuoti
12 | Antgaliai | Analizatorius turi naudoti vienkartinius antgalius pernašos infekcinių ligų tyrimuose išvengimui.
13 | Mėginių ir reagentų brūkšninių kodų skaitymas | Būtina. Kievienas sistemos analizatorius privalo turėti integruotus barkodų skaitytuvus.
14 | Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
15 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
16 | Programinė įranga | Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis. Privalomas personalo apmokymas.
17 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
18 | Analizatoriaus jungtys | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
19 | Integravimo darbai | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
20 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
21 | Nuotolinis analizatoriaus valdymas | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus nuotoliniu būdu (internetu)
22 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
23 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privaloma
160. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ KIEKYBINIAM ALERGENŲ NUSTATYMO IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 160.1. ir 160.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
160.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės kiekybiniam alergenų nustatymo imunologiniam analizatoriui (______________________________)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Įkvepiamų alergenų (specifinių imunoglobulinų E ( (IgE)) panelė | Viena diagnostine juostele galima identifikuoti bent 20 skirtingų alergenų, imunobloto metodas | 300
1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Maisto alergenų (specifinių imunoglobulinų E ( (IgE)) panelė | Viena diagnostine juostele galima identifikuoti bent 20 skirtingų alergenų, imunobloto metodas | 300
2.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Įkvepiamų ir maisto alergenų (specifinių imunoglobulinų E ( (IgE)) panelė | Viena diagnostine juostele galima identifikuoti bent 20 skirtingų alergenų, imunobloto metodas | 600
3.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4. | Pediatrinė alergenų (specifinių imunoglobulinų E ( (IgE)) panelė | Viena diagnostine juostele galima identifikuoti bent 20 skirtingų alergenų, imunobloto metodas | 300
4.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
| 160 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [5 empty] | 0 | 0
1. Reagentai, kalibracinės, kontrolinės ir kitos pagalbinės priemonės tyrimui atlikti turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei kitas pagalbines priemones (skiediklius, ploviklius, mėginių indelius ir visos kitos, būtinas pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus bei atsižvelgiant į reagentų ir naudojamų priemonių stabilumus, atidarius pakuotes. Turi būti pateikta pakuotės fasuotė (galimų atlikti tyrimų skaičius, pakuotės talpa, stabilumas atidarius, koks kiekis panaudojamas 1 tyrimui atlikti).
3. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų, kontrolinių, kalbibracinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
160.2. REIKALAVIMAI KIEKYBINIAM ALERGENŲ NUSTATYMO IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatoriaus pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas | Analizatorius turi būti ne senesnis nei trys metai iki pasiūlymo pateikimo datos
2 | Sistemos tipas | Kiekybinė alergenams specifinių imunoglobulinų E ( (IgE) nustatymo sistema
3 | Komplektacija | Juostelių laikiklis ir dėžutė inkubacijai, skaitmeninis skaitytuvas, skaitytuvo rėmelis juostelių laikymui, orbitalinė purtyklė, pučiamo šalto oro džiovintuvas. Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis, kad užtikrinti tyrimų atlikimą analizatoriaus gedimo atveju, atliekant tyrimus rankiniu būdu.
4 | Tyrimų metodas | Imunoblotas su spalvine reakcija pusiau kiekybiniam alergenams specifinių IgE nustatymui.
5 | Diagnostinė priemonė | Diagnostinė juostelė modifikuota specifiniais alergenais, aptinkami bent 4 kategorijų alergenai: įkvepiami, maisto, mišrūs ir pediatriniai.
6 | Tyrimo apimtis | Viena diagnostine juostele galima identifikuoti bent 20 skirtingų alergenų.
7 | Mėginys | Serumas
8 | Mėginio tūris | Vienai diagnostinei juostelei sunaudojama ne daugiau 400 µl serumo.
9 | Diagnostinės juostelės kontrolė | Kiekvienoje diagnostinėje juostelėje privalo būti bent 5 skirtingo intensyvumo kontrolinės reakcijos, gamintojo sukalibruotos atsižvelgiant į PSO gaires "2nd WHO IRP 75/502 for human IgE"
10 | Analizių tikslumas | Analizių tikslumas, apibrėžiamas CV (%): tame pačiame rinkinyje < 6%; atsitiktinis < 11%
11 | Kryžminės reakcijos | Juostelėje turi būti kryžmiškai reaktyvių angliavandenių determinančių (CCD) reakcija (esant teigiamai CCD reakcijai, privalo būti galimybė pakartoti tyrimą nuslopinant arba pašalinant CCD įtaką tyrimo rezultatams)
12 | Rezultatų apdorojimas | Išmatuojamos spalvinės reakcijos vertės apdorojamos programine įranga, rezultatai pateikiami tarptautiniais vienetais mililitre ir RAST klasėmis; ataskaitoje alergenai pateikiami lietuvių kalba.
13 | Mėginių ir reagentų brūkšninių kodų skaitymas | Būtina
14 | Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
15 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
16 | Programinė įranga | Programinė įranga rezultatų skaitymui. Duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo ir archyvavimo funkcijos. Privalomas personalo apmokymas.
17 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
18 | Analizatoriaus jungtys | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
19 | Integravimo darbai | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
20 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
21 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
22 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privaloma
161. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ AUTOMATINIAM SEROLOGIJOS TYRIMŲ ANALIZATORIUI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 161.1. ir 161.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
161.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės automatiniam Infekcinės serologijos tyrimų analizatoriui (______________________________)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | ŽIV (kombinuotas) | Rinkinys ŽIV 1 ir ŽIV 2 antikūnų ir p 24 antigeno kokybiniam nustatymui. Ne daugiau 6 šulinėlių kontrolėms. Tyrimo jautrumas - 100 %, specifiškumas > 99.5%. | 2000
1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Antikūnai prieš ciklinį cirkuliuojantį peptidą (CCP) | Reagentų rinkinys pusiau kiekybiškai įvertinti antikūnus prieš ciklinį cirkuliuojantį peptidą (CCP) žmogaus serume ar plazmoje. | 1500
2.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
161 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Reagentai, kalibracinės, kontrolinės ir kitos pagalbinės priemonės tyrimui atlikti turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei kitas pagalbines priemones (skiediklius, ploviklius, mėginių indelius, kiuvetes ir visos kitos, būtinas pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus bei atsižvelgiant į reagentų ir naudojamų priemonių stabilumus, atidarius pakuotes. Turi būti pateikta pakuotės fasuotė (galimų atlikti tyrimų skaičius, pakuotės talpa, stabilumas atidarius, koks kiekis panaudojamas 1 tyrimui atlikti).
3. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų, kontrolinių, kalbibracinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
161.2. REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM INFEKCINĖS SEROLOGIJOS TYRIMŲ ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatoriaus pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas | Analizatorius turi būti techniškai tvarkingas, pagamintas ne seniau kaip prieš aštuonis metus iki pasiūlymų pateikimo datos.
2 | Sistemos tipas | Automatinis imunofermentinių tyrimų analizatorius
3 | Komplektacija | Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi. Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis.
4 | Tyrimų metodas | Imunofermentinis
5 | Prietaiso ypatybės | Teikiamas prietaisas turi automatiškai atlikti mėginio skiedimą, reagentų pilstymą, plokštelės plovimą, inkubaciją su kratymo funkcija ir rezultatų kiekybinį ir kokybinį vertinimą.
6 | Max. plokštelių skaičius | Iki 3 plokštelių
7 | Skysčių kiekio detekcija | Automatinis perspėjimas apie per mažą ploviklio kiekį arba perpildytą atliekų konteinerį.
8 | Antgaliai | Analizatorius turi naudoti vienkartinius antgalius pernašos infekcinių ligų tyrimuose išvengimui.
9 | Fotometras:
10 | Spektro ribos | 400-700 nm
11 | Optinio tankio ribos | 0.0 OT iki 3.00 OT
12 | Tikslumas | +/- 0.005 OT arba 2.5%
13 | Nuskaitymo trukmė / 96 šulinėlius | <15 sek. 1 plokštelę,
14 | Filtrų kiekis | Iki 8 filtrų (komplektacijoje 405, 450, 492, 550, 620 nm)
15 | Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas:
16 | Analizatoriaus valdymas | Jutiklinis ekranas, vienalytė sistema
17 | Barkodų lazeris | Reagentų stovų sistemos identifikavimas
18 | Mėginių ir reagentų brūkšninių kodų skaitymas | Būtina
19 | Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
20 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
21 | Programinė įranga | Turi būti programine įranga, kurioje būtų įtraukti laboratorijoje atliekamų imunofermentinių tyrimų atomatizacijos protokolai. Privalomas personalo apmokymas.
22 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
23 | Analizatoriaus jungtys | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
24 | Integravimo darbai | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas.
25 | Nemokama analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
26 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
27 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privaloma
162. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ ERITROCITŲ NUDĖDIMO GREIČIO (ENG) MATUOKLIUI (adresu Hipodromo g.13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 162.1. ir 162.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
162.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės Eritrocitų nusėdimo greičio matuokliui (1 vnt.) (_________________________________)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Mėgintuvėlis ENG nustatymui | Veniniam kraujui su natrio citratu 3,2 proc. | 3000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
162 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
162.2. REIKALAVIMAI ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO MATUOKLIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Siūlomas panaudai analizatorius turi būti ne senesnis nei 8 metai. Kartu su išoriniam mėgintuvėlių išmaišymui tinkančia vartykle.
2 | Sistemos tipas | Kiekybinė Eritrocitų nusėdimo greičio analizė
3 | Matavimo metodas | Automatizuotas, infraraudonųjų daviklių (koreliuojant su Westergren)
4 | Rezultatai
5 | Nuskaitymo kanalai | 10 - 20 vnt
6 | Matavimo ribos | 1 -120 mm/val
7 | Matavimo laikas | ≤ 30 min
8 | Analizės atkuriamumas | < 5%
9 | Mechaninio / optinio aptikimo tikslumas | +/ - 0,2 mm
10 | Kokybės kontrolė | Ne mažiau 2 lygių.
11 | Mėginio tipas ir kiekis | Veninis kraujas su natrio citratu 3,2 proc.
12 | Rezultatų pateikimas | mm/val pagal 1 valandos Westergren
13 | Galimybė atspausdinti tyrimo rezultatą. | Būtina
14 | Mėginių ir reagentų brūkšninių kodų skaitymas | Būtina
15 | Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c
16 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
17 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
18 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
19 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas
163. PIRKIMO DALIS - IŠORINĖ LABORATORINIŲ TYRIMŲ KONTROLĖS MEDŽIAGA (ciklais) (adresu Hipodromo g. 13)
(Turi atitikti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus)
Eil. Nr. | Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Programų(ciklų) skaičius per 36 mėn. | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11
1. | Išorinė kokybės kontrolė biochemijai | 12 mėnesių ciklas. Kontrolinių mėginių (iki 50 analičių) tyrimas 1 kartą per mėnesį. Viso 12 mėginių/metus. Galimybė registruoti kelis analizatorius už tą pačią kainą.Nemokamas dalyvio sertifikatas | 36
2. | Išorinė kokybės kontrolė hematologijai | 12 mėnesių ciklas. Kontrolinių mėginių (iki 12 analičių) tyrimas 1 kartą per mėnesį. Viso 12 mėginių/metus.Galimybė registruoti kelis analizatorius už tą pačią kainą.Nemokamas dalyvio sertifikatas | 36
3. | Išorinė kokybės kontrolė imunologiniams tyrimams | 12 mėnesių ciklas. Kontrolinių mėginių (iki 50 analičių) tyrimas 1 kartą per mėnesį. Viso 12 mėginių/metus.Galimybė registruoti kelis analizatorius už tą pačią kainą.Nemokamas dalyvio sertifikatas | 36
4. | Išorinė kokybės kontrolė smegenų skysčio biochemijos tyrimams | Ne mažiau 2 kartų ciklų per metus. | 6
5. | Išorinė kokybės kontrolė PK ir DATL ir FIB tyrimams | 12 mėnesių ciklas. Ne mažiau 4 lygių kontrolinių mėginių ištyrimas 2 kartus metuose. Viso 6 mėginiai/metus. Nemokamas dalyvio sertifikatas | 18
6. | Išorinė kokybės kontrolė D-dimerų tyrimams | 12 mėnesių ciklas. Ne mažiau 4 lygių. Kontrolinių mėginių ištyrimas 6 kartus metuose. Viso 6 mėginiai/metus. Nemokamas dalyvio sertifikatas | 18
163 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [5 empty] | 0 | 0
PASTABOS:
1. Išorinio kokybės vertinimo programos, kontrolinės medžiagos bei naudojamos papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
2. Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams.
3. Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
164. PIRKIMO DALIS - IŠORINĖ LABORATORINIŲ TYRIMŲ KONTROLĖS MEDŽIAGA (mėginiais) (adresu Hipodromo g. 13)
(Turi atitikti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus)
Eil. Nr. | Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Programų(mėginių) skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | C reaktyvinis baltymas | Analizatoriui prie ligonio. 2 mėginiai, Siuntimas 2 kartus per metus. | 6
2. | Rūgščių-šarmų pusiausvyra ir elektrolitai | 3 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
3. | Eritrocitų nusėdimo greitis | ENG automatizuotam analizatoriui Sedi 40 Westergreno metodu ; 1 mėginys, siuntimas du kartus per metus. | 6
4. | Hemoglobinas A1c | 2 mėginiai, siuntimas vieną kartą per metus , rezultatai pateikiami IFCC ir DCCT vienetais. | 6
5. | Reumatoidinis faktorius ir CCP antikūnai | 2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
6. | Miokardo pažeidimo žymenys ir CRB | Siuntimas 2 kartus per metus | 6
7. | Prokalcitoninas | 2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
8. | Skydliaukės antikūnai (ATPO) | 2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
9. | Antistreptolizino titras | 2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
10. | Kraujas išmatose | 2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
11. | Leukocitų mikroskopinė diferenciacija | 2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
12. | Sifilio serologija (RPR, TPHA) | 2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
13. | Retikuliocitai (automatizuotu būdu) | 2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
14. | ŽIV antikūnai | 2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
15. | Rotaviruso ir adenoviruso antigeno nustatymas | 2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
16. | Šlapimo juostelinis tyrimas | Trims analizatoriams,1 mėginys, siuntimas 2 kartus per metus | 6
17. | Šlapimo ląstelių ir kitų dalelių nustatymas | ne mažiau 4 skaitmeninės nuotraukos, be popierinių nuotraukų, siuntimas 2 kartus per metus | 6
18. | Skreplių ląstelės | ne mažiau 4 skaitmeninės nuotraukos, be popierinių nuotraukų, siuntimas 2 kartus per metus | 6
19. | Nosies gleivinės ląstelės | ne mažiau 4 skaitmeninės nuotraukos, be popierinių nuotraukų, siuntimas 2 kartus per metus | 6
20. | Tiesioginis Kumbso mėginys | 2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
21. | Antikūnų paieška ir suderinamumas | 2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
22. | Kraujo grupės pagal ABO ir RhD nustatymas | 2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
23. | Mikroalbuminas šlapime | 2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
24. | Gliukozės matuokliai | POCT matuokliams (HemoCue, FreeStyle Optium neoH) 1 mėginys, siuntimas du kartus per metus. | 6
25. | Parazitai išmatose | 2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
26. | Natriuretiniai peptidai (NT-proBNP) | 2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
27. | Serumo indeksai (HIL) | 2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
28. | Mikobakterijų tepinėlis | 2 mėginiai, siuntimas 2 kartus per metus | 6
164 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [6 empty] | 0 | 0
PASTABOS:
1. Išorinio kokybės vertinimo programos, kontrolinės medžiagos bei naudojamos papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
2. Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams.
3. Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
165 | QuantiFERON TB Gold ELISA | ESAT-6,CFP-10,TB7.7 peptidų pagrindas (spektrofotometras Multiscan MS) | 300
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
165 pirkimo dalies bendra suma Eur:
166. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TIRPAUS TUMOROGENEZĖS SLOPIKLIO TYRIMAMS
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 166.1. ir 166.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
166.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės automatiniam tirpaus tumorogenezės slopiklio tyrimų analizatoriui (______________________________)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn | Suma, EUR su PVM 36 mėn
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Tirpaus tumorogenezės slopiklio tyrimas | Greitas kiekybinis tyrimas iš ne ≤ 35 µl serumo ar plazmos; tyrimo atlikimas vienoje vienkartinėje tyrimo kasetėje; būtina kontrolė kiekvienoje kasetėje, matavimo ribos ne siauresnės nei 13-200 µg/L, analitinis jautrumas ne ≥ 12,5 µg/L | 300 tyrimų
........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Kontrolinė medžiaga | Ne mažiau nei dviejų lygių; suderinta su reagentų rinkiniu ir analizatoriumi
........................ Kontrolės ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
166 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM)
PASTABA: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamasias dalis tyrimui atlikti (reagentus, kontroles, kalibratorius ir kt.), tame tarpe ir aparato eksploatacines medžiagas. 2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. 3. Reagentai ir papildomos medžiagos /priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvą, IVDD 98/79/EC atitikties deklaraciją. 4. Visi siūlomi reagentai, papildomos medžiagos ir eksploatacinės priemonės turi būti vieno gamintojo.
166.2. REIKALAVIMAI ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO MATUOKLIUI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Paskirtis |  | Pusiau automatinis skaitytuvas paciento kiekybiniams tyrimams atlikti plazmoje ar serume , interpretuoti programine įranga, pateikti rezultatą ekrane, atspausdinti integruotu terminiu spausdintuvu, perduoti į LIS sistemą
2. | Matavimo principas |  | Imunofluorescencinė analizė
3. | Mėginio tūris |  | Ne daugiau nei 35 µl
4 | Matavinmo ribos |  | Ne siauresnės 13-200 µg/L
5 | Pajėgumas |  | Viena tiriamoji kasetė
6. | Tyrimo atlikimo laikas |  | Ne ilgiau kaip 20 min
7 | Kontrolė |  | Būtina elektroninė kasdieninė prietaiso kontrolė
8 | Atmintis |  | Ne mažiau 300 tyrimų
9 | Spausdintuvas |  | Integruotas vidinis terminis
10 | Automatinis prietaiso išsijungimas |  | Būtina
11 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/E |  | Būtina
12 | Jungtys |  | USB, išorinio printerio, LIS. Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomu analizatoriumi.
167 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTAM KRAUJO TYRIMUI ATLIKTI
167.1. Reagentai bei papildomos priemonės 5-ių diferenciacijų hematologinių tyrimų sistemos analizatoriui (pagal 1.2. punkte nurodytą techninhę specifikaciją) pagal panaudą. 2 ANALIZATORIAI (darbui adresu Josvainių g.2 ir Laisvės al. 17)
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Reagentai matuojamiems parametrams: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, NE, LY, MO, EO, BA |  | 130000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
167 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis kasdieninei analizatorių priežiūrai ir tyrimui atlikti .
2. Pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę jos nedalijant, dirbant skirtingais veiklos adresais) kitų priemonių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, atspausdinti (spausdintuvo kasetės ir popierius 120000 tyrimų spausdinimui) .
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. ( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesį nuo pristatymo dienos ( išskyrus kontroles ir kalibratorius)
6. Analizatoriai instaliuojami per 20 darbo dienų po sutarties pasirašymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
167.2 REIKALAVIMAI 5-JŲ DIFERENCIACIJŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) |  | Parametro reikšmė
1 | Analizatorius – 2 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | Pilnai automatizuotas. Naujas. Pagamintas ne anksčiau kaip 2017m., su spausdintuvu, nurodant spausdintuvo modelį, technines charakteristikas
2 | Nustatomi parametrai |  | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, NE, LY, MO, EO, BA
3 | Našumas |  | Ne mažiau 90 mėginių per valandą.
4 | Mėginio kiekis |  | Mėginio kiekis, sunaudojamas matavimui atlikti, ne daugiau: 200 µL iš uždaro mėgintuvėlio, 200 µL iš atviro mėgintuvėlio.
5 | Reagentų sistema |  | Visa informacija apie reagentus nuskaitoma brūkšninio kodo pagalba ir saugoma sistemoje.
Vartotojui turi būti prieinama informacija apie reagentų likutį.
6 | Kokybės kontrolė |  | Kokybės kontrolė - visiems CE IVD parametrams patikrinti analizatoriaus gamintojas turi pateikti savo gamybos kontroles.
7 | Sauga |  | Vartotojams suteikiami slaptažodžiai su skirtingomis prieigos prie sistemos teisėmis.
8 | Tiekėjas turi užtikrinti analizatoriaus nepertraukiamą techninį aptarnavimą visą parą sutarties galiojimo laikotarpiu. Gavus pranešimą apie analizatoriaus gedimą, tiekėjas nedelsiant turi pašalinti sutrikimus prisijungus nuotoliniu būdu, arba kitomis priemonėmis. Turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas - serviso inžinierius ir pašalinti gedimą. Tiekėjas privalo įvertinti ar yra pajėgus įvykdyti nepertraukiamą techninį aptarnavimą. Remonto ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai. Techninės priežiūros ar remonto metu naudojamos tik originalios, naujos, nenaudotos atsarginės detalės |  | Būtina
9 | CE sertifikatas |  | Panaudai pateikima įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
10 | Naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai |  | Turi būti pateiktos lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų priemonių naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.