Atviro konkurso sąlygų

1 priedas

UAB Biomedikos centras

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Į.k. 304943503, PVM LT100011966710, Antakalnio g. 36, LT-10305 Vilnius, +37068258832, Swedbank AB LT747300010155959883, Kęstutis Liegus, direktorius.

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL CHIRURGINIO CO2 LAZERIO PIRKIMO

2021.03.29 Nr. 36

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB Biomedikos centras |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Antakalnio g. 36, LT-10305 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | LT100011966710 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | Swedbank AB, LT747300010155959883 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Kęstutis Liegus, direktorius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Žilvinas Grigas, projektų vadovas |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Kęstutis Liegus, direktorius |
| Telefono numeris | +37068258832 |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas | zilvinas@biomedikoscentras.lt; info@biomedikoscentras.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Modelis, gamintojo pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chirurginis CO2 lazeris | Lumenis AcuPulse | 1 | Vnt. | 67978 | 67978 | 82253,38 |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM): |  |  |  |  |  |  | 82253,38 |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Chirurginis anglies dioksido (CO2) lazeris su „TEMoo“ režimu skirtas ausų-nosies-gerklės (ANG) organų ligų gydomosioms procedūroms ir chirurginėms operacijoms atlikti | “Atitikimai 2” 59psl. Ir 98 psl. Ir 12psl. Chirurginis anglies dioksido (CO2) lazeris su „TEMoo“ režimu skirtas ausų-nosies-gerklės (ANG) organų ligų gydomosioms procedūroms ir chirurginėms operacijoms atlikti |
| 2. | Lazerio konstrukcija: | - Mobilus su ratukais; - Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) ne didesni kaip (50 x 50 x 150) cm; Svoris ≤ 55 kg. | - „Atitikimai 2“ 1psl nuotrauka Mobilus su ratukais; - „Atitikimai 2“ 62psl Aukštis 118,5 Plotis 40 cm gylis 40 cm - „Atitikimai 2“ 62psl svoris 50kg |
| 3. | Lazerio bangos ilgis | - 10,6 µm ± 0,2 µm | - „Atitikimai 2“ 59 psl - 10.6 µm |
| 4. | Lazerio darbo režimai | - Nuolatinė (pastovi) banga (CW); - Pavienis impulsas; - Impulsų seka. | - „Atitikimai 2“ 59psl Nuolatinė (pastovi) banga (CW); - „Atitikimai 2“ 59psl Pavienis impulsas - „Atitikimai 2“ 59psl Impulsų seka. |
| 5. | Lazerio galia nuolatinės bangos režime (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | - 1 – 30 W | - „Atitikimai 2“ 59psl - 1 – 30 W |
| 6. | Lazerio galia pavienio impulso režime (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | - 1 – 25 W | - „Atitikimai 2“ 59psl 1 – 25 W |
| 7. | Lazerio pikinė galia pavienio impulso režime | - ≥ 300 W | - „Atitikimai 1“ 1psl 300 W |
| 8. | Lazerio galia impulsų sekos režime (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | - 0,5 – 10 W | „Atitikimai 2“ 59psl 0.5 – 10 W |
| 9. | Impulso trukmė pavienio impulso ir impulsų sekos režimuose (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | - 0,05 – 1,00 s | „Atitikimai 2“ 60psl. 0,05 – 1,00 s |
| 10. | Lazerio spindulys (šviesos sklaida) | - Pastovi ir pulsuojanti raudonos spalvos šviesos banga, kurios ilgis ≥ 635 nm; - Galimybė reguliuoti šviesos intensyvumą. | - Atitikimai 2“ 59psl Pastovi ir pulsuojanti raudonos spalvos šviesos banga, kurios ilgis ≥ 635 nm - „Atitikimai 2“ 59psl Galimybė reguliuoti šviesos intensyvumą. |
| 11. | Lazerio taško dydis | - Reguliuojamas nuo 0,1 mm (fokusuotame režime, kai darbinis atstumas 50 mm) iki 6,6±0,1 mm (nefokusuotame režime, kai darbinis atstumas 400 mm) | „Atitikimai 2“ 60 psl Reguliuojamas nuo 0,1 mm (fokusuotame režime, kai darbinis atstumas 50 mm) iki 6,6±0,1 mm (nefokusuotame režime, kai - darbinis atstumas 400 mm) |
| 12. | Lazerio spindulio perdavimo sistema | - Šarnyrinė rankena su ≥ 7 jungtimis, pagaminta iš anglies pluošto, ≥ 120 cm ilgio | „Atitikimai 2“ 61psl. Šarnyrinė rankena su ≥ 7 jungtimis, pagaminta iš anglies pluošto, ≥ 120 cm ilgio |
| 13. | Galimybė išsaugoti nustatytas gydymo parametrų programas | - Būtina, ≥ 100 nustatytų programų | „Atitikimai3“ 7psl. - 100 + nustatytų programų |
| 14. | Aušinimo sistema | - Aušinamas skysčiu, uždaras kontūras | „Atitikimai 2“ 53 psl. Aušinamas skysčiu, uždaras kontūras |
| 15. | Lazerio valdymas | - Spalvoto vaizdo monitoriumi su lietimui jautriu („touch screen“) ekranu ir kojiniu pedalu | „Atitikimai 2“ 61psl. - Spalvoto vaizdo monitoriumi su lietimui jautriu („touch screen“) ekranu ir kojiniu pedalu |
| 16. | Elektros maitinimas | - Iš ~230 V, 50 Hz elektros tinklo | „Atitikimai 3“ 17 psl – Iš ~230 V, 50 Hz elektros tinklo |
| 17. | Skaitmeninis mikromanipuliatorius | - Su vairasvirte; - Su skeneriu; - Techniškai suderinamas su įvairiais chirurginiais mikroskopais (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). | „Atitikimai 4“ 2psl – Su vairasvirte Su skeneriu Techniškai suderinamas su įvairiais chirurginiais mikroskopais |
| 18. | Kartu su lazeriu komplektuojami priedai: | - Apsauginiai akiniai, skirti darbui su chirurginiu CO2 lazeriu - 4 vnt.; - Skaitmeninis mikromanipuliatorius – 1 vnt.; - Chirurginiai antgaliai, skirti pjovimui, su dūmų išsiurbimo kanalu: 125±1 mm ilgio, 200±1 mm ilgio, 260±1 mm ilgio – visų nurodytų ilgių po 1 vnt.; - Skeneris su kabeliu ir artikuliacinės rankenos klipsais. | - „Atitikimai 5“ 2psl. Apsauginiai akiniai, skirti darbui su chirurginiu CO2 lazeriu - 4 vnt.; - „Atitikimai 4“ 1psl Skaitmeninis Mikromanipuliatorius 1vnt - „Atitikimai 5“ 1psl. Chirurginiai antgaliai, skirti pjovimui, su dūmų išsiurbimo kanalu: 125±1 mm ilgio 200±1 mm ilgio, 260±1 mm ilgio – visų nurodytų ilgių po 1 - „Atitikimai 3“ 9psl. Skeneris su kabeliu ir artikuliacinės rankenos klipsais. |
| 19. | Lazerio žymėjimas CE ženklu | - Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | - Pateikiame |
| 20. | Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | - Įrangos pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos - įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 21. | Kartu su įranga pateikiami dokumentai | - Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus. | - Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus. |
| 22. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | - 36 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. | Suteikiama garantija 36 mėnesiai. - Punktą tvirtinam. |

Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka. Atsakymai turi būti pateikti į visus klausimus.

- Grafoje “Siūlomos techninės charakteristikos”, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, “taip” ir pan., taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | 3 | TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |
| 2 | Pasiulymas | 6 | Pasiulymas |  |
| 3 | Atitikimai 1 | 1 | Atitikimai 1 |  |
| 4 | Atitikimai 2 | 149 | Atitikimai 2 |  |
| 5 | Atitikimai 3 | 98 | Atitikimai 3 |  |
| 6 | Atitikimai 4 | 3 | Atitikimai 4 |  |
| 7 | Atitikimai 5 | 2 | Atitikimai 5 |  |
| 8 | CE sertifikatas | 4 | CE sertifikatas |  |
| 9 | EBVPD | 13 | EBVPD |  |
| 10 | Įgaliojimas EN ir LT | 2 | Įgaliojimas EN |  |
| 11 | Techninės specifikacijos 1 priedas | 1 | Techninės specifikacijos 1 priedas |  |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro: (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) (žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą (http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose), kuriame nurodoma, kad pasiūlyme nurodytos kainos bei įkainiai, taip pat nuolaidos dydis ar įkainio bazė, tiekėjo siūlomų prekių gamintojai, pavadinimai, modeliai, tiekėjo siūlomų prekių techninės specifikacijos, nurodomos užpildant perkančiosios organizacijos pateiktas lenteles, tiekėjo siūlomų prekių atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - brošiūros, aprašymai, instrukcijos - nėra konfidenciali informacija. Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia Tiekėjų dėmesį, kad negalima piktnaudžiauti „konfidencialumo“ sąvoka ir šių duomenų nurodyti esant konfidencialiais): Pastaba. Jei pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, tiekėjas turi nurodyti, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. |  |  |  |

Direktorius; Kęstutis Liegus. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); Vardas, pavardė.

http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596