Pirkimo dokumentų

2 priedas

JĖGOS INSTRUMENTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (kiekis 1 vnt.)

1.  Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).

2.  Siūloma įranga turi būti nauja  (Įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos(remarketing) įrangos.

3. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba.

4. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Siūloma parametro reikšmė“, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti geresnes charakteristikas. Pasiūlymas, kuriame nors vienas iš atitinkamų reikalavimų bus blogesnis arba visai neatitiks keliamų reikalavimų, bus atmestas.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jėgos sistemos paskirtis | Stambiųjų kaulų chirurginėms operacijoms. Skirta kaulų pjovimo, frezavimo, gręžimo, funkcijoms, atliekant vidutinės ir didelės apimties ortopedines chirurgines kaulų procedūras. | Stambiųjų kaulų chirurginėms operacijoms. Skirta kaulų pjovimo, frezavimo, gręžimo, funkcijoms, atliekant vidutinės ir didelės apimties ortopedines chirurgines kaulų procedūras. |
| 2. | Jėgos instrumento komplektacija: | - Gręžimo-frezavimo rankena – 1 vnt. - Osciliuojančio pjovimo rankena – 1 vnt. - Antgalis Kiršnerio vielai– 1 vnt. - Įkraunama baterija – 3 vnt. - Gręžimo antgalis – 1 vnt. - Frezavimo antgalis – 1 vnt. - Sterilizavimo krepšelis – 1 vnt. - Pakrovimo įrenginys – 1 vnt. - Geležtės – 10 vnt. | 1.Gręžimo-frezavimo rankena GA330 – 1 vnt. 2.Osciliuojančio pjovimo rankena GA331 – 1 vnt. 3.Antgalis Kiršnerio vielai GB641R– 1 vnt. 4.Įkraunama baterija GA676 – 3 vnt. 5.Gręžimo antgalis GB621R – 1 vnt. 6.Frezavimo antgalis GB669R – 1 vnt. 7.Sterilizavimo krepšelis GB243R – 1 vnt. 8.Pakrovimo įrenginys GA320 – 1 vnt. 9.Geležtės GE246SU – 10 vnt. |
| 3. | Gręžimo-frezavimo rankena | Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siaresnėse, kaip 0-1000 aps./min. gręžiant ir nuo 0 iki 250aps./min. frezuojant. Galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezus, įvesti Kiršnerio vielą. | Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose 0-1000 aps./min. gręžiant ir nuo 0 iki 250aps./min. frezuojant. Galima naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezus, įvesti Kiršnerio vielą. Katalogas Power system 2020 – 34,36,37 psl. |
| 3.1. | Maksimalus sukimo momentas: - Gręžimui - Frezavimui | Ne mažiau 5 Nm Ne mažiau 19 Nm | Maksimalus sukimo momentas: - Gręžimui 5Nm - Frezavimui 19 Nm Katalogas Power system 2020 – 34,36 psl. |
| 3.2. | Kanuliacija | nuo 4,0 iki 4,3 mm | Kanuliacija 4,0 mm Katalogas Power system 2020 – 34psl. |
| 3.3. | Energijos šaltinis - įkraunama baterija | Būtina | Energijos šaltinis - įkraunama baterija. Katalogas Power system 2020 – 46psl. |
| 3.4. | Svoris (su baterija) | Ne daugiau 1250 g | Svoris – 1250g Katalogas Power system 2020 – 34psl. |
| 3.5. | Sterilizuojama, atspari dezinfekavimui, autoklavuojama. | Būtina | Sterilizuojama, atspari dezinfekavimui, autoklavuojama. Katalogas Acculan 4 GA330 – 12-16 psl. |
| 3.6. | Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo. | Būtina | Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo. Katalogas Acculan 4 GA330 – 11 psl. |
| 3.7. | Rotacija į kairę ir į dešinę bei vibravimo funkcija | Atliekama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus | Rotacija į kairę ir į dešinę bei vibravimo funkcija - atliekama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus. Katalogas Acculan 4 GA330 – 13 psl. |
| 4. | Gręžimo antgalis | Jacobs tipo. Autoklavuojamas, tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5 mm iki 7,4mm. Galima siūlyti ir su platesniu diapazonu. Kanuliacija - nuo 4,0 iki 4,3 mm | Jacobs tipo. Autoklavuojamas, tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5 mm iki 7,4mm. Kanuliacija - 4,0 Katalogas Power system 2020 – 34psl. |
| 5. | Frezavimo antgalis | Autoklavuojamas, Zimmer/Hudson tipo. Kanuliacija - nuo 4,0 iki 4,3 mm | Autoklavuojamas, Zimmer/Hudson tipo. Kanuliacija - 4,0 Katalogas Power system 2020 – 36psl. |
| 6. | Osciliuojančio pjovimo rankena | Atspari dezinfekavimui, autoklavuojama | Osciliuojančio pjovimo rankena atspari dezinfekavimui, autoklavuojama. Katalogas Acculan 4 GA331 -13-16 psl. |
| 6.1. | Svoris (su baterija) | Ne daugiau 1600 g | Svoris – 1600 g Katalogas Power system 2020 – 38psl. |
| 6.2. | Galingumas | Ne mažiau 250 W | Galingumas 250W Katalogas Power system 2020 – 38psl. |
| 6.3. | Energijos šaltinis - įkraunama baterija | Būtina | Energijos šaltinis - įkraunama baterija Katalogas Power system 2020 – 46psl. |
| 6.4. | Pjovimo greičio valdymas | Bepakopis, reguliuojamas ribose, ne siauresnėse, kaip 0-13.000 ciklų/min. Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. | Bepakopis, reguliuojamas ribose 0-13.000 ciklų/min. Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. Katalogas Power system 2020 – 38psl. Acculan 4 GA331 - 11 psl. |
| 6.5. | Pjovimo galvutės padėties keitimas | 360º kampu apie išilginę ašį, fiksuojant padėtį kas 45º | Pjovimo galvutės padėties keitimas 360º kampu apie išilginę ašį, fiksuojant padėtį kas 45º. Katalogas Acculan 4 GA331 - 11 psl. |
| 6.6. | Osciliacijos kampas | 4.1º ±0.1º | Osciliacijos kampas 4.1º. Katalogas Power system 2020 – 38psl. |
| 7. | Vielų įvedimo antgalis | Autoklavuojamas, tinkamas Kiršnerio vieloms nuo 0,7 mm iki 4,0 mm įvesti. Galima siūlyti ir su platesniu diapazonu. Kanuliacija - nuo 4,0 iki 4,3 mm | Autoklavuojamas, tinkamas Kiršnerio vieloms nuo 0,6 mm iki 4,0 mm įvesti. Kanuliacija - 4,0 Katalogas Power system 2020 – 37psl. |
| 8. | Baterijos | NiMH arba Li-Ion su integruotu elektroniniu variklio valdymu. Talpa ne mažiau 1,95 Ah. | NiMH su integruotu elektroniniu variklio valdymu. Talpa 1,95 Ah. Katalogas Power system 2020 – 46psl. |
| 8.1. | Įkraunama baterija nesterilizuojama | Būtina | Įkraunama baterija nesterilizuojama. Katalogas Acculan 4 GA330 – 11 psl. |
| 8.3. | Baterijų pakeitimas nesudėtingas–nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio. | Būtina | Baterijų pakeitimas nesudėtingas–nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio. Katalogas Acculan 4 GA330 – 11 psl. |
| 8.5. | Baterijų pakrovimo blokas | Vienu metu galima krauti ne mažiau 4 baterijų. Automatinė baterijų diagnostika. Baterijos įkrovimo lygio indikatorius. | Vienu metu galima krauti 4 baterijas Automatinė baterijų diagnostika. Baterijos įkrovimo lygio indikatorius. Katalogas Power system 2020 – 46psl., Katalogas GA320 |
| 9. | Sterilizavimo krepšelis | Pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti | Sterilizavimo krepšelis pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti Katalogas Power system 2020 – 61psl. |
| 10. | Osciliuojančio pjūklo geležtės | Ilgis 90-100 mm, plotis 13-23 mm, storis 1,27 mm | Osciliuojančio pjūklo geležtės ilgis 90 mm, plotis 23 mm, storis 1,27 mm. Katalogas Burns and blades 15 psl. |
| 11. | Garantinis terminas | Ne mažiau, kaip 24 mėn. | Garantija 24 mėn. |

| Biuro administratorė |  |  | Jurgita Jašinskienė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |