## Pasiulymas
Tiekėjo pavadinimas: (nurodyti): UAB "Sormedica"
Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis, vnt. | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) | PVM dydis
1 | Kraujo vamzdelių užlydymo prietaisas | Macoseal PS2, Macopharma | vnt. | 3 | 1900 | 5700 | 6897 | 21%
Bendra pasiūlymo kaina EUR (be PVM): | [6 empty] | 5700
PVM suma: | [6 empty] | 1197
Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM): | [6 empty] | 6897

## TS
TSD-233, VPP-1163
Kraujo vamzdelių užlydymo prietaiso techninė specifikacija (Kiekis 3 vnt.)
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės
1. | Paskirtis | Portatyvinis prietaisas, skirtas bet kokio gamintojo ir bet kokio tipo kraujo maišelių PVC (arba lygiavertės medžiagos) vamzdeliams užlydyti, su viena užlydimo rankena. | Portatyvinis prietaisas, skirtas bet kokio gamintojo ir bet kokio tipo kraujo maišelių PVC vamzdeliams užlydyti, su viena užlydimo rankena.
2. | Reikalavimai prietaiso funkcionalumui | 1. Galimybė užlydyti kraujo maišelių PVC (arba lygiavertės medžiagos) vamzdelius, kurių išorinis diametras ne didesnis kaip 6 mm ir maksimalus vidinis diametras ne didesnis kaip 0,6 mm; | 1. Gali užlydyti kraujo maišelių PVC vamzdelius, kurių išorinis diametras iki 6 mm ir maksimalus vidinis diametras iki 0,6 mm; 2. Vamzdelių užlydymo laikas iki 2,5 sekundės priklausomai nuo vamzdelio storio; 3. Automatinis vamzdelio užspaudimas (užspaudimas automatiškai reguliuojamas priklausomai nuo vamzdelio diametro); 4. Prietaisas su užlydymo būsenos spalviniais indikatoriais ant užlydymo rankenos ir užlydymo stotelės; 5. Prietaisas su įkraunamu akumuliatoriumi.
2. Vamzdelių užlydymo laikas ne ilgesnis kaip 2,5 sekundės;
3. Automatinis vamzdelio užspaudimas (užspaudimas automatiškai reguliuojamas priklausomai nuo vamzdelio diametro);
4. Prietaisas su užlydymo būsenos spalviniais indikatoriais ant užlydymo rankenos ir užlydymo stotelės;
5. Prietaisas su įkraunamu akumuliatoriumi.
3. | Reikalavimai akumuliatoriui | 1. Akumuliatorius įkraunamas ne ilgiau kaip per 2,5 valandos; | 1. Akumuliatorius įkraunamas per 2,5 valandos; 2. Pilnai įkrautas akumuliatorius užtikrina 350 užlydymų.
2. Pilnai įkrautas akumuliatorius užtikrina ne mažiau kaip 350 užlydymų.
4. | Prietaiso svoris | ≤ 1,5 kg | Prietaiso svoris - 1 kg. Prietaiso svoris su užlydymo rankena 1 kg 350 g.
5. | Kartu su kraujo vamzdelių užlydymo prietaisu komplektuojami priedai | 1. Įkrovimo kabelis ne trumpesnis kaip 2 m; | 1. Įkrovimo kabelis 2 m; 2. Prietaiso transportavimo krepšys.
2. Prietaiso transportavimo krepšys.
6. | Prietaiso žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | Peteikiamas CE sertifikatas
7. | Kartu su prietaisu pateikiami dokumentai | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; | 1. Bus pateikiamas vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Bus pateikiamas serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
8. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | Garantija 24 mėnesiai
9. | Prietaiso pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Prietaiso pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Prietaiso pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.