## TS_11162_po RK
VšĮ VUL Santaros klinikos
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Medicinos pagalbos priemonės naujagimių ir vaikų gydymui (dializatoriai, priemonės inkstų procedūroms, kateteriai, rinkiniai) Nr. 11162
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus, turi būti CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. 6. Pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 70% priemonių galiojimo termino, išskyrus 8 p. d. 8 p. d. galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 2 m. pristatymo metu. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [9 empty] | Pildo tiekėjas
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Planuojamas kiekis 24 mėn. po RK | Vnt. kaina Eur be PVM po RK | PVM tarifas ٪ | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM po RK | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM po RK | Vieno mato vieneto įkainis, EUR be PVM, | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 | Dializatorius: paviršiaus plotas 0,2 m2 | 33181200-4 | Vaikiškas dializatorius su heliksono membrana. Membranos plotas 0,2 m2. UF koeficientas 7 ml/h mmHg. Klirensai, kai dializato tėkmė Q – 300 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 100 ml/min, filtracija - 0 ml/min.: urea 76; kreatininas 64; fosfatai 57. Sterilizacija vandens garais. | vnt. | 40 | 25 | 5 | 1000 | 1050 |  | 0 |  | 0
2 | Dializatorius: paviršiaus plotas 0,8 m2 | 33181200-4 | Pilnai sintetinė polisulfono membrana. Sterilizacija – garais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 8. Klirensai, kai dializato tėkmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea 170 – 171; kreatininas 149 - 150; fosfatai 123, nesiūlyti su ETO sterilizacija. | vnt. | 40 | 16 | 5 | 640 | 672 |  | 0 |  | 0
3 | Dializatorius: Paviršiaus plotas 0,8-1,0 m2 | 33181200-4 | Pilnai sintetinė heliksono membrana. Sterilizacija – garais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 8. Klirensai, kai dializato tėkmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea 175 – 180; kreatininas 149 - 165; fosfatai 140 - 141, nesiūlyti su ETO sterilizacija. | vnt. | 40 | 14.72 | 5 | 588.8 | 618.24 | 14.7 | 588 | 5 | 617.4 | Pilnai sintetinė heliksono membrana. Sterilizacija – garais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 8. Klirensai, kai dializato tėkmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea 180; kreatininas 165; fosfatai 141. Atitikimo pagrindimas psl. 1 | 5004831 | Fresenius Medical Care, Vokietija
4 | Dializatorius: Paviršiaus plotas 1,4-1,8 m2 | 33181200-4 | Pilnai sintetinė heliksono membrana. Sterilizacija – garais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 12 – 14. Klirensai, kai dializato tėkmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea 191-193; kreatininas 178-181; fosfatai 160-170, nesiūlyti su ETO sterilizacija. | vnt. | 40 | 12.72 | 5 | 508.8 | 534.24 | 12.7 | 508 | 5 | 533.4 | Pilnai sintetinė heliksono membrana. Sterilizacija – garais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 14. Klirensai, kai dializato tėkmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea 193; kreatininas 181; fosfatai 170. Atitikimo pagrindimas psl. 1 | 5004741 | Fresenius Medical Care, Vokietija
5 | Dializatorius: Paviršiaus plotas 1,6 -1,7 m2 | 33181200-4 | Pilnai sintetinė polisulfoninė membrana. Sterilizacija – garais arba gama spinduliais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 11,0 – 13,0. Klirensai, kai dializato tėkmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea ≥ 195; kreatininas ≥ 180; fosfatai ≥ 160, nesiūlyti su ETO sterilizacija. | vnt. | 40 | 7.83 | 5 | 313.2 | 328.86 |  | 0 |  | 0 | Pilnai sintetinė polisulfoninė membrana. Sterilizacija – garais arba gama spinduliais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 11,0 – 13,0. Klirensai, kai dializato tėkmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea ≥ 195; kreatininas ≥ 180; fosfatai ≥ 160, nesiūlyti su ETO sterilizacija.
6 | Vienkartiniai hidrochirurginės dermoabrazijos sistemos antgaliai Versajet II sistemai Antgalis 14 mm ilgio | 33141000-0 | Darbinė dalis lenkta 45°, ilgis 14 mm/ antgalio kiaurymė 0,10 mm. | vnt. | 20 | 450 | 5 | 9000 | 9450 |  | 0 |  | 0 | Darbinė dalis lenkta 45°, ilgis 14 mm/ antgalio kiaurymė 0,10 mm.
7 | Vienkartiniai hidrochirurginės dermoabrazijos sistemos antgaliai Versajet II sistemai Antgalis 8 mm ilgio | 33141000-0 | Darbinė dalis lenkta 45°, ilgis 8 mm/ antgalio kiaurymė 0,10 mm. | vnt. | 20 | 450 | 5 | 9000 | 9450 |  | 0 |  | 0 | Darbinė dalis lenkta 45°, ilgis 8 mm/ antgalio kiaurymė 0,10 mm.
8 | Besirezorbuojanti dvisluoksnė kolageno membrana. | 33141000-0 | 1. Besirezorbuojanti I/III tipo kolageno membrana, sertifikuota mikro lūžių, padengtų membrana, gydymo technikai ortopedijoje (būtina pateikti įrodančius dokumentus). Galiojimas ne mažiau kaip 2 metai nuo pristatymo datos. 2. Dvisluoksnė: vienas sluoksnis nepralaidus ląstelėms, antras – pritaikytas kamieninių mezenchiminių ląstelių integracijai;3. Biologiškai suderinamas su žmogaus audiniais (būtina pagrįsti dokumentais);4. Pakuotė: sterili, supakuota po 1 vnt., su specialiu šablonu membranos pritaikymui pagal defekto dydį ir formą.5. Membrana turi būti pateikiama kartu su biologiniais klijais membranai klijuoti 6. Membranos dydžiai 40x50 mm. 7. Pateikti ne mažiau nei 3 mokslinių publikacijų ISI indeksą (Impact Factor)turinčiuose leidiniuose, kopijas apie gerus pooperacinius rezultatus. 8. Galiojimas ne mažiau 2 metai nuo pristatymo datos. | vnt. | 3 | 919 | 5 | 2757 | 2894.85 |  | 0 |  | 0 | 1. Besirezorbuojanti I/III tipo kolageno membrana, sertifikuota mikro lūžių, padengtų membrana, gydymo technikai ortopedijoje (būtina pateikti įrodančius dokumentus). Galiojimas ne mažiau kaip 2 metai nuo pristatymo datos. 2. Dvisluoksnė: vienas sluoksnis nepralaidus ląstelėms, antras – pritaikytas kamieninių mezenchiminių ląstelių integracijai;3. Biologiškai suderinamas su žmogaus audiniais (būtina pagrįsti dokumentais);4. Pakuotė: sterili, supakuota po 1 vnt., su specialiu šablonu membranos pritaikymui pagal defekto dydį ir formą.5. Membrana turi būti pateikiama kartu su biologiniais klijais membranai klijuoti 6. Membranos dydžiai 40x50 mm. 7. Pateikti ne mažiau nei 3 mokslinių publikacijų ISI indeksą (Impact Factor)turinčiuose leidiniuose, kopijas apie gerus pooperacinius rezultatus. 8. Galiojimas ne mažiau 2 metai nuo pristatymo datos.
9 | Menisko susiuvimo inkarinė sistema su lenkiama adata | 33141125-2 | 1. Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo, vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento ir lenkimo instrumento. 2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirenkama). 3. Dviguba "U" formos fiksacija. 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. 6. Lenkimo intrumento pagalba galima palenkti implanto įvedimo adatą iki 35 ˚, o stiebą iki 80˚. 7. Pravedimo adata lenkta arba lenkta reversinė (turi būti pasirenkama). | vnt. | 27 | 170 | 5 | 4590 | 4819.5 |  | 0 |  | 0 | 1. Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo, vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento ir lenkimo instrumento. 2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirenkama). 3. Dviguba "U" formos fiksacija. 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. 6. Lenkimo intrumento pagalba galima palenkti implanto įvedimo adatą iki 35 ˚, o stiebą iki 80˚. 7. Pravedimo adata lenkta arba lenkta reversinė (turi būti pasirenkama).
10 | Sraigtai PKR sausgyslių transplantato blauzdinei fiksacijai (osteoporotiniam kaului ir revizinėms operacijoms) | 33141125-2 | 1. Sterilioje pakuotėje 2. Besirezorbuojantys sraigtai 3. Sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro 4. Cheminė sudėtis - mišinys 80% PLLA, 20% HA (hydroxylapatite) 5. Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge 6. Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8(padidinta galvute), nuo 7 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute 7. Sraigtų storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio) 8. Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio). | vnt. | 17 | 120 | 5 | 2040 | 2142 |  | 0 |  | 0 | 1. Sterilioje pakuotėje 2. Besirezorbuojantys sraigtai 3. Sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro 4. Cheminė sudėtis - mišinys 80% PLLA, 20% HA (hydroxylapatite) 5. Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge 6. Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8(padidinta galvute), nuo 7 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute 7. Sraigtų storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio) 8. Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio).
11 | Endoskopo kanalų valymo šepetėlis, broncho, kanalas 1.2 mm | 33190000-8 | Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas endoskopo darbinio kanalo vidui valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 1,2 mm - 1,7 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 950 cm (±10 cm), diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą (endoskopas Olympus BF-XP190) . | vnt. | 400 | 9.12 | 5 | 3648 | 3830.4 |  | 0 |  | 0 | Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas endoskopo darbinio kanalo vidui valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 1,2 mm - 1,7 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 950 cm (±10 cm), diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą (endoskopas Olympus BF-XP190) .
12 | Šlapimo kateteris | 33141200-2 | Dydžiai: 4F; 6F; 8F Ilgis 40 cm; Pagamintas iš PVC be DEHP; Rentgeno kontrastinis; Nelaton’o tipas; Su dviem šoninėm angom; Tiesus; Skaidrus. | vnt. | 133 | 1.02 | 5 | 135.66 | 142.443 |  | 0 |  | 0 | Dydžiai: 4F; 6F; 8F Ilgis 40 cm; Pagamintas iš PVC be DEHP; Rentgeno kontrastinis; Nelaton’o tipas; Su dviem šoninėm angom; Tiesus; Skaidrus.
13 | Antgalis OAE Oto Red 3mm-4mm | 33190000-8 | Antgalis zondo klausos patikros aparatui Maico Eroscan OAE3, OAE4 , raudoni, žali 3-5 mm. | vnt. | 507 | 0.624 | 5 | 316.368 | 332.1864 |  | 0 |  | 0 | Antgalis zondo klausos patikros aparatui Maico Eroscan OAE3, OAE4 , raudoni, žali 3-5 mm.
14 | Nuolatinio teigiamo slėgio (PEEP) kvėpavimo takuose palaikymo vožtuvas | 33140000-3 | Vienkartinis, kliniškai švarus, atsidaro esant 5 cm H2O slėgiui, 30 M-30 F jungtys, skaidrus korpusas. | vnt. | 20 | 3.6191 | 5 | 72.382 | 76.0011 |  | 0 |  | 0 | Vienkartinis, kliniškai švarus, atsidaro esant 5 cm H2O slėgiui, 30 M-30 F jungtys, skaidrus korpusas.
15 | Savaime prisipildantis kvėpavimo maišas | 33140000-3 | Išrenkamas maišas, silikoninis arba lygiavertės medžiagos rezervuaras. Turi apsauginį slėgio vožtuvą, nustatytą ties 30-40cm riba, deguonies rezervuarą, deguonies žarną. Galimybė užsakant pasirinkti ne mažiau 3 dydžių : naujagimiams (250 ml) , vaikams (500 ml), vyresniems vaikams ir suaugusiems (1000-1500 ml). | vnt. | 20 | 10.9524 | 5 | 219.048 | 230.0004 |  | 0 |  | 0 | Išrenkamas maišas, silikoninis arba lygiavertės medžiagos rezervuaras. Turi apsauginį slėgio vožtuvą, nustatytą ties 30-40cm riba, deguonies rezervuarą, deguonies žarną. Galimybė užsakant pasirinkti ne mažiau 3 dydžių : naujagimiams (250 ml) , vaikams (500 ml), vyresniems vaikams ir suaugusiems (1000-1500 ml).
16 | Dializatorius Nr.1 | 33181200-4 | Dializatorius su pilnai sintetine polisulfono didelio pralaidumo membrana, su padidintu fosfatų šalinimu. Dializatoriaus plotas 1,5; 1,8; 2,0; 2,3 m2; UF koef. atitinkamai: 87; 99; 111; 124. Klirensai ml/min., kai kraujo tėkmė QB = 300ml/min. QD = 500 ml/min., Qf= 0 ml/min ne mažesni kaip: Fosfatų: 251; 263; 271; 277. Šlapalo: 272; 281; 287; 290. Kreatinino: 252; 263; 271; 276. B12: 171; 184; 195; 204. Inulino: 110; 122; 133; 144. Užpildymo tūris: 90 ±5ml; 103±5ml; 119±5ml; 135±5ml. Sterilizuotas gama spinduliais, pakuotėje būtinas deguonies molekulių absorbentas. | vnt. | 5000 | 12.6 | 5 | 63000 | 66150 |  | 0 |  | 0 | Dializatorius su pilnai sintetine polisulfono didelio pralaidumo membrana, su padidintu fosfatų šalinimu. Dializatoriaus plotas 1,5; 1,8; 2,0; 2,3 m2; UF koef. atitinkamai: 87; 99; 111; 124. Klirensai ml/min., kai kraujo tėkmė QB = 300ml/min. QD = 500 ml/min., Qf= 0 ml/min ne mažesni kaip: Fosfatų: 251; 263; 271; 277. Šlapalo: 272; 281; 287; 290. Kreatinino: 252; 263; 271; 276. B12: 171; 184; 195; 204. Inulino: 110; 122; 133; 144. Užpildymo tūris: 90 ±5ml; 103±5ml; 119±5ml; 135±5ml. Sterilizuotas gama spinduliais, pakuotėje būtinas deguonies molekulių absorbentas.
17 | Dializatoriai su nesintetinės medžiagos membrana | 33181200-4 | Membrana pagaminta iš nesintetinės medžiagos (benzilceliuliozės biopolimero, celiuliozės triacetato arba polietilenglikolio biomembranos), tinkanti sintetikai jautriems pacientams. Plotas 1,5- 2,2 m2; UF koef. 14-22; Klirensai ml/min., kai kraujo tėkmė QB = 300 ml/min. QD = 500 ml/min., Qf= 0 ml/min: šlapalo 259-276; kreatinino 225-247; fosfatų 178-206; vitamino B12 105-131, sterilizuotas gama spinduliais. | vnt. | 10 | 15.6 | 5 | 156 | 163.8 |  | 0 |  | 0 | Membrana pagaminta iš nesintetinės medžiagos (benzilceliuliozės biopolimero, celiuliozės triacetato arba polietilenglikolio biomembranos), tinkanti sintetikai jautriems pacientams. Plotas 1,5- 2,2 m2; UF koef. 14-22; Klirensai ml/min., kai kraujo tėkmė QB = 300 ml/min. QD = 500 ml/min., Qf= 0 ml/min: šlapalo 259-276; kreatinino 225-247; fosfatų 178-206; vitamino B12 105-131, sterilizuotas gama spinduliais.
18 | Dializatorius Nr.5 | 33181200-4 | Dializatorius laisvosioms lengvosioms grandinėms šalinti. Membrana poliariletersulfono – laidi ureminiams toksinams ir iki 45 kDa masės molekulėms, Darbinis membranos plotas – 2,2±0,1 m2, UF koeficientas turi būti didesnis arba lygus 50, laisvųjų lengvųjų grandinių klirensai daugiau arba lygūs: lambda - 30 ml/min, kapa - 38 ml/min, esant kraujo tėkmės greičiui 250 ml/min, dializato tėkmės greičiui 500 ml/min, (UF =0). Sterilizacija garais. | vnt. | 1 | 880 | 5 | 880 | 924 |  | 0 |  | 0 | Dializatorius laisvosioms lengvosioms grandinėms šalinti. Membrana poliariletersulfono – laidi ureminiams toksinams ir iki 45 kDa masės molekulėms, Darbinis membranos plotas – 2,2±0,1 m2, UF koeficientas turi būti didesnis arba lygus 50, laisvųjų lengvųjų grandinių klirensai daugiau arba lygūs: lambda - 30 ml/min, kapa - 38 ml/min, esant kraujo tėkmės greičiui 250 ml/min, dializato tėkmės greičiui 500 ml/min, (UF =0). Sterilizacija garais.
19 | Biosintetiniai arterioveninės jungties protezai, tiesus | 33181520-3 | Sterilus, dviguboje sterilioje pakuotėje; apirogeniškas, atsparus infekcijai; skirtas hemodializei; tinkamas daugkartinai punktuoti; biosintetinis, pagamintas iš poliesterio ir avies kolageno, biologiškai suderinamas su audiniais; sienelė iš vidaus padengta poliesteriu, savaime užsisandarinanti po adatos ištraukimo; protezas tiesus, vidinis diametras 5mm, ilgis 40cm | vnt. | 3 | 1850 | 5 | 5550 | 5827.5 |  | 0 |  | 0 | Sterilus, dviguboje sterilioje pakuotėje; apirogeniškas, atsparus infekcijai; skirtas hemodializei; tinkamas daugkartinai punktuoti; biosintetinis, pagamintas iš poliesterio ir avies kolageno, biologiškai suderinamas su audiniais; sienelė iš vidaus padengta poliesteriu, savaime užsisandarinanti po adatos ištraukimo; protezas tiesus, vidinis diametras 5mm, ilgis 40cm
20 | Biosintetiniai arterioveninės jungties protezai, lenktas | 33181520-3 | Sterilus, dviguboje sterilioje pakuotėje; apirogeniškas, atsparus infekcijai; skirtas hemodializei; tinkamas daugkartinai punktuoti; biosintetinis, pagamintas iš poliesterio ir avies kolageno, biologiškai suderinamas su audiniais; sienelė iš vidaus padengta poliesteriu, savaime užsisandarinanti po adatos ištraukimo; protezas lenktas, vidinis diametras 6mm, ilgis 40cm | vnt. | 3 | 1950 | 5 | 5850 | 6142.5 |  | 0 |  | 0 | Sterilus, dviguboje sterilioje pakuotėje; apirogeniškas, atsparus infekcijai; skirtas hemodializei; tinkamas daugkartinai punktuoti; biosintetinis, pagamintas iš poliesterio ir avies kolageno, biologiškai suderinamas su audiniais; sienelė iš vidaus padengta poliesteriu, savaime užsisandarinanti po adatos ištraukimo; protezas lenktas, vidinis diametras 6mm, ilgis 40cm
21 | Bikarbonatinis koncentratas Nr.2 | 33692800-5 | Rūgštus; K-1,0-3,0 mmol/l, Ca-1,00-1,75 mmol/l; ne >10 litrų talpoje. | litrai | 4000 | 6.5 | 5 | 26000 | 27300 | 3.25 | 13000 | 5 | 13650 | Rūgštus; K- 2.0, 3.0 mmol/l, Ca- 1,25-1,75 mmol/l; 7.8 litrų talpoje. Atitikimo pagrindimas psl. 2-4 | 4624621, 2628621, 3624621, 5626621 | Fresenius Medical Care, Vokietija
[7 empty] | Viso: | 26000 | 27300 | Viso: | 13000 |  | 13650