{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":808,"n_cols":8,"rows_kept":808,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\" (aktuali redakcija nuo 2021-01-19)"]
[]
["REABILITACIJOS ĮRANGA"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2021.02.20"]
["Nr.:","01LSMUKL-2021"]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB Medlinkas"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,303701365]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Ateities g. 10A, 08303 Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT100009214015"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"LT957044060008015244, AB SEB bankas, 70440"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Daina Visockienė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"869099528, daina.visockiene@medlink.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Henrikas Kasparavičius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atvjeu, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"869099528, daina.visockiene@medlink.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra\n sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
[]
["1. DALIS","AUDIOVIZUALINĖ ĮRANGA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina\n be PVM, Eur","Suma\n be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai,\n parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.","Audiovizualinė įranga"]
["1.1.","Audiovizualinės įrangos komplektas",1,"kompl.",8150,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":8150},"Projektorius Acer M550BD-4K\nGarso sistema SONY 2.1ch Dolby Atmos \nNešiojamas kompiuteris Lenovo Gaming 3\nDavid Huting, 4K raiškos videofilmai\nGuangzhou Linhua Technology Co., lazerinis žvaigždėto dangaus projektorius\nAparatūros staliukas Notio 100"]
["1.1.1.","Plačiajuostis projektorius: raiška ne mažesnė 4K, ne mažiau 3000 ANSI lumen, vaizdo dydis ne\n mažiau 100” (2,54 m), projektavimas iš 3 m ± 50 cm; valdomas pulteliu;",null,null,null,null,null,"Plačiajuostis projektorius: 4K raiška, 3000 ANSI lumen, vaizdo dydis 100” (2,54 m), projektavimas iš 3 m ± 50 cm; valdomas pulteliu. \n1 pirkimo dalis.Audiovizualinės įrangos komplektas, 1 pusl."]
["1.1.2.","Projektoriaus tvirtinimas: lubinis laikiklis;",null,null,null,null,null,"Projektorius tvirtinamas lubiniu laikikliu.\n1 pirkimo dalis.Audiovizualinės įrangos komplektas, 1 pusl."]
["1.1.3.","Prie sienos montuojamas ekranas didelės raiškos projekcijoms stebėti: būtina komplektacijoje;",null,null,null,null,null,"Prie sienos montuojamas ekranas didelės raiškos projekcijoms stebėti.\n1 pirkimo dalis.Audiovizualinės įrangos komplektas, 1 pusl."]
["1.1.4.","Garso sistema: technologija Air Surround Xtreme (arba lygiavertė), ne mažesnė 4K garso/vaizdo\n raiška, valdymo pultas, wi-fi, bluetooth;",null,null,null,null,null,"Garso sistema: technologija Dolby Atmos/DTS:X, 4K garso/vaizdo raiška, valdymo pultas, wi-fi, bluetooth.\n1 pirkimo dalis.Audiovizualinės įrangos komplektas, 1 pusl."]
["1.1.5.","Garso sistemos tvirtinimas: dedamas ant stalelio arba kabinamas po projektoriumi.",null,null,null,null,null,"Garso sistema dedama ant stalelio arba kabinama po projektoriumi.\n1 pirkimo dalis.Audiovizualinės įrangos komplektas, 1 pusl."]
["1.1.6.","Nešiojamas kompiuteris: praleidžiantis ne mažesnės 4K raiškos vaizdą, ne mažesnė OA 6GB,\nskiriamoji monitoriaus geba ne mažesnė 1920x1080, Windows 10, ekranas ne mažiau 15,6”;",null,null,null,null,null,"Nešiojamas kompiuteris: praleidžiantis 4K raiškos vaizdą, RAM 8GB,\nskiriamoji monitoriaus geba 1920x1080, Windows 10, ekranas 15,6”.\n1 pirkimo dalis.Audiovizualinės įrangos komplektas, 2 pusl."]
["1.1.7.","Komplekte privalo būti: ne mažiau 12 valandų ne mažesnės kaip 4K raiškos videofilmai, skirti\n psichorelaksacijai. Parsiųsti ir išsaugoti 4K raiškos filmai (relaksacine tema) iš autorizuoto 4K \nfilmų kūrėjo, filmų  trukmė ne mažiau 2 valandų. Oficiali legali licenzija ≥ 2 metams. Galimybė\n filmų temas pasirinkti patiems;",null,null,null,null,null,"Komplekte yra: 12 valandų 4K raiškos videofilmai, skirti psichorelaksacijai. Parsiųsti ir išsaugoti 4K raiškos filmai (relaksacine tema) iš autorizuoto 4K \nfilmų kūrėjo, filmų  trukmė 12 valandų. Oficiali legali licenzija 2 metams. Galimybė filmų temas pasirinkti patiems.\n1 pirkimo dalis.Audiovizualinės įrangos komplektas, 2 pusl."]
["1.1.8.","Lazerinis žvaigždėto dangaus projektorius, pastatomas ant stalo/grindų arba tvirtinamas prie\n sienos/lubų: būtinas komplektacijoje;",null,null,null,null,null,"Lazerinis žvaigždėto dangaus projektorius, pastatomas ant stalo/grindų arba tvirtinamas prie sienos/lubų.\n1 pirkimo dalis.Audiovizualinės įrangos komplektas, 2 pusl."]
["1.1.9.","Stalelis aparatūrai (kompiuteriui, video mokomajai medžiagai, žvaigždėto dangaus projektoriui) \nsusidėti, pagamintas iš nedūžtančios medžiagos. Išmatavimai:  100x45x48cm su (± 5 cm), \nlentynų skaičius: 2-4;",null,null,null,null,null,"Stalelis aparatūrai (kompiuteriui, video mokomajai medžiagai, žvaigždėto \ndangaus projektoriui) susidėti, pagamintas iš nedūžtančios medžiagos. Išmatavimai: 100x45x48cm, lentynų skaičius: 2-4.\n1 pirkimo dalis.Audiovizualinės įrangos komplektas, 2 pusl."]
["1.1.10.","Garantinis laikotarpis: ≥ 24 mėn.",null,null,null,null,null,"Garantinis laikotarpis: 24 mėn."]
["1.1.11.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijo\n kopiją.",null,null,null,null,null,"Yra CE ženklinimas. Kartu su pasiūlymu pateikiame CE sertifikato/CE \natitikties deklaracijos kopiją."]
["1.1.12.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga.",null,null,null,null,null,"Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba pateikiama \nkartu su įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C37:C49)<>COUNT(F37:F49)),\"\", SUM(F37:F49))","v":8150},{"$f":"IF((COUNT(C37:C49)<>COUNT(F37:F49)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1711.5]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F51), \"\", SUM(F50:F51))","v":9861.5},"Dalies biudžetas su PVM: 10254,75 Eur"]
[]
[]
[]
["2. DALIS","MULTISENSORINĖ ĮRANGA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai,\nparametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["2.","Multisensorinė įranga"]
["2.1.","Multisensorinės įrangos komplektas",1,"kompl.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E61),\"\", PRODUCT(C61,E61))","v":""}]
["2.1.1.","Kompaktiška interaktyvi projekcijų sistema, skirta multisensorinės pasyvios ir aktyvios aplinkos\n sukūrimui"]
["2.1.2.","Į elektros tinklą jungiamas interaktyvus nešiojamas projektorius. Išmatavimai: \n19 x 12 x 15 cm / (±2 cm); svoris 1,7-2 kg. Komplektacijoje būtina: 1. Sudedamas projekcijos\n kilimas (išmatavimai 125 x 95 cm / (±5 cm)); 2. Videoklipai skirti priežasties-pasekmės\n suvokimui, vaizdiniam sekimui, atpažinimui, judėjimo skatinimui ≥100 vienetų."]
["2.1.3.","Šviesos stalas. Būtinas komplektacijoje; išmatavimai 123 x 70 x 70 cm / (± 2 cm); stalo viršus\n nelaidus vandeniui; antstaliai skaidraus nedūžtančio stiklo (arba lygiavertės medžiagos),\n skaidantys  šviesą ≥ 2 vnt.; stalviršis su borteliu 3-10cm aukščio ribose; stalo aukštis su\n antstaliais: ≥ 75 cm."]
["2.1.4.","Šviesos dėžutė. Būtina komplektacijoje; išmatavimai 69x49x13cm/(±2cm); lengvai nešiojama;\n su neslidžiomis guminėmis kojytėmis; galimybė uždėti ant stalo; dėžutės stalviršis iš skaidraus \nnedūžtančio stiklo (arba lygiavertės medžiagos) skaidančio  šviesą; su borteliu."]
["2.1.5.","Šviečiantis pluoštas šviesos terapijai su šviesos šaltiniu. 1. Pluošto ilgis: ≥ 2 m; 2. Pluošto\n gyslelių: ≥ 200 vnt.; 3. Pluoštas valomas dezinfekcinėmis medžiagomis; 4. Pluoštas pagamintas\n iš polimero, be latekso ir ftalatų; 4. Šviesos šaltinis jungiamas į tinklą; 5. Šviesa šviečia per visą\n pluošto ilgį; 6. Spalvų valdymo pultai naudojant wi-fi."]
["2.1.6.","Vertikalūs burbuliuojančio vandens vamzdžiai interaktyvios aplinkos sukūrimui. Komplektacijoje:\n ne mažiau 2 vienetai vamzdžių; aukštis: ≥ 175 cm, Ø 15 cm ± 1 cm; aukštis: ≥ 150 cm, \nØ 15cm ± 1 cm; pagaminti iš stipraus akrilo (arba lygiavertės medžiagos), be latekso,\n atsparūs smūgiams; stabilūs vamzdžio pagrindai su LED lemputėmis – ne mažiau 2 vnt.;\n ≥ 8 spalvos burbulams apšviesti ir lėtai keičiant jų spalvas; komplektacijoje vandens keitimo\n pompos (ne mažiau 2 vnt.) ir vandens dezinfekcinis skystis (kiekis pagal santykį, \nrekomenduojamą gamintojo atliekant montavimo darbus); distiliuotas vanduo pilnam vamzdžių \ntūrio užpildymui; komplektacijoje: belaidis valdymo pultai (ne mažiau 2 vnt.); laikikliai\n Ø 15 cm ± 1 cm pagaminti iš skaidraus plastiko (arba lygiavertės medžiagos), užmaunami\n ant vamzdžių ir tvirtinami prie sienos (ne mažiau 2 vnt.)."]
["2.1.7.","Platforma vandens burbulų vamzdžiams. Su stabiliu rėmu, aptrauktu paminkštinimu ir medžiaga,\n atsparia vandeniui, valymui ir dezinfekcinėms medžiagoms."]
["2.1.8.","Veidrodis: pagamintas iš akrilo (arba lygiavertės medžiagos); montuojamas prie kietos medžiagos\n pagrindo ir tvirtinamas prie  sienos už burbulų vamzdžių; išmatavimai ≥100x185cm"]
["2.1.9.","Taktilinis abstrakčių formų skydas: paskirtis – lytėjimo terapijai ir motorikai lavinti ergoterapijoje. \nIšmatavimai: ≥ 115 x 115 cm; skydo paviršiuje ≥ 10 skirtingos tekstūros medžiagų; tvirtinamas \nprie sienos."]
["2.1.10.","Šviečiantis kilimas su šviesos šaltiniu jungiamu į tinklą: išmatavimai: ≥ 200 x 100 cm; kilime \nįaustos šviesos gyslelės, keičiančios spalvą valdant pulteliu wi-fi; galimybė pasirinkti kilimo \nspalvą ≥3 spalvų; galimybė kilimą kloti ant grindų arba tvirtinti prie sienos."]
["2.1.11.","Sienos skydas begalybės tyrinėtojams: naudojamas vaizdinei, garsinei ir lytėjimo stimuliacijai; \nrankų koordinacijai, priežasties –pasekmės poveikiui su LED lemputėmis. \nRežimai: ≥ 2, kombinacijų: ≥ 1000; formos: ≥ 6; spalvos: ≥ 8; greičiai: ≥ 2.\n Pagamintas iš saugios ir tvirtos medžiagos. Išmatavimai:  115 x 67 x 10 cm (± 2cm).\nJungiamas į elektros tinklą, tvirtinamas prie sienos. Galimybė pasirinkti skydo spalvą: ≥ 3."]
["2.1.12.","Interaktyvios pėdutės: skirtos judėjimo, pusiausvyros, ir reakcijos lavinimui, bei rankų ir kojų\n treniravimui. Komplektacijoje: ≥ 6 pėdutės su  LED juostelėmis, veikiančios nuo baterijų. \nMaksimalus leidžiamas naudotojo svoris: ≤ 150 kg."]
["2.1.13.","Multisensorinės įrangos montavimas: būtina."]
["2.1.14.","Garantinis laikotarpis: ≥ 24 mėn."]
["2.1.15.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos\n kopiją."]
["2.1.16.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C61:C77)<>COUNT(F61:F77)),\"\", SUM(F61:F77))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C61:C77)<>COUNT(F61:F77)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F79), \"\", SUM(F78:F79))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 13552 Eur"]
[]
[]
[]
["3. DALIS","KOMBINUOTOS TERAPIJOS APARATAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo\n objekto gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai, \nparametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["3.","Kombinuotos terapijos aparatai"]
["3.1.","Kombinuotos terapijos aparatai",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E89),\"\", PRODUCT(C89,E89))","v":""}]
["3.1.1.","Prietaisas, skirtas stimuliacinių elektros srovių ir ultragarso terapijai atlikti. Nurodyti prietaiso\n pavadinimą, katalogo numerį ir gamintoją."]
["3.1.2.","Galimybė  atlikti elektroterapiją, naudojant vakuuminius elektrodus būtina."]
["3.1.3.","Skystųjų kristalų ekrane rodoma visa informacija apie gydymą: 1. Procedūros laikas; 2. Impulso\n trukmė; 3. Dažnis; 4. Srovės tipas; 5. Srovės stiprumas; 6. Grafinės elektrodų uždėjimo schemos."]
["3.1.4.","Anatominis žmogaus atvaizdas su terapinių vietų pasirinkimu ir klinikinių terapinių programų \npasiūlymais ir grafinėmis elektrodų uždėjimo schemomis būtinas: ≥ 45 programos, \nskirtos ≥ 30 patologijų"]
["3.1.5.","Generuojamos srovės: ≥ 10 rūšių."]
["3.1.6.","Diagnostinių srovių režimai: I/T kreivės diagnozė ir akomodacijos koeficientas."]
["3.1.7.","IF4  interferencijos vektoriaus apimties nustatymai: ne blogiau kaip 0°, 15°, 30°, 45°."]
["3.1.8.","Integruotas ultragarso terapijos modulis būtinas."]
["3.1.9.","Ultragarso terapijos metu skystųjų kristalų ekrane rodoma visa informacija apie gydymą: \n1. Procedūros laikas; 2. Pasirinktas intensyvumas; 3. Ultragarso parametrai; 4. Pasirinktas\n ultragarso dažnis; 5. Terapijos režimas."]
["3.1.10.","Galimybė pradėti terapiją ne mažiau kaip dviem būdais: 1. Tiesiogiai nustatant terapijos\n parametrus; 2. Naudojantis anatominiu žmogaus atvaizdu."]
["3.1.11.","Garsinis ir vizualinis signalas bei automatinis terapijos laiko sustabdymas, esant nepakankamam \ndaviklio akustiniam kontaktui būtinas."]
["3.1.12.","Pasirenkamas ultragarso dažnis: 1 MHz ir 3 MHz ± 10 %."]
["3.1.13.","Ultragarso impulso trukmės ir pauzės santykis: ne blogiau 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 %."]
["3.1.14.","Pasirenkamas pulsacijos dažnis: ne blogiau 16, 48, 100 Hz ± 5 %."]
["3.1.15.","Dviejų režimų ultragarso išeitis: 1. Nepertraukiamas; 2. Impulsinis."]
["3.1.16.","Ultragarso daviklių kontaktinis plotas: 11 cm2 , 2 cm2  (± 10 %)."]
["3.1.17.","Ultragarso daviklis turi būti hermetiškas (pritaikytas darbui vandenyje) būtinas."]
["3.1.18.","Galimybė atlikti ultragarso terapiją kartu elektroterapija būtina."]
["3.1.19.","Garsinis signalas ir automatinis terapijos atjungimas, pasibaigus procedūrai būtinas."]
["3.1.20.","Galimybė atsiminti dažnai naudojamas programas būtina: ≥100 programų."]
["3.1.21.","Srovės impulso laikinų charakteristikų nustatymo meniu būtinas."]
["3.1.22.","Elektrodų komplektas: 1. Plokšti elektrodai - ne mažiau 4 vnt. 2. Viskoziniai tarpikliai plokštiems\n elektrodams - ne mažiau po 2 vnt. kiekvienam elektrodui."]
["3.1.23.","Maksimali išėjimo srovė: 1.\tIF, EMS, TENS, rusiška: ≥100 mA; 2.\tHV: ≥600 mA; \n3.\tMCR: ≥750 μA; 4.\tGalvaninė: ≥20 mA; 5.\tFaradinė, diadinaminės,\n Traebert: ≥70 mA."]
["3.1.24.","Maitinimo įtampa: 230 V ± 10%"]
["3.1.25.","Apsaugos klasė –  ne mažiau 1 , tipas – BF: būtina."]
["3.1.26.","Suvartojama galia: ≤ 150 VA."]
["3.1.27.","Svoris: ≤ 3,5 kg"]
["3.1.28.","Vakuumo terapijos modulis: nurodyti prietaiso pavadinimą, katalogo numerį ir gamintoją."]
["3.1.29.","Skirtas atsiurbiamajai terapijai ir darbui su stimuliacinių srovių terapijos prietaisu: būtina."]
["3.1.30.","Vakuumo sistemos veikimo principas: ežektorinis."]
["3.1.31.","Tolygiai reguliuojamas vakuumo stiprumas: būtina."]
["3.1.32.","Maksimalus vakuumo stiprumas: ≥ 100 mmHg."]
["3.1.33.","Pulsacijos režimas: ≥ 2 fiksuoto dažnio vakuumo pulsacijos režimai."]
["3.1.34.","Vakuuminių elektrodų skaičius komplektacijoje: ≥ 4 vnt."]
["3.1.35.","Puodelio pavidalo vakuuminių elektrodų skersmuo: 100 mm ± 5 %."]
["3.1.36.","Kempinėlių skaičius komplektacijoje: ≥ 2 vnt. kiekvienam elektrodui."]
["3.1.37.","Apsaugos klasė –  ne mažiau 1 , tipas – BF: būtina."]
["3.1.38.","Svoris: ≤ 8 kg."]
["3.1.39.","Maitinimo įtampa: 230 V ± 10 %"]
["3.1.40.","Garantinis laikotarpis: ≥ 24 mėn."]
["3.1.41.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos\n kopiją."]
["3.1.42.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su aparatu."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C89:C131)<>COUNT(F89:F131)),\"\", SUM(F89:F131))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C89:C131)<>COUNT(F89:F131)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F133), \"\", SUM(F132:F133))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 4099,99 Eur"]
[]
[]
[]
["4. DALIS","IMPULSINIŲ SROVIŲ TERAPIJOS APARATAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai, \nparametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["4.","Impulsinių srovių terapijos aparatas"]
["4.1.","Impulsinių srovių terapijos aparatas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E143),\"\", PRODUCT(C143,E143))","v":""}]
["4.1.1.","Generuojamos elektroterapijos srovės: ne mažiau 8 rūšių."]
["4.1.2.","Srovių dažnis: žemas ir vidutinis (0-10000Hz)"]
["4.1.3.","Portatyvinis: būtina"]
["4.1.4.","Kanalų skaičius: ne mažiau 2."]
["4.1.5.","Ekranas: skystųjų kristalų, liečiamas, lengvai valdomas, kuriame pateikiamos vizualizacijos ir\n kita svarbi informacija. Ekrano įstrižainė: ≥ 15 cm."]
["4.1.6.","Svoris: ≤ 6 kg."]
["4.1.7.","Maitinimo šaltinis: baterija (veikimo laikas 40-120 min) ir jungimas į elektros tinklą."]
["4.1.8.","Elektrodų komplektas: 1. Plokšti elektrodai -  ne mažiau 4 vnt. 2. Viskoziniai tarpikliai plokštiems\n elektrodams: ne mažiau po 2 vnt. kiekvienam elektrodui."]
["4.1.9.","Elektrodų tvirtinimas: specialios tamprios medžiagos, nealergizuojančios juostos, lengvai ir greitai\n pritvirtinamos bei nuimamos; ≥ 4 vnt."]
["4.1.10.","Garantinis laikotarpis: ≥ 24 mėn."]
["4.1.11.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos\n kopiją."]
["4.1.12.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su prietaisu."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C143:C155)<>COUNT(F143:F155)),\"\", SUM(F143:F155))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C143:C155)<>COUNT(F143:F155)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F157), \"\", SUM(F156:F157))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 3025 Eur"]
[]
[]
[]
["5. DALIS","NEUROSTIMULIAVIMO APARATAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto \ngamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai,\n parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["5.","Neurostimuliavimo aparatai"]
["5.1.","Portatyviniai  neurostimuliavimo aparatai",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E167),\"\", PRODUCT(C167,E167))","v":""}]
["5.1.1.","Automatiškai suprogramuotos terapinės programos skausmo mažinimui, kraujotakos gerinimui, \nstimuliavimui ir kt.: ne mažiau 4 programų."]
["5.1.2.","Galimybė pačiam suprogramuoti ir keisti gydymo programą būtina."]
["5.1.3.","Praktinis programų gidas būtinas."]
["5.1.4.","Portatyvini: būtina."]
["5.1.5.","Kanalų skaičius: Ne mažiau 4."]
["5.1.6.","Ekranas: skaitmeninis, lengvai valdomas, mygtukų pagalba."]
["5.1.7.","Maitinimo šaltinis: greitai įkraunama baterija, įkrovimo laikas ≤ 3val."]
["5.1.8.","Elektrodų komplektas: prie odos lipnūs  elektrodai su laidais, jungiamais prie aparato:\n Ø 5 cm ± 0,5cm (4 vnt.); 5 x 5 cm ± 0,5cm (4 vnt.); 5 x 10 cm ± 0,5cm (4 vnt.)"]
["5.1.9.","Motorinių taškų ieškiklis būtinas."]
["5.1.10.","Garantinis laikotarpis: ≥ 24 mėn."]
["5.1.11.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos\n kopiją."]
["5.1.12.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su prietaisu."]
["5.2.","Portatyviniai 2 kanalų neurostimuliavimo aparatai",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E180),\"\", PRODUCT(C180,E180))","v":""}]
["5.2.1.","Automatiškai suprogramuotos terapinės programos skausmo mažinimui ir raumenų\n stimuliavimui: ne mažiau 2 režimų."]
["5.2.2.","Programų skaičius: ≥ 12."]
["5.2.3.","Galimybė pačiam suprogramuoti ir keisti gydymo programą būtina."]
["5.2.4.","Praktinis programų gidas būtinas."]
["5.2.5.","Portatyvinis: būtina."]
["5.2.6.","Kanalų skaičius: ne mažiau 2, nepriklausomi."]
["5.2.7.","Srovės stiprumas: 0-90 mA kiekvienam kanalui."]
["5.2.8.","Impulso forma: stačiakampis, bipoliarinis, asimetrinis."]
["5.2.9.","Ekranas: skaitmeninis, lengvai valdomas, mygtukų pagalba."]
["5.2.10.","Maitinimo šaltinis: baterija."]
["5.2.11.","Elektrodų komplektas: prie odos lipnūs  elektrodai 5 x 5 cm ± 0,5cm (ne mažiau 4 vnt.); \nsu laidais (ne mažiau 2 vnt.), jungiamais prie aparato."]
["5.2.12.","Motorinių taškų ieškiklis būtinas."]
["5.2.13.","Svoris su baterija: ≤ 150 g."]
["5.2.14.","Valdymas: mygtukų užrakinimo funkcija."]
["5.2.15.","Garantinis laikotarpis: ≥ 24 mėn."]
["5.2.16.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos\n kopiją."]
["5.2.17.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su prietaisu."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C167:C197)<>COUNT(F167:F197)),\"\", SUM(F167:F197))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C167:C197)<>COUNT(F167:F197)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F199), \"\", SUM(F198:F199))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 1458 Eur"]
[]
[]
[]
["6. DALIS","ŠVIESOS TERAPIJOS APARATAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai, \nparametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["6.","Šviesos terapijos aparatai"]
["6.1.","Šviesos terapijos aparatai",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E209),\"\", PRODUCT(C209,E209))","v":""}]
["6.1.1.","Aparatas skirtas žaizdų gijimo, odos ir minkštųjų audinių mikrocirkuliacijai gerinti panaudojant\n poliarizuotą šviesą: būtina."]
["6.1.2.","Filtro skersmuo: ≥ 15 cm."]
["6.1.3.","Jungimas: elektros tinklas."]
["6.1.4.","Spalvų rinkinys: būtina, 5-7 spalvos."]
["6.1.5.","Maitinimo laidas nuimamas."]
["6.1.6.","Tvirtinimas prie grindų stovo."]
["6.1.7.","Ant grindų pastatomas stovas: stovo užimamas plotas  70 x 70 cm ± 2cm, su galimybe\n reguliuoti  pritvirtinamo aparato aukštį pritaikant kūno paviršiui"]
["6.1.8.","Poliarizacijos laipsnis: > 95 %."]
["6.1.9.","Bangos ilgis: 480 - 3400 nm."]
["6.1.10.","Gydymo laiko nustatymas būtinas."]
["6.1.11.","Apsauga nuo perkaitimo būtina."]
["6.1.12.","Garantinis laikotarpis: ≥ 24 mėn."]
["6.1.13.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos \nkopiją."]
["6.1.14.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su prietaisu."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C209:C223)<>COUNT(F209:F223)),\"\", SUM(F209:F223))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C209:C223)<>COUNT(F209:F223)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F225), \"\", SUM(F224:F225))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 1011,56 Eur"]
[]
[]
[]
["7. DALIS","INHALIACIJŲ APARATAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo\n objekto gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai,\n parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["7.","Inhaliacijų aparatai"]
["7.1.","Inhaliacijų aparatai",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E235),\"\", PRODUCT(C235,E235))","v":""}]
["7.1.1.","Inhaliatorius skirtas gydymo įstaigose kvėpavimo ir gerklės ligomis sergantiems pacientams \n(suaugusiems ir vaikams) gydyti: būtina."]
["7.1.2.","Portatyvinis: būtina."]
["7.1.3.","Maitinimas: jungiamas į elektros tinklą."]
["7.1.4.","Komporesorius: kompresorinis slėgis ne mažiau 3,5 bar."]
["7.1.5.","Komplektacijoje: 1. Nosies antgalis: ≥ 4 vnt. 2. Jungiamoji žarnelė: ≥ 2 vnt. 3. Purkštuvas:\n ≥ 2 vnt. 4. Nealergizuojančios sudėties kaukės vaikams: ≥ 10 vnt. 5. Nealergizuojančios \nsudėties kaukės suagusiems: ≥ 6 vnt."]
["7.1.6.","Daugkartinio naudojimo kandikliai su vožtuvu sterilizuojami žemoje temperatūroje: ≥ 200 vienetų."]
["7.1.7.","Garantinis laikotarpis: ≥ 24 mėn."]
["7.1.8.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos\n kopiją."]
["7.1.9.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su prietaisu."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C235:C244)<>COUNT(F235:F244)),\"\", SUM(F235:F244))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C235:C244)<>COUNT(F235:F244)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F246), \"\", SUM(F245:F246))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 1410 Eur"]
[]
[]
[]
["8. DALIS","\"SUSPAUSTŲ LŪPŲ\" IŠKVĖPIMO PRATIMŲ KOMPLEKTAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai, \nparametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["8.","\"Suspaustų lūpų\" iškvėpimo pratimų komplektai"]
["8.1.","\"Suspaustų lūpų\" iškvėpimo pratimų komplektai",4,"vnt.",140,{"$f":"IF(ISBLANK(E256),\"\", PRODUCT(C256,E256))","v":560},"Zdrav dih d.o.o, Slovėnija, \nBreathing+ PLB Headset"]
["8.1.1.","Prietaisas skirtas ilgesnio iškvėpimo skatinimui, tvirtinamas už ausų su jungtimi: būtina.",null,null,null,null,null,"Prietaisas skirtas ilgesnio iškvėpimo skatinimui, tvirtinamas už ausų\nsu jungtimi.\n8 pirkimo dalis.Breathing+ PLB Headset aprašymas, 1-2 pusl."]
["8.1.2.","Portatyvinis: būtina.",null,null,null,null,null,"Portatyvinis.\n8 pirkimo dalis.Breathing+ PLB Headset aprašymas, 2 pusl."]
["8.1.3.","Maitinimas: baterija ir jungiamas į elektros tinklą.",null,null,null,null,null,"Jungiamas į elektros tinklą per išmanųjį įrenginį.\n8 pirkimo dalis.Breathing+ PLB Headset aprašymas, 2 pusl."]
["8.1.4.","Jungtis: jungiamas per mikrofono jungtį prie kompiuterio ar planšetės.",null,null,null,null,null,"Jungtis: jungiamas per mikrofono jungtį prie kompiuterio ar planšetės.\n8 pirkimo dalis.Breathing+ PLB Headset aprašymas, 2 pusl."]
["8.1.5.","Komplektacijoje: paketas kompiuterinių kvėpavimo pratimų  (≥ 40 pratimų).",null,null,null,null,null,"Komplektacijoje yra paketas kompiuterinių kvėpavimo pratimų (>40).\n8 pirkimo dalis.Breathing+ PLB Headset aprašymas, 2 pusl."]
["8.1.6.","Lengvai valomas: būtina, be tekstilinių dalių.",null,null,null,null,null,"Lengvai valomas, be tekstilinių dalių.\n8 pirkimo dalis.Breathing+ PLB Headset aprašymas, 2 pusl."]
["8.1.7.","Garantinis laikotarpis: ≥ 24 mėn.",null,null,null,null,null,"Garantinis laikotarpis: 24 mėn.\n8 pirkimo dalis.Breathing+ PLB Headset aprašymas, 2 pusl."]
["8.1.8.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijo\n kopiją.",null,null,null,null,null,"Yra CE ženklinimas. \nKartu su pasiūlymu pateikiame CE atitikties deklaracijos kopiją."]
["8.1.9.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su prietaisu.",null,null,null,null,null,"Kartu su prietaisu pateiksime naudojimo instrukciją ir serviso dokumentaciją lietuvių kalba."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C256:C265)<>COUNT(F256:F265)),\"\", SUM(F256:F265))","v":560},{"$f":"IF((COUNT(C256:C265)<>COUNT(F256:F265)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",117.6]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F267), \"\", SUM(F266:F267))","v":677.6},"Dalies biudžetas su PVM: 680 Eur"]
[]
[]
[]
["9. DALIS","JUDESIO LAVINIMO APARATAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai,\n parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["9.","Judesio lavinimo aparatas"]
["9.1.","Judesio lavinimo aparatas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E277),\"\", PRODUCT(C277,E277))","v":""}]
["9.1.1.","Vienas įrenginys rankų ir kojų treniravimui: būtina."]
["9.1.2.","Skirtas atlikti aktyviems ir pasyviems judesiams, lavinantiems raumenis ir sąnarių mobilumą: \nbūtina."]
["9.1.3.","Viršutinės aparato dalies reguliavimas: apsukimas 180º kampu apie savo ašį."]
["9.1.4.","Rankena įsikibti rankoms minant pedalus: reguliuojamas aukštis."]
["9.1.5.","Atskira pora rankenų rankų treniravimui: būtina."]
["9.1.6.","Pedalai pėdoms pastatyti: būtina."]
["9.1.7.","Kojų palaikymo diržai: būtina."]
["9.1.8.","Matmenys: 67 x 55 x 61 cm (± 5 cm)."]
["9.1.9.","Svoris: 30-40 kg."]
["9.1.10.","Valdymas: didelis, spalvotas, lietimui jautrus ekranas."]
["9.1.11.","Garantinis laikotarpis: ≥ 24 mėn."]
["9.1.12.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos\n kopiją."]
["9.1.13.","Treniravimo programos, naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. \nPateikti kartu su prietaisu."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C277:C290)<>COUNT(F277:F290)),\"\", SUM(F277:F290))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C277:C290)<>COUNT(F277:F290)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F292), \"\", SUM(F291:F292))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 4289,99 Eur"]
[]
[]
[]
["10. DALIS","LYGIAGRETĖS KINEZITERAPIJAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto \ngamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai, \nparametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["10.","Lygiagretės kineziterapijai"]
["10.1.","Lygiagretės kineziterapijai",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E302),\"\", PRODUCT(C302,E302))","v":""}]
["10.1.1.","Lygiagretės su pagrindu kineziterapijai: būtina."]
["10.1.2.","Pagrindo platforma: medinė, padengta neslystančia guma."]
["10.1.3.","Pagrindo plotis: 65 cm ± 10 cm."]
["10.1.4.","Pagrindo ilgis: 300 cm ± 10 cm."]
["10.1.5.","Lygiagrečių ilgis: 300 cm ± 10 cm."]
["10.1.6.","Reguliuojamas lygiagrečių aukštis: būtina."]
["10.1.7.","Lygiagrečių aukštis: 50-90 cm."]
["10.1.8.","Reguliuojamas plotis tarp lygiagrečių: būtina."]
["10.1.9.","Plotis tarp lygiagrečių: 36-78 cm."]
["10.1.10.","Garantinis laikotarpis: ≥ 24 mėn."]
["10.1.11.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos\n kopiją."]
["10.1.12.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su prietaisu."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C302:C314)<>COUNT(F302:F314)),\"\", SUM(F302:F314))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C302:C314)<>COUNT(F302:F314)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F316), \"\", SUM(F315:F316))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 1731,99 Eur"]
[]
[]
[]
["11. DALIS","LAIPTELIAI KINEZITERAPIJAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai,\n parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["11.","Laipteliai kineziterapijai"]
["11.1.","Laipteliai kineziterapijai",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E326),\"\", PRODUCT(C326,E326))","v":""}]
["11.1.1.","Kampiniai laipteliai skirti saugiam lipimo laiptais treniravimui: dviejų pusių."]
["11.1.2.","Danga: neslystanti guma."]
["11.1.3.","Laiptelių aukštis: iš vienos pusės 15 cm ±1cm, iš kitos – 13 cm±1cm."]
["11.1.4.","Pakopų skaičius: vienoje pusėje – 4 ±1, kitoje pusėje - 5 ±1."]
["11.1.5.","Centrinė platforma: 60 x 60 cm±2cm."]
["11.1.6.","Reguliuojamas turėklų aukštis: būtina."]
["11.1.7.","Turėklų aukštis: būtinos galimos ribos, ne mažiau 60 ir 100 cm."]
["11.1.8.","Bendras užimamas plotas: 199 x 167 cm ± 5 cm."]
["11.1.9.","Garantinis laikotarpis: ≥ 24 mėn."]
["11.1.10.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos\n kopiją."]
["11.1.11.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su prietaisu."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C326:C337)<>COUNT(F326:F337)),\"\", SUM(F326:F337))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C326:C337)<>COUNT(F326:F337)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F339), \"\", SUM(F338:F339))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 1985,01 Eur"]
[]
[]
[]
["12. DALIS","MASAŽO STALAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai,\n parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["12.","Masažo stalai"]
["12.1.","2 dalių masažo stalas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E349),\"\", PRODUCT(C349,E349))","v":""}]
["12.1.1.","Dviejų dalių: būtina."]
["12.1.2.","Išmatavimai: 207 x 62 cm ± (3-8 cm)."]
["12.1.3.","Reguliuojamas aukštis:  45-100 cm ribose."]
["12.1.4.","Valdymas: elektrinis kojinis pedalas."]
["12.1.5.","Maksimali sertifikuota apkrova: ≥ 135 kg."]
["12.1.6.","Galvos sekcijos reguliavimas: (- 40º) - (+ 50º)."]
["12.1.7.","Danga: tvirtas, atsparus druskoms, dezinfekavimo priemonėms ir ugniai odos pakaitalas\n(arba lygiavertė medžiaga)  su paminkštinimu, kurio storis  ≥ 5 cm."]
["12.1.8.","Apvali paminkština išpjova veidui: būtina."]
["12.1.9.","Rankų atramos galvos sekcijoje: būtina."]
["12.1.10.","Rankų atramos pagrindinėje sekcijoje: būtina."]
["12.1.11.","Laikiklis higieninio popieriaus rulonui: būtina."]
["12.1.12.","Pakeliamų ratukų sistema pervežimui: būtina."]
["12.1.13.","Reguliuojamo aukščio ant ratukų masažuotojo kėdutė: komplektacijoje būtina."]
["12.1.14.","Garantinis laikotarpis: ≥ 24 mėn."]
["12.1.15.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos\n kopiją."]
["12.1.16.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga."]
["12.2.","3 dalių masažo stalas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E366),\"\", PRODUCT(C366,E366))","v":""}]
["12.2.1.","Trijų dalių: būtina."]
["12.2.2.","Išmatavimai: 198 x 62 cm ± (3-8 cm)."]
["12.2.3.","Reguliuojamas aukštis: 45-100 cm ribose."]
["12.2.4.","Galvos sekcijos reguliavimas būtinas."]
["12.2.5.","Pagrindinės sekcijos reguliavimas būtinas."]
["12.2.6.","Kojų  sekcijos reguliavimas būtinas."]
["12.2.7.","Valdymas: elektrinis kojinis pedalas."]
["12.2.8.","Maksimali sertifikuota apkrova: ≥ 135 kg."]
["12.2.9.","Danga: tvirtas, atsparus druskoms, dezinfekavimo priemonėms ir ugniai odos pakaitalas su\n paminkštinimu ≥ 5 cm."]
["12.2.10.","Apvali paminkština išpjova nosiai/veidui būtina."]
["12.2.11.","Laikiklis higieninio popieriaus rulonui būtinas."]
["12.2.12.","Pakeliamų ratukų sistema pervežimui būtina."]
["12.2.13.","Sukama reguliuojamo aukščio kėdutė ant ratukų komplektacijoje būtina."]
["12.2.14.","Garantinis laikotarpis: ≥ 24 mėn."]
["12.2.15.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties\n deklaracijos kopiją."]
["12.2.16.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C349:C382)<>COUNT(F349:F382)),\"\", SUM(F349:F382))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C349:C382)<>COUNT(F349:F382)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F384), \"\", SUM(F383:F384))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 3835 Eur"]
[]
[]
[]
["13. DALIS","MASAŽO KĖDĖS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai, \nparametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["13.","Masažo kėdės"]
["13.1.","Masažo kėdės",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E394),\"\", PRODUCT(C394,E394))","v":""}]
["13.1.1.","Daugiafunkcinė: skirta pečių, sprando, nugaros masažui atlikti."]
["13.1.2.","Veido atrama būtina."]
["13.1.3.","Veido atramos reguliuojamas aukštis: ≥ 5  pozicijos."]
["13.1.4.","Veido atramoje išpjova nosiai būtina."]
["13.1.5.","Reguliuojamas galvos atramos ir porankio pasvirimo kampas būtinas."]
["13.1.6.","Reguliuojamas kėdės pasvirimo kampas ir aukštis būtinas."]
["13.1.7.","Atrama keliams būtina."]
["13.1.8.","Rėmas: aliuminis (arba lygiavertės medžiagos)"]
["13.1.9.","Danga: tvirta dirbtinė oda su paminkštinimu (arba lygiavertės medžiagos)"]
["13.1.10.","Svoris: 8-10 kg."]
["13.1.11.","Garantinis laikotarpis: ≥ 24 mėn."]
["13.1.12.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos\n kopiją."]
["13.1.13.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C394:C407)<>COUNT(F394:F407)),\"\", SUM(F394:F407))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C394:C407)<>COUNT(F394:F407)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F409), \"\", SUM(F408:F409))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 1182 Eur"]
[]
[]
[]
["14. DALIS","KINEZITERAPIJOS STALAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai, \nparametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["14.","Kineziterapijos stalas"]
["14.1.","Kineziterapijos stalas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E419),\"\", PRODUCT(C419,E419))","v":""}]
["14.1.1.","Dviejų sekcijų: būtina."]
["14.1.2.","Viršutinės dalies matmenys: 120 x 200 cm (±5cm)."]
["14.1.3.","Danga: Tvirtas, atsparus druskoms, dezinfekavimo priemonėms ir ugniai odos pakaitalas\n (arba lygiavertė medžiaga) su paminkštinimu, kurio storis ne mažiau  5 cm."]
["14.1.4.","Dangos storis: 5 ± 2 cm."]
["14.1.5.","Galvos sekcijos pakėlimas: pozityviai dujine spyruokle (ar lygiaverte technologija,  \nne rankiniu būdu): ne mažiau 0-65 laipsnių ribose."]
["14.1.6.","Reguliuojamas aukštis: 46-96 cm."]
["14.1.7.","Aukščio reguliavimas: elektrinis, kojiniu pedalu."]
["14.1.8.","Maksimali sertifikuota apkrova: ≥ 175 kg."]
["14.1.9.","Pakeliami ratukai pervežimui: ne mažiau 4 vienetai."]
["14.1.10.","Kojelės stabiliam stovėjimui: ne mažiau 4 vienetai."]
["14.1.11.","Sukama reguliuojamo aukščio kėdutė ant ratukų komplektacijoje būtina."]
["14.1.12.","Garantinis laikotarpis: ≥ 24 mėn."]
["14.1.13.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties\n deklaracijos kopiją."]
["14.1.14.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C419:C433)<>COUNT(F419:F433)),\"\", SUM(F419:F433))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C419:C433)<>COUNT(F419:F433)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F435), \"\", SUM(F434:F435))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 2185,01 Eur"]
[]
[]
[]
["15. DALIS","ELEKTROSTIMULIACIJOS SISTEMA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai, \nparametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["15.","Elektrostimuliacijos sistema"]
["15.1.","Ne mažiau 12 kanalų elektrostimuliacijos sistema",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E445),\"\", PRODUCT(C445,E445))","v":""}]
["15.1.1.","Paskirtis - naudoti gydymo įstaigoje."]
["15.1.2.","Komplektą sudaro ne mažiau kaip valdymo prietaisas, stimuliacijos kilimėlis, specialus\n vežimėlis prietaisui pastatyti ir kilimėliui laikyti: būtina."]
["15.1.3.","Stimuliacijos kilimėlis: ne mažiau 12 kanalų elektroterapijos elektrodų."]
["15.1.4.","Prietaisas su spalvotu prisilietimui jautriu ekranu: būtina."]
["15.1.5.","Ekrano įstrižainė: ne mažiau 15 cm."]
["15.1.6.","Programos suskirstytos į grupes: 1. Nuskausminimo terapijos; 2. Raumenų terapijos;\n 3. Giluminio masažo; 4. Vartotojo sukurtos ir išsaugotos programos."]
["15.1.7.","Nuskausminimo programos : ne mažiau 3."]
["15.1.8.","Raumenų terapija: 1. Hipertoninių raumenų skaidulų relaksacija; 2. Toninių (lėtųjų arba \nposturalinių raumenų stimuliacija); 3. Fazinių (greitųjų skaidulų) raumenų stimuliacija; 4. Kombinuota toninė ir fazinė stimuliacija."]
["15.1.9.","Giluminio nugaros masažo srovės (imituojančios rankų masažo būdus) būtinos."]
["15.1.10.","Sistemos adaptavimas pagal konkretaus paciento nugaros raumenų būklę būtinas."]
["15.1.11.","Indikacijų meniu būtinas."]
["15.1.12.","Skausmo tendencijos piktograma būtina."]
["15.1.13.","Stimuliacijos kilimėlio šildymo funkcija būtina. Temperatūros reguliavimas ne siauresnėse\n kaip 20°- 40°C ribose."]
["15.1.14.","Šildymo reguliavimo žingsnis: ne didesnis kaip 5°."]
["15.1.15.","Galimybė stimuliacijos kilimėlio stimuliavimo zoną adaptuoti pagal paciento kūno sandarą būtina."]
["15.1.16.","Galimybė įvesti ir išsaugoti paciento duomenis būtina."]
["15.1.17.","Nuotolinio valdymo pultas pacientui būtinas."]
["15.1.18.","Darbuotojų apmokymas darbo vietoje būtinas."]
["15.1.19.","Integruotas procedūros laikmatis būtinas."]
["15.1.20.","Jungtys USB ir atminties kortelei būtinos."]
["15.1.21.","Garantinis laikotarpis: ne trumpesnis kaip 24 mėn."]
["15.1.22.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos\n kopiją."]
["15.1.23.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C445:C468)<>COUNT(F445:F468)),\"\", SUM(F445:F468))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C445:C468)<>COUNT(F445:F468)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F470), \"\", SUM(F469:F470))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 12900 Eur"]
[]
[]
[]
["16. DALIS","MAGNETINIO LAUKO APARATAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai, \nparametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["16.","Magnetinio lauko aparatai"]
["16.1.","Portatyvinis magnetinio lauko aparatas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E480),\"\", PRODUCT(C480,E480))","v":""}]
["16.1.1.","Magnetoterapijos aparatas: portatyvinis."]
["16.1.2.","Magnetinio lauko režimai: impulsinis, impulsų serijos."]
["16.1.3.","Darbinis dažnis: 1 Hz -162 Hz ribose, 1 Hz dažniais."]
["16.1.4.","Magneto terapijos  kanalų skaičius: ≥ 4, galimybė per juos paleisti vienodus parametrus."]
["16.1.5.","Maitinimo šaltinis: baterija (veikimo laikas 40-120 min ribose) ir jungimas į elektros tinklą."]
["16.1.6.","Ekranas: skystų kristalų, patogus valdyti."]
["16.1.7.","Terapinės programos: ≥ 10, pateiktos ekrane teksto meniu."]
["16.1.8.","Reikalavimas panaikintas nuo 2021-01-19"]
["16.1.9.","Aplikatoriai būtini komplektacijoje: plaunami, paviršiai atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms;  ne mažiau  trijų dalių lankstus kombinuotos terapijos aplikatorius su 3D (išmatavimai 1150 x 430 x 28 mm ± 3cm; svoris 2-2,5 kg), 20 cm ± 2 cm skersmens solenoidas – ne mažiau 1 vnt.; 60 cm ± 2 cm skersmens solenoidas ne mažiau – 1  vnt.; 2 diskų aplikatorius – ne mažiau 1 vnt.; kombinuoto veikimo magnetinio lauko ir poliarizuotos šviesos aplikatorius su galimybe tvirtinti prie paciento (aktuali redakcija nuo 2021-01-19)."]
["16.1.10.","Magnetinių impulsų formos: stačiakampiai, eksponentiniai, trikampiai, sinusoidinis."]
["16.1.11.","Prietaisas komplektuojamas su specialiu vežimėliu. Vežimėlis mobilus su ratukais (aktuali redakcija nuo 2021-01-19)."]
["16.1.12.","Įrangos talpiam sudėjimui ir nešiojimui skirtas krepšys būtinas komplektacijoje."]
["16.1.13.","Garantinis laikotarpis: ≥ 24 mėn."]
["16.1.14.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos\n kopiją."]
["16.1.15.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga."]
["16.2.","Žemo dažnio magnetinio lauko aparatai",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E496),\"\", PRODUCT(C496,E496))","v":""}]
["16.2.1.","Prietaisas su spalvotu prisilietimu valdomu ekranu, kuriame pateikiamos vizualizacijos ir \nsvarbi informacija. Ekrano įstrižainė: ≥ 15 cm."]
["16.2.2.","Terapijos pradėjimas vienu mygtuko paspaudimu būtinas."]
["16.2.3.","Galimybė pasirinkti protokolus greitam naudojimui (spartieji klavišai): ne mažiau kaip 8 protokolai."]
["16.2.4.","Duomenų bazės kūrimas. Visa svarbi paciento informacija gali būti išsaugoma prietaiso \nvidinėje atmintyje."]
["16.2.5.","Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai būtini."]
["16.2.6.","Terapinių protokolų klasifikacija pagal biologinį efektą būtina."]
["16.2.7.","Spalvota enciklopedija su anatominiais paveikslėliais, terapijų aprašymais ir aplikatorių uždėjimo\n vietomis būtina."]
["16.2.8.","Navigacija pagal kūno dalis: ne mažiau kaip 10 grupių."]
["16.2.9.","Magneto terapijos kanalų skaičius: ≥ 2 vnt."]
["16.2.10.","Maksimalus magnetinio lauko intensyvumas: ≥ 125 mT"]
["16.2.11.","Darbinis dažnis: ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 165 Hz ribose."]
["16.2.12.","Magnetinio lauko režimai: pastovus, impulsinis, impulsų serijos."]
["16.2.13.","Magnetinių impulsų formos: stačiakampiai, eksponentiniai, trikampai, sinusoidinis."]
["16.2.14.","Prietaisas komplektuojamas su specialiu vežimėliu. Vežimėlis mobilus su ratukais, turi ne\n mažiau kai 5 stalčiukus."]
["16.2.15.","Komplekte: 1. 30 cm ± 2 cm skersmens selenoidas – ne mažiau  1 vnt.; 2. 60 cm ± 2 cm\n skersmens solenoidas ne mažiau 1 vnt.; 3. 2 diskų aplikatorius –  ne mažiau 1 vnt.;\n 4. Linijinis (pailgas) aplikatorius –  ne mažiau 1 vnt."]
["16.2.16.","Prietaisas svoris: ne daugiau kaip 3 kg."]
["16.2.17.","Maitinimo šaltinis: 100-240 V / 50-60 Hz elektros tinklas."]
["16.2.18.","Garantinis laikotarpis: ne mažiau 24 mėn."]
["16.2.19.","CE sertifikavimas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus būtinas. \nKartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija."]
["16.2.20.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga."]
["16.3.","Magnetinio lauko aparatas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E517),\"\", PRODUCT(C517,E517))","v":""}]
["16.3.1.","Paskirtis - naudoti gydymo įstaigoje."]
["16.3.2.","Pritaikymas: Būtina, ne mažiau kaip 10 sričių."]
["16.3.3.","Veikimas paremtas pulsuojančio elektromagnetinio lauko sukūrimo principu \n(angl. PEMF): būtina. (aktuali redakcija 2021-01-19)"]
["16.3.4.","Technologija, sufokusuojanti magnetinį lauką cilindro viduje, kad būtų išvengta poveikio \naplinkai būtina."]
["16.3.5.","Nepriklausomų kanalų skaičius: ne mažiau kaip 2."]
["16.3.6.","Galimybė vienu metu prijungti ne mažiau kaip 2 aplikatorius būtina."]
["16.3.7.","Informacijos rodymas būtinas: ne mažiau kaip 5 pasirinkimai."]
["16.3.8.","Procedūros trukmės reguliavimo ribos: ne siauresnės nei 1-99 min."]
["16.3.9.","Magnetinio lauko indukcija: ne mažiau 120 mT"]
["16.3.10.","Dažnio reguliavimo ribos: ne siauresnės nei 1-170 Hz"]
["16.3.11.","Galimybė pradėti terapiją: ne mažiau 3 būdai."]
["16.3.12.","Indikacijų meniu su užprogramuotais gydymo parametrais būtinas."]
["16.3.13.","Galimybė išsaugoti dažnai naudojamas programas būtina."]
["16.3.14.","Pasibaigus procedūrai garsinis signalas būtinas."]
["16.3.15.","Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip 1 (tipas BF)."]
["16.3.16.","Komplektacijoje terapijos aplikatorių rinkinys: ne mažiau kaip 2 aplikatoriai."]
["16.3.17.","Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 24 mėn."]
["16.3.18.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties\n deklaracijos kopiją."]
["16.3.19.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C480:C536)<>COUNT(F480:F536)),\"\", SUM(F480:F536))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C480:C536)<>COUNT(F480:F536)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F538), \"\", SUM(F537:F538))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 18241,8 Eur"]
[]
[]
[]
["17. DALIS","MULTIDISKINIS APLIKATORIUS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto \ngamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai, \nparametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["17.","Multidiskinis aplikatorius"]
["17.1.","Multidiskinis aplikatorius",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E548),\"\", PRODUCT(C548,E548))","v":""}]
["17.1.1.","Pritaikymas: skirtas naudoti su turimu BTL-5000 serijos magneto terapijos prietaisu, pastoviam\n ir impulsiniam magnetiniam laukui."]
["17.1.2.","Fiksuojantis diržas (juosta) būtinas."]
["17.1.3.","Fokusuoto magnetinio lauko arba lygiavertė technologija būtina."]
["17.1.4.","Aplikatoriai: ne mažiau 4, kryptiniai."]
["17.1.5.","Aplikatoriaus matmenys: 130 x 130 x 30 mm ± 1 mm"]
["17.1.6.","Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 24 mėn."]
["17.1.7.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos \nkopiją."]
["17.1.8.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C548:C556)<>COUNT(F548:F556)),\"\", SUM(F548:F556))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C548:C556)<>COUNT(F548:F556)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F558), \"\", SUM(F557:F558))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 592,9 Eur"]
[]
[]
[]
["18. DALIS","MAGNETO APLIKATORIUS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai, \nparametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["18.","Magneto aplikatorius"]
["18.1.","Dviejų diskų magneto aplikatorius",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E568),\"\", PRODUCT(C568,E568))","v":""}]
["18.1.1.","Pritaikymas: skirtas naudoti su turimu BTL-5000 serijos magneto terapijos prietaisu, pastoviam\n ir impulsiniam magnetiniam laukui."]
["18.1.2.","Fiksuojantis diržas (juosta) būtinas."]
["18.1.3.","Fokusuoto magnetinio lauko technologija (arba lygiavertė) būtina."]
["18.1.4.","Aplikatoriai: ne mažiau 2, kryptiniai."]
["18.1.5.","Aplikatoriaus matmenys: 130 x 130 x 30 mm ± 1 mm."]
["18.1.6.","Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 24 mėn."]
["18.1.7.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos \nkopiją."]
["18.1.8.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C568:C576)<>COUNT(F568:F576)),\"\", SUM(F568:F576))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C568:C576)<>COUNT(F568:F576)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F578), \"\", SUM(F577:F578))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 338,8 Eur"]
[]
[]
[]
["19. DALIS","LAZERIO TERAPIJOS APARATAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai,\n parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["19.","Lazerio terapijos aparatas"]
["19.1.","Lazerio terapijos aparatas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E588),\"\", PRODUCT(C588,E588))","v":""}]
["19.1.1.","Pritaikymas - naudojamas fizioterapijoje."]
["19.1.2.","Lazerio tipas: infraraudonųjų spindulių, puslaidininkinis."]
["19.1.3.","Lazerio daviklių tipai: lazerinis „dušo“ tipas, ne mažiau 14 vnt. lazerinių diodų."]
["19.1.4.","Lazerio spindulių srauto maksimali galia: „dušo“ tipo daviklis ne mažiau 700 mW."]
["19.1.5.","Spalvotas, lietimui jautrus ekranas būtinas."]
["19.1.6.","Informacijos rodymas ekrane būtinas. Ne mažiau kaip 5 pasirinkimai."]
["19.1.7.","Valdymas vienu mygtuku būtinas."]
["19.1.8.","Indikacijų meniu su dozės dydžių rekomendacijomis būtinas. Ne mažiau kaip 90 indikacijų."]
["19.1.9.","Automatinis gydymo parametrų apskaičiavimas efektyviai ir saugiai terapijai būtinas."]
["19.1.10.","Apsauginiai akiniai būtini. Ne mažiau 2 vnt."]
["19.1.11.","Galimybė susikurti ir saugoti savo programas būtina. Ne mažiau 20 programų."]
["19.1.12.","Lazerio klasė: ne žemesnė kaip 3B."]
["19.1.13.","Apsaugos klasė būtina. Ne žemesnė kaip 1 (tipas BF)."]
["19.1.14.","Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 24 mėn."]
["19.1.15.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos\n kopiją."]
["19.1.16.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C588:C604)<>COUNT(F588:F604)),\"\", SUM(F588:F604))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C588:C604)<>COUNT(F588:F604)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F606), \"\", SUM(F605:F606))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 2299 Eur"]
[]
[]
[]
["20. DALIS","INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ KLUSTERIS LAZERIO TERAPIJAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto \ngamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai, \nparametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["20.","Infraraudonųjų spindulių klusteris lazerio terapijai"]
["20.1.","Infraraudonųjų spindulių klusteris lazerio terapijai",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E616),\"\", PRODUCT(C616,E616))","v":""}]
["20.1.1.","Pritaikymas - skirtas naudoti su BTL-5000 serijos lazerio terapijos prietaisu."]
["20.1.2.","Papildomas matomos šviesos pašvietimas būtinas."]
["20.1.3.","Infraraudonieji spinduliai būtini. Bangos ilgis ne mažiau 830 nm."]
["20.1.4.","Raudonieji spinduliai būtini. Bangos ilgis ne mažiau 685 nm."]
["20.1.5.","Infraraudonųjų spindulių galia: ne mažiau kaip 4 šaltiniai po 200 mW, o bendra galia ne \nmažesnė kaip 800 mW."]
["20.1.6.","Raudonųjų spindulių galia: ne mažiau kaip 4 šaltiniai po 50 mW, o bendra galia \n mažesnė kaip 200 mW."]
["20.1.7.","Aktyvi zona: diametras ne mažiau 56 mm."]
["20.1.8.","Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 24 mėn."]
["20.1.9.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties\n deklaracijos kopiją."]
["20.1.10.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C616:C626)<>COUNT(F616:F626)),\"\", SUM(F616:F626))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C616:C626)<>COUNT(F616:F626)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F628), \"\", SUM(F627:F628))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 7018 Eur"]
[]
[]
[]
["21. DALIS","ULTRAGARSO APARATAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai, \nparametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["21.","Ultragarso aparatas"]
["21.1.","Ultragarso aparatas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E638),\"\", PRODUCT(C638,E638))","v":""}]
["21.1.1.","Pritaikymas - naudojamas fizioterapijoje."]
["21.1.2.","Spalvotas, lietimui jautrus ekranas būtinas."]
["21.1.3.","Pasirenkamas ultragarso dažnis: 1 MHz ir 3 MHz (± 10 % )"]
["21.1.4.","Reguliuojamas darbo ciklas būtinas: ne siauresnė kaip nuo 10 % iki 100 % ribose."]
["21.1.5.","Reguliuojamas darbinis dažnis: ne siauresnėse kaip 10 - 150 Hz ribose."]
["21.1.6.","Darbo režimai: pastovus ir impulsinis."]
["21.1.7.","Galia pastoviame režime: ne mažiau kaip 2,0 W / cm2."]
["21.1.8.","Galia impulsiniame režime: ne mažiau kaip 3,0 W / cm2."]
["21.1.9.","Ultragarso aplikatoriai pritaikyti dirbti vandens aplinkoje būtini."]
["21.1.10.","Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai būtini: ne mažiau 60 protokolų."]
["21.1.11.","Galimybė sukurti ir išsaugoti gydymo protokolus būtina: ne mažiau 200 protokolų."]
["21.1.12.","Ultragarso galvutės su vizualine kontakto kontrole esant blogam kontaktui tarp galvutės ir \npaciento būtinos."]
["21.1.13.","Savaime susikalibruojančios ultragarso galvutės būtinos."]
["21.1.14.","Greičiausias terapijos paleidimas būtinas: ne mažiau kaip 3 būdai."]
["21.1.15.","Ultragarso galvutės būtinos: ne mažiau 2 (5 cm2 ± 0,3 cm2 ; 1 cm2  ± 0,2 cm2)."]
["21.1.16.","Laikiklis ultragarso galvutei būtinas."]
["21.1.17.","Apsaugos klasė būtina: ne žemesnė kaip 1 (tipas BF)."]
["21.1.18.","Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 24 mėn."]
["21.1.19.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos\n kopiją."]
["21.1.20.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C638:C658)<>COUNT(F638:F658)),\"\", SUM(F638:F658))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C638:C658)<>COUNT(F638:F658)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F660), \"\", SUM(F659:F660))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 2420 Eur"]
[]
[]
[]
["22. DALIS","AUTOMATINIS RANKŲ MASAŽUOKLIS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai,\n parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["22.","Automatinis rankų masažuoklis"]
["22.1.","Automatinis rankų masažuoklis",1,"vnt.",4590,{"$f":"IF(ISBLANK(E670),\"\", PRODUCT(C670,E670))","v":4590},"Hasomed GmbH, Vokietija, \nDigiTrainer"]
["22.1.1.","Pritaikymas - automatiniam plaštakos ir pirštų masažui, esant kontraktūroms, spastikai, \nplegijai, jautrumo sumažėjimui.",null,null,null,null,null,"Pritaikymas - automatiniam plaštakos ir pirštų masažui, esant kontraktūroms, spastikai, plegijai, jautrumo sumažėjimui. \n22 pirkimo dalis.DigiTrainer techninių duomenų lapas, 2 pusl."]
["22.1.2.","Režimai: ne mažiau kaip 2 – standartinis ir osciliacinis.",null,null,null,null,null,"2 režimai: standartinis ir osciliacinis.\n22 pirkimo dalis.DigiTrainer techninių duomenų lapas, 3 pusl."]
["22.1.3.","Reguliuojami masažo parametrai: ne mažiau kaip 4.",null,null,null,null,null,"Reguliuojami masažo parametrai: 4.\n22 pirkimo dalis.DigiTrainer techninių duomenų lapas, 3 pusl."]
["22.1.4.","Prietaiso valdymas per liečiamąjį ekraną būtinas.",null,null,null,null,null,"Prietaisas valdomas per liečiamąjį ekraną.\n22 pirkimo dalis.DigiTrainer techninių duomenų lapas, 3 pusl."]
["22.1.5.","Ergonomiška plaštakos atrama būtina.",null,null,null,null,null,"Yra ergonomiška plaštakos atrama.\n22 pirkimo dalis.DigiTrainer techninių duomenų lapas, 2 pusl."]
["22.1.6.","Adapteris plaštakos atramos aukščiui reguliuoti būtinas: ne mažiau 2 vnt.",null,null,null,null,null,"Yra adapteris plaštakos atramos aukščiui reguliuoti: 2 vnt.\n22 pirkimo dalis.DigiTrainer techninių duomenų lapas, 2 pusl."]
["22.1.7.","Saugumas: sustoja automatiškai pasireiškus plaštakos spazmui ar esant kitai kliūčiai.",null,null,null,null,null,"Saugumas: sustoja automatiškai pasireiškus plaštakos spazmui \nar esant kitai kliūčiai.\n22 pirkimo dalis.DigiTrainer techninių duomenų lapas, 3 pusl."]
["22.1.8.","Saugos mygtukas STOP būtinas.",null,null,null,null,null,"Yra saugos mygtukas STOP.\n22 pirkimo dalis.DigiTrainer techninių duomenų lapas, 2 pusl."]
["22.1.9.","Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 24 mėn.",null,null,null,null,null,"Garantinis laikotarpis: 24 mėn."]
["22.1.10.","Įranga paženklinta CE ženklu (CE sertifikuota pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC\n reikalavimus). Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio \ndokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.",null,null,null,null,null,"Įranga paženklinta CE ženklu (CE sertifikuota pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus). \nKartu su pasiūlymu pateikiame žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (EB atitikties deklaracijos) kopiją."]
["22.1.11.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga.",null,null,null,null,null,"Naudojimo instrukciją ir serviso dokumentaciją lietuvių kalba \npateiksime kartu su įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C670:C681)<>COUNT(F670:F681)),\"\", SUM(F670:F681))","v":4590},{"$f":"IF((COUNT(C670:C681)<>COUNT(F670:F681)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",963.9]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F683), \"\", SUM(F682:F683))","v":5553.9},"Dalies biudžetas su PVM: 5566 Eur"]
[]
[]
[]
["23. DALIS","AUTOMATINĖ INTERAKTYVI ERGOTERAPIJOS SISTEMA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai,\n parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["23.","Automatinė interaktyvi ergoterapijos sistema"]
["23.1.","Automatinė interaktyvi ergoterapijos sistema",1,"kompl.",7690,{"$f":"IF(ISBLANK(E693),\"\", PRODUCT(C693,E693))","v":7690},"Kinestica d.o.o, Slovėnija, \nBimeo PRO"]
["23.1.1.","Pritaikymas - interaktyvi jutiklių ir programinės įrangos sistema, skirta bimanualiniam ir \nunimanualiniam rankų judesių įvertinimui ir lavinimui.",null,null,null,null,null,"Pritaikymas - interaktyvi jutiklių ir programinės įrangos sistema, \nskirta bimanualiniam ir unimanualiniam rankų judesių įvertinimui ir lavinimui. \n23 pirkimo dalis.Bimeo PRO specifikacija, 2 pusl."]
["23.1.2.","Sistemos komponentai: pagrindinis valdiklis, jėgos jutiklis, 3D inercinis jutiklis.\n Pritaikyti griebimui, ergonomiški, su tvirtinimo prie plaštakos dirželiais; su integruotais ne\n mažiau dviejų tipų jutikliais. Ne mažiau trijų ašių, matavimo riba ne mažiau kaip iki 100 N\n trijose ašyse. Ne mažiau 2 vnt. Visi jutikliai su programine įranga komunikuoja belaidžiu\n būdu; pagrindiniame valdiklyje ir 3D inerciniuose jutikliuose integruota įkraunama baterija, \nįkrautų baterijų veikimo laikas – ne mažiau kaip 6 val.",null,null,null,null,null,"Sistemos komponentai: pagrindinis valdiklis, jėgos jutiklis, 3D inercinis jutiklis. Pritaikyti griebimui, ergonomiški, su tvirtinimo prie plaštakos dirželiais; su integruotais dviejų tipų jutikliais. Trijų ašių, matavimo riba 100 N trijose ašyse, 2 vnt. Visi jutikliai su programine įranga komunikuoja belaidžiu būdu; pagrindiniame valdiklyje ir 3D inerciniuose jutikliuose integruota įkraunama baterija, įkrautų baterijų veikimo laikas – 6 val.\n23 pirkimo dalis.Bimeo PRO specifikacija, 3-4 pusl."]
["23.1.3.","Darbo režimai: vienos rankos (ne mažiau 5 būdai), abiejų rankų (ne mažiau 3 būdai).",null,null,null,null,null,"Darbo režimai: vienos rankos  (5 būdai), abiejų rankų (3 būdai).\n23 pirkimo dalis.Bimeo PRO specifikacija, 2 pusl."]
["23.1.4.","Programinė įranga (turi būti), rankų motorinių funkcijų įvertinimo testai (ne mažiau kaip 4 \ntestai), judesių parametrai (ne mažiau kaip 7 parametrai), rezultatai (automatiškai palyginami\n su sveikų asmenų rezultatais), apibendrintas judesių kokybės indeksas (turi būti),\n bimanualinis režimas (testuojant turi būti įvertinama sveikosios rankos pagalba pažeistajai \nrankai), terapijos pratimų scenarijai (ne mažiau kaip 16), realiuoju laiku pateikiama pratimų\n informacija (turi būti), paciento elektroninė kortelė (turi būti), duomenų pateikimas grafine\n ir skaitine forma (turi būti), ataskaitos generavimo ir spausdinimo funkcija (turi būti).",null,null,null,null,null,"Yra programinė įranga, rankų motorinių funkcijų įvertinimo testai (4 testai), \njudesių parametrai (7 parametrai), rezultatai (automatiškai palyginami su sveikų asmenų rezultatais), yra apibendrintas judesių kokybės indeksas, bimanualinis režimas (testuojant įvertinama sveikosios rankos pagalba pažeistajai rankai), terapijos pratimų scenarijai (16), realiuoju laiku pateikiama pratimų informacija, yra paciento elektroninė kortelė, yra duomenų pateikimas grafine ir skaitine forma, yra ataskaitos generavimo ir spausdinimo funkcija.\n23 pirkimo dalis.Bimeo PRO specifikacija, 2 pusl."]
["23.1.5.","Baterijų įkroviklis būtinas.",null,null,null,null,null,"Pateikiamas baterijų įkroviklis.\n23 pirkimo dalis.Bimeo PRO specifikacija, 3 pusl."]
["23.1.6.","Sertifikatai: pateikti atititikties EU Medicinos prietaisų direktyvai dokumentą.",null,null,null,null,null,"Pateikiame atitikties EU Medicinos prietaisų direktyvai dokumentą."]
["23.1.7.","Reikalavimai kompiuteriui: programinė įranga instaliuojama į perkančiosios institucijos \nkompiuterį, ne blogesnių parametrų: procesorius Intel i5 ar lygiavertis, atmintis 4GB RAM,\n 1GB laisvos vietos diske, video plokštė suderinama su DirectX 9.0, 512 MB RAM, \nmonitorius 24“, raiška 1920x1080.",null,null,null,null,null,"Reikalavimai kompiuteriui: Programinė įranga instaliuojama į perkančiosios \ninstitucijos kompiuterį: procesorius Intel i5 ar lygiavertis, atmintis 4GB RAM, 1GB laisvos vietos diske, video plokštė suderinama su DirectX 9.0, 512 MB RAM, monitorius 24“, raiška 1920x1080.\n23 pirkimo dalis.Bimeo PRO specifikacija, 3 pusl."]
["23.1.8.","Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 24 mėn.",null,null,null,null,null,"Garantinis laikotarpis: 24 mėn.\n23 pirkimo dalis.Bimeo PRO specifikacija, 3 pusl."]
["23.1.9.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties \ndeklaracijos kopiją.",null,null,null,null,null,"Yra CE ženklinimas. \nKartu su pasiūlymu pateikiame CE atitikties deklaracijos kopiją."]
["23.1.10.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba Būtina. Pateikti kartu su įranga.",null,null,null,null,null,"Naudojimo instrukciją ir serviso dokumentaciją lietuvių kalba \npateiksime kartu su įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C693:C703)<>COUNT(F693:F703)),\"\", SUM(F693:F703))","v":7690},{"$f":"IF((COUNT(C693:C703)<>COUNT(F693:F703)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1614.9]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F705), \"\", SUM(F704:F705))","v":9304.9},"Dalies biudžetas su PVM: 9317 Eur"]
[]
[]
[]
["24. DALIS","ELEKTROTERAPIJOS APARATAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai, \nparametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["24.","Elektroterapijos aparatas"]
["24.1.","Elektroterapijos aparatas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E715),\"\", PRODUCT(C715,E715))","v":""}]
["24.1.1.","Pritaikymas - naudojamas fizioterapijoje, turi būti galimybė dirbti kartu su vakuuminio \nmasažo aparatu."]
["24.1.2.","Ekrane rodoma gydymo funkcija būtina: ne mažiau kaip 6."]
["24.1.3.","Spalvotas, lietimui jautrus ekranas būtinas."]
["24.1.4.","Terapijos pradėjimas būtinas: ne mažiau kaip 3 būdai."]
["24.1.5.","Indikacijų navigacija būtina: ne mažiau kaip 3 būdai."]
["24.1.6.","Indikacijų meniu būtinas: ne mažiau kaip 4 pasirinkimai."]
["24.1.7.","Generuojamos srovės būtinos: ne mažiau kaip 13."]
["24.1.8.","Nepriklausomi srovių išėjimo kanalai būtini: ne mažiau kaip 4."]
["24.1.9.","Diagnostinių srovių režimai būtini: ne mažiau kaip 5."]
["24.1.10.","Spastiškumo gydymo indikacija būtina."]
["24.1.11.","Pasibaigus procedūrai garsinis signalas būtinas."]
["24.1.12.","Energijos taupymo režimas būtinas."]
["24.1.13.","Galimybė atsiminti dažnai naudojamas programas būtina: ne mažiau 12."]
["24.1.14.","Elektrodų komplektai: plokšti elektrodai ne mažiau 4 vnt., viskoziniai tarpikliai plokštiems \nelektrodams ne mažiau 4 vnt."]
["24.1.15.","Apsaugos klasė būtina: ne žemesnė kaip 1 (tipas BF)."]
["24.1.16.","Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 24 mėn."]
["24.1.17.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos\n kopiją."]
["24.1.18.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C715:C733)<>COUNT(F715:F733)),\"\", SUM(F715:F733))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C715:C733)<>COUNT(F715:F733)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F735), \"\", SUM(F734:F735))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 4477 Eur"]
[]
[]
[]
["25. DALIS","VIENO BĖGIO LUBINĖ KĖLIMO SISTEMA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto\n gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai, \nparametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["25.","Vieno bėgio lubinė kėlimo sistema"]
["25.1.","Vieno bėgio lubinė kėlimo sistema",1,"kompl.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E745),\"\", PRODUCT(C745,E745))","v":""}]
["25.1.1.","Pritaikymas - skirtos pacientų perkėlimams į/iš lovos, vežimėlio, nuo grindų, tualeto,\n mankštinimosi salėje ir kitose situacijose."]
["25.1.2.","Veikimas - sistema susideda iš vieno bėgio, montuojamo prie lubų, kuriuo juda kėlimo variklis (aktuali redakcija nuo 2021-01-19)."]
["25.1.3.","Valdymas pultelio pagalba."]
["25.1.4.","Maksimali apkrova: ne mažiau 250 kg."]
["25.1.5.","Įspėjamieji signalai: išsikrovusios baterijos, maksimalios apkrovos viršijimas."]
["25.1.6.","Avarinis kėlimo stabdymas būtinas: elektrinis, mechaninis."]
["25.1.7.","Kėlimo diapozonas: ne mažiau kaip 2,5 m."]
["25.1.8.","Bėgis - ne mažiau 10 m. (aktuali redakcija nuo 2021-01-19)."]
["25.1.9.","Vaikščiojimo liemenė būtina."]
["25.1.10.","Vaikščiojimo liemenės dydis ne mažesnis kaip L."]
["25.1.11.","Kėlimo variklis būtinas, svoris ne daugiau12 kg. \n(aktuali redakcija nuo 2021-01-19)."]
["25.1.12.","Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 24 mėn."]
["25.1.13.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties\n deklaracijos kopiją."]
["25.1.14.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C745:C759)<>COUNT(F745:F759)),\"\", SUM(F745:F759))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C745:C759)<>COUNT(F745:F759)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F761), \"\", SUM(F760:F761))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 5480,09 Eur"]
[]
[]
[]
["26. DALIS","ELEKTRINIS MASAŽO STALAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo \nobjekto gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai, \nparametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["26.","Elektrinis masažo stalas"]
["26.1.","Elektrinis ne mažiau 3 dalių masažo stalas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E771),\"\", PRODUCT(C771,E771))","v":""}]
["26.1.1.","Elektrinis aukščio reguliavimas būtinas."]
["26.1.2.","Aukščio reguliavimo ribos: ne mažiau kaip 48-100 cm."]
["26.1.3.","Bendras stalo ilgis: ne mažiau 200 cm."]
["26.1.4.","Galvos dalies ilgis: 45 cm ± 5 cm."]
["26.1.5.","Nugaros dalies ilgis: 55 cm ± 5 cm."]
["26.1.6.","Kojų dalies ilgis: 100 cm ± 5 cm."]
["26.1.7.","Galvos dalis su išėma veidui būtina."]
["26.1.8.","Galvos dalies reguliavimo kampai: ne mažiau + 40⁰, - 70⁰."]
["26.1.9.","Nugaros dalies išlenkimo kampas: ne mažiau 30⁰."]
["26.1.10.","Maksimalus leidžiamas paciento svoris: ne mažiau 160 kg."]
["26.1.11.","Pakeliami ratukai būtini."]
["26.1.12.","Nuleisti ratukai, naudojami stalo perstūmimui būtini."]
["26.1.13.","Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 24 mėn."]
["26.1.14.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties\n deklaracijos kopiją."]
["26.1.15.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C771:C786)<>COUNT(F771:F786)),\"\", SUM(F771:F786))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C771:C786)<>COUNT(F771:F786)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F788), \"\", SUM(F787:F788))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 1709 Eur"]
[]
[]
[]
["27. DALIS","MEDINĖS KUŠETĖS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo pirkimo objekto \ngamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomo pirkmo objekto parametrai, \nparametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["27.","Medinės kušetės"]
["27.1.","Medinės kušetės",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E798),\"\", PRODUCT(C798,E798))","v":""}]
["27.1.1.","Galvos ir kojų atlošo reguliavimas būtinas."]
["27.1.2.","Aukštis: ne mažiau 55 cm."]
["27.1.3.","Galvos dalis su išėma veidui būtina."]
["27.1.4.","Apkrova: ne daugiau 200 kg."]
["27.1.5.","Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 24 mėn."]
["27.1.6.","CE ženklinimas būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties\n deklaracijos kopiją."]
["27.1.7.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių kalba būtina. Pateikti kartu su įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C798:C805)<>COUNT(F798:F805)),\"\", SUM(F798:F805))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C798:C805)<>COUNT(F798:F805)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F807), \"\", SUM(F806:F807))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 980,1 Eur"]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[41,7,41,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[41,1,41,6],[40,1,40,6],[39,1,39,6]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["* Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama."]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas"]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[4,"Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas"]
[5,"Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["4861 2020-12-29 07:14:14"]