Holterio registratorius

Holterio registratorius

Naudojimo instrukcija

# ir techninė dokumentacija

„Cortrium C3+“   Holterio registratoriaus naudojimo instrukcija ir techninė dokumentacija Versija: 1.0 Peržiūrėtas leidimas: 03 EN, Leidimo data: 2020-03-01

- Įvadas	  5

  - Numatytoji paskirtis			                                 5

  - Numatytieji naudotojai	6

1.3 Papildoma programinė įranga	6

- Saugos informacija	7

  - Nurodymai, kaip tinkamai naudoti C3+ registratorių	7

2.2 Įspėjimai	7

- Prietaiso aprašymas	9

  - Pateikiami komponentai	9

  - Priedai	9

  - Jungtys, mygtukai ir šviesos indikatoriai	9

  - Sąsajos	11

  - Mygtukų paspaudimai	11

  - LED šviesos indikatorių reikšmės	12

3.7 Pakuotė ir simboliai	13

- Informacija naudotojui	17

  - Programos „Cortrium Data Transfer Tool“ diegimas	              17

  - Duomenų registravimo pradžia	17

  - Baigus naudoti	20

  - Įkrovimas	21

  - Valymas	21

  - Dažnai užduodami klausimai	22

- Priežiūra, laikymas ir šalinimas	23

  - Priežiūra	23

  - Laikymas	23

  - Garantija	23

  - Šalinimas	23

- Techninė ir norminė informacija	24

  - Techninė specifikacija	24

  - Norminė informacija	26

  - Atitikties deklaracija	27

# Įvadas

Tai yra C3+ Holterio registratoriaus (toliau – C3+ registratorius) instrukcija.  C3+ yra ambulatorinis EKG registratorius, leidžiantis nenutrūkstamai registruoti EKG duomenis trimis kanalais iki 7 dienų. C3+ registratorius tvirtinamas tiesiogiai prie paciento krūtinės naudojant tris kito gamintojo EKG elektrodus. Šioje instrukcijoje pateikiama visa informacija, būtina norint saugiai naudotis C3+ registratoriumi.

## Numatytoji paskirtis

C3+ yra ambulatorinis EKG registratorius, skirtas nenutrūkstamai registruoti EKG duomenis trim kanalais iki 7 dienų. C3+ registratorius gali būti naudojamas tiek sveikatos priežiūros įstaigose, tiek namuose. C3+ registratorius nenutrūkstamai registruoja ir vidinėje atmintyje saugo informaciją apie EKG signalus, taip pat duomenis apie judėjimą.

Be to, C3+ registratoriuje įtaisytas „Bluetooth“ ryšio modulis leidžia tiesiogiai siųsti duomenis į mobiliąją programėlę, taigi sveikatos priežiūros specialistai gali vizualiai įvertinti EKG signalo kokybę.

Norint gauti ataskaitas, prietaiso įrašyti duomenys gali būti analizuojami naudojant kitą programinę įrangą. Tai gali būti trečiųjų šalių arba „Cortrium“ sukurta, tvarkoma ir (arba) valdoma programinė įranga.

C3+ registratorius neatlieka automatinės EKG analizės, taigi negeneruoja automatinių pranešimų apie galimai kritinę širdies būklę.

„Cortrium C3+“ registratorius skirtas suaugusiems pacientams ir vaikams (sveriantiems daugiau nei 10 kg), kuriems būtinas EKG stebėjimas. C3+ registratorių gali naudoti pacientai su implantuotu širdies stimuliatoriumi, tačiau prietaisas nefiksuoja stimuliatoriaus impulsų (žr. skyrių „Įspėjimai“).

Galutinę duomenų analizę atlieka ir diagnozę nustato tinkamai paruoštas gydytojas.

## Numatytieji naudotojai

C3+ registratorius nėra vartojimo prekė. Jis skirtas naudoti tik kvalifikuotiems sveikatos priežiūros specialistams ir tinkamai informuotiems pacientams.

## Papildoma programinė įranga

C3+ registratorius skirtas naudoti kartu su duomenų perdavimo programa „Cortrium Data Transfer Tool“, kurią galima rasti interneto svetainėje www.cortrium.com.

Programa „Cortrium Data Transfer Tool“ reikalinga norint paruošti C3+ registratorių naudoti ir iškelti įrašytus duomenis. Programos „Cortrium Data Transfer Tool“ instrukcija pateikiama interneto svetainėje www.cortrium.com.

Be to, C3+ registratorius gali būti naudojamas su CE ženklu paženklinta trečiosios šalies, įmonės „Cardioline“, programa CUBE ir CE ženklu paženklinta programa „Cardiomatics“. Duomenys gali būti eksportuojami EDF formatu, naudojant programą „Cortrium Data Transfer Tool“.

# Saugos informacija

Toliau pateikiama svarbi informacija apie tinkamą ir saugų C3+ registratoriaus naudojimą. Prieš naudodami C3+ registratorių, atidžiai perskaitykite šį skyrių.

## Nurodymai, kaip tinkamai naudoti C3+ registratorių

    - C3+ registratorius ir programa „Cortrium Data Transfer Tool“ neatlieka EKG įrašų analizės ir nenustato diagnozės.

    - C3+ registratoriaus šviesos indikatorius nurodo tik baterijos būseną ir veikimo režimą. Šviesos indikatoriaus signalai nesuteikia jokios informacijos apie paciento širdies būklę ir jais negali būti remiamasi nustatant paciento sveikatos būklę.

    - C3+ registratorius yra skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams. Prieš pritvirtinant registratorių prie paciento kūno, pacientui būtina suteikti visą svarbią informaciją.

    - C3+ registratoriaus įrašyti duomenys gali būti naudojami tik su širdimi susijusių ligų, pavyzdžiui, prieširdžių virpėjimo ar širdies ritmo sutrikimų, diagnostikai. Diagnozę nustato tinkamai paruoštas sveikatos priežiūros specialistas (pvz., kardiologas).

    - EKG elektrodai (kuriuos pateikia ne prietaiso gamintojas „Cortrium“) gali sukelti odos dirginimą ar paraudimus. Daugiau informacijos pateikiama su elektrodais.

## Įspėjimai

    - Nenaudokite C3+ registratoriaus, prieš tai neperskaitę šios instrukcijos ir EKG elektrodų instrukcijos.

    - Nenaudokite C3+ registratoriaus, prieš tai jo nenuvalę, kaip aprašyta instrukcijoje.

    - Nenaudokite C3+ registratoriaus, prieš tai jo neparuošę naudoti skirtingiems pacientams, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.

    - Neleiskite pacientams reguliuoti C3+ registratoriaus, išskyrus atvejus, kai sveikatos priežiūros specialistas tiesiogiai pateikė pacientui konkrečius nurodymus.

    - Nelieskite elektrodų jungčių, jei USB prievado dangtelis yra nuimtas.

    - Neduokite C3+ registratoriaus naudotojui ar pacientui, jei USB prievado dangtelis nėra tinkamai užfiksuotas.

    - Nelieskite paciento ir C3+ registratoriaus tuo pačiu metu, kol registratorius kraunasi.

    - Nenaudokite C3+ registratoriaus MRT tyrimo metu.

    - C3+ registratorius negali būti naudojamas kartu su defibriliatoriumi.

    - C3+ registratorius nefiksuoja širdies stimuliatoriaus impulsų.

    - Saugokite prietaisą nuo stiprių statinės elektros šaltinių ar elektromagnetinių laukų.

    - Nepalikite C3+ registratoriaus ant ar šalia kitos elektros įrangos.

    - C3+ registratorius turi būti naudojamas tik su gamintojo „Cortrium“ pateiktais laidais.

    - Nemerkite C3+ registratoriaus į skysčius.

    - C3+ registratoriui valyti naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytas valymo priemones.

    - Saugokite C3+ registratorių nuo pažeidimų dėl kritimo, stipraus purtymo ar suslėgimo.

    - Nenaudokite C3+ registratoriaus pacientams, turintiems itin jautrią odą arba su oda susijusias alergijas.

    - Nenaudokite C3+ registratoriaus ant pažeistos odos.

    - Nenaudokite C3+ registratoriaus pacientams, sveriantiems mažiau nei 10 kg.

    - C3+ registratorius nėra žaislas. Naudojant registratorių vaikams, būtina griežta suaugusiųjų priežiūra.

    - Niekada nedėkite C3+ registratoriaus į burną.

    - Neatlikite jokių C3+ registratoriaus pakeitimų. Atlikti bet kokius C3+ registratoriaus pakeitimus griežtai draudžiama.

# Prietaiso aprašymas

Šiame skyriuje aprašomos C3+ registratoriaus savybės, priedai ir papildoma informacija.

## Pateikiami komponentai

C3+ registratorius pateikiamas su šiais komponentais:

    - „Cortrium C3+“ Holterio registratorius

    - „Micro USB“ laidas prietaisui įkrauti ir duomenims iškelti

    - Naudojimo instrukcija ir techninė dokumentacija (šis dokumentas)

    - Glaustas vartotojo vadovas

## Priedai

Norint naudoti C3+ registratorių pagal numatytąją paskirtį, būtini šie priedai:

    - Kito gamintojo EKG elektrodai (atskirai kiekvienam pacientui) (su prietaisu nepateikiami)

    - Duomenų perdavimo programa „Cortrium Data Transfer Tool“, kurią galima rasti interneto svetainėje www.cortrium.com.

## Jungtys, mygtukai ir šviesos indikatoriai

C3+ registratorius turi tris jungtis EKG elektrodams, vieną mygtuką prietaiso centre ir LED šviesos indikatorių. USB prievadas yra prietaiso gale.

Mygtukas naudojamas pradėti duomenų registraciją ir išsaugoti epizodus C3+ registratoriaus vidinėje atmintyje, taip pat susieti prietaisą su kita įranga „Bluetooth“ ryšiu bei išjungti prietaisą.

| Priekis | Galas |
| --- | --- |
| C3+ Holterio registratoriaus priekis. Mygtuko ir šviesos indikatoriaus vieta. | USB prievado dangtelio vieta. Prietaisas turi tris elektrodų jungtis. |
| LED light Button Electrode connector | LED šviesos indikatorius Mygtukas Elektrodo jungtis |

C3+ registratoriaus fiksuojami duomenys saugomi prietaiso vidinėje atmintyje. Duomenis galima perkelti ir pašalinti iš prietaiso atminties, naudojant „micro USB“ prievadą ir susiejus prietaisą su programa „Cortrium Data Transfer Tool“. C3+ registratoriuje įtaisyta nekeičiama, įkraunama ličio baterija.

C3+ registratorius įkraunamas prijungus laidą prie USB prievado.

## Sąsajos

C3+ registratorių galima susieti su kompiuteriu (naudojant su prietaisu pateikiamą USB laidą) ir su mobiliaisiais prietaisais, kuriuose įdiegta „iOS“ operacinė programa (naudojantis „Bluetooth“ ryšiu).

## Mygtukų paspaudimai

|  | Paspaudimai | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Spustelėjus vieną kartą | Prietaisas įjungiamas / užfiksuojamas epizodas |
|  | Spustelėjus du kartus | Aktyvinama „Bluetooth“ funkcija |
|  | Paspaudus ir palaikius (3 sekundes) | Prietaisas išjungiamas (Pastaba. Prietaisas neturi būti pritvirtintas prie kūno) |

## LED šviesos indikatoriaus reikšmės

| Spalva | Signalai | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Žalia | Lėtai mirksi: Greitai mirksi: Nuolat šviečia: | vyksta duomenų registravimas prietaisas įsijungia / nuspaustas epizodo fiksavimo mygtukas prietaisas visiškai įkrautas |
| Mėlyna | Lėtai mirksi: Greitai mirksi: | duomenys perduodami „Bluetooth“ ryšiu mezgamas „Bluetooth“ ryšys |
| Geltona | Lėtai mirksi: Greitai mirksi: Nuolat šviečia: | prietaiso atmintis pilna baterija baigia išsikrauti / prietaisas išsijungia kraunasi |
| Balta | Greitai mirksi: Nuolat šviečia: | aptiktas nutrūkęs ryšys, neužtikrintas tinkamas prietaiso C3+ sąlytis su kūnu Klaida. Susisiekite su bendrove „Cortrium“ arba tiekėju |

  - Pakuotė ir simboliai

Ant C3+ registratoriaus pakuotės ir lipduko pateikiami toliau nurodyti simboliai.

Prietaiso lipduko pavyzdys

| Simbolis | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Gamintojas |
|  | Pagaminimo metai |
|  | Temperatūros ribos (intervalas) 5–40 °C (darbo metu) -25–70 °C (laikymo metu) |
|  | Slėgio ribos: 700–1060 mBar |
|  | Drėgmės ribos: 10–95 % |
|  | Serijos numeris (prietaiso identifikavimo Nr.) |

|  | Registracijos numeris |
| --- | --- |
|  | Susipažinkite su naudojimo instrukcija |
|  | Bendras įspėjamasis ženklas Skaitykite skyrių „Įspėjimai“ |
|  | Saugokite nuo kietų svetimkūnių (apsaugos nuo dulkių klasė: 5) Prietaisas apsaugotas nuo vandens patekimo (apsaugos nuo bet kuria kryptimi tykštančio vandens klasė: 4) |
|  | BF tipo dalis, turinti sąlytį su naudotojo kūnu |
|  | Šalinimas: elektrinė įranga |

|  | CE ženklas ir notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris |
| --- | --- |
|  | Įmonės logotipas ir pavadinimas |

# Naudojimo instrukcija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tinkamą C3+ registratoriaus paruošimą ir naudojimą.

## Duomenų perdavimo programos „Cortrium Data Transfer Tool“ diegimas

Prieš pradėdami naudoti C3+ registratorių, atsisiųskite ir įdiekite duomenų perdavimo programą „Cortrium Data Transfer Tool“, kurią galite rasti interneto svetainėje www.cortrium.com. Prijungus C3+ registratorių prie kompiuterio, jis fiksuojamas kaip talpusis atminties įrenginys (angl. Mass Storage Device), kurio turinį galima peržiūrėti naudojant programą „Cortrium Data Transfer Tool“.

## Duomenų registravimo pradžia

Prieš pradėdami registruoti naujo paciento duomenis, įsitikinkite, kad C3+ registratorius yra pakankamai įkrautas (žr. 4.5 punktą) ir tinkamai paruoštas naudojant programą „Cortrium Data Transfer Tool“.

| 1. Paruoškite paciento odą |  |
| --- | --- |
| - Nuskuskite visus plaukus elektrodų tvirtinimo vietose. - Nuvalykite odą vados krapštuku ir denatūruotu alkoholiu (80 %). |  |
| 2. Prijunkite elektrodus prie kiekvienos elektrodų jungties | 3. Nuimkite plastikinę plėvelę nuo elektrodų |

4. Pritvirtinkite prietaisą prie paciento kūno

Prietaisą pritvirtinkite ties krūtinės viduriu

Prietaisą pritvirtinkite ties krūtinės viduriu

- Įsitikinkite, kad klijų sluoksnis tinkamai prilipo prie odos

- Įsitikinkite, kad tarp klijų sluoksnio ir odos neliko oro tarpų

- Įsitikinkite, kad po elektrodais nėra plaukų

- Brūkšnine linija pažymėtas kontūras žymi alternatyvią C3+ registratoriaus tvirtinimo vietą

5. Pradėkite registruoti duomenis

- Paspauskite mygtuką

- Įsižiebs žalias šviesos indikatorius

- C3+ registratorius registruoja duomenis

5. Pradėkite registruoti duomenis

- Paspauskite mygtuką

- Įsižiebs žalias šviesos indikatorius

- C3+ registratorius registruoja duomenis

## Baigus naudoti

- Baigę registruoti duomenis, nuimkite prietaisą nuo paciento kūno (pacientas gali būti jį nusiėmęs pats).

- Nuimkite ir tinkamai pašalinkite EKG elektrodus.

- Prijunkite C3+ registratorių prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- Iškelkite duomenis naudodami programą „Cortrium Data Transfer Tool“.

- Nuvalykite C3+ registratorių ir padėkite saugoti, laikydamiesi 4.5 ir 5.2 punktuose pateiktų nurodymų.

## Įkrovimas

C3+ registratorius automatiškai įkraunamas prijungus jį prie standartinio USB įkroviklio arba kompiuterio (naudojant USB laidą). Prijungus prietaisą prie kompiuterio, jis gali būti kraunamas lėčiau. NB. Nuolatinės srovės (DC) maitinimo įtampa: 4,75–5,5 V.

Prietaisui įkrauti gali būti naudojami tik sertifikuoti įkrovikliai, atitinkantys standarto IEC 60601-1 reikalavimus.

Norėdami įkrauti prietaisą, atlikite toliau nurodytus veiksmus (prietaisas gali būti įkraunamas, kai duomenys yra iškeliami naudojant programą „Cortrium Data Transfer Tool“):

- Nuimkite visus prie C3+ registratoriaus prijungtus EKG elektrodus.

- Prijunkite C3+ registratorių prie įkroviklio ar kompiuterio naudodami USB laidą.

Nemėginkite įkrauti prietaiso, jei elektrodo jungtys liečiasi su naudotojo ar paciento kūnu.

- Atjunkite prietaisą nuo įkroviklio ar kompiuterio tik tada, kai pradeda nuolat šviesti žalias šviesos indikatorius.

## Valymas

Siekiant apsaugoti pacientus nuo kryžminio užsikrėtimo rizikos, C3+ turi būti nuvalomas ir dezinfekuojamas, ruošiant jį naujam pacientui (sterilizuoti nebūtina).

Valymas

- Naudokite neabrazyvinį skystą muilą ir švarią minkštos medžiagos šluostę.

- Kruopščiai nuvalykite C3+ registratorių.

Dezinfekavimas

- Dezinfekuokite 70 % izopropilo alkoholiu ir švaria minkštos medžiagos šluoste.

- Kruopščiai nuvalykite C3+ registratorių.

NENAUDOKITE abrazyvinių valymo priemonių ar tirpiklių, pavyzdžiui, acetono.

## Dažnai užduodami klausimai

  - Kaip sužinoti, kad prietaiso baterija yra visiškai įkrauta?

Kai C3+ registratorius yra prijungtas prie maitinimo šaltinio ir jo baterija yra visiškai įkrauta, nuolat šviečia žalias LED šviesos indikatorius.

  - Klaidingas matavimo laikas ir data. Kaip ištaisyti klaidą?

C3+ registratoriuje integruotas laikrodis, kuris automatiškai sinchronizuojamas su kompiuterio laikrodžiu, kai prietaisas ruošiamas naujam pacientui. Jei nustatytas klaidingas laikas, tiesiog paruoškite prietaisą naujam pacientui ir prietaiso laikrodis automatiškai sinchronizuosis su kompiuterio laikrodžiu.

  - Ar, norint iškelti duomenis iš C3+ registratoriaus, reikalinga programinė įranga?

Taip, būtina įsidiegti bent duomenų perdavimo programą „Cortrium Data Transfer Tool“, kurią galite rasti interneto svetainėje www.cortrium.com.

  - C3+ registratorius neįsijungia. Kokia galėtų būti priežastis?

Jei baterija išsikrovė, C3+ registratorius neįsijungs.

Įkraukite prietaisą naudodami USB laidą ir palaukite, kol LED šviesos indikatorius pradės šviesti žaliai.

# Priežiūra, laikymas ir šalinimas

## Priežiūra

C3+ registratoriuje nėra naudotojo prižiūrimų dalių, jo negalima atidaryti ir jis nereikalauja reguliarios techninės priežiūros. Jei C3+ registratorius netinkamai veikia, susisiekite su bendrove „Cortrium“ ar pardavėju.

Bendrovės „Cortrium“ klientų aptarnavimo skyriaus kontaktiniai duomenys:

„Cortrium“ ApS - Erik Husfeldts Vej 7 - DK-2630 Taastrup - Denmark (Danija)

El. paštas: support@cortrium.com - Interneto svetainė: www.cortrium.com

## Laikymas

Laikykite C3+ registratorių taip, kad jis būtų apsaugotas nuo:

    - Žemesnės nei -25 °C ar aukštesnės nei 70 °C temperatūros,

    - 10–95 % ribas viršijančios oro drėgmės,

    - Stipraus užteršimo purvu ar kitais svetimkūniais,

    - Tekančio vandens,

    - Stiprių elektromagnetinių bangų.

## Garantija

C3+ registratoriui suteikiama 2 metų garantija, kurios laikotarpis prasideda nuo prietaiso įsigijimo dienos.

## Šalinimas

Pasibaigus C3+ registratoriaus eksploatacijos laikui, jo naudojimas turi būti nutraukiamas. C3+ registratorius turi būti šalinamas laikantis ES elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų direktyvos.1

1 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų.

- Techninė ir norminė informacija

# Techninė specifikacija

| Techninė informacija |  |
| --- | --- |
| EKG registratoriaus tipas | Holterio registratorius, ambulatorinis EKG registratorius |
| Kanalų skaičius | 3 |
| Dėvėjimo trukmė | Iki 7 dienų |
| Duomenų registravimo formatas | Nenutrūkstamas registravimas |
| Tvirtinimo tipas | Belaidis |
| Maitinimas | Ličio polimerų baterija, 3,7 V, 520 mAh |
| Matmenys | 85 x 80 x 15 mm |
| Svoris | 32 gramai |
| Dažnio atsakas | 0,05 Hz – 40 Hz |
| Duomenų rinkimo dažnis | 256 Hz |
| Įėjimo varža | 10 Mohm |
| Skiriamoji geba | 24 bitai |
| Eksploatavimo standartas | Dizaino patikra IEC 60601-2-47 |
| Sauga |  |
| Saugos standartas | IEC 60601-1 „Bendrieji būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“, IEC 60601-2-47 |

| Biologiniai duomenys |  |
| --- | --- |
| Vaistinės medžiagos | Netaikoma |
| Audiniai | Netaikoma |
| Su prietaisu kontaktuojantys kūno skysčiai | Netaikoma |
| Sąlyčio su nepažeista oda pobūdis | Neinvazinis |
| Sąlyčio su oda trukmė | Nuolatinis sąlytis iki 7 dienų |
| Sąlytis su gleivine | Netaikoma |
| Sterilus (nesterilus) | Nesterilus |
| Biologinis suderinamumas | ISO 10993-5 ISO 10993-10 |
| Klinikiniai duomenys |  |
| Medicininė paskirtis | Ambulatorinis EKG registratorius |
| Vienkartinis (daugkartinis) | Daugkartinis (įkraunamas) stebėjimo prietaisas |
| Duomenų registravimo standartas | Holterio registratorius |
| Duomenų registravimo formatas | Nenutrūkstamas registravimas |
| Numatytoji tvirtinimo vieta | Ties krūtinės viduriu |
| Duomenų registravimo laikotarpis | Įkrovus vieną kartą, iki 7 dienų |

  - Norminė informacija

C3+ registratorius yra IIa klasės medicinos prietaisas pagal direktyvą 93/42/EEB. C3+ registratorius atitinka toliau nurodytų standartų reikalavimus:

| DS/EN 60601-1-1 | Elektrinių medicinos sistemų saugos reikalavimai |
| --- | --- |
| DS/EN 60601-1-2 | Elektromagnetiniai trikdžiai |
| DS/EN 60601-1-6 | Elektrinė medicinos Įranga. Taikomumas |
| DS/EN 60601-1-11 | Slauga namie |
| DS/EN 60601-2-47 | Ypatingieji saugos reikalavimai, įskaitant esmines naudojimo charakteristikas, keliami ambulatorinėms elektrokardiografinėms sistemoms |
| DS/EN 62366-1 | „Panaudojamumo inžinerijos taikymas medicinos priemonėms“ |
| DS/EN ISO 10993-1 | Biologinis medicinos priemonių įvertinimas |
| DS/EN ISO 15223-1 | Medicinos priemonių etiketėse ir žymenose vartotini simboliai, ženklinimas ir teiktina informacija |
| DS/EN 1041 | Gamintojo su medicinos priemonėmis pateikiama informacija |

| DS/EN 62304 | Medicinos priemonių programinė įranga. Programinės įrangos būvio ciklo procesai |
| --- | --- |
| DS/EN ISO 14971 | Rizikos valdymo taikymas medicinos priemonėms |
| EN 301 489-17 V3.1.1 | Radijo ryšio įrangos ir paslaugų elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartas, 17 dalis |
| EN 300 328 V2.1.1 | Plačiajuostės perdavimo sistemos. Duomenų perdavimo įranga, veikianti 2,4 GHz PMM dažnių juostoje |

# Atitikties deklaracija

C3+ registratorius atitinka esminius ES medicinos prietaisų direktyvos (MDD) reikalavimus ir nuostatas.2

2 1993 m. birželio 14 d. TARYBOS DIREKTYVA 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų.

Versija: 1.0 Peržiūrėtas leidimas: 03 EN, Leidimo data:  2020-03-01

Versija: 1.0 Peržiūrėtas leidimas: 03 EN, Leidimo data:  2020-03-01

„Cortrium“ ApS • Erik Husfeldts Vej 7 • DK-2630 Taastrup • Denmark (Danija) El. paštas: info@cortrium.com • Interneto svetainė: www.cortrium.com