TSD-410, VPP-1634

Rezektoskopo techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rezektoskopo komplektas: |  |  |
| 1.1. | Rezektoskopo mova (kiekis 1 vnt.) | 1. Išorinis diametras 8-9 Fr; 2. Turi spalvinį kodavimą; 3. Komplekte: 3.1. obturatorius. | 1. Išorinis diametras 9 Fr; 2. Turi spalvinį kodavimą; 3. Komplekte: 3.1. obturatorius. Katalogas 1 psl. |
| 1.2. | Optika (kiekis 1 vnt.) | 1. Diametras ≤ 2 mm; 2. Matymo kampas 0°; 3. Darbinis ilgis 178-200 mm; 4. Autoklavuojama. | 1. Diametras 2 mm; 2. Matymo kampas 0°; 3. Darbinis ilgis 187.5 mm; 4. Autoklavuojama. Katalogas 1 psl. |
| 1.3. | Rezektoskopo darbinis elementas (kiekis 1 vnt.) | 1. Monopolinis; 2. Pasyvaus pjovimo; 3. Komplektuojamas su aukšto dažnio monopoliniu laidu – 1 vnt. | 1. Monopolinis; 2. Pasyvaus pjovimo; 3. Komplektuojamas su aukšto dažnio monopoliniu laidu – 1 vnt. Katalogas 2, 4 psl. |
| 1.4. | Kilpa (kiekis 6 vnt.) | 1. Monopolinė; 2. Kampinė; 3. Tinkama darbui su siūloma optika (1.2 poz.); 4. Daugkartinio naudojimo; 5. Turi spalvinį kodavimą. | 1. Monopolinė; 2. Kampinė; 3. Tinkama darbui su siūloma optika (1.2 poz.); 4. Daugkartinio naudojimo; 5. Turi spalvinį kodavimą. Katalogas 1, 3, 4 psl. Katalogas_2 1-2 psl. |
| 1.5. | Kilpa arba elektrodas (kiekis 6 vnt.) | 1. Monopolinė/-is; 2. Kampinė/-is, mažo kampo/bukas; 3. Tinkama/-as darbui su siūloma optika (1.2 poz.); 4. Daugkartinio naudojimo; 5. Turi spalvinį kodavimą. | 1. Monopolinė; 2. Kampinė, mažo kampo; 3. Tinkama darbui su siūloma optika (1.2 poz.); 4. Daugkartinio naudojimo; 5. Turi spalvinį kodavimą. Katalogas 1, 3, 4 psl. Katalogas_2 1-2 psl. |
| 1.6. | Elektrodas (kiekis 6 vnt.) | 1. Kampinis; 2. Smailas; 3. Tinkamas darbui su siūloma optika (1.2 poz.); 4. Daugkartinio naudojimo; 5. Turi spalvinį kodavimą. | 1. Kampinis; 2. Smailas; 3. Tinkamas darbui su siūloma optika (1.2 poz.); 4. Daugkartinio naudojimo; 5. Turi spalvinį kodavimą. Katalogas 1, 3, 4 psl. Katalogas_2 1-2 psl. |
| 2. | Rezektoskopo techninis suderinamumas | Siūlomas rezektoskopas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Karl Storz“ vaizdo kamera „TH100“. | Siūlomas rezektoskopas suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Karl Storz“ vaizdo kamera „TH100“. Katalogas 1 psl. IFU optics, 19, 27 psl. |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pateikiamas |
| 4. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai | 36 mėnesiai |
| 5. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti prekes įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti prekes įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 6. | Prekių pristatymas ir instaliavimas | Prekių pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas ir po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Prekių pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas ir po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 7. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija anglų kalba. |

Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.