{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":67,"n_cols":8,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["PRIETAISAS ELEKTROCHIRURGIJAI"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2021-06-09"]
["Nr.:",549534]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB Salmeda"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,123500866]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"P. Baublio g. 41, LT-08431 Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT235008610"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"SEB bankas, a.s.  LT337044060001498542\nSwedbankas a.s. LT597300010002438156\n"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Projektų vadovas Kostas Čekanauskas"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"tel. 8 5 2729006, el. paštas: kostas@salmeda.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Viktoras Šarpis"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Projektų vadovas Kostas Čekanauskas\ntel. 8 5 2729006, el.paštas: kostas@salmeda.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"-"]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.","Prietaisas elektrochirurgijai"]
["1.1.","Elektrochirurgijos įrenginys",1,"vnt.",14200,{"$f":"IF(ISBLANK(E35),\"\", PRODUCT(C35,E35))","v":14200},"Modelis: VIO3\nGamintojas: ERBE"]
["1.1.1.","Lizdai: būtini modulinio tipo keičiami, individualiai konfigūruojami lizdai, skirti prijungti įvairių standartų kabelių jungtis. Ne mažiau 5 lizdų.",null,null,null,null,null,"Lizdai: modulinio tipo keičiami, individualiai konfigūruojami lizdai, skirti prijungti įvairių standartų kabelių jungtis.\nYra 5 lizdai jungtims. Į kiekvieną lizda galima montuoti skirtingo tipo monopolinius, bipolinius ir neutralaus polio jungtis/kištukus. Generatoriaus komplektacijoje bus pateiktos jungtys: monopolinė trišakė,  monopolinė vienguba, bipolinė dvišakė, bipolinė druskos tirpale, neutralaus elektrodo. \nKatalogo Psl. 16"]
["1.1.2.","Bevielis internetas: būtina galimybė techniškai aptarnauti ir programuoti.",null,null,null,null,null,"Bevielis internetas: būtina galimybė techniškai aptarnauti ir programuoti.\nKatalogo Psl. 3"]
["1.1.3.","Ekranas : jutiklinis.",null,null,null,null,null,"Ekranas : jutiklinis.\nKatalogo Psl. 4"]
["1.1.4.","1 pjovimo rėžimas. Monopoliarinis audinius tausojantis pjovimas su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu, skirtas visiems elektrai laidiems audiniams. Maksimali galia ≥400 W. Su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui.",null,null,null,null,null,"1 pjovimo rėžimas. Monopoliarinis autoCUT audinius tausojantis pjovimas su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu, skirtas visiems elektrai laidiems audiniams. Maksimali galia 400 W. Su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui.\nKatalogo Psl. 21"]
["1.1.5.","2 pjovimo rėžimas. Monopoliarinis audinius tausojantis pjovimas su automatine elektros lanko intensyvumo kontrole, skirtas riebaliniams audiniams ir pjovimui vandenyje. Maksimali galia ≥400 W. Su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui.",null,null,null,null,null,"2 pjovimo rėžimas. Monopoliarinis highCUT audinius tausojantis pjovimas su automatine elektros lanko intensyvumo kontrole, skirtas riebaliniams audiniams ir pjovimui vandenyje. Maksimali galia 400 W. Su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui.\nKatalogo Psl. 22"]
["1.1.6.","3 pjovimo rėžimas. Monopoliarinis pjovimas su intensyvia hemostaze skirtas atviroms ir endoskopinėms procedūroms, reikalaujančioms labai geros pradinės hemostazės.Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia ≥240 W",null,null,null,null,null,"3 pjovimo rėžimas. Monopoliarinis dryCUT pjovimas su intensyvia hemostaze skirtas atviroms ir endoskopinėms procedūroms, reikalaujančioms labai geros pradinės hemostazės.Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia 240 W\nKatalogo Psl. 23"]
["1.1.7.","4 pjovimo rėžimas. Monopoliarinis pjovimas skirtas endoskopinėms procedūroms, susidedantis iš besikeičiančių pjovimo ir koaguliavimo fazių. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia ≥110 W",null,null,null,null,null,"4 pjovimo rėžimas. Monopoliarinis endoCUT I pjovimas skirtas endoskopinėms procedūroms, susidedantis iš besikeičiančių pjovimo ir koaguliavimo fazių. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia 110 W\nKatalogo Psl. 24"]
["1.1.8.","5 pjovimo rėžimas.  Monopoliarinis pjovimas skirtas endoskopinėms procedūroms, susidedantis iš besikeičiančių pjovimo ir koaguliavimo fazių. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu.Maksimali galia ≥330 W",null,null,null,null,null,"5 pjovimo rėžimas.  Monopoliarinis endoCUT Q pjovimas skirtas endoskopinėms procedūroms, susidedantis iš besikeičiančių pjovimo ir koaguliavimo fazių. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu.Maksimali galia 330 W\nKatalogo Psl. 25"]
["1.1.9.","6 pjovimo rėžimas. Bipoliarinis pjovimas su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu, skirtas visiems elektrai laidiems audiniams. Maksimali galia ≥120 W",null,null,null,null,null,"6 pjovimo rėžimas. Bipoliarinis autoCUT bipolar  pjovimas su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu, skirtas visiems elektrai laidiems audiniams. Maksimali galia 120 W\nKatalogo Psl. 26"]
["1.1.10.","7 pjovimo rėžimas. Bipoliarinis pjovimas, skirtas bipoliarinėms rezekcijoms NaCl tirpale. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia ≥400 W.",null,null,null,null,null,"7 pjovimo rėžimas. Bipoliarinis highCUT bipolar pjovimas, skirtas bipoliarinėms rezekcijoms NaCl tirpale. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia 400 W.\nKatalogo Psl. 27"]
["1.1.11.","1 koaguliavimo rėžimas. Monopoliarinis švelnus, minkštas koaguliavimas, apsaugantis audinius nuo karbonizavimo, sumažinantis elektrodo lipimą prie audinių. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Su Auto Stop funkcija. Maksimali galia ≥240 W.",null,null,null,null,null,"1 koaguliavimo rėžimas. Monopoliarinis softCOAG  švelnus, minkštas koaguliavimas, apsaugantis audinius nuo karbonizavimo, sumažinantis elektrodo lipimą prie audinių. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Su Auto Stop funkcija. Maksimali galia 240 W.\nKatalogo Psl. 28"]
["1.1.12.","2 koaguliavimo rėžimas. Monopoliarinis efektyvus, greitas koaguliavimas. Su Auto Stop funkcija. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia ≥144 W.",null,null,null,null,null,"2 koaguliavimo rėžimas. Monopoliarinis forceCOAG  efektyvus, greitas koaguliavimas. Su Auto Stop funkcija. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia 144 W.\nKatalogo Psl. 29"]
["1.1.13.","3 koaguliavimo rėžimas. Greitas, efektyvus koaguliavimas, tinkamas audinių preparavimui su aukšta hemostaze. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia ≥240 W.",null,null,null,null,null,"3 koaguliavimo rėžimas. Greitas, efektyvus swiftCOAG koaguliavimas, tinkamas audinių preparavimui su aukšta hemostaze. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia 240 W.\nKatalogo Psl. 30"]
["1.1.14.","4 koaguliavimo rėžimas. Monopoliarinis purškiantis, bekontaktis koaguliavimas. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia ≥175 W.",null,null,null,null,null,"4 koaguliavimo rėžimas. Monopoliarinis sprayCOAG purškiantis, bekontaktis koaguliavimas. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia 175 W.\nKatalogo Psl. 31"]
["1.1.15.","5 koaguliavimo rėžimas. Monopoliarinis greitas koaguliavimas, tinkamas audinių preparavimui. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia ≥144 W.",null,null,null,null,null,"5 koaguliavimo rėžimas. Monopoliarinis preciseSECT greitas koaguliavimas, tinkamas audinių preparavimui. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia 144 W.\nKatalogo Psl. 32"]
["1.1.16.","6 koaguliavimo rėžimas. Greitas, efektyvus koaguliavimas, leidžiantis aktyvuoti du monopoliarinius elektrodus tuo pačiu metu. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia ≥240 W.",null,null,null,null,null,"6 koaguliavimo rėžimas. Greitas, efektyvus twinCOAG koaguliavimas, leidžiantis aktyvuoti du monopoliarinius elektrodus tuo pačiu metu. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia 240 W.\nKatalogo Psl. 33"]
["1.1.17.","7 koaguliavimo rėžimas. Bipoliarinis minkštas koaguliavimas, skirtas visoms chirurginėms procedūroms. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Su Auto Start ir Auto Stop funkcijomis. Maksimali galia ≥240 W.",null,null,null,null,null,"7 koaguliavimo rėžimas. Bipoliarinis minkštas softCOAG bipolar koaguliavimas, skirtas visoms chirurginėms procedūroms. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Su Auto Start ir Auto Stop funkcijomis. Maksimali galia 240 W.\nKatalogo Psl. 34-35"]
["1.1.18.","8 koaguliavimo rėžimas. Greitas bipoliarinis koaguliavimas, skirtas kraujagyslėms. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Su Auto Start ir Auto Stop funkcijomis. Maksimali galia ≥144 W.",null,null,null,null,null,"8 koaguliavimo rėžimas. Greitas bipoliarinis forceCOAG bipolar koaguliavimas, skirtas kraujagyslėms. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Su Auto Start ir Auto Stop funkcijomis. Maksimali galia 144 W.\nKatalogo Psl. 36"]
["1.1.19.","9 koaguliavimo rėžimas. Specialus koaguliavimas, skirtas kraujo indų sandarinimui ir audinių koaguliavimui naudojant sandarinimo (sealing) instrumentus. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Su Auto Start ir Auto Stop funkcijomis. Maksimali galia ≥360 W.",null,null,null,null,null,"9 koaguliavimo rėžimas. Specialus thermoSEAL koaguliavimas, skirtas kraujo indų sandarinimui ir audinių koaguliavimui naudojant sandarinimo (sealing) instrumentus. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Su Auto Start ir Auto Stop funkcijomis. Maksimali galia 360 W.\nKatalogo Psl. 37"]
["1.1.20.","Būtinas įrenginio žymėjimas CE ženklu.",null,null,null,null,null,"Yra žymėjimas CE ženklu."]
["1.1.21.","Garantinis aptarnavimas ≥24 mėnesiai.",null,null,null,null,null,"Garantinis aptarnavimas 24 mėnesiai."]
["1.2.","1 priedas. Kojinis jungiklis su 2 pedalais ",1,"vnt.",800,{"$f":"IF(ISBLANK(E57),\"\", PRODUCT(C57,E57))","v":800},"Modelis: 20189-350\nGamintojas: ERBE","1 priedas. Kojinis jungiklis su 2 pedalais \nKatalogo Psl. 38"]
["1.3.","2 priedas. Kojinis jungiklis su 1 pedalu ",1,"vnt.",631,631,"Modelis: 20188-350\nGamintojas: ERBE","2 priedas. Kojinis jungiklis su 1 pedalu \nKatalogo Psl. 38"]
["1.4.","3 priedas. Daugkartinis paciento elektrodo laidas ",1,"vnt.",80,80,"Modelis: 92139\nGamintojas: Reger","3 priedas. Daugkartinis paciento elektrodo laidas\nKatalogo Psl. 39"]
["1.5.","4 priedas. Vienkartiniai paciento elektrodai ",50,"vnt.",1,50,"Modelis: 92139\nGamintojas: Verimed (Nissha medical)","4 priedas. Vienkartiniai paciento elektrodai \nKatalogo Psl. 42"]
["1.6.","5 priedas. Bipolinis laidas, tinkantis bipoliniams laparoskopiniams instrumentams, ilgis 4,5±0,2 m ",2,"vnt.",70,140,"Modelis: 37 01 53L\nGamintojas: Sutter","5 priedas. Bipolinis laidas, tinkantis bipoliniams laparoskopiniams instrumentams, ilgis 4,5 m \nKatalogo Psl. 46"]
["1.7.","6 priedas. Bipolinis laidas, tinkantis plokščios jungties bipoliniams pincetams, ilgis  4,5±0,2 m",2,"vnt.",70,140,"Modelis: 37 01 53L\nGamintojas: Sutter","6 priedas. Bipolinis laidas, tinkantis plokščios jungties bipoliniams pincetams, ilgis  4,5 m\nKatalogo Psl. 46"]
["1.8.","7 priedas. Monopolinis laidas, tinkantis 4 mm jungties laparoskopiniams monopoliniams instrumentams, ilgis  4,5±0,2 m",2,"vnt.",55,110,"Modelis: 36 01 71\nGamintojas: Sutter","7 priedas. Monopolinis laidas, tinkantis 4 mm jungties laparoskopiniams monopoliniams instrumentams, ilgis  4,5 m\nKatalogo Psl. 47"]
["1.9.","8 priedas. Monopolinis laidas, tinkantis monopoliniams rezektoskopams, ilgis 4,5±0,2 m ",2,"vnt.",62,124,"Modelis: 36 01 92\nGamintojas: Sutter","8 priedas. Monopolinis laidas, tinkantis monopoliniams rezektoskopams, ilgis 4,5 m \nKatalogo Psl. 47"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C35:C64)<>COUNT(F35:F64)),\"\", SUM(F35:F64))","v":16275},null,{"$f":"IF((COUNT(C35:C64)<>COUNT(F35:F64)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",{"$f":"F65*0.21","v":3417.75}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F66), \"\", SUM(F65:F66))","v":19692.75},null,"Dalies biudžetas su PVM: 19977,1 Eur"]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":82,"n_cols":11,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,9],[34,4,34,9],[32,4,32,9],[34,0,34,3],[32,0,32,3],[27,1,27,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[16,0,16,9],[18,7,18,9],[18,1,18,6],[26,7,26,9],[21,7,21,9],[20,7,20,9],[19,7,19,9],[22,1,22,6],[21,1,21,6],[20,1,20,6],[19,1,19,6],[27,7,27,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[1,0,2,10],[14,0,14,9],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[8,0,8,10],[10,8,10,9],[10,5,10,7],[10,2,10,4],[10,0,10,1],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[11,0,11,1]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
["-"]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
["-"]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)",null,null,null,null,null,"-"]
[2,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)",null,null,null,null,null,"-"]
[3,"Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai",null,null,null,null,null,"Taip"]
[4,"Igaliojimas pateikti pasiulyma",null,null,null,null,null,"Ne"]
[5,"RC Jungtine_pazyma",null,null,null,null,null,"Ne"]
[6,"CE sertifikatai",null,null,null,null,null,"Taip"]
[7,"Katalogas ",null,null,null,null,null,"Taip"]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Administartore / buhaltere"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Giedre Valiene"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["5902 2021-05-25 16:00:33"]