{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":64,"n_cols":6,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Mobilus rentgeno aparatas kolonos tipo",1,"Vnt.","Mobilus rentgeno aparatas kolonos tipo","Raybow XE, p.2"]
["1.1.1.","Rentgeno sistemai tiekiamas autonominis maitinimas iš vidinių baterijų",null,null,"Rentgeno sistemai tiekiamas autonominis maitinimas iš vidinių baterijų","Raybow XE, p.4"]
["1.1.2.","Rentgeno sistemos motorizuotas judėjimas pirmyn ir atgal vidinių variklių pagalba",null,null,"Rentgeno sistemos motorizuotas judėjimas pirmyn ir atgal vidinių variklių pagalba","Raybow XE, p.6, 9."]
["1.1.3.","Atskiri baterijų lygio indikatoriai generatoriaus ir judėjimo variklių baterijoms",null,null,"Atskiri baterijų lygio indikatoriai generatoriaus ir judėjimo variklių baterijoms","Raybow XE, p 9-10."]
["1.1.4.","Rentgeno sistemos judėjimo pirmyn greitis ≥ 5 km/val.",null,null,"5,5 km/val. km/val.","Raybow XE, p.6."]
["1.1.5.","Maksimalus sistemos įveikiamas nuolydis ≥ 8°",null,null," 8°","Raybow XE, p.6."]
["1.1.6.","Generatoriaus įtampos diapazonas ≥ (40 - 150) kV",null,null,"(40 - 150) kV","Raybow XE, p.4"]
["1.1.7.","Generatoriaus srovės diapazonas ≥ (10 - 500) mA",null,null,"(10 - 500) mA","Raybow XE, p.4; "]
["1.1.8.","Generatoriaus srovės ir laiko sandaugos diapazonas ≥ (0.1 - 500) mAs",null,null,"(0.1 - 500) mAs","Raybow XE, p.4"]
["1.1.9.","Generatoriaus maksimali galia ≥ 32 kW",null,null,"50 kW","Raybow XE, p.4; Operation RAYBOW XE Digital Mobile X-ray Unit with Canon Digital Detectors, p. 139"]
["1.1.10.","Rentgeno vamzdžio židinio dėmių kiekis ≥ 2",null,null,"2","Raybow XE, p.5"]
["1.1.11.","Maksimali anodo šiluminė talpa ≥ 300 kHU",null,null,"300 kHU","Raybow XE, p.5"]
["1.1.12.","Rentgeno vamzdžio maksimali įtampa ≥ 150 kV",null,null,"150 kV","Raybow XE, p.5"]
["1.1.13.","Besisukantis anodas",null,null,"Besisukantis anodas","Raybow XE, p.5"]
["1.1.14.","Ekspozicijos lauko apšvietimas LED arba lygiaverčio tipo",null,null,"Ekspozicijos lauko apšvietimas LED tipo","Raybow XE, p.13"]
["1.1.15.","Ekspozicijos lauko apšvietimo laikmatis",null,null,"Yra ekspozicijos lauko apšvietimo laikmatis","Raybow XE, p.13"]
["1.1.16.","Lazerinis centravimo įrenginys",null,null,"Yra lazerinis centravimo įrenginys","Operation RAYBOW XE Digital Mobile X-ray Unit with Canon Digital Detectors, p. 80"]
["1.1.17.","Matavimo juostelė ekspozicijos nustatymui (angl. SID 1 m)",null,null,"Matavimo juostelė ekspozicijos (SID) nustatymui ","Raybow XE, p.13"]
["1.1.18.","Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį ≥ ± 90°",null,null,"± 90°","Raybow XE, p.7"]
["1.1.19.","Papildomi motorizuoti filtrai",null,null,"Yra papildomi motorizuoti filtrai","Operation RAYBOW XE Digital Mobile X-ray Unit with Canon Digital Detectors, p. 78, 80"]
["1.1.20.","Šviesinė ir spalvinė sistemos būklės indikacija ant rentgeno vamzdžio galvos arba važiuoklės korpuso",null,null,"Yra šviesinė ir spalvinė sistemos būklės indikacija ant rentgeno vamzdžio galvos ","Raybow XE, p.7"]
["1.1.21.","Maksimalus aukštis transportavimo metu ≤ 1300 mm",null,null,"1290 mm","Raybow XE, p.6"]
["1.1.22.","Maksimalus atstumas nuo grindų iki židinio dėmės ≥ 2000 mm",null,null,"2020 mm","Raybow XE, p.7"]
["1.1.23.","Rentgeno vamzdžio židinio horizontalus judėjimas ≥ 500 mm",null,null,"515 mm (nuo min 705 mm iki max 1220 mm)","Raybow XE, p.7"]
["1.1.24.","Minimalus atstumas nuo grindų iki židinio dėmės ≤ 600 mm",null,null,"530 mm","Raybow XE, p.7"]
["1.1.25.","Rentgeno vamzdžio pasukimo kampu apie horizontalią ašį  ≥ ± 180°",null,null,"± 180°","Raybow XE, p.7-8"]
["1.1.26.","Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu aplink savo ašį ≥ 120°",null,null,"120° (- 30° /+90°)","Raybow XE, p.7-8"]
["1.1.27.","Rentgeno vamzdžio kolonos rotacija ≥ ± 315°",null,null,"± 317°","Raybow XE, p.8"]
["1.1.28.","Plotis transportavimo metu ≤ 600 mm",null,null,"540 mm","Raybow XE, p.6, 11"]
["1.1.29.","Belaidis skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius",null,null,"Belaidis skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius","Raybow XE, p.24"]
["1.1.30.","Detektoriaus scinciliatoriaus medžiaga cezio jodidas (CsI)",null,null,"Cezio jodidas (CsI)","Raybow XE, p.27"]
["1.1.31.","Pilkumo skalės gylis ≥ 16 bit",null,null,"16 bit","Raybow XE, p.27"]
["1.1.32.","Detektorius su integruota rankena arba atskiras dėklas su rankena saugiam transportavimui",null,null,"Yra integruotos rankenos ","Raybow XE, p.26"]
["1.1.33.","Detektoriaus jautrios zonos dydis ≥ (340 x 420) mm",null,null,"350 x 426 mm","Raybow XE, p.27"]
["1.1.34.","Detektoriaus pikselio dydis ≤ 140 µm",null,null,"125 µm","Raybow XE, p.27"]
["1.1.35.","Vidinė detektoriaus vaizdų atmintis ≥ 50 vaizdų",null,null,"99 vaizdai","Raybow XE, p.24"]
["1.1.36.","Maksimali detektoriaus apkrova ≥ 300 kg",null,null,"310 kg","Raybow XE, p.27"]
["1.1.37.","Detektoriaus svoris ≤ 2.6 kg",null,null,"2.3 kg (įskaitant bateriją)","Raybow XE, p.27"]
["1.1.38.","Detektoriaus atsparumas drėgmei ≥ IPX6",null,null,"IPX7","Raybow XE, p.27"]
["1.1.39.","Detektorius komplektuojamas su baterijomis (2vnt.) autonominiam maitinimui",null,null,"Komplektuojamas su baterijomis (2vnt.) autonominiam maitinimui","Raybow XE, p.27"]
["1.1.40.","Detektoriaus ir baterijų laikymo vieta (laikiklis) aparato važiuoklės korpuse su integruotu automatiniu detektoriaus baterijos krovimu",null,null,"Yra detektoriaus ir baterijų laikymo vieta (laikiklis) aparato važiuoklės korpuse su integruotu automatiniu detektoriaus baterijos krovimu","Raybow XE, p.14"]
["1.1.41.","Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas, rekonstrukcija ir peržiūra",null,null,"Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas, rekonstrukcija ir peržiūra","Raybow XE, p.15"]
["1.1.42.","Integruotas, spalvotas, lietimui jautrus konsolės ekranas",null,null,"Integruotas, spalvotas, lietimui jautrus konsolės ekranas","Raybow XE, p.3"]
["1.1.43.","Konsolės ekrano įstrižainė ≥ 450 mm",null,null,"482,6 mm (19\")","Raybow XE, p.3, 12"]
["1.1.44.","Ekspozicijos parametrų ir detektoriaus valdymas integruotoje konsolėje",null,null,"Ekspozicijos parametrų ir detektoriaus valdymas integruotoje konsolėje","Raybow XE, p.15"]
["1.1.45.","Anatominis programavimas",null,null,"Yra anatominis programavimas","Raybow XE, p.18"]
["1.1.46.","Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu (aparate turi būti instaliuota DICOM 3.0 programinė įranga): DICOM SR Dose reporting, DICOM modality worklist, DICOM store, DICOM store commitment.",null,null,"Yra instaliuota DICOM 3.0 programinė įranga: DICOM SR Dose reporting, DICOM modality worklist, DICOM store, DICOM store commitment.","Raybow XE, p.19"]
["1.1.47.","Bevielis duomenų (vaizdų) siuntimas (Wi-fi, 802.11ac arba lygiavertė technologija)",null,null,"Yra bevielis duomenų (vaizdų) siuntimas (Wi-fi, 802.11ac technologija)","Raybow XE, p.10"]
["1.1.48.","Prisilietimui jautri judėjimo valdymo rankena (įgalina valdyti aparato judėjimą viena ranka)",null,null,"Yra prisilietimui jautri judėjimo valdymo rankeną, (įgalinanti valdyti aparato judėjimo valdymą viena ranka","Raybow XE, p.3, 6; Operation RAYBOW XE Digital Mobile X-ray Unit with Canon Digital Detectors, p. 69"]
["1.1.49.","Kliūties jutiklis (-iai), automatiniai stabdžiai",null,null,"Yra kliūties jutiklis (-iai), automatiniai stabdžiai","Raybow XE, p.3; Operation RAYBOW XE Digital Mobile X-ray Unit with Canon Digital Detectors, p. 69; 73."]
["1.1.50.","Avarinis sistemos išjungimo jungiklis",null,null,"Yra avarinis sistemos išjungimo jungiklis","Raybow XE, p.9"]
["1.1.51.","USB jungtis ≥ 1 vnt.",null,null,"USB jungtis 2 vnt.","Raybow XE, p.10"]
["1.1.52.","RJ45 jungtis (gbe standartas) ≥ 1 vnt.",null,null,"Yra gbe standartro RJ45 jungtis, 1 vnt.","Raybow XE, p.10"]
["1.1.53.","Dozimetrijos sistema (integruotas apšvitos dozės matavimo įrenginys)",null,null,"Yra dozimetrijos sistema (integruotas apšvitos dozės matavimo įrenginys)","Raybow XE, p.13"]
["1.1.54.","Elektros tinklas 230 V, 50 Hz",null,null,"Elektros tinklas 230 V, 50 Hz","Operation RAYBOW XE Digital Mobile X-ray Unit with Canon Digital Detectors, p.140"]
["1.1.55.","Komplektuojama su baterijų įkrovimo kabeliu ir bevieliu rankiniu ekspozicijos mygtuku (veikimo nuotolis ≥ 10 m)",null,null,"Komplektuojama su baterijų įkrovimo kabeliu ir bevieliu rankiniu ekspozicijos mygtuku (veikimo nuotolis 10 m)","Operation RAYBOW XE Digital Mobile X-ray Unit with Canon Digital Detectors, p.66; Raybow XE, p.4, 10."]
["1.1.56.","Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:\n• pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį;\n• pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus.\nReikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus.",null,null,"Eksploatavimo vadovas, kuriame  išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo, pateikiamas.","\"Operation RAYBOW XE Digital Mobile X-ray Unit with Canon Digital Detectors\""]
["1.1.57.","Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.",null,null,"Tiekėjas užtikrina, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: importuotojo UAB LIMETA raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.","UAB LIMETA patvirtinimas apie pakuotės atitiktį."]