[image: image2.emf][image: image1.jpg]EVED seda




Uždaroji akcinė bendrovė EVOMEDA

Smėlio 10, LT-10324, Vilnius 

Į/k 300131853

PVM kodas LT100001813415

Tel./faksas: +370 5 2344643

E-mail:  office@evomeda.com
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras (valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas)
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos 

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ĮRANGOS NAUJAGIMIŲ DIRBTINEI PLAUČIŲ VENTILIACIJAI PIRKIMO

2015 02 18 Nr. EVO150218-01
 (Data)

_Vilnius 

(Sudarymo vieta)











1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB EVOMEDA

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Smėlio g. 10, LT-10324 Vilnius

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	Įmonės kodas 300131853, PVM mokėtojo kodas LT100001813415

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	LT737300010090971065

Bankas: AB Bankas “SWEDBANK”

Banko kodas: 73000

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Egidijus Šimkus

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Technikos direktorius Jonas Žukauskas

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Egidijus Šimkus

	Telefono numeris
	8-650-85087

	Fakso numeris
	+370 5 2344643

	El. pašto adresas
	office@evomeda.com


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

I PIRKIMO DALIS
Dirbtinio kvėpavimo aparatas naujagimiui 1
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis (orientacinis)
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

Eur./Lt. (be PVM)
	1 vnt. PVM suma Eur./Lt.
	Vieneto kaina,

Eur./Lt. (su PVM)

	1
	Dirbtinio kvėpavimo aparatas naujagimiui 1
	Bellavista 1000, gamintojas IMTmedical (Šveicarija)
	7
	Vnt.
	16.363,636 €
56.500,362 Lt.
	3.436,364 €
11.865,077 Lt.
	19.800,00 €
68.365,44 Lt.

	
	
	
	
	Preliminari suma Eur./Lt. viso be PVM: 
	114.545,45 €
395.502,52 Lt.

	
	
	
	
	Visa PVM suma
	24.054,55 €
83.055,55 Lt.

	
	
	
	
	Preliminari kaina viso su PVM
	138.600,00 €
478.558,08 Lt.


Pastaba: Pasiūlyme nurodytas kiekis ir bendra preliminari kaina yra skaičiuojama tik pasiūlymų vertinimo palyginimui, o Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
II PIRKIMO DALIS

Deguonies šaltinis su dozavimo, drėkinimo ir šildymo priemonėmis 2
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis (orientacinis)
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

Eur./Lt. (be PVM)
	1 vnt. PVM suma Eur./Lt.
	Vieneto kaina,

Eur./Lt. (su PVM)

	1.
	Deguonies šaltinis su dozavimo, drėkinimo ir šildymo priemonėmis 2
	medinBlender 1085_15_DISS – 1 vnt.
Mobilus stovas 5001 – 1 vnt., gamintojas Medin Medical Innovations (Vokietija)

Drėkintuvas AIRcon – 1 vnt.

Drėkintuvo rezervuaras 500.300 C200 AF AIRcon – 1 vnt.

Šildomas kontūras 270631, gamintojas Wilamed (Vokietija)
	47
	Vnt.
	1.600,00 €
5.524,48 Lt.
	336,00 €
1.160,1408 Lt.
	1.936,00 €
6.684,6208 Lt.

	
	
	
	
	Preliminari suma Eur./Lt. viso be PVM: 
	75.200,00 €
259.650,56 Lt.

	
	
	
	
	Visa PVM suma
	15.792,00 €
54.526,62 Lt.

	
	
	
	
	Preliminari kaina viso su PVM
	90.992,00 €
314.177,17 Lt.


Pastaba: Pasiūlyme nurodytas kiekis ir bendra preliminari kaina yra skaičiuojama tik pasiūlymų vertinimo palyginimui, o Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
III PIRKIMO DALIS

Dirbtinio kvėpavimo aparatas naujagimiui 2
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis (orientacinis)
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

Eur. (be PVM)
	1 vnt. PVM suma Eur.
	Vieneto kaina,

Eur. (su PVM)

	1.
	Dirbtinio kvėpavimo aparatas naujagimiui 2
	Nesiūlome
	11
	Vnt.
	
	
	

	
	
	
	
	Preliminari suma Eur. viso be PVM: 
	

	
	
	
	
	Visa PVM suma
	

	
	
	
	
	Preliminari kaina viso su PVM
	


Pastaba: Pasiūlyme nurodytas kiekis ir bendra preliminari kaina yra skaičiuojama tik pasiūlymų vertinimo palyginimui, o Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
VI PIRKIMO DALIS

	Ambu tipo maišas su įvairių dydžių silikoninių kaukių rinkiniu
Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis (orientacinis)
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

Eur. (be PVM)
	1 vnt. PVM suma Eur.
	Vieneto kaina,

Eur. (su PVM)

	1.
	Ambu tipo maišas su įvairių dydžių silikoninių kaukių rinkiniu
	Nesiūlome
	78
	Vnt.
	
	
	

	
	
	
	
	Preliminari suma Eur. viso be PVM: 
	

	
	
	
	
	Visa PVM suma
	

	
	
	
	
	Preliminari kaina viso su PVM
	


Pastaba: Pasiūlyme nurodytas kiekis ir bendra preliminari kaina yra skaičiuojama tik pasiūlymų vertinimo palyginimui, o Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
V PIRKIMO DALIS

Rankinis ventiliatorius (T-formos kontūro gaivinimo sistema)
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis (orientacinis)
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

Eur. (be PVM)
	1 vnt. PVM suma Eur.
	Vieneto kaina,

Eur. (su PVM)

	1.
	Rankinis ventiliatorius (T-formos kontūro gaivinimo sistema)
	Nesiūlome
	15
	Vnt.
	
	
	

	
	
	
	
	Preliminari suma Eur. viso be PVM: 
	

	
	
	
	
	Visa PVM suma
	

	
	
	
	
	Preliminari kaina viso su PVM
	


Pastaba: Pasiūlyme nurodytas kiekis ir bendra preliminari kaina yra skaičiuojama tik pasiūlymų vertinimo palyginimui, o Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
VI PIRKIMO DALIS

Laringoskopas su skirtingo dydžio mentelėmis naujagimio trachėjos intubavimui
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis (orientacinis)
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

Eur./Lt. (be PVM)
	1 vnt. PVM suma Eur./Lt.
	Vieneto kaina,

Eur./Lt. (su PVM)

	1.
	Laringoskopas su skirting dydžio mentelėmis naujagimio trachėjos intubavimui
	Miller tipo mentelės: Nr. 00 tk 5160-05 – 1 vnt., Nr. 0 tk 5160-00 – 1 vnt., Nr. 1 tk 5160-01 – 1 vnt.
Dėklas tk 5121-11 – 1 vnt.

Rankena tk 5176-09 – 1 vnt.

Atsarginė lemputė tk 5186-04 – 1 vnt.

Gamintojas Tekno (Vokietija)

Maitinimo elementai – 1 kompl.
	76
	Vnt.
	360,00 €
1.243,008 Lt.
	75,60 €
261,0317 Lt.
	435,60 €
1.504,0396 Lt.

	
	
	
	
	Preliminari suma Eur./Lt. viso be PVM: 
	27.360,00 €
94.468,61 Lt.

	
	
	
	
	Visa PVM suma
	5.745,60 €
19.838,41 Lt.

	
	
	
	
	Preliminari kaina viso su PVM
	33.105,60 €
114.307,01 Lt.


Pastaba: Pasiūlyme nurodytas kiekis ir bendra preliminari kaina yra skaičiuojama tik pasiūlymų vertinimo palyginimui, o Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.











3 lentelė

Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai):

	Eil. Nr. 
	Subtiekėjo pavadinimas 

	
	Subtiekėjai nebus pasitelkti

	
	

	
	


4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

I PIRKIMO DALIS

Dirbtinio kvėpavimo aparatas naujagimiui 1
	Eil.Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	1.
	Dirbtinio kvėpavimo aparato paskirtis
	Naujagimių dirbtinei plaučių ventiliacijai
	Dirbtinio kvėpavimo aparato paskirtis - naujagimių dirbtinei plaučių ventiliacijai
PDF failas „1 p. d. Bellavista EN LT“ 1 psl.

	2.
	Maitinimo šaltiniai
	1. ~ 220 ± 10% V, 50 Hz elektros tinklas,
2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); užtikrinantis ≥ 30 min. trukmės autonominį aparato darbą
	Maitinimo šaltiniai:
1. 100 – 240 V, 50-60 Hz elektros tinklas,

2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); užtikrinantis 4 val. trukmės autonominį aparato darbą

PDF failas „1 p. d. Bellavista EN LT“ 1 psl.

	3.
	Priverstinės dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai
	1. Inkubacinė ventiliacija;
2. Neinvazinė ventiliacija.
	Priverstinės dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai:
1. Inkubacinė ventiliacija;

2. Neinvazinė ventiliacija.

PDF failas „1 p. d. Bellavista EN LT“ 1 psl.

	4.
	Dirbtinės plaučių ventiliacijos rūšys
	1. Slėgį kontroliuojanti ventiliacija;

2. Spontaninė ventiliacija.
	Dirbtinės plaučių ventiliacijos rūšys:
1. Slėgį kontroliuojanti ventiliacija PCV;

2. Spontaninė ventiliacija CPAP.

PDF failas „1 p. d. Bellavista EN LT“ 1 psl.

	5.
	Dirbtinės plaučių ventiliacijos darbo režimai
	1. Slėgį kontroliuojanti priverstinė ventiliacija;

2. Slėgį kontroliuojanti asistuojanti ventiliacija;

3. Slėgį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija;
4. Slėgį kontroliuojanti ventiliacija su slėgio palaikymu;

5. Spontaninis kvėpavimas su pastovaus teigiamo slėgio kvėpavimo takuose palaikymu.
	Dirbtinės plaučių ventiliacijos darbo režimai:
1. Slėgį kontroliuojanti priverstinė ventiliacija PCV;

2. Slėgį kontroliuojanti asistuojanti ventiliacija P-A/C;

3. Slėgį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija PC-SIMV;

4. Slėgį kontroliuojanti ventiliacija su slėgio palaikymu PSV;

5. Spontaninis kvėpavimas su pastovaus teigiamo slėgio kvėpavimo takuose palaikymu S.

PDF failas „1 p. d. Bellavista EN LT“ 1 psl.

	6.
	Specialiosios ventiliacijos funkcijos
	1. Automatinis endotrachėjinio vamzdelio pasipriešinimo kompensavimas su nustatomu kompensavimo lygiu;

2. Apnea ventiliacija – automatinis persijungimas į priverstinės ventiliacijos režimą apnea metu;

3. Trigerio ventiliacija sinchronizuojanti privalomus įkvėpimus su paciento pastangomis įkvėpti

4. Atodūsio funkcija.
	Specialiosios ventiliacijos funkcijos:
1. Automatinis endotrachėjinio vamzdelio pasipriešinimo kompensavimas su nustatomu kompensavimo lygiu ATC;

2. Apnea ventiliacija – automatinis persijungimas į priverstinės ventiliacijos režimą apnea metu Dual B;

3. Trigerio ventiliacija sinchronizuojanti privalomus įkvėpimus su paciento pastangomis įkvėpti Trigger
4. Atodūsio funkcija Sigh.

PDF failas „1 p. d. Bellavista EN LT“ 1 ir 2 psl.

	7.
	Pagrindiniai nustatymai (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	1. Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos: 1 – 140 k/min;

2. Įkvėpimo slėgio nustatymo ribos: 1 – 70 cmH2O;
3. Maksimalaus srauto įkvėpime nustatymo ribos: 2 – 25 l/min;

4. Įkvėpimo laiko nustatymo ribos: 0,15 – 1,5 s;

5. Teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje nustatymo ribos: 0 – 30 cmH2O;

6. Srauto trigerio (įkvėpimo fazės pradinio taško) nustatymo ribos: 0,2 – 5 l/min;

7. O2 koncentracijos nustatymo ribos: 21 – 100%.
	Pagrindiniai nustatymai:
1. Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos: 1 – 150 k/min;

2. Įkvėpimo slėgio nustatymo ribos: 0 – 80 cmH2O;

3. Maksimalaus srauto įkvėpime nustatymo ribos: 2 – 30 l/min;

4. Įkvėpimo laiko nustatymo ribos: 0,1 – 2 s;

5. Teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje nustatymo ribos: 0 – 40 cmH2O (PEEP);

6. Srauto trigerio (įkvėpimo fazės pradinio taško) nustatymo ribos: 0,1 – 20 l/min;

7. O2 koncentracijos nustatymo ribos: 21 – 100%.

PDF failas „1 p. d. Bellavista EN LT“ 3 ir 9 psl.

	8.
	Rankiniu būdu atliekamas valdymas
	1. Vaistų purkštuvas (nebulizer);
2. Įsotinimo deguonimi funkcija.
	Rankiniu būdu atliekamas valdymas:
1. Vaistų purkštuvas (nebulizer);

2. Įsotinimo deguonimi funkcija.

PDF failas „1 p. d. Bellavista EN LT“ 1 ir 4 psl.

	9.
	Informacijos atvaizdavimas aparato ekrane
	1. Ventiliacijos procesas atvaizduojamas spalvotame ekrane, ≥ 12 colių įstrižainės lietimu valdomame ekrane;

2. Iš anksto sukurti, parametrų skaitinių reikšmių, kreivių, kilpinių grafikų, trendų išdėstymo ekrane gamykliniai nustatymai su galimybe pasirinkti kokią parametro reikšmę, kreivę, kilpinį grafiką, trendą norima stebėti kiekviename parametro laukelyje;

3. Galimybė vienu metu monitoriuje stebėti ne mažiau kaip 3 pasirenkamų parametrų kreives, arba 3 tendencijas;

4. Aliarmo atveju monitoriaus ekrane pateikiamos įspėjamosios, diferencijuotos pagal svarbumą žinutės.
	Informacijos atvaizdavimas aparato ekrane:
1. Ventiliacijos procesas atvaizduojamas spalvotame ekrane, 13,3 colių įstrižainės lietimu valdomame ekrane;

2. Iš anksto sukurti, parametrų skaitinių reikšmių, kreivių, kilpinių grafikų, trendų išdėstymo ekrane gamykliniai nustatymai su galimybe pasirinkti kokią parametro reikšmę, kreivę, kilpinį grafiką, trendą norima stebėti kiekviename parametro laukelyje;
3. Galimybė vienu metu monitoriuje stebėti 8 pasirenkamų parametrų kreives, arba 8 tendencijas;

4. Aliarmo atveju monitoriaus ekrane pateikiamos įspėjamosios, diferencijuotos pagal svarbumą žinutės.

PDF failas „1 p. d. Bellavista EN LT“ 4 ir 5 psl.

	10.
	Informacijos išsaugojimas
	1. Išmatuotų parametrų reikšmių ir grafinių „trendų“ saugojimas atmintyje imtinai ne mažiau kaip iki 24 valandų;

2. Įspėjimų (aliarmų) išsaugojimas vidinėje aparato atmintyje.
	Informacijos išsaugojimas:
1. Išmatuotų parametrų reikšmių ir grafinių „trendų“ saugojimas atmintyje imtinai iki 2 savaičių;

2. Įspėjimų (aliarmų) išsaugojimas vidinėje aparato atmintyje, 2000 aliarmų.

PDF failas „1 p. d. Bellavista EN LT“ 6 psl.

	11.
	Matuojami parametrai
	1. Teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP);

2. Plato slėgis (Ppat);

3. Pikinis įkvėpimo slėgis (PIP);

4. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean);

5. Spontaninis kvėpavimo dažnis (RRspont);

6. Įkvėpiamo O2 koncentracija (FiO2);

7. Kvėpavimo tūris (VT);

8. Kvėpavimo dažnis (RR);

9. CO2 koncentracija iškvėptame mišinyje (etCO2);

10. Minutinis tūris (MV).
	Matuojami parametrai:
1. Teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP);

2. Plato slėgis (Ppat);

3. Pikinis įkvėpimo slėgis (PIP);

4. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean);

5. Spontaninis kvėpavimo dažnis (RRspont);

6. Įkvėpiamo O2 koncentracija (FiO2);

7. Kvėpavimo tūris (VT);

8. Kvėpavimo dažnis (RR);

9. CO2 koncentracija iškvėptame mišinyje (etCO2);

10. Minutinis tūris (MV).

PDF failas „1 p. d. Bellavista EN LT“ 7 ir 8 psl.

	12.
	Apskaičiuojami parametrai
	1. Plaučių plastiškumas (C);

2. Rezistentiškumas (R);

3. Nuotėkis;
4. Greitas negilus kvėpavimas (RSB);

5. Dinaminis plastiškumas (Cdyn).
	Apskaičiuojami parametrai:
1. Plaučių plastiškumas (C);

2. Rezistentiškumas (R);

3. Nuotėkis;

4. Greitas negilus kvėpavimas (RSB);

5. Dinaminis plastiškumas (Cdyn).

PDF failas „1 p. d. Bellavista EN LT“ 7 ir 8 psl.

	13.
	Apsaugos (aliarmo) sistema
	Garsinė ir vaizdinė
	Apsaugos (aliarmo) sistema - garsinė ir vaizdinė
PDF failas „1 p. d. Bellavista EN LT“ 9 psl.

	14.
	Aparato komplektacija
	1. Mobilus stovas – 1 vnt.

2. Paciento kontūro laikiklių sistema – 1 vnt.

3. Medikamentų purkštuvas – 1 vnt.

4. Deguonies/ oro mišinio šildytuvas – 1 vnt.

5. Daugkartinis „karštos vielos“ (angl., Hotwire) srauto matavimo daviklis naujagimiams – 1 vnt.
6. Paciento kontūras su drėgmės ir baktericidiniais filtrais – pakankamas kiekis įrangos išbandymui;

7. Dujų padavimo žarnelės su jungtimi (jungčių tipas su perkančiąja organizacija suderinamas įrangos užsakymo metu) – 1 kompl.;

8. Maitinimo kabelis su C arba F standarto (CEE 7/7 arba CEE 7/4) kištuku – 1 vnt.
	Aparato komplektacija:
1. Mobilus stovas – 1 vnt.

2. Paciento kontūro laikiklių sistema – 1 vnt.

3. Medikamentų purkštuvas – 1 vnt.

4. Deguonies/ oro mišinio šildytuvas – 1 vnt.

5. Daugkartinis „karštos vielos“ (angl., Hotwire) srauto matavimo daviklis naujagimiams – 1 vnt.

6. Paciento kontūras su drėgmės ir baktericidiniais filtrais – pakankamas kiekis įrangos išbandymui;

7. Dujų padavimo žarnelės su jungtimi (jungčių tipas su perkančiąja organizacija suderinamas įrangos užsakymo metu) – 1 kompl.;

8. Maitinimo kabelis su C arba F standarto (CEE 7/7 arba CEE 7/4) kištuku – 1 vnt.

	15.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėnesiai

	16.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).
	Žymėjimas CE ženklu.

Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiama CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją

PDF failas „1 p. d. Declaration of Conformity Bellavista 1000“

	17.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba

2. Serviso dokumentacija anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus


II PIRKIMO DALIS

Deguonies šaltinis su dozavimo, drėkinimo ir šildymo priemonėmis 2
	Eil.Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	1.
	Paskirtis
	Deguonies/ oro mišinio pašildymui, drėkinimui, srauto bei deguonies koncentracijos palaikymui
	Paskirtis: deguonies/ oro mišinio pašildymui, drėkinimui, srauto bei deguonies koncentracijos palaikymui
PDF failas „2 p. d. Blender EN LT“ 1 psl.

	2.
	Deguonies/ oro mišinio dozatorius
	
	Deguonies/ oro mišinio dozatorius
PDF failas „2 p. d. Blender EN LT“ 1 psl.

	2.1
	Deguonies koncentracijos nustatymo diapazonas (reguliavimo ribos, ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 21% iki 100%
	Deguonies koncentracijos nustatymo diapazonas nuo 21% iki 100%
PDF failas „2 p. d. Blender EN LT“ 1 psl.

	2.2
	Deguonies koncentracijos nustatymo paklaida
	Ne daugiau ± 3%
	Deguonies koncentracijos nustatymo paklaida ± 3%
PDF failas „2 p. d. Blender EN LT“ 1 psl.

	2.3
	Srauto nustatymo diapazonas (reguliavimo ribos, ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 3 iki 15 l/min
	Srauto nustatymo diapazonas nuo 0 iki 15 l/min
PDF failas „2 p. d. Blender EN LT“ 1 psl.

	3.
	Deguonies/ oro mišinio šildytuvas
	
	Deguonies/ oro mišinio šildytuvas
PDF failas „2 p. d. Blender EN LT“ 1 psl.

	3.1
	Šildytuvas su automatiniu temperatūros palaikymu
	Temperatūros palaikymo ribos ne siauresnės kaip nuo 35°C iki 40°C
	Šildytuvas su automatiniu temperatūros palaikymu. Temperatūros palaikymo ribos nuo 28°C iki 40,5°C
PDF failas „2 p. d. Blender EN LT“ 2 psl.

	3.2
	Drėkintuvo rezervuaras
	1. Vienkartinio naudojimo,

2. Su automatine sterilaus vandens papildymo sistema
	Drėkintuvo rezervuaras:
1. Vienkartinio naudojimo,

2. Su automatine sterilaus vandens papildymo sistema

PDF failas „2 p. d. Blender EN LT“ 2 psl.

	3.3
	Rezervuare esančio vandens įšilimo iki darbinės temperatūros laikas
	Ne daugiau 30 min
	Rezervuare esančio vandens įšilimo iki darbinės temperatūros laikas 30 min
PDF failas „2 p. d. Blender EN LT“ 2 psl.

	3.4
	Šildytuvo tvirtinimo prie mobilaus stovo mechanizmas
	Būtina
	Šildytuvo tvirtinimo prie mobilaus stovo mechanizmas
PDF failas „2 p. d. Blender EN LT“ 2 psl.

	4.
	Kvėpuojamieji kontūrai
	1. Daugkartinio naudojimo

2. Su integruotu šildymo laidu
	Kvėpuojamieji kontūrai:
1. Daugkartinio naudojimo

2. Su integruotu šildymo laidu

PDF failas „2 p. d. Blender EN LT“ 3 psl.

	5.
	Mobilus stovas
	
	Mobilus stovas
PDF failas „2 p. d. Blender EN LT“ 3 psl.

	5.1
	Pagrindinė stovo dalis iš nerūdijančio, korozijai atsparaus metalo
	Būtina
	Pagrindinė stovo dalis iš nerūdijančio, korozijai atsparaus metalo
PDF failas „2 p. d. Blender EN LT“ 3 psl.

	5.2
	Rateliai
	1. Diametras ne mažiau kaip 75 mm,

2. Ne mažiau kaip 2 vnt. su stabdžiais
	Rateliai:
1. Diametras 80 mm,

2. 2 vnt. su stabdžiais

PDF failas „2 p. d. Blender EN LT“ 3 psl.

	6.
	Keičiamas stovo aukštis (reguliavimo ribos, ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 1,5 iki 2,0m
	Keičiamas stovo aukštis nuo 1,3 iki 2,08 m
PDF failas „2 p. d. Blender EN LT“ 3 psl.

	7.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėnesiai

	8.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).
	Žymėjimas CE ženklu.
Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiama CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją

PDF failai „2 p. d. CE NEW 2016“ ir „2 p. d. CECertifacte_en“

	9.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba

2. Serviso dokumentacija anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus


III PIRKIMO DALIS

Dirbtinio kvėpavimo aparatas naujagimiui 2
	Eil.Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	
	Nesiūlome
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


IV PIRKIMO DALIS

Ambu tipo maišas su įvairių dydžių silikoninių kaukių rinkiniu
	Eil.Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	
	Nesiūlome
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


V PIRKIMO DALIS

Rankinis ventiliatorius (T-formos kontūro gaivinimo sistema)
	Eil.Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	
	Nesiūlome
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


VI PIRKIMO DALIS

Laringoskopas su skirtingo dydžio mentelėmis naujagimio trachėjos intubavimui
	Eil.Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	1.
	Laringoskopas
	1. Daugkartinio naudojimo,
2. Fibrooptinio apšvietimo (lemputė integruota rankenoje)
	Laringoskopas
1. Daugkartinio naudojimo,

2. Fibrooptinio apšvietimo (lemputė integruota rankenoje)

PDF failas „6 p. p. Laringoskopai EN LT“ 1 ir 3 psl.

	2.
	Laringoskopo rankena
	Korpusas pagamintas iš korozijai atsparaus metalo
	Laringoskopo rankena
Korpusas pagamintas iš korozijai atsparaus metalo

PDF failas „6 p. p. Laringoskopai EN LT“ 3 psl.

	3.
	Elektrinis maitinimas
	Standartinio tipo ir dydžio galvaniniai elementai
	Elektrinis maitinimas: standartinio tipo ir dydžio galvaniniai elementai
PDF failas „6 p. p. Laringoskopai EN LT“ 4 psl.

	4.
	Lemputė
	Ksenoninė (arba lygiavertė)
	Lemputė ksenoninė
PDF failas „6 p. p. Laringoskopai EN LT“ 4 psl.

	5.
	Mentelės
	1. Miller tipo,

2. Daugkartinio naudojimo,

3. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
	Mentelės:
1. Miller tipo,

2. Daugkartinio naudojimo,

3. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.

PDF failas „6 p. p. Laringoskopai EN LT“ 1 psl.

	6.
	Mentelių dydžiai
	1. Dydis Nr. 00 – 1 vnt.,

2. Dydis Nr. 0 – 1 vnt.,

3. Dydis Nr. 1 – 1 vnt.
	Mentelių dydžiai:
1. Dydis Nr. 00 – 1 vnt.,

2. Dydis Nr. 0 – 1 vnt.,

3. Dydis Nr. 1 – 1 vnt.

PDF failas „6 p. p. Laringoskopai EN LT“ 1 ir 2 psl.

	7.
	Sterilizavimas ir dezinfekavimas
	1. Mentelės – autoklavuojamos

2. Visos laringoskopo dalys (išskirus maitinimo elementus) atsparios dezinfekcinių priemonių poveikiui
	Sterilizavimas ir dezinfekavimas:
1. Mentelės – autoklavuojamos

2. Visos laringoskopo dalys (išskirus maitinimo elementus) atsparios dezinfekcinių priemonių poveikiui

PDF failas „6 p. p. Laringoskopai EN LT“ 1 psl.

	8.
	Komplektacija
	1. Kietos medžiagos dėklas, skirtas laringoskopo rinkiniui laikyti,

2. Mentelės – 3 vnt. (3-jų skirtingų dydžių),
3. Maitinimo elementai – 1 kompl.

4. Atsarginė lemputė – 1 vnt.
	Komplektacija:
1. Kietos medžiagos dėklas, skirtas laringoskopo rinkiniui laikyti,

2. Mentelės – 3 vnt. (3-jų skirtingų dydžių),

3. Maitinimo elementai – 1 kompl.

4. Atsarginė lemputė – 1 vnt.

PDF failas „6 p. p. Laringoskopai EN LT“ 1 ir 4 psl.

	9.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėnesiai

	10.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).
	Žymėjimas CE ženklu.

Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiama CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją

PDF failas „6 p. d. CE KL1 engl.“

	11.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

Naudojimo instrukcija lietuvių kalba


Pastabos: 

1. Lentelės privalo būti pildomos pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

2. Grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 23.4 punkte.











5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	1.
	Pasiūlymas
	12
	DOC failas „Pasiulymas“

	2.
	Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma
	1
	PDF failas „Kvalifikacijos dokumentai“

	3.
	Registravimo pažymėjimo ir įstatų dalies kopijos
	4
	PDF failas „Kvalifikacijos dokumentai“

	4.
	Gamintojo įgaliojimas jam atstovauti ir techniškai aptarnauti įrangą
	8
	PDF failas „Kvalifikacijos dokumentai“

	5.
	Įmonės 2014 metų balansas
	1
	PDF failas „Kvalifikacijos dokumentai“

	6.
	Bendrovės įgaliojimas paruošti, pasirašyti ir pateikti pasiūlymą
	1
	PDF failas „Igaliojimas konkursams 2015 el par“

	7.
	Brošiūros, prekių aprašymai, instrukcijos
	363
	PDF failai „1 p. d. Bellavista EN LT“, „1 p. d. bellavista_1000_Technical_Specification_EN“, „1 p. d. EN_User_Manual_bellavista_1000_V4.0_%28xx.xx%29“, „1 p. d. Neo peak flow letter“, „1 p. d. Service_Manual_bellavista_1000_EN_V3_2_6_14_140620“, „2 p. d. 270531“, „2 p. d. AIRcon_Maintenance_and_Service_Guide_EN_V20“, „2 p. d. Blender EN LT“, „2 p. d. Confirmation_Wheelstand“, „2 p. d. GA_Aircon_EN_V21_Email“, „2 p. d. OP_blender_all_EN_REV03_A5“, „2 p. d. Prospekt_AIRcon_V1_0_en_Email“, „2 p. d. Prospekt_Befeuchterkammern_EN_V13_Email“, „6 p. d. GebA 012_Laryngoskope-E“, „6 p. d. TK_SURGERY“, „6 p. p. Laringoskopai EN LT“

	8.
	Prekių kokybės CE sertifikatai
	10
	PDF failai „1 p. d. bellavista atitikties deklaracija“, „1 p. d. Declaration of Conformity Bellavista 1000“, „2 p. d. CE NEW 2016“, „2 p. d. Medin EC LT NAUJAS 2016“, „2 p. d. CECertifacte_en“, „2 p. d. CECertificate_en – LT“, „6 p. d. CE KL1 engl.“, „6 p. d. med sertifikatas“

	9.
	Siūlomos medicinos įrangos servisinės techninės informacijos apimtis 1 priedas
	2
	PDF failai „Servisas 1 p. d.“ ir „Servisas 2 p. d.“

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):
1. Bendrovės įgaliojimas paruošti, pasirašyti ir pateikti pasiūlymą; 

2. Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma; 

3. Registravimo pažymėjimo ir įstatų dalies kopijos;
4. Įmonės 2014 metų balansas;

5. Brošiūros, prekių aprašymai, instrukcijos;

6. Prekių kokybės CE sertifikatai.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	
	

	Technikos direktorius
	
	
	
	Jonas Žukauskas
	

	
	
	
	
	
	


� ISO 9001








