Sutarties priedas Nr. 1

VIEŠOJO PIRKIMO ĮRANGOS KOMPLEKTAS EMISIJŲ IR APLINKOS ORO TYRIMAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS

MĖGINIŲ ĖMIMO ĮRANGA IŠ STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ

Pirkimo objektas – mėginių ėmimo įranga skirta mėginių ėmimui iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių pateikta 1.1. lentelėje.

Tiekimo terminas – 6(šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Prekių tiekimo vieta: Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje.

1.1. lentelė

| Eil. Nr. | Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujamų parametrų rodikliai |
| --- | --- |
| 1. | Oro siurblys ėminių ėmimui kietų dalelių ir specifinių teršalų nustatymui iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, 2 kompl. |
| 1.1. | Įrenginys skirtas imti mėginius aspiraciniu būdu pagal normatyvinio dokumento LAND 28-98/M-08 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. |
| 1.2. | Oro mėginio ėmimo srauto greitis, pasirenkamas vartotojo. Diapazonas ne mažesnis kaip: (0,2 ÷25) l/min. |
| 1.3. | Įrenginio maitinimas: 12 V baterija ir 230 V elektros tinklas. Įrenginio 12 V baterijos įkroviklis pateikiamas kartu su įrenginiu. |
| 1.4. | Įrenginio nepertraukiamas darbas nuo įrenginio viduje įmontuotos 12V baterijos, ne mažiau kaip: 3 val. |
| 1.5. | Įrenginio viduje integruotas elektroninis masės ir tūrio srauto matuoklis, kurio matavimo tikslumas ne daugiau ±2%. |
| 1.6. | Duomenys pateikiami įrenginio ekrane: ne mažiau kaip ėminio ėmimo laikas, imamo oro srauto greitis, paimtas oro tūris, aplinkos temperatūra ir slėgis. |
| 1.7. | Išvestis duomenims į kompiuterį perduoti arba išoriniam modemui prijungti. Duomenų perdavimui į kompiuterį ir konvertuoti į „MS Excel“ tipo arba lygiavertį formatą reikalinga programinė įranga bei jungiamasis kabelis pateikiami kartu su matavimo įrenginiu. Sąsajos tipas: LAN arba/ir USB arba/ir RS232. |
| 1.8. | Mėginio ėmimo laikas programuojamas, pasirenkant datą ir laiką. |
| 1.9. | Oro mėginio ėmimo srauto greitis gali būti keičiamas mėginio ėmimo metu nestabdant mėginio ėmimo. |
| 1.10. | Aplinkos temperatūros ir slėgio matavimas visą mėginio ėmimo ir matavimo laiką. |
| 1.11. | Matavimo rezultatų saugojimas vidinėje atmintinėje, kurioje telpa ne mažiau kaip: 50 matavimo ataskaitų. |
| 1.12. | Įrenginio darbo aplinkos temperatūros diapazonas, ne mažesnis kaip: -5 OC ÷ +40 OC. |
| 1.13. | Personalo apmokymas darbui su sistema: ne mažiau kaip 2 darbuotojams. Mokymų trukmė - ne mažiau kaip 3 val. |
| 1.14. | Turi būti pateiktas metrologinės patikros sertifikatas. |
| 1.15. | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti: - Įrenginio vartotojo instrukciją lietuvių kalba; 2. Kitus dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 1.17. | Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 2 metai. Garantija ir teisė naudotis programine įranga neribotą laiką. |
| 1.18. | Įrangą pristatyti: 1 vnt. Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriui adresu Aušros al. 29a, Šiauliai, LT-76300; 1 vnt. Šiaurės Rytų aplinkos tyrimų skyriui adresu Metalo g. 11, Utena, LT-28217. |
| 2. | Ėminių ėmimo įranga sunkiųjų metalų nustatymui nustatymui iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, 1 kompl. |
| 2.1. | Įranga turi atitikti standarto LST EN 14385:2004 ar jam lygiaverčio standarto reikalavimus sunkiųjų metalų mėginių ėmimui. |
| 2.2. | Įranga pilnai sukomplektuota pagal sekančius reikalavimus: |
| 2.2.1. | Titaniniai antgaliai 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14 mm; |
| 2.2.2. | Įmontuotas „S“ tipo Pitot ar lygiavertis vamzdelis; |
| 2.2.3. | Šildomas zondas 1,50 ilgio; |
| 2.2.4. | Vidinis titaninis zondas HP 1,5m ilgio; |
| 2.2.5. | Flanšas zondo tvirtinimui; |
| 2.2.6. | Šildoma dėžė (HEATED BOX) išorinio filtro laikymui; |
| 2.2.7. | 47 ± 1 mm diametro titatinis filtro laikiklis; |
| 2.2.8. | Visos jungtys ir dalys iki filtro laikiklio titaninės; |
| 2.2.9. | Kondensato surinkimo dėžė su ne mažiau kaip 3 sugertuvais (impingeriais); |
| 2.2.10. | Silikoninė žarna ne mažiau 15 m ilgio įrangos prijungimui prie aspiracinės sistemos. |
| 2.2.11. | Zondas turi būti pilnos komplektacijos, paruoštas ėminių ėmimui. |
| 2.2.12. | Įrenginio darbo aplinkos temperatūros diapazonas, ne mažesnis kaip: -5 OC ÷ +40 OC; |
| 2.2.13. | Su įranga pateikiamas įrangos sertifikatas standarto LST EN 14385:2004 ar lygiaverčio standarto atitikčiai. |
| 2.2.14. | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti: 1. Įrangos vartotojo instrukciją lietuvių kalba; 2. Kitus dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 2.2.15. | Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 2 metai. |
| 2.3. | Įrangą pristatyti: 1 vnt. Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriui adresu Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222 |
| 3. | Ėminių ėmimo įranga (aspiratorius) specifinių teršalų nustatymui iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, 1 kompl. |
| 3.1. | Įrenginio maitinimas: 12 V vidinė ar išorinė baterija ir 230 V elektros tinklas. |
| 3.2. | Keturi oro siurbimo greičio kanalai su įmontuotais rotametrais, kurių diapazonai ne mažesni kaip: 1 ir 2 kanalai 0,2 ÷ 1 l/min., 3 ir 4 kanalai 2 ÷ 20 l/min. |
| 3.3. | Siurbiamo oro tikslumas ne daugiau kaip ± 5%. |
| 3.4. | Darbo aplinkos temperatūros diapazonas, ne mažesnis kaip: -5 0C ÷ +40 OC. |
| 3.5. | Komplekte – 12V baterija įrenginio maitinimui, užtikrinanti autonominį darbą ne mažiau kaip 3 val. ir baterijos įkroviklis. |
| 3.6. | Turi būti pateiktas įrenginio metrologinės patikros sertifikatas. |
| 3.7. | Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 2 metai. |
| 3.8. | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti: 1. Įrenginio vartotojo instrukciją lietuvių kalba; 2. Kitus dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 3.9. | Įrangą pristatyti: 1 vnt. Šiaurės Lietuvos aplinkos tyrimų skyriui adresu Žvaigždžių g. 21, Panevėžys, LT-37109 |