TSD-305, VPP-1400

Frakcionuoto vakuumo garo sterilizatoriaus techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Modelis: „B Classic 17“ Gamintojas: „Mocom-Cefla s.c.“, Italija Failas: 4-Technine dokumentacija.pdf, 29 psl. |
| 1. | Sterilizatoriaus klasė | B klasė | B klasė. Psl.: 1, 3. |
| 2. | sterilizatoriaus valdymas | Mikroprocesorinis valdymas su automatine sterilizacijos proceso parametrų kontrolės sistema | Mikroprocesorinis valdymas su automatine sterilizacijos proceso parametrų kontrolės sistema. Psl.: 2, 3, 6, 7. |
| 3. | Sterilizatorius darbinė talpa | 15-18 litrų | 17 litrų. Psl.: 4, 5. |
| 4. | Sterilizatoriaus kamera | Iš nerūdijančio plieno | Iš nerūdijančio plieno. Psl.: 2, 3. |
| 5. | Leisitina maksimali krova | Ne mažiau kaip 4,5 kg instrumentų | 6 kg instrumentų. Psl.: 8, 9. |
| 6. | Durys | Vienos horizontaliai atidaromos/uždaromos rankiniu būdu valdomos durys su durų blokavimo (užrakinimo) mechanizmu ciklo metu | Vienos horizontaliai atidaromos/uždaromos rankiniu būdu valdomos durys su durų blokavimo (užrakinimo) mechanizmu ciklo metu. Psl.: 6, 7, 10, 11. |
| 7. | Spausdintuvas sterilizacijos proceso dokumentavimui | Integruotas sterilizatoriuje arba prijungiamas išorinis spausdintuvas | Prijungiamas išorinis spausdintuvas. Psl.: 4, 5, 12. |
| 8. | Instaliuotos standartinės sterilizacijos ir patikros programos | 1. Ne mažiau kaip 5 sterilizacijos programos; 2. Testų programos: Vacuum, Bowie & Dick, Helix (arba lygiavertės) | 1. 6 sterilizacijos programos; 2. Testų programos: Vacuum, Bowie & Dick, Helix. Psl.: 4, 5. |
| 9. | Garų generavimas | Iš įmontuoto elektrinio garo generatoriaus (garo generatoriaus kaitinimo elementai neturi tiesiogiai kontaktuoti su vandeniu) | Iš įmontuoto elektrinio garo generatoriaus (garo generatoriaus kaitinimo elementai tiesiogiai nekontaktuoja su vandeniu). Psl.: 13, 14. |
| 10. | Pajungimas prie vandentiekio ir kanalizacijos | Nereikalingas pajungimas prie vandentiekio ir kanalizacijos | Nereikalingas pajungimas prie vandentiekio ir kanalizacijos. Psl.: 15, 16, 17, 18, 19, 20. |
| 11. | Švaraus vandens bako talpa | Ne mažiau kaip 2,5 l. | 5,5 l (švaraus vandens bako talpa yra identiška panaudoto vandens bako talpai). Psl.: 4, 5, 21. |
| 12. | Panaudoto vandens bako talpa | Ne mažiau kaip 1,5 l. | 5,5 l (švaraus vandens bako talpa yra identiška panaudoto vandens bako talpai). Psl.: 4, 5, 21. |
| 13. | Informacijos saugojimas ir perkėlimas | Turi būti galimybė sterilizavimo informaciją / dokumentaciją saugoti ir perkelti naudojant USB jungtį arba lygiaverčiu būdu | Galimybė sterilizavimo informaciją / dokumentaciją saugoti ir perkelti naudojant USB jungtį. Psl.: 4, 5, 22, 23, 24, 25. |
| 14. | Integruota meniu valdymo kalba | Lietuvių | Lietuvių. Psl.: 26, 27. |
| 15. | Komplektavimas | Su ne mažiau kaip 4 metaliniai padėklais, kurių matmenys (plotis x gylis) ne mažiau kaip 18 x 28 cm. | 5 metaliniai padėklai, kurių matmenys (plotis x gylis) 18,8 x 28,8 cm. Psl.: 28. |
| 16. | Bendras elektros teikiamo galingumo poreikis | Ne daugiau 2,6 kW | 2,3 kW. Psl.: 4, 5. |
| 17. | Žymėjimas CE ženklu (pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC (arba lygiabertės) reikalavimus) | Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją | Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiame žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato) kopiją. Failas: 5-CE Sertifikatas.pdf |
| 18. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 19. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 20. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 21. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |
| 22. | Maitinimas | Iš 230 V/50 Hz elektros tinklo | Iš 230 V/50 Hz elektros tinklo. Psl.: 4, 5. |
| 23. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | 24 mėnesiai arba 3000 sterilizacijos ciklų. Psl.: 29. |
| 24. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |