1 PRIEDAS

ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė, nurodant atitiktį ir katalogo/ bukleto/ brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. (pateiktuose katalogo / bukleto / brošiūros puslapyje pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo parametro punktą jos atitinka) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taikymo sritys | - Paviršiniai ir smulkiųjų organų/dalių tyrimai - Vidaus organų tyrimai - Skydliaukės tyrimai - Kraujagyslių tyrimai - Krūtų tyrimai Pritaikyta tyrimams su atitinkamais klinikiniais darbo režimais, matavimo bei skaičiavimo paketais. | 1. Paviršiniai ir smulkiųjų organų/dalių tyrimai 2. Vidaus organų tyrimai 3. Skydliaukės tyrimai 4. Kraujagyslių tyrimai 5. Krūtų tyrimai Pritaikyta tyrimams su atitinkamais klinikiniais darbo režimais, matavimo bei skaičiavimo paketais. („Ultragarsas.pdf“, 2-3psl.) |
| 2. | Sistemos parengimo darbui trukmė | ≤ 60 sekundžių esant pilnai išjungtai sistemai | 60 sekundžių esant pilnai išjungtai sistemai („Ultragarsas.pdf“, 2psl.) |
| 3. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm | 40 cm („Ultragarsas.pdf“, 3psl.) |
| 4. | Pagrindinis vaizdo monitorius |  |  |
| 4.1. | Įstrižainė | ≥ 21.5 colių | 21.5 colių („Ultragarsas.pdf“, 2psl.) |
| 4.2. | Monitoriaus skiriamoji geba | ≥ 1,920 x 1,080 (16:9) | 1,920 x 1,080 (16:9) („Ultragarsas.pdf“, 2psl.) |
| 4.3. | Monitoriaus vaizdo apžiūros kampas | ≥ 178° | 178° („Ultragarsas.pdf“, 2psl.) |
| 4.4. | Monitoriaus pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina | Monitoriaus pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija („Ultragarsas.pdf“, 2psl.) |
| 4.5. | Monitoriaus alkūnės pasukimo kampas | ≥ 180° | 180° („Ultragarsas.pdf“, 2psl.) |
| 5. | Sistemos valdymo ekranas |  |  |
| 5.1. | Integruotas, sensorinis | Būtina | Integruotas, sensorinis („Ultragarsas.pdf“, 2psl.) |
| 5.2. | Įstrižainė | ≥ 10.4“ | 10.4“ („Ultragarsas.pdf“, 2psl.) |
| 5.3. | Skiriamoji geba | ≥ 1024 x 768 | 1024 x 768 („Ultragarsas.pdf“, 2psl.) |
| 5.4. | Valdymo ekrano pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina | Valdymo ekrano pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija („Ultragarsas.pdf“, 1-2psl.) |
| 6. | Skenavimo režimai: |  |  |
| 6.1. | B režimas | Būtina | B režimas („Ultragarsas.pdf“, 3psl.) |
| 6.2. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Būtina | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas („Ultragarsas.pdf“, 6psl.) |
| 6.3. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Būtina | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas („Ultragarsas.pdf“, 3psl.) |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe | Būtina | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe („Ultragarsas.pdf“, 3psl.) |
| 6.5. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu, veikiantis su konveksiniu ir linijiniu davikliais | Būtina | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu, veikiantis su konveksiniu ir linijiniu davikliais („Ultragarsas.pdf“, 3psl. ir „Kraujotakos vaizdavimas GAMINTOJO PAAIŠKINIMAS.pdf“) |
| 6.6. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas („Ultragarsas.pdf“, 3psl.) |
| 6.7. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas („Ultragarsas.pdf“, 4psl.) |
| 6.8. | Duplekso režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu | Būtina | Duplekso režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu („Ultragarsas.pdf“, 3psl.) |
| 6.9. | Triplekso režimas, kai galimi trys tiriamo regiono vaizdai vienu metu | Būtina | Triplekso režimas, kai galimi trys tiriamo regiono vaizdai vienu metu („Ultragarsas.pdf“, 3psl.) |
| 7. | Pagrindinės techninės charakteristikos: |  |  |
| 7.1. | Dinaminis diapazonas | ≥ 250 dB | 250 dB („Ultragarsas.pdf“, 3psl.) |
| 7.2. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau 40 cm | 40 cm („Ultragarsas.pdf“, 3psl.) |
| 7.3. | Maksimalus kadrų dažnis | 2D režime ≥ 2300 Hz/FPS CF režime ≥ 530 Hz/FPS | 2D režime 2800 Hz/FPS CF režime 530 Hz/FPS („Ultragarsas.pdf“, 3psl.) |
| 7.4. | Ne mažiau 4 aktyvios jungtys vaizdinimo davikliams | Būtina | 4 aktyvios jungtys vaizdinimo davikliams („Ultragarsas.pdf“, 2psl.) |
| 8. | Kartu su prietaisu komplektuojami davikliai |  |  |
| 8.1. | Konveksinis daviklis vidaus organų tyrimams: |  | Konveksinis daviklis vidaus organų tyrimams: („Ultragarsas.pdf“, 7psl.) |
| 8.1.1. | Dažnio diapazonas ne daugiau kaip nuo 1 iki ne mažiau kaip 4 MHz | Būtina | Dažnio diapazonas nuo 1 iki 4 MHz („Ultragarsas.pdf“, 7psl.) |
| 8.1.2. | Elementų skaičius ne mažiau 166 | Būtina | Elementų skaičius 166 („Ultragarsas.pdf“, 7psl.) |
| 8.1.3. | Vaizdavimo kampas ne mažiau 73° | Būtina | Vaizdavimo kampas 73° („Ultragarsas.pdf“, 7psl.) |
| 8.1.4. | Garantija | Ne mažiau 36 mėn. | 36 mėn. |
| 8.2. | Linijinis daviklis smulkiųjų organų, paviršinių organų, krūtų tyrimams: |  | Linijinis daviklis smulkiųjų organų, paviršinių organų, krūtų tyrimams: („Ultragarsas.pdf“, 8psl.) |
| 8.2.1. | Dažnio diapazonas ne daugiau kaip nuo 3 iki ne mažiau kaip 12 MHz | Būtina | Dažnio diapazonas nuo 3 iki 12 MHz („Ultragarsas.pdf“, 8psl.) |
| 8.2.2. | Elementų skaičius ne mažiau 256 | Būtina | Elementų skaičius 256 („Ultragarsas.pdf“, 8psl.) |
| 8.2.3. | Apžiūros plotas ne mažiau 51 mm | Būtina | Apžiūros plotas 51.2 mm („Ultragarsas.pdf“, 8psl.) |
| 8.2.4. | Garantija | Ne mažiau 36 mėn. | 36 mėn. |
| 9. | Pacientų duomenų archyvas |  |  |
| 9.1 | Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui | Būtina | Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui („Ultragarsas.pdf“, 2psl.) |
| 9.2 | Vidinio kietojo disko struktūra ir talpa | HDD 1TB | HDD 1TB („Ultragarsas.pdf“, 2psl.) |
| 9.3 | Saugojimų vaizdų talpa | 170 000 nuotraukų be kompresijos 1 350 000 nuotraukų su JPG kompresija | 170 000 nuotraukų be kompresijos 1 350 000 nuotraukų su JPG kompresija („Ultragarsas.pdf“, 6psl.) |
| 9.4 | Įrašymas į USB atmintines | Būtina | Įrašymas į USB atmintines („Ultragarsas.pdf“, 12psl.) |
| 10. | Saugumas ir duomenų perdavimas |  |  |
| 10.1 | Galimybė gydytojams turėti asmeninį prisijungimą prie prietaiso | Būtina | Galimybė gydytojams turėti asmeninį prisijungimą prie prietaiso („Atskiras prisijungimas.pdf“) |
| 11. | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas | Būtinas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas („Ultragarsas.pdf“, 12psl.) |
| 12. | Įrangos žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) | Būtinas | Įrangos žymėjimas CE ženklu („Ultragarso CE KONFIDENCIALU.pdf“) |
| 13. | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba | Būtina | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |
| 14. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |

________________________