## specifikacija
SPS 1 Priedas
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS NEUROCHIRURGIJAI (Nr. 2402)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento (ar 93/42/EEB) direktyvos reikalavimus.
2. Priemonės turi turėti CE ženklinimą. Kartu su pasiūlymu pateikiama CE sertifikatas (ir/arba atitikties deklaracija). Tiekėjui nepateikus šių dokumentų kartu su pasiūlymu, jo pasiūlymas bus atmestas.
3. Teikiant prekes būtina pateikti priemonių naudojimo instrukciją originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą.
4. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Tiekėjui nepateikus šių dokumentų kartu su pasiūlymu, jo pasiūlymas bus atmestas. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
7. TAIKOMA 1-6 pirkimo dalims: Visos sudėtinės vieno šunto, rezervuaro, kateterių rinkinio dalys (vožtuvas, rezervuaras, kateteriai) to paties gamintojo. Šunto kateteriai iš dalies ar pilnai rentgenokontrastiniai. Vožtuvas ir kitos šunto dalys netrukdo atlikti MRT. Vožtuvas ir kitos šunto dalys jungiami į liniją (ne ant frezinės angos). Vožtuvų vidiniai paviršiai ir detalės pagaminti taip, kad užtikrintų ilgalaikį funkcionalumą bei sumažintų paviršių sulipimo riziką. Programuojamiems vožtuvams pateikiamas atitinkamas programuotuvas. Programuojami vožtuvai neišsireguliuoja iki 3T magnetiniame lauke. Programuojami vožtuvai neišsireguliuoja nuo mobilaus telefono poveikio. Vožtuvo rervuaras kietu pagrindu, tinkamas daugkartinėms jo punkcijoms. Ventrikulinis kateteris vientisas, uždaru apvaliu galu (be atskiro kieto, spindį uždarančio kaiščio, įstatyto kateterio gale), įvediklis įeina iki pat kateterio galo.
Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies/objekto pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai pirkimo objektui | Mato vienetas | Kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, ٪ | Bendra kaina be PVM, Eur | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). Nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
1 | Programuojamas ventrikuliperitoninio šuntavimo rinkinys su rezervuaru | Vožtuvas – programuojamas. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 1 cm H2O (ne mažiau 18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Vožtuvas su rezervuaru kietu pagrindu, tinkamu daugkartinėms punkcijoms. Vožtuvas be metalinių detalių išorėje. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 14 cm, su įvedikliu. Atskiras peritoninis kateteris ≥120 cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,2 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,3 mm. | rinkinys | 18 | 1450 | 5 | 26100 | Vožtuvas – programuojamas. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 1 cm H2O (18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Vožtuvas su rezervuaru kietu pagrindu, tinkamu daugkartinėms punkcijoms. Vožtuvas be metalinių detalių išorėje. Atskiras ventrikulinis kateteris 14 cm, su įvedikliu. Atskiras peritoninis kateteris 120 cm. Kateterio vidinis diametras 1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,2 mm. Codman® Hakim® Cylindrical Valve, Codman kat Nr 823100. Dokumentai: Codman Hydrocephalus Product Catalog - psl. 18, 19 ir 73. Codman Hakim Programmable Valve IFU - psl 1.
|  |  |  | PVM suma, Eur |  |  | 1305
|  |  |  | 1 p. d. kaina su PVM, Eur |  |  | 27405
2 | Programuojamas ventrikuliperitoninio šuntavimo rinkinys be rezervuaro | Vožtuvas – programuojamas. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 1 cm H2O ( ne mažiau 18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Vožtuvas be metalinių detalių išorėje. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 14 cm, su įvedikliu. Atskiras peritoninis kateteris ≥120 cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,2 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5± 0,3 mm. | rinkinys | 8 | 1400 | 5 | 11200 | Vožtuvas – programuojamas. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 1 cm H2O (18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Vožtuvas be metalinių detalių išorėje. Atskiras ventrikulinis kateteris 14 cm, su įvedikliu. Atskiras peritoninis kateteris 120 cm. Kateterio vidinis diametras 1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,2 mm. Codman® Hakim® Cylindrical Valve, Codman, kat Nr 823101 arba Codman Hakim Regular Valve, Codman kat. Nr 823834. Dokumentai: Codman Hydrocephalus Product Catalog - psl. 18, 19, 21 ir 73. Codman Hakim Programmable Valve IFU - psl 1.
|  |  |  | PVM suma, Eur |  |  | 560
|  |  |  | 2 p. d. kaina su PVM, Eur |  |  | 11760
3 | Ventrikulinio ir peritoninio kateterio rinkinys su antibakterine impregnacija | Sudarytas iš ventrikulinio ir peritoninio kateterio. Kateteriai impregnuoti dviem linkozamidų ir rifampicinų grupės antibiotikais. Antibiotikų difuzijos laikas į likvorą ≥ 4 sav. Ventrikulinis kateteris ≥ 14 cm, su įvedikliu. Peritoninis kateteris ≥ 90 cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,2 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,3 mm. | rinkinys | 10 | 320 | 5 | 3200 | Sudarytas iš ventrikulinio ir peritoninio kateterio. Kateteriai impregnuoti antibiotikais klindamicinu ir rifampicinu. Antibiotikų difuzijos laikas į likvorą > 4 sav. Ventrikulinis kateteris 14 cm, su įvedikliu. Peritoninis kateteris 120 cm. Kateterio vidinis diametras 1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,2 mm. Bactiseal® Catheters Kit, Codman, kat Nr 823072. Dokumentai: Codman Hydrocephalus Product Catalog - psl. 72
|  |  |  | PVM suma, Eur |  |  | 160
|  |  |  | 3 p. d. kaina su PVM, Eur |  |  | 3360
4 | Programuojamas ventrikuliperitoninio šuntavimo rinkinys ( su siphonguard ) | Vožtuvas – programuojamas. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 1 cm H2O ( ne mažiau 18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Vožtuvas be metalinių detalių išorėje. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥14 cm, su įvedikliu. Atskiras peritoninis kateteris ≥120 cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,2 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,3 mm. | rinkinys | 24 | 1800 | 5 | 43200 | Vožtuvas – programuojamas. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 1 cm H2O (18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Vožtuvas be metalinių detalių išorėje. Atskiras ventrikulinis kateteris 14 cm, su įvedikliu. Atskiras peritoninis kateteris 120 cm. Kateterio vidinis diametras 1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,2 mm. Codman Hakim Regular Valve, kat. Nr 823832. Dokumentai: Codman Hydrocephalus Product Catalog - psl. 18, 21 ir 73. Codman Hakim Programmable Valve IFU - psl 1.
|  |  |  | PVM suma, Eur |  |  | 2160
|  |  |  | 4 p. d. kaina su PVM, Eur |  |  | 45360
5 | Ventrikulostominio rezervuaro rinkinys | Sudarytas iš rezervuaro ir ventrikulinio kateterio su deflektoriumi. Rezervuaro pagrindas pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. Rezervuaro viršutinė dalis pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos. Rezervuaro diametras 20 ± 1mm, aukštis 5,0 ± 1mm. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥18 cm, su įvedikliu. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. | rinkinys | 3
PVM suma, Eur
5 p. d. kaina su PVM, Eur
6 | Programuojamas ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys su gravitaciniu įtaisu | Vožtuvas- programuojamas, su užrakinimo mechanizmu. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 1 cm H2O (ne mažiau 20 pozicijų ). Vožtuvas vienoje linijoje integruotas su rezervuaru kietu pagrindu, tinkamu daugkartinėms punkcijoms. Šunte integruotas gravitacinis įtaisas, reguliuojantis likvoro tėkmę pagal įtaiso vertikalizacijos laipsnį. Gravitacinis įtaisas ne mažiau 4 skirtingų slėgių nuo 20 iki 35 cm H2O. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥25 cm, su įvedikliu. Peritoninis kateteris ≥ 120 cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. | rinkinys | 5
PVM suma, Eur
6 p. d. kaina su PVM, Eur
7 | Ventrikulioperitoninio šuntavimo sistema suaugusiems | Bendrieji reikalavimai. Visos sudėtinės šunto dalys (vožtuvas, kateteriai, jungtys) pagamintos to paties gamintojo. Implantuotas vožtuvas nėra kontraindikacija magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos tyrimui atlikti. Išoriškai reguliuojamiems vožtuvams nemokamai pateikiamas išorinio slėgio reguliavimo įrenginys. Vožtuvų vidiniai paviršiai ir detalės pagaminti taip, kad užtikrintų ilgalaikį funkcionalumą bei sumažintų paviršių sulipimo riziką. Vožtuvas ir kitos šunto dalys jungiami į liniją (ne ant frezinės angos). Šunto kateteriai iš dalies ar pilnai rentgenokontrastiniai. Visi sistemos komponentai laisvai derinami tarpusavyje. Gaminių sudėtyje negali būti latekso.
7.1 | Ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys suaugusiems | Sudarytas iš vožtuvo, ventrikulinio kateterio su deflektoriumi ir peritoninio kateterio. Vožtuvas žemo profilio, su viduje integruotu (bet ne atskirai prijungiamu) antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu bei rezervuaru likvoro paėmimui. Išoriniai vožtuvo išmatavimai (ilgis x plotis) 38 x 15 (± 2 ) mm. Sistemoje ≥ 4 praleidžiamojo slėgio lygių vožtuvai, užsakant galimybė pasirinkti pageidaujamo slėgio lygio vožtuvą. Atskiras ventrikulinis kateteris vientisas, uždaru užapvalintu galu, kad įvediklis įeitų iki pat galo. Ventrikulinis kateteris su ilgio atžymomis, įvedikliu bei deflektoriumi, leidžiančiu fiksuoti proksimalinę kateterio dalį 90 laipsnių kampu norimame gylyje. Ventrikulinio kateterio ilgis 21 (± 2 )cm. Ventrikulinio kateterio išorinis skersmuo 2,4 (± 2 ) mm. Atskiras peritoninis kateteris. Peritoninis kateteris vientisas, su išilginėmis įkarpomis kateterio sienelės distaliniame gale ir ilgio atžymomis. Peritoninio kateterio ilgis 120 (± 10 ) cm. | rinkinys | 15
7.2 | Išoriniu įrenginiu reguliuojamas ventrikuliperitoninio šuntavimo rinkinys | Sudarytas iš vožtuvo, ventrikulinio kateterio su deflektoriumi ir peritoninio kateterio. Vožtuvas – mažas, su išoriniu vidutinio praleidžiamojo slėgio reguliavimo mechanizmu, neišsireguliuojantis nuo mobilaus telefono poveikio. Magnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Galimybė šunto slėgio reguliatoriuje matyti vožtuvo atsidarymo slėgio skaitinę reikšmę. Vožtuvo vidutinis praleidžiamas slėgis keičiamas išoriškai (ne mažiau 5 pozicijų). Vožtuvas žemo profilio, su viduje integruotu (bet ne atskirai prijungiamu) antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu bei rezervuaru likvoro paėmimui. Vožtuvai dviejų dydžių, užsakant galimybė pasirinkti pageidaujamo dydžio vožtuvą. Atskiras ventrikulinis kateteris vientisas, uždaru užapvalintu galu, kad įvediklis įeitų iki pat galo. Ventrikulinis kateteris su ilgio atžymomis, įvedikliu bei deflektoriumi, leidžiančiu fiksuoti proksimalinę kateterio dalį 90 laipsnių kampu norimame gylyje. Ventrikulinio kateterio ilgis 21 (± 2 )cm. Ventrikulinio kateterio išorinis skersmuo 2,4 (± 2 ) mm. Atskiras peritoninis kateteris. Peritoninis kateteris vientisas, su išilginėmis įkarpomis kateterio sienelės distaliniame gale ir ilgio atžymomis. Peritoninio kateterio ilgis 120 (± 10 ) cm. Peritoninio kateterio išorinis skersmuo 2,4 (± 2 ) mm. | rinkinys | 9
7.3 | Peritoninis/prieširdinis kateteris | Vientisas, su išilginėmis įkarpomis kateterio sienelės distaliniame gale ir ilgio atžymomis. Ilgis 120 (± 10) cm. Išorinis diametras 2,4 (± 2) mm. | vnt. | 20
7.4 | Ventrikulinis kateteris | Vientisas, uždaru užapvalintu galu, kad įvedėjas įeitų iki pat galo. Kateteris su skaitinėmis ilgio atžymomis, įvedėju bei deflektoriumi, leidžiančiu fiksuoti reikiamo ilgio proksimalinę kateterio dalį 90 laipsnių kampu. Ilgis 21 (± 2 )cm. Išorinis skersmuo 2,4 (± 2) mm. | vnt. | 20
7.5 | Sujungiklis kateteriui | Tiesus, 15 (± 1) mm ilgio. Skersmuo (vidinis x išorinis) 0,9 x 1,8 (± 0,1) mm. | vnt. | 10
7.6 | Ventrikulinio ir peritoninio kateterio su antibakterine impregnacija rinkinys | Sudarytas iš ventrikulinio ir peritoninio kateterio. Kateteriai impregnuoti rifampicinų ir linkozamidų grupės antibiotikais, kurie veikia ≥ 20 savaičių. Kateteriai transportuojami ir saugomi kambario temperatūroje. Peritoninis kateteris vientisas, su išilginėmis įkarpomis kateterio sienelės distaliniame gale ir ilgio atžymomis. Peritoninio kateterio ilgis 120 (± 10 ) cm. Peritoninio kateterio išorinis skersmuo 2,4 (± 2 ) mm. Ventrikulinis kateteris vientisas, uždaru užapvalintu galu, kad įvediklis įeitų iki pat galo. Ventrikulinis kateteris su ilgio atžymomis, įvedikliu bei deflektoriumi, leidžiančiu fiksuoti proksimalinę kateterio dalį 90 laipsnių kampu norimame gylyje. Ventrikulinio kateterio ilgis 21 (± 2 ) cm. Ventrikulinio kateterio išorinis skersmuo 2,4 (± 2 ) mm. | rinkinys | 3
7 p. d. kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
7 p. d. kaina su PVM, Eur
8 | Mikronizuoto sidabro purškalas | Miltelių sudetis: mikronizuotas sidabras 0,06-0,064 mg/g; hialurono rūgštis 0,15-0,16mg/g; vitaminas E 3,0-3,2 mg/g; kolageno peptidai 0,018-0,2 mg/g. Pakuotė ne daugiau 130g, įgalinanti purkšti miltelius. Turi tikti naudoti kartu su įterpiamais medicininiais prietaisais, nepenetruoja į gilesnius audinius, stabdo kraujavimą. Lengvai nuplaunami , nesukelia audinių spalvos pokyčių. | pak. | 60
PVM suma, Eur
8 p. d. kaina su PVM, Eur
9 | Kietojo galvos smegenų dangalo pakaitalas 5 cm x 5 cm | Biesirezorbuojantis kietojo smegenų dangalo pakaitalas. Skirtas galvos ir nugaros kietojo smegenų dangalo defektams gydyti. Implantas apsaugo nuo likvoro pratekėjimo, audinių suaugimo. Pagamintas iš gyvulinės kilmės kolageno ar kitos natūralios kilmės lygiavertės medžiagos. Ne didesnė nei I ( pirma ) geografinė SGE rizikos kategorija. Implanto nereikia tvirtinti siūlais. Nelimpa prie instrumentų ar pirštinių. Gali būti naudojamas tiek sausas, tiek šlapias, išlaiko formą bei dydį, neplyšta, nemigruoja. Pilnai absorbuojasi ir yra pakeičiamas įprastu audiniu. Anatomiškai prisitaikantis dviejų skirtingų tekstūrų paviršiaus. Dydis 4,9-5,1cm x 4,9-5,1cm. | vnt. | 100 | 190 | 5 | 19000 | Besirezorbuojantis kietojo smegenų dangalo pakaitalas. Skirtas galvos ir nugaros kietojo smegenų dangalo defektams gydyti. Implantas apsaugo nuo likvoro pratekėjimo, audinių suaugimo. Pagamintas iš gyvulinės kilmės kolageno. I ( pirma ) geografinė SGE rizikos kategorija. Implanto nereikia tvirtinti siūlais. Nelimpa prie instrumentų ar pirštinių. Gali būti naudojamas tiek sausas, tiek šlapias, išlaiko formą bei dydį, neplyšta, nemigruoja. Pilnai absorbuojasi ir yra pakeičiamas įprastu audiniu. Anatomiškai prisitaikantis dviejų skirtingų tekstūrų paviršiaus. Dydis 5 cm x 5 cm. Duragen Plus, kat Nr. DP5022I (5 vnt pakuotėje), Integra. Dokumentai: Duragen Plus IFU - psl. 3, 4, 5, 7.
|  |  |  | PVM suma, Eur |  |  | 950
|  |  |  | 9 p. d. kaina su PVM, Eur |  |  | 19950
10 | Vienkartinės priemonės prie ultragarsinio destruktoriaus Cusa Clarity
10.1 | 35 kHz antgalių priveržimo raktas | Sterilus. Vienkartinio naudojimo.Turintis garsinę priveržimo jėgos indikaciją | vnt. | 20 | 63 | 5 | 1260 | Sterilus. Vienkartinio naudojimo.Turintis garsinę priveržimo jėgos indikaciją. 36kHz Torque Wrench, kat. Nr C7602, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 8
10.2 | 36 kHz lenktas prailgintas mikro antgalis N5 | 36 kHz lenktas, prailgintas mikro antgalis 12 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ± 0,1 mm vidinio diametro. Galimybė naudoti ne mažiau 5 kartų. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt. | vnt. | 25 | 160 | 5 | 4000 | 36 kHz lenktas, prailgintas mikro antgalis 12,15 cm ilgio, 1,6 mm vidinio diametro. Galimybė naudoti ne mažiau 5 kartų. Pakuotėje 5 vnt. 36 kHz Curved Extended MicroTip, kat. Nr C7411EUT, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6
10.3 | 36 kHz sterilus lenktas prailgintas mikro antgalis N5 | 36 kHz lenktas, prailgintas mikro antgalis 12 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt. | vnt. | 15 | 392 | 5 | 5880 | 36 kHz lenktas, prailgintas mikro antgalis 12,15 cm ilgio, 1,6 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 5 vnt. 36 kHz Curved Extended MicroTip, kat. Nr C7411S, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6
10.4 | 36 kHz sterilus lenktas, prailgintas mikro antgalis N1 | 36 kHz lenktas, prailgintas mikro antgalis 12 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 1 vnt. | vnt. | 2 | 432 | 5 | 864 | 36 kHz lenktas, prailgintas mikro antgalis 12,15 cm ilgio, 1,6 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 1 vnt. 36 kHz Curved Extended MicroTip, kat. Nr C7411SEA, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6
10.5 | 36 kHz lenktas prailgintas standartinis antgalis N5 | 36 kHz lenktas, prailgintas standartinis antgalis 11 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Nesterilus. Galimybė naudoti ne mažiau 5 kartų. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt. | vnt. | 25 | 160 | 5 | 4000 | 36 kHz lenktas, prailgintas standartinis antgalis 11,44 cm ilgio, 2 mm vidinio diametro. Galimybė naudoti ne mažiau 5 kartų. Pakuotėje 5 vnt. 36 kHz Curved Extended Standart Tip, kat. Nr C7414EUT, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6
10.6 | 36 kHz sterilus lenktas, prailgintas standartinis antgalis N5 | 36 kHz lenktas, prailgintas standartinis antgalis 11 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt. | vnt. | 15 | 392 | 5 | 5880 | 36 kHz lenktas, prailgintas standartinis antgalis 11,44 cm ilgio, 2 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 5 vnt. 36 kHz Curved Extended Standart Tip, kat. Nr C7414S, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6
10.7 | 36 kHz sterilus lenktas, prailgintas standartinis antgalis N1 | 36 kHz lenktas, prailgintas standartinis antgalis 11 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 1 vnt. | vnt. | 2 | 432 | 5 | 864 | 36 kHz lenktas, prailgintas standartinis antgalis 11,44 cm ilgio, 2 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 1 vnt. 36 kHz Curved Extended Standart Tip, kat. Nr C7414SEA, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6
10.8 | 36 kHz sterilus trumpas standartinis antgalis N5 | 36 kHz trumpas standartinis antgalis 5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt. | vnt. | 15 | 267 | 5 | 4005 | 36 kHz trumpas standartinis antgalis 4,57 cm ilgio, 2 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 5 vnt. 36 kHz Standart Tip Short, kat. Nr C7412S, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6
10.9 | 36 kHz sterilus trumpas standartinis antgalis N1 | 36 kHz trumpas standartinis antgalis 5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 1 vnt. | vnt. | 3 | 294 | 5 | 882 | 36 kHz trumpas standartinis antgalis 4,57 cm ilgio, 2 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 1 vnt. 36 kHz Standart Tip Short, kat. Nr C7412SEA, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6
10.10 | 36 kH z sterilus lenktas, prailgintas mikro antgalis N5 | 36 kHz lenktas, prailgintas mikro antgalis 19 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt. | vnt. | 15 | 424 | 5 | 6360 | 36 kHz lenktas, prailgintas mikro antgalis 19,27 cm ilgio, 1,6 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 5 vnt. 36 kHz Curved Extended MicroTip Plus, kat. Nr C7415S, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6
10.11 | 36 kHz sterilus lenktas, prailgintas mikro antgalis N1 | 36 kHz lenktas, prailgintas mikro antgalis 19 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 1 vnt. | vnt. | 3 | 466 | 5 | 1398 | 36 kHz lenktas, prailgintas mikro antgalis 19,27 cm ilgio, 1,6 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 1 vnt. 36 kHz Curved Extended MicroTip Plus, kat. Nr C7415SEA, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6
10.12 | 36 kHz sterilus lenktas, prailgintas, rievėtas antgalis N5 | 36 kHz lenktas, prailgintas, rievėtas antgalis 12 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje na daugiau 5 vnt. | vnt. | 2 | 597 | 5 | 1194 | 36 kHz lenktas, prailgintas rievėtas antgalis 12,05 cm ilgio, 1,6 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 5 vnt. 36 kHz Curved Extended ShearTip, kat. Nr C7417S, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6
10.13 | 36 kHz sterilus lenktas, prailgintas, rievėtas antgalis N1 | 36 kHz lenktas, prailgintas, rievėtas antgalis 12 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo.Pakuotėje 1 vnt. | vnt. | 2 | 694 | 5 | 1388 | 36 kHz lenktas, prailgintas rievėtas antgalis 12,05 cm ilgio, 1,6 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 1 vnt. 36 kHz Curved Extended ShearTip, kat. Nr C7417SEA, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6
10.14 | 23 kHz standartinis antgalis N5 | 23 kHz standartinis antgalis 7,5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Galimybė naudoti ne mažiau 5 kartų. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt. | vnt. | 15 | 133 | 5 | 1995 | 23 kHz standartinis antgalis 7,85 cm ilgio, 2 mm vidinio diametro. Galimybė naudoti ne mažiau 5 kartų. Pakuotėje 5 vnt. 23 kHz Standart Tip, kat. Nr C7401EUT, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 7
10.15 | 23 kHz sterilus standartinis antgalis N5 | 23 kHz standartinis antgalis 7,5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt. | vnt. | 15 | 267 | 5 | 4005 | 23 kHz standartinis antgalis 7,85 cm ilgio, 2 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 5 vnt. 23 kHz Standart Tip, kat. Nr C7401S, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 7
10.16 | 23 kHz sterilus standartinis antgalis N1 | 23 kHz standartinis antgalis 7,5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 1 vnt. | vnt. | 3 | 294 | 5 | 882 | 23 kHz standartinis antgalis 7,85 cm ilgio, 2 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 1 vnt. 23 kHz Standart Tip, kat. Nr C7401SEA, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 7
10.17 | 23 kHz sterilus standžių audinių antgalis N5 | 23 kHz standžių audinių antgalis 7,5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt. | vnt. | 15 | 597 | 5 | 8955 | 23 kHz standžių audinių antgalis 7,87 cm ilgio, 2 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 5 vnt. 23 kHz Tough Tissue Tip, kat. Nr C7418S, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 7
10.18 | 23 kHz sterilus standžių audinių antgalis N1 | 23 kHz standžių audinių antgalis 7,5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 1 vnt. | vnt. | 2 | 694 | 5 | 1388 | 23 kHz standžių audinių antgalis 7,87 cm ilgio, 2 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 1 vnt. 23 kHz Tough Tissue Tip, kat. Nr C7418SEA, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 7
10.19 | 23 kHz sterilus kaulų antgalis N5 | 23 kHz kaulų antgalis 16,5 ± 0,5 cm ilgio, 1 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt. | vnt. | 5 | 597 | 5 | 2985 | 23 kHz kaulų antgalis 16,71 cm ilgio, 1,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 5 vnt. 23 kHz Bone Tip, kat. Nr C7420S, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 7
10.20 | 23 kHz sterilus kaulų antgalis N1 | 23 kHz kaulų antgalis 16,5 ± 0,5 cm ilgio, 1 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 1 vnt. | vnt. | 2 | 694 | 5 | 1388 | 23 kHz kaulų antgalis 16,71 cm ilgio, 1,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 1 vnt. 23 kHz Bone Tip, kat. Nr C7420SEA, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 7
10.21 | 23 kHz antgalių priveržimo raktas | Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Turintis garsinę priveržimo jėgos indikaciją. | vnt. | 15 | 63 | 5 | 945 | Sterilus. Vienkartinio naudojimo.Turintis garsinę priveržimo jėgos indikaciją. 23kHz Torque Wrench, kat. Nr C7601, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 8
10.22 | Jungiamieji vamzdeliai, skirti irigacijai, aspiracijai. | Sterilūs. Vienkartinio naudojimo. | vnt. | 55 | 140 | 5 | 7700 | Sterilūs. Vienkartinio naudojimo. CUSA Quick Connect™ Cartridge and Tubing Set, kat. Nr C7300, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 9.
10.23 | Apsauginis filtras | Apsauginis filtras prie ultragarsinio destruktoriaus Cusa Clarity | vnt. | 2 | 117 | 5 | 234 | Apsauginis filtras prie ultragarsinio destruktoriaus Cusa Clarity. Contamination Guards, kat. Nr C7005, Codman. Dokumentai: Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 9
|  |  |  | 10 p. d. kaina be PVM, Eur |  |  | 68452
|  |  |  | PVM suma, Eur |  |  | 3422.6
|  |  |  | 10 p. d. kaina su PVM, Eur |  |  | 71874.6
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
2. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).