PRIEDAS Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Odontologinės įrangos pirkimas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odontologinė įranga (3 komplektai) |  |  |
| 1 | Paciento kėdė: |  | Paciento kėdė: |
| 1.1 | Maitinimas | Elektros tinklas, nominalios vertės 230 V, 50 Hz. | Elektros tinklas, nominalios vertės 230 V, 50 Hz. Bukletai.pdf; 27 psl. |
| 1.2 | Kėdės valdymas ir kėlimo principas | Elektrinis – hidraulinis | Elektrinis – hidraulinis Bukletai.pdf; 29 psl. |
| 1.3 | Sėdimoji dalis | Paminkštinta | Paminkštinta Bukletai.pdf; 8-9 psl. |
| 1.4 | Kėdės kėlimo galia | Ne mažiau kaip 170 kg | 200 kg Bukletai.pdf; 29 psl. |
| 1.5 | Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir ištraukto galvos atlošo bendras ilgis | Ne mažiau kaip 1850 mm | 1975 mm Bukletai.pdf; 12 psl. |
| 1.6 | Galvos atlošo ištraukimas ir pasvirimo kampas reguliuojamas | Gydytojo instrumentų dalyje ir pedalu arba prie kėdės pado iš gydytojo pusės pritvirtinta kojinio valdymo svirtimi | Gydytojo instrumentų dalyje ir prie kėdės pado iš gydytojo pusės pritvirtinta kojinio valdymo svirtimi Bukletai.pdf; 33, 37 psl. |
| 1.7 | Kėdės aukščio ir nugaros atlošo kėlimo valdymas | Gydytojo instrumentų dalyje ir pedalu arba prie kėdės pado iš gydytojo pusės pritvirtinta kojinio valdymo svirtimi | Gydytojo instrumentų dalyje ir prie kėdės pado iš gydytojo pusės pritvirtinta kojinio valdymo svirtimi Bukletai.pdf; 33, 35 psl. |
| 1.8 | Galvos atlošas išsitraukia ir reguliuojamas | Išsitraukia ne mažiau kaip 120 mm, pasvirimo kampas reguliuojamas ne mažiau kaip 50⁰ ribose | Išsitraukia 120 mm, pasvyrimo kampas reguliuojamas 50⁰ ribose Bukletai.pdf; 2, 31 psl. |
| 1.9 | Įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) | Visos komunikacijos susiveda į komunikacijoms skirtą vietą kėdės gale. | Visos komunikacijos susiveda į komunikacijoms skirtą vietą kėdės gale. Bukletai.pdf; 12, 33 psl. |
| 1.10 | Kėdės kėlimo ribos | Maksimalus kėdės pakilimo aukštis ne mažiau 800 mm. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis ne daugiau 420 mm. | Maksimalus kėdės pakilimo aukštis 800 mm. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis 420 mm. Bukletai.pdf; 29 psl. |
| 1.11 | Nugaros atlošo plotis | Ne mažiau kaip 600 mm | 600 mm Bukletai.pdf; 31 psl. |
| 1.12 | Porankiai, jų reguliavimas | Kairysis ir dešinysis porankiai. Dešinį porankį galima nusukti ne mažiau kaip 135⁰ kampu | Kairysis ir dešinysis porankiai. Dešinį porankį galima nusukti 135⁰ kampu Bukletai.pdf; 29 psl. |
| 1.13 | Programuojamos kėdės pozicijos | Ne mažiau 2 programuojamos darbo pozicijos; | 2 programuojamos darbo pozicijos; Bukletai.pdf; 35 psl. |
| 2 | Gydytojo instrumentų dalis: |  | Gydytojo instrumentų dalis: |
| 2.1 | Iš viršaus paguldomi (Rod) gydytojo instrumentai: | 1) ne mažiau 3-jų funkcijų pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) rankovė turbinai su šviesa; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su šviesa (poz. 5); 4) rankovė elektriniam mikrovarikliui su šviesa (poz. 5); 5) paruošimas ultragarsiniam skaleriui. | 1) 3-jų funkcijų pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) rankovė turbinai su šviesa; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su šviesa (poz. 5); 4) rankovė elektriniam mikrovarikliui su šviesa (poz. 5); 5) paruošimas ultragarsiniam skaleriui. Bukletai.pdf; 10, 13, 39 psl. |
| 2.2 | Stalelio valdymas | Gydytojo pusėje turi būti rankena jo pozicionavimui. Rankenos išorinė dalis turi būti nuimama ir sterilizuojama 134ºC. | Gydytojo pusėje yra rankena jo pozicionavimui. Rankenos išorinė dalis yra nuimama ir sterilizuojama 134ºC. Bukletai.pdf; 71 psl. |
| 2.3 | Instrumentai turi būti paguldomi ant silikoninio (ar lygiavertės medžiagos) paminkštinimo. Šis paminkštinimas turi būti nuimamas ir sterilizuojamas 134ºC. | Būtina | Instrumentai yra paguldomi ant silikoninio paminkštinimo. Šis paminkštinimas yra nuimamas ir sterilizuojamas 134ºC. Bukletai.pdf; 69 psl. |
| 2.3 | Instrumentų pasiekiamumas | Instrumentas turi atsilenkti iš gydytojo stalelio ir pasiekti ne mažiau kaip 900 mm. Instrumentų laikiklis turi turėti galimybę pasukti instrumentą į kairę / dešinę lengvesniam pozicionavimui. | Instrumentas atsilenkia iš gydytojo stalelio ir pasiekia 900 mm. Instrumentų laikiklis turi galimybę pasukti instrumentą į kairę / dešinę lengvesniam pozicionavimui. Bukletai.pdf; 3-4 psl. |
| 2.4 | Padėklas instrumentams susidėti. | Stalelio apačioje yra padėklas gydytojo instrumentams susidėti. Ant jo turi būti galima padėti ne mažiau kaip 1,5 kg svorį. | Stalelio apačioje yra padėklas gydytojo instrumentams susidėti. Ant jo galima padėti 1,5 kg svorį. Bukletai.pdf; 10, 29 psl. |
| 2.5 | Instrumentų praplovimo sistema | Integruota 2.1 p. nurodytų 2), 3), 4) ir 5) instrumentų praplovimo sistema. Praplovimo nustatymai turi būti pasirenkami 2.09 p. nurodytame ekrane. | Integruota 2.1 p. nurodytų 2), 3), 4) ir 5) instrumentų praplovimo sistema. Praplovimo nustatymai pasirenkami 2.09 p. nurodytame ekrane. Bukletai.pdf; 61, 63 psl. |
| 2.6 | Pedalas instrumentų valdymui su prapūtimo funkcija. | Belaidis kojinis pedalas instrumentų valdymui su prapūtimo funkcija. Komplekte turi būti atsarginis laidas, kurį būtų galima įjungti baterijų išsikrovimo atveju | Belaidis kojinis pedalas instrumentų valdymui su prapūtimo funkcija. Komplekte yra atsarginis laidas, kurį galima įjungti baterijų išsikrovimo atveju Bukletai.pdf; 55, 57 psl. |
| 2.7 | USB jungtis | Būtina | USB jungtis Bukletai.pdf; 65 psl. |
| 2.8 | Kėdės, nugaros atlošo ir galvos atlošo valdymas | Kėdės, nugaros atlošo ir galvos atlošo valdymas stalelyje esančiais mygtukais. Taip pat atskiri mygtukai programuojamų kėdės padėčių (ne mažiau kaip 2 programuojamos kėdės padėtys), paciento išlaipinimui ir paskutinei dirbtai pozicijai. | Kėdės, nugaros atlošo ir galvos atlošo valdymas stalelyje esančiais mygtukais. Taip pat atskiri mygtukai programuojamų kėdės padėčių (2 programuojamos kėdės padėtys), paciento išlaipinimui ir paskutinei dirbtai pozicijai. Bukletai.pdf; 25, 47 psl. |
| 2.9 | Stalelyje integruotas ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių jutiklinis ekranas (touch screen). | 5 colių jutiklinis ekranas (touch screen) Bukletai.pdf; 13 psl. |
| 2.10 | Ekrane pateikiama informacija ir valdymas | Ekrane turi būti valdoma: - elektrinio mikrovariklio apsisukimai, - mikrovariklio reversas, - mikrovariklio lemputės ryškumas, - skalerio dažnis, - šviestuvo įjungimas/išjungimas, - šviestuvo kompozitų režimo įjungimas/išjungimas, - spjaudyklės apiplovimas, - stiklinės pripildymas, - laikmatis, - instrumentų apšvietimas, - instrumentų aušinimas | Ekrane valdoma: - elektrinio mikrovariklio apsisukimai, - mikrovariklio reversas, - mikrovariklio lemputės ryškumas, - skalerio dažnis, - šviestuvo įjungimas/išjungimas, - šviestuvo kompozitų režimo įjungimas/išjungimas, - spjaudyklės apiplovimas, - stiklinės pripildymas, - laikmatis, - instrumentų apšvietimas, - instrumentų aušinimas Bukletai.pdf; 39, 41, 43, 51, 67 psl. |
| 2.11 | Indikatoriai ekrane | Kojinio pedalo (2.6 p.) baterijos ir žemo vandens lygio švaraus vandens sistemoje (3.8 p.) indikatoriai | Kojinio pedalo (2.6 p.) baterijos ir žemo vandens lygio švaraus vandens sistemoje (3.8 p.) indikatoriai Bukletai.pdf; 39 psl. |
| 2.12 | Darbinių parametrų ekrane išsaugojimas | Ne mažiau kaip 4 atminties pozicijas elektrinio mikrovariklio (5 p.) ir turbininio antgalio darbinių parametrų. | 4 atminties pozicijos elektrinio mikrovariklio (5 p.) ir turbininio antgalio darbinių parametrų. Bukletai.pdf; 49, 53 psl. |
| 3. | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis: |  | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis: |
| 3.1 | Vieta, mobilumas | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis tvirtinasi prie kėdės ir kartu su kėde kilnojasi | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis tvirtinasi prie kėdės ir kartu su kėde kilnojasi Bukletai.pdf; 10 psl. |
| 3.2 | Instrumentų stalelis | Ne mažiau 4 lizdų asistento instrumentų stalelis | 4 lizdų asistento instrumentų stalelis Bukletai.pdf; 6 psl. |
| 3.3 | Pūtiklis asistentui | Būtina | Pūtiklis asistentui Bukletai.pdf; 5 psl. |
| 3.4 | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės. | Būtina | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės. Bukletai.pdf; 5 psl. |
| 3.5 | Instrumentų lizdai | Lizdai, į kuriuos įsistato pūtiklis ir seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės, turi būti lengvai išimami išvalymui | Lizdai, į kuriuos įsistato pūtiklis ir seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės, yra lengvai išimami išvalymui Bukletai.pdf; 73 psl. |
| 3.6 | Spjaudyklė | Keramikinė, išimama išvalymui | Keramikinė, išimama išvalymui Bukletai.pdf; 7 psl. |
| 3.7 | Spjaudyklės reguliavimas | Spjaudyklės dalis kartu su stiklinės pripildymo kraneliu pasisuka ne mažiau kaip 90⁰ kampu nuo/link paciento | Spjaudyklės dalis kartu su stiklinės pripildymo kraneliu pasisuka 170⁰ kampu nuo/link paciento Bukletai.pdf; 13 psl. |
| 3.8 | Švaraus vandens sistema | Indo talpa ne mažiau kaip 1,5 L | Indo talpa 2 L Bukletai.pdf; 13 psl. |
| 3.9 | Stiklinės pripildymas | Automatinis stiklinės vandeniu pripildymas, kai padedama stiklinė. Turi būti galimybė pripildymą sustabdyti. | Automatinis stiklinės vandeniu pripildymas, kai padedama stiklinė. Yra galimybė pripildymą sustabdyti. Bukletai.pdf; 59 psl. |
| 3.10 | Padėklas | Asistento instrumentų stalelyje turi būti padėklas, ant kurio galima padėti ne mažiau kaip 1,5 kg. svorį. | Asistento instrumentų stalelyje yra padėklas, ant kurio galima padėti 1,5 kg. svorį. Bukletai.pdf; 29 psl. |
| 3.11 | Stalelio kilnojimo ribos | Instrumentų stalelio aukščio kilnojimo ir fiksavimo ribos - ne mažiau kaip 150 mm. | Instrumentų stalelio aukščio kilnojimo ir fiksavimo ribos - 170 mm. Bukletai.pdf; 6 psl. |
| 3.12 | Asistento valdymo pultas | Asistento valdymo pulte turi būti ne mažiau kaip šie mygtukai: - programuojamų kėdės padėčių, - paciento išlaipinimo, - paskutinės dirbtos pozicijos, - stiklinės pripildymo, - spjaudyklės praplovimo, - šviestuvo ir kompozitų režimo įjungimo/išjungimo | Asistento valdymo pulte yra šie mygtukai: - programuojamų kėdės padėčių, - paciento išlaipinimo, - paskutinės dirbtos pozicijos, - stiklinės pripildymo, - spjaudyklės praplovimo, - šviestuvo ir kompozitų režimo įjungimo/išjungimo Bukletai.pdf; 45 psl. |
| 3.13 | Įmontuotas oro – vandens separatorius sausam siurbimui | Būtina | Įmontuotas oro – vandens separatorius sausam siurbimui Bukletai.pdf; 13 psl. |
| 4. | Apšvietimo sistema: |  | Apšvietimo sistema: |
| 4.1 | LED arba lygiaverčio tipo, su ne mažiau kaip 10 LED lempučių | Būtina | LED tipo, su 10 LED lempučių Bukletai.pdf; 17 psl. |
| 4.2 | Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko | Būtina | Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko Bukletai.pdf; 10 psl. |
| 4.3 | Šviesos srauto stiprumas reguliuojamas rankenėle, be iš anksto nustatytų padėčių | Būtina | Šviesos srauto stiprumas reguliuojamas rankenėle, be iš anksto nustatytų padėčių Bukletai.pdf; 19, 21 psl. |
| 4.4 | Maksimalus apšvietimo intensyvumas – ne mažiau 35000 Lux | Būtina | Maksimalus apšvietimo intensyvumas – 35.500 Lux Bukletai.pdf; 17 psl. |
| 4.5 | Valdymo rankenos iš abiejų lempos pusių | Būtina | Valdymo rankenos iš abiejų lempos pusių Bukletai.pdf; 19 psl. |
| 4.6 | Apšvietimo lempa turi įsijungti ir išsijungti judesio daviklio pagalba | Būtina | Apšvietimo lempa įsijungia ir išsijungia judesio daviklio pagalba Bukletai.pdf; 21 psl. |
| 4.7 | Specialus kompozitų režimas su ne daugiau kaip 6000 Lux arba su specialiu geltonos spalvos filtru. Įjungiamas / išjungiamas judesio daviklio pagalba | Būtina | Specialus kompozitų režimas su 5500 Lux. Įjungiamas / išjungiamas judesio daviklio pagalba Bukletai.pdf; 17, 21 psl. |
| 5. | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis (2 vnt.): |  | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis (2 vnt.): |
| 5.1 | Sukimo momentas | Ne mažiau 3.5 Ncm | 3.5 Ncm Bukletai.pdf; 77 psl. |
| 5.2 | Svoris | Ne daugiau kaip 100 g. | 90 g. Bukletai.pdf; 77 psl. |
| 5.3 | Apsisukimų skaičius | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 100 - 40000 aps/min. | Reguliuojamas ribose 100 - 40000 aps/min. Bukletai.pdf; 77 psl. |
| 5.4 | Su LED pašvietimu | Būtina | Su LED pašvietimu Bukletai.pdf; 77 psl. |
| 5.5 | Su vidiniu aušinimu | Būtina | Su vidiniu aušinimu Bukletai.pdf; 77 psl. |
| 6. | Antgaliai mikrovarikliui: |  | Antgaliai mikrovarikliui: |
| 6.1 | Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. | Būtina | Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno po 3 vnt. Bukletai.pdf; 82, 83, 84 psl. |
| 6.2 | Tiesus antgalis: - sterilizuojamas; - su vidiniiu aušinimu. | Būtina | Tiesus antgalis: - sterilizuojamas; - su vidiniu aušinimu. Bukletai.pdf; 85 psl. |
| 7. | Turbininis antgalis: |  | Turbininis antgalis: |
| 7.1 | Su greita jungtimi | Būtina | Su greita jungtimi Bukletai.pdf; 80 psl. |
| 7.2 | Su LED šviesa, iš ne mažiau kaip 2 taškų | Būtina | Su LED šviesa, iš 2 taškų Bukletai.pdf; 79, 80 psl. |
| 7.3 | atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. | Būtina | atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno po 3 vnt. Bukletai.pdf; 80 psl. |
| 7.4 | Keramikiniai guoliai | Būtina | Keramikiniai guoliai Bukletai.pdf; 80 psl. |
| 7.5 | Sterilizuojamas | Būtina | Sterilizuojamas Bukletai.pdf; 80 psl. |
| 7.6 | Garantinis terminas ne mažiau 2 metai | Būtina | Garantinis terminas 2 metai |
| 8. | Ultragarsinis skaleris: |  | Ultragarsinis skaleris: |
| 8.1 | Įmontuojamas instrumentų valdymo bloke | Būtina | Įmontuojamas instrumentų valdymo bloke Bukletai.pdf; 86 psl. |
| 8.2 | Komplekte ne mažiau kaip 5 vnt skalerio antgaliukų | Būtina | Komplekte 5 vnt skalerio antgaliukų Bukletai.pdf; 87 psl. |
| 8.3 | Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai | Būtina | Garantinis terminas – 2 metai |

Pastaba*. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

______________________________