Inform II

TESTS

### REF 05942861

#### Zur Selbstanwendung geeignet / Für den professionellen Einsatz

Vorgesehene Anwendung

Der Accu-Chek Inform II Teststreifen ist für die quantitative Blutzuckerbestimmung mit frischem venösen, arteriellen, neonatalen oder kapillaren Vollblut aus dem Finger mit den Accu-Chek Inform II, Accu-Chek Performa (mit Steckplatz für den Code-Chip) und

Accu-Chek Performa Nano Blutzuckermessgeräten vorgesehen und dient als Hilfsmittel zur Überwachung von Blutzuckerwerten.

Die Accu-Chek Inform II Teststreifen, die mit diesen Accu-Chek Messgeräten zu verwenden sind, bieten vollständige Testsysteme, die für die In-vitro-Diagnostik durch medizinisches Fachpersonal in medizinischen Einrichtungen und für die Selbstanwendung durch Patienten vorgesehen sind. Die Systeme dürfen weder für die Diagnose oder das Screening von Diabetes mellitus noch zum Messen von Blut aus der Nabelschnur Neugeborener verwendet werden. Die Messung von venösem und arteriellem Blut sowie von Blut von Neugeborenen ist allein medizinischem Fachpersonal vorbehalten.

# Verbraucherinformationen

Wichtige Hinweise: Diese Teststreifen sind mit einem grünen Symbol gekennzeichnet, um sie von früheren Teststreifen zu unterscheiden, die eine klinisch relevante Störung durch Maltose aufwiesen.* Das grüne Symbol finden Sie auf der Teststreifenpackung und auf dem Etikett der Teststreifendose.

*Interne Daten

## WARNUNG

Erstickungsgefahr. Kleinteile. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.

## Handelsform

Jede Packung enthält Teststreifen, 1 Code-Chip und Packungsbeilagen.

Alle Bestandteile der Packung können Sie in den Hausmüll entsorgen. Aufgrund der geringen Konzentration der reaktiven Inhaltsstoffe sind diese gemäß den geltenden

EU-Richtlinien nicht als Gefahrstoffe einzustufen. Wenn Sie diesbezüglich Fragen haben, wenden Sie sich an Roche.

## Lagerung und Handhabung der Teststreifen

- Bewahren Sie die Teststreifen bei einer Temperatur von 2 bis 30 °C auf. Frieren Sie die Teststreifen nicht ein.

- Verwenden Sie die Teststreifen bei einer Temperatur von 8 bis 44 °C.

- Verwenden Sie die Teststreifen bei einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 %. Setzen Sie die Teststreifen niemals hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus; bewahren Sie die Teststreifen nicht im Bad oder in der Küche auf.

- Bewahren Sie die unbenutzten Teststreifen stets in der fest verschlossenen Originaldose auf.

- Verschließen Sie die Teststreifendose sofort nach der Entnahme eines Teststreifens wieder fest, um die Teststreifen vor Feuchtigkeit zu schützen.

- Verwenden Sie den entnommenen Teststreifen sofort.

- Entsorgen Sie die Teststreifen, wenn das Haltbarkeitsdatum überschritten ist. Teststreifen, deren Haltbarkeitsdatum überschritten ist, können falsche Messwerte liefern. Das Haltbarkeitsdatum finden Sie auf der Teststreifenpackung und auf dem Etikett der Teststreifendose neben dem Symbol . Die Teststreifen können bei korrekter Lagerung und Verwendung bis zum aufgedruckten Haltbarkeitsdatum verwendet werden. Dies gilt gleichermaßen für Teststreifen aus einer neuen, ungeöffneten Teststreifendose wie für solche aus einer bereits angebrochenen Teststreifendose.

# Durchführen  einer Blutzuckermessung

## Vorbereitungen zur Blutzuckermessung

#### Wenn Sie an Durchblutungsstörungen leiden, können Sie Ihren Blutzuckerspiegel unter Umständen nicht selbst kontrollieren. Fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

Für das Accu-Chek Inform II System: Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Accu-Chek Inform II Messgeräts.

Für die Accu-Chek Performa (mit Steckplatz für den Code-Chip) und Accu-Chek Performa Nano Systeme:

Hinweis: In den Accu-Chek Performa (mit Steckplatz für den Code-Chip) und Accu-Chek Performa Nano Messgeräten befindet sich bereits ein schwarzer Aktivierungs-Chip. Der schwarze Aktivierungs-Chip darf nicht mit den Accu-Chek Inform II Teststreifen verwendet werden. Entnehmen Sie den schwarzen Aktivierungs-Chip und fahren Sie mit Schritt 1 fort.

- Sie benötigen das Messgerät, einen Teststreifen, den Code-Chip sowie eine Einmalstechhilfe oder ein Blutentnahmesystem für den Einmalgebrauch.

- Codieren des Messgeräts: Wechseln Sie immer den Code-Chip, sobald Sie eine neue Teststreifenpackung anbrechen. Das Messgerät muss ausgeschaltet sein. Drehen Sie das Messgerät auf die Rückseite, nehmen Sie den alten Code-Chip heraus (sofern sich bereits ein Code-Chip im Messgerät befindet) und entsorgen Sie ihn. Halten Sie den neuen Code-Chip so, dass die Code-Nummer von Ihnen weg zeigt. Schieben Sie den Code-Chip in den Steckplatz für den Code-Chip, bis er einrastet. Der Code-Chip bleibt so lange im Messgerät, bis Sie eine neue Teststreifenpackung anbrechen.

- Bereiten Sie die Stechhilfe bzw. das Blutentnahmesystem vor.

- Bereiten Sie die Entnahmestelle vor; beachten Sie dabei die in Ihrer Einrichtung vorgeschriebene Vorgehensweise.

## Durchführen einer Blutzuckermessung

#### Für das Accu-Chek Inform II System: Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Accu-Chek Inform II Messgeräts.

Für die Accu-Chek Performa (mit Steckplatz für den Code-Chip) und Accu-Chek Performa Nano Systeme:

- Führen Sie den Teststreifen in Pfeilrichtung in das Messgerät ein. Das Messgerät schaltet sich ein.

- Überprüfen Sie, ob die Code-Nummer auf dem Display mit der Code-Nummer auf der Teststreifendose übereinstimmt. Wenn die Code-Nummer auf dem Display nicht lange genug angezeigt wurde, nehmen Sie den Teststreifen noch einmal aus dem Messgerät und führen ihn erneut ein.

- Entnehmen Sie dem Patienten Blut; beachten Sie dabei die in Ihrer Einrichtung vorgeschriebene Vorgehensweise.

- Berühren Sie mit dem Blutstropfen den vorderen Rand des gelben Fensters des Teststreifens. Tragen Sie das Blut nicht auf die Oberseite des Teststreifens auf. Sobald zu blinken beginnt, wurde eine ausreichende Menge Blut in den Teststreifen eingesogen.

# Wie interpretiert man die Blutzuckermesswerte?

Der normale Glukosewert eines nüchternen Erwachsenen ohne Diabetes ist kleiner als 100 mg/dL (5,6 mmol/L). Ein Kriterium, mit dem bei Erwachsenen Diabetes festgestellt wird, ist ein nüchterner Glukosewert von 126 mg/dL (7,0 mmol/L) oder höher, der durch

zwei Messungen bestätigt ist.1,2,3 Erwachsene, die nüchtern einen Glukosewert von 100 bis 125 mg/dL (5,6 bis 6,9 mmol/L) haben, haben eine gestörte Nüchternglukose (Vorstufe von Diabetes).1 Außer diesen Kriterien gibt es noch weitere Diagnosekriterien für Diabetes.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, um feststellen zu lassen, ob Sie Diabetes haben. Für Menschen mit Diabetes gilt: Ihr Arzt wird mit Ihnen zusammen den für Sie passenden Blutzuckerbereich festlegen. Bei Unter- oder Überzuckerung befolgen Sie die entsprechenden Therapieanweisungen Ihres Arztes.

Diese Teststreifen liefern Messwerte, die Blutzuckerwerten im Plasma entsprechen, gemäß der Empfehlung der International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC).4 Obwohl Sie die Teststreifen immer mit Vollblut verwenden, zeigt Ihr Messgerät mit diesen Teststreifen Blutzuckerwerte an, die sich auf Plasma beziehen.

## Ungewöhnliche Messwerte

Wenn das Messgerät die Meldung LO (engl.: low = niedrig) anzeigt, liegt der Blutzuckerwert möglicherweise unter 10 mg/dL (0,6 mmol/L).

Wenn das Messgerät die Meldung HI (engl.: high = hoch) anzeigt, liegt der Blutzuckerwert möglicherweise über 600 mg/dL (33,3 mmol/L).

Ausführlichere Informationen über Fehlermeldungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

#### Entspricht der Blutzuckermesswert nicht Ihrem Befinden, gehen Sie wie folgt vor:

- Wiederholen Sie die Blutzuckermessung mit einem neuen Teststreifen.

- Führen Sie eine Funktionskontrolle mit Accu-Chek Performa Kontrolllösung durch.

- Überprüfen Sie die möglichen Ursachen wie folgt:

  - Überprüfen Sie, ob das Haltbarkeitsdatum der Teststreifen abgelaufen ist.

  - Überprüfen Sie, ob die Teststreifendose immer fest verschlossen war.

  - Überprüfen Sie, ob Sie den entnommenen Teststreifen sofort verwendet haben.

  - Überprüfen Sie, ob die Teststreifen an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt wurden.

  - Überprüfen Sie, ob Sie die Anweisungen korrekt befolgt haben.

- Verständigen Sie Ihren Arzt, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Blutzuckermesswerte zu niedrig oder zu hoch sind oder nicht Ihrem Befinden entsprechen.

# Informationen  für  medizinisches Fachpersonal

Wichtige Hinweise: Diese Teststreifen sind mit einem grünen Symbol  gekennzeichnet, um sie von früheren Teststreifen zu unterscheiden, die eine klinisch relevante Störung durch Maltose aufwiesen.* Das grüne Symbol finden Sie auf der Teststreifenpackung und auf dem Etikett der Teststreifendose.

*Interne Daten

## Blutabnahme und Probenaufbereitung durch medizinisches Fachpersonal

- Bei Verwendung der Accu-Chek Inform II, Accu-Chek Performa (mit Steckplatz für den Code-Chip) oder Accu-Chek Performa Nano Messgeräte sind immer die allgemein anerkannten Vorschriften zum Umgang mit potenziell durch Humanmaterial verunreinigten Gegenständen einzuhalten. Halten Sie alle in Ihrem Labor oder Ihrer Einrichtung geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften ein.

- Zur Durchführung der Blutzuckermessung ist ein Blutstropfen erforderlich. Dabei kann Kapillarblut verwendet werden. Venöses oder arterielles Blut sowie Blut von Neugeborenen darf nur nach ordnungsgemäßer Blutabnahme durch medizinisches Fachpersonal verwendet werden.

- Arterielle Gefäßkatheter sind sorgfältig durchzuspülen, bevor Sie Blut abnehmen und vom Teststreifen einsaugen lassen.

- Das System wurde mit Blut von Neugeborenen getestet. Blutzuckerwerte von Neugeborenen unter 50 mg/dL (2,8 mmol/L) sind entsprechend der allgemeinen Behandlungsrichtlinien mit Vorsicht zu bewerten. Beachten Sie die von Ihrer Einrichtung festgelegten Richtlinien zur weiteren Vorgehensweise bei kritischen Blutzuckerwerten von Neugeborenen. Blutzuckerwerte von Neugeborenen mit Verdacht auf Galaktosämie müssen durch eine alternative Blutzuckermessmethode bestätigt werden.

- Zur Minimierung der Glykolysewirkung müssen bei venösen oder arteriellen Blutproben die Blutzuckermessungen innerhalb von 30 Minuten nach Blutabnahme durchgeführt werden.

- Bei der Verwendung von Pipetten ist die Bildung von Luftblasen zu vermeiden.

- Die Verwendung von kapillaren, venösen und arteriellen Blutproben mit folgenden Antikoagulanzien bzw. Konservierungsstoffen ist zulässig: EDTA, Lithium-Heparin oder Natrium-Heparin. Jodazetat oder fluoridhaltige Antikoagulanzien sollten nicht verwendet werden.

- Gekühlte Blutproben müssen vor der Messung unbedingt Raumtemperatur erreichen.

## Weitere Informationen für medizinisches Fachpersonal

Entspricht der Blutzuckermesswert nicht den klinischen Symptomen des Patienten oder erscheint er ungewöhnlich hoch oder niedrig, führen Sie eine Funktionskontrolle durch. Wenn die Funktionskontrolle bestätigt, dass das System einwandfrei funktioniert, wiederholen Sie die Blutzuckermessung. Wenn bei der zweiten Messung erneut ein ungewöhnlicher Blutzuckermesswert angezeigt wird, orientieren Sie sich an den Behandlungsrichtlinien Ihrer Einrichtung.

Entsorgen Sie alle Bestandteile der Packung gemäß den Richtlinien Ihrer Einrichtung. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften, da diese von Land zu Land unterschiedlich sein können.

# Mögliche Fehlerquellen

- Blutkonzentrationen von Galaktose >15 mg/dL (>0,83 mmol/L) führen zu falsch erhöhten Blutzuckerwerten.

- Lipämische Proben mit Triglyzeridwerten >1800 mg/dL (>20,3 mmol/L) können erhöhte Blutzuckerwerte liefern.

- Intravenöse Gabe von Askorbinsäure, die Blutkonzentrationen von Askorbinsäure

>3 mg/dL (>0,17 mmol/L) verursacht, führt zu falsch erhöhten Blutzuckerwerten.

- Bei verminderter peripherer Durchblutung ist die Entnahme von Kapillarblut aus den zugelassenen Entnahmestellen nicht empfehlenswert, da der physiologische Blutzuckerspiegel unter Umständen nicht richtig wiedergegeben wird. Dies kann u.a. in folgenden Situationen der Fall sein: schwere Dehydratation durch diabetische Ketoazidose oder durch hyperglykämisches hyperosmolares nicht-ketotisches Syndrom, Hypotonie, Schock, dekompensierte Herzinsuffizienz NYHA-Stadium IV oder periphere arterielle Verschlusskrankheit.

- Ihr Hämatokritwert sollte zwischen 10 und 65 % liegen.

- Dieses System wurde für den Einsatz in Höhen bis zu 3094 Metern getestet.

Leistungsmerkmale

Das Accu-Chek Inform II System erfüllt die Anforderungen gemäß EN ISO 15197:2013 (Testsysteme für die In-vitro-Diagnostik – Anforderungen an Blutzuckermesssysteme zur Eigenanwendung beim Diabetes mellitus).*

Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit: Das System (Messgerät mit Teststreifen) wird mit Venenblut unterschiedlicher Glukosekonzentrationen als Kalibriermittel kalibriert. Die Referenzwerte werden mit der Hexokinase-Methode ermittelt, die mit der

ID-GCMS-Methode kalibriert wird. Die ID-GCMS-Methode ist als Methode höchster metrologischer Güte (Ordnung) auf einen primären NIST-Standard rückführbar (traceable). Über diese Kette können auch die mit den Teststreifen erhaltenen Messwerte für Kontrolllösungen auf den NIST-Standard rückgeführt werden.

Nachweisgrenze (niedrigster angezeigter Wert): 10 mg/dL (0,6 mmol/L) für den Teststreifen

Messbereich des Systems: 10–600 mg/dL (0,6–33,3 mmol/L)

Blutvolumen: 0,6 µL

Messdauer: 5 Sekunden

## Systemgenauigkeit:

Ergebnisse für die Systemgenauigkeit bei Glukosekonzentrationen kleiner als 100 mg/dL (kleiner als 5,55 mmol/L)

| innerhalb ±5 mg/dL (innerhalb ±0,28 mmol/L) | innerhalb ±10 mg/dL (innerhalb ±0,56 mmol/L) | innerhalb ±15 mg/dL (innerhalb ±0,83 mmol/L) |
| --- | --- | --- |
| 138/174 (79,3 %) | 171/174 (98,3 %) | 174/174 (100 %) |

Ergebnisse für die Systemgenauigkeit bei Glukosekonzentrationen gleich oder größer als 100 mg/dL (gleich oder größer als 5,55 mmol/L)

| innerhalb ±5 % | innerhalb ±10 % | innerhalb ±15 % |
| --- | --- | --- |
| 258/426 (60,6 %) | 387/426 (90,8 %) | 421/426 (98,8 %) |

Ergebnisse für die Systemgenauigkeit bei Glukosekonzentrationen zwischen 21 mg/dL (1,2 mmol/L) und 547 mg/dL (30,4 mmol/L)

595/600 (99,2 %)

innerhalb ±15 mg/dL oder innerhalb ±15 % (innerhalb ±0,83 mmol/L oder innerhalb ±15 %)

#### Wiederholpräzision:

| Mittelwert | [mg/dL] | 41,6 | 67,5 | 122,4 | 186,7 | 316,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mmol/L] | 2,3 | 3,7 | 6,8 | 10,4 | 17,6 |
| Standardabweichung | [mg/dL] | 1,8 | 3,0 | 4,8 | 7,4 | 11,3 |
|  | [mmol/L] | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Variationskoeffizient [%] |  | — | — | 3,9 | 4,0 | 3,6 |

Zwischenpräzision:

| Mittelwert | [mg/dL] | 44,9 | 117,9 | 306,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mmol/L] | 2,5 | 6,5 | 17,0 |
| Standardabweichung | [mg/dL] | 1,2 | 2,1 | 5,1 |
|  | [mmol/L] | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Variationskoeffizient [%] |  | — | 1,8 | 1,7 |

Leistungsbewertung durch den Anwender: Eine Studie zur Bewertung der Glukosewerte von Blutproben aus kapillarem Fingerkuppenblut, die von 325 nicht speziell ausgebildeten Personen gewonnen wurde, ergab die folgenden Ergebnisse:

- Bei Glukosekonzentrationen kleiner als 100 mg/dL (kleiner als 5,55 mmol/L) lagen 100 % der Messwerte innerhalb ±15 mg/dL (innerhalb ±0,83 mmol/L) der Messwerte des Laborverfahrens.

- Bei Glukosekonzentrationen gleich oder größer als 100 mg/dL (gleich oder größer als 5,55 mmol/L) lagen 98,6 % der Messwerte innerhalb ±15 % der Messwerte des Laborverfahrens.

Messverfahren: Durch die auf dem Teststreifen als Enzym dienende mutierte Variante der Quinoprotein Glukosedehydrogenase (Mut. Q-GDH) aus Acinetobacter calcoaceticus rekombinant in E. coli, wird die Glukose in der Blutprobe in Glukonolakton umgesetzt. Bei dieser Reaktion entsteht ein ungefährlicher elektrischer Gleichstrom, aus dem das Messgerät den Blutzuckermesswert ableitet. Die Proben- und Umgebungsbedingungen werden mit Hilfe von Wechsel- und Gleichstromsignalen ermittelt.

*Das System erfüllt außerdem die Anforderungen gemäß EN ISO 15197:2003.

## Reagenszusammensetzung¤

| Mediator | 6,72 % |
| --- | --- |
| Quinoprotein Glukosedehydrogenase¤¤ | 15,27 % |
| Pyrrolochinolin-Chinon | 0,14 % |
| Puffer | 34,66 % |
| Stabilisator | 0,54 % |
| Nichtreaktive Substanzen | 42,66 % |

¤Mindestwerte  zum Herstellungszeitpunkt

¤¤Aus A. calcoaceticus rekombinant in E. coli; detaillierte Beschreibung in Patentanmeldung WO 2007/118647 (als „Mutant 31“ in Tabelle 4)

Hinweis: Symbolerklärungen und Literaturangaben finden Sie am Ende dieser Packungsbeilage.

## Kontrolllösung und Linearitätstestkit (falls erhältlich)

Accu-Chek Performa Kontrolllösung – Einzelheiten finden Sie in der Packungsbeilage der Kontrolllösung.

Accu-Chek Linearitätstestkit – Einzelheiten finden Sie in der Packungsbeilage des Linearitätstestkits.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.accu-chek.com oder wenden Sie sich an Roche. Die Adresse finden Sie am Ende dieser Packungsbeilage. LETZTE ÜBERARBEITUNG: 2014-07

#### Alkalmas a betegek önmonitorozására / Alkalmas professzionális felhasználásra

Javasolt  használat

Az Accu-Chek Inform II tesztcsíkok az Accu-Chek Inform II, az Accu-Chek Performa (kód-chip nyílással ellátott), és az Accu-Chek Performa Nano vércukormérőkkel történő használatra szolgálnak a glükózszint friss vénás, artériás, újszülötti és ujjbegyből vett

kapilláris teljes vérből végzett mennyiségi mérésére, valamint segédeszközként a glikémiás kontroll hatékonyságának nyomon követésére.

Az Accu-Chek vércukormérőkkel használt Accu-Chek Inform II tesztcsíkok olyan teljes mérési rendszert biztosítanak, amely egészségügyi szakszemélyzet által klinikai körülmények között, valamint cukorbetegek által otthoni körülmények között végzett in vitro diagnosztikai alkalmazásra szolgálnak. A rendszer nem használható a cukorbetegség diagnosztizálására vagy szűrésére, sem újszülöttek köldökzsinórból származó vérmintáinak vizsgálatára. Vénás, artériás vér és újszülöttek vérének vércukormérését kizárólag egészségügyi szakszemélyzet végezheti.

# Felhasználói  információk

Fontos információk: Ezek a tesztcsíkok zöld  szimbólummal vannak jelölve, hogy megkülönböztethetőek legyenek korábbi tesztcsíkoktól, melyeket klinikailag jelentős mértékben befolyásolt a maltóz.* A zöld szimbólum a tesztcsík dobozon és a tesztcsík tégely címkéjén van feltüntetve.

*Jegyzőkönyvi adatok

## VIGYÁZAT

Fulladásveszély. Apró alkatrészek. 3 évnél fiatalabb gyermekektől elzárva tartandó.

## A csomag tartalma

Tesztcsíkokat, 1 kód-chipet, valamint betegtájékoztatókat tartalmazó csomag.

A csomagolásban lévő bármely tartozék bedobható a szokványos háztartási hulladékba. Mivel a reaktív anyagok igen kis mennyiségben vannak jelen, ezért az EU rendeletei szerint nem tekintendők veszélyes anyagnak. Kérdés esetén forduljon a Roche-hoz.

## A tesztcsíkok tárolása és kezelése

- A tesztcsíkokat 2 és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne fagyassza le a tesztcsíkokat.

- A tesztcsíkokat 8 és 44 °C közötti hőmérsékleten használja.

- A tesztcsíkok 10 és 90 % közötti páratartalom mellett használandók. A tesztcsíkokat ne tárolja magas hőmérsékleten és nedves helyen, pl. a fürdőszobában vagy a konyhában.

- A fel nem használt tesztcsíkokat az eredeti tesztcsík tégelyben, lezárt kupakkal tárolja.

- Miután kivette a tesztcsíkot, azonnal zárja le szorosan a tesztcsík tégelyt, hogy a tesztcsíkokat megóvja a páratartalomtól.

- A tesztcsíkot azonnal használja fel, miután kivette a tesztcsík tégelyből.

- Dobja ki a tesztcsíkokat, ha szavatossági idejük lejárt. A lejárt szavatosságú tesztcsíkok hamis eredményt adhatnak. A szavatossági idő a tesztcsík dobozon és a tesztcsík tégely címkéjén van feltüntetve a  szimbólum mellett. A tesztcsíkok megfelelő tárolás és használat esetén a feltüntetett szavatossági idő lejártáig használhatók fel. Ez vonatkozik az új, bontatlan tesztcsík tégelyben lévő és a már felbontott tesztcsík tégelyben lévő tesztcsíkokra is.

# Vércukormérés  elvégzése

## A vércukormérés előkészítése

#### Ha az Ön vérkeringése nem jó, lehetséges, hogy nem szabad saját magának mérnie a vércukorszintjét. Erről kérdezze meg a kezelésével foglalkozó egészségügyi szakszemélyzetet.

Accu-Chek Inform II rendszer esetében: Olvassa el az Accu-Chek Inform II vércukormérő használati útmutatóját.

(Kód-chip nyílással ellátott) Accu-Chek Performa és Accu-Chek Performa Nano rendszerek esetében:

Megjegyzés: A (kód-chip nyílással ellátott) Accu-Chek Performa és Accu-Chek Performa Nano vércukormérőkhöz előre behelyezett fekete aktivációs chip tartozik. Ne használja a fekete aktivációs chipet az Accu-Chek Inform II tesztcsíkokkal.

Távolítsa el a fekete aktivációs chipet, és folytassa az 1. lépéssel.

- Szükség van a vércukormérőre, a tesztcsíkra, a kód-chipre és egy egyszer használatos ujjbegyszúróra vagy egyszer használatos vérvételre alkalmas készülékre.

- A vércukormérő kódolása: Minden alkalommal cseréljen kód-chipet, ha új tesztcsík dobozt nyitott ki. Győződjön meg róla, hogy a vércukormérő ki van kapcsolva. Fordítsa meg a vércukormérőt, vegye ki a régi kód-chipet (ha van benne), és dobja ki. Helyezze el az új kód-chipet úgy, hogy a kódszám Önhöz képest az ellenkező oldalon legyen.

Tolja be a kód-chipet a kód-chip nyílásába, amíg a helyére nem kattan. Hagyja a kód-chipet a vércukormérőben, ameddig új tesztcsík dobozt nem nyit ki.

- Készítse elő a lándzsát vagy a vérvételre alkalmas készüléket.

- Készítse elő a vérvétel kiválasztott helyét az intézmény előírásainak megfelelően.

## Vércukormérés elvégzése

#### Accu-Chek Inform II rendszer esetében: Olvassa el az Accu-Chek Inform II vércukormérő használati útmutatóját.

(Kód-chip nyílással ellátott) Accu-Chek Performa és Accu-Chek Performa Nano rendszerek esetében:

- Helyezze be a tesztcsíkot a vércukormérőbe a nyíl irányában. A vércukormérő bekapcsol.

- Ellenőrizze, hogy a kijelzőn megjelenő kódszám megegyezik-e a tesztcsík tégelyen található kódszámmal. Ha a kódszám elkerüli a figyelmét, távolítsa el a tesztcsíkot, majd helyezze vissza a vércukormérőbe.

- Nyerjen vért a betegtől az intézmény előírásainak megfelelően.

- Érintse hozzá a vércseppet a tesztcsíkon található sárga mező elülső részéhez. Ne cseppentsen vércseppet a tesztcsík tetejére. Ha a villog, elegendő mennyiségű vér került a tesztcsíkra.

# A mérési eredmények kiértékelése

Egy felnőtt szokásos glükóz értéke éhgyomorra, diabétesz nélkül kisebb, mint 5,6 mmol/L (100 mg/dL) alatti. Az egyik kritérium, amellyel felnőtteknél megállapítják a diabéteszt, az a 7,0 mmol/L (126 mg/dL) vagy ennél magasabb éhgyomri glükózérték, melyet két mérési értékkel igazolnak.1,2,3 Azok a felnőttek, akiknek éhgyomri glükózértékük 5,6 és 6,9 mmol/L (100 és 125 mg/dL) között van, éhgyomri glükóz zavarban (a diabétesz korai stádiuma) szenvednek.1 A diabétesznek e kritériumokon kívül még további diagnosztikus kritériumai is vannak. Forduljon az egészségügyi szakszemélyzethez, akik megállapítják, hogy van-e diabétesze vagy nincs. Diabetesesek esetén: Az Ön számára megfelelő vércukorszint tartományt beszélje meg a kezelésével foglalkozó egészségügyi szakszemélyzettel. Az alacsony vagy magas vércukorszintjét a kezelésével foglalkozó egészségügyi szakszemélyzet javaslata szerint kezelje.

A tesztcsíkok által kimutatott eredmény megegyezik a plazma vércukor-koncentrációjával az International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC, Nemzetközi Klinikai Kémiai és Laboratóriumi Szövetség) ajánlása szerint.4 Ezért az Ön vércukormérője mindig a plazmára vonatkozó vércukor-koncentrációt mutatja, annak ellenére, hogy Ön mindig teljes vért visz fel a tesztcsíkokra.

## Szokatlan mérési eredmények

Ha a vércukormérőn a LO jelzés jelenik meg, akkor vércukorszintje valószínűleg 0,6 mmol/L (10 mg/dL) alatt van.

Ha a vércukormérőn a HI jelzés jelenik meg, akkor vércukorszintje valószínűleg 33,3 mmol/L (600 mg/dL) fölött van.

A hibaüzenetekre vonatkozó részletes tájékoztatást a Használati útmutatóban olvashatja el. Ha a mért vércukorérték nem felel meg annak, ahogy érzi magát, végezze el a következő lépéseket:

- Ismételje meg a vércukormérést egy új tesztcsíkkal.

- Végezzen működési ellenőrzést az Accu-Chek Performa kontrolloldattal.

- A probléma megoldása érdekében tekintse át a következő listát.

  - Ellenőrizze, hogy a tesztcsíkok szavatossága lejárt-e.

  - Ellenőrizze, hogy a tesztcsíkok tégelyének kupakja mindig szorosan le volt-e zárva.

  - Ellenőrizze, hogy a tesztcsíkot azonnal felhasználta-e, miután kivette a tesztcsík tégelyből.

  - Ellenőrizze, hogy a tesztcsíkokat hűvös, száraz helyen tárolta-e.

  - Ellenőrizze, hogy követte-e az utasításokat.

- Ha úgy érzi, hogy a mért vércukorérték túl alacsony, túl magas vagy valószínűtlen, forduljon a kezelésével foglalkozó egészségügyi szakszemélyzethez.

# Az egészségügyi szakszemélyzetnek szóló információk

Fontos információk: Ezek a tesztcsíkok zöld  szimbólummal vannak jelölve, hogy megkülönböztethetőek legyenek korábbi tesztcsíkoktól, melyeket klinikailag jelentős mértékben befolyásolt a maltóz.* A zöld szimbólum a tesztcsík dobozon és a tesztcsík tégely címkéjén van feltüntetve.

*Jegyzőkönyvi adatok

## Mintavétel és a minta előkészítése az egészségügyi szakszemélyzet által

- Az Accu-Chek Inform II, (kód-chip nyílással ellátott) Accu-Chek Performa vagy az Accu-Chek Performa Nano vércukormérő alkalmazásakor mindig a humán anyaggal

potenciálisan kontaminálódott tárgyak kezelésére vonatkozó elfogadott eljárásokat kell követni. Kövesse az adott laboratórium vagy intézmény higiéniai és biztonsági előírásait.

- A vércukormérés elvégzéséhez egy vércseppre van szükség. Kapilláris vér alkalmazható. Vénás, artériás vér vagy újszülöttek vére is alkalmazható, de csak akkor, ha azt egészségügyi szakszemélyzet veszi le.

- A vérminta levétele és tesztcsíkra történő felvitele előtt figyelmet kell fordítani az artériás kanül átöblítésére.

- A rendszert újszülöttek vérével tesztelték. A helyes klinikai gyakorlat szerint az újszülöttől származó vérből kapott 2,8 mmol/L (50 mg/dL) alatti vércukorértékek óvatosan értelmezendők. Kövesse az adott intézménynek az újszülötteknél mért kritikus vércukorértékek esetén szükséges további teendőkre vonatkozó ajánlásait. A galactosaemia gyanúját felvető újszülötteknél vércukorértékeket meg kell erősíteni egy alternatív vércukormérési módszerrel.

- A glükolízis hatásának minimalizálása érdekében a vénás vagy artériás vércukormérést a vérminta levételét követő 30 percen belül el kell végezni.

- Pipetták használatakor kerülje a légbuborék-képződést.

- Az alábbi alvadásgátlókat vagy tartósítószereket tartalmazó kapilláris, vénás vagy artériás vérminták fogadhatók el: EDTA, lítium-heparin, nátrium-heparin. Nem javasolt a jód-acetát vagy a fluorid tartalmú alvadásgátlók használata.

- A lefagyasztott mintákat mérés előtt lassan kell szobahőmérsékletűre melegíteni.

## Kiegészítő információk az egészségügyi szakszemélyzet számára

Ha a mért vércukorérték nem felel meg a beteg klinikai tüneteinek vagy ha szokatlanul alacsony vagy magas, végezzen működés ellenőrzést. Ha a működés ellenőrzés azt igazolja, hogy a rendszer megfelelően működik, ismételje meg a vércukormérést. Ha a másodszor mért vércukorérték még mindig szokatlannak tűnik, kövesse az adott intézmény további tennivalókra vonatkozó irányelveit.

A csomagban levő tartozékokat az intézmény irányelveinek megfelelően dobja ki. Vegye figyelembe a helyi jogszabályokat, melyek országonként különbözhetnek.

# Korlátozások

- A vérben mért 0,83 mmol/L (15 mg/dL) feletti galaktózkoncentráció hamisan magas vércukorértékeket eredményez.

- A vérben mért 20,3 mmol/L-t (1800 mg/dL-t) meghaladó lipémiás minták (trigliceridek) magas vércukorértékekhez vezethetnek.

- A vérben mért 0,17 mmol/L (3 mg/dL) feletti aszkorbinsavszintet eredményező intravénás aszkorbinsav adása hamisan magas vércukorértékeket eredményez.

- Rossz perifériás keringés esetén nem tanácsos kapilláris vért venni a jóváhagyott mintavételi helyekről, mivel az eredmény nem feltétlenül fogja tükrözni a valós élettani vércukorszintet. Ez a következő helyzetekben jelentkezhet: Súlyos dehidráció diabéteszes ketoacidózis vagy hiperglikémiás, hiperozmoláris nem ketotikus kóma eredményeként, hipotenzió, sokk, NYHA IV. osztályú kardiális dekompenzáció vagy perifériás artériás erek kóros elváltozásai.

- A hematokrit érték 10 és 65 % között kell legyen.

- Ezt a rendszert maximum 3094 méter magasságig tesztelték.

# Teljesítmény  jellemzők

Az Accu-Chek Inform II rendszer megfelel az EN ISO 15197:2013 követelményeinek (In vitro diagnosztikai vizsgálati rendszerek – Cukorbetegség kezelésében a vérglükózt ellenőrző, önvizsgáló rendszerek követelményei).*

Kalibrálás és nyomonkövethetőség: A rendszert (vércukormérőt és tesztcsíkokat) különböző glükózkoncentrációjú vénás vérrel, mint kalibráló eszközzel, kalibrálják. A referenciaértékeket a hexokináz módszerrel állapítják meg, melyet az ID-GCMS módszerrel kalibráltak. Az ID-GCMS módszer a legjobb metrológiai minőségű (rendű) rendszerként egy elsődleges NIST szabványra vezethető vissza (traceable). Ezzel a láncolattal a tesztcsíkokkal a kontrolloldaton mért vércukorértékek is visszavezethetők a NIST szabványra.

Méréshatár (a legalacsonyabb kijelzett érték): 0,6 mmol/L (10 mg/dL) a tesztcsík esetében

A rendszer méréstartománya: 0,6–33,3 mmol/L (10–600 mg/dL)

Mintatérfogat: 0,6 µL

Mérés időtartama: 5 másodperc

## Rendszerpontosság:

5,55 mmol/L-nél (100 mg/dL-nél) kisebb glükózkoncentrációk rendszerpontosságának értékei

| ±0,28 mmol/L-en belül (±5 mg/dL-en belül) | ±0,56 mmol/L-en belül (±10 mg/dL-en belül) | ±0,83 mmol/L-en belül (±15 mg/dL-en belül) |
| --- | --- | --- |
| 138/174 (79,3 %) | 171/174 (98,3 %) | 174/174 (100 %) |

5,55 mmol/L-rel (100 mg/dL-rel) egyenlő vagy ennél nagyobb glükózkoncentrációk rendszerpontosságának értékei

| ±5 %-on belül | ±10 %-on belül | ±15 %-on belül |
| --- | --- | --- |
| 258/426 (60,6 %) | 387/426 (90,8 %) | 421/426 (98,8 %) |

1,2 mmol/L (21 mg/dL) és 30,4 mmol/L (547 mg/dL) közötti glükózkoncentrációk rendszerpontosságának értékei

595/600 (99,2 %)

±0,83 mmol/L-en belül vagy ±15 %-on belül (±15 mg/dL-en belül vagy ±15 %-on belül)

#### Ismételhetőségi pontosság:

| Átlag | [mg/dL] | 41,6 | 67,5 | 122,4 | 186,7 | 316,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mmol/L] | 2,3 | 3,7 | 6,8 | 10,4 | 17,6 |
| Szórás | [mg/dL] | 1,8 | 3,0 | 4,8 | 7,4 | 11,3 |
|  | [mmol/L] | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Variációs koefficiens [%] |  | — | — | 3,9 | 4,0 | 3,6 |

Köztes pontosság:

| Átlag | [mg/dL] | 44,9 | 117,9 | 306,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mmol/L] | 2,5 | 6,5 | 17,0 |
| Szórás | [mg/dL] | 1,2 | 2,1 | 5,1 |
|  | [mmol/L] | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Variációs koefficiens [%] |  | — | 1,8 | 1,7 |

A teljesítmény értékelése a felhasználó által: Egy 325 nem hivatásos személy által, ujjbegyből nyert kapilláris vérminták vércukorértékét elemző tanulmány az alábbi eredményeket mutatta:

- Az 5,55 mmol/L-nél kisebb (100 mg/dL-nél kisebb) glükózkoncentrációnál a mért vércukorértékek 100 %-a volt a laboratóriumi eljárással mért vércukorértékek

±0,83 mmol/L értékein belül (±15 mg/dL értékein belül).

- Az 5,55 mmol/L-rel egyenlő vagy annál magasabb (100 mg/dL-rel egyenlő vagy annál magasabb) glükózkoncentrációnál a mért vércukorértékek 98,6 %-a volt a laboratóriumi eljárással mért vércukorértékek ±15 %-os értékein belül.

Mérési módszer: A tesztcsíkon lévő enzim a quinoprotein-glükóz-dehidrogenáz mutáns változata (Mut. Q-GDH), ami Acinetobacter calcoaceticusból származik, és E. coliban rekombináns úton állítják elő, a vérmintában lévő glükózt glükonolaktonná alakítja át. Ez a reakció ártalmatlan egyenáramot (DC) hoz létre, amelyet a készülék mért vércukorértékként kiértékel. A minta és a környezeti feltételek kiértékelése váltóáramú (AC) és egyenáramú (DC) jelek segítségével történik.

*A rendszer szintén megfelel az EN ISO 15197:2003 követelményeinek.

## A reagens összetétele¤

| Mediátor | 6,72 % |
| --- | --- |
| Glükóz dehidrogenáz kinoprotein¤¤ | 15,27 % |
| Pirrokinolin-kinon | 0,14 % |
| Puffer | 34,66 % |
| Stabilizátor | 0,54 % |
| Nem reakcióképes összetevők | 42,66 % |

¤Minimális értékek a gyártás idején

¤¤A. calcoaceticusból származik, E. coliban rekombináns úton előállítva. A részletes leírás a WO 2007/118647 számú szabadalmi kérelemben olvasható („31. mutáns”, 4. táblázat).

Megjegyzés: A jelmagyarázat és a forrásmunkák felsorolása a betegtájékoztató végén található.

## Kontroll és linearitási tesztkészletek (ha rendelkezésre állnak)

Accu-Chek Performa kontrolloldat – A részleteket illetően olvassa el a kontrolloldathoz mellékelt betegtájékoztatót.

Accu-Chek linearitási tesztkészlet – A részleteket illetően olvassa el a linearitási tesztkészlethez mellékelt betegtájékoztatót.

További információkért látogasson el a www.accu-chek.com oldalra, vagy forduljon a helyi Roche képviselethez. Címeket a betegtájékoztató végén talál.

Készült: 2014-07

#### Возможно использовать для проведения самоконтроля / Для профессионального применения

Назначение

Тест-полоски Accu-Chek Inform II (Акку-Чек Информ II) предназначены для применения с глюкометрами Акку-Чек Информ II, Accu-Chek Performa (Акку-Чек Перформа)

(с гнездом для кодовой пластинки) и Accu-Chek Performa Nano (Акку-Чек Перформа Нано) для количественного определения уровня глюкозы в свежей венозной, артериальной, неонатальной и капиллярной цельной крови, взятой из кончика пальца, в качестве средства мониторинга эффективности контроля уровня глюкозы крови.

Тест-полоски Акку-Чек Информ II в сочетании с этими глюкометрами Акку-Чек составляют полную тест-систему, предназначенную для диагностики in vitro врачами в лечебных учреждениях, а также пациентами, страдающими диабетом, в домашних условиях. Эти системы не предназначены для диагностики сахарного диабета или проведения скрининга на него, а также для анализа проб неонатальной пуповинной крови. Исследовать венозную, артериальную и неонатальную кровь может только лечащий врач.

# Вниманию  пользователей

Важная информация: Эти тест-полоски помечены зеленым символом , чтобы отличать их от прежних тест-полосок, на результаты анализа которых клинически значимое влияние оказывала мальтоза.* Зеленый символ нанесен на упаковку тест-полосок и этикетку тубуса с тест-полосками.

*Неопубликованные данные

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При проглатывании мелких деталей cуществует риск удушения. Хранитe вне досягаемости детей до 3 лет.

## Содержимое упаковки

Упаковка содержит тест-полоски, 1 кодовую пластинку и инструкции-вкладыши. Утилизация с бытовыми отходами допускается для любых компонентов, находящихся в упаковке. Поскольку содержание реагентов в этих компонентах очень мало, согласно правилам ЕС они не относятся к опасным материалам. Если у вас возникли вопросы, обратитесь в Информационный центр.

## Хранение и применение тест-полосок

- Храните тест-полоски при температуре от 2 до 30 °C. Не замораживайте тест-полоски.

- Применяйте тест-полоски при температуре от 8 до 44 °C.

- Применяйте тест-полоски при влажности от 10 до 90 %. Не храните тест-полоски в жаркой и влажной среде (например, в ванной комнате или на кухне).

- Храните неиспользованные тест-полоски в плотно закрытом оригинальном тубусе с тест-полосками.

- Плотно закрывайте тубус с тест-полосками сразу же после извлечения из него тест-полоски, чтобы защитить тест-полоски от влаги.

- Используйте тест-полоску сразу же после извлечения ее из тубуса с тест-полосками.

Inform II

Если у тест-полосок истек срок годности, вам следует их выбросить. При использовании тест-полосок с истекшим сроком годности возможно получение неверных результатов. Срок годности напечатан на упаковке тест-полосок и этикетке тубуса с тест-полосками рядом с . При правильном хранении и применении тест-полоски можно использовать до отпечатанной даты окончания срока годности. Это утверждение справедливо для тест-полосок из нового невскрытого тубуса с тест-полосками и тест-полосок из тубуса с тест-полосками, который уже вскрыт.

Inform II

06613055002-0914

Выполнение измерения уровня глюкозы крови

## Подготовка к выполнению измерения уровня глюкозы крови

#### Самостоятельное определение уровня глюкозы крови может быть противопоказано при нарушениях кровообращения. Обратитесь к лечащему врачу.

При использовании системы Акку-Чек Информ II: см. руководство пользователя для глюкометра Акку-Чек Информ II.

При использовании системов Акку-Чек Перформа (с гнездом для кодовой пластинки) и Акку-Чек Перформа Нано:

Примечаниe: Глюкометри Акку-Чек Перформа (с гнездом для кодовой пластинки) и Акку-Чек Перформа Нано поставляется с предварительно установленным черным чипом активации. Черныы чип активации не предназначен для применения с тест-полосками Акку-Чек Информ II. Извлеките черныы чип активации и перейдите к пункту 1.

- Потребуются глюкометр, тест-полоска, кодовая пластинка, одноразовое устройство для прокалывания кожи или устройство для сбора крови для однократного применения.

- Кодирование глюкометра: заменяйте кодовую пластинку при открытии каждой новой упаковки тест-полосок. Убедитесь в том, что глюкометр выключен. Поверните глюкометр тыльной стороной к себе, извлеките старую кодовую пластинку (если она вставлена в глюкометр) и утилизируйте ее. Расположите новую кодовую пластинку стороной с номером кода от себя. Вставьте кодовую пластинку со щелчком в гнездо для кодовой пластинки. Не извлекайте кодовую пластинку из глюкометра до открытия новой упаковки тест-полосок.

- Подготовьте ланцет или устройство для сбора крови.

- Обработайте выбранное место взятия крови в соответствии с правилами учреждения.

Roche USA – 52806 06613055002 – Black

This file may not print or view at 100%.

Color breaks do not print.

MATRIX CODES are 5.3 mm square. Right side of matrix code is 1.0" from the right edge of page. Top of the uppermost code is 6.875" from top edge of page. Top of the lower code is 8.375" from the top edge of page.

PREPRESS: Matrix code must match part number:

Keep-out area for Roche material number(s) is:

0.25" (w) x 0.9" (h)

The keep out area begins: x=17.8125"

y=8.03"

The numbers are centered from the vertical center point of 8.48"

## Выполнение измерения уровня глюкозы крови

#### При использовании системы Акку-Чек Информ II: см. руководство пользователя для глюкометра Акку-Чек Информ II.

При использовании системов Акку-Чек Перформа (с гнездом для кодовой пластинки) и Акку-Чек Перформа Нано:

- Вставьте тест-полоску в глюкометр по направлению, указанному стрелками. Глюкометр включится.

- Убедитесь в том, что номер кода на дисплее соответствует номеру кода на тубусе с тест-полосками. Если момент отображения кода на дисплее пропущен, извлеките тест-полоску и еще раз вставьте ее в глюкометр.

- Возьмите кровь у пациента в соответствии с правилами учреждения.

- Нанесите каплю крови на передний кончик желтого окошка тест-полоски. Не наносите кровь на верхнюю часть тест-полоски. Когда замигает , в тест- полоске достаточное количество крови.

# Интерпретация  результатов  измерения

Нормальный уровень глюкозы крови натощак у взрослых, не больных сахарным диабетом, составляет менее 5,6 ммоль/л (100 мг/дл). Критерием для диагностики диабета у взрослых служит уровень глюкозы крови натощак не менее 7,0 ммоль/л (126 мг/дл), подтвержденный в двух тестах.1,2,3 Считается, что при уровне глюкозы натощак у взрослых в диапазоне от 5,6 до 6,9 ммоль/л (от 100 до 125 мг/дл) имеется нарушение гликемии натощак (предиабет).1 Существуют и другие диагностические критерии диабета. Проконсультируйтесь с лечащим врачом, чтобы определить наличие или отсутствие у вас диабета. Для пациентов с сахарным диабетом: Проконсультируйтесь с лечащим врачом для определения вашего индивидуального диапазона концентраций глюкозы крови. Выполняйте коррекцию низкого или высокого уровня глюкозы крови, руководствуясь рекомендациями лечащего врача. Получаемый с помощью этих тест-полосок результат соответствует концентрации глюкозы крови в плазме согласно рекомендациям Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC).4 Поэтому глюкометр отображает концентрации глюкозы крови, соответствующие плазме, хотя на тест-полоски всегда наносится цельная кровь.

## Необычные результаты измерения

Если на дисплее глюкометра отображается LO, вероятно уровень глюкозы крови ниже 0,6 ммоль/л (10 мг/дл).

Если на экране глюкометра отображается HI, вероятно уровень глюкозы крови выше 33,3 ммоль/л (600 мг/дл).

Для получения подробной информации о сообщениях об ошибках см. руководство пользователя.

#### Если результат измерения уровня глюкозы крови не соответствует вашему самочувствию, выполните следующие действия:

- Повторите измерение глюкозы крови с новой тест-полоской.

- Выполните контрольное измерение с использованием контрольного раствора Акку-Чек Перформа.

- Воспользуйтесь этим перечнем для решения возникшей проблемы.

  - Убедитесь в том, что срок годности тест-полосок не истек.

  - Убедитесь в том, что крышка тубуса с тест-полосками всегда плотно закрыта.

  - Убедитесь в том, что тест-полоска использована сразу же после извлечения ее из тубуса с тест-полосками.

  - Убедитесь в том, что тест-полоски хранились в прохладном сухом месте.

  - Убедитесь в том, что вы выполнили указания.

- Если вы полагаете, что результат измерения уровня глюкозы крови слишком низкий, слишком высокий или сомнительный, обратитесь к лечащему врачу.

# Вниманию лечащего врача

Важная информация: Эти тест-полоски помечены зеленым символом , чтобы отличать их от прежних тест-полосок, на результаты анализа которых клинически значимое влияние оказывала мальтоза.* Зеленый символ нанесен на упаковку тест-полосок и этикетку тубуса с тест-полосками.

*Неопубликованные данные

## Получение и подготовка образца лечащим врачом

- При использовании глюкометров Акку-Чек Информ II, Акку-Чек Перформа (с гнездом для кодовой пластинки) или Акку-Чек Перформа Нано всегда

придерживайтесь общепринятых правил по обращению с предметами, которые могут быть загрязнены биологическим материалом человека. Придерживайтесь правил гигиены и мер предосторожности, установленных в вашей лаборатории или учреждении.

- Для измерения уровня глюкозы крови требуется капля крови. Можно использовать капиллярную кровь. Венозную, артериальную или неонатальную кровь использовать можно, но ее забор должен выполнять лечащий врач.

- Перед взятием и нанесением образца крови на тест-полоску не забудьте очистить систему внутриартериального введения.

- Система испытывалась с неонатальной кровью. Согласно правилам надлежащей клинической практики, осторожность рекомендуется при интерпретации при интерпретации показателей уровня глюкозы неонатальной крови ниже 2,8 ммоль/л (50 мг/дл). Соблюдайте принятые в вашем учреждении рекомендации по амбулаторному лечению новорожденных с критическими показателями уровня глюкозы крови. Показатели уровня глюкозы крови у новорожденных с подозрением на галактоземию следует подтверждать альтернативным методом определения уровня глюкозы.

- Для сведения к минимуму эффекта гликолиза измерение концентрации глюкозы в венозной или артериальной крови должно проводиться не позднее 30 минут после забора крови.

- Не допускайте образования воздушных пузырьков в пипетках.

- Допускается применение образцов капиллярной, венозной и артериальной крови с содержанием следующих антикоагулянтов или консервантов: ЭДТА, лития или натрия гепаринат. Антикоагулянты, содержащие иодоацетат или фторид,

не рекомендуются.

- Перед измерением охлажденные образцы необходимо медленно довести до комнатной температуры.

## Дополнительная информация для лечащего врача

Если результат измерения уровня глюкозы крови не соответствует клинической симптоматике пациента или кажется слишком завышенным или заниженным, выполните контрольное измерение. Если контрольное измерение подтверждает, что система исправна, повторите измерение уровня глюкозы крови. Если результат повторного измерения уровня глюкозы крови по-прежнему кажется необычным, следуйте рекомендациям учреждения.

Утилизируйте содержимое упаковки согласно правилам учреждения. Изучите местные постановления, поскольку в различных странах они могут отличаться.

# Ограничения

- Концентрация галактозы в крови >0,83 ммоль/л (>15 мг/дл) вызывает завышение результатов измерения уровня глюкозы крови.

- Уровень липидов (триглицеридов) >20,3 ммоль/л (>1800 мг/дл) может приводить к завышению результатов измерения уровня глюкозы крови.

- Внутривенное введение аскорбиновой кислоты, приводящее к повышению ее концентрации в крови >0,17 ммоль/л (>3 мг/дл) вызывает завышение результатов измерения уровня глюкозы крови.

- При недостаточности периферического кровообращения сбор капиллярной крови из утвержденных для этого участков не рекомендуется, поскольку результаты могут не отражать истинный физиологический уровень глюкозы крови. Эти рекомендации применимы к следующим состояниям: выраженное обезвоживание  в результате диабетического кетоацидоза или гипергликемии/гиперосмолярного состояния без кетоацидоза, гипотензия, шок, декомпенсированная сердечная недостаточность 4-го класса по NYHA или окклюзионное поражение периферических сосудов.

- Гематокрит должен находиться в диапазоне от 10 до 65 %.

- Испытания системы проводились на высоте над уровне моря до 3094 метров.

Рабочие характеристики

Система Акку-Чек Информ II соответствует требованиям стандарта EN ISO 15197:2013 (Системы для диагностики in vitro – требования к системам контроля уровня глюкозы крови, предназначенным для самоконтроля при компенсации сахарного диабета).* Калибровка и прослеживаемость: В качестве калибровочного средства при калибровке системы (глюкометр и тест-полоски) используется венозная кровь с различными концентрациями глюкозы. Референтные значения определяются гексокиназным методом, который калибрируется методом ID-GCMS. Метод ID-GCMS является методом наивысшего метрологического качества (порядка) и соответствует первичным требованиям стандарта NIST (traceable (прослеживаемость)). Эта цепочка позволяет подтвердить соответствие требованиям стандарта NIST результатов измерения с контрольными растворами, проведенных с помощью тест-полосок.

#### Нижняя граница показаний (минимальное значение, выводимое на экран):

0,6 ммоль/л (10 мг/дл) для тест-полоски

Измерительный диапазон системы: 0,6–33,3 ммоль/л (10–600 мг/дл)

Объем пробы: 0,6 мкл

Время измерения: 5 секунд

Точность системы:

Данные о точности системы при концентрации глюкозы ниже 5,55 ммоль/л (ниже 100 мг/дл)

| в пределах ±0,28 ммоль/л (в пределах ±5 мг/дл) | в пределах ±0,56 ммоль/л (в пределах ±10 мг/дл) | в пределах ±0,83 ммоль/л (в пределах ±15 мг/дл) |
| --- | --- | --- |
| 138/174 (79,3 %) | 171/174 (98,3 %) | 174/174 (100 %) |

Данные о точности системы при концентрации глюкозы равной или выше 5,55 ммоль/л (равной или выше 100 мг/дл)

| в пределах ±5 % | в пределах ±10 % | в пределах ±15 % |
| --- | --- | --- |
| 258/426 (60,6 %) | 387/426 (90,8 %) | 421/426 (98,8 %) |

Данные о точности системы при концентрации глюкозы от 1,2 ммоль/л (21 мг/дл) до 30,04 ммоль/л (547 мг/дл)

595/600 (99,2 %)

в пределах ±0,83 ммоль/л или в пределах ±15 % (в пределах ±15 мг/дл или в пределах ±15 %)

#### Точность воспроизведения:

| Среднее значение | [мг/дл] | 41,6 | 67,5 | 122,4 | 186,7 | 316,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [ммоль/л] | 2,3 | 3,7 | 6,8 | 10,4 | 17,6 |
| Стандартное отклонение | [мг/дл] | 1,8 | 3,0 | 4,8 | 7,4 | 11,3 |
|  | [ммоль/л] | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Коэффициент вариации [%] |  | — | — | 3,9 | 4,0 | 3,6 |

Промежуточная точность:

| Среднее значение | [мг/дл] | 44,9 | 117,9 | 306,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [ммоль/л] | 2,5 | 6,5 | 17,0 |
| Стандартное отклонение | [мг/дл] | 1,2 | 2,1 | 5,1 |
|  | [ммоль/л] | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Коэффициент вариации [%] |  | — | 1,8 | 1,7 |

Оценка точности пользователем: При исследовании относительно оценки уровня глюкозы в образце, полученном из капиллярной крови, взятой из кончика пальца, проведенного среди 325 обычных людей, были получены следующие результаты:

- При концентрации глюкозы ниже 5,55 ммоль/л (ниже 100 мг/дл) 100 % результатов измерений находилось в пределах ±0,83 ммоль/л (в пределах

±15 мг/дл) результатов измерений, полученных лабораторным методом.

- При концентрации глюкозы равной или выше 5,55 ммоль/л (равной или выше 100 мг/дл) 98,6 % результатов измерений находилось в пределах ±15 % результатов измерений, полученных лабораторным методом.

Принцип измерения: Содержащийся в тест-полоске фермент, мутантный вариант хинопротеина глюкозодегидрогеназы (Mut. Q-GDH) из Acinetobacter calcoaceticus, внедренный в геном E. coli, превращает глюкозу образцов крови в глюконолактон. Результатом этой реакции является безвредный электрический сигнал постоянного тока в глюкометре, используемый для вычисления концентрации глюкозы крови. Характеристики образца и среды измерения контролируются при помощи сигналов постоянного и переменного тока.

*Система также соответствует требованиям стандарта EN ISO 15197:2003

## Состав реагента¤

| Медиатор | 6,72 % |
| --- | --- |
| Хинопротеина глюкозодегидрогеназа¤¤ | 15,27 % |
| Пирролохинолина хинон | 0,14 % |
| Буфер | 34,66 % |
| Стабилизатор | 0,54 % |
| Вещества, не вступающие в реакцию | 42,66 % |

¤Минимальное содержание на момент изготовления

¤¤Фермент получен из A. calcoaceticus, внедрен в геном E. coli. Подробное описание см. в патентной заявке WO 2007/118647 (как «мутант 31» в таблице 4)

Примечаниe: Используемые условные обозначения и список литературы см. в конце этой инструкции-вкладыша.

## Наборы для выполнения контрольногo измерения и тестов на линейность (если доступны)

Контрольныe растворы Акку-Чек Перформа – см. соответствующую инструкцию- вкладыш.

Набор для выполнения тестов на линейность Акку-Чек – см. соответствующую инструкцию-вкладыш.

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт

www.accu-chek.com или обратитесь в Информационный центр. См. адреса в конце этой инструкции-вкладыша.

ПОСЛЕДНЯЯ РЕДАКЦИЯ: 2014-07

#### Tinka savikontrolei / Profesionaliam naudojimui

Naudojimo paskirtis

Accu-Chek Inform II tyrimo juostelės skirtos naudoti su Accu-Chek Inform II, Accu-Chek Performa (su koduotos mikroschemos anga) ir Accu-Chek Performa Nano gliukozės kiekio kraujyje matuokliais, kiekybiškai nustatyti gliukozės kiekį šviežiame veniniame, arteriniame, naujagimio ir visame kapiliariniame iš piršto paimtame kraujyje bei padėti stebėti gliukozės kontrolės efektyvumą.

Su šiais Accu-Chek matuokliais naudojamos Accu-Chek Inform II tyrimo juostelės sudaro pilną tyrimo sistemą, skirtą naudoti in vitro diagnostikai sveikatos priežiūros specialistams klinikinėje praktikoje ir diabetu sergantiems žmonėms namuose. Šios sistemos netinkamos sergančiųjų cukriniu diabetu atrankai ar diagnozavimui, jomis negalima tirti kraujo mėginių, paimtų iš naujagimio virkštelės. Tirti veninį, arterinį ir naujagimio kraują gali tik sveikatos priežiūros specialistai.

# Informacija  naudotojams

Svarbi informacija: šios tyrimo juostelės pažymėtos žaliu  simboliu, kad jas būtų galima atskirti nuo ankstesnių tyrimo juostelių, kurioms buvo būdinga kliniškai reikšminga maltozės interferencija.* Žalias simbolis yra ant tyrimo juostelių dėžutės ir ant tyrimo juostelių indelio etiketės.

*Duomenys byloje

## ĮSPĖJIMAS

Uždusimo rizika. Mažos dalys. Laikykite atokiai nuo vaikų iki 3 metų.

## Pakuotės turinys

Pakuotėje yra tyrimo juostelių, 1 koduota mikroschema ir pakuotės lapelių.

Visas pakuotės sudedamąsias dalis galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kadangi aktyvių medžiagų kiekis yra labai mažas, pagal ES teisės aktus jos nėra laikomos pavojingomis medžiagomis. Jeigu turite klausimų, kreipkitės į vietinį Roche atstovą.

## Tyrimo juostelės laikymas ir naudojimas

- 11 Tyrimo juosteles laikykite nuo 2 iki 30 °C temperatūroje. Tyrimo juostelių neužšaldykite.

- Tyrimo juosteles naudokite nuo 8 iki 44 °C temperatūroje.

- Tyrimo juosteles naudokite esant nuo 10 iki 90 % oro drėgmei. Tyrimo juostelių negalima laikyti labai karštoje ir drėgnoje aplinkoje, pvz., vonios kambaryje arba virtuvėje.

- Nepanaudotas tyrimo juosteles laikykite gamintojo tyrimo juostelių indelyje, uždarytame dangteliu.

- Išėmę tyrimo juostelę, nedelsdami sandariai uždarykite tyrimo juostelių indelį, tai padės tyrimo juosteles apsaugoti nuo oro drėgmės.

- Tyrimo juostelę naudokite iš karto, kai tik išimate iš tyrimo juostelių indelio.

Tyrimo juosteles, kurių tinkamumo laikas pasibaigęs, išmeskite. Jei naudosite tyrimo juosteles, kurių tinkamumo laikas pasibaigęs, tyrimo rezultatas gali būti neteisingas. Tinkamumo laikas atspausdintas ant tyrimo juostelių dėžutės ir ant tyrimo juostelių indelio etiketės prie  simbolių. 9 Tinkamai laikomas ir naudojamas tyrimo juosteles galima naudoti  iki atspausdintos tinkamumo laiko pabaigos. Tai taikoma tyrimo juostelėms ir  iš naujo, neatidaryto tyrimo juostelių  indelio, ir iš jau atidaryto tyrimo juostelių indelio.

# Gliukozės kiekio kraujyje tyrimo atlikimas

## Pasiruošimas gliukozės kiekio kraujyje tyrimo atlikimui

#### Jei jūsų kraujotaka sutrikusi, savarankiškas gliukozės kiekio kraujyje tyrimas gali jums netikti. Klauskite savo sveikatos priežiūros specialisto.

Su Accu-Chek Inform II sistema: žr. Accu-Chek Inform II matuoklio naudotojo vadove. Naudojant Accu-Chek Performa (su koduotos mikroschemos anga) ir Accu-Chek Performa Nano sistemas:

Pastaba: Accu-Chek Performa (su koduotos mikroschemos anga) ir Accu-Chek Performa Nano matuokliai pateikiami su iš anksto įdėta juoda aktyvinimo mikroschema. Juoda aktyvinimo mikroschema neskirta naudoti su Accu-Chek Inform II tyrimo juostelėmis. Išimkite juodą aktyvinimo mikroschemą ir pereikite prie 1 veiksmo.

- Reikia turėti matuoklį, tyrimo juostelę, koduotą mikroschemą ir vienkartinį dūrimo prietaisą arba kraujo ėmimo prietaisą.

- Matuoklio kodavimas: pakeiskite koduotą mikroschemą kiekvieną kartą, kai atidaroma nauja tyrimo juostelių dėžutė. Patikrinkite, ar matuoklis išjungtas. Apverskite matuoklį, išimkite seną koduotą mikroschemą (jei tokia yra matuoklyje) ir ją išmeskite. Pasukite koduotą mikroschemą taip, kad kodo numeris būtų nusuktas nuo Jūsų. Kiškite koduotą mikroschemą į jai skirtą angą iki spragtelėjimo. Šią koduotą mikroschemą matuoklyje laikykite tol, kol atidarysite naują tyrimo juostelių dėžutę.

- Paruoškite lancetą arba kraujo ėmimo prietaisą.

- Paruoškite pasirinktą kraujo ėmimo vietą, kaip nurodyta įstaigos taisyklėse.

## Gliukozės kiekio kraujyje tyrimo atlikimas

#### Su Accu-Chek Inform II sistema: žr. Accu-Chek Inform II matuoklio naudotojo vadove. Naudojant Accu-Chek Performa (su koduotos mikroschemos anga) ir Accu-Chek Performa Nano sistemas:

- Tyrimo juostelę įkiškite į matuoklį rodyklių kryptimi. Matuoklis įsijungia.

- Patikrinkite, ar ekrane pateiktas kodo numeris sutampa su tyrimo juostelių indelio kodo numeriu. Jei kodo numerio nematote, išimkite tyrimo juostelę ir vėl įkiškite į matuoklį.

- Paimkite kraujo iš paciento laikydamiesi įstaigos reikalavimų.

- Kraujo lašą palieskite tyrimo juostelės geltonojo langelio priekiniu kraštu. Nelašinkite kraujo ant tyrimo juostelės viršaus. Mirksintis simbolis rodo, kad tyrimo juostelėje yra pakankamai kraujo.

# Tyrimo rezultatų paaiškinimas

Diabetu nesergančio suaugusio žmogaus gliukozės kiekis nevalgius yra mažesnis nei 5,6 mmol/L (100 mg/dL). Diabeto diagnozės kriterijumi laikoma, kai suaugusio žmogaus gliukozės kiekis nevalgius yra 7,0 mmol/L arba didesnis (126 mg/dL arba didesnis), patvirtintas dvejais tyrimais.1,2,3 Suaugę, kurių gliukozės kiekis nevalgius yra tarp 5,6 ir 6,9 mmol/L (100 ir 125 mg/dL), apibrėžiami kaip turintys sutrikusią glikemiją nevalgius (prediabetas).1 Yra ir kiti diagnostiniai diabeto kriterijai. Pasikonsultuokite su sveikatos priežiūros specialistu, kad nustatytumėte, ar sergate diabetu. Sergantiesiems diabetu: pasikonsultuokite su sveikatos priežiūros specialistu, kokios gliukozės kiekio kraujyje ribos jums yra tinkamos. Mažesnį ar didelį gliukozės kiekį savo kraujyje turite koreguoti taip, kaip rekomendavo jūsų sveikatos priežiūros specialistas.

Naudojant šias tyrimo juosteles, gaunami rezultatai atitinka gliukozės koncentraciją kraujo plazmoje, kaip nurodyta Tarptautinės klinikinės chemijos ir laboratorinės medicinos federacijos (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC) rekomendacijose.4 Taigi, matuoklis rodo rezultatus, kurie atitinka gliukozės kiekį kraujo plazmoje, nors prie juostelės prilietėte kraujo.

## Neįprasti tyrimo rezultatai

Jei matuoklis rodo LO, gliukozės kiekis kraujyje gali būti mažesnis kaip 0,6 mmol/L (10 mg/dL).

Jei matuoklis rodo HI, gliukozės kiekis kraujyje gali būti didesnis kaip 33,3 mmol/L (600 mg/dL).

Išsamesnės informacijos apie klaidos pranešimus ieškokite naudotojo vadove.

#### Jeigu gliukozės kiekio kraujyje tyrimo rezultatas neatitinka jūsų savijautos, atlikite šiuos veiksmus:

- Pakartokite gliukozės kiekio kraujyje tyrimą su nauja tyrimo juostele.

- Atlikite kontrolinį tyrimą su Accu-Chek Performa kontroliniu tirpalu.

- Atlikite šiuos veiksmus (tai gali padėti išspręsti problemą).

  - Patikrinkite, ar nesibaigė tyrimo juostelių tinkamumo laikas.

  - Įsitikinkite, kad tyrimo juostelių indelio dangtelis buvo visada sandariai uždarytas.

  - Patikrinkite, ar tyrimo juostelė buvo panaudota iš karto, kai tik išėmėte iš tyrimo juostelių indelio.

  - Patikrinkite, ar tyrimo juostelės buvo laikomos vėsioje ir sausoje vietoje.

  - Patikrinkite, ar laikėtės visų nurodymų.

- Jeigu manote, kad gautas gliukozės kiekio jūsų kraujyje rezultatas yra per mažas, per didelis arba abejotinas, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą.

Informacija sveikatos priežiūros specialistams

Svarbi informacija: šios tyrimo juostelės pažymėtos žaliu  simboliu, kad jas būtų galima atskirti nuo ankstesnių tyrimo juostelių, kurioms buvo būdinga kliniškai reikšminga maltozės interferencija.* Žalias simbolis yra ant tyrimo juostelių dėžutės ir ant tyrimo juostelių indelio etiketės.

*Duomenys byloje

## Sveikatos priežiūros specialistų atliekamas mėginių ėmimas ir paruošimas

- Naudodami matuoklius Accu-Chek Inform II, Accu-Chek Performa (su koduotos mikroschemos anga) ar Accu-Chek Performa Nano, visada vykdykite nustatytas procedūras, taikomas dirbant su priemonėmis, kurios gali būti užterštos žmogaus kilmės medžiagomis. Laikykitės vietos laboratorijos ar įstaigos higienos ir saugumo reikalavimų.

- Gliukozės kiekio kraujyje tyrimui atlikti būtinas kraujo lašas. Galima naudoti kapiliarinį kraują. Taip pat galima naudoti veninį, arterinį ar naujagimio kraują, bet jį turi surinkti sveikatos priežiūros specialistai.

- Prieš imant kraują ir jį paliečiant tyrimo juostele, būtina atsargiai išvalyti arterinius kateterius.

- Sistema patikrinta naudojant naujagimio kraują. Laikantis geros klinikinės praktikos reikalavimų, patariama atsargiai vertinti naujagimių gliukozės kiekio kraujyje reikšmes, kurios yra mažesnės kaip 2,8 mmol/L (50 mg/dL). Vykdykite jūsų įstaigoje nustatytas slaugos rekomendacijas, taikomas naujagimiams, kurių gliukozės kiekio kraujyje reikšmės yra kritiškos. Naujagimių, kuriems įtariama galaktozemija, gliukozės kiekio kraujyje reikšmės turi būti patvirtintos taikant alternatyvų gliukozės kiekio matavimo metodą.

- Siekiant kiek įmanoma sumažinti glikolizės poveikį, gliukozės kiekio veniniame ar arteriniame kraujyje tyrimą reikia atlikti per 30 minučių nuo mėginio paėmimo.

- Naudodami pipetes, saugokite, kad nesusidarytų oro burbuliukų.

- Galima tirti kapiliarinio, veninio ir arterinio kraujo mėginius, kuriuose yra šių  antikoaguliantų arba konservantų: EDTA, heparino ličio druskos arba heparino natrio druskos. Antikoaguliantų, kuriuose yra jodo acetato ar fluoridų, naudoti nerekomenduojama.

- Atšaldytus mėginius prieš tyrimą reikia lėtai atšildyti kambario temperatūroje.

## Papildoma informacija sveikatos priežiūros specialistams

Jeigu gliukozės kiekio kraujyje tyrimo rezultatas neatitinka klinikinių paciento simptomų arba atrodo neįprastai didelis ar mažas, atlikite kontrolinį tyrimą. Jei kontrolinis tyrimas patvirtina, kad sistema veikia tinkamai, gliukozės kiekio kraujyje tyrimą pakartokite. Jei antrojo gliukozės kiekio kraujyje tyrimo rezultatas išlieka neįprastas, laikykitės įstaigos numatytų rekomendacijų dėl tolimesnių veiksmų.

Išmeskite pakuotėje esančias dalis laikydamiesi įstaigos reikalavimų. Vadovaukitės vietiniais teisės aktais, nes įvairiose šalyse reikalavimai gali būti skirtingi.

# Apribojimai

- Galaktozės koncentracija kraujyje >0,83 mmol/L (>15 mg/dL) lemia per didelius gliukozės kiekio kraujyje tyrimo rezultatus.

- Mėginiai, kuriuose riebalų (trigliceridų) yra daugiau negu >20,3 mmol/L (>1800 mg/dL), gali lemti didesnius gliukozės kiekio kraujyje tyrimo rezultatus.

- Intraveninis askorbo rūgšties vartojimas, kai askorbo rūgšties koncentracija kraujyje yra

>0,17 mmol/L (>3 mg/dL), lemia per didelius gliukozės kiekio kraujyje tyrimo rezultatus.

- Jei sutrikusi periferinė kraujotaka, kapiliarinio kraujo imti iš patvirtintų ėmimo vietų nerekomenduojama, nes tyrimo rezultatas gali neatspindėti tikrojo fiziologinio gliukozės kiekio kraujyje. Toks poveikis galimas šiais atvejais: yra diabetinės ketoacidozės ar hiperglikeminio hiperosmosinio neketoninio sindromo sukelta didelė dehidracija, hipotenzija, šokas, dekompensuotas IV NYHA klasės širdies funkcijos nepakankamumas ar periferinių arterijų okliuzinė liga.

- Hematokritas turi būti 10–65 %.

- Didžiausias aukštis, kuriame tikrinta ši sistema, yra 3094 metrai virš jūros lygio.

# Savybės

Accu-Chek Inform II sistema atitinka EN ISO 15197:2013 reikalavimus (In vitro diagnostikos tyrimo sistemos. Reikalavimai, taikomi gliukozės kraujyje savityros, kontroliuojant cukrinį diabetą, stebėjimo sistemoms).*

Kalibravimas ir funkcionavimo kontrolė: ši sistema (matuoklis ir tyrimo juostelės) kalibruojama skirtingų gliukozės koncentracijų veniniu krauju, naudojamu kaip kalibravimo medžiaga. Ataskaitos vertės gaunamos naudojant heksokinazės metodu, kalibruojant

ID-GCMS metodu. ID-GCMS metodas yra aukščiausios metrologinės kokybės metodas ir taip atsekamas (traceable) pagal pradinį NIST standartą. Per šią grandinę naudojant tyrimo juostelei kontrolinį gliukozės tirpalą, gautą tyrimo rezultatą galima pagrįsti NIST standartu.

Nustatymo riba (mažiausia rodoma reikšmė): vienos tyrimo juostelės 0,6 mmol/L (10 mg/dL)

12 Sistemos matavimo ribos: 0,6–33,3 mmol/L (10–600 mg/dL)

6 Mėginio tūris: 0,6 µL

7 Matavimo trukmė: 5 sekundės

## Sistemos  tikslumas:

Rekomendacijos sistemos tikslumui gliukozės koncentracijai kraujyje esant nuo 5,55 mmol/L (nuo 100 mg/dL)

| iki ±0,28 mmol/L (iki ±5 mg/dL) | iki ±0,56 mmol/L (iki ±10 mg/dL) | iki ±0,83 mmol/L (iki ±15 mg/dL) |
| --- | --- | --- |
| 138/174 (79,3 %) | 171/174 (98,3 %) | 174/174 (100 %) |

Rekomendacijos sistemos tikslumui gliukozės koncentracijai kraujyje esant 5,55 mmol/L arba daugiau (100 mg/dL arba daugiau)

| ±5 % diapazone | ±10 % diapazone | ±15 % diapazone |
| --- | --- | --- |
| 258/426 (60,6 %) | 387/426 (90,8 %) | 421/426 (98,8 %) |

Rekomendacijos sistemos tikslumui gliukozės koncentracijai kraujyje esant nuo 1,2 mmol/L (21 mg/dL) iki 30,4 mmol/L (547 mg/dL)

595/600 (99,2 %)

±0,83 mmol/L arba ±15 % diapazone

(±15 mg/dL arba ±15 % diapazone)

#### Pakartojimo tikslumas:

| Vidurkis | [mg/dL] | 41,6 | 67,5 | 122,4 | 186,7 | 316,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mmol/L] | 2,3 | 3,7 | 6,8 | 10,4 | 17,6 |
| Standartinis nuokrypis | [mg/dL] | 1,8 | 3,0 | 4,8 | 7,4 | 11,3 |
|  | [mmol/L] | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Kintamumo koeficientas [%] |  | — | — | 3,9 | 4,0 | 3,6 |

Tarpinis tikslumas:

| Vidurkis | [mg/dL] | 44,9 | 117,9 | 306,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mmol/L] | 2,5 | 6,5 | 17,0 |
| Standartinis nuokrypis | [mg/dL] | 1,2 | 2,1 | 5,1 |
|  | [mmol/L] | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Kintamumo koeficientas [%] |  | — | 1,8 | 1,7 |

Kaip veikimą gali patikrinti naudotojas: Tyrime, kuriame buvo vertinamos gliukozės kiekio kraujyje reikšmės naudojant 325 neprofesionalų imtus kraujo mėginius iš piršto galiuko, buvo gauti tokie rezultatai:

- Gliukozės kiekio kraujyje koncentracijai esant mažesnei nei 5,55 mmol/L (mažesnei nei 100 mg/dL), imamas tyrimo rezultatas 100 % ±0,83 mmol/L (±15 mg/dL) laboratorinio tyrimo rezultato.

- Gliukozės kiekio kraujyje koncentracijai esant 5,55 mmol/L ar didesnei (100 mg/dL ar didesnei), imamas tyrimo rezultatas 98,6 % ±15 % laboratorinio tyrimo rezultato.

Matavimo metodas: fermentas tyrimo juostelėje, mutantinė chinoproteino gliukozės dehidrogenazė (mut. Q-GDH) iš Acinetobacter calcoaceticus, rekombinuota naudojant

E. coli, paverčia gliukozę, esančią mėginyje, į gliukonolaktoną. Šios reakcijos metu sukuriama nežalinga nuolatinė elektros srovė, pagal kurią matuoklis nustato gliukozės kiekio kraujyje rezultatą. Mėginiui bei aplinkos sąlygoms vertinti naudojamas kintamosios ir pastoviosios srovės signalas.

*Sistema taip pat atitinka EN ISO 15197:2003 reikalavimus.

## Reagento sudėtis¤

| Mediatorius | 6,72 % |
| --- | --- |
| Chinoproteino gliukozės dehidrogenazė¤¤ | 15,27 % |
| Pirolochinolin-chinonas | 0,14 % |
| Buferis | 34,66 % |
| Stabilizatorius | 0,54 % |
| Nereaguojančios medžiagos | 42,66 % |

¤Minimalus kiekis pagaminimo metu.

¤¤Iš A. calcoaceticus, rekombinuota naudojant E. coli, išsami informacija patento pareiškime WO 2007/118647 (kaip „mutantas 31“ 4 lentelėje).

Pastaba: naudojamų simbolių paaiškinimas ir literatūros sąrašas pateikti šio pakuotės lapelio pabaigoje.

## Kontrolinių tirpalų ir tiesiškumo patikros rinkiniai (jei taikoma)

Accu-Chek Performa kontrolinis tirpalas – išsamesnės informacijos ieškokite kontrolinio tirpalo pakuotės lapelyje.

Accu-Chek tiesiškumo rinkinys – išsamesnės informacijos ieškokite tiesiškumo rinkinio pakuotės lapelyje.

Daugiau informacijos žr. mūsų svetainėje www.accu-chek.com arba kreipkitės į vietinę Roche atstovybę. Adresai nurodyti šio pakuotės lapelio pabaigoje.

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 2014-07

## Literaturangaben / Irodalom / Список литературы / Literatūra

- American Diabetes Association: Standards of Medical Care in Diabetes-2013. Diabetes Care, 36, (Suppl. 1), S11-S66, 2013.

- IDF Clinical Guidelines Task Force. Global guideline for Type 2 diabetes. Brussels: International Diabetes Federation, 2012.

- Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia: report of a WHO/IDF consultation. WHO, Geneva 2006 (ISBN 92 4 159493 4, ISBN 978 92 4 159493

6).

- D’Orazio et al.: “Approved IFCC Recommendation on Reporting Results for Blood Glucose (Abbreviated);”Clinical Chemistry 51:9 1573-1576 (2005).

Roche Diagnostics GmbH Engelhorngasse 3

1211 Wien, Österreich

Kunden Service Center: +43 (0)1 277 87-70

Roche Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Edison u. 1. Magyarország

Bővebb infomáció: 06-80-200-694 www.accu-chek.hu www.vercukormeres.hu

Контактная информация ООО «Рош Диагностика Рус»

Бизнес-центр «Неглинная Плаза» Трубная площадь, д.2

Москва, Россия, 107031 Информационный центр: 8-800-200-88-99 (звонок

бесплатный для всех регионов России)

E-mail: info@accu-chek.ru Адрес в Интернете: www.accu-chek.ru

UAB „Roche Lietuva“ Diagnostikos padalinys

J. Jasinskio g. 16 B 03163 Vilnius, Lietuva Tel. +370 5 254 6777 Faks. +370 5 254 6778

|  | Packungsbeilage beachten / Lásd a betegtájékoztatót / Смотрите инструкцию-вкладыш / Žiūrėti pakuotės lapelį |
| --- | --- |
|  | Temperaturbegrenzung (Aufbewahrung bei) / Hőmérséklettartomány (tárolási hőmérséklet) / Oграничение температуры (хранить при) / Temperatūros ribojimas (laikyti) |
|  | Verwendbar bis (angebrochene oder ungeöffnete Teststreifendose) / Felhasználható (felbontás után / előtt) / Использовать до (вскрытая/невскрытая упаковка) / Naudoti iki (atidarytas / neatidarytas) |
|  | Hersteller / Gyártó / Производитель / Gamintojas |
|  | Bestellnummer / Katalógusszám / Каталожный номер / Kataloginis numeris |
|  | Chargenbezeichnung / Sorozatszám / Номер партии / Partijos kodas |
|  | In-vitro-Diagnostikum / In vitro diagnosztikum / Для in vitro диагностики / In vitro diagnostikos medicinos priemonė |
|  | Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinie 98/79/EG über In-vitro-Diagnostika. / Ez a termék megfelel az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK számú Európai Irányelv követelményeinek. / Данный продукт отвечает требованиям Европейской Директивы 98/79/EC по медицинским устройствам для in vitro диагностики. / Šis produktas atitinka Europos direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus. |
|  | Diese Teststreifen liefern gemäß IFCC auf Plasma bezogene Messwerte und das Symbol unterscheidet sie von früheren Teststreifen, die eine klinisch relevante Störung durch Maltose aufwiesen. / Ezek a tesztcsíkok az IFCC (Nemzetközi klinikai kémiai és laboratóriumi szövetség) szerint plazmára vonatkozó mérési értékeket adnak és a szimbólum megkülönbözteti őket a korábbi tesztcsíkoktól, melyeket klinikailag jelentős mértékben befolyásolt a maltóz. / Получаемый с помощью этих тест-полосок результат соответствует плазме согласно рекомендациям Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины (IFCC). Эти тест-полоски помечены символом, чтобы отличать их от прежних тест-полосок, на результаты анализа которых оказывала клинически значимое влияние мальтоза. / Šios tyrimo juostelės pagal IFCC rekomendacijas rodo rezultatus plazmoje; šios tyrimo juostelės šiuo simboliu skiriasi nuo ankstesnių tyrimo juostelių, kurioms buvo būdingas kliniškai susijęs nepageidaujamas maltozės poveikis. |
|  | Alle Bestandteile der Packung können Sie in den Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie benutzte Teststreifen entsprechend den in Ihrem Land geltenden Vorschriften. / A csomagolásban lévő bármely tartozék bedobható a szokványos háztartási hulladékba. A használt tesztcsíkokat a helyi szabályokkal összhangban dobja ki. / Утилизация с бытовыми отходами допускается для любых компонентов, находящихся в упаковке. Утилизируйте использованные тест-полоски согласно требованиям действующего законодательства. / Visas pakuotės sudedamąsias dalis galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Naudotas tyrimo juosteles išmeskite laikydamiesi vietinių taisyklių. |

### Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse 116

68305 Mannheim, Germany www.accu-chek.com

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK PERFORMA, PERFORMA NANO, and ACCU-CHEK

INFORM are trademarks of Roche.

© 2014 Roche Diagnostics