## Pasiūlymas
SPS 1 priedas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2025-07-18
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | „Sanovus“, UAB
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 222222030
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Daugėliškio g. 32-301, LT-09300, Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT222220314
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A.s. LT04 7044 0600 0481 8307; AB SEB bankas, b.k. 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Karolina Majauskaitė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | xxx
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Mindaugas Danilevičius, Direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | xxx
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Rankinis dinamometras | Ne
| 2 pirkimo objekto dalis. Pulsoksimetras su regioninės oksimetrijos moduliu | Ne
| 3 pirkimo objekto dalis. Mobilus atsiurbėjas | Ne
| 4 pirkimo objekto dalis. Sieninės konsolės stebėjimo palatoms | Ne
| 5 pirkimo objekto dalis. Anesteziologinis staliukas | Ne
| 6 pirkimo objekto dalis. Infuzuojamų tirpalų šildytuvas | Ne
| 7 pirkimo objekto dalis. Plovimo - dezinfekavimo mašina | Taip
| 8 pirkimo objekto dalis. Procedūrinė kraujo paėmimo kėdė | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai) |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą |  |  |  | Taip
6 | 7 p.d. Basonų plovimo mašina KONFIDENCIALU.pdf |  |  |  | Taip
7 | 7 p.d. Basonų plovimo mašina.pdf |  |  |  | Ne
8 | Sertifikatai KONFIDENCIALU.pdf |  |  |  | Taip
9
10
11
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Karolina Majauskaitė

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su sutarties įvykdymo užtikrinimu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą). Taikoma visoms pirkimo dalims:
1. Mokymai ≥ 1 medicinos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinės valanda.
2. Mokymai ≥ 1 medicinos technikos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinės valanda.
9. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. Rankinis dinamometras
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Prietaiso tipas | Skaitmeninis arba lygiavertis
3 | Jėgos matavimo riba | ≥ 120 kg.
4 | Ekranas | LCD arba lygiavertis
5 | Pasirenkami matavimo vienetai | Svarai (lbs), niutonai (N) arba kilogramo jėga (kgf)
6 | Atmintis | Vidinėje atmintyje išsaugoma ne mažiau kaip 30 testų arba galimybė visus atliktus testus perkelti į kompiuterį
7 | Komplektacija | 1. Rankinis dinamometras (1 vnt.)
2. Plokščias daviklis (1 vnt.)
3. Lenktas daviklis (1 vnt.)
4. Maitinimo laidai (1 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS2
2 pirkimo objekto dalis. Pulsoksimetras su regioninės oksimetrijos moduliu
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Stebėti regioninę smegenų oksimetriją (rSO₂)
3 | Monitorius | 1. Splavotas, TFT arba lygiavertis
2. Valdymas liečiamo ekrano arba mygtukų pagalba
4 | Monitoruojami parametrai | 1. Regioninė oskimetrija (rSO₂)
2. ΔSpO₂ - skirtumas (%) tarp rSO₂ ir SpO₂
3. Δbase – santykinis rSO₂ sumažėjimas procentais (%) palyginus su pradiniu rSO₂
4. AUC indeksas matuojamas %
5. SpO₂ - deguonies įsotinimas (%)
6. Pulso dažnis
7. Perfuzijos indeksas
5 | Garsiniai ir vaizdiniai aliarmai | Būtina
6 | Komplektacija | 1. Monitorius su įstatomu pulsoksimetru (1 vnt.)
2. Regioninės oksimetrijos modulis (1 vnt.)
3. Maitinimo kabelis (1 vnt.)
4. Laidas pacientui (1 vnt.)
5. O3 sensoriai naujagimiams (ne mažiau kaip 50 vnt.)
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS3
3 pirkimo objekto dalis. Mobilus atsiurbėjas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Kraujo ir kitų skysčių pašalinimui medicininių procedūrų metu.
3 | Siurbimo greitis | Ne mažiau kaip 40 l/min
4 | Maksimalus vakuumas | Ne mažiau kaip -90 kPa
5 | Nepertraukiamas darbo režimas | Būtina
6 | Vakuumo kontrolė | Reguliuojama ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 kPa iki -90 kPa
7 | Antistatiniai ratukai su stabdžiais | Ne mažiau kaip 4 vnt.
8 | Skysčių surinkimo talpa | 1. Daugkartinio naudojimo
2. Su apsauga nuo persipildymo
3. Galimybė tiesiogiai prijungti prie siurblio
4. Ne mažesnės kaip 1,5 l talpos
9 | Komplektacija | 1. Atsiurbėjas (1 vnt.)
2. Mobilus stovas (1 vnt.)
3. Kojinis pedalas siurblio valdymui (1 vnt.)
4. Skysčių surinkimo talpa (ne mažiau kaip 1 vnt.)
5. Hidrofobiniai antibakteriniai filtrai (ne mažiau kaip 100 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS4
4 pirkimo objekto dalis. Sieninės konsolės stebėjimo palatoms
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcijos tipas | Horizontali konstrukcija, kurioje sumontuoti visos reikalingos medicininių dujų, elektros, apšvietimo įvestys
3 | Konsolėje sumontuota | 1. Palatos apšvietimo LED arba lygiaverčio tipo šviestuvas jungiamas iš konsolėje esamo jungiklio - 1 vnt.
2. Naktinio apšvietimo LED arba lygiaverčio tipo lempa, įjungimas konsolėje - 1 vnt.
3. Apšvietimas paciento apžiūrai ir skaitymui, įjungimas konsolėje - 1 vnt.
4. Vieta, skirta paciento iškvietimo sistemos moduliui (mygtukui) instaliuoti (tiekėjas turės prijungti pateiktą modulį (mygtuką) ir įstatyti jį į konsolę.) - 1 vnt.
5. Kompiuterinio tinklo RJ45 arba lygiavečio tipo jungtis - 1 vnt.
4 | Deguonies tiekimo jungtis | 2 vnt. Jungtis atitinkanti DIN-CE arba lygiavertį standartą
5 | Suspausto oro tiekimo jungtis 5 bar | 2 vnt. Jungtis atitinkanti DIN-CE arba lygiavertį standartą
6 | Vakuumo tiekimo jungtis | 1 vnt. Jungtis atitinkanti DIN-CE arba lygiavertį standartą
7 | Atidirbusių dujų šalinimo jungtis (aktyvi) | 1 vnt. Jungtis atitinkanti DIN-CE arba lygiavertį standartą
8 | Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu | Po 3 vnt., dviejų skirtingų spalvų su dangteliais (220 V ± 10%, 50 Hz, ≥ 16 A kiekviena) / konsolėje. Viso 6 vnt.
9 | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai (ne mažiau kaip 3 vnt.) | Būtina
10 | Konsolės apatiniame krašte sumontuotas bėgelis, skirtas medicinos įrangos, lentynų ir papildomos įrangos tvirtinimui - per visą konsolės ilgį | Būtina
|  | Kiekis | 5
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS5
5 pirkimo objekto dalis. Anesteziologinis staliukas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | Bendrą konstrukciją sudaro nerūdijančio plieno ir palstikiniai komponentai.
3 | Mobilumas | Staliukas mobilus. Ratukai su stabdžiais.
4 | Stalčiai | Ne mažiau kaip 3 vnt.
5 | Papildoma lentyna virš staliuko | Būtina
6 | Integruota šiukšlinė | Būtina
|  | Kiekis | 5
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS6
6 pirkimo objekto dalis. Infuzuojamų tirpalų šildytuvas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Infuzuojamų tirpalų šildymui, kuomet į šildytuvą integruojama infuzinė sistema.
3 | Mikroprocesorinis valdymas | Būtina
4 | Temperatūros reguliavimo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 34 °C - 41 °C
5 | Maksimalus tėkmės greitis | Ne mažiau kaip 15 ml/min
6 | Garsiniai ir vaizdiniai signalai | 1. Įspėjimas dėl per didelės temperatūros pasiekus ne didesnę kaip 43 °C temperatūrą.
2. Įspėjimas dėl per žemos temperatūros pasiekus ne mažesnę kaip 33 °C temperatūrą.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS7
7 pirkimo objekto dalis. Plovimo - dezinfekavimo mašina
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Basonų plovimo dezinfekavimo mašiną BP 100 HE, Steelco, Italija
2 | Paskirtis | Tualetinių kibirėlių, basonų, šlapimo indų automatiniam plovimui, dezinfekavimui ir džiovinimui | Tualetinių kibirėlių, basonų, šlapimo indų automatiniam plovimui, dezinfekavimui ir džiovinimui. 7 p.d. Basonų plovimo mašina.pdf 2 psl. 7 p.d. Basonų plovimo mašina KONFIDENCIALU.pdf 1 psl.
3 | Pastatoma, iš priekio pakraunama slaugos indų plovimo – dezinfekavimo mašina | Būtina | Pastatoma, iš priekio pakraunama slaugos indų plovimo – dezinfekavimo mašina. 7 p.d. Basonų plovimo mašina.pdf 2 psl. 7 p.d. Basonų plovimo mašina KONFIDENCIALU.pdf 1 psl.
4 | Išoriniai įrenginio matmenys (ne didesni už nurodytus) | 600 x 600 x 1800 mm (plotis x gylis x aukštis) | 545 x 475x 1630 mm (plotis x gylis x aukštis) 7 p.d. Basonų plovimo mašina.pdf 2 psl. 7 p.d. Basonų plovimo mašina KONFIDENCIALU.pdf 1 psl.
5 | Plovimo kameros medžiaga | Nerūdijantis plienas (316 arba lygiavertis plienas) | Nerūdijantis plienas AISI 316L 7 p.d. Basonų plovimo mašina KONFIDENCIALU.pdf 7 psl.
6 | Mikroprocesorinis valdymas | Būtina | Mikroprocesorinis valdymas 7 p.d. Basonų plovimo mašina KONFIDENCIALU.pdf 3 psl.
7 | Spintelė plovikliui laikyti montuojama po plovimo kamera | Būtina | Spintelė plovikliui laikyti montuojama po plovimo kamera, 7 p.d. Basonų plovimo mašina KONFIDENCIALU.pdf 1, 3 psl.
8 | Daugiafunkcinis plaunamų dezinfekuojamų daiktų laikiklis kameroje, kameros plovimo sistema su įpurškimo antgaliais | Ne mažiau kaip 4 stacionarių ir ne mažiau kaip 5 besisukančių purškimo antgalių | 4 stacionarių ir 7 besisukančių purškimo antgalių, 7 p.d. Basonų plovimo mašina KONFIDENCIALU.pdf 2 psl.
9 | Garo tiekimas iš integruoto elektrinio garo generatoriaus | Būtina | Garo tiekimas iš integruoto elektrinio garo generatoriaus 7 p.d. Basonų plovimo mašina KONFIDENCIALU.pdf 2 psl.
10 | Garo generatoriaus galingumas | ≥ 3 kW | 4,5 kW 7 p.d. Basonų plovimo mašina KONFIDENCIALU.pdf 2 psl.
11 | Basonų programos ciklo trukmė | Ne daugiau 15 min | 7,8 min. 7 p.d. Basonų plovimo mašina KONFIDENCIALU.pdf 8 psl.
12 | Džiovinimo ir vėsinimo modulis | Integruotas ventiliatorius. Filtras ne blogesnis nei HEPA 13 klasės | Integruotas ventiliatorius. Filtras HEPA 14 klasės, 7 p.d. Basonų plovimo mašina KONFIDENCIALU.pdf 3 psl.
13 | Automatinis basonų ištuštinimas užsidarius durims | Būtina | Automatinis basonų ištuštinimas užsidarius durims 7 p.d. Basonų plovimo mašina KONFIDENCIALU.pdf 2 psl.
14 | Ekranas, su jame pateikiama informacija apie pasirinktą programą ir jos parametrus | Būtina | Ekranas, su jame pateikiama informacija apie pasirinktą programą ir jos parametrus, 7 p.d. Basonų plovimo mašina KONFIDENCIALU.pdf 3 psl.
15 | Vaizdinis ir garsinis pranešimai | Būtina | Vaizdinis ir garsinis pranešimai 7 p.d. Basonų plovimo mašina KONFIDENCIALU.pdf 3 psl.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 6700
|  | Suma be PVM, Eur | 6700
|  | PVM suma, Eur | 1407
|  | Suma su PVM, Eur | 8107
Grįžti į Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne

## TS8
8 pirkimo objekto dalis. Procedūrinė kraujo paėmimo kėdė
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Procedūrinės kėdės rėmo konstrukcija | Milteliniu būdu dažyto plieno ar lygiavertės medžiagos
3 | Procedūrinės kėdės sekcijų skaičius | Ne mažiau kaip 3 sekcijos
4 | Procedūrinės kėdės paviršiaus padengimas | Besiūle dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga
5 | Paviršiaus medžiaga atspari dezinfekcinėms medžiagoms | Būtina
6 | Maksimali kėdės apkrova | ≥ 130 kg.
7 | Reguliuojamas nugaros atlošas | Ne prastesnėse ribose kaip nuo 0°- 70°
8 | Reguliuojami porankiai | Būtina
9 | Pagalvėlė galvai | Būtina
10 | Atlenkiama pėdų atrama | Būtina
11 | Nugaros atlošo reguliavimas | Dujinėmis spyruoklėmis arba lygiaverčiu būdu
12 | Galimybė pasirinkti kėdės spalvą iš ne mažiau kaip 5 skirtingų spalvų | Būtina
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas