## specifikacija
SPS 1 priedas
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS, Nr. 303
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Užpildytas dokumentas privalo būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB /Medicinos priemonių reglamento (EU) 2017/745 reikalavimus
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Tiekėjui nepateikus šių dokumentų kartu su pasiūlymu, jo pasiūlymas bus atmestas.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirk. dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Siūlomos prekės charakteristikos, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Mato vnt. | Maksimalus kiekis vnt. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Vnt. kaina Eur su PVM
1. | Vienkartinės priemonės prie pleuros ertmės drenavimo aparato "Thopaz"
1.1. | Skysčių surinkimo indas 800 ml | Talpa 750-850 ml, sugraduotas, su filtru saugančiu nuo persipildymo ir bakterijų patekimo į mechanizmo vidų. Polipropileninis arba lygiavertės medžiagos. Vienkartinis, sterilus. Turi būti suderinamas su pleuros ertmės drenavimo aparatu "Thopaz". |  | vnt. | 50
1.2. | Skysčių surinkimo indas 2000 ml | Talpa 1900- 2100 ml, sugraduotas, su filtru saugančiu nuo persipildymo ir bakterijų patekimo į mechanizmo vidų. Polipropileninis arba lygiavertės medžiagos. Vienkartinis, sterlus. Turi būti suderinamas su pleuros ertmės drenavimo aparatu "Thopaz". |  | vnt. | 50
1.3. | Kateteris viengubu distaliniu antgaliu | Vienkartinis, sterilus kateteris, sudarytas iš dviejų vamzdelių: vienas skirtas nuolatiniam slėgio matavimui, kitas siurbimui. Su viengubu distaliniu antgaliu. Turi būti suderinams su pleuros ertmės drenavimo aparatu "Thopaz". |  | vnt. | 40
1.4. | Kateteris dvigubu distaliniu antgaliu | Vienkartinis, sterilus kateteris, sudarytas iš dviejų vamzdelių: vienas skirtas nuolatiniam slėgio matavimui, kitas siurbimui. Su dvigubu distaliniu antgaliu. Turi būti suderinams su pleuros ertmės drenavimo aparatu "Thopaz". |  | vnt. | 60
Bendra (maksimali) pirkimo suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
2. | Indas atsiubimo maišeliams 2000 ml | Daugkartiniai išoriniai indai, graduoti, permatomi,1900-2100 ml talpos, tinkami ligoninėje naudojamiems vienkartiniams atsiurbimo "Flovac" tipo maišeliams. |  | vnt. | 200
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
3. | Dujų mišinys O20 | Dujų mišinys O20 N75 (CO₂ 5%), slėginiuose induose po ne daugiau kaip 50 litrų / 200 bar, EURO bal. pakuotės tipas. |  | vnt. | 12
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
4. | Dujų mišinys O5 | Dujų mišinys O5 N90, slėginiuose induose po ne daugiau kaip 50 litrų / 200 bar, EURO bal. pakuotės tipas. |  | vnt. | 3
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
5. | Vienkartiniai skalpelių ašmenys | Vienkartiniai sterilūs skalpelių ašmenys (geležtės), pagaminti iš anglinio ar nerūdijančio plieno. Galąsti iš abiejų pusių, stabilus pjovimo briaunos aštrumas (galandimo kampas stabilus per visą ilgį). Ant geležtės pažymėtas dydžio numeris. Supakuota po 1 vnt. lengvai atidaromose pirminėse pakuotėse, ant kurių pažymėtas dydžio numeris, gaminio serijos numeris ir sterilumo galiojimo laikas. Antrinėje pakuotėje, ant kurios užrašytas gaminio dydžio, gamybos serijos numeriai bei sterilumo galiojimo laikas, supakuota ne daugiau 100 vnt. ašmenų. Turi atitikti EN 27740 ir ISO 7740 reikalavimus. Galimybė užsakant pasirinkti dydžius nuo Nr. 10 iki Nr. 24. |  | vnt. | 500000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
6. | Dviejų atšakų prailginimo linija su antiokliuziniais kamštukais | Pagaminta iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos, sterili, su 2 antiokliuziniais kamštukais (teigiamas boliusas ), su spaustukais, jungtys Male Luer-Lock/Female Luer-Lock, diametras 1,45-1,55 x 2,4-2,6 mm, ilgis 9,5-10,5 mm, užpildymas 0,49-0,51 ml. Garantuotas antimikrobinis saugumas jungiant ne mažiau 220 kartų /vartojant ne trumpiau kaip 7 dienas. |  | vnt. | 10000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
7. | Tarpslanksteliniai implantai | Kartu su implantais turi būti pateikti ir reikiami instrumentai implantavimui /laikinam naudojimui ir neatlygintinai/. Visos priemonės turi būti vieno gamintojo.
7.1. | Juosmeninės ir krūtininės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai "kulkos formos"- smailėjančiu užapvalintu priekiu | Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš 0°, 4° ir 8°. Su ne mažiau nei trim rentgenokontrastiniais markeriais, implanto padėties nustatymui. Implanto ilgis 20 ± 0,1mm ir 25 ± 0,1 mm; aukštis nuo 8 mm iki 14 mm , didėja kas 1 mm. Autostatiniai dantukai, užtikrinantys implanto stabilumą. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). Būtina pateikti ne mažiau kaip dvi ISI indeksą turinčių publikacijų. Sterilus. |  | vnt. | 300
7.2. | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje (cage) | Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). Rentgenokontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį. Dantytas paviršius, lordozinė forma, papildomas stabilizatorius - fiksavimo dantukas, esant reikalui su galimybe pašalinti. Išmatavimai: gylis/plotis 12 ± 0,1 mm x 15/17±0,1 mm ir 14 ± 0,1 mm x 17/19 ± 0,1mm, aukštis 4,5 ± 0,2mm - 7,5 ± 0,2 mm, didėja kas ne daugiau nei 0,8 mm. Būtina pateiktine mažiau kaip dvi ISI indeksą turinčių publikacijų. Sterilus. |  | vnt. | 200
7.3. | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantas „banano“ formos. | Tinkantis gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Skirtas implantavimui juosmeninėje ir juosmeninėje-kryžkaulinėje dalyse. Implantas gali būti implantuojamas atviros ir minimaliai invazinės operacijos būdu. „Banano“ formos smailėjančiu galu. Medžiaga - PEEK-OPTIMA (poli-eter-eter-ketonas). Ne mažiau 5 rentgenokontrastinių markerių implanto pozicionavimui ir pooperacinei kontrolei. Implanto aukštis: nuo 7 iki 18mm, žingsniais kas 1 mm, būtina turėti visų dydžių. Implanto ilgis: būtina turėti dviejų ilgių 27 ± 0.1mm ir 32 ± 0.1mm. Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš 0° ir 6°. Sterilus. |  | vnt. | 150
7.4. | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei juosmeninėje stuburo dalyje (cage) | Tinkantis gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Skirtas implantavimui juosmeninėje ir juosmeninėje-kryžkaulinėje dalyse. Išgaubtos formos implantas gali būti implantuojamas, naudojant priekinę (ALIF) ir priekinę šoninę (ALIF AL) chiruginę techniką. Dantytas paviršius, lordozinė forma. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). Ne mažiau 2 rentgenokontrastinių markerių implanto pozicionavimui ir pooperacinei kontrolei. Implanto aukštis: nuo 10mm±0.1mm iki 12mm±0.1mm, žingsniais kas 1 mm ir nuo 14mm±0.1mm iki 16mm±0.1mm, žingsniais kas 2mm, turi būti ne mažiau 5 dydžių. Išmatavimai: gylis/plotis 22mm ± 1 mm x 30 mm ± 1 mm ir 28 mm ± 1 mm x 34 mm ± 1 mm. Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš 0°, 4° ir 8°. Sterilus. |  | vnt. | 15
7.5. | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei juosmeninėje stuburo dalyje (cage) | Tinkantis gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Skirtas implantavimui juosmeninėje ir juosmeninėje-kryžkaulinėje dalyse. Implantas gali būti implantuojamas, naudojant priekinę (ALIF) chiruginę techniką. Forma: ovalas. Medžiaga - Porėtas metalas (Trabecular metal), peraugantis kaulu. Visas implantas yra rentgenokontrastinis. Implanto aukštis: nuo 8 mm ± 0.1mm iki 15 mm ± 0.1 mm, žingsniais kas 1 mm, ne mažiau aštuonių dydžių. Implanto dydis: 26 mm ± 0.1 mm x 40 mm ±0.1 mm, 21 mm ± 0.1 mm x 32 mm ±0.1 mm. Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš 7° ir 13°. Sterilus. |  | vnt. | 5
7.6. | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje ("zero profile" tipo cage). | Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). Rentgenokontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį. Dantytas paviršius. Turi būti galimybė pasirinkti iš anatominės ir lordozinės implanto formos. Turi būti galimybė fiksuoti implantą vidine intervertebraline fiksacija - specialiu inkaru arba plokštelėmis, kurių medžiaga - titano lydinys arba lygiavertė. Išmatavimai: gylis/plotis 12 mm ± 0,5 x 14±0,5 mm, 14 ± 0,5 mm x 15 ± 0,5 mm, ir 14 ± 0,5 mm x 17±0,5 mm aukštis 5 ± 0,1 - 9, ±0,1 mm didėja kas ne daugiau nei 1 mm. Būtina pateikti ne mažiau kaip dvi ISI indeksą turinčių publikacijų. Sterilus. |  | vnt. | 25
7.7. | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei juosmeninėje stuburo dalyje ("zero profile" tipo cage) | Tinkantis gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Skirtas implantavimui juosmeninėje ir juosmeninėje-kryžkaulinėje dalyse. Išgaubtos formos implantas gali būti implantuojamas, naudojant priekinę (ALIF) ir priekinę šoninę (ALIF AL) chiruginę techniką. Dantytas paviršius, lordozinė forma. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). Ne mažiau 3 rentgenokontrastinių markerių implanto pozicionavimui ir pooperacinei kontrolei. Turi būti galimybė fiksuoti implantą vidine intervertebraline fiksacija - specialiu inkaru arba plokštelėmis, kurių medžiaga - titano lydinys arba lygiavertė. Implanto aukštis: nuo 10 mm ± 0.1 mm iki 12 mm ± 0.1 mm, žingsniais kas 1 mm ir nuo 14 mm ± 0.1 mm iki 16 mm ± 0.1 mm, žingsniais kas 2 mm, turi būti ne mažiau 5 dydžių. Išmatavimai: gylis/plotis 22 mm ± 1 mm x 25 mm ± 1 mm, 28 mm ± 1 mm x 30 mm ± 1 mm, 30 mm ± 1 mm x 32 mm ± 1 mm, 32 mm ± 1 mm x 35 mm ± 1 mm. Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš 6° - 14°, ne mažiau 3 pasirinkimų. Sterilus. |  | vnt. | 5
Bendra (maksimali) pirkimo suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
8. | Popetinis (subakromialinis ) balionas | Popetinis balionas skirtas fiziškai atskirti audinius popetiniame (subakromialiniame) tarpe. Skirtas naudoti, kai yra masyvus rotatorių manžetės plyšimas petyje ir kai neįmanoma prisiūti atplyšusių rotatorių manžetės sausgyslių. Balionas: biologiškai skaidrus ( rezorbuojasi per 6-12 mėn.), implantuojamas, užpildomas operacijos metu fiziologiniu skysčiu. Baliono implantavimo prietaisas: integruotas sandarinimo ir atskyrimo mechanizmas, kurio pagalba balionas implantuojamas bei pripildomas skysčiu. |  | vnt. | 15
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
9. | Sistema kaulų plovimui | Skirta klubo sąnario endoprotezavimui: su vienu antgaliu kaulų plovimui pulsuojančiu būdu, su dviem antgaliais gūžduobei ir šlaunikaulio kanalui. |  | vnt. | 150
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
10. | Atraumatiniai piršto laikikliai | Atraumatiniai piršto laikikliai (pora). Tinkantys Linvatec riešo tempimo sistemai. Pagaminti iš dvigubo sluoksnio nailono tinklelių. Mažų dydžių, skirti vaikams ir smulkių pirštų suaugusiems ir didelių dydžių, skirti suaugusiems. | Atraumatiniai pirštų laikikliai (pora). Tinka Conmed Linvatec riešo tempimo sitemai. Iš dvigubo sluoksnio nailono tinklelių. Maži skirti vaikams ir suaugusiems smulkių pirštų ir dideli, suaugusiems. (Artroskopijos katalogas - 81 psl.) Kodas 9903 ir 9906 Conmed Linvatec JAV. | vnt. | 40 | 50,00 | 5 | 52,50
PVM suma, Eur | [7 empty] | 100,00
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur | [7 empty] | 2100,00
11. | Interferentiniai sraigtaikelio sąnario kryžminių raiščių plastikai | Sterilioje pakuotėje. Kanuliuoti, su žemo profilio užapvalinta galvute, sraigto sriegis bukas. Prailgintas sriegis iki distalinio sraigto galiuko, palengvinantis sraigto įsriegimą į kanalą. Cheminė sudėtis: micro TCP ( mikro tri-kalcio fosfatas 0 tolygiai integruotas į 96L/4D PLA tirpstantį polimerą. Sraigtai kanuliuoti minimaliai, komplektuojami su sraigtą nukreipiančiaja spyruokliuojančia nitinolio viela. Sraigtų išmatavimai: skersmuo nuo 5 mm iki 6,5 mm ( dydžiai kas 0,5 mm, ne mažiau 4 dydžių ). Ilgis nuo 20 mm iki 30 mm ( dydžiai kas 5 mm ); skersmuo nuo 8 mm iki 11 mm ( dydžiai kas 1 mm, ne mažiau 4 dydžių ). Ilgis nuo 20 mm iki 35 mm ( dydžiai kas 5 mm). Sraigtams įsukti atsuktuvas su automatine rankena - 2 vnt. Sriegiklis - 2 vnt. | Sterilioje pakuotėje. Besirezorbuojantys, kanuliuoti sraigtai, su žemo profilio užapvalinta galvute, prailgintas bukas sriegis iki distalinio sraigto galiuko. Cheminė sudėtis - 23% β TCP(mikro tri-kalcio fosfatas 0 tolygiai integruotas į 96L/4D PLA tirpstantį polimerą.) ir 77 % PLGA.Sraigto išmatavimai - storis nuo 5mm iki 7mm, kas 0,5mm, 5 dydžiai, nuo 7 iki 11 mm, kas 1mm. Ilgių spektras nuo 15 mm iki 35 mm, kas 5mm. Komplektuojami su sraigtą nukreipiančiaja spyruokliuojančia nitinolio viela. Genesys MATRYX brošiūra, 1psl., Conmed Linvatec, JAV, 23XXYYM5 (XX – storis, YY - ilgis) | vnt. | 450 | 125,00 | 5 | 131,25
PVM suma, Eur | [7 empty] | 2812,50
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur | [7 empty] | 59062,50
12. | VARP tipo elektrodai | Elektrodai vienkartinio naudojimo, naudojami artroskopinių procedūrų metu kelio, peties sąnariuose. Veikia bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją ( išgarinimą ), kontūravimą, pjovimą ir koaguliaciją. Grižtamasis elektrodo polius įtaisytas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniasi. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. Keturi darbo rėžimai: vaporizacija, koaguliacija, vaporizacija su hemostaze, koaguliacija su temperatūros kontrole. Platus elektrodų pasirinkimas: bipoliniai 4 mm elektrodai trijų tipų, su atsiurbimo funkcija; terminiai elektrodai ( temperatūros matavimas ir kontrolė židinyje ), monopoliniai arba bipoliniai, skersmuo nuo 2,5 iki 3,7mm, ne mažiau 5 tipų, 2 iš jų lankstūs; elektrodai smulkiems sąnariams, monopoliniai arba bipoliniai, darbinė dalis nuo 2,3 mm iki 2,8 mm, 5 tipų. Kiekvienas elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius rėžimo galios nustatymus. Elektrodai turi automatinę galios reguliavimo funkciją saugumui užtikrinti. Elektrodai turi tikti darbui su ligoninėje esančiu "Mitek VARP" elektrochirurginiu generatoriumi. |  | vnt. | 140
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
13. | Biologinis implantas skirtas kremzlės pažeidimų gydymui | Sudėtis: skystis, kuriame yra I tipo autoregeneracinis kolagenas. Galimybė užpildyti kremzlės defektą iki 3 kvadratinių centimetrų plotą. Pateikiamas švirkšte, 3 talpų: 0,9-1,1 ml; 1,4-1,6 ml; 2,2-2,4 ml. Užpildžius kremzlės pažeidimą, skystas implantas pakeičia skystą konsistenciją į gelio. Naudojamas artroskopinių operacijų metu kaip vieno žingsnio procedūra. Nereikalauja klijų ir chirurginių siūlų, didelių pjūvių naudojimo. | 1. Sudėtis: skystis, kuriame yra I tipo autoregeneracinis kolagenas (4psl.) 2. Galimybė užpildyti kremzlės defektą iki 3 cm plotą (5psl.) 3. Pateikiamas švirkšte. Švirkštas ne mažiau 3 talpų: 1ml, 1,5ml, 2,3ml (4psl.) 4. Užpildžius kremzlės pažeidimą, skystas implantas pakeičia skysčio konsistenciją į gelio (12psl.) 5. Naudojamas artroskopinių operacijų metu kaip vieno žingsnio procedūra (8psl.) 6. Nereikalauja klijų ar chiruginių siūlų, didelių pjūvių naudojimo (4psl.) Chondrofiller, kodas HCFL-23, gamintojas Amedrix, Vokietija, Chondrofiller brošiūra,4,5, 8 12 psl. | vnt. | 2 | 1600,00 | 5 | 1680,00
PVM suma, Eur | [7 empty] | 160,00
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur | [7 empty] | 3360,00
14. | Ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos (ECMO) sistema suaugusiems su integruotais spaudimo davikliais. | Ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos (ECMO) sistema suaugusiems: 1. Centrifuginė pompa, speciali sujungimo magistralė; 2. Membraninis oksigenatorius ilgalaikiam naudojimui (≥ 14 d.) su gamintojo sertifikatu visai sistemai; 3. Arterinė ir veninė perkutaninės femoralinės kaniulės su jų įvedimui reikalingomis priemonėmis; 4. Šilumos keitiklis (jei neintegruotas oksigenatorius); 5. Kontaktuojančios su krauju dalys padengtos heparinu ar kita lygiaverte kraujo baltymus ir ląsteles atstumiančia medžiaga; 6. Integruoti spaudimo davikliai ( ≥ 3 vnt); 7. Sistema turi būti pritaikyta naudojimui su gamintojo "Medos Medizintechnik AG" aparatu "DeltaStream MDC". |  | vnt. | 11
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
15. | Universalūs kvėpavimo kontūrai DPV aparatams su viengubu kaitinimo laidu | Kontūras su viengubu kaitinimo spiraliniu laidu. Skirti naujagimiams ir vaikams 12-15kg/120ml VT. Kontūro vidinis diametras 12-13 mm, išorinis diametras 13-14 mm. Kontūre privalo būti du spiraliniai kaitinimo laidai. Prailginimo atšakos nuo šildomo kontūro iki restriktoriaus ilgis 30 -35cm. Drėkinamo vamzdelio su anga azoto oksidui pajungti ilgis 65-70 cm, jungtys abiejuose galuose vidinis diametras 22 mm. Iškvėpimo nešildomos atšakos su vandens rinktuvu ilgis 160-170cm. Kontūro atitikimas 1,20 ml/cmH2O. Suspaudžiamas tūris 830-832 ml. Esant maksimaliai 75 L/min tėkmei, pasipriešinimas 60 cm H2O. Įkvėpimo kontūro ilgis 150cm. Slėgio žarnelės ilgis 175-180 cm, vid.diametras 3 mm, išorinis diametras 5 mm. "T" formos jungties įkvėpimo atšakoje išoriniai diametrai 12 mm/10 mm/12 mm. Jungties su intubaciniu vamzdeliu vidinis diametras 15 mm. Jungtis jungianti intubacinį vamzdelį ir įkvėpimo, iškvėpimo atšakas turi būtinai suktis aplink savo ašį, neatjungus kontūro nuo paciento. Kūgio formos jungtys pagamintos iš nežalingo aplinkai polietileno pagal ISO 5356-1 (pateikti gamintojo patvirtinimą). Kontūro jungtys su paciento intubaciniu vamzdeliu pagamintos be PVC (polivinilchlorido). Su restriktoriumi. Be latekso. Gali būti naudojamas prie inkubatorių ir naujagimių šildytuvų. Komplektuojama su vandens rezervuaru su automatiniu vandens paėmimu, su dvigubu plūdiniu apsauginiu mechanizmu, palaikantis nuolatinę drėgmę ir automatiškai prisipildantis su automatiškai užsidarančiu vožtuvu. Su atžyma įpilamo vandens kiekiui. Su įmontuota vandens paėmimo žarnele su plastikine adata ( ilgis ≥50cm). Su dviem jungtimis išorinis diametras 22 mm. Dvigubas plūdinis apsauginis mechanizmas. Rezervuaro kameros pagrindas pagamintas iš aliuminio. Rezervuaro tūris 280 ml, diametras 12cm. Išgaunami vandens garai 44 mg/L prie 37 ºC. Tamprumas 0,4 ml kPa-1 (0,4 ml/cmH2O). Pasipriešinimas srautui 0,52 cm H2O, esant 60 l/min. Maksimalus darbinis slėgis 8.0 kPa. Maksimalus pikinis srautas 180 l/min ne ilgiau kaip per 30 s. Dujų nuotekis < 100 ml/min. Kontūro rinkinys naudojamas vienam pacientui ≥ 7 dienas. Turi atitikti reikalavimus dėl saugumo ir suderinamumo su "Fisher & Paykel Healthcare“ MR850 ir MR700 serijos drėkintuvais (pateikti F&P gamintojo deklaracijos atitikimą). |  | vnt. | 1000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
16. | Universalus sterilus tirpalas transplantanto konservavimui | Sterilus, donorinius organus konservuojantis tirpalas, tinkantis širdies, inkstų, kepenų, plaučių ir kasos perfuzijai ir saugojimui. Tirpalo sudėtis 1000 ml: 0,8766 g natrio chlorido, 0,6710 g kalio chlorido, 0,8132 g magnio chlorido heksahidrato, 27,9289 g histidino, 0,4085g triptofano, 5,4651g manitolio, vanduo injekcijoms iki 1000 ml. Supakuotas permatomuose EVA maišuose (be PVC, be latekso, be DEHP) po 1000 ml ir 2000 ml. Medicinos priemonė ne žemesnės nei III saugumo klasės. |  | litras | 750
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
17. | Vamzdeliai artroskopinei pompai | Vamzdelių rinkiniai – vienkartiniai, lengvai uždedami ant artroskopinio siurblio. Kasetinio tipo, irigacinio ir atsiurbimo vamzdelių pora. Turi Luer tipo jungtį artroskopinių instrumentų pajungimui. Vamzdeliai komplektuojami su spaustukais. Ilgis ne mažiau 3 metrų. Prekė steriliame įpakavime. Vamzdelių rinkiniai turi tikti ligoninėje esančiai artroskopinei pompai Conmed Linvatec 10K. | Artroskopiniai vamzdeliai. Kodas 10k150. Conmed Linvatec JAV. Artoskopijos katalogas - 124 psl. Vamzdelių naudojimo instrukcija - 2,3 psl. | vnt. | 300 | 25,00 | 5 | 26,25
PVM suma, Eur | [7 empty] | 375,00
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur | [7 empty] | 7875,00
18. | Infuzinė sistema su beadatine prieiga | Vienkartinė, sterili, be latekso, be DEHP ( būtinas ženklinimas ant blister pakuotės). Filtras hidrofobinis - nepraleidžiantis skysčių, filtras hidrofilinis - nepraleidžiantis oro. Papildoma oro anga su antibakteriniu filtru, 15 ɥm dalelių filtras. Sistemos ilgis 210 ± 5 cm. Vamzdelio kietumas 76-78 "shore". Spaudimo atlaikymas iki 2 bar. Priedai: ISO plastikinė adata, rutulinis dozatorius ( 1ml - 20 lašų ) su niša panaudotai adatai įkišti, centrinis žiedas su galimybe pritvirtinti lašų skaičiuotuvą, beadatinė prieiga su plokščia membrana. Pakuotė popieriaus/plastiko. Atitikimas ES ISO 8534-4/8 standartui. Būtinas Data matrix kodas. |  | vnt. | 10000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
19. | Sterilios chirurginės ortopedinės pirštinės | Sterilios natūralaus latekso ar lygiavertės medžiagos pirštinės. Vidinis paviršius padengtas medžiaga, palengvinančia rankos slydimą. Tekstūriniu pavišiumi, be pudros. Forma atitinka anatominę rankos konfigūraciją, neriboja pirštų ir delno judesių. Prailgintu riešu (pirštinių ilgis 270-290 mm). AQL ne didesnis 0,65. Atsparumas tempimo jėgai ne mažesnis kaip 9 N prieš sendinimą. Supakuota poromis steriliose pakuotėse. Pakuotė lengvai atidaroma, atidarant plyšta tik per siūles- nepažeidžiamas sterilumas. Dydžiai 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0 (galimybė pasirinkti užsakant. Atitinka ISO 374 , ir EN 455 1-4 d. keliamus reikalavimus. Pasiūlymų įvertinimui reikės pateikti pavyzdžius. |  | vnt. | 12000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
20. | Plėtikliai kūgio formos galiukais | Ne mažiau kaip 2 skirtingų dydžių. Viela 0,038" storio, ilgis 100-170cm. Adata 18G dydžio ( pageidautina "Seldinger" tipo ). Vienkartinis skalpelis arba jo geležtė. |  | vnt. | 200
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
21. | Autotransfuzijos sistema | Turi tikti "Medtronic" firmos gamybos aparatui "Autolog". |  | vnt. | 150
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
22. | Antimikrobinis/antivirusinis filtras | Vienkartinis filtras krūvio ir spirometrijos mėginių kompleksui "Vmax Encore 229". |  | vnt. | 6000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
23. | Skylamušiai | Vienkartiniai, sterilus, spaudžiami trimis pirštais 4 mm. |  | vnt. | 600
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
24. | Turniketai su juostele | Pakuotėje turi būti įdėtos dvi makštys su apsauginiu dangteliu, 1 kaištis ir 2 fiksuojančios juostos 3-3,2 mm x 60-62 cm. Kaištis gali būti naudojamas su fiksuojančia juosta, o 2/0 šilkiniai arba 7/0 nailoniniai siūlai užtikrina ženklų panaudojimo visapusiškumą. Apsauginis dangtelis užtikrina saugumą ir pašalina išslydimo riziką. Be latekso. |  | vnt. | 1200
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
25. | Neutralus paciento elektrodas suaugusiems | Vienkartinis neutralus elektrodas su ne trumpesniu kaip 4,5 m laidu. "Valleylab" E7507-DB ar lygiavertis. |  | vnt. | 4000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
26. | Neutralus paciento elektrodas vaikams | Vienkartinis neutralus elektrodas su ne trumpesniu kaip 4,5 m laidu."Valleylab" E7510-DB ar lygiavertis. |  | vnt. | 600
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
27. | Neutralus paciento elektrodas, bendras plotas 165-170cm² | Neutralus paciento elektrodas. Suaugusiems, vienos plokštelės, bendras plotas 165-170 cm², kontakto plotas 114-115 cm². |  | vnt. | 15000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
28. | Operacinio lauko atsiurbimo sistema | Vienkartinė, sterili. Sudaro 7,5-8,5 mm diametro rankena su „Poole“ tipo siurbimo antgaliu, sujungta su CH 25 vamzdeliu, kurio ilgis 195-205 cm. |  | vnt. | 40100
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
29. | Žemo slėgio drenavimo talpa 200 ml | Vienkartinė gofruota talpa 200-220 ml talpos su drenu laiptuota jungtimi. |  | vnt. | 3000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
30. | Vienkartinė dantų apsauga | Vienkartinė, pagaminta iš silikono, ausų, nosies, gerklės operacijoms. Individualiame įpakavime. |  | vnt. | 300
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
31. | Vienkartiniai maišeliai panaudotai tvarsliavai skaičiuoti | Vienkartiniai maišai panaudotai tvarsliavai skaičiuoti. Kabinami ant "Devon" tipo stovelio – laikiklio. Nesterilūs, supakuoti dėžutėse ne daugiau kaip po 50 vnt. |  | vnt. | 900
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
32. | Klipsatorius atviroms operacijoms, uždarytos kabutės ilgis 3,65-3,75 mm. | Vienkartinis, sterilus. Priekinė aparato dalis permatoma vizualinei kabučių kontrolei. Skirtas kraujagyslių ir kitų vamzdelinių struktūrų ligavimui atvirų operacijų metu. Sudarytas iš stiebo, rankenų ir integruotos kasetės su titanėmis kabutėmis. Su indikatoriumi, nurodančiu, kad instrumentas tuščias. Apsauginis mechanizmas neleidžia uždaryti tuščio instrumento. 20 kabučių instrumente. Kabutės dydis 2,20-2,30 mm. Uždarytos kabutės ilgis 3,65-3,75 mm. Kabutės vielos išmatavimai 0,285-0,295 mm x 0,47-0,49 mm. |  | vnt. | 300
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
33. | Klipsatorius atviroms operacijoms, kabutės dydis 4,5-4,7 mm | Vienkartinis, sterilus. Priekinė aparato dalis permatoma vizualinei kabučių kontrolei. Skirtas kraujagyslių ir kitų vamzdelinių struktūrų ligavimui atvirų operacijų metu. Sudarytas iš stiebo, rankenų ir integruotos kasetės su titanėmis kabutėmis. Su indikatoriumi, nurodančiu, kad instrumentas tuščias. Apsauginis mechanizmas neleidžia uždaryti tuščio instrumento. 20 kabučių instrumente. Kabutės dydis 4,5-4,7mm. Uždarytos kabutės ilgis 5,9-6,1mm. Kabutės vielos išmatavimai 0,46-0,48 x 0,55-0,65mm. |  | vnt. | 450
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
34. | Klipsatorius atviroms operacijoms, kabutės dydis 6,4-6,6 mm | Vienkartinis, sterilus. Priekinė aparato dalis permatoma vizualinei kabučių kontrolei. Skirtas kraujagyslių ir kitų vamzdelinių struktūrų ligavimui atvirų operacijų metu. Sudarytas iš stiebo, rankenų ir integruotos kasetės su titanėmis kabutėmis. Su indikatoriumi, nurodančiu, kad instrumentas tuščias. Apsauginis mechanizmas neleidžia uždaryti tuščio instrumento. 15 kabučių instrumente. Kabutės dydis 6,4-6,6mm. Uždarytos kabutės ilgis 10,9-11,1 mm. Kabutės vielos išmatavimai 0,39-0,41 x 1,03-1,05mm. |  | vnt. | 100
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
35. | Tirpalas kontaktinių lęšių valymui ir dezinfekavimui | Universalus tirpalas kietų dujoms pralaidžių kontaktinių lęšių valymui ir dezinfekavimui. Pakuotėje ne daugiau kaip 350 ml. |  | pak. | 70
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
36. | Tirpalas kontaktinių lęšių laikymui ir dezinfekavimui | Tirpalas kietų dujoms pralaidžių kontaktinių lęšių laikymui ir dezinfekavimui. Pakuotėje nedaugiau kaip 350 ml. |  | pak. | 150
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
37. | Tirpalas kontaktinių lęšių stipriam valymui ir dezinfekavimui | Tirpalas stipriam kietų dujoms pralaidžių kontaktinių lęšių valymui ir dezinfekavimui. Pakuotėje nedaugiau kaip 350 ml. |  | pak. | 10
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
38. | Tirpalas kontaktinių lęšių priežiūrai laikymui, sudrėkinimui ir dezinfekavimui | Tirpalas, skirtas kietų deguoniui pralaidžių kontaktinių lęšių iš fluorosilikono akrilato, silikono akrilato, lęšių apdorotu paviršiumi bei lęšių iš polimero akrilato laikymui, sudrėkinimui ir dezinfekavimui. Pakuotėje 100-120 ml. |  | pak. | 72
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
39. | Tirpalas kontaktinių lęšių valymui ( riebalų nuėmėjas ) | Tirpalas, skirtas skirtas kasdieniam nešvarumų ir nuosėdų, proteinų, lipidų pašalinimui nuo kietų pusiau pralaidžių kontaktinių lęšių paviršiaus. Pakuotėje 30-35 ml. |  | pak. | 35
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
40. | Vienkartinė kilpa polipektomijai | Vienkartinė monopolinė kilpa., suderinama su gydymo įstaigoje naudojamu KARL STORZ histeroskopiniu instrumentu polipektomijai: ilgis 34 cm ± 0,5 cm, diametras 5 Fr ± 0,5 Fr. |  | vnt. | 90
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
41. | Skėtiklis | Vienkartinis, sterilus, "Cusco" tipo, pagamintas iš tvirto plastiko, naudojant nelūžta. Fiksatorius be sraigto. Korpuso briaunos užapvalintais kraštais, atraumatinės. Užsakant galimybė rinktis dydžius: "S" - diametras 22 mm -26 mm, ilgis 111 mm -121 mm ir "M" - diametras 24 mm -28 mm, ilgis 111 mm -121 mm. Spalvinis dydžių kodavimas. |  | vnt. | 30000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
42. | Chirurginis tinklelis pilvo sienos plastikai | Implantų tinklelis pilvo sienos plastikai. Anatomiškai suformuotas, monofilamentinis, didelių porų, lengvo svorio, polypropileno medžiagos ( arba lygiavertės ). Dydis 10-10,5cm x 15-15,5cm. Kairys, dešinys (galimybė pasirinkti užsakant) |  | vnt. | 450
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
43. | Vamzdelių rinkinys "Clearvision" aparatui | Vienkartinių vamzdelių rinkinys, tinkantis naudojimui su "Clearvision II aparatu ", sterilus. |  | vnt. | 200
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
44. | Vamzdeliu rinkinys "Karl Storz" ANG šeiverio sistemai | Vienkartinių vamzdelių rinkinys ANG šeiverio sistemai, naudojimui su "Unidrive S III" sistema, sterilus. |  | vnt. | 150
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
45. | Vienkartinis antibakterinis filtras bronchų reaktyvumo tyrimui | Vienkartinis antibakterinis filtras turi tikti atliekant provokacinį metacholino mėginį su plaučių funkcinės diagnostikos aparatu „Jaeger“. |  | vnt. | 1000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
46. | Vienkartinis antibakterinis filtras | Vienkartinis antibakterinis filtras skirtas „Micro RPM“ įkvėpimo ir iškvėpimo galios matuokliui. |  | vnt. | 4000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
47. | Artroskopinio šeiverio antgalis, tinkantis naudoti su "Stryker" motorizuota šeiverio sistema.
47.1. | " Resector" 3,5mm | " Resector" tipo, diametras 3,5mm |  | vnt. | 50
47.2. | "Aggressive Plus" 3,5mm | "Aggressive Plus" tipo, diametras 3,5mm |  | vnt. | 50
47.3. | "Tomcat" 3,5mm | "Tomcat" tipo, diametras 3,5mm |  | vnt. | 50
47.4. | "Resector" 4,0mm | "Resector" tipo, diametras 4,0mm |  | vnt. | 50
47.5. | "Angled Aggressive" 4,5mm | "Angled Aggressive" tipo, diametras 4,5mm |  | vnt. | 50
47.6. | "Resector" 5,5mm | "Resector" tipo, diametras 5,5mm |  | vnt. | 90
47.7. | "Tomcat" 5,5mm | "Tomcat" tipo, diametras 5,5mm |  | vnt. | 50
47.8. | "Barrel Bur" 4,0mm | "Barrel Bur" tipo, diametras 4,0mm |  | vnt. | 50
47.9. | "Roun Bur" 4,0mm, | "Roun Bur" tipo, diametras 4,0mm, |  | vnt. | 20
Bendra (maksimali) pirkimo suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
48. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis chirurginis siūlas, Cheminė medžiaga – poliesteris. Siūlo storis 1, adata 36-38 mm | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, dengtas, pintas, spalvotas. Cheminė medžiaga – poliesteris. Siūlo storis 1, ilgis 75-90 cm. Adata 36-38 mm, apvali, lenktumas 1/2. Pakuotėje 1 siūlas. |  | vnt. | 6660
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
49. | Nelimpantis nosies balionas kraujavimui iš nosies stabdyti 7,5 cm | 7,5 cm ilgio lateksinis nosies balionas, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Su lateksine pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu. Įdėtas į nosį pripučiamas, prisitaiko prie nosies anatomijos. Lengvai įdedamas į nosį ir išimamas. Su „drugelio“ tipo apsauga, kad neįtraukti į nosies vidų. |  | vnt. | 40
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
50. | Nelimpantis nosies balionas kraujavimui iš nosies stabdyti 9,0 cm | 9,0 cm ilgio lateksinis nosies balionas, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Nosies balionas sudarytas iš dviejų dalių: galinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš užpakalinės nosies dalies ir priekinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš priekinės nosies dalies. |  | vnt. | 40
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
51. | Ultragarsinės bipolinės žnyplės laparoskopinėms operacijoms 5 x 350 mm | Vienkartinės, sterilios, skirtos laparoskopinėms operacijoms atlikti. Instrumentas vienu metu veikiantis bipoliniu ir ultragarsiniu režimu. Diametras 5 ± 0,5 mm, ilgis 350 ± 5mm. Turi būti suderinamas su ultragarsiniu generatoriumi USG-400 |  | vnt. | 270
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis vnt. kainos su PVM, bendros (maksimalios) sumos be PVM, PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
…………………………………………………………………………..
2. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).