4.1 TECHNINIAI REIKALAVIMAI  SIŪLANT LYGIAVERTĮ automatinĮ BIOCHEMINĮ ANALIZATORIų PANAUDAI – 1 VNT. (NE SENESNIS NEI 3 METAI)

Siūlomas biocheminis analizatorius Konelab 20 XTi (Thermo Scientific, Suomija) – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biocheminis analizatorius |  |  |
| 1.1 | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau kaip 200 tyrimų per valandą | 250 tyrimų per valandą 4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 21 |
| 1.2 | Analizatorius tyrimus atlieka vienkartinėse kiuvetėse. Vienu metu analizatorius talpina ne mažiau kaip 300 matavimo kiuvečių. Kiuvetės įdedamos nepertraukiant analizatoriaus darbo. | Būtina | Analizatorius tyrimus atlieka vienkartinėse kiuvetėse. Vienu metu analizatorius talpina iki 600 matavimo kiuvečių. Kiuvetės įdedamos nepertraukiant analizatoriaus darbo. 4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 21 |
| 1.3 | Vandens sąnaudos | Iki 2 litrų per valandą. | Vandens sąnaudos iki 1 litro per valandą 4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 22 |
| 1.4 | Nepertraukiamas mėginių įdėjimas (nereikia sulaukti analizuojamų mėginių darbo ciklo pabaigos). Mėginiai dedami stoveliuose arba lygiavertėje kitokio tipo mėginių talpinimo sistemoje. | Būtina | Nepertraukiamas mėginių įdėjimas (nereikia sulaukti analizuojamų mėginių darbo ciklo pabaigos). Mėginiai dedami stoveliuose. 4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 21 |
| 1.5 | Vienu metu galima įdėti ne mažiau kaip 55 mėginius bei ne mažiau kaip 5 skubius mėginius. | Būtina | Vienu metu galima įdėti 84 mėginius bei 5 skubius mėginius. 4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 21 |
| 1.6 | Analizatorius vienu metu talpina ne mažiau kaip 35 reagentų buteliukus (ar kitokias talpas). Visos reagentų vietos šaldomos (2-80C). Gali būti naudojami įvairios talpos reagentų buteliukai – ne didesnės nei 60 ml talpos. | Būtina | Analizatorius vienu metu talpina 35 reagentų buteliukus. Visos reagentų vietos šaldomos (2-80C). Gali būti naudojami įvairios talpos reagentų buteliukai – ne didesnės nei 60 ml talpos. 4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 21 |
| 1.7 | Turi būti galimybė vienu metu įdėti į analizatorių keletą to paties reagento buteliukų. Reagentai įdedami ar keičiami nepertraukiant analizatoriaus darbo. | Būtina | Yra galimybė vienu metu įdėti į analizatorių keletą to paties reagento buteliukų. Reagentai įdedami ar keičiami nepertraukiant analizatoriaus darbo. 4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 21 |
| 1.8 | Mėginiai į analizatorių gali būti dedami mėginio indeliuose (0,5 ir 2 ml) bei įvairaus dydžio pirminiuose mėgintuvėliuose. | Būtina | Mėginiai į analizatorių gali būti dedami mėginio indeliuose (0,5 ir 2 ml) bei įvairaus dydžio pirminiuose mėgintuvėliuose. 4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 21 |
| 1.9 | Duomenų saugojimas analizatoriaus kompiuterio atmintyje. Saugomi duomenys – tyrimų, kontrolių, kalibracijų rezultatai. | Būtina | Duomenų saugojimas analizatoriaus kompiuterio atmintyje. Saugomi duomenys – tyrimų, kontrolių, kalibracijų rezultatai. 4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 22 |
| 1.10 | Automatinis kokybės kontrolių grafikų braižymas. | Būtina | Automatinis kokybės kontrolių grafikų braižymas. 4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 22 |
| 1.11 | Tyrimams naudojamas nedidelis mėginio ir reagento kiekis | Mėginio – 1-120 µl ribose. | Mėginio – 1-120 µl ribose 4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 21 |
| 1.12 | Analizatoriaus valdymo programos kalba gali būti keičiama. | Galima rinktis iš keleto kalbų, kurių tarpe anglų, rusų, lietuvių. | Galima rinktis iš keleto kalbų, kurių tarpe anglų, rusų, lietuvių. 4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1, 22 |
| 1.13 | Analizatorius turi jungtis į įstaigoje esančią LIS dvikrypčiu ryšiu. | Būtina | Analizatorius gali jungtis į įstaigoje esančią LIS dvikrypčiu ryšiu. 4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2, 22 |
| 1.14 | Mėginių ir reagentų brūkšniniai kodai gali būti skaitomi išoriniu ir vidiniu brūkšninio kodo skaitytuvais. | Būtina | Mėginių ir reagentų brūkšniniai kodai gali būti skaitomi išoriniu ir vidiniu brūkšninio kodo skaitytuvais. 4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 21 |
| 1.15 | Galimybė pagal poreikį naudoti skirtingo dydžio reagentų pakuotes (atsižvelgiant į tyrimų kiekį). | Būtina | Galimybė pagal poreikį naudoti skirtingo dydžio reagentų pakuotes (atsižvelgiant į tyrimų kiekį). 4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 3-20 |
| 1.16 | Analizatorius - atvira sistema, prireikus, galima naudoti kito gamintojo reagentus. | Būtina | Analizatorius - atvira sistema, prireikus, galima naudoti kito gamintojo reagentus. 4 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 21 |
| 1.17 | Analizatorius turi būti ženkintas CE ženklu ir turėti sertifikatą. | Būtina | Sertifikatą pridedame 4 p.d. CE sertifikatai |
| 1.18 | Analizatoriaus pristatymas į laboratoriją po panaudos sutarties pasirašymo per 14 kalendorinių dienų. | Būtina | Analizatoriaus pristatymas į laboratoriją po panaudos sutarties pasirašymo per 14 kalendorinių dienų. |
| 2. | Lazerinis spausdintuvas | Nespalvotas | Nespalvotas |
| 3. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |
| 4. | Stalelis kompiuteriui ir spausdintuvui |  | Stalelis kompiuteriui ir spausdintuvui |

Tūri turėti galimybę integruotis ESIS sistemoje, laboratorinėje posistemėje LIS  (Marijampolės  regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos).