6.1 TECHNINIAI REIKALAVIMAI  SIŪLANT LYGIAVERTĮ Kraujo dujų ANALIZATORIŲ

(1 VNT.) PANAUDAI (NE SENESNIS NEI 3 METAI)

Siūlomas kraujo dujų analizatorius EasyBloodGas (Medica Corporation, JAV) – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kraujo dujų analizatorius |  |  |
| 1.1 | Matuojami parametrai (ribos ne siauresnės nei nurodyta prie kiekvieno parametro) | pH (6.900 – 7.800 pH vienetų) PCO2 (8.0 – 140.0 mmHg) PO2 (10 – 680 mmHg) | pH (6.900 – 7.900 pH vienetų) PCO2 (8.0 – 150.0 mmHg) PO2 (10 – 700 mmHg) 6 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 9 |
| 1.2 | Apskaičiuojami parametrai (ribos ne siauresnės nei nurodyta prie kiekvieno parametro) | TCO2 (bendras CO2) (10-50 mmol/l), HCO3- (bikarbonatas) (10-50 mmol/l), BEb (bazės perteklius kraujyje) (-25.0 – 25.0 mmol/l), BEecf (bazės perteklius papildomam ląsteliniame skystyje) (-25.0 – 25.0 mmol/l), SBC (standartinis bikarbonatas) (10-50 mmol/l), %SO2C (deguonies satūracija, apskaičiuota esant normaliam P50) (40.0 – 100.0 %), A-aDO2 (alveolinio arterinio deguonies gradientas) (0 – 700 mmHg), RI (Kvėpavimo indeksas) (0.0 – 70.0), | TCO2 (bendras CO2) (0-50 mmol/l), HCO3- (bikarbonatas) (0-50 mmol/l), BEb (bazės perteklius kraujyje) (-25.0 – 2.50 mmol/l), BEecf (bazės perteklius papildomam ląsteliniame skystyje) (-25.0 – 25.0 mmol/l), SBC (standartinis bikarbonatas) (0-50 mmol/l), %SO2C (deguonies satūracija, apskaičiuota esant normaliam P50) (40.0 – 100.0 %), A-aDO2 (alveolinio arterinio deguonies gradientas) (0 – 700 mmHg), RI (Kvėpavimo indeksas) (0.0 – 70.0) 6 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 9 |
| 1.3 | Įvedami parametrai (intervalas ne siauresnis nei nurodyta prie kiekvieno parametro) | Paciento temperatūra (24-430C) Hemoglobinas (3.0 – 30.0 g/dl) FlO2 (10 – 100 %) Paciento ID (ne mažiau 14 skaitmenų) | Paciento temperatūra (5-450C) Hemoglobinas (3.0 – 30.0 g/dl) FlO2 (10 – 100 %) Paciento ID (ne mažiau 14 skaitmenų) 6 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 9 |
| 1.4 | Tyrimo trukmė | Ne daugiau 130 sekundės | 125 sekundės 6 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 9 |
| 1.5 | Mėginio tipas | Bendras kraujas | Bendras kraujas 6 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 9 |
| 1.6 | Mėginio dydis | 100 µl švirkštas, 75 µl kapiliaras | 100 µl švirkštas, 75 µl kapiliaras 6 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 9 |
| 1.7 | Kalibracija | Dviejų tipų: automatinė ir pagal pareikalavimą | Dviejų tipų: automatinė ir pagal pareikalavimą 6 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 9 |
| 1.8 | Duomenų išsaugojimas analizatoriaus atmintyje | Iki 30 kokybės kontrolės rezultatų kiekvieno lygio, nemažiau 60 pacientų rezultatų su paciento ID, data ir laiku. | Iki 30 kokybės kontrolės rezultatų kiekvieno lygio, 64 pacientų rezultatų su paciento ID, data ir laiku. 6 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 9 |
| 1.9 | Skaitinė klaviatūra | Būtina | Skaitinė klaviatūra 6 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 9 |
| 1.10 | Rezultatų išvedimas | Tyrimo rezultatai pateikiami analizatoriaus ekrane bei atspausdinama integruotu terminiu spausdintuvu. Patologiniai rezultatai tiek ekrane, tiek atspausdintame atsakyme pažymeti išskirtinai. | Tyrimo rezultatai pateikiami analizatoriaus ekrane bei atspausdinama integruotu terminiu spausdintuvu. Patologiniai rezultatai tiek ekrane, tiek atspausdintame atsakyme pažymeti išskirtinai. 6 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1, 5 |
| 1.11 | Reagentai ir atliekos | Naudojami skysti reagentai. Nėra tiesioginio kontakto su reagentu ir atliekomis (skysčiais) | Naudojami skysti reagentai – reagento pakas. Nėra tiesioginio kontakto su reagentu ir atliekomis (skysčiais) 6 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 7 |
| 1.12 | Jungtys išoriniams prietaisams | Brūkšninio kodo skaitytuvo jungtis, RS-232 jungtis | Brūkšninio kodo skaitytuvo jungtis, RS-232 jungtis 6 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 9 |
| 1.13 | Įjungimas į LIS | Analizatorius turi jungtis į LIS dvikrypčiu ryšiu. | Analizatorius turi jungtis į LIS dvikrypčiu ryšiu. 6 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2-3 |
| 1.14 | Analizatoriaus dydis | Analizatorius nedidelis, pastatomas ant stalo | Analizatorius nedidelis, pastatomas ant stalo 6 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 9 |
| 1.15 | CE ženklinimas | Sertifikatas ir CE ženklas ant analizatoriaus | Sertifikatas pridedamas 6 p.d. CE sertifikatai |

Tūri turėti galimybę integruotis ESIS sistemoje, laboratorinėje posistemėje LIS  (Marijampolės  regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos).