1 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS WBC-5 DIFF AUTOMATINIAM HEMATOLOGINIAM ANALIZATORIUI MEK-8222k ARBA LYGIAVERČIAM - 1 vnt ir WBC-3 DIFF HEMATOLOGINIAM ANALIZATORIUI – 1 vnt.
1.1 TECHNINIAI REIKALAVIMAI WBC-5 DIFF LYGIAVERČIAM AUTOMATINIAM HEMATOLOGINIAM ANALIZATORIUI
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją.

	1
	WBC-5 dalių automatinis hematologinis analizatorius 

	1.1
	Visos analizatoriaus funkcijos valdomos tiesiogiai, pačiame prietaise arba per prie prietaiso jungiamą personalinį kompiuterį su instaliuota programine įranga
	Būtina
	Visos analizatoriaus funkcijos valdomos tiesiogiai, pačiame prietaise per Integruotą validavimo stotelę. 
(žiūrėti prietaiso MEK-9100K bukletą)
1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 6



	1.2
	Analizatoriaus komplektacija:
	1. Hematologinis analizatorius be arba su PC

2. Spausdintuvas
	1. Gamintojo Nihon Kohden (Japonija) hematologinis analizatorius MEK-9100K – 1 kompl.

2. Spausdintuvas Canon i-SENSYS LBP6030 - 1 vnt.

	1.3
	Integruotas analizatoriuje ekranas arba PC ekranas
	Spalvotas, jei integruotas analizatoriuje - lietimui jautrus
	Spalvotas, integruotas analizatoriuje - lietimui jautrus 
(žiūrėti prietaiso MEK-9100K bukletą)
1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 6



	1.4
	Matavimo principas 
	· Elektrinės varžos principu

· fokusuoto lazerinio arba kito šviesos šaltinio spindulio, nukreipto į kraujo kūnelį difrakcija ar absorbcija arba lygiavertis
	· Elektrinės varžos principu

· fokusuoto lazerio spindulio, nukreipto į kraujo kūnelį difrakcija
(žiūrėti prietaiso MEK-9100K bukletą)
1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 6, 9



	1.5
	WBC diferenciacija atliekama 
	lazeriu ar kitu fokusuotu šviesos šaltiniu, arba lazeriu su fluorescencija
	Lazeriu 
(žiūrėti prietaiso MEK-9100K bukletą)
1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 9



	1.6
	Leukocitų diferenciacija atliekama į penkias dalis 
	LY, MO, EO, BA, NE
	LY, MO, EO, BA, NE 
(žiūrėti prietaiso MEK-9100K bukletą)

1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 6



	1.7
	Analizuojami  šie parametrai:
	WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#

RDW (arba RDW-CV ir RDW-SD), MPV, PDW. Analizatoriaus displėjuje braižomos  RBC ir PLT histogramos, DIFF pasiskirstymo diagramos 
	WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#

RDW-CV ir RDW-SD, MPV, PDW. Analizatoriaus displėjuje braižomos  RBC ir PLT histogramos, DIFF pasiskirstymo diagramos 

(žiūrėti prietaiso MEK-9100K bukletą)

1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 5, 6


	1.8
	Maksimalios leistinos parametrų paklaidos CV:
	WBC iki 3.0 

RBC iki 2,0 

Hgb iki 2 %

MCV arba HCT iki 2%

Plt iki 5 
	WBC iki 2.0 

RBC iki 1.5 

Hgb iki 1.5 %

MCV iki 1 %

Plt iki 4  
(žiūrėti prietaiso MEK-9100K bukletą)

1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 6


	1.9
	Automatinis matavimo kameros išvalymas 
	po kiekvieno matavimo ciklo.
	Pilnai automatinis sistemos išvalymas po kiekvieno matavimo ciklo, tame tarpe ir matavimo kameros.
(žiūrėti prietaiso MEK-9100K bukletą)
1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 6



	1.10
	Analizatoriaus matavimo režimai, ne mažiau kaip
	a) CBC

b) CBC+ DIFF
	a) CBC

b) CBC+ DIFF

(žiūrėti prietaiso MEK-9100K bukletą)

1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 6



	1.11
	Mėginių padavimas
	a) automatinis mėginių padavimas spec. stovelyje, ne mažiau 50 mėginių vienu užkrovimu. Mėginio paėmimas vykdomas iš uždarų vakuuminių mėgintuvėlių

b) atvirų mėginių padavimas
	a) automatinis mėginių padavimas spec. stovelyje, ne mažiau 50 mėginių vienu užkrovimu. Mėginio paėmimas vykdomas iš uždarų vakuuminių mėgintuvėlių          

b) atvirų mėginių padavimas
(žiūrėti prietaiso MEK-9100K bukletą)
1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 8, 9



	1.12
	Automatiniame mėginio padavimo režime analizatorius automatiškai maišo kiekvieną mėginį atskirai prieš atlikdamas tyrimą. 
	Būtina
	Automatiniame mėginio padavimo režime analizatorius automatiškai maišo kiekvieną mėginį atskirai prieš atlikdamas tyrimą.
(žiūrėti prietaiso MEK-9100K bukletą)

1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 8



	1.13
	Galimybė papildomai įstatyti mėginius automatiniame režime vykstant matavimams
	Būtina
	Yra galimybė papildomai įstatyti mėginius automatiniame režime vykstant matavimams 
(žiūrėti prietaiso MEK-9100K bukletą)

1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 8



	1.14
	Mėginio tūris ne daugiau
	- 65 µl kraujo, matuojant iš atviro mėgintuvėlio

- 80 µl kraujo, matuojant iš uždaro vakuuminio mėgintuvėlio
	- 40 µl kraujo, matuojant iš atviro mėgintuvėlio

- 40 µl kraujo, matuojant iš uždaro vakuuminio mėgintuvėlio

(žiūrėti prietaiso MEK-9100K bukletą)

1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 6



	1.15
	Analizatoriaus našumas 
	ne mažiau kaip 60 tyrimų per valandą
	90 tyr./val. 
(žiūrėti prietaiso MEK-9100K bukletą)

1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 6



	1.16
	Analizatoriuje integruotos kokybės kontrolės programos – pilnai automatizuotas statistinis kokybės kontrolės rezultatų apdorojimas.
	Būtina
	Analizatoriuje integruotos kokybės kontrolės programos – pilnai automatizuotas statistinis kokybės kontrolės rezultatų apdorojimas.
(žiūrėti prietaiso MEK-9100K bukletą)

1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 6, 10


	1.17
	Atminis ne mažiau 300 paciento skaitmeninių duomenų.
	
	Atminis ne mažiau 300 paciento skaitmeninių duomenų. 
(žiūrėti prietaiso MEK-9100K bukletą)
1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 6



	1.18
	Analizatoriaus jungtys arba analizatoriaus sistemos jungtys:

1) USB 2

2) RS 232
	
	Analizatoriaus jungtys arba analizatoriaus sistemos jungtys:

1) USB 
2) RS 232
(žiūrėti prietaiso MEK-9100K bukletą)

1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 6



	1.19
	Analizatoriuje integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas, automatinam kodų nuskaitymui nuo mėgintuvėlių
	
	Analizatoriuje integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas, automatinam kodų nuskaitymui nuo mėgintuvėlių 
(žiūrėti prietaiso MEK-9100K naudotojo instrukciją, skyrius 5-9)
1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2



	1.20
	CE ženklas ant analizatoriaus bei CE sertifikatas
	
	CE ženklinimas yra, CE sertifikatas pateikiamas
1 p.d. CE sertifikatai




1.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI WBC-3 DIFF HEMATOLOGINIAM ANALIZATORIUI
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją.

	1.
	WBC-3 dalių hematologinis analizatorius
	Automatizuotas, su spausdintuvu ir brūkšninių kodų skaitytuvu, nurodant spausdintuvo modelį, technines charakteristikas
	Panaudai siūlomas gamintojo Nihon Kohden (Japonija) automatizuotas hematologinis analizatorius MEK-6500K – 1vnt.  su adatinius spausdintuvu Epson LQ-350 II – 1vnt. ir išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvu – 1 vnt..

	1.1
	Analizuojami parametrai:
	WBC, LY%, LY, MO%, MO, GR%, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW (arba RDW-CV ir RDW-SD), PLT, PCT, MPV, PDW
	WBC, LY%, LY, MO%, MO, GR%, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV ir RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW 
(žiūrėti analizatoriaus MEK-6500K bukletą)

1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 4


	1.2
	Mėginio tūris:
	bendram kraujui ne daugiau  40(l
	Bendram kraujui 30(l
1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 4


	1.3
	Mėginio tipas
	kapiliarinis ir veninis kraujas
	Bendras kraujas, tiek kapiliarinis, tiek veninis 
(žiūrėti analizatoriaus MEK-6500K vartotojo instrukciją, skyrius 1.2)
1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 21



	1.4
	Galimybė nustatyti tiriamą kraujo tipą ( vyro, moters, vaiko…), kad rezultatai būtų spausdinami su to tipo normos ribomis
	Būtina
	Galimybė nustatyti tiriamą kraujo tipą iki 9 tipų (vyro, moters, vaiko…), kad rezultatai būtų spausdinami su to tipo normos ribomis 
(žiūrėti analizatoriaus MEK-6500K vartotojo instrukciją, skyrius 3.16 ir 3.18)
1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 24, 25


	1.5
	Analizatoriaus našumas
	Ne mažiau nei 50 tyrimų per val.
	60 tyr. val. 
(žiūrėti analizatoriaus MEK-6500K bukletą)
1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 4


	1.6
	Mėginio padavimo būdai
	a) Automatinis mėginio paėmimas adatai praduriant vakuuminio mėgintuvėlio kamštelį

b) Atviro mėginio padavimo galimybė
	a) Automatinis mėginio paėmimas adatai praduriant vakuuminio mėgintuvėlio kamštelį

b) Atviro mėginio padavimo galimybė
(žiūrėti analizatoriaus MEK-6500K vartotojo instrukciją, skyrius 4.3; žiūrėti analizatoriaus MEK-6500K bukletą )

1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 3, 27


	1.7
	Ekranas
	analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus
	Analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus 
(žiūrėti analizatoriaus MEK-6500K vartotojo instrukciją, skyrius 1.3)

1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 22



	1.8
	WBC, RBC ir Plt histogramos 
	pateikiamos ekrane ir spausdinamos
	Pateikiamos ekrane ir spausdinamos 
(žiūrėti analizatoriaus MEK-6500K vartotojo instrukciją, skyrius 4.24 ir 4.34)

1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 28, 29


	1.9
	Tyrimo rezultatų interpretavimas
	nurodantis konkrečią prognozuojamą ląstelių patologiją
	Tyrimo rezultatų interpretavimas nurodantis konkrečią prognozuojamą ląstelių patologiją 
(žiūrėti analizatoriaus MEK-6500K vartotojo instrukciją, skyrius 3.34)

1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 26



	1.10
	Integruota kokybės kontrolės programa 
	su galimybe vidiniame analizatoriaus LCD atvaizduoti bei spausdinti kreives visiems parametrams 3 lygiais (aukštas, normalus, žemas)
	Integruota kokybės kontrolės programa su galimybe vidiniame analizatoriaus LCD atvaizduoti bei spausdinti kreives visiems parametrams 3 lygiais (aukštas, normalus, žemas) 
(žiūrėti analizatoriaus MEK-6500K vartotojo instrukciją, skyrius 6.28)
1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 30



	1.11
	Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis pajungimui į LIS
	Būtina
	Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis pajungimui į LIS 
(žiūrėti analizatoriaus MEK-6500K vartotojo instrukciją, skyrius 1.7)
1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 23




Turi turėti galimybę integruotis ESIS sistemoje, laboratorinėje posistemėje LIS  (Marijampolės  regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos).
