Pirkimo sąlygų priedas Nr. 30

„25 pd. Techninė specifikacija. Echoskopas portatyvinis”

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

25 pirkimo objekto dalis. Echoskopas portatyvinis, 1vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (Philips Ultrasound, Compact 5500) |  |  |  |
| 1. | Paskirtis (taikymo sritys) | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta abdominaliniams, kraujagyslių, smulkių dalių tyrimams | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta abdominaliniams, kraujagyslių, smulkių dalių tyrimams Compact 5000 TDS.pdf, 4 psl. |
| 2. | Vaizdo monitorius | - LCD (arba lygiavertės technologijos) - Ekrano įstrižainė ≥ 39 cm - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų - Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu | 1. LCD technologijos Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl. 2. Ekrano įstrižainė 39.6 cm Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl. 3. Skiriamoji geba (1920 x 1080) vaizdo elementų Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl. 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl. |
| 3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | - > 25 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu - TGC („Time Gain Compensation“) arba lygiavertės sistemos kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane | 1. 25.4 cm (10 colių) ekrano įstrižainės su „swipe“ funkcionalumu Compact 5000 TDS.pdf, 12 psl. 2. TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas sensoriniame ekrane Compact 5000 TDS.pdf, 12 psl. |
| 4. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas > 15 cm | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas 18.1 cm Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl. |
| 5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 3 Galima siūlyti atšakotuvą | 3 Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl. |
| 6. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | Būtina. DisplayPort arba HDMI | DisplayPort Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl. |
| 7. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 30 cm | 30 cm Compact 5000 TDS.pdf, 15 psl. |
| 8. | Maksimali kadrų juostos atmintis | > 2 000 kadrų arba > 1 GB arba > 300 s. | 2 200 kadrų Compact 5000 TDS.pdf, 15 psl. |
| 9. | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz | Nuo 1 iki 22 MHz Compact 5000 TDS.pdf, 19, 20 psl. |
| 10. | Skenavimo režimai | - 2D - Trapecinis vaizdavimas - Spalvinis dopleris - Galios dopleris - Audinių dopleris - Pulsinės bangos dopleris - HPRF pulsinės bangos dopleris - Nuolatinės bangos dopleris - Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija - Aukštos raiškos silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas - Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) | 1. 2D Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl. 2. Trapecinis vaizdavimas Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl. 3. Spalvinis dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl. 4. Galios dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl. 5. Audinių dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl. 6. Pulsinės bangos dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl. 7. HPRF pulsinės bangos dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl. 8. Nuolatinės bangos dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl. 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl. 10. Aukštos raiškos silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas Compact 5000 TDS.pdf, 8 psl. 11. Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“) Compact 5000 TDS.pdf, 4 psl. |
| 10.1. | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių; 2. ≥ 280 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 4.5 M; | 1. 256 pilkumo skalės lygių; Compact 5000 TDS.pdf, 10 psl. 2. 280 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl. 3. Skaitmeninių kanalų skaičius 4.7 M; Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl. |
| 10.2. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose; - Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; - Automatinis mėginio pozicionavimas ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; - Automatinis mėginio dydžio ir kampo nustatymas spektrinio doplerio režime; | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose; Compact 5000 TDS.pdf, 11 psl. 2. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; Compact 5000 TDS.pdf, 27 psl. 3. Automatinis mėginio pozicionavimas ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; Compact 5000 TDS.pdf, 8 psl. 4. Automatinis mėginio dydžio ir kampo nustatymas spektrinio doplerio režime; Compact 5000 TDS.pdf, 8 psl. |
| 11. | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas; 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti; | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; Compact 5000 TDS.pdf, 7 psl. 2. Tripleksinis režimas; Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl. 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas; Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl. 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; Compact 5000 TDS.pdf, 10 psl. 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti; Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl. |
| 12. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus Compact 5000 TDS.pdf, 14 psl. |
| 13. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | - ≥ 500 GB talpos vidinis kietasis diskas; - USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; - DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Print, - Storage Commitment, - Worklist. - Query/Retrieve | 1. 512 GB talpos vidinis kietasis diskas; Compact 5000 TDS.pdf, 15 psl. 2. USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; Compact 5000 TDS.pdf, 16,29 psl. 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos: a. Storage, b. Print, c. Storage Commitment, d. Worklist. e. Query/Retrieve Compact 5000 TDS.pdf, 16 psl. |
| 14. | Komplektuojami ultragarso davikliai |  |  |
| 14.1. | Konveksinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 1 iki ≥ 5 MHz. - Apžvalgos laukas > 60°; - Monokristalo arba lygiavertė technologija; | 1. Dažnio diapazonas nuo 1 iki 5 MHz. 2. Apžvalgos laukas 111°; 3. Elementų skaičius 160; 4. Monokristalo technologija; Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.; https://www.philips.lt/heal thcare/resources/feature detail/purewave |
| 14.2. | Linijinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 4 iki ≥ 15 MHz; - Akustinio lango ilgis > 50 mm; - Monokristalinė, matricinė, Multi-D arba lygiavertė technologija; | 1. Dažnio diapazonas nuo 2 iki 22 MHz; 2. Akustinio lango ilgis 55 mm; 3. Elementų skaičius 960; 4. Monokristalinė, technologija; Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.; https://www.philips.lt/heal thcare/resources/feature detail/purewave |
| 14.3. | Sektorinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 1,1 iki ≥ 4,9 MHz; - Apžiūros lauko kampas ≥ 90°; - Monokristalo, matricinė, arba lygiavertė technologija | 1. Dažnio diapazonas nuo 1 iki 5 MHz; 2. Apžiūros lauko kampas 90°; 3. Elementų skaičius 80; 4. Monokristalo technologija Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.; https://www.philips.lt/heal thcare/resources/feature detail/purewave |
| 15. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | - Sistema su ratukais, stabdomais centriniu arba atskirais stabdžiais - Maitinimas 220 V ±10%, 50 Hz 3. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) | 1. Sistema su ratukais, stabdomais atskirais stabdžiais Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl. 2. Maitinimas 230 V,50 Hz Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl. 3. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl. |
| 16. | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |
| 17. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 18. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba pateikiama kartu su prietaisu; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba pateikiama kartu su prietaisu. |
| 19. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn. |