## Sheet1
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr.1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINIŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ ENDOSKOPINEI DIAGNOSTIKAI PIRKIMAS, VUL SK Nr.2408
PRIVALOMA *Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ir/ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje, tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai turi būti pateikiami lietuvių kalba, taip pat gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau jei perkančioji organizacija pareikalaus vertimo, patvirtintas vertimas (žr. Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7p.) turi būti pateikti per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams ir kt. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM | Siūlomi parametrai* | Pirkimo vertė Eur su PVM
1 | 33168000-5 | Kreipiamosios vielos (styga-pravediklis)
1.1 |  |  | Sterili, vienkartinė. Viela 0,025¨ skersmens, 450 (±2)cm ilgio, hidrofilinė danga 50 mm, atsparus užlenkimams, dengtas Fluorino arba Endoglide danga, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas. Turi tris rentgenokontrastines žymes 15 (nutolusi nuo distalinio galo) -10 (nutolusi nuo pirmosios) -14 (nutolusi nuo antrosios)cm atsumu no distalinio galo. Tinka sfinkterotomijai (tiesiu ir lengtu galu). | 50 | Vnt. | Kodas: GW01-25450; katalogo psl. 32 | 58.8 | 5 | 2940 | 3087 | Sterili, vienkartinė. Viela 0,025¨ skersmens, 450 cm ilgio, hidrofilinė danga , atspari užlenkimams, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas.
1.2 |  |  | Sterili, vienkartinė. Viela 0,035¨ skersmens, 450 (±2)cm ilgio, hidrofilinė danga 50 mm, atsparus užlenkimams, dengtas Fluorino arba Endoglide danga, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas. Turi tris rentgenokontrastines žymes 15 (nutolusi nuo distalinio galo) -10 (nutolusi nuo pirmosios) -14 (nutolusi nuo antrosios)cm atsumu no distalinio galo. Tinka sfinkterotomijai (tiesiu ir lengtu galu). | 50 | Vnt. | Kodas: GW01-35450; katalogo psl. 32 | 58.8 | 5 | 2940 | 3087 | Sterili, vienkartinė. Viela 0,035¨ skersmens, 450 cm ilgio, hidrofilinė danga , atspari užlenkimams, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas.
1.3 |  |  | Sterili, vienkartinė. Viela 0,035¨ skersmens, 260 (±2)cm ilgio, hidrofilinė danga 50 mm, atsparus užlenkimams, dengtas Fluorino arba Endoglide danga, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas. Turi tris rentgenokontrastines žymes 15 (nutolusi nuo distalinio galo) -10 (nutolusi nuo pirmosios) -14 (nutolusi nuo antrosios)cm atsumu no distalinio galo. Tinka sfinkterotomijai (tiesiu ir lengtu galu). | 50 | Vnt. | Kodas: GW01-35260; katalogo psl. 32 | 58.8 | 5 | 2940 | 3087 | Sterili, vienkartinė. Viela 0,035¨ skersmens, 260 cm ilgio, hidrofilinė danga , atsparus užlenkimams, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas.
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo dalies | [5 empty] | 8820 | 9261
7 | 33168000-5 | Krepšeliai akmenims traukti iš tulžies takų
7.1 |  | Mažiems akmenims traukti:
7.1.1 |  |  | Instrumentas 190- 200 cm ilgio, endoskopui 2,8 mm kanalu. Atidaryto krepšelio plotis 20 mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo), rotuojamas, suderinmas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. | 40 | Vnt. | Kodas: 18650, katalogo psl. 38 | 116.25 | 5 | 4650 | 4882.5 | Instrumentas 195 cm ilgio, tinka 2,8 mm kanalu. Atidaryto krepšelio plotis 20 mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo), rotuojamas, suderinmas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu.
7.1.2 |  |  | Instrumentas 190- 200 cm ilgio. Atidaryto krepšelio plotis 20mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo) su vedlio fiksatoriumi distaliniame gale, suderinmas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. | 30 | Vnt. | Kodas 22640, G30katalogo psl. 38 | 116.25 | 5 | 3487.5 | 3661.88 | Instrumentas 195 cm ilgio, tinka 2,8 mm kanalu. Atidaryto krepšelio plotis 15 X25, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo), suderinmas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu.
7.2 |  | Didesniems akmenims traukti:
7.2.1 |  |  | Instrumentas 190-200 cm ilgio, endoskopui 2,8 mm kanalu, atidaryto krepšelio plotis 22 mm, 4 vielučių, rotuojamas, suderinmas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. | 50 | Vnt. | Kodas 22660, Katalogo psl. 38 | 116.25 | 5 | 5812.5 | 6103.13 | Instrumentas 195 cm ilgio, tinka 2,8 mm kanalu. Atidaryto krepšelio plotis 25, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo), rotuojamas, suderinmas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu.
7.2.2 |  |  | Instrumentas 190-200 cm ilgio, endoskopui 2,8 mm kanalu, atidaryto krepšelio plotis 22 mm, 4 vielučių, standžios vielos, naudojamas su vedlio fiksatoriumi distaliniame gale, suderinmas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. | 20 | Vnt. | Kodas GF266GW katalogo psl. 40 | 103.75 | 5 | 2075 | 2178.75 | Instrumentas 400 cm ilgio, endoskopui 2,8 mm kanalu, atidaryto krepšelio plotis 20 X30 mm, 4 vielučių, standžios vielos, naudojamas su vedlio fiksatoriumi distaliniame gale, suderinmas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu.
7.3 |  | Krepšelių avarinis šalinimo rinkinys | Metalinis šarvas, daukartinis, ilgis 900-950mm, rankena. | 1 | Vnt. | Kodai GF641+GF500, katalogo psl. 40 | 330 | 21 | 330 | 399.3 | Metalinis šarvas, daukartinis, ilgis 100 cm, rankena tinkama TTS ir avarinei litotripsijai
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 7 pirkimo dalies | [5 empty] | 16355 | 17225.56
8 | 33168000-5 | Priemonės litotripsijai
8.1 |  |  | Krepšelis, instrumento ilgis 190-195 cm, endoskopui kanalu 4,2mm, krepšelio plotis atidarius 30mm, turi tikti litotriptoriui BML-110A-1 ir rankenai MAJ-441. | 4 | Vnt. | Kodas GF265GW, katalogo psl. 40 | 103.75 | 5 | 415 | 435.75 | Instrumentas 400 cm ilgio, endoskopui 2,8 mm kanalu, atidaryto krepšelio plotis 25 X40mm, 4 vielučių, standžios vielos, naudojamas su vedlio fiksatoriumi distaliniame gale, suderinmas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu.
8.2 |  |  | Rankena litotripsiniam krepšeliui, daugkartinio naudojimo, suderinama su 8.1 poz. siūlomu litotripsiniu krepšeliu. | 1 | Vnt. | Kodas GF500, katalogo psl. 40 | 275 | 21 | 275 | 332.75 | rankena tinkama TTS ir avarinei litotripsijai
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 8 pirkimo dalies | [5 empty] | 690 | 768.5
9 | 33168000-5 | Nazobiliariniai drenai | Dreno ilgis ne mažiau 255cm ilgio, 7 FR diametro, tinkami darbui per endoskopo darbinį kanalą 2,8 mm, užriestu galu (pigtail) | 12 | Vnt. |  |  | 5 | 0
37 | 33168000-5 | Kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių ir ligavimo rinkinys (daugkartinio pobūdžio) | Tinka endoskopui ne mažiau 165 cm ilgio, 2,8 mm kanalu. Rinkinyje: valdymo rankena, distalinis antgalis su rėmeliu 5vnt./kompl. (sterilizuojami) ir vienkartinės ligavimo kilpos 10 vnt./kompl. (kiekviena kilpa uždedama tik ištraukus endoskopą) | 1 | Vnt. |  |  | 21 | 0
38 | 33168000-5 | Ekstrinio kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių rinkiniai (vienkartinio pobūdžio) | Vienkartinis. Sterili pakuotė. Be latekso. Tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo skersmuo 2,8 mm. Permatomas cilindras su ne mažiau kaip 7 (septyniom), jau uždėtom, varikozinių veninių mazgų užspaudimo gumytėmis (būtinas geras vizualizacijos laukas, uždėjus ligatorių su kilpomis). Ant cilindro natūralios spalvos gumytė, įspėjanti operatorių, kai lieka tik viena gumytė. Konstrukcija, įgalinti visus ligavimo žiedus uždėti neištraukiant endoskopo. Uždėjus ligatūrą, girdimas aiškus garsinis „trakštelėjimas“ (Click). Komplekte: ergonominė rankena, besitvirtinanti prie endoskopo; uždėjimo kateteris; cilindras su gumytėmis; praplovimo kateteris, kuris tvirtinamas prie rankenos. Būtina pateikti bent du straipsnius su klinikinių tyrimų rezultatais. | 30 | Vnt. |  |  | 5 | 0
39 | 33168000-5 | Stemplės varikozių ligavimo kilpa | Tinkama darbui su Olympus įranga. Vienkartinė, kilpos diametras 12 mm | 600 | Vnt. |  |  | 5 | 0
40 | 33168000-5 | Kraujavimo stabdymo hemostatiniais klipais rinkinys su viekartinio naudojimo rankena
40.1 |  | Kraujavimo stabdymo vienkartiniais klipais valdymo mechanizmas | Valdymo mechanizmas vienkartinio naudojimo, jo ilgis 230 cm ± 5 cm (rankena), tinka endoskopams 2,8 mm kanalu, su uždedamais klipais individualiuose dėkliukuose (komplektuojama po 30 vnt.). | 400 | Vnt. |  |  | 5 | 0
40.2 |  | Kraujavimo stabdymo klipai | Klipai tinkami naudoti su daugkartinio naudojimo rankena, paruošti uždėjimui „dėkliuke“ ( po 40 vnt. klipų ). | 2000 | Vnt. |  |  | 5 | 0
40.3 |  | Kraujavimo stabdymo klipo/rankenos įrankis | Sukamo tipo 360º kampu, repozicionuojamas (turi būti galimybė kabutę keliskart atidaryti ir pasukti kabutę prieš galutinį užfiksavimą). Valdymo mechanizmas (rankena) turi būti vienkartinio naudojimo, jo ilgis 230 cm ir 270 cm, tinkamas endoskopams 2,8 mm kanalu. Su uždėtu ir paruoštu naudojimui klipu. Klipo žiočių maksimalus atsidarymas turi būti pasirinktinai 8-15 mm ± 1 mm, žiočių kampas 90º ir 135º, „kojelės“ ilgis- 6 mm ± 1 mm. Vienkartinis, sterilus. | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 40 pirkimo dalies | [5 empty] | 0
41 | 33168000-5 | Tulžies takų balioninis plėtiklis | Instrumento kateterio ilgis turi būti 250 mm ± 10 mm. Tinkamas endoskopui 2,8 mm diametro kanalu bei su 0,035‘‘ styga-pravedėju. Su mažiausiai 2 rentgenokotrastigomis žymėmis.Vienkartinis, sterilus. Balionėlio modifikacijos: | [7 empty] | Instrumento kateterio ilgis turi būti 240mm. Tinkamas endoskopui 2,8 mm diametro kanalu bei su 0,035‘‘ styga-pravedėju. 3 rentgenokotrastigos žymės.Vienkartinis, sterilus.
41.1 |  |  | Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm ± 5mm , diametras 6 mm; | 3 | Vnt. | EZM0630P Katalogo psl. 36 | 96 | 5 | 288 | 302.4
41.2 |  |  | Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm ± 5mm , diametras 8 mm; | 5 | Vnt. | EZM0830P Katalogo psl. 36 | 96 | 5 | 480 | 504
41.3 |  |  | Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm ± 5mm , diametras 10 mm; | 3 | Vnt. | EZM1030P Katalogo psl. 36 | 96 | 5 | 288 | 302.4
41.4 |  |  | Išpūsto balionėlio ilgis 60 mm ± 5mm , diametras 12 mm; | 10 | Vnt. | EZM1230P Katalogo psl. 36 | 96 | 5 | 960 | 1008
41.5 |  |  | Išpūsto balionėlio ilgis 60 mm ± 5mm , diametras 14 mm; | 3 | Vnt. | EZM1230P Katalogo psl. 36 | 96 | 5 | 288 | 302.4
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 41 pirkimo dalies | [5 empty] | 2304 | 2419.2
42 | 33168000-5 | Skrandžio/ 12 pirštės / papilės/Storųjų žarnų balioniniai plėtikliai | Instrumento kateterio ilgis turi būti 240 mm ± 10 mm. Tinkamas endoskopui 2,8 mm diametro kanalu bei su 0,035‘‘ styga-pravedėju. Su mažiausiai 2 rentgenokotrastigomis žymėmis.Vienkartinis, sterilus. Balionėlio modifikacijos: | [7 empty] | Instrumento kateterio ilgis turi būti 240mm. Tinkamas endoskopui 2,8 mm diametro kanalu bei su 0,035‘‘ styga-pravedėju. 3 rentgenokotrastigos žymės.Vienkartinis, sterilus.
42.1 |  |  | Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm ± 5mm , diametras 10/11/12 mm; | 50 | Vnt. | EZM1055 Katalogo psl. 21 | 100 | 5 | 5000 | 5250
42.2 |  |  | Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm ± 5mm , diametras 12/13.5/15 mm; | 20 | Vnt. | EZM1255 Katalogo psl. 21 | 100 | 5 | 2000 | 2100
42.3 |  |  | Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm ± 5mm , diametras 15/16.5/18 mm; | 20 | Vnt. | EZM1555 Katalogo psl. 21 | 100 | 5 | 2000 | 2100
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 42 pirkimo dalies | [5 empty] | 9000 | 9450
44 | 33168000-5 | Polipektominės kilpos | Suderintos su Olympus elektropeiliu
44.1 |  |  | Ovalo formos. Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 ir 300 cm. Kilpos diametras nuo 10 iki 35 mm ± 5 mm. Medžiaga – pinta viela. | 200 | Vnt. | GF46XX Katalogo psl. 24-26 | 10.2 | 5 | 2040 | 2142 | Ovalo formos. Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 240 cm. Kilpos diametras nuo 10 iki 35 mm. Medžiaga – pinta viela.
44.2 |  |  | Ovalo formos, kateterio diametras ne daugiau 2,3 mm, ilgis 230 ir 300 cm, kilpos diametras nuo 10 iki 35 mm ± 5 mm. Medžiaga – pinta viela. Rotuojama. | 20 | Vnt. | GF46XXR Katalogo psl. 24-26 | 12.6 | 5 | 252 | 264.6 | Ovalo formos, kateterio diametras 2,3 mm, ilgis 240cm, kilpos diametras nuo 10 iki 35. Medžiaga – pinta viela. Rotuojama.
44.3 |  |  | Šešiakampio formos. Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 cm. Kilpos diametras nuo 25 iki 35 mm ± 1 mm. Medžiaga – pinta viela. | 20 | Vnt. | GF4300, GF4301 Katalogo psl. 24-26 | 10.2 | 5 | 204 | 214.2 | Šešiakampio formos. Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 240 cm. Kilpos diametras nuo 25 iki 35 mm. Medžiaga – pinta viela.
44.4 |  |  | Asimetrinė - pusmėnulio formos. Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 cm. Kilpos diametras nuo 15 iki 25 mm ± 1 mm. Medžiaga – pinta viela. | 20 | Vnt. | GF4532R Katalogo psl. 24-26 | 13.8 | 5 | 276 | 289.8 | Asimetrinė - pusmėnulio formos. Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 cm. Kilpos diametras nuo 17X16mm. Medžiaga – pinta viela.
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 44 pirkimo dalies | [5 empty] | 2772 | 2910.6
45 | 33168000-5 | Šalto/karšto pjovimo kilpa | Kilpa šešiakampio formos, kilpos vielos diametras 0,3 ±0,05mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu. Tinkama kanalui Ø 2,8 mm, darbinis ilgis 2300-2400 mm, kilpos diametras - 10 ±1 mm. Sterili pakuotė. | 150 | Vnt. |  |  | 5 | 0 | 0
46 | 33168000-5 | Plokščių polipų šalinimo pjaunantis įrankis | Monofilamentinės vielos kilpa, ovalo formos, vielos diametras 0,3± 0,05 mm, kilpos diametras 10 mm, 15 mm, 25± 1 mm pasirinktinai, tinka 2,8 mm diametro kanalui, darbinis ilgis 230 ± 5 cm, išorinis kateterio diametras 2,3± 0,1 mm, vienkartinio naudojimo, sterili pakuotė. | 40 | Vnt. | GF4710R, GF4815R, GF4825R | 10.2 | 5 | 408 | 428.4 | Monofilamentinės vielos kilpa, ovalo formos, kilpos diametras 10 mm, 15 mm, 25± 1 mm pasirinktinai, tinka 2,8 mm diametro kanalui, darbinis ilgis 240cm, išorinis kateterio diametras 2,4 mm, vienkartinio naudojimo, sterili pakuotė.
47 | 33168000-5 | Polipektomijos kilpos su integruota adata (suderintos su Olympus elektropeiliu) | Įrankį turi sudaryti polipektominė kilpa elektrokautetrizacijai ir integruota adata. Skirta atlikti dvi procedūras nekeičiant endoskopinių įrankių. Polipektomė kipa dviejų modifikacijų: šešiakampė ir ovali. Kilpos dydis 25x40 mm ± 2 mm. Adatos dydžiai 25G ir 23G. Kateterio gale adatos apsauga nuo intraprocedūrinio netyčinio adatos įsmigimo ir/ar endoskopo pažeidimo). Su Luer Lock rankena. Įrankio kateterio diametras 3 mm, ilgis – 230 cm ± 5 cm. Vienkartinis, sterilus. | 5 | Vnt. |  |  | 5 | 0 | 0
48 | 33168000-5 | Endosonoskopiniai balionėliai radialinio tipo aparatui | Tinka endosonoskopui GF-UE160-AL5 | 200 | Vnt. |  |  | 5 | 0 | 0
49 | 33168000-5 | Endosonoskopiniai balionėliai linijinio tipo aparatui | Tinka endosonoskopui GF-UCT140 | 200 | Vnt. |  |  | 5 | 0 | 0
50 | 33168000-5 | Endosonoskopijos adata citologijai (šerdinė biopsija-procore) | Endosonoskopijos adata citologijai, susideda iš dviejų dalių – adatos ir įvedimo sistemos. 19 G adata, ilgis reguliuojasi 0-8 cm. Įvedimo sistemos ilgis 138-140 cm, sistema 5,2 Fr dydžio. Spec. rankena mėginiui paimti viena ranka, turi būti matoma ultragarso kontrolėje. „Pro core“ tipo. | 30 | Vnt. |  |  | 5 | 0 | 0
51 | 33168000-5 | Endosonoskopijos adata aspiracinei punkcijai | Maksimalus įleidžiamosios dalies skersmuo ø 1,85 mm, maksimalus adatos ilgis 80 mm, darbinis ilgis 1400-1450 mm | [6 empty] | 0
51.1 |  |  | Adatos vamzdelio forma: be šoninės angos, adatos skersmuo 19G | 5 | Vnt. |  |  | 5 | 0 | 0
51.2 |  |  | Adatos vamzdelio forma: be šoninės angos, adatos skersmuo 22G | 10 | Vnt. |  |  | 5 | 0 | 0
51.3 |  |  | Adatos vamzdelio forma: be šoninės angos, adatos skersmuo 25G | 10 | Vnt. |  |  | 5 | 0 | 0
51.4 |  |  | Adatos vamzdelio forma: su šonine anga, adatos skersmuo 22G | 5 | Vnt. |  |  | 5 | 0 | 0
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 51 pirkimo dalies | [5 empty] | 0 | 0
52 | 33168000-5 | Pripūtimo sistema (balioniniams plėtikliams) | Sistema su įstatomu švirkštu: | [6 empty] | 0
52.1 |  |  | Daugkartinio naudojimo rankena su perjungimo galimybe reguliuoti įpūtimą ir išleidimą.Turi būti prijungtas monometras su permatoma plastikine žarnele, kuriame nurodomas įpūtimo spaudimas atmosferomis ir kPa. | 5 | Vnt. |  |  | 21 | 0 | 0
52.2 |  |  | Švirkštai vienkartiniai, sugraduoti maksimaliai 13 atm spaudimui, 60 cc tūrio. Pakuotėje po 5 švirkštus. Privalo tikti su naudojama rankena. | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0 | 0
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina 46 pirkimo dalies | [5 empty] | 408 | 428.4