## Sheet1
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr.1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PRIEMONIŲ OFTALMOLOGIJAI PIRKIMAS, VUL SK Nr. 2401
PRIVALOMA *Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ir/ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje, tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai turi būti pateikiami lietuvių kalba, taip pat gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau jei perkančioji organizacija pareikalaus vertimo, patvirtintas vertimas (žr. Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7p.) turi būti pateikti per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams ir kt. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus."
Pirkimo dalis Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Firminis priemonių pavadinimas ir modelis, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge, jei jis yra | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM | Siūlomi parametrai* | Pirkimo vertė Eur su PVM
1 | Vienkartiniai plieniniai peiliukai | Ilgis 7,9 – 8,1 mm, plotis 2,9-3,1 mm, užaštrinimo kampas 45°, nerūdijančio plieno, aštrūs, sterilūs. | 5000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 26250
2 | Vienkartiniai plieniniai peiliukai 15° | Užaštrinimo kampas 15°, nerūdijančio plieno, aštrūs, sterilūs. | 1000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 5250
3 | Silikoninis vamzdelis su dviem metaliniais zondais ašarų takų intubacijai | Visos sistemos ilgis 30-40 cm., metalinio antgalio ilgis 8-10 cm., vamzdelio išorės diametras 0,6-0,95 mm, vamzdelio vidaus diametras 0,3-0,55 mm (tuščiaviduris). | 400 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 6720
4 | Polimerinė juostelė (glaidas) priekinės kameros lęšio įvedimui | Ilgis 3-4cm., galai užapvalinti, skaidri, nupoliruota, sterili. | 1000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 2100
5 | Plastmasiniai kaušeliai akims | Medžiaga-supramidas ( arba lygiavertė), su skylutėmis. Universalūs, tinkantis kairiai ir dešiniai akiai. Sterilūs. | 2500 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 2362.5
6 | Plomba tinklainės atšokos operacijai | Ovali, silikoninė, storis 5x3 mm, ilgis 80-120 mm, sterili | 66 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 2841.3
7 | Plomba tinklainės atšokos operacijai | Ovali, silikoninė, storis 7x3,25 mm, ilgis 80-120 mm, sterili | 48 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 2318.4
8 | Cirkliažo juostelė su mova | Silikoninė, storis 2,5x0,6 mm, ilgis135-140 mm, sterili | 15 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 551.25
9 | Priekinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lęšiai | Medžiaga- polimetilmetakrilatas ar jo dariniai. Optikos diametras – 5,5- 6,0 mm. Laužiamoji galia- nuo +5 iki +30 dioptrijų. Fiksuojami akyje 4 taškuose (Kelman tipo „kvadrifleks“). Elastingi atraminiai elementai. Bendras ilgis: 12,75 mm | 600 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 18383.4
10 | Sterilus tripano mėlio tirpalas | 0,1% sterilus, izotoninis, nepirogeninis tripano mėlio tirpalas stikliniame buteliuke, naudojamas priekinei akies lęšiuko kapsulei dažyti. Sterili kaniulė 0,5x22 mm | 3000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 10080
11 | MVR peiliukas | Trikampio firmos. 0,9 mm skersmens, aštrus, tiesus, pjaunantis, sterilus | 360 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 2192.4
12 | MVR peiliukas 24G | 24G , trokampio formos. 0,8 mm skersmens, lenktas, aštrus, pjaunantis, sterilus | 500 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 3045
13 | Pusmėnulinis peiliukas su ovalia pjaunančia dalimi | Lenktas, 2,3 mm skersmens, pjaunanti dalis iš viršaus, aštrus, sterilus | 1200 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 7560
14 | Plyšinis peiliukas 1,0 mm | Trikampio formos, 1,0 mm skersmens, aštrus, tiesus (sideport) , pjaunanti dalis iš viršaus ir apačios (dual bevel) , sterilus | 400 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 2100
15 | Plyšinis peiliukas 1,2 mm | Trikampio formos, 1,2 mm skersmens, aštrus, lenktas, pjaunanti dalis iš viršaus, sterilus | 4000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 21840
16 | Plyšinis peiliukas 2,4 mm | Trikampio formos, 2,4 mm skersmens, aštrus, lenktas, pjaunanti dalis iš viršaus ir iš apačios (dual bevel), su orientaciniu žymėjimu ant geležties paviršiaus, sterilus | 2500 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 13387.5
17 | Plyšinis peiliukas 2,6 mm | Trikampio formos, 2,6 mm skersmens, aštrus, lenktas, pjaunanti dalis iš viršaus ir iš apačios (dual bevel), su orientaciniu žymėjimu ant geležties paviršiaus, sterilus | 5500 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 29452.5
18 | Kaniulė (12 valandos) Micro J shape cannula | Micro J shape (arba lygiavertė) kaniulė 25 g x 22 mm, kabliukas 1,75 mm pločio, sterili | 2000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 4620
19 | Kaniulė viskoelastinei medžiagai | 23 g x 7/8", ( 0,4 mm x 22 mm), 9 mm nuo galo lenkta 45° kampu, buka, sterili | 6000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 12600
20 | Kaniulė subtenonalinei injekcijai | Kaniulė subtenonalinei injekcijai, lenkta su plokščiu galu 20 G 0,9x25 mm, sterili, buka | 4000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 5460
21 | Kaniulė priekinei kamerai | 27 g x 7/8" ( 0,4 mm x 22 mm), sterili, buka, 4,5 mm nuo galo lenkta 35° kampu | 8000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 10080
22 | Hidrodisekcinė kaniulė | Akahoshi modelio arba lygiavertė, 27G x7/8 (0,4x22 mm), 1,5 mm-2 mm nuo galo palenkta 45° kampu, sterili | 3000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 15750
23 | Kaniulė- cistotomas | Kaniulė-cistotomas kapsulotomijai, išlenkta, 40x16 mm (27Gx5/8 in) | 3500 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 11025
24 | Kasetė "Infiniti" aparatui | „Ultrasound FMS“ tipo | 4000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 302400
25 | Metalinis antgalis phaco antgaliui prie "Infiniti" aparato | Turbo Sonics Flared ABS Micro Tip, 30° Round 0,9 mm | 900 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 66150
26 | Metalinis antgalis Ozil antgaliui prie "Infiniti" aparato | Turbo Sonics Mini – Flared ABS Tip, 30° Kelman, 0,9 mm | 3000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 220500
27 | Priedas prie phaco antgalio "Infiniti" | Universalus įpakavimas, sterilus | 2000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 71400
28 | Priedas prie phaco antgalio"Infiniti" ypač plonas | Universalus įpakavimas, sterilus | 3000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 107100
29 | Vitrektomo antgalis "Infiniti" aparatui | Universalus įpakavimas, laidas su antgaliu, sterilus, 21G | 600 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 138600
30 | Kaustikos vienkartinis antgalis "Infiniti" aparatui | Komplektas - kabelis ir antgalis | 200 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 115500
31 | Viskoelastinė oftalmologinė medžiaga HIPROMEL (arba lygiavertė) | Sterilus viskoelastinis tirpalas, 2 ml –25mg ± 1 mg/1 ml, su 1 kaniule, vienkartiniam intraokuliniam naudojimui. Veiklioji medžiaga- hidroksipropilmetilceliuliozė | 6000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 34650
32 | Šluostukai – absorbuojančios lazdelės | Šluostuko bendras ilgis 6-7 cm x 5 mm diametras, (2 5/8 in 3/16 in). Skirti skysčio ir kraujo absorbcijai. Sterilūs, supakuoti po 10 vnt. | 4000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 1680
33 | Šluostukai atraumatiniai, VISISPEAR kempinėlės akims (arba lygiavertės | Sterilūs, trikampio formos ant kotuko 15 mm x 5-7 mm, ilgis 7 cm, medžiaga- polivinilformolas. | 2000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 1365
34 | Silikono aliejus 1000 | Silikono aliejus, klampumas 950-1300 mPas.10 ml sterilus švirkštas. Aliejus turi pasižymėti gera emulsifikacija. | 150 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 5355
35 | Silikono aliejus 5000 | Ypač grynas silikono aliejus 100% PDMS (polidimetilsiloksanas) 10 ml sterilus švirkštas. Klampumas 4800-5500 mPas. Aliejus turi pasižymėti gera emulsifikacija. | 200 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 8820
36 | Sunkusis skystis F-Decalin 7ml (arba lygiavertis) | Perfluorodecalin, 7ml sterilus flakonas | 400 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 17640
37 | Intraokulinis skystis Carbachol (arba lygiavertis) | Intraokulinis skystis – carbacholis arba lygiavertis. Sterilus, 0,01%, 1ml flakonas | 3000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 18270
38 | C3F8 dujos (perfluoropropanas) | Dujų balionas, 125g jungtis prie Constellation aparato | 6 | Vnt. |  |  |  | 0 |  |  | 6552
39 | SF6 dujos (sieros heksafluoridas) | Dujų balionas, 125g jungtis prie Constellation aparato | 5 | Vnt. |  |  |  | 0 |  |  | 5460
40 | Kartridžas „ C “ | Sterilus, naudojamas lęšių implantacijai, pritaikytas turimiems Monarch II injektoriams | 200 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 966
41 | Kartridžas ,,D'' | Sterilus, naudojamas lęšių implantacijai, pritaikytas turimiems Monarch III injektoriams | 200 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 966
42 | Vienkartiniai matavimo zondai tonometrui Icare TA-01 | Plastmasinis zondo antgalis pagamintas iš VALOX 321C arba analogiškos medžiagos. Zondo kojelė pagaminta iš plieno padengto auksu arba analogiškos medžiagos. Kiekvienas zondas patalpintas atskirame konteineryje .Zondo svoris±26,5 mg, ilgis ±40,4mm. 100 vnt. dėžutėje. | 25000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 36750
43 | Aspiracijos/irigacijos rankenų bimanualinei irigacijai komplektas | Irigacijos rankena – dvi irigacijos angos 0,45±0.01 mm, darbinis antgalis 21 dydžio, kūgio formos. Aspiracijos rankena – aspiracijos anga 0,35±0.01 mm, darbinis antgalis 21 dydžio, kūgio formos, šiurkštaus paviršiaus galiukas.Vienkartinio naudojimo, sterilūs. | 3000 | Vnt. | 303060-0165-000 Irigacijos rankena – dvi irigacijos angos 0,45 mm, darbinis antgalis 21 dydžio, kūgio formos. Aspiracijos rankena – aspiracijos anga 0,35 mm, darbinis antgalis 21 dydžio, kūgio formos, šiurkštaus paviršiaus galiukas. Vienkartinio naudojimo, sterilūs. Carl Zeiss Meditec, Vokietija. (Brošiūra “Visalis accessories” 7psl.) | 24 | 5 | 72000 | 75600 | Irigacijos rankena – dvi irigacijos angos 0,45 mm, darbinis antgalis 21 dydžio, kūgio formos. Aspiracijos rankena – aspiracijos anga 0,35 mm, darbinis antgalis 21 dydžio, kūgio formos, šiurkštaus paviršiaus galiukas. Vienkartinio naudojimo, sterilūs. | 78750
44 | Lazerio zondai cyklofotokoaguliacijai | Vienkartiniai, sterilūs lazerio zondas XL 810 CYCLOST, QUANTEL Medical arba lygiavertis | 200 | Vnt. | Vienkartiniai, sterilūs lazerio zondai XL810 CYCLOST, Quantel Medical, Prancūzija (brošiūra "Vitra 810", 4, 6 psl., Įpakavimas "XL810 CYCLO STM") | 295 | 5 | 59000 | 61950 | Vienkartiniai, sterilūs lazerio zondas XL 810 CYCLOST, QUANTEL Medical | 61950
45 | Rainelės retraktoriai | Rainelės retraktoriai, įpakuoti po 4-6 vnt. sterilizavimo dėkle, skirti mechaniniam vyzdžio išplėtimui, pagaminti iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, lankstūs, elastingi. | 1000 | Vnt. | G-34523 Rainelės retraktoriai, įpakuoti po 4 vnt. sterilizavimo dėkle, skirti mechaniniam vyzdžio išplėtimui, pagaminti iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, lankstūs, elastingi., sterilus. Geuder, Vokietija (katalogas Geuder, 201 psl.) | 80 | 5 | 80000 | 84000 | Rainelės retraktoriai, įpakuoti po 4 vnt. sterilizavimo dėkle, skirti mechaniniam vyzdžio išplėtimui, pagaminti iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, lankstūs, elastingi. | 136500
46 | Kapsulės tempimo žiedai | Kapsulės tempimo žiedas su angomis galuose. Žiedo spalva- mėlyna, pilka.. Medžiaga - polimetilmetakrilatas arba lygevertė medžiaga. Diametras - 12mm ir 13 mm, žiedas teikiamas sausas, sterilus. | 600 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 3780
47 | Trepanai recipiento ragenai | 360° 16 skyrių siurbimo kamera. 16 radialinių kameros padalijimų. Taikikliai trepanavimo vietos nustatymui. Vienkartiniai, sterilūs, įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto sistema vakuumui sukelti: 6,5mm -15 vnt. 7 mm-30 vnt. 7,5mm-15 vnt. 8mm-15 vnt. | 75 | Vnt. | 360° 16 skyrių siurbimo kamera. 16 radialinių kameros padalijimų. Taikikliai trepanavimo vietos nustatymui. Vienkartiniai, sterilūs, įpakuoti kartu su G-33786 steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto sistema vakuumui sukelti: G-570650 - 6,5mm - 15 vnt. G-570700 - 7 mm - 30 vnt. G-570750 - 7,5mm - 15 vnt. G-570800 - 8mm - 15 vnt. Geuder, Vokietija. (Brošiūra „NanoEdge Trepane“, 2 psl.; Geuder katalogas, 231 psl.) | 82 | 5 | 6150 | 6457.5 | 360° 16 skyrių siurbimo kamera. 16 radialinių kameros padalijimų. Taikikliai trepanavimo vietos nustatymui. Vienkartiniai, sterilūs, įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto sistema vakuumui sukelti: 6,5mm -15 vnt. 7 mm-30 vnt. 7,5mm-15 vnt. 8mm-15 vnt. | 6457.5
48 | Trepanai donoro ragenai | Pjovimo blokas. Trepano ašmenys. Pasodinimo žiedas. Vienkartinis, sterilūs, įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto sistema vakuumui sukelt:. 7mm-10 vnt., 7,25mm-20 vnt. 7,5mm-40 vnt., 7,75mm -20vnt., 8 mm-10 vnt. 8,5 mm- 5 vnt. | 105 | Vnt. | Pjovimo blokas. Trepano ašmenys. Pasodinimo žiedas. Vienkartinis, sterilūs, įpakuoti kartu su G-33786 steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto sistema vakuumui sukelti: G-560700 - 7mm-10 vnt., G-560725 -7,25mm-20 vnt. G-560750 - 7,5mm-40 vnt., G-560775 - 7,75mm -20vnt., G-560800 - 8 mm-10 vnt. G-560850 - 8,5 mm- 5 vnt. Geuder, Vokietija. (Brošiūra „NanoEdge Trepane“, 3 psl.; Geuder katalogas, 231 psl.) | 83 | 5 | 8715 | 9150.75 | Pjovimo blokas. Trepano ašmenys. Pasodinimo žiedas. Vienkartinis, sterilūs, įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto sistema vakuumui sukelt:. 7mm-10 vnt., 7,25mm-20 vnt. 7,5mm-40 vnt., 7,75mm -20vnt., 8 mm-10 vnt. 8,5 mm- 5 vnt. | 9150.75
49 | Vienkartinis lazerio antgalis 23G prie Constellation Vision aparat | Sterilus, lankstus, lenktas su RFID jungtimi 23G. | 108 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 35154
50 | Vienkartinis lazerio antgalis 25G prie Constellation Vision aparato | Sterilus, lankstus, lenktas su RFID jungtimi 25G. | 150 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 50400
51 | Vienkartinis lazerio antgalis 27G prie Constellation Vision aparato | Sterilus, lankstus, lenktas su RFID jungtimi 27G. | 96 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 33264
52 | Vienkartinis iliuminacinis lazerio antgalis (zondas) prie Constellation Vision aparato 23G | Sterilus, lankstus, lenktas, su iliuminacija 23G, su RFID jungtimi | 6 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 1638
53 | Vienkartinis iliuminacinis lazerio antgalis (zondas) prie Constellation Vision aparato 25G | Sterilus, lankstus, lenktas, su iliuminacija 25G, su RFID jungtimi | 18 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 5008.5
54 | Vienkartinis iliuminacinis lazerio antgalis (zondas) prie Constellation Vision aparato 27G | Sterilus, lankstus, lenktas, su iliuminacija 27+G, su RFID jungtimi | 12 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 3654
55 | Trokaras 23G | EDGEPLUS arba lygiavertis Trokaras 6,0 mm 23G įpak. /3 vnt. | 48 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 4536
56 | Trokarai 25G | EDGEPLUS arba lygiavertis Trokaras 6,0 mm 25G iįpak /3 vnt. | 48 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 4536
57 | Trokarai 27G | EDGEPLUS arba lygiavertisTrokaras 6,0 mm 27G įpak. /3 vnt. | 12 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 1134
58 | Trokaras 23G | EDGEPLUS arba lygiavertis Trokaras 4,0 mm 23G įpak./1 vnt. | 36 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 3402
59 | Trokaras 25G | EDGEPLUS arba lygiavertis Trokaras 4,0 mm 25G įpak./1 vnt. | 48 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 4536
60 | Trokaras 27G | EDGEPLUS arba lygiavertis Trokaras 4,0 mm 27G įpak./ 1 vnt. | 24 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 2268
61 | Diatermijos antgalis 25G prie Constellation Vision aparato | Vienkartinis biopoliarinis diatermijos antgalis , kūgiškas 30°, 25G | 108 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 8164.8
62 | Diatermijos antgalis 27G prie Constellation Vision aparato | Vienkartinis biopoliarinis diatermijos antgalis , kūgiškas 30°, 27G | 72 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 5821.2
63 | Šviesollaidis prie Constellation Vision aparato | ,,Sietyno” tipo vidinis apšvietimo antgalis, 25G.(Chandelier, Constellation Vision System, RFID arba lygiavertis) | 12 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 1701
64 | Automatinis dujų pripildymo komplektas prie Constellation Vision aparato | Automatinis švirkšto pripildymas grynomis C3F8 arba SF6 dujomis, sterilus | 250 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 21787.5
65 | Silikono suleidimo-ištraukimo rinkinys prie Constellation Vision aparato | Constellation arba lygiavertis, sterilus | 350 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 20212.5
66 | Grieshaber rankena | Grieshaber® Renaissance® Advanced rankena, skirta dirbti su vienkartinėmis žirklėmis arba žnyplėmis arti tinklainės | 4 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 1932
67 | Lensektomijos antgalis prie Constellation Vision aparato REF 8065751150, SN 1103394301X | Lensektomijos antgalis, 20G, sterilus, 6 vnt/pakuotėje. | 150 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 13387.5
68 | Aspiracijos antgaliai (fleitos) 23G prie Constellation Vision aparato | Vienkartinis pasyvios/aktyvios aspiracijos antgalis, mikštu galu, skirtas dirbti arti tinklainės (Advanced Backflush DSP), 23G. | 204 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 19278
69 | Aspiracijos antgaliai (fleitos) 25G prie Constellation Vision aparato | Vienkartinis pasyvios/aktyvios aspiracijos antgalis, mikštu galu, skirtas dirbti arti tinklainės (Advanced Backflush DSP), 25G. | 480 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 45360
70 | Aspiracijos antgaliai (fleitos) 27G prie Constellation Vision aparato | Vienkartinis pasyvios/aktyvios aspiracijos antgalis, mikštu galu, skirtas dirbti arti tinklainės (Advanced Backflush DSP), 27G. | 120 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 11340
71 | Žirklės lenktos 23G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Revolution® DSP CURVED SCISSORS, vienkartinių 40° lenktų žirklių antgaliiai, tinkantys Grieshaber rankenai, darbui arti tinklainės, 23G. arba lygiavertės. | 96 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 17337.6
72 | Žirklės lenktos 25G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Revolution® DSP CURVED SCISSORS, vienkartinių 40° lenktų žirklių antgaliai, tinkantys Grieshaber rankenai, darbui arti tinklainės, 25G. arba lygiavertės. | 144 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 26006.4
73 | Žirklės lenktos 27G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Revolution® DSP CURVED SCISSORS, vienkartinių 40° lenktų žirklių antgaliai, tinkantys Grieshaber rankenai, darbui arti tinklainės, 27G. arba lygiavertės. | 60 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 10836
74 | Žirklės vertikalios 23G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Revolution® DSP VERTICAL SCISSORS, vertikalių vienkartinių žirklių antgaliai tinkantys Grieshaber rankenai, darbui su membranomis arti tinklainės, 23G arba lygiavertės. | 72 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 14817.6
75 | Žirklės vertikalios 25G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Revolution® VERTICAL SCISSORS, vertikalios vienkartinės žirklės, darbui su membranomis arti tinklainės arba lygiavertės, žirklių 25G. | 96 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 21168
76 | Pincetai (žnyplės)23G prie Constellation Vision aparato Grieshaber Revolution® DSP MAX-GRIP™ FORCEPS | vienkartinės žnyplių antgaliai, tinkantys Grieshaber rankenai, darbui arti tinklainės, 23G.arba lygiavertės. Sugriebimo jėga >50g. Dėžutėje 6 vnt. | 96 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 17438.4
77 | Pincetai (žnyplės) 25G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Revolution® MAX-GRIP™ FORCEPS, vienkartinių pincetų antgaliai, tinkantys Grieshaber rankenai darbui arti tinklainės, 25+G. Sugriebimo jėga >50g. | 150 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 26460
78 | Pincetai (žnyplės) 23G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Revolution® SERRATED FORCEPS, vienkartinių dantytų žnyplių antgaliai, tinkantys Grieshaber rankenai, darbui arti tinklainės, 23G arba lygiavertės.. Sugriebimo jėga >50g. | 48 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 8013.6
79 | Pincetai (žnyplės) 27G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Revolution® MAX-GRIP™ FORCEPS, vienkartinių žnyplių antgaliai, tinkantys Grieshaber rankenai darbui arti tinklainės, 27+G. Sugriebimo jėga viršija 40 g. | 66 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 11988.9
80 | Pincetai (žnyplės) 27G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Revolution® SERRATED FORCEPS, vienkartinių dantytų žnyplių antgaliai, tinkantys Grieshaber rankenai, darbui arti tinklainės, 27G arba lygiavertės. Sugriebimo jėga >50g. | 48 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 9525.6
81 | Žnyplės ,,SHARKSKIN ILM 23G | "SHARKSKIN" modelio arba lygiavertės 23G vienkartinės žnyplės vidinei ribinei membranai (ILM) šalinti | 6 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 1260
82 | Žnyplės ,,SHARKSKIN ILM 25+G | "SHARKSKIN" modelio arba lygiavertės 25+G vienkartinės žnyplės vidinei ribinei membranai (ILM) šalinti | 24 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 5292
83 | Žnyplės ,,SHARKSKIN ILM 27+G | "SHARKSKIN" modelio arba lygiavertės 27+G vienkartinės žnyplės vidinei ribinei membranai (ILM) šalinti | 12 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 2772
84 | Vienkartinis 23G vitrektomijos paketas prie Constellation aparato, 10.000 k/min kirpimo greičio, (beveled tipo) | Komplektą sudaro: Constellation kasetė 23G su vožtuvu - 1 vnt. Operacinio stalo apklotas 140x140 cm ± 5 cm - 1 vnt. Operacinio lauko apklotas su maišeliu skysčių nutekėjimui 150x140 cm ± 5cm - 1 vnt. Apklotas instrumentų staleliui 75x145 cm ± 5 cm - 1 vnt. Chirurgo kėdės porankių apklotai - 2 vnt. Hidrodisekcinė kaniulė 25G - 1 vnt. Plastikinis akies gaubtelis - 1 vnt. Chalatas L dydžio - 3 vnt. Pleistras 2,5x13 cm ± 0,5 cm - 1 vnt. Švirkštas 10 ml, LL - 1 vnt. Švirkštas 3 ml, LL - 2 vnt. Švirkštas 5 ml, LL - 2 vnt. | 120 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 62874
85 | Vienkartinis 25+G vitrektomijos paketas prie Constellation aparato, 10.000 k/min kirpimo greičio, (beveled tipo) | Komplektą sudaro: Constellation kasetė 25+G su vožtuvu - 1 vnt. Operacinio stalo apklotas 140x140 cm ± 5 cm - 1 vnt. Operacinio lauko apklotas su maišeliu skysčių nutekėjimui 150x140 cm ± 5cm - 1 vnt. Apklotas instrumentų staleliui 75x145 cm ± 5 cm - 1 vnt. Chirurgo kėdės porankių apklotai - 2 vnt. Hidrodisekcinė kaniulė 25G - 1 vnt. Plastikinis akies gaubtelis - 1 vnt. Chalatas L dydžio - 3 vnt. Pleistras 2,5x13 cm ± 0,5 cm - 1 vnt. Švirkštas 10 ml, LL - 1 vnt. Švirkštas 3 ml, LL - 2 vnt. Švirkštas 5 ml, LL - 2 vnt. | 840 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 438354
86 | Vienkartinis 27+G vitrektomijos paketas prie Constellation aparato, 10.000 k/min kirpimo greičio, (beveled tipo) | Komplektą sudaro: Constellation kasetė 27+G su vožtuvu - 1 vnt. Operacinio stalo apklotas 140x140 cm ± 5 cm - 1 vnt. Operacinio lauko apklotas su maišeliu skysčių nutekėjimui 150x140 cm ± 5cm - 1 vnt. Apklotas instrumentų staleliui 75x145 cm ± 5 cm - 1 vnt. Chirurgo kėdės porankių apklotai - 2 vnt. Hidrodisekcinė kaniulė 27G - 1 vnt. Plastikinis akies gaubtelis - 1 vnt. Chalatas L dydžio - 3 vnt. Pleistras 2,5x13 cm ± 0,5 cm - 1 vnt. Švirkštas 10 ml, LL - 1 vnt. Švirkštas 3 ml, LL - 2 vnt. Švirkštas 5 ml, LL - 2 vnt. | 120 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 67788
87 | Vienkartinis 25+G Hipervit vitrektomijos paketas prie Constellation aparato, 20.000 k/min kirpimo greičio, (beveled tipo) | Komplektą sudaro: Constellation kasetė 25+G su vožtuvu - 1 vnt. Operacinio stalo apklotas 140x140 cm ± 5 cm - 1 vnt. Operacinio lauko apklotas su maišeliu skysčių nutekėjimui 150x140 cm ± 5cm - 1 vnt. Apklotas instrumentų staleliui 75x145 cm ± 5 cm - 1 vnt. Chirurgo kėdės porankių apklotai - 2 vnt. Hidrodisekcinė kaniulė 25G - 1 vnt. Plastikinis akies gaubtelis - 1 vnt. Chalatas L dydžio - 3 vnt. Pleistras 2,5x13 cm ± 0,5 cm - 1 vnt. Švirkštas 10 ml, LL - 1 vnt. Švirkštas 3 ml, LL - 2 vnt. Švirkštas 5 ml, LL - 2 vnt. | 120 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 71568
88 | Vienkartinis 27+G Hipervit vitrektomijos paketas prie Constellation aparato, 20.000 k/min kirpimo greičio, (beveled tipo) | Komplektą sudaro: Constellation kasetė 27+G su vožtuvu - 1 vnt. Operacinio stalo apklotas 140x140 cm ± 5 cm - 1 vnt. Operacinio lauko apklotas su maišeliu skysčių nutekėjimui 150x140 cm ± 5cm - 1 vnt. Apklotas instrumentų staleliui 75x145 cm ± 5 cm - 1 vnt. Chirurgo kėdės porankių apklotai - 2 vnt. Hidrodisekcinė kaniulė 27G - 1 vnt. Plastikinis akies gaubtelis - 1 vnt. Chalatas L dydžio - 3 vnt. Pleistras 2,5x13 cm ± 0,5 cm - 1 vnt. Švirkštas 10 ml, LL - 1 vnt. Švirkštas 3 ml, LL - 2 vnt. Švirkštas 5 ml, LL - 2 vnt. | 20 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 12495
89 | Injekcinė sunkiujų skysčių kaniulė, su pasyvia aspiracija | DualBore SideFlō® kaniulė, 23g arba lygiavertė | 100 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 3675
90 | Injekcinė sunkiujų skysčių kaniulė, su pasyvia aspiracija | DualBore SideFlō® kaniulė, 25g arba lygiavertė | 500 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 18375
91 | Injekcinė sunkiujų skysčių kaniulė, su pasyvia aspiracija | DualBore SideFlō® kaniulė, 27g arba lygiavertė | 96 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 3628.8
92 | Aspiracijos kaniulės 25G | Vienkartinė kaniulė, minkštu galu, 0,8mm, skirta dirbti arti tinklainės, 25G arba lygiavertė. | 800 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 33600
93 | Aspiracijos kaniulės 27G | Vienkartinė kaniulė, minkštu galu, 0,8mm, skirta dirbti arti tinklainės, 27G arba lygiavertė. | 150 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 6300
94 | Sunkaus silikono aliejaus ekstrakcijos kaniulė | Vienkartinio naudojimo, Luer Lock, 10mm metalinė kaniulė, 23G | 90 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 4725
95 | ILM Micro Pick adata, vidinei ribojančiai tinklainės membranai atkelti | Vienkartinio naudojimo, Luer lock, 23G/0,6 mm | 60 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 2835
96 | Dviejų angų BSS injekcijos kaniulė subretininėms injekcijoms | Vienkartinio naudojimo, Luer lock, 41G/0,1 mm | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 10500
97 | Ištraukiama, derimantų dulkėmis dengta šluotelė, ILM, PVR ir kitoms tinklainės paviršiaus manipuliacijoms | 25G/0,5 mm, ištraukiama, tinkama vožtuviniams trokarams | 150 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 22050
98 | Ištraukiama, derimantų dulkėmis dengta šluotelė, ILM, PVR ir kitoms tinklainės paviršiaus manipuliacijoms | 23G/0,6 mm, ištraukiama, tinkama vožtuviniams trokarams | 60 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 8820
99 | Deimantų dulkėmis padengta silikoninė šluotelė, ILM, PVR ir kitoms tinklainės paviršiaus manipuliacijoms | 25G/0,5 mm | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 5250
100 | Deimantų dulkėmis padengta silikoninė šluotelė, ILM, PVR ir kitoms tinklainės paviršiaus manipuliacijoms | 23G/0,6 mm | 20 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 2100
101 | Dvigubas šviesolaidis 27G su Photon konektoriumi ir pravedimo adata | ,,Eckardt Twinlight" Chandelier modelio arba lygiavertis dvigubas ,,sietyno" tipo vidinio apšvietimo šviesolaidis 27G su Photon konektoriumi ir pravedimo adata 27G/0,4 mm, su adaptoriumi prie Alcon ,,Constellation" aparato, vienkartinis, sterilus. | 60 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 9450
102 | ,,Maliugin" tipo rainelės plėtiklis | ,,Maliugin" tipo arba lygiavertis rainelės plėtiklis, pagamintas iš polipropileno, kvadrato formos su apvaliomis kilpelėmis kiekviename vidiniame kampe. Galimi dydžiai 6,25 mm vienkartinis, sterilus. Žiedas pateikiamas su steriliu injektoriumi. | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 7875
103 | Sunkusis silikono aliejus Densiron | Densiron 68 arba analogiškas, sunkesnis už vandenį ilgalaikės tinklainės tamponados silikoninis aliejus. Ilgalaikės tamponados laikas iki 3 mėnesių. Tankis ne mažesnis nei 1.06 g/cm3. Sudėtyje skystų implantų mišinys: F6H8 ir silikoninio aliejaus Siluron 5000, kurio klampumas ribose 4800 ÷ 5500 mPas, prie 25oC. Vidutinės klasės klampumas 1400 mPas (±10Pas), be didesnio polinkio ištirpti. Turi būti paprastas naudojimas, bei pašalinimo procedūra. Aukštas saugojimo stabilumas, net esant žemai temperatūrai (fazės neatsiskiria net iki 2° C).Įpakuota ne mažesniame nei 10 ml švirkšte, sterilus. | 100 | Vnt. | G-80920 Densiron 68, sunkesnis už vandenį ilgalaikės tinklainės tamponados silikoninis aliejus. Tankis 1.06 g/cm3. Sudėtyje skystų implantų mišinys: F6H8 ir silikoninio aliejaus Siluron 5000, kurio klampumas ribose 4800 ÷ 5500 mPas, prie prie 25oC. Vidutinės klasės klampumas 1400 mPas, be didesnio polinkio ištirpti. Paprastas naudojimas, bei pašalinimo procedūra. Aukštas saugojimo stabilumas, net esant žemai temperatūrai (fazės neatsiskiria net iki 2° C). Įpakuota 10 ml švirkšte, sterilus. Geuder, Vokietija. (103 Brošiūra Densiron 98; Brošiūra Siluron, 6 psl.) | 160 | 5 | 16000 | 16800 | Densiron 68, sunkesnis už vandenį ilgalaikės tinklainės tamponados silikoninis aliejus. Tankis 1.06 g/cm3. Sudėtyje skystų implantų mišinys: F6H8 ir silikoninio aliejaus Siluron 5000, kurio klampumas ribose 4800 ÷ 5500 mPas, prie prie 25oC. Vidutinės klasės klampumas 1400 mPas, be didesnio polinkio ištirpti. Paprastas naudojimas, bei pašalinimo procedūra. Aukštas saugojimo stabilumas, net esant žemai temperatūrai (fazės neatsiskiria net iki 2° C). Įpakuota 10 ml švirkšte, sterilus | 16800
104 | Simbleforono žiedas | Skirtas junginės bei skliautų palaikymui, randų prevencijai po cheminių nudegimų, po enukleacijos ir kt. operacijų. Medžiaga- polimetilmetakrilatas ( arba lygiavertė ), 22mm. | 24 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 1915.2
105 | Simbleforono žiedas | Skirtas junginės bei skliautų palaikymui, randų prevencijai po cheminių nudegimų, po enukleacijos ir kt. operacijų. Medžiaga- polimetilmetakrilatas ( arba lygiavertė ), 25mm. | 24 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 1915.2
106 | Akiduobės implantas | Silikoninis, skersmuo 20 mm | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 2205
107 | Akiduobės implantas | Silikoninis, skersmuo 22 mm | 40 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 1764
108 | Monokanakulinis stentas | Silikononis vamzdelis, fiksuojantis galas 2,9-3,1mm skersmens | 200 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 30450
109 | Silikoninis guolis Geuder | Vienkartinis silikoninis guolis REF G-32672 | 100 | Vnt. | G-32672 Vienkartinis silikoninis guolis donorinės ragenos trepanavimui, Geuder, Vokietija. (Geuder katalogas, 222 psl.) | 30 | 5 | 3000 | 3150 | Vienkartinis silikoninis guolis REF G-32672 | 3150
110 | Kolageno matrikso implantas | Išleidimo forma – kolageno tabletė. Naudojamas antiglaukominių ir kitų akies paviršiaus operacijų metu, slopina audinių randėjimą. Sterilus. | 40 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 7056
111 | Mikroskopo OPMI VISU rankenos | REF 305810-9010-000, 6 vnt./įpak. | 24 | Vnt. | REF 305810-9010-000 Mikroskopo OPMI VISU rankenos, 6 vnt./įpak., Carl Zeiss Meditec, Vokietija (Aprašymas „Mikroskopo OPMI VISU rankenos“) | 75.49 | 21 | 1811.76 | 2192.2296 | REF 305810-9010-000, 6 vnt./įpak. | 2192.4
112 | Mikroskopo OPMI VISU apsaugos kepurytės | REF 305810-9003-000, 6 vnt./įpak. | 96 | Vnt. | REF 305810-9003-000 Mikroskopo OPMI VISU apsaugos kepurytės , 6 vnt./įpak., Carl Zeiss Meditec, Vokietija (Aprašymas „Mikroskopo OPMI VISU apsaugos kepurytės“) | 41.65 | 21 | 3998.4 | 4838.064 | REF 305810-9003-000, 6 vnt./įpak. | 4838.4
113 | Mikroskopo OPMI VISU apsauginiai galiukai | REF 305810-9001-000, 22 mm, 6 vnt./įpak | 200 | Vnt. | REF 305810-9001-000, Mikroskopo OPMI VISU apsauginiai galiukai, 22 mm, 6 vnt./įpak., Carl Zeiss Meditec, Vokietija (Aprašymas „Mikroskopo OPMI VISU apsauginiai galiukai“) | 41.65 | 21 | 8330 | 10079.3 | REF 305810-9001-000, 22 mm, 6 vnt./įpak | 10080
114 | Mikroskopo OPMI Lumera 700 rankenos | 2 vnt. /įpak. | 200 | Vnt. | REF 305810-9017-000 Mikroskopo OPMI Lumera 700 rankenos, 2 vnt. /įpak., Carl Zeiss Meditec, Vokietija (Naudojimo instrukcija „OPMI Lumera 700“, 240 psl.) | 47.72 | 21 | 9544 | 11548.24 | 2 vnt. /įpak. | 11550
115 | Terpės donorinei ragenai saugoti | EUCOL-C 001-00 20 ml flakonai | 156 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 16380
116 | Terpė Tissue-C | Terpė donorinei ragenai konservuoti, skirta ragenų saugojimui, transportavimui bei paruošimui prieš transplantaciją. 1 but./60ml | 48 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 5040
117 | Terpė Carry-C | Terpė donorinei ragenai konservuoti, skirta ragenų saugojimui, transportavimui bei paruošimui prieš transplantaciją. 1 but./50ml | 48 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 5040
118 | Medicininė pipetė buku galu | Stiklinės dalies ilgis 5-6 cm, guminė dalis 3-4 cm. Diametras 0,45-0,55cm | 4000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 630
119 | Adata švirkštui 30G | Injekcinė adata 30Gx1/2 (0,30x12-13 mm), sterili, aštri | 3000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 472.5
120 | Adata švirkštui 26G | Injekcinė adata 26G 0,4 x 16 mm sterili | 3000 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 472.5
121 | Dirbtinis šuntas glaukomos chirurginiam gydymui | Skirtas akies skysčio iš akies priekinės kameros nufiltravimui į subsklerinę terpę. Išorinis vamzdelio diametras 400 µm ± 50 µm. Vidinis vamzdelio diametras 50µm ± 5µm. Bendras implanto ilgis 2,65 mm ± 0,1 mm; Smailėjančio kūgio formos galiukas lengvesniam implanto įvedimui- su dviem angom akies skysčio nutekėjimui. Nugarinė plokštelė- su vertikaliu kanalu akies skysčio nutekėjimui. Medžiaga- nerūdijantis plienas. Suderinamumas su MRI- iki 3 Teslų. Supakuotas sterilioje pakuotėje, paruoštas naudojimui kartu su injektoriumi. | 20 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 10605
122 | Ahmed implantas, modelis FP7 | Paviršiaus plotas 184 mm², silikoninės plokštelės storis 2.1 mm, ilgis 16 mm, plotis 13 mm; vamzdelio ilgis 25.4 mm, vamzdelio diametras: išorinis skersmuo - 0.305mm, vidinis skersmuo - 0,635 mm | 10 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 6877.5
123 | Baerveldt implantas, modelis BG 103-250 | Paviršiaus plotas 250 mm², silikoninės plokštelės ilgis 22 mm, silikoninio vamzdelio ilgis 32 mm, tiesus vamzdelis įstatomas į priekinę kamerą. | 10 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 8977.5
124 | Gydomasis lęšis | Medžiaga: lotrafilcon A (silikonas- hidrogelis) arba lygiavertė. Vandens kiekis: - 24 ±3%. Centro storis – 0,08 mm. Diametras – 13,8 mm. Bazinė kreivė - 8,4. Sferos stiprumas – 0,00D | 250 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 2625
125 | Ragenos apsauga (dangtelis) | Ragenos apsauga (dangtelis) iš neskaidraus silikono (tamsus, pvz. tamsiai mėlynas). 18 mm diametro. Daugkartinio panaudojimo, autoklavuojamas. | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 2152.5
126 | Ragenos apsauga (dangtelis) | Ragenos apsauga (dangtelis) iš skaidraus silikono. 18 mm diametro. Daugkartinio panaudojimo, autoklavuojamas. | 50 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 2152.5
127 | Ragenos apsauga (dangtelis) | Ragenos ir skleros apsauga (“dangtelis”), naudojant near kontakto su ragena, apsauga liečiasi su sklera. Dydis 23,5 mm x 25,8 mm. Įpakuota po vieną, steriliai. Pagaminta iš silikono ar lygiavertės medžiagos. | 100 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 5351.8
128 | Keratoprotezas laikinas | Landers tipo plataus lauko laikinas keratoprotezas, su išgaubtu priekiniu paviršiumi, kuris palengvina periferinės tinklainės ir užpakalinio poliaus peržiūrą vitrektomijos ir ragenos persodinimo operacijose- 7,2±0,1 mm lęšis. Šis lęšis turi turėti aplink savo periferinį kraštą nemažiau nei šešias prisiuvimo skylutes. Lęšio konstrukcija turi tikti fakinems, afakinėms ir pseudofakinėms akims. Serilus. | 2 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 1470
129 | Keratoprotezas laikinas | Landers tipo plataus lauko laikinas keratoprotezas, su išgaubtu priekiniu paviršiumi, kuris palengvina periferinės tinklainės ir užpakalinio poliaus peržiūrą vitrektomijos ir ragenos persodinimo operacijose- 8,2±0,1 mm lęšis. Šis lęšis turi turėti aplink savo periferinį kraštą nemažiau nei šešias prisiuvimo skylutes. Lęšio konstrukcija turi tikti fakinems, afakinėms ir pseudofakinėms akims. Serilus. | 2 | Vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  | 1461.6