Gamma-GT FS *

Szasz mod./IFCC standartas

Diagnostinis reagentas, skirtas kiekybiniam gama glutamiltransferazės (gamma-GT) nustatymui
serume arba plazmoje fotometrinėse sistemose

Užsakymo informacija
Kat. 			Rinkinio dydis
1 2801 99 10 021 	R1 5 x 20 ml + R2 1 x 25 ml
1 2801 99 10 026 	R1 5 x 80 ml + R2 1 x 100 ml
1 2801 99 10 023 	R1 1 x 800 ml + R2 1 x 200 ml
1 2801 99 10 704 	R1 8 x 50 ml + R2 8 x 12,5 ml
1 2801 99 10 917 	R1 8 x 60 ml + R2 8 x 15 ml
1 2801 99 10 930 	R1 4 x 20 ml + R2 2 x 10 ml
1 2801 99 90 314 	R1 10 x 20 ml + R2 2 x 30 ml

Santrauka
Gama-glutamiltransferazė (gama-GT / GGT), dar vadinama gama-glutamiltranspeptidaze, yra fermentas, esantis kepenyse ir tulžies latakuose, kuris yra jautriausias indikatorius. kepenų ir tulžies
ligomis. Dėl didelio neigiamo šių vertės ligų gamma-GT matavimas yra plačiai naudojamas siekiant atmesti
kepenų ar tulžies kilmę. Kartu su kitais fermentais, tokiais kaip alanino aminotransferazė (ALAT), aspartato aminotransferazė (ASAT) ir cholinesterazės gama-GT yra vertinga priemonė diferencinei kepenų ligų diagnozei. [1]

Metodas
Kinetinis fotometrinis bandymas pagal Szasz / Persijn [2]. Bandymas taip pat buvo standartizuotas pagal IFCC metodą (Tarptautinės klinikinės chemijos federacijos)[4]. Rezultatai pagal IFCC gaunami naudojant specialų veiksnį arba, jei naudojamas kalibratorius (TruCal U), naudojant pateiktą kalibratoriaus vertę
IFCC metodui.

Principas
Gamma-GT katalizuoja glutamo rūgšties perdavimą  tokiems akcininkams kaip glicilglicinas.
Šis procesas išskiria 5-amino-2-nitrobenzoatą, kuris gali būti matuojamas esant 405 nm. Absorbcijos padidėjimas šiuo bangos ilgiu yra tiesiogiai susijęs su gama-GT aktyvumu.
L-gama-glutamil-3-karboksi-4-nitranilidas + glicilglicinas <Gamma-GT>
Gama-glutamilglicilglicinas + 5-amino-2-nitrobenzoato reagentai

Komponentai ir koncentracijos
R1: TRIS pH 8,28 135 mmol / L
Glycilglicinas 135 mmol / L
R2: L-gama-glutamil-3-
karboksi-4-nitroanilidas pH 6,00 22 mmol / L

Laikymo instrukcijos ir reagento stabilumas
Reagentai yra stabilūs iki nurodyto mėnesio galiojimo pabaigos, jei jie laikomi 2 - 8 ° C temperatūroje. ir užteršimas. Negalima užšaldyti reagentų! Reagentas 2 turi būti apsaugotas nuo šviesos.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės
1. Reagentai yra natrio azidas (0,95 g / l) kaip konservantas. Nenuryti! Vengti patekimo ant odos ir
gleivinės.
2. Labai retais atvejais pacientų, sergančių gammopatija, mėginiai gali būti ištirti neteisingai [8].
3. Žr. Saugos duomenų lapus ir imkitės būtinų atsargumo priemonių, jei naudojate laboratorinius reagentus. Diagnostiniais tikslais rezultatai visada turi būti vertinami atsižvelgiant į paciento ligos istoriją, klinikinius tyrimus ir kitus duomenis.
4. Tik profesionaliam naudojimui!

Atliekų tvarkymas
Žr. Vietinius teisinius reikalavimus.

Reagento paruošimas
Substrato startas
Reagentai yra paruošti naudoti.

Mėginio startas
Sumaišykite 4 dalis R1 + 1 dalies R2
(pvz., 20 ml R1 + 5 ml R2) = mono-reagentas

Stabilumas:

4 savaitės 2 - 8 ° C temperatūroje
5 dienos 15 - 25 ° C temperatūroje
Mono reagentas turi būti apsaugotas nuo šviesos.

Reikalingos medžiagos, tačiau nepridėtos:
NaCl tirpalas 9 g / L
Bendroji laboratorinė įranga

Mėginys
Serumas, heparino plazma
Stabilumas [6]:
mažiausiai 1 savaitė tarp -20 ° C ir +25 ° C
Tik vieną kartą užšaldyti!
Išmeskite užterštus mėginius.

Tyrimo procedūra
Paraiškų automatinių sistemų lapai pateikiami paprašius.
Bangos ilgis 	405 nm (400 - 420 nm)
Optinis kelias 	1 cm
Temperatūra 	37 ° C
Matavimas 	prieš tuščią reagentą

Substrato startas

Tuščias		mėginys / kalibratorius

- 		100 µL

Dist. Vanduo 		100 µL 		-
Reagentas 1 		1000 µL 	1000 µL
Mišinys, inkubuojamas maždaug. 1 min., Tada pridėkite:
Reagentas 2 		250 µL 		250 µL
Sumaišykite, pamatuokite po 1 min. ir paleiskite chronometrą.
matuokite sugertį po 1, 2 ir 3 min.

Mėginio startas

Tuščias 	mėginio

mėginys / kalibratorius 			100 µL
Dist. Vanduo 		100 µL
Monoreagentas 	1000 µL 	1000 µL
Sumaišykite, pamatuokite po 1 min. ir paleiskite chronometrą.
matuokite sugertį po 1, 2 ir 3 min.

Skaičiavimas
Su koeficientu
Iš absorbcijos rodmenų apskaičiuokite ∆A / min ir dauginkite iš atitinkamo koeficiento iš toliau pateiktos lentelės:
∆A / min x faktorius = Gamma-GT aktyvumas [U / L]

Szasz 		IFCC

substrato pradžia 405 nm 		1421 		1606
Mėginio pradžia 405 nm 		1158 		1309

Su kalibratoriumi

Konversijos koeficientas

GGT [U / L] x 0.0167 = GGT [µkat / L]

Kalibratoriai ir kontrolės

įtaisai Jei TruCal U yra naudojamas kaip kalibratorius, atitinkamai naudokite Szasz metodo kalibratoriaus vertę IFCC metodui. Apskaičiuojant pagal IFCC, standartizavimas buvo atliktas pagal pradinę IFCC formulę. Vidaus kokybės kontrolei reikia ištirti DiaSys TruLab N ir P kontrolę. Kiekviena laboratorija turėtų nustatyti korekcinius veiksmus, jei pastebimi nukrypimai nuo kontrolės.

Kat. Nr. 		Rinkinio dydis

TruCal U 			5 9100 99 10 063 	20 x 3 ml

5 9100 99 10 064 	6 x 3 ml

TruLab N 			5 9000 99 10 062 	20 x 5 ml

5 9000 99 10 061 	6 x 5 ml

TruLab P 			5 9050 99 10 062 	20 x 5 mL

5 9050 99 10 061 	6 x 5 ml

Veikimo charakteristikos
Matavimo diapazonas
Automatizuotose sistemose bandymas tinka gamma-GT aktyvumui nustatyti iki 1200 U/L. Jei atliekama rankinė procedūra, bandymas tinka gamma-GT veiklai, kuri atitinka ne daugiau kaip .20A / min 0,20.
Jei tokios vertės viršijamos, mėginiai turėtų būti atskiedžiami 1 + 5 NaCl tirpalu (9 g / l), o rezultatai padauginami iš 6.

Specifiškumas / trukdžiai
Askorbo rūgšties iki 30 mg / dL, bilirubino iki 40 mg / dl, hemoglobino iki 400 mg / dl ir lipemijos
iki 2000 mg / dL trigliceridų. Daugiau informacijos apie trukdančias medžiagas žr. „Young DS“ [7].

Jautrumas / aptikimo riba

Apatinė aptikimo riba yra 2 U / L.
Tikslumo

Metodų palyginimas
DiaSys Gamma-GT FS (standartizuotas į IFCC) (y) palyginimas su IFCC etaloniniu reagentu (x) naudojant 51 mėginį davė šiuos rezultatus:
y = 1,005 x - 0,741 U / L; r = 0,999

DiaSys Gamma-GT FS (pagal Szasz) (y) palyginimas su komerciškai prieinamu testu pagal Szasz (x), naudojant 51 mėginį, davė šiuos rezultatus:
y = 0,996 x + 1,354 U / L; r = 1.000

Etaloninis diapazonas
Pagal Szasz [5]
Moterys 	<32 U / L 	<0,53 µkat / L
Vyrai 		<49 U / L 	<0,82 µkat / Lvyrus

Pagal IFCC

Moterys		Vyrai

Suaugę [4] 		<38 U / L 	<55 U / L
Vaikai / paaugliai [1]
1 diena - 6 mėnesiai 	15 - 132 U / L 	12 - 122 U / L
6 mėnesiai - 1 metai 	1 - 39 U / L 	1 - 39 U / L
1 - 12 metų 		4 - 22 U / L 	3 - 22 U / L
13 - 18 metų 		4 - 24 U / L 	2 - 42 U / L

Moteris 		Vyras

µkat / L 		µkat / L

Suaugusieji [4] 		<0,63 		<0,92
Vaikai / paaugliai [1]
1 diena - 6 mėnesiai 	0.250 - 2.20 	0.200 - 2.03
6 mėnesiai - 1 metai 	0.017 - 0.651 	0.017 - 0.651
1 - 12 metai 		0.067 - 0.367 	0.050 - 0.367
13 - 18 metai 		0.067 - 0.401 	0.033 - 0.701

Kiekviena laboratorija turėtų patikrinti, ar referentiniai diapazonai gali būti perkeliami į savo pacientų populiaciją ir, jei reikia, nustatyti savo referentines ribas.

Literatūra
1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 80-6.
2. Persijn JP, van der Silk W. A new method for the determination of gamma-glutamyltransferase in serum. J Clin Chem Clin Biochem 1976; 14: 421-7.
3. Szasz G. Gamma-Glutamyltranspeptidase. In: Bergmeyer HU. Methoden der enzymatischen Analyse. Weinheim: Verlag Chemie, 1974. p. 757.
4. Schumann G, Bonora R, Ceriotti F, Férard G et al. IFCC primary reference procedure for the measurement of catalytic activity concentrations of enzymes at 37 °C. Part 5: Reference procedure for the measurement of catalytic concentration of γ−glutamyltransferase. Clin Chem Lab Med 2002; 40: 734-8.
5. Fischbach F, Zawta B. Age-dependent reference limits of several enzymes in plasma at different measuring temperatures. Klin Lab 1992; 38: 555-61.
6. Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001; p. 30-1.
7. Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 15th ed. Volume 1 and 2. Washington, DC: The American Association for Clinical Chemistry Press 2000.
8. Bakker AJ, Mücke M. Gammopathy interference in clinical chemistry assays: mechanisms, detection and prevention. ClinChemLabMed 2007;45(9):1240-1243.

Gamintojas
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
IVD Alte Strasse 9 65558 Holzheim Vokietija