Kalcio P FS*

Diagnostinis reagentas kokybiniam kalcio nustatymui in vitro serume, plazmoje ir šlapime naudojant fotometrines sistemas

| Kat. Nr. 1 1181 99 10 021 | Komplekto dydis R1 4 x |  | 20 ml | + | D2 | 1 x | 20 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Užsakymo informacija

+ 3 ml standart.

5. 	Naudodami laboratorinius reagentus, remkitės saugos duomenų lapais ir imkitės reikiamų atsargumo priemonių. Diagnostiniais tikslais rezultatus visuomet reikia vertinti remiantis paciento medicinine istorija, klinikiniais tyrimais ir kt.

1 1181 99 10 026       R1   5 x     80 ml   +    R2  1 x      100 ml

1 1181 99 10 704       R1   8 x     50 ml   +    R2  8 x     12,5 ml

1 1181 99 10 917       R1   8 x     60 ml   +    R2  8 x         15 ml

1 1100 99 10 030               6 x     3 ml  standart.

Suvestinė[1,2]

Kalcis atlieka reikšmingą vaidmenį atliekant daugelį ląstelių funkcijų: tarpląstelinę funkciją raumenų susitraukimo ir glikogeno metabolizmo metu ir užląstelinę funkciją kaulų mineralizacijos procese, kraujo krešėjime ir perduodant nervinius impulsus.  Kalcis plazmoje egzistuoja trimis formomis:  laisvas, susietas su baltymais arba susietas su anijonais, pavyzdžiui, fosfatas, citratas ir bikarbonatas kompleksinėje reakcijoje. Sumažėjęs bendras kalcio lygis gali būti siejamas su kaulų ligomis (ypač osteoporoze), inkstų ligomis (ypač atliekant dializę), virškinamojo trakto absorbavimo sutrikimus ir kalcio lygio sumažėjimu dėl didelio paratiroidinio hormono kiekio. Padidėjusį bendrą kalcio lygį galima išmatuoti sergant piktybinėmis ligomis dėl kalcio lygio sumažėjimo esant dideliam paratiroidinio hormono kiekiui, su metastazėmis ir sakroidoze.  Kalcio lygio matavimus taip pat galima atlikti siekiant padėti stebėti kalcio lygio padidinimą vartojant papildus daugiausia kaip prevencinę priemonę nuo osteoporozės.

Metodas

Fotometrinis galutinio taško nustatymas naudojant „Phosphonazo III“.

Principas

Esant rūgštinei pH terpei, kalcis su „Phosphonazo III“ sudaro violetinės-mėlynos spalvos kompleksą. Antrajame etape kalcis yra sujungiamas su kompleksonu, taip pašalinant specifinį signalą. Gautas absorbavimo skirtumas yra tiesiogiai proporcingas kalcio koncentracijai mėginyje. Tai užtikrina konkretų kalcio išmatavimą.

Reagentai

Komponentai ir reagentų koncentracijos

R1:   maloninės rūgšties buferis 	pH 5,0 	150 mmol/l „Phosphonazo III“ 			150 µmol/l

R2:   maloninės rūgšties buferis 			150 mmol/l Kompleksonas 		< 150 mmol/l Standart.:	10 mg/dl (2,5 mmol/l)

Laikymo instrukcija ir reagento stabilumas

Reagentai yra stabilūs iki nurodytos galiojimo datos mėnesio pabaigos, jei jie yra laikomi 2–8 °C temperatūroje ir išvengiama užteršimo.  Neužšaldykite reagentų! Standartas yra stabilus iki nurodytos galiojimo datos mėnesio pabaigos laikant 2–25 °C temperatūroje.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

1. 1 reagentas. Perspėjimas. H319 Sukelia smarkų akių sudirgimą.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu tai galima lengvai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313 Jei akių sudirgimas išlieka: kreipkitės į gydytoją.   P501    Turinį / talpas utilizuokite kaip pavojingas arba specialiąsias atliekas tam skirtuose

punktuose.

2. 	Kadangi kalcis yra visur esantis jonas, būtina imtis esminės atsargumo priemonės, kad būtų išvengta atsitiktinio užteršimo. Naudokite tik vienkartinio naudojimo medžiagas.

3. 	Kompleksono, pvz., EDTA, pėdsakai gali neleisti susidaryti spalvotam kompleksui.

4. 	Labai retais atvejais, tiriant pacientų, sergančių gamapatija, mėginius, gali būti nurodomi klaidingi rezultatai [5].

6.     Skirta naudoti tik specialistams!

Atliekų tvarkymas

Remkitės vietiniais teisiniais reikalavimais.

Reagentų paruošimas

Reagentai ir standartas yra paruošti naudoti.

Reikalingos, tačiau netiekiamos medžiagos

NaCl tirpalas 9 g/l

Bendrojo laboratorinė įranga

Mėginys

Serumas, heparino plazma arba šlapimas

| serume / plazmoje: | 7 d. 3 sav. | esant esant | 20–25 °C temp. 4–8°C temp. |
| --- | --- | --- | --- |
| šlapime: | 8 mėn. 2 d. 4 d. | esant esant esant | –20 °C 20–25 °C temp. 4–8 °C temp. |
|  | 3 sav. | esant | –20 °C |

Nenaudokite EDTA plazmos. Stabilumas [3]

Užterštus mėginius išmeskite! Užšaldykite tik kartą!

Į 24 val. šlapimą įpilkite 10 ml HCl ir pakaitinkite mėginį, kad ištirptų kalcio oksalatas.

Tyrimo procedūra

Pageidaujant automatinėms sistemoms galima naudoti paraiškų lapus.

Bangos ilgis	660 nm

700 / 800 nm bi-chromatišk.

Optinis kelias	1 cm

Temperatūra	37 °C

Matavimas	tuščiojo reagento

Tušč.	Mėginys /

standart. Mėginys / standart.		- 	10 µl Dist. vand.	10 µl 			-

1 reagentas	1000 µl 	1000 µl Sumaišykite ir palaikykite 5 min. Nuskaitykite optinio tankio vienetus A1, tuomet įdėkite:

2 reagentas	250 µl 	 250 µl

Sumaišykite ir per 1 minutę nuskaitykite optinio tankio vienetus.

∆A = (A2 – A1) Mėginys / standartas

Jei sumaišius reagentą R1 ir mėginį, nustatoma > 1,6 optinio tankio vienetų vertė, atskieskite mėginį 1 + 1 santykiu NaCl tirpalu (9 g/l), pakartokite testą ir rezultatą padauginkite iš 2.

Skaičiavimas

Naudojant standartą arba kalibratorių

Konversijos faktorius

Kalcis [mg/dl] x 0,2495 = Kalcis [mmol/l]

Kalcis / U [mg/24 val.] x 0,025 = Kalcis / U [mmol/24 val.]

Kalcis P FS – 1 psl. 	* skystis stabilus

Kalibratoriai ir valdikliai

Kalibruojant automatines fotometrines sistemas, rekomenduojama naudoti „DiaSys TruCal U“ kalibratorių.  Šis metodas buvo standartizuotas naudojant nuorodinį metodą „Atomic Absorption Spectrometry“ (AAS). Atliekant vidinį kokybės valdymą, reikėtų naudoti „DiaSys TruLab N“ ir „DiaSys TruLab P“ arba „TruLab Urine“. Kiekviena laboratorija turėtų nustatyti korekcinius veiksmus nukrypimų atveju atkūrimui valdyti.

Kat. Nr.            Kompl. dydis

„TruCal U“                              5 9100 99 10 063          20    x    3 ml

5 9100 99 10 064 	   6    x    3 ml

Nuorodinis intervalas

Serumas / plazma [2]:

8,6 – 10,3 mg/dl 	(2,15 – 2,57 mmol/l)

Šlapimas [1]:

Moterys 	< 250 mg/24 val. 	(6,24 mmol/24 val.) Vyrai 	< 300 mg/24 val. 	(7,49 mmol/24 val.)

Kiekviena laboratorija turi patikrinti, ar nuorodiniai intervalai yra perduodami pacientų populiacijai, ir, jei reikia, nustatyti savo nuorodinius intervalus.

Literatūros šaltiniai

| „TruLab N“ | 5 9000 99 10 062 | 20 | x | 5 ml | 1. | Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 9000 99 10 061 | 6 | x | 5 ml |  | TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 231–241. |
| „TruLab P“ | 5 9050 99 10 062 | 20 | x | 5 ml | 2. | Endres DB, Rude RK. Mineral and bone metabolism. In: |
|  | 5 9050 99 10 061 | 6 | x | 5 ml |  | Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical |
| „TruLab“ šlapimo lygis 1 | 5 9170 99 10 062 | 20 | x | 5 ml |  | Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; |
|  | 5 9170 99 10 061 | 6 | x | 5 ml |  | 1999. p. 1395-1406. |
| „TruLab“ šlapimo lygis 2 | 5 9180 99 10 062 | 20 | x | 5 ml | 3. | Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. |
|  | 5 9180 99 10 061 | 6 | x | 5 ml |  | 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001. |

Efektyvumo savybės

Matavimo diapazonas

Testas buvo sukurtas siekiant nustatyti kalcio koncentracijas matavimo intervale nuo 0,2 iki 25 mg/dl (0,05–6,24 mmol/l). Kai vertės viršija šį intervalą, mėginius reikia atskiesti NaCl tirpalu (9 g/l) santykiu 1 + 1, o rezultatą padauginti iš 2.

p. 20-1 and p. 50-1.

4. 	Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 5th ed. Volume 1 and 2. Washington, DC: The American Association for Clinical Chemistry Press 2000.

5. 	Bakker AJ, Mücke M. Gammopathy interference in clinical chemistry assays: mechanisms, detection and prevention. ClinChemLabMed 2007;45(9):1240-1243.

Gamintojas

Tikslumas / trukdžiai

Naudojant askorbo rūgštį iki 30 mg/dl, bilirubiną iki 60 mg/dl, hemoglobiną iki 1000 mg/dl, lipemiją iki 2000 mg/dl, trigliceridą ir magnį iki 20 mg/dl, nenustatyta jokių trukdžių. Vaistuose esančios stroncio druskos gali nulemti kalcio lygio verčių padidėjimą. Norėdami daugiau informacijos apie trukdančias medžiagas, žr. Young DS [4].

Jautrumo / ribinės vertės nustatymas

Apatinė nustatymo ribinė vertė yra 0,2 mg/dl (0,05 mmol/l).

Tikslumas

IVD

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9  65558 Holzheim  Germany (Vokietija)

| Tyrimo vidus n = 20 | Vidurkis [mg/dl] | SD [mg/dl] | CV [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Mėginys 1 Mėginys 2 Mėginys 3 | 8,10 9,51 13,9 | 0,04 0,07 0,09 | 0,48 0,73 0,64 |

| Tarp tyrimų n = 20 | Vidurkis [mg/dl] | SD [mg/dl] | CV [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Mėginys 1 Mėginys 2 Mėginys 3 | 8,87 9,27 12,2 | 0,16 0,15 0,13 | 1,76 1,62 1,06 |

Metodų palyginimas

Palyginus „DiaSys Calcium P FS“ (y) su komerciniu testu (x) naudojant 84 serumo mėginius, gauti šie rezultatai:

y = 1,01 x - 0,142 mg/dl; r = 0,998

Palyginus „DiaSys Calcium P FS“ (y) su komerciniu testu (x) naudojant 54 šlapimo mėginius, gauti šie rezultatai:

y = 1,01 x + 0,276 mg/dl; r = 1,00

Kalcio P FS – 2 psl. 	844 1181 10 02 00 	2017 m. rugsėjo 13 d.