Bendras baltymas UC FS

Diagnostinis reagentas kiekybiniam in vitro baltymų kiekio nustatymui šlapime arba likvore fotometrinėse sistemose

Užsakymo informacija

1 0210 99 10 021   R1    5 x 25 ml  1x3ml standart

1 0210 99 10 026   R1    6 x 100 ml

1 0210 99 10 930   R1    6 x 20 ml

Santrauka [1,2]

Padidėjusi bendro baltymo koncentracija šlapime (proteinurija) gali būti nustatyta daugumoje inkstų ligų. Dėl pirminių ir antrinių nefropatijų gali padidėti glomerulų pralaidumas arba sumažėti kanalėlių eabsorbcija. Proteinurijos priežastys po inkstų yra infekcijos, kraujavimas ar piktybinės šlapimo takų ligos. Padidėjęs šlapimo baltymų kiekis taip pat gali būti susijęs su kitais ūmiais sutrikimais, pvz., karščiavimu, taip pat su fizine ar psichologine įtampa.

Cerebrospinaliniame skystyje (CSF) padidėjusį baltymų kiekį galima išmatuoti padidėjus intrakranijiniam slėgiui (dėl smegenų navikų, kraujavimo iš smegenų smegenų ar trauminio sužalojimo), esant uždegimui (ypač sergant bakteriniu meningitu), taip pat esant išsėtinei sklerozei. Padidėjęs kraujo ir KSF barjero pralaidumas atsispindi padidėjusiame visų baltymų CSF / serumo santykyje.

Metodas

Fotometrinis bandymas naudojant raudoną pirogalolį.

Principas

Baltymai su raudonu pirogalolio / molibdatu sudaro raudoną kompleksą. Absorbcija yra tiesiogiai proporcinga baltymų koncentracijai.

Reagentai

Komponentai ir koncentracijos

Reagentas:

Pirogalolio raudonasis 60 µmol / l

Natrio molibdatas 40 µmol / l

Laikymas ir reagento stabilumas

Reagentas yra stabilus iki nurodyto galiojimo mėnesio pabaigos, jei jis laikomas 2–8 ° C temperatūroje, apsaugotas nuo šviesos ir vengiama užteršimo. Negalima užšaldyti reagentų!

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

1. Labai retais atvejais pacientų, sergančių gammopatija, pavyzdžiai

gali duoti suklastotus rezultatus [7].

2. Peržiūrėkite saugos duomenų lapus ir paimkite

būtinos laboratorinių reagentų naudojimo atsargumo priemonės.

Diagnostikos tikslais rezultatai visada turėtų būti

vertinama pagal paciento ligos istoriją, klinikinę

ekspertizės ir kitos išvados.

3. Tik profesionaliam naudojimui!

Atliekų tvarkymas

Žr. Vietinius teisinius reikalavimus.

Reagento paruošimas

Reagentas ir standartas yra paruošti naudoti.

Reikalingos, bet nepateikiamos medžiagos

NaCl tirpalas 9 g / l

Bendroji laboratorinė įranga

Mėginys

Šlapimas arba smegenų skystis Stabilumas [3]:

šlapime: 1 diena esant 20–25 ° C temperatūrai

7 dienas 4 - 8 ° C temperatūroje

1 mėnuo –20 ° C temperatūroje

smegenų skystyje: 1 diena esant 20–25 ° C temperatūrai

6 dienas 4 - 8 ° C temperatūroje

1 metai –20 ° C temperatūroje

Išmeskite užterštus mėginius. Užšaldykite tik vieną kartą.

Tyrimo procedūra

Paprašius galima gauti automatinių sistemų taikymo lapus.

Bangos ilgis 600 nm

Optinis kelias 1 cm

Temperatūra 37 ° C

Matavimas naudojant tuščią reagento analizę.

|  | ###### Tuščias | ###### Mėginys ar standartas |
| --- | --- | --- |
| ###### Mėginys ar standartas | - | 20 μl |
| ###### Reagentas 1 | 1000 μl | 1000 μl |
| Sumaišyti, palaikyti 5 min., tada įdėti: |  |  |
| ###### Reagentą 2 | 250 μl | 250 μl |
| Sumaišyti, palaikyti 5 min. 37 °C temperatūroje arba 10 min. 20-25 °C. Nuskaityti absorbciją pagal tuščią mėginį 30 min laikotarpyje. |  |  |

#### Apskaičiavimas

###### Su standartu ar kalibratoriumi

Bendras baltymas [mg/L] =   x Konc.Std/ Kal [mg/L]

Kalibratoriai ir kontrolės

Automatinėms fotometrinėms sistemoms kalibruoti rekomenduojama naudoti „DiaSys Total protein UC Standard FS“. Priskirtos reikšmės

Bendras baltymų UC standartinis FS yra atsekamas pagal standartinę atskaitos tašką medžiaga NIST SRM®-927.

Vidaus kokybės kontrolei reikia ištirti „DiaSys TruLab“ šlapimo kontrolę. Kiekviena laboratorija turėtų nustatyti taisomuosius veiksmus, jei nukrypstama nuo kontrolinio atstatymo.

|  | Kat.Nr. | Komplekto dydis |
| --- | --- | --- |
| Total protein UC Standard FS | 1 0260 99 10 030 | 6 x 3 ml |
| TruLab Urine Level 1 | 5 9170 99 10 062 | 20 x 5 ml |
|  | 5 9170 99 10 061 | 6 x 5 ml |
| TruLab Urine Level 2 | 5 9180 99 10 062 | 20 x 5 ml |
|  | 5 9180 99 10 061 | 6 x 5 ml |

Darbo charakteristikos

Matavimo ribos

Testas buvo sukurtas siekiant nustatyti bendrą baltymų kiekį koncentracijos matavimo intervale nuo 20 iki 3000 mg / L. Kai vertės viršija šį diapazoną, mėginiai turėtų būti praskiesti 1 + 1 su NaCl tirpalu (9 g / L) ir rezultatas padaugintas iš 2. Mėginiai su mažesne koncentracija turėtų būti naudojami didesniais kiekiais

(pvz., 50 µL mėginio + 1000 µL reagento).

Specifiškumas / nepageidaujami poveikiai

Klaidos dėl trukdančių komponentų šlapime yra <2%. Toliau informacijos apie trukdančias medžiagas pateikiama „Young DS“ [8].

Jautrumas / aptikimo riba

Apatinė aptikimo riba yra 20 mg / l.

### Tikslumas (prie 37 °C)

| Intra analizės tikslumas n = 20 | Vidurkis [mg/L] | SD [mg/L] | CV [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Mėginys 1 Mėginys 2 Mėginys 3 | 178 450 1164 | 5.23 5.10 27.6 | 2.94 1.14 1.77 |

| Inter analizės tikslumas n = 20 | Vidurkis [mg/L] | SD [mg/L] | CV [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Mėginys 1 Mėginys 2 Mėginys 3 | 170 449 1484 | 3.94 9.68 42.5 | 2.32 2.16 2.86 |

Metodo palyginimas

Palyginus „DiaSys“ baltymų UC FS (y) su komerciniu tyrimu (x), naudojant 69 mėginius,

rezultatai: y = 1,02 x + 2,20 mg / l; r = 0,990Atskaitos diapazonas [2,4]

Fiziologinės normos [2,4]

Šlapime 24 - 141 mg / 24 val

Smegenų skystyje  <500 mg / l *

* Vertė yra tik apytikslė gairė

Literature
1. Johnson AM, Rohlfs EM, Silverman LM. Proteins. In: Burtis
CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical
Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company;
1999. p. 477-540.
2. Felgenhauer K. Laboratory diagnosis of neurological
diseases. In: Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st
ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998.
p. 1308-26.
3. Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples.
1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001; p. 52-3; 54-5.
4. Boege F. Urinary proteins. In: Thomas L. Clinical Laboratory
Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft;
1998. p. 382-400.
5. Orsonneau JL, Douet P, Massoubre C, Lustenberger P,
Bernard S. An improved pyrogallol red-molybdate method for
determining total urinary protein. Clin Chem 1989; 35:
p. 2233-6.
6. Watanabe N, Kamei S, Ohkubo A, Yamanaka M, Ohsawa S,
Makino K et al. Urinary protein as measured with a pyrogallol
red-molybdate complex. Manually and in a Hitachi 726
automated analyzer. Clin Chem 1986; 32: p. 1551-4.
7. Bakker AJ, Mücke M. Gammopathy interference in clinical
chemistry assays: mechanisms, detection and prevention.
ClinChemLabMed 2007;45(9):1240-1243.
8. Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 5th
ed. Volume 1 and 2. Washington, DC: The American
Assocation for Clinical Chemistry Press 2000.

Gamintojas
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
IVD Alte Strasse 9 65558 Holzheim Vokietija