Bendras baltymų UC standartas FS

Standartas, naudojamas fotometrinėse sistemose atliekant kiekybinio in vitro baltymų kiekio šlapime ar likvore nustatymą

Užsakymo informacija

1 0260 99 10 030               6 x 3 ml

Aprašymas

Bendras baltymų UC standartas FS yra vandeninis standartas, kuriame yra žmogaus kraujo medžiagos (serumas).

Jis naudojamas "DiaSys Total protein" UC FS testui kalibruoti.

Sandėliavimas

Atidarytus ir neatidarytus standartus reikia laikyti 2-8 ° C temperatūroje.

Stabilumas

Neatidarytas ir atidarytas iki nurodyto galiojimo pabaigos mėnesio pabaigos, jei išvengiama užteršimo.

Reikia laikytis tinkamo šio gaminio saugojimo ir tvarkymo. Neužšaldykite standarto.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

- Kiekvienas individualus kraujo donorystė, naudojamas "Total protein" UC standarto FS gamybai, buvo nustatytas kaip nereaktyvus testuojant patvirtintus HBsAg, anti-HIV 1 + 2 ir anti-HCV metodus. Kadangi nėra galimybės neabejotinai išskirti, kad produktai, gauti iš žmogaus kraujo perduoti infekcinių agentų, rekomenduojama laikytis standartų laikantis tų pačių atsargumo priemonių, taikomų paciento egzemplioriams.

- Sudėtyje yra konservanto natrio azido (0,95 g / l). Nenuryti! Vengti patekimo į odą ir gleivinę.

- Prašome atkreipti dėmesį į saugos duomenų lapus ir imtis reikiamų atsargumo priemonių kalibratoriams ir kontrolei naudoti.

- Tik profesionaliam naudojimui!

Paruošimas

Bendras baltymų UC standartas FS yra skystas ir paruoštas naudoti.

Atsekamumas

Bendrojo baltymo UC standarto FS priskirta vertė buvo atsekojama į standartinę medžiagą SRM 927.

Literatūra

- Stenman UH. Imunologinių tyrimų standartizavimas. In: Kaina CP, Newman DJ, redaktoriai. Imunoanalizės principai ir praktika. Naujas York: Stockton Press; 1997.p. 243-68.

- Dati F. etaloninės medžiagos ir gairės standartizuoti metodus laboratorinėje medicinoje. In: Thomas L, redaktorius. Klinikinis Laboratorinė diagnostika. 1 g ED. Frankfurtas: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401.

- Biosauga mikrobiologiniuose ir biomediciniuose laboratorijose. JAV Sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentas, Vašingtonas 1993 (HHS leidinio numeris [CDC] 93-8395).

Atliekų tvarkymas

Prašome atkreipti dėmesį į vietinius teisinius reikalavimus.

Gamintojas	 "DiaSys Diagnostic Systems GmbH" Alte Strasse 9 65558 Holzheim	Vokietija

|  | Koncentracija nustatant šlapimą |  |  | 1300 mg / L Bendras baltymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koncentracija nustatant smegenų skystyje |  |  | 1100 mg / L Bendras baltymas |