TruCal CK-MB

Kalibravimo medžiaga, naudojama tiriant kiekybinį CK-MB aktyvumą fotometrinėje sistemoje in vitro tyrimams

Užsakymo informacija

5 9450 99 10 074  6 x 1 ml

Aprašymas

TruCal CK-MB yra liofilizuotas galvijų kalibratorius

Serumo albuminas su cheminiais priedais ir išgrynintomis nurodytos kilmės medžiagomis.

CK-MM: Žmogus

CK-MB: Žmogaus rekombinantinis

TruCal CK-MB naudojamas DiaSys CK-MB FS kalibravimui

(Kat. Nr. 1 1641).

Saugojimas ir stabilumas

Neatidaryta: iki nurodyto mėnesio pabaigos, jei laikomas 2-8 ° C temperatūroje.

Sudedamųjų dalių tinkamumo laikas:

* Užšaldyti tik vieną kartą!

Reikia laikytis tinkamo šio gaminio saugojimo ir tvarkymo.

Turi būti išvengta užteršimo.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

1. TruCal CK-MB komponentai, pagaminti iš žmogaus šaltinio. Buvo nustatyta, kad medžiaga  nebuvo reaktyvi, kai tirta patvirtintais HBsAg, anti-HIV 1 + 2 ir anti-HCV metodai. Kadangi nėra jokios galimybės iš tikrųjų garantuoti šių medžiagų nebuvimo, su produktu reikia elgtis taip pat kaip su potencialiai pavojingais mėginiais.

2 TruCal CK-MB yra biologinė medžiaga. Kontrolės turėtų būti laikomos potencialiai užkrečiamomis, kaip ir paciento mėginiai.

3. Prašome atkreipti dėmesį į saugos duomenų lapus ir imtis būtinų atsargumo priemonių kalibratoriams ir kontrolei naudoti.

4. Tik profesionaliam naudojimui!

Paruošimas

Liofilizatas yra uždarytas vakuume; Todėl buteliukas turi būti atidaryta labai atsargiai, kad būtų išvengta liofilizuotos medžiagos praradimo. Paruošiant, pridėkite tiksliai 1,0 ml distiliuoto vandens. Uždarykite Atsargiai buteliuką ir leiskite kalibratoriams stovėti 30 minučių. Venkite putų! Nejudinkite!

Palikite kalibrantą stovėti uždarytą dar 60 minučių.

Atšildykite ištirpusį "TruCal CK-MB" apsaugotą nuo šviesos kambario temperatūroje (18 - 25 ° C). Homogenizavimui po visiško atšildydamo, šiek tiek pasukite alikvotus ir iškart po to naudokite juos kalibruojant tokiu pačiu būdu, kaip ir šviežiai paruoštą TruCal CK-MB.

Procedūra

Prašome atkreipti dėmesį į reagento pakuotės intarpą

Naudoti.

Kalibratoriaus vertės

Kalibratoriaus vertės nustatytos standartizuotu būdu naudojant DiaSys CK-MB FS reagentą ir

TruCal CK-MB magistro kalibratorius. Kalibratoriui paskirtosios vertės buvo atsekamos iki molinio ekstinkcijos koeficientas. Toliau išvardytos vertės yra būdingos tik šios partijos kalibratoriams.

Literatūra

1. Duomenys F. Pamatinės medžiagos ir gairės Metodikos standartizavimas laboratorinėje medicinoje. Į: Thomas L, redaktorius. Klinikinė laboratorinė diagnostika. 1 ed.

Frankfurtas: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1404-26.

2. Biologinė sauga mikrobiologiniuose ir biomedicininėse laboratorijose. JAV Sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentas, Vašingtonas 1993 m. (HHS leidinio Nr. [CDC] 93-8395)

Atliekų tvarkymas

Prašome kreiptis į vietinius reikalavimus.

Gamintojas

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9 65558 Holzheim, Vokietija

Lot. Ne

Galiojimo data

Kalibratoriaus vertė

Vienetas

TruCal CK-MB