TruCal lipidai

844 3570 10 02 00

Rugsėjis 2014/3

TruCal lipidai

Calibrator naudoti bandymų kiekybinių in vitro nustatymo lipidų ir Lp-PLA 2 dėl fotometrinėmis

Sistemos

Užsakymo informacija

Katė. Ne

Rinkinio dydis

1 3570 99 10 045

3 x 2 ml

Aprašymas

TruCal Lipid yra liofilizuotas kalibratorius, pagamintas iš žmogaus kraujo

Medžiaga (plazma) su žmogaus išvalytos medžiagos priedais

Kilmė.

Saugojimas ir stabilumas

Neatidaryta: iki nurodyto galiojimo pabaigos mėnesio pabaigos, jei

Laikomas 2-8 ° C temperatūroje.

Ištirpinus, TruCal Lipid kalibratorius gali būti vartojamas per

Laikotarpis, nurodytas toliau pateiktoje lentelėje, jei sandėlis sandariai uždarytas

Nurodyta temperatūra ir bakterinis užteršimas yra

Išvengti.

Sudedamųjų dalių tinkamumo laikas:

|  | -20 ° C * | + 4 ° C | + 25 ° C |
| --- | --- | --- | --- |
| Visos analitės | 30 dienų | 5 dienos | 8 valandos |

* Užšaldyti tik vieną kartą!

Nurodyto stabilumo kriterijus yra atstatymas ± 5% ribose

Pradinė vertė.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

1. Tik Europos kraujo donorystė buvo skirta tik TruCal lipidų gamyba, kuri buvo nustatyta neaktyvus, kai bandoma naudojant patvirtintus metodus

HBsAg, anti-HIV 1 + 2 ir anti-HCV. Be to, HCV ir ŽIV buvo papildomai ištirta PCR. Kadangi nėra galimybės neabejotinai išskirti produktus, gautus iš žmogaus kraujo komponentų pernešančių infekcijas, tai yra

Rekomenduojama kalibravimo medžiagą tvarkyti tomis pačiomis atsargumo priemonėmis kaip paciento mėginius.

2. Prašome perskaityti saugos duomenų lapus ir laikytis būtinų atsargumo priemonių kalibratoriams ir Kontrolėms.

3. Tik profesionaliam naudojimui!

Paruošimas

Liofilizatas yra uždarytas vakuume; Todėl buteliukas turi būti atidaryta labai atsargiai, kad būtų išvengta liofilizuotos medžiagos praradimo. Paruoškite, pridėkite tiksliai 2 ml distiliuoto vandens. Uždarykite buteliuką Atsargiai ir leiskite kalibratoriams stovėti 30 minučių. Venkite putų! Nejudinkite! Perdavimas

Atitinkamas kiekis, reikalingas kalibravimui į švarų

Mėginio indelį ir elgtis taip pat, kaip ir paciento mėginiai.

Išimkite ištirpinto TruCal Lipid alikvotus į

Tamsoje kambario temperatūroje (18-25 ° C), kol jie visiškai nebus

Neužšalęs. Norint homogenizuoti po visiško atitirpinimo, šiek tiek

Pasukite alikvotus ir naudokite juos nedelsiant po

Kalibravimas pagal šviežiai ištirpintą TruCal Lipid.

Procedūra

Prašome atkreipti dėmesį į reagento pakuotės intarpus, skirtus instrukcijoms.

Kalibravimo reikšmės

Kalibravimo analitės koncentracija yra specifinė

Ir nurodyta atitinkamos partijos vertės lentelėje. The

Vertės buvo nustatytos naudojant

Vertės lapas ir reagentai, nurodyti nurodytame kataloge

Numeris. Nustatymai buvo atlikti pagal standartizuotus protokolus, naudojant DiaSys reagentus ir TruCal Lipidų  kalibratorius arba etaloninės medžiagos. Vertėlis

Pateikiama informacija apie atsekamumą.

Literatūra

1. Myers GL, Cooper GR, Henderson LO, Hassemer DJ,

Kimberly MM. Lipidų ir lipoproteinų standartizavimas

Matavimai. In: Rifai N, Warnick GR, Dominiczak MH,

Redaktoriai. Lipoproteinų tyrimo vadovas. Vašingtonas:

AACC Press; 1997.p. 223-50.

2. Biologinė sauga mikrobiologiniuose ir biomediciniuose laboratorijose.

JAV Sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentas,

Vašingtonas 1993 m. (HHS leidinio Nr. [CDC] 93-8395)

Atliekų tvarkymas

Prašome atkreipti dėmesį į vietinius teisinius reikalavimus.

Gamintojas

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9 65558 Holzheim, Vokietija

IVD