SPS 1 priedas

Techninė specifikacija

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas). CE ženklą patvirtinančius dokumentus, privaloma pateikti teikiant prekes.

- Visoms pirkimo dalims turi būti taikomas ne trumpesnis garantinis laikotarpis nei nurodomas techninėje specifikacijoje.

- Teikiant prekes privaloma pateikti naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galvos atrama | 30 | vnt. |
| 2 | Rankos prilaikymo priemonė | 40 | pora |
| 3 | Šoninė rankos atrama | 40 | pora |
| 4 | Pėdų (kulnų) apsaugos | 40 | pora |
| 5 | Kelių atramos | 40 | pora |
| 6 | Čiužinys pragulų profilaktikai | 150 | vnt. |
| 7 | Pagalvėlė procedūroms | 50 | vnt. |
| 8 | Perdirbimo įrenginiai (maceratoriai) | 10 | vnt. |
| 8.1 | Gilūs basonai | 28000 | vnt. |
| 8.2 | Vyriški basonai (antelės) | 120960 | vnt. |
| 8.3 | Plokščias basonas | 100800 | vnt. |
| 8.4 | Inksto pavidalo indas | 91000 | vnt. |
| 8.5 | Bendro naudojimo dubuo – mažas | 41600 | vnt. |
| 8.6 | Šlapimą modifikuojantys milteliai | 168 | vnt. |
| 8.7 | Gilaus basono dangčiai | 28000 | vnt. |
| 8.8 | Plokščio basono dangčiai | 100800 | vnt. |
| 8.9 | Antibakterinis dezinfekcinis skystis | 504 | ltr. |
| 8.10 | Gilaus basono plastikinis padėklas | 14 | vnt. |
| 8.11 | Plokščio basono plastikinis padėklas | 70 | vnt. |
| 8.12 | Universalus puodukas | 60000 | vnt. |
| 8.13 | Servetelės, drėgnos ir tinkamos maceravimui | 4680 | vnt. |
| 8.14 | Indai 1 – 1,8 l talpos | 660 | vnt. |
| 8.15 | Dėžės tvarsliavai, med. priemonėms laikyti | 880 | vnt. |
| 8.16 | Vyriško basono kabykla prie lovos | 100 | vnt. |
| 9 | Vėžimėlis ligonių transportavimui (sėdimas) | 25 | vnt. |
| 10 | Vėžimėlis ligonių transportavimui (gulimas) | 20 | vnt. |
| 11 | Logistikos vėžimėlis švariai ir nešvariai patalynei | 11 | vnt. |
| 12 | Logistikos vėžimėlis | 22 | vnt. |
| 13 | Buitinis vėžimėlis naujagimiams | 1 | vnt. |
| 14 | Nerūdijančio plieno spintelė | 6 | vnt. |
| 15 | Pacientų spintelės | 200 | vnt. |
| 16 | Kūdikių lovytės | 3 | vnt. |
| 17 | Mayo staliukai | 30 | vnt. |
| 18 | Skubios medicininės pagalbos vėžimėlis (standartinis) | 1 | vnt. |
| 19 | Operacinės kėdės apvalios, kietos, be atramos, su ratukais, reguliuojamo aukščio | 6 | vnt. |
| 20 | Vežimėliai švariems/nešvariems skalbiniams transportuoti | 10 | vnt. |
| 21 | Dušo kėdė/tualetas | 10 | vnt. |

Slaugos priemonės - pozicionavimo priemonės ir čiužiniai

6 PIRKIMO DALIS. Čiužinys  pragulų profilaktikai

| Eil.Nr | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Čiužinio kompozicija | 3 skirtingų porolonų sluoksnių | Malvestio Systa202 3 skirtingų porolonų sluoksnių |
| 2 | Paskirtis | Pragulų profilaktikai esant vidutinio ir aukšto lygio pragulų atsiradimo rizikai | Pragulų profilaktikai esant vidutinio ir aukšto lygio pragulų atsiradimo rizikai |
| 3 | Matmenys | Ilgis – ne mažiau 200 cm Plotis – 85-90 cm Aukštis - 15 cm ±2cm | Ilgis –200 cm Plotis –90 cm Aukštis - 15 cm |
| 4 | Čiužinio maksimali apkrova | 245 (±5) kg. | 250 kg. |
| 5 | Apatinis sluoksnis | “U” formos, suteikiantis stabilumo, iš nedidelio elastingumo porolono. Tankis – ne mažiau 40 kg/°m³ Aukštis - “U” formos apatinėje dalyje 7 cm | “U” formos, suteikiantis stabilumo, iš nedidelio elastingumo porolono. Tankis –40 kg/°m³ Aukštis - “U” formos apatinėje dalyje 7 cm |
| 6 | Vidurinis sluoksnis | Iš didelio elastingumo porolono. Tankis - ne mažiau 37 kg/°m³ Aukštis – 4 cm | Iš didelio elastingumo porolono. Tankis - 40 kg/°m³ Aukštis – 4 cm |
| 7 | Viršutinis sluoksnis | Iš viskoelastinio porolono. Tankis - ne mažiau 60 kg/°m³ Aukštis – 4 cm Paviršius profiliuotas išilginėmis išpjovomis, kurios užtikrina laisvą oro cirkuliaciją. | Iš viskoelastinio porolono. Tankis - 60 kg/°m³ Aukštis – 4 cm Paviršius profiliuotas išilginėmis išpjovomis, kurios užtikrina laisvą oro cirkuliaciją. |
| 8 | Užvalkalas | Dengia čiužinį iš visų pusių. Užvalkalo kampai sustiprinti papildomomis siūlėmis. | Dengia čiužinį iš visų pusių. Užvalkalo kampai sustiprinti papildomomis siūlėmis. |
| 9 | Užvalkalo medžiagos sudėtis | Svoris – ne mažiau ne mažiau 190 g/m² Aptinis sluoksnis iš poliesterio (100 g/m²) Viršutinis sluoksnis iš poliuretano (100 g/m²) Spalva - tamsi | Svoris –200 g/m² Aptinis sluoksnis iš poliesterio (100 g/m²) Viršutinis sluoksnis iš poliuretano (100 g/m²) Spalva - tamsi |
| 10 | Užvalkalo savybės | Laidus orui, nelaidus skysčiams (pagal normą CCF 03 013/04, vadovaujantis norma EN 20811-92), antibakterinis, priešgrybelinis (pagal normą ISO 846:1997), nepalaikantis degimo (Crib; pagal BS 7175:1989 3 dalį) | Laidus orui, nelaidus skysčiams (pagal normą CCF 03 013/04, vadovaujantis norma EN 20811-92), antibakterinis, priešgrybelinis (pagal normą ISO 846:1997), nepalaikantis degimo (Crib; pagal BS 7175:1989 3 dalį) |
| 11 | Užvalkalo pralaidumas orui | Pralaidumas orui >1000 g/m²/24h | Pralaidumas orui >1000 g/m²/24h |
| 12 | Užvalkalo priežiūra | Dezinfekuojamas įprastinėmis priemonėmis, skalbiamas iki +95°C, dezinfekuojamas autoklave iki +120°C, galima džiovinti džiovyklėje | Dezinfekuojamas įprastinėmis priemonėmis, skalbiamas iki +95°C, dezinfekuojamas autoklave iki +120°C, galima džiovinti džiovyklėje |
| 13 | Medžiagos susitraukimas po skalbimo | Apmatai - < 2% Ataudai - < 1,5% | Apmatai - < 2% Ataudai - < 1,2% |
| 14 | Užvalkalo užtrauktukas | Įsiūtas per 2 kraštines (L formos). Su apsauginiu medžiagos atvartu papildomai apsaugai prieš skysčio patekimą į čiužinį. | Įsiūtas per 2 kraštines (L formos). Su apsauginiu medžiagos atvartu papildomai apsaugai prieš skysčio patekimą į čiužinį. |
| 15 | Garantija | Ne mažiau 2 metų | 2 metų |

11 PIRKIMO DALIS. Logistikos vėžimėlis švariai ir nešvariai patalynei

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rėmas | Vežimėlio rėmas pagamintas iš epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu dažyto plieno. | Malvestio, 329741 Vežimėlio rėmas pagamintas iš epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu dažyto plieno. |
| 2 | Komplektacija | Turi uždarą bei rakinamą skyrių švariai patalynei su dvejomis reguliuojamo aukščio lentynomis viduje bei du maišų laikiklius su dangčiais nešvariai patalynei. Durys atsidaro 270 laipsnių kampu su magnetiniu tvirtinimu prie šono | Turi uždarą bei rakinamą skyrių švariai patalynei su dvejomis reguliuojamo aukščio lentynomis viduje bei du maišų laikiklius su dangčiais nešvariai patalynei. Durys atsidaro 270 laipsnių kampu su magnetiniu tvirtinimu prie šono |
| 3 | Išoriniai matmenys | Aukštis 115 cm ± 3 cm Plotis 108 cm ± 2 cm Gylis 65 cm ± 3 cm | Aukštis 115 cm Plotis 108 cm Gylis 65 cm |
| 4 | Ratukai | Vežimėlis su keturiais 125mm diametro ratukais, iš kurių du su stabdžiais. | Vežimėlis su keturiais 125mm diametro ratukais, iš kurių du su stabdžiais. |
| 5 | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesių | 24 mėnesių |

12 PIRKIMO DALIS. Logistikos vėžimėlis

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Skirtas švariai patalynei ir kitoms prekėms (servetėlėms, dezinfekcijos priemonėms) laikyti ir pervežti. | Hammerlit, RG 80 Skirtas švariai patalynei ir kitoms prekėms (servetėlėms, dezinfekcijos priemonėms) laikyti ir pervežti. |
| 1 | Rėmas | Vežimėlio rėmas pagamintas iš epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu dažyto plieno. | Vežimėlio rėmas pagamintas iš epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu dažyto plieno. |
| 2 | Komplektacija | Sandarios durys ir užraktas, kurios atsidaro 270 laipsniu kampu. Turi dvi stūmimo rankenas ir vidinę atlenkiamą lentyną. Turi du vidinius skyrius, kurių aukštis po 44 cm. Vežimėlis turi perimetrinį buferį. | Sandarios durys ir užraktas, kurios atsidaro 270 laipsniu kampu. Turi dvi stūmimo rankenas ir vidinę atlenkiamą lentyną. Turi du vidinius skyrius, kurių aukštis po 44 cm. Vežimėlis turi perimetrinį buferį. |
| 3 | Išoriniai matmenys | Aukštis 129 cm ± 2 cm Plotis 97 cm ± 2 cm Gylis 62 cm ± 2 cm | Aukštis 129 cm Plotis 97 cm Gylis 61,5 cm |
| 4 | Ratukai | Vežimėlis su keturiais 125mm diametro ratukais, iš kurių du su stabdžiais. | Vežimėlis su keturiais 125mm diametro ratukais, iš kurių du su stabdžiais. |
| 5 | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesių | 24 mėnesių |

15 PIRKIMO DALIS. Pacientų spintelės

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spintelės rėmas | Plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu.polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis. | AYR MEDCARE, BC020 Plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu.polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis. |
| 2 | Spintelės stalviršis, stalčiaus korpusas ir durelės | Pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės (HPL). | Pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės (HPL). |
| 3 | Komplektacija | Ištraukiamas stalčius, aukštis 110 mm Stalčiaus viduje yra plastikinis įdėklas. Turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus, su guoliniais bėgeliais. | Ištraukiamas stalčius, aukštis 110 mm Stalčiaus viduje yra plastikinis įdėklas. Turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus, su guoliniais bėgeliais. |
| 4 | Lentynos | 1 skyriuje už durelių | 1 skyriuje už durelių |
| 5 | Išmatavimai | Aukštis – 850 mm ± 50 mm Plotis – 520 mm ± 50 mm Gylis – 540 ± 10 mm Durelių aukštis – 190 mm ± 50 mm | Aukštis – 850 mm Plotis – 470 mm Gylis – 530 mm Durelių aukštis – 240 mm |
| 6 | Ratukai | 4 dvigubi 50 mm diametro skersmens. Ratukai pagaminti iš grindų netepančios, triukšmą slopinančios medžiagos, 2 ratukai su stabdžiais. | 4 dvigubi 50 mm diametro skersmens. Ratukai pagaminti iš grindų netepančios, triukšmą slopinančios medžiagos, 2 ratukai su stabdžiais. |
| 7 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn. |

20 PIRKIMO DALIS. Vežimėliai švariems/nešvariems skalbiniams transportuoti

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Paskirtis | Vežimėlis skirtas švariai arba nešvariai patalynei surinkti/pervežti. | RCN, SLH023 FP Vežimėlis skirtas švariai arba nešvariai patalynei surinkti/pervežti. |
| 2 | ## Rėmas ir korpusas | Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, UV spinduliams. | Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, UV spinduliams. |
| 3 | ## Konstrukcija | 1. ≥ 3 maišų laikikliai stačiakampės formos, su patikimu maišų fiksavimo mechanizmu, neleidžiančiu maišams nukristi/nuslysti nuo rėmo. 2. Maišų laikikliai su dangčiais. Dangčiai atidaromi kojiniu pedalu. Pedalas kiekvienam maišo laikikliui atskiras. 3. Dangčių spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau 5 galimų spalvų, lengvesniam maišo turinio identifikavimui. | 1. 3 maišų laikikliai stačiakampės formos, su patikimu maišų fiksavimo mechanizmu, neleidžiančiu maišams nukristi/nuslysti nuo rėmo. 2. Maišų laikikliai su dangčiais. Dangčiai atidaromi kojiniu pedalu. Pedalas kiekvienam maišo laikikliui atskiras. 3. Dangčių spalvą galima pasirinkti iš 5 galimų spalvų, lengvesniam maišo turinio identifikavimui. |
| 4 | ## Vežimėlio išoriniai matmenys | 1. Aukštis - 102 cm ± 2 cm 2. Plotis - 105 cm ± 2 cm 3. Gylis – 51 cm ± 2 cm | 1. Aukštis – 100,50 cm 2. Plotis – 106,5 cm 3. Gylis – 50,5 cm |
| 5 | ## Vežimėlio svoris | Ne daugiau 17 kg | 17 kg |
| 6 | ## Ratukai | Dvigubi plastikiniai, ne mažiau 75 mm diametro, ne mažiau du iš jų su stabdžiais. | Dvigubi plastikiniai, 75 mm diametro, du iš jų su stabdžiais. |
| 7 | ## Komplektacija | ≥ 3maišai iš lengvai plaunamos, dezinfekuojamos, skysčių ir kvapų neįgeriančios sintetinės medžiagos su galimybe pasirinkti maišo žymėjimo spalvą. Maišai lengvai užrišami juos nuėmus nuo vežimo. Maišo talpa ne mažiau 120 l, apkrova ne mažiau 35 kg | 3maišai iš lengvai plaunamos, dezinfekuojamos, skysčių ir kvapų neįgeriančios sintetinės medžiagos su galimybe pasirinkti maišo žymėjimo spalvą. Maišai lengvai užrišami juos nuėmus nuo vežimo. Maišo talpa 120 l, apkrova 35 kg |
| 8 | ## Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). | EB atitikties deklaracijos kopija. |
| 9 | ## Garantija | Korpusui ≥ 3 metai Ratukams ≥ 2 metai | Korpusui 3 metai Ratukams 2 metai |

21 PIRKIMO DALIS. Dušo kėdė/tualetas

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Paskirtis | Skirtas nuprausti pacientus duše, nuvežti ant klozeto, naudoti kaip naktipuodžio kėdę. Užvažiuoja ant įvairių klozetų (tvirtintų prie grindų ar prie sienos) | Tecnimoem, MOEM Skirtas nuprausti pacientus duše, nuvežti ant klozeto, naudoti kaip naktipuodžio kėdę. Užvažiuoja ant įvairių klozetų (tvirtintų prie grindų ar prie sienos) |
| 2 | Medžiagos | Vežimėlis pagamintas iš plastiko ir plieno. | Vežimėlis pagamintas iš plastiko ir plieno. |
| 3 | Rėmas | Atsparus korozijai, pagamintas iš dažyto plieno vamzdžio. | Atsparus korozijai, pagamintas iš dažyto plieno vamzdžio. |
| 4 | Stūmimo rankena | Patogi stūmimo rankena, su ergonomiškai suformuotomis plastikinėmis rankenomis. | Patogi stūmimo rankena, su ergonomiškai suformuotomis plastikinėmis rankenomis. |
| 5 | Porankiai | Pagaminti iš plastiko, lengvai be įrankių nusiima, su užraktu nuo atsitiktinio išėmimo. Ranktūrių aukštis 21 cm ± 1 cm, ilgis 37 cm ± 1 cm | Pagaminti iš plastiko, lengvai be įrankių nusiima, su užraktu nuo atsitiktinio išėmimo. Ranktūrių aukštis 21 cm ± 1 cm, ilgis 37 cm ± 1 cm |
| 6 | Sėdynė | Ergonomiškai suformuota, su išpjova, atvira galinėje dalyje. Išpjova su dangčiu. Sėdynės aukštis 53 cm ± 1 cm. Atstumas tarp porankių ne mažiau kaip 43 cm. | Ergonomiškai suformuota, su išpjova, atvira galinėje dalyje. Išpjova su dangčiu. Sėdynės aukštis 53 cm ± 1 cm. Atstumas tarp porankių ne mažiau kaip 43 cm. |
| 7 | Pėdų atramos | Plastikiniai pakojai lengvai nustumiami po vežimėlio sėdyne, nuimami, fiksuojami ne mažiau 5 aukščio padėtyse. Pėdų atrama vientisos konstrukcijos. | Plastikiniai pakojai lengvai nustumiami po vežimėlio sėdyne, nuimami, fiksuojami ne mažiau 5 aukščio padėtyse. Pėdų atrama vientisos konstrukcijos. |
| 8 | Ratai | Keturi ratukai, lengvai sukasi apie savo ašį, ne mažiau du ratukai su stabdžiais. Diametras ne mažiau kaip 125 mm. | Keturi ratukai, lengvai sukasi apie savo ašį, ne mažiau du ratukai su stabdžiais. Diametras ne mažiau kaip 125 mm. |
| 9 | Komplektacija | Komplektuojamas su naktipuodžiu ir puodo laikikliais. | Komplektuojamas su naktipuodžiu ir puodo laikikliais. |
| 10 | Apkrovimas | Maksimalus naudotojo svoris ne mažiau kaip 150 kg | Maksimalus naudotojo svoris ne mažiau kaip 150 kg |
| 11 | Priežiūra | Galima valyti su dezinfekcijos priemonėmis be tirpiklio. | Galima valyti su dezinfekcijos priemonėmis be tirpiklio. |
| 12 | Sertifikavimas | Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. | Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. |
| 13 | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai. | Ne mažiau 24 mėnesiai. |

_________________