Apklausos sąlygų 2 priedas

LABORATORINIŲ REAGENTŲ HEMATOLOGIJAI ATLIKTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas, eksploatacines priemones, nurodant prekių komercinius pavadinimus) tyrimui atlikti ir tiksliai užpildyti visas techninės specifikacijos lentelės grafas. Siūlomų reagentų, kontrolinių medžiagų (kasdien atliekama dviejų lygių kontrolė - normalaus ir patologinio) ir eksploatacinių medžiagų kiekio turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 24 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD direktyvą 98/79/EC. Tiekėjas turi pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams.

- Visi siūlomi reagentai, kalibratoriai, kontrolės turi atitikti reikalavimus, pateiktus techninės specifikacijos lentelėje ir kokybės kriterijų lentelėje. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje ir kokybės kriterijų lentelėje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: metodikas, analizatoriaus darbo vadovą (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų realiai patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti dokumentų  originalus. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Nepateikus šiame punkte nurodytų dokumentų ar pateikus šio punkto reikalavimus neatitinkančius dokumentus arba pateikus suklastotą, klaidinančią informaciją, pasiūlymas bus atmetamas. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus informacijos patikslinimui.

- Jei tiekėjas siūlo ne prietaiso gamintojo reagentus, kalibratorius, privaloma pateikti prietaiso gamintojo išduotus adaptacinius protokolus bei prietaiso gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kalibratoriams (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įskaitant pakeitimus ir papildymus) 37.1.4 punkto nuostatas ir Lietuvos standarto LST EN ISO 15189 5.5.1.1 ir 5.5.1.2 punktų reikalavimus).

- Visoms siūlomoms prekėms turi būti pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai).

- Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, prietaiso instaliavimo metu turi užtikrinti laboratorijos darbo nepertraukiamumą ir sklandumą.

- Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties pranešimo gavimo, turi būti pradėtas šalinti per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis.

- Prekės turi būti pristatytos Tiekėjo lėšomis, per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, o skubiais atvejais per 1 darbo dieną.

- Tiekiamos prekės turi turėti ne mažesnę nei 6 mėnesių termino garantiją.

- Sutarties laikotarpiu pritrūkus reagentų ar priemonių nurodytam tyrimų skaičiui, tiekėjas juos turės pateikti nemokamai.

- Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų kiekį, reikalingą numatytiems tyrimų kiekiams atlikti. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas.

- Siūlomas analizatorius ir jo programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą.

PIRKIMO OBJEKTO. Laboratoriniai reagentai hematologijai

- Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios, su adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi.

- Bendras atliekamų tyrimų skaičius per 24 mėn. yra 18000 tyrimų.

- Analizatorius sutarties galiojimo laikotarpiu instaliuojamas panaudai.

- Reikalavimai analizatoriui pateikti lentelėje.

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų kiekis per 24 mėn., vnt. | Reagentų ir tyrimų kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina EUR be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina EUR su PVM |  | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tiriamosios analitės: WBC, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, LIC (#, %), P-LCC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ABX DILUENT 20L | 18000 | 50 vnt. | 20 L | 84,63 | 88,86 |  | 4231,50 | 4443,00 | Horiba Medical, ABX DILUENT 20L, Ref. 0901020 |
| 2. | WHITEDIFF 1L |  | 58 vnt. | 1 L | 81,35 | 85,4175 |  | 4718,30 | 4954,22 | Horiba Medical, WHITEDIFF 1L, Ref. 1210906022 |
| 3. | ABX CLEANER 1L |  | 39 vnt. | 1 L | 8,02 | 8,421 |  | 312,78 | 328,42 | Horiba Medical, ABX CLEANER 1L, Ref. 0903010 |
| 4. | ABX MINOCLAIR 0,5L |  | 7 vnt. | 0,5 L | 14,41 | 15,13 |  | 100,87 | 105,91 | Horiba Medical, ABX MINOCLAIR 0,5L, Ref. 0401005 |
| 5. | ABX DIFFTROL N/H/L |  | 46 vnt. | 3 ml | 58,62 | 61,551 |  | 2696,52 | 2831,35 | Horiba Medical, ABX DIFFTROL N/H/L, Ref. 2062203, 2062208, 2062207 |
| 6. | Popierius, A4, 2500vnt |  | 0,5 pak. | 2500 vnt. | 14,90 | 18,029 |  | 7,45 | 9,01 | Infolaina A4, Lietuva |
| 7. | Spausdintuvo kasetė |  | 1 vnt. | 1 | 46,20 | 55,90 |  | 46,20 | 55,90 | Epson |
| 8. | Priežiūros rinkinys |  | 1 vnt. | 1 | 120,00 | 145,20 |  | 120,00 | 145,20 | Horiba Medical |
| Bendra 1 pirkimo objekto dalies kaina: |  |  |  |  |  |  | 12233,62 |  | 12873,01 |  |

Hematologinių tyrimų  analizatorius su autopakrovėju panaudai techninė specifikacija – 1 vnt.

| Eil. Nr. | # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso apibūdinimas | Automatinis hematologinių tyrimų analizatorius | Automatinis hematologinių tyrimų analizatorius Yumizen H550, Vartotojo vadovas 26 psl. |
| 2. | Matuojami diagnostiniai parametrai | WBC, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, LIC (#, %), P-LCC. | WBC, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, LIC (#, %), P-LCC. Vartotojo vadovas 26-27 psl. |
| 3. | Matavimo principas | Leukocitų diferenciacija į neutrofilus, bazofilus, eozinofilus, limfocitus, monocitus naudojant lazerio spindulio išskaidymo arba šviesos šaltinio absorbcijos ir citometrijos metodus. Becianidinis HGB matavimo metodas. RBC bei PLT matuojami naudojant impedanso metodą. | Leukocitų diferenciacija į neutrofilus, bazofilus, eozinofilus, limfocitus, monocitus naudojant šviesos šaltinio absorbcijos ir citometrijos metodus. Becianidinis HGB matavimo metodas. RBC bei PLT matuojami naudojant impedanso metodą. Bukletas. |
| 4. | Automatinis pakrovėjas | Ne mažiau kaip 40 mėgintuvėlių vienu metu | 40 mėgintuvėlių vienu metu. Bukletas. |
| 5. | Leukocitų diferencijavimas | Į penkias populiacijas: neutrofilus, limfocitus, monocitus, eozinofilus ir bazofilus. Leukocitų populiacijos turi būti matuojamos tiesiogiai, nenaudojant pridėjimo ar atėmimo skaičiavimų. | Į penkias populiacijas: neutrofilus, limfocitus, monocitus, eozinofilus ir bazofilus. Leukocitų populiacijos turi būti matuojamos tiesiogiai, nenaudojant pridėjimo ar atėmimo skaičiavimų. Bukletas. |
| 6. | Mėginiai, jų kiekis | Galimybė tirti kapiliarinį ir veninį kraują. Įsiurbiamo mėginio kiekis ne daugiau kaip 20 mikrolitrų | Galima tirti kapiliarinį ir veninį kraują. Įsiurbiamo mėginio kiekis 20 mikrolitrų. Bukletas. |
| 7. | Kokybės kontrolė | - Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių indentifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą - Kontrolės duomenys įvedami iš elektroninės laikmenos (USB) ar kitu automatiniu būdu. - Kokybės kontrolė XB kontroliuojama ne mažiau kaip 9 parametrams, Levey-Jennings kreivės | - Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių indentifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą. Vartotojo vadovas 98 psl. - Kontrolės duomenys įvedami iš elektroninės laikmenos (USB) ar kitu automatiniu būdu. Vartotojo vadovas 70 psl. - Kokybės kontrolė XB kontroliuojama ne mažiau kaip 9 parametrams, Levey-Jennings kreivės. Vartotojo vadovas 69, 74 psl. |
| 8. | Mėginių matavimai turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštį veniniam kraujui ir kapiliariniam kraujui | būtina | Mėginių matavimai atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštį veniniam kraujui ir kapiliariniam kraujui. Bukletas. |
| \9. | Reagentai, kontrolės originalios su gamintojo brūkšninio kodo, skirtais siūlomam analizatoriui | būtina | Reagentai, kontrolės originalios su gamintojo brūkšniniu kodu, skirtais siūlomam analizatoriui. Reagento ir kontrolinio kraujo Difftrol nuotraukos. |
| 10. | Reagentų valdymas | Matavimui naudojami ne daugiau kaip 2 reagentai (be cianido) | Matavimui naudojami 2 reagentai. (be cianido). Bukletas. |
| 11. | Reagentų kiekio monitoringas | būtina | Reagentų kiekio monitoringas. Vartotojo vadovas 190 psl. |
| 12. | Našumas | Ne mažesnis kaip 50 +/- 10 mėginių/val. | 43 mėginiai/val. Bukletas. |
| 13. | Priežiūra | Nereikalinga atlikti kasdienes priežiūros procedūras. | Nereikalingos atlikti kasdienes priežiūros procedūros. Vartotojo vadovas 177 psl. |
| 14. | Naudojimas | Paprastas naudojimas, analizatorius valdomas per kompiuterį. | Paprastas naudojimas, analizatorius valdomas per kompiuterį. Vartotojo vadovas 27 psl. |
| 15. | Pranešimai | Analizatoriaus monitoriuje ir spausdintame protokole pažymėti rezultatai už norminių dydžių ribų, pranešimai apie patologinius rodiklius ir populiacijas, interpretaciniai pranešimai. | Analizatoriaus monitoriuje ir spausdintame protokole pažymėti rezultatai už norminių dydžių ribų, pranešimai apie patologinius rodiklius ir populiacijas, interpretaciniai pranešimai. Vartotojo vadovas 116 psl. |
| 16. | Veiksmų atsekamumas | Analizatorius atmintyje turi saugoti vartotojo veiksmus | Analizatoriaus atmintyje saugomi vartotojo veiksmai. Vartotojo vadovas 86, 87 psl. |
| 17. | Komplektacija | komplektuojamas su A4 formos spausdintuvu, nepertraukiamos srovės šaltiniu, brūkšninių kodų skaitytuvu. | komplektuojamas su A4 formos spausdintuvu Epson AL M200, nepertraukiamos srovės šaltiniu Smart UPS, brūkšninių kodų skaitytuvu Datalogic.. |
| 18. | Tiesinio matavimo ribos ne siauresnės kaip | WBC 0 - 150 x109/L RBC 0 – 8 x 1012/L Hgb 0 - 240 g/L PLT 0-2000 x 109/L | WBC 0 - 300 x109/L RBC 0 – 8 x 1012/L Hgb 0 - 240 g/L PLT 0-2500 x 109/L. Bukletas. |
| 19. | Galimybė jungtis prie nemokamos tarptautinės palyginamosios kontrolės (saugumas) | Būtina | Galima jungtis prie nemokamos tarptautinės palyginamosios kontrolės (saugumas). Vartotojo vadovas 88 psl. |
| 20. | Jungtys | USB-4 vnt., RS232,Ethernet | USB-4 vnt., RS232,Ethernet. Bukletas. |
| 21. | Komunikacija dvipusio ryšio, ASTM protokolas | būtina | Komunikacija dvipusio ryšio, ASTM protokolas. Bukletas. |
| 22. | Siūlomas analizatorius ir jo programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į LIS (OPEN LIMS) laboratorijos informacinę sistemą. | būtina | Siūlomas analizatorius ir jo programinė įranga suderinama ir integruojama į LIS (OPEN LIMS) laboratorijos informacinę sistemą. |