VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikoms

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninės specifikacijos 1 priedas

5 pirkimo dalis - Donorinės ragenos endotelio veidrodinis biomikroskopas, 1 vnt.

CellCheckD PLUS, Konan Medical

| Eil.¦Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Donorinių ragenų ištyrimui | Donorinių ragenų ištyrimui (brošiūra „CellChekDplus“, 1 psl.) |
| 2 | Objektinio stalelio judėjimo ribos | X ≥ 16 mm, Y ≥ 16 mm, Z ≥ 16 mm | X = 16 mm, Y =16 mm, Z = 16 mm (brošiūra „CellChekDplus“, 1 psl.) |
| 3 | Regos laukas | ≥ 1000 x 750 μm | 1000 x 750 μm (brošiūra „CellChekDplus“, 1 psl.) |
| 4 | Maksimalus analizuojamas laukas (sritis) | 1. Ne mažiau 4 atskirų sričių. 2. Kiekvienos analizuojamos srities matmenys ≥ 400 x 300 μm. 3. Turi būti galimybė padidinti specifines dominančias sritis su vidutiniu ląstelių skaičiumi ir morfologine statistika. | 1. Iki 4 atskirų sričių. 2. Kiekvienos analizuojamos srities matmenys 400 x 300 μm. 3. Yra galimybė padidinti specifines dominančias sritis su vidutiniu ląstelių skaičiumi ir morfologine statistika. (brošiūra „CellChekDplus“, 1, 2 psl.) |
| 5 | Kameros tipas | Ne blogesnis nei CMOS | CMOS (brošiūra „CellChekDplus“, 1 psl.) |
| 6 | Kamerų sistema | Dvigubos kameros sistema: 1. Paieškos kamera pilnam implanto atvaizdavimui. 2. Veidrodinė kamera plačiam audinių plotui. | Dvigubos kameros sistema: 1. Paieškos kamera pilnam implanto atvaizdavimui. 2. Veidrodinė kamera plačiam audinių plotui. (brošiūra „CellChekDplus“, 2 psl.) |
| 7 | Apšvietimas | Halogenine lempa, LED ar lygiavertis | Halogenine lempa (brošiūra „CellChekDplus“, 1 psl.) |
| 8 | Specialus laikiklis/adapteris buteliukams ir kameroms su donorine ragena | 1. Skirtas įvairių gamintojų buteliukų ir kamerų su donorine ragena laikymui. 2. Pakėlimo kampas ≥ 15o | 1. Skirtas įvairių gamintojų buteliukų ir kamerų su donorine ragena laikymui. 2. Pakėlimo kampas 15o (brošiūra „CellChekDplus“, 1, 2 psl.) |
| 9 | Pachimetras | Įmontuotas pachimetras, skirtas ragenos storiui išmatuoti | Įmontuotas pachimetras, skirtas ragenos storiui išmatuoti (brošiūra „CellChekDplus“, 1 psl.) |
| 10 | Terpės temperatūros sensorius | Būtinas | Terpės temperatūros sensorius (brošiūra „CellChekDplus“, 1 psl.) |
| 11 | Ragenos transplantanto vaizdo įrašymas | Pilnas ragenos transplantanto vaizdas įrašomas kompiuterio kietajame diske. | Pilnas ragenos transplantanto vaizdas įrašomas kompiuterio kietajame diske. (brošiūra „CellChekDplus“, 1, 2 psl.) |
| 12 | Vaizdo padidinimas | ≥ 2x | 2x (brošiūra „CellChekDplus“, 1 psl.) |
| 13 | Matavimo įrankiai | Skaitmeniniai matavimo įrankiai - diametras, ilgis, plotas, skirti ragenos skersmeniui ir defektams/randams nustatyti ir išmatuoti | Skaitmeniniai matavimo įrankiai - diametras, ilgis, plotas, skirti ragenos skersmeniui ir defektams/randams nustatyti ir išmatuoti (brošiūra „CellChekDplus“, 1, 2 psl.) |
| 14 | Vaizdai | Vaizdo sistema, duodanti endotelio, intrastromalinės struktūros ir epitelio vaizdus - turi būti matoma papildoma informacija apie kraujo ląsteles, grybelį, šiurkštų keratomo pjūvį, negyvas ląstelės, epitelio anomaliją. | Vaizdo sistema, duodanti endotelio, intrastromalinės struktūros ir epitelio vaizdus - turi būti matoma papildoma informacija apie kraujo ląsteles, grybelį, šiurkštų keratomo pjūvį, negyvas ląstelės, epitelio anomaliją. (brošiūra „CellChekDplus“, 2 psl.) |
| 15 | Programinė įranga | Programinė įranga, naudojama endotelio ląstelių analizei. | Programinė įranga, naudojama endotelio ląstelių analizei. (brošiūra „CellChekDplus“, 2 psl.) |
| 16 | Integruota endotelio ląstelių duomenų bazė | Būtina | Integruota endotelio ląstelių duomenų bazė (brošiūra „CellChekDplus“, 1, 2 psl.) |
| 17 | Komplektuojamas kompiuteris: |  |  |
| 17.1 | Procesorius | Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ne mažiau nei 1000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta | Gamintojo rekomenduojamas procesorius ne blogesnis nei Celeron N2930 1.83GHz Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ne mažiau nei 1000. (brošiūra „CellChekDplus“, 1 psl.) |
| 17.2 | Atmintis | Ne mažiau kaip 4 GB | 4 GB (brošiūra „CellChekDplus“, 1 psl.) |
| 17.3 | Kietasis diskas | Ne mažiau kaip 1 TB | 1 TB |
| 17.4 | USB jungtis | Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso ne mažiau nei 2 vnt. | Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso 4 vnt. (brošiūra „CellChekDplus“, 1 psl.) |
| 17.5 | Tinklo plokštė | Tinklo plokštė vidinė, ne mažiau 1 vnt. RJ45 10/100Base-T. Būtina galimybė perduoti duomenis kompiuteriniu tinklu. | Tinklo plokštė vidinė, 1 vnt. RJ45 10/100Base-T. Yra galimybė perduoti duomenis kompiuteriniu tinklu. |
| 17.6 | Monitorius | 1. Ne mažiau nei 19 ”; 2. LCD/LED arba lygiavertis; 3. Rezoliucija ≥ 1920 x 1080 | 1. 19 ”; 2. LCD/LED; 3. Rezoliucija 1920 x 1080 brošiūra „CellChekDplus“, 1 psl.) |
| 17.7 | Klaviatūra ir pelė | Derančios kompiuteriui klaviatūros (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, paženklinta CE ženklu) ir pelės komplektas. | Derančios kompiuteriui klaviatūros (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, paženklinta CE ženklu) ir pelės komplektas. |
| 17.8 | Operacinė sistema | Įdiegta Microsoft Windows arba lygiavertė operacinė sistema | Įdiegta Microsoft Windows operacinė sistema (brošiūra „CellChekDplus“, 1 psl.) |
| 18 | Stalelis | Elektriškai reguliuojamo aukščio stalelis, skirtas pastatyti mikroskopui | Elektriškai reguliuojamo aukščio stalelis ET01, skirtas pastatyti mikroskopui, Medinstrus, Lietuva (brošiūra „Staliukai ET01“) |
| 19 | Maitinimas | Elektros tinklas, nominalios vertės 230V 50 Hz | Elektros tinklas, nominalios vertės 100-240, 50/60 Hz (brošiūra „CellChekDplus“, 1 psl.) |
| 20 | Žymėjimas CE ženklu | Pateikti CE sertifikato kopiją | Pateikiame CE sertifikato kopiją (CE sertifikatas 5 dalis) |
| 21 | Garantija | Ne mažiau 36 mėn. | 36 mėn. |

| Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė |  |  |  | Vilma Gudonienė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |