VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikoms

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninės specifikacijos 1 priedas

13 pirkimo dalis  - Kardiotokografas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apibūdinimas | Gyvybinių funkcijų monitorius, galintis registruoti motinos ir vaisiaus gyvybines funkcijas | Gyvybinių funkcijų monitorius, galintis registruoti motinos ir vaisiaus gyvybines funkcijas Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 1, 10 |
| 2. | Monitoruojami motinos EKG | - Reguliuojamas jautrumas (ne mažiau nurodytų diapazonų) 2.5, 5, 10, 20 mm/mV, automatinis - EKG kontakto nebuvo fiksavimas - ŠSD diapazonas ne siauresnis 30-240 k/min - Paklaida ne daugiau 2k/min | Monitoruojami motinos EKG: 1. Reguliuojamas jautrumas 2.5, 5, 10, 20 mm/mV, automatinis Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 4 2. EKG kontakto nebuvimo fiksavimas Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 5 3. ŠSD diapazonas 30-240 k/min Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 4 4. Paklaida 2k/min Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 4 |
| 3. | Monitoruojami motinos SpO2 | - Diapazonas ne mažiau 70 – 100% - Skiriamoji geba ne daugiau 1% | Monitoruojami motinos SpO2 1. Diapazonas 50 – 100% Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 5 2. Skiriamoji geba 1% Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 5 |
| 4. | Monitoruojami motinos AKS | - Sistolinio spaudimo diapazonas ne siauresnis 50-270 mmHg - Diastolinio spaudimo diapazonas ne siauresnis 20-210 mmHg - Skiriamoji geba ne daugiau 1 mmHg | 1. Sistolinio spaudimo diapazonas: 40-270 mmHg; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 5 2. Diastolinio spaudimo diapazonas 10-215 mmHg; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 5 3. Skiriamoji geba 1 mmHg. Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 5 |
| 5. | Monitoruojami motinos temperatūra | Būtina | Monitoruojama motinos temperatūra Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 6 |
| 6. | Ultragarsinis daviklis vaisiaus širdies tonams registruoti | - 1 Mhz dažnio, - > 7 kristalų, - Vandeniui atsparus | Ultragarsinis daviklis vaisiaus širdies tonams registruoti: 1. 1 Mhz dažnio, Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 9 2. 12 kristalų, Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 9 3. Vandeniui atsparus Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 9 |
| 7. | Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio registravimas | - Diapazonas ne siauresnis 50-240 k/min, - Skiriamoji geba 1k/min | Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio registravimas: 1. Diapazonas 50-240 k/min, Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 3 2. Skiriamoji geba 1k/min Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 3 |
| 8. | Tokogramos registravimas | - Diapazonas 1-100 santykinių vienetų - Skiriamoji geba ne daugiau 1 santykinis vienetas | Tokogramos registravimas: 1. Diapazonas 0 -100 santykinių vienetų; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 3 2. Skiriamoji geba 1 santykinis vienetas. Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 3 |
| 9. | Dvynių monitoravimo modulis | Garsinis, skaitinis ir kreivių dvynių duomenų vaizdavimas. Dvynių ŠSD kreivių išskyrimo funkcija. | Dvynių monitoravimo modulis DECG. Garsinis, skaitinis ir kreivių dvynių duomenų vaizdavimas. Dvynių ŠSD kreivių išskyrimo funkcija. Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 4, 12 |
| 10. | Ekranas | - Spalvotas TFT LCD monitorius, ne mažiau 12 colių įstrižainė - Raiška ne mažiau 800 x 600 - Lietimui jautrus | Ekranas 1. Spalvotas TFT LCD monitorius, 12.1 colių įstrižainė; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 2 2. Raiška 800 x 600; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 2 3. Lietimui jautrus Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 2 |
| 11. | Ekrane rodoma informacija | - Ekrane vaizduojamos vaisiaus ŠSD ir TOKO kreivės - Skaitinės vaisiaus širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) reikšmės - Skaitinė gimdos tonuso reikšmė - Garsinė vaisiaus tonų - Ekrane vienu metu turi būti galimybė vaizduoti kreives: - dvynių ŠSD - motinos ŠSD - automatinio vaisiaus judesių fiksavimo - TOKO gimdos tonuso - EKG - SpO2 | Ekrane rodoma informacija 1. Ekrane vaizduojamos vaisiaus ŠSD ir TOKO kreivės; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 11 2. Skaitinės vaisiaus širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) reikšmės; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 12 3. Skaitinė gimdos tonuso reikšmė; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 12 4. Garsinė vaisiaus tonų; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 12 5. Ekrane vienu metu turi būti galimybė vaizduoti kreives: a. dvynių ŠSD Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 12 b. motinos ŠSD; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 12 c. automatinio vaisiaus judesių fiksavimo Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 12 d. TOKO gimdos tonuso; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 12 e. EKG; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 12 f. SpO2. Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 12 |
| 12. | Reguliuojamos „aukšto“ ir „žemo“ širdies susitraukimų dažnio aliarmų ribos | Būtina | Reguliuojamos „aukšto“ ir „žemo“ širdies susitraukimų dažnio aliarmų ribos. Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 13 |
| 13. | Vaisiaus judesių žymėjimas | Rankinio jungiklio pagalba | Vaisiaus judesių žymėjimas, rankinio jungiklio pagalba Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 14 |
| 14. | Duomenų registravimo vidinė atmintis | - Ne mažiau 6 valandų vidinė tyrimų registravimo atmintis - Galimybė aparato monitoriuje peržiūrėti tyrimų kreives iš atminties ir atspausdinti pasirinktą segmentą | Duomenų registravimo vidinė atmintis: 1. 60 valandų vidinė tyrimų registravimo atmintis; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 15 2. Galimybė aparato monitoriuje peržiūrėti tyrimų kreives iš atminties ir atspausdinti pasirinktą segmentą Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 16, 17 |
| 15. | Monitoriuje integruotas spausdintuvas | - Terminis - Galimybė naudoti 150 ir 152 mm pločio lankstytą popierių - Galimybė pasirinkti slinkimo greitį (ne mažiau nurodytų greičių) 1/2/3 cm/min - Greito spausdinimo galimybė tyrimams iš atminties ne mažesniu nei 20 mm/s greičiu | Monitoriuje integruotas spausdintuvas: 1. Terminis; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 2 2. Galimybė naudoti 150 ir 152 mm pločio lankstytą popierių; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 2 3. Galimybė pasirinkti slinkimo greitį 1/2/3 cm/min Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 18, 20 4. Greito spausdinimo galimybė tyrimams iš atminties 25 mm/s greičiu Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 19, 20 |
| 16. | Spausdinama informacija | - Vaisiaus arba dvynių ŠSD - TOKO kreivė - Įvykio žymėjimas ir anotacija - Pacientės vardas - Motinos ŠSD - SpO2 duomenys ir kreivė - AKS duomenys - Motinos temperatūra - Pasirinktas slinkimo greitis - Tyrimo data ir laikas | Spausdinama informacija - Vaisiaus arba dvynių ŠSD; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 20 - TOKO kreivė; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 20 - Įvykio žymėjimas ir anotacija; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 20 - Pacientės vardas; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 20 - Motinos ŠSD; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 20 - SpO2 duomenys ir kreivė; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 20 - AKS duomenys; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 20 - Motinos temperatūra; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 20 - Pasirinktas slinkimo greitis; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 20 10. Tyrimo data ir laikas. Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 20 |
| 17. | Maitinimas | - 230 ± 10% V, 50 Hz elektros tinklas - Pakraunamas Ličio jonų akumuliatorius | Maitinimas 1. Nuo 100 iki 240 V (Reikalavimuose esantis 230 V reikalavimas patenka į mūsų siūlomo prietaiso techniniuose dokumentuose nurodyto parametro ribas), 50 Hz elektros tinklas Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 2 2. Pakraunamas Ličio jonų akumuliatorius Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 2 |
| 18. | Darbo autonominiame režime trukmė | >2 val. | Darbo autonominiame režime trukmė 2 valandos Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 2 |
| 19. | Komplektacija | - Ultragarsinis vaisiaus ŠSD daviklis 2vnt - TOKO daviklis - Distancinis įvykių žymeklis - Daviklių tvirtinimo diržų komplektas - Ultragarso gelio pakuotė - EKG laidas - Temperatūros matavimo daviklis - SpO2 sensorius suaugusiam - Dviejų dydžių AKS manžetės suaugusiam | 1. Ultragarsinis vaisiaus ŠSD daviklis - 2vnt Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 2 2. TOKO daviklis; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 2 3. Distancinis įvykių žymeklis; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 2 4. Daviklių tvirtinimo diržų komplektas; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 21 5. Ultragarso gelio pakuotė pateikiama kartu su įranga; 6. EKG laidas; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 22 7. Temperatūros matavimo daviklis; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 23 8. SpO2 sensorius suaugusiam; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 22 9. Dviejų dydžių AKS manžetės suaugusiam; Prekių aprašymo 13 dalis psl. Nr. 22 |

| Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė |  |  |  | Vilma Gudonienė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |