Techninės specifikacijos 1 priedas

16 pirkimo dalis - Kraujo ir kraujo produktų šildymo sistema, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (katalogo Nr., psl.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Aparatas skirtas kraujo ir jo produktų, laikomų kraujo maišuose, pašildymui. Šildymo metu Plazmos programoje vyksta hidromasažas. | Aparatas skirtas kraujo ir jo produktų, laikomų kraujo maišuose, pašildymui. Šildymo metu Plazmos programoje vyksta hidromasažas. Katalogas 1, 2 psl |
| 2. | Šilumos perdavimas | Uždaroje sistemoje cirkuliuojančiu skysčiu per pagalvėles po ir virš kraujo maišų. | Uždaroje sistemoje cirkuliuojančiu skysčiu per pagalvėles po ir virš kraujo maišų. Katalogas 2 psl. |
| 3. | Mikroprocesorinė įrenginio darbo kontrolė | Būtina | Mikroprocesorinė įrenginio darbo kontrolė. Katalogas 2 psl. |
| 4. | Programos: |  |  |
| 4.1. | kraujo šildymas | Būtina | Kraujo šildymas. Katalogas 1 psl |
| 4.2. | plazmos šildymas | Būtina | Plazmos šildymas. Katalogas 1 psl |
| 4.3. | laisvai vartotojo sudaroma programa | Būtina | Laisvai vartotojo sudaroma programa. Katalogas 1 psl |
| 5. | Šviesinė įjungimo/išjungimo būsenos indikacija | Būtina | Šviesinė įjungimo/išjungimo būsenos indikacija. Katalogas 1.2 psl |
| 6. | Skaitmeninė šildomų kraujo produktų temperatūros lygio indikacija ekrane. | Būtina | Skaitmeninė šildomų kraujo produktų temperatūros lygio indikacija ekrane. Katalogas 1 psl |
| 7. | Skystų kristalų arba lygiavertis ekranas, kuriame pateikiama darbo režimo, temperatūros, darbo laiko, sistemos gedimų ir kita informacija. | Būtina | Skystų kristalų ekranas, kuriame pateikiama darbo režimo, temperatūros, darbo laiko, sistemos gedimų ir kita informacija. Katalogas 1 psl |
| 7.1. | Ekrane informacija pateikiama Lietuvių kalba | Būtina | Ekrane informacija pateikiama Lietuvių kalba. Katalogas 2 psl. Gamintojo patvirtinimas „16 pirk dalis Deklaracijos savybės“ |
| 8. | Šildytuvo talpa | Ne mažiau kaip 4 kraujo maišai po 500 ml ar proporcingai kitokios talpos maišai, specialiai skirta kraujo maišams dėti | Šildytuvo talpa 4 kraujo maišai po 500 ml ar proporcingai kitokios talpos maišai, specialiai skirta kraujo maišams dėti. Katalogas 1 psl. |
| 9. | Temperatūros reguliavimas | Plazmos programoje ne siauresnėse ribose kaip nuo +37ºC iki +45ºC, kas 0,5º C | Plazmos programoje nuo +35ºC iki +45ºC, kas 0,5º C. Katalogas 2 psl. |
| 10. | Apsauga nuo perkaitimo: | Būtina | Apasuga nuo perkaitimo Katalogas 2 psl. |
| 10.1. | Elektroninė apsauga ties +48º +/- 0,5°C temperatūra | Būtina | Elektroninė apsauga ties +48º temperatūra. Katalogas 2 psl. |
| 10.2 | Keletas nepriklausomų temperatūros jutiklių | Ne mažiau kaip 3 | 3 nepriklausomi temperatūros jutikliai. Katalogas 2 psl. |
| 11. | Įrenginio savikontrolės sistema, nuolat testuojanti įrenginį dėl galimų gedimų jam veikiant | Būtina | Įrenginio savikontrolės sistema, nuolat testuojanti įrenginį dėl galimų gedimų jam veikiant. Katalogas 2 psl. |
| 12. | Aparato išorinės jungtys: |  |  |
| 12.1. | Galimybė jungtis į ligoninės informacinę sistemą (Ethernet LAN) | Būtina | Galimybė jungtis į ligoninės informacinę sistemą (Ethernet LAN). Katalogas 2 psl |
| 12.2. | Prijungti bar kodų skaitytuvą, | Būtina | Prijungti bar kodų skaitytuvą. Katalogas 2 psl |
| 12.3. | Prijungti spausdintuvą | Būtina | Prijungti spausdintuvą. Katalogas 2 psl |
| 13. | Galimybė perkelti į kompiuterį bei atspausdinti šildymo proceso duomenis | - Data ir laikas - Pasirinkta programa - Šildymo trukmė - Šilumą pernešančio skysčio temperatūra. | Galimybė perkelti į kompiuterį bei atspausdinti šildymo proceso duomenis •Data ir laikas •Pasirinkta programa •Šildymo trukmė •Šilumą pernešančio skysčio temperatūra. „16 pirk dalis plasmatherm log-100 LT“ |
| 14. | Aparato konstrukcija - apsaugota nuo korozijos poveikio: |  |  |
| 14.1. | Talpyklė su permatomu dangčiu vizualiai kontrolei | Būtina | Talpyklė su permatomu dangčiu vizualiai kontrolei. Katalogas 2 ps. |
| 14.2. | Talpyklėje integruoti drėgmės sensoriai, signalizuojantys apie kraujo produktų nutekėjimą. Nutekėjus skysčiams, šildymas išjungiamas. | Būtina | Talpyklėje integruoti drėgmės sensoriai, signalizuojantys apie kraujo produktų nutekėjimą. Nutekėjus skysčiams, šildymas išjungiamas. Katalogas 2 psl. |
| 15. | Saugumo klasė | I klasė | I klasė |
| 16. | Išoriniai matmenys | Ne didesni nei: Plotis 340mm ± 20mm Gylis 600mm ± 20mm Aukštis 320mm ± 20mm | Plotis 340mm Gylis 600mm Aukštis 320mm Katalogas 2 psl. |
| 17. | Žymėjimas CE ženklu. | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) | CE ženklinimas. Katalogas 2 psl CE sertifikatas pateikiamas |
| 18. | Garantinis laikotarpis. > 36 mėnesiai | Būtina | Garantinis aptarnavimas 36 mėnesiai. |