
Supaprastinto konkurso sąlygų 3 priedas

INTRAOKULINIŲ LĘŠIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
7 pirkimo objekto dalis 
Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai intraokuliniai lęšiai su kasetėmis implantavimui 
Orientacinis kiekis - 40 vnt.
	Eil.Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomų parametrų reikšmės
	Vnt. Kaina Eur, be PVM
	Vnt. Kaina Eur, su PVM

	Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį:

Modelis AcrySof SN60WF , Alcon Pharmaceuticals, JAV


	158,00
	165,90

	1.
	Medžiaga
	Hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0.3% vandens.

UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui.

Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): nuo 8% ± 3% esant 400 nm ilgio bangoms iki 68% ± 3% esant 475 nm ilgio bangoms.
	hidrofobinis akrilatas * Katalogas Hidrofobas.pdf  
su 0,2% vandens, filtruojantis UV spindulius (pralaidumas  daugiau 10% esant 400 nm bangos ilgiui) Katalogas 7.pdf 2, 4psl.; ir turintis mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 8%  esant 400 nm ilgio bangoms iki 68% esant 475 nm ilgio bangoms; t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, nėra blokuojama.

Katalogas 7.pdf 3psl.

* Visi Alcon sulankstomi intraokuliniai lęšiukai yra gaminami ir AcrySof prekės ženklo hidrofobinio akrilato, kurio sudėtyje yra 0,2% vandens
	
	

	2.
	Bendras ilgis
	13,0 mm
	13,0 mm 

Katalogas 7.pdf 1, 2, 3psl.
	
	

	3.
	Optikos diametras
	6,0 mm
	6,0 mm

Katalogas 7.pdf 1, 2, 3psl.
	
	

	4.
	Optikos kraštas
	status
	Status

Katalogas Status krastas.pdf
	
	

	5.
	Optikos savybės
	Asferinė, asimetrinė, abipusiai išgaubta.

Užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėm sferinėms aberacijoms.
	Asferinė, asimetrinė, abipusiai išgaubta.

Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėm sferinėms aberacijoms

Katalogas 7.pdf 1, 2psl
	
	

	6.
	Refrakcijos indeksas
	ne mažesnis nei 1,55
	1,55

Katalogas 7.pdf  2, 3psl
	
	

	7.
	Laužiamoji galia
	nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų.
	Nuo +6,0 iki +34,0

Katalogas 7.pdf 1, 2, 3 psl
	
	

	8.
	Atraminių elementų forma
	modifikuota „L“ arba modifikuota “C”
	StableForce - Modifikuota „L“ 

Katalogas 7.pdf  2, 3psl
	
	

	9.
	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas
	0º
	0o 

Katalogas 7.pdf 1, 3psl
	
	

	10.
	Konstrukcija
	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją
	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją

Katalogas 7.pdf 2, 3 psl
	
	

	11.
	Lęšio pateikimo sąlygos
	nuo +6.0 iki +27.0 D lęšiai pateikiami supakuoti į vienkartinį injektorių, sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje;

nuo +27.5  iki +30.0 D lęšiai pateikiami sausi, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje, kartu pateikiant kasetę implantavimui.
	nuo +6.0 iki +27.0 D lęšiai pateikiami supakuoti į vienkartinį injektorių, sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje – Modelis AU00T0: (SN60WF modelio lęšiukas patalpintas į vienkartinį injektorių UltraSert) Katalogas 7.pdf 1, 3 psl
nuo +27.5  iki +30.0 D lęšiai pateikiami sausi, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje, kartu pateikiant kasetę implantavimui.

Modelis: SN60WF modelio lęšiukas su vienkartiniu implantavimo kartridžu. Katalogas 7.pdf 1, 2 psl
	
	


	12.
	Vienkartinio injektoriaus  savybės
	injektoriaus snapelis su gylio apsauga, skirta kontroliuoti įvedimo į pjūvį gyliui. Apsauga neleidžianti lęšiui pasislinkti ir stūmoklio užraktas turi būti kitokios spalvos nei injektorius lengvam indentifikavimui.
	injektoriaus snapelis su gylio apsauga, skirta kontroliuoti įvedimo į pjūvį gyliui. Apsauga neleidžianti lęšiui pasislinkti ir stūmoklio užraktas yra kitokios spalvos nei injektorius lengvam indentifikavimui.

Katalogas 7.pdf 4 psl
	
	

	
	6320,00
	6636,00

	Visos pirkimo 7 dalies kaina su PVM, Eur.
	6636,00


8 pirkimo objekto dalis 
Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai monolitiniai asferiniai IOL preimplantuoti į vienkartinį  injektorių su automatine intraokulinio lęšio implantavimo greičio kontrole ir gylio apsauga, skirti implantuoti per 2,2 mm pjūvį

Orientacinis kiekis - 500 vnt.
	Eil.Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomų parametrų reikšmės
	Vnt. Kaina Eur, be PVM
	Vnt. Kaina Eur, su PVM

	Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį: 
Modelis Clareon CNA0T0, Alcon Pharmaceutical, JAV
	186,00
	195,30

	1.
	Medžiaga
	hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 1,5% vandens, nefotochrominė.
	hidrofobinis akrilatas, su 1,5% vandens, nefotochrominė.

Katalogas 8_1.pdf; Katalogas 8_2.pdf
	
	

	2.
	UV spindulių filtravimas
	pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui
	pralaidumas 10% esant 403 nm bangos ilgiui

Katalogas 8_1.pdf
	
	

	3.
	Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras)
	filtravimas 400 – 475  nm ilgio bangų spektre. 
Nekenksminga mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama.
	filtravimas 400 – 475  nm ilgio bangų spektre. 
Nekenksminga mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neblokuojama.

Katalogas 8_1.pdf
	
	

	4.
	Bendras ilgis
	13,0 mm
	13,0 mm

Katalogas 8_1.pdf
	
	

	5.
	Optikos diametras
	6,0 mm
	6,0 mm

Katalogas 8_1.pdf
	
	

	6.
	Optikos savybės
	asferinė priekinė lęšio dalis, abipus išgaubtas
	asferinė priekinė lęšio dalis, abipus išgaubtas

Katalogas 8_1.pdf
	
	

	7.
	Asferinės savybės
	priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms
	priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms

Katalogas 8_1.pdf
	
	

	8.
	Laužiamoji galia
	ne siauriau +6.0 iki +25.0 D (didėjimas kas 0.5D)
	+6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D)

Katalogas 8_1.pdf
	
	

	9.
	Refrakcijos indeksas
	ne mažesnis nei 1,55
	1,55
Katalogas 8_1.pdf
	
	

	10.
	Konstrukcija
	Monolitiniai
	Monolitiniai

Katalogas 8_1.pdf
	
	

	11.
	Atraminių elementų forma
	modifikuota „L“ „J“ arba “C”
	modifikuota „L

Katalogas 8_1.pdf
	
	

	12.
	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas
	0º
	0º

Katalogas 8_1.pdf
	
	

	13.
	Lęšio pateikimo sąlygos
	sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje;
	sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje patalpintas į vienkartinį injektorių;

Katalogas 8_1.pdf
	
	

	
	93000,00
	97650,00

	Visos pirkimo 8 dalies kaina su PVM, Eur.
	97650,00


9 pirkimo objekto dalis 
Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui

Orientacinis kiekis – 18vnt.
	Eil.Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomų parametrų reikšmės
	Vnt. Kaina Eur, be PVM
	Vnt. Kaina Eur, su PVM

	Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį:

Modelis AcrySof SN6AT2-SN6AT9, Alcon Pharmaceuticals, JAV
	396,00
	415,80

	1.
	Medžiaga
	Hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): nuo 8% ± 3% esant 400 nm ilgio bangoms iki 68% ± 3% esant 475 nm ilgio bangoms t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras (arba lygiavertė medžiaga) blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama.
	hidrofobinis akrilatas Katalogas Hidrofobas.pdf  
su 0,2% vandens*, filtruojantis UV spindulius (pralaidumas  daugiau 10% esant 402 nm bangos ilgiui T2-T5 modeliams ir vidutinis apie 400 nm T6-T9 modeliams); ir turintis mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 7%  esant 400 nm ilgio bangoms iki 68% esant 475 nm ilgio bangoms; t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, nėra blokuojama.

Katalogas 9.pdf 3psl.
* Visi Alcon sulankstomi intraokuliniai lęšiukai yra gaminami ir AcrySof prekės ženklo hidrofobinio akrilato, kurio sudėtyje yra 0,2% vandens
	
	

	2.
	Bendras ilgis
	13,0 mm

	13,0 mm Katalogas 9.pdf 1, 3psl.
	
	

	3.
	Optinės dalies skersmuo
	6,0 mm

	6,0 mm

Katalogas 9.pdf 1, 3psl.
	
	

	4.
	Optinės dalies savybės
	Asferinė, torinė, abipusiai išgaubta


	Torinė, asferinė , abipusiai išgaubta.

Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėm sferinėms aberacijoms
Katalogas 9.pdf 1, 2psl
	
	

	5.
	Optinės dalies krašto forma
	Stataus kampo
	Status

Katalogas Status krastas.pdf
	
	

	6.
	Laužiamoji galia
	Nuo +6,0 iki +33,0 dioptrijų
	Nuo +6,0 iki +34,0

Katalogas 9.pdf 1, 2, 3 psl
	
	

	7.
	Torinio elemento laužiamoji galia
	1,0D; 1,5D; 2,25D; 3,0D; 3,75D; 4,5D; 5,25D; 6,0D
	Nuo 1,00 iki 6,00 dioptrijų
SN6AT2 – 1,00 D

SN6AT3 – 1,50 D
SN6AT4 – 2,25 D

SN6AT5 – 3,00 D

SN6AT6 – 3,75 D

SN6AT7 – 4,50 D

SN6AT8 – 5,25 D

SN6AT9 – 6,00 D

Katalogas 9.pdf 1, 2, 3psl
	
	

	8.
	Refrakcijos indeksas
	Ne mažesnis nei 1,55
	1,55

Katalogas 9.pdf  3psl
	
	

	9.
	Konstrukcija
	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją
	monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją

Katalogas 9.pdf  2psl
	
	

	10.
	Atraminių elementų forma:
	Modifikuota „L“
	StableForce - Modifikuota „L“ 

Katalogas 9.pdf  3psl
	
	

	11.
	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas
	0o
	0o 

Katalogas 9.pdf 1, 2, 3psl
	
	

	12.
	Lęšio pateikimo sąlygos
	Lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje.
	lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje
Katalogas95.pdf  2psl
Patieksime vienkartines kasetes IOL implantavimui ligoninės turimam Alcon injektoriui Monarch
	
	

	
	7128,00
	7484,40

	Viso pirkimo 9 dalies kaina su PVM, Eur.
	7484,40


10 pirkimo objekto dalis 
Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui 

Orientacinis kiekis - 8 vnt.
	Eil.Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomų parametrų reikšmės
	Vnt. Kaina Eur, be PVM
	Vnt. Kaina Eur, su PVM

	Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį:

Modelis AcrySof TFNT00, Alcon Pharmaceuticals, JAV


	848,00
	890,40

	1.
	Medžiaga
	Hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0,3% vandens.
	hidrofobinis akrilatas Katalogas 10.pdf Hidrofobas.pdf  
su 0,2% vandens* * Visi Alcon sulankstomi intraokuliniai lęšiukai yra gaminami ir AcrySof prekės ženklo hidrofobinio akrilato, kurio sudėtyje yra 0,2% vandens.
	
	

	2.
	UV spindulių filtravimas
	pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui
	filtruojantis UV spindulius (pralaidumas  daugiau 10% esant 401 nm bangos ilgiui);

Katalogas 10.pdf 
	
	

	3.
	Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras)
	Ne siauriau nei 400 – 475  nm ilgio bangų spektre. 
	turintis mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 8%  esant 400 nm ilgio bangoms iki 67% esant 475 nm ilgio bangoms; t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, nėra blokuojama.

Katalogas 10.pdf 2psl.
	
	

	4.
	Bendras ilgis
	13,0 mm
	13,0 mm Katalogas 10.pdf
	
	

	5.
	Optikos diametras
	6,0 mm
	6,0 mm

Katalogas 10.pdf
	
	

	6.
	Optikos savybės
	Difrakcinė, asferinė
	difrakcinė asferinė.

Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėm sferinėms aberacijoms.
Katalogas 10.pdf
	
	

	7.
	Asferinės savybės
	Priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms
	Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėm sferinėms aberacijoms.
Katalogas 10.pdf
	
	
	

	8.
	Difrakcinės zonos dydis
	4,5±2 mm
	4.5 mm
Katalogas 10.pdf
	
	
	

	9.
	Laužiamoji galia
	nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų (didėjimas kas 0,5 dioptrijos), nuo +31,0 iki +34,0 dioptrijų (didėjimas kas 1,0 dioptrija)
	nuo +6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5 D), nuo +31.0 iki +34.0 D (didėjimas kas 1.0 D)
Katalogas 10.pdf
	
	
	

	10.
	Papildoma optinė galia
	+2,17D ir 3,25D
	+2.17 D ir +3.25 D
Katalogas 10.pdf
	
	
	

	11.
	Refrakcijos indeksas
	ne mažesnis nei 1,55
	1,55
Katalogas 10.pdf
	
	
	

	12.
	Konstrukcija
	Monolitiniai
	monolitiniai
Katalogas 10.pdf
	
	
	

	13.
	Atraminių elementų forma
	modifikuota „L“ „J“ arba “C”
	modifikuota „L“
Katalogas 10.pdf
	 
	
	

	14.
	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas
	0º
	0o
Katalogas 10.pdf
	
	

	15.
	Lęšio pateikimo sąlygos
	sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje;
	lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje
Katalogas 10.pdf
Patieksime vienkartines kasetes IOL implantavimui ligoninės turimam Alcon injektoriui Monarch
	
	

	
	6784,00
	7123,20

	Viso pirkimo 10 dalies kainasu PVM, Eur.
	7123,20


11 pirkimo objekto dalis 
Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui 
Orientacinis kiekis - 4 vnt.
	Eil.Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomų parametrų reikšmės
	Vnt. Kaina Eur, be PVM
	Vnt. Kaina Eur, su PVM

	Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį:
Modelis Panoptix Toric TFNT20-TFNT60, Alcon Pharmaceutical, JAV
	1050,00
	1102,50

	1.
	Medžiaga
	Hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0,3% vandens.
	Hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0,2% vandens.

Hidrofobas.pdf

Katalogas 11.pdf
	
	

	2.
	UV spindulių filtravimas
	pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui
	pralaidumas ne daugiau 10% esant 401nm bangos ilgiui Katalogas 11.pdf
	
	

	3.
	Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras)
	Ne siauriau nei 400 – 475  nm ilgio bangų spektre. 
	400 – 475  nm ilgio bangų ribose. Katalogas 11.pdf
	
	

	4.
	Bendras ilgis
	13,0 mm
	13,0 mm Katalogas 11.pdf
	
	

	5.
	Optikos diametras
	6,0 mm
	6,0 mm Katalogas 11.pdf
	
	

	6.
	Optikos savybės
	Difrakcinė, asferinė, torinė
	Difrakcinė, asferinė, torinė

Katalogas 11.pdf
	
	

	7.
	Asferinės savybės
	Priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms
	Priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms Katalogas 11.pdf
	
	

	8.
	Difrakcinės zonos dydis
	4,5±2 mm
	4,5mm Katalogas 11.pdf
	
	

	9.
	Laužiamoji galia
	nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų (didėjimas kas 0,5 dioptrijos), nuo +31,0 iki +34,0 dioptrijų (didėjimas kas 1,0 dioptrija)
	nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų (didėjimas kas 0,5 dioptrijos), nuo +31,0 iki +34,0 dioptrijų (didėjimas kas 1,0 dioptrija)

Katalogas 11.pdf
	
	

	10.
	Papildoma optinė galia
	+2,17D ir 3,25D
	+2,17D ir 3,25D Katalogas 11.pdf
	
	

	11.
	Torinio elemento laužiamoji galia:
	1,0D; 1,5D; 2,25D; 3,0D; 375D
	TFNT20 -1,0D; 

TFNT30 -1,5D; TFNT40 -2,25D; TFNT50 -3,0D;

TFNT60 -3,75D Katalogas 11.pdf
	
	

	12.
	Refrakcijos indeksas
	ne mažesnis nei 1,55
	1,55 Katalogas 11.pdf
	
	

	13.
	Konstrukcija
	Monolitiniai
	Monolitiniai Katalogas 11.pdf
	
	

	14.
	Atraminių elementų forma
	modifikuota „L“ „J“ arba “C”
	modifikuota „L“ Katalogas 11.pdf
	
	

	15.
	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas
	0º
	0º Katalogas 11.pdf
	
	

	16.
	Lęšio pateikimo sąlygos
	sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje;
	sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje;

Katalogas 11.pdf
	
	

	
	4200,00
	4410,00

	Viso pirkimo 11 dalies kaina su PVM, Eur.
	4410,00


14 pirkimo objekto dalis 
Prie rainelės fiksuojami ARTISAN tipo lęšiai
Orientacinis kiekis – 10 vnt.
	Eil.Nr.
	Parametrai
	Parametro reikšmė
	Siūlomų parametrų reikšmės
	Vnt. Kaina Eur, be PVM
	Vnt. Kaina Eur, su PVM

	Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį:Ophtec BV, Olandija Artisan Modelis 205
	270,00
	283,50

	1.
	Medžiaga
	Polimetilmetakrilatas CQ-UV arba lygiavertė medžiaga.
	PMMA CQ-UV

kompresiškai presuotas (Katalogas 14.pdf)
	
	

	2.
	Tipas
	ARTISAN Aphakia arba jam lygiavertis.
	ARTISAN Aphakia
	
	

	3.
	Bendras ilgis
	6,5-8,5 mm.
	8,5 mm 

(Katalogas 14.pdf)
	
	

	4.
	Optinės dalies skersmuo
	4,4-6,0 mm
	5,0mm

(Katalogas 14.pdf)
	
	

	5.
	Optinės dalies savybės
	Abipusiai išgaubta
	Abipusiai išgaubta (Biconvex)

(Katalogas 14.pdf)
	
	

	6.
	Laužiamoji galia
	Afakijos korekcijai nuo +2,0D iki +30,0D, intervalas 1,0D (nuo +14,5D iki +24,5D intervalas 0,5D).
	Afakijos korekcijai nuo +2,0 iki +30,0, intervalas 1,0D (nuo 14,5D iki 24,5D) (Katalogas 1.pdf)
	
	

	7.
	Atraminių elementų forma:
	,,Rainelės žnyplių“ (angl.,,iris claw“) tipo arba lygiaverčiai.
	“Rainelės žnyplių“ – Iris Claw 

(Katalogas 1.pdf)
	
	

	8.
	Lęšio pateikimo sąlygos
	Lęšis teikiamas sausas, sterilus
	
	
	

	
	2700,00
	2835,00

	Viso pirkimo 14 dalies kaina su PVM, Eur.
	2835,00


1. Tiekėjas, komisijai pareikalavus, per nurodytą terminą turės pateikti siūlomų lešių pavyzdžius. Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turės pateikti siūlomų prekių 5 vnt. Dažniausiai naudojamų dydžių (20-22D) užpakalinės kameros sulankstomų intraokulinių lęšių pavyzdžių.

2.  Operacijos metu paaiškėjus, kad intraokulinis lęšis neatitinka techninių kokybės reikalavimų, jis yra grąžinamas tiekėjui. Grąžinimo išlaidas padengia tiekėjas.

3.  Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje.
4. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, vienai pirkimo daliai siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Lęšių dydžiai bei jų kiekiai bus nurodomi darant užsakymą.

5. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta ir objektyviai gaminama produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus laikomi neatitinkančiais nustatytų reikalavimų.

6.  Konkursą laimėjęs tiekėjas privalės pristatyti perkančiajai organizacijai lęšius su vienkartiniais injektoriais, arba  lęšius preimplantuotus į injektorių. 
7.  Konkursą laimėjęs tiekėjas perkančiajai organizacijai intraokulinius lęšius turi pristatyti per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo, nepriklausomai nuo užsakymo apimties.

8.  Intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 metai nuo prekių pateikimo perkančiajai organizacijai datos. 

