{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":126,"n_cols":8,"rows_kept":126,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMO FORMA\""]
[]
["ELEKTROKARDIOGRAFAI"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2021-12-06"]
["Nr.:",574941]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"Lietuvos ir Šveicarijos UAB Hospitex Diagnostics Kaunas"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,110747425]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Antagynės g. 1, LT-47164 Kaunas"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT107474219"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"AB SEB bankas, banko kodas 70440, LT767044060003152297"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Direktorius Algis Bakutis"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"8 37 363056, info@hospitex.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Algis Bakutis"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Direktorius Algis Bakutis, 8 37 363056, info@hospitex.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose."]
["1. DALIS","ELEKTROKARDIOGRAFAS REANIMACIJOS IR INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.","Elektrokardiografas Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriui"]
["1.1.","Elektrokardiografas",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":""}]
["1.1.1.","EKG registravimas: Ne mažiau 12 derivacijų"]
["1.1.2.","Automatinis stimuliatoriaus atpažinimas: Būtina"]
["1.1.3.","12-kos derivacijų interpretacijos algoritmas: Būtina"]
["1.1.4.","12-kos kanalų nenutrūkstamos EKG spausdinimas: Būtina"]
["1.1.5.","EKG interpretavimo algoritmai: Būtina, turi būti vertinama pagal paciento amžių ir lytį. Glasgow, Veritas arba lygiaverčiai"]
["1.1.6.","Kardiografo vidinė atmintis: Ne mažiau 200 EKG"]
["1.1.7.","EKG perdavimas: USB, LAN jungtimis"]
["1.1.8.","Displėjus: LCD tipo, spalvotas, įstrižainė ne mažiau 25 cm"]
["1.1.9.","12 derivacijų EKG kreivių peržiūra ekrane vienu metu: Būtina"]
["1.1.10.","EKG peržiūra po užrašymo su pasirinkimo galimybe spausdinti EKG ar ne: Būtina"]
["1.1.11.","Skaitmeninis signalo apdorojimas: Būtinas"]
["1.1.12.","Paciento EKG modulis: Kiekvienas EKG modulio kabelis, kuris jungiamas prie paciento, turi būti keičiamas atskirai"]
["1.1.13.","Pasirenkami dažnių pralaidumo filtrai: Ne mažiau 40 - 300 Hz"]
["1.1.14.","Stimuliatoriaus atpažinimo funkcija\t: Būtina, naudojama ne mažiau 40000 tšk/sek (Hz) kiekvienam kanalui skaitmeninio diskretizavimo raiška"]
["1.1.15.","Registruojamų EKG kreivės taškų dažnis spausdinimui, analizei  ir persiuntimui kiekvienam kanalui: Ne mažiau 1000 tšk/sek (Hz)"]
["1.1.16.","Priimamų dažnių diapazonas: Ne blogiau 0,05 – 300 Hz"]
["1.1.17.","Automatinis 12 derivacijų EKG užrašymas: Būtinas, A4 formate"]
["1.1.18.","Rankinis EKG užrašymas: Būtinas, norimo ilgio (3, 6, 12 kanalų, pagal pasirinktas derivacijų grupes)"]
["1.1.19.","Automatinis geriausios kokybės EKG intervalo parinkimas iš atminties buferio: Būtina"]
["1.1.20.","Maitinimas: 230V, 50 Hz ir vidinis akumuliatorius"]
["1.1.21.","Integruotas į kardiografo korpusą terminis spausdintuvas A4 formato: Būtina, popieriaus traukimo greičiai pasirenkami ne blogiau 5, 10, 25 ir 50 mm/s"]
["1.1.22.","Klaviatūra: Pilnos  lotyniškos abėcėlės raidinė ir skaitinė klaviatūra sensoriniame ekrane"]
["1.1.23.","Funkciniai klavišai: Turi būti ant elektrokardiografo ir paciento EKG modulio"]
["1.1.24.","Komplektuojamas EKG gamintojo vežimėlis: Būtina. Vežimėlis turi turėti bent du ratukus su stabdžiais, stovą kabeliams pakabinti."]
["1.1.25.","Krūtininių ir galūninių elektrodų komplektas: Būtina"]
["1.1.26.","A4 formato EKG popieriaus pakuotės: ne nažiau 10 vnt."]
["1.1.27.","Garantinis laikotarpis: Ne mažiau 24 mėn."]
["1.1.28.","Žymėjimas CE ženklu: Pateikti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją"]
["1.1.29.","Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:• pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį;• pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus.Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus."]
["1.1.30.","Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C37:C67)<>COUNT(F37:F67)),\"\", SUM(F37:F67))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C37:C67)<>COUNT(F37:F67)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F69), \"\", SUM(F68:F69))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 12300 Eur"]
[]
[]
[]
["2. DALIS","ELEKTROKARDIOGRAFAS KITIEMS SKYRIAMS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["2.","Elektrokardiografas kitiems skyriams"]
["2.1.","Elektrokardiografas",6,"vnt.",2640,{"$f":"IF(ISBLANK(E79),\"\", PRODUCT(C79,E79))","v":15840},"Edan Instruments Inc."]
["2.1.1.","EKG registravimas ant popieriaus: ≥ 12 derivacijų vienu metu",null,null,null,null,null,"EKG registravimas ant popieriaus:  12 derivacijų vienu metu Katalogas 2, 13 psl."]
["2.1.2.","Spalvotas lietimui jautrus ekranas: Ekrano rezoliucija ne blogiau 800 x 600. Įstrižainė ≥ 20 cm, vienalaikis dvylikos derivacijų vaizdavimas",null,null,null,null,null,"Spalvotas lietimui jautrus ekranas: Ekrano rezoliucija 800 x 600. Įstrižainė 20.32 cm, vienalaikis dvylikos derivacijų vaizdavimas Katalogas - 3, 4, 20 psl."]
["2.1.3.","Pilna raidinė/skaitinė klaviatūra: Integruota",null,null,null,null,null,"Pilna raidinė/skaitinė klaviatūra: Integruota Katalogas - 4, 5 psl."]
["2.1.4.","Elektrokardiogramos peržiūros prieš spausdinant funkcija: Būtina",null,null,null,null,null,"Elektrokardiogramos peržiūros prieš spausdinant funkcija Katalogas - 7 psl."]
["2.1.5.","Ritmo analizė ir ataskaitos spausdinimas, jei aptinkamos kritinės aritmijos: Su datos ir laiko indikacija",null,null,null,null,null,"Ritmo analizė ir ataskaitos spausdinimas, jei aptinkamos kritinės aritmijos: Su datos ir laiko indikacija Katalogas - 6, 9 psl."]
["2.1.6.","Elektrokardiogramos stabdymo ekrane funkcija: Būtina",null,null,null,null,null,"Elektrokardiogramos stabdymo ekrane funkcija: Katalogas - 6 psl."]
["2.1.7.","Raumenų sukeliamų artefaktų filtras, ne blogiau: 25/35/45 Hz",null,null,null,null,null,"Raumenų sukeliamų artefaktų filtras: 25/35/45 Hz Katalogas 8 psl."]
["2.1.8.","Galimybė filtrą įjungti ir išjungti: Būtina",null,null,null,null,null,"Galimybė filtrą įjungti ir išjungti Katalogas - 8 psl. "]
["2.1.9.","Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas",null,null,null,null,null,"Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas katalogas - 8 psl."]
["2.1.10.","Rašymo greitis: 5, 6.25, 10, 25, 50 mm/s",null,null,null,null,null,"Rašymo greitis: 5, 6.25, 10, 25, 50 mm/s Katalogas - 3 psl."]
["2.1.11.","Jautrumas: 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mV ir automatinis",null,null,null,null,null,"Jautrumas: 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mV ir automatinis Katalogas - 3 psl."]
["2.1.12.","Automatinis bazinės linijos koregavimas: Būtinas",null,null,null,null,null,"Automatinis bazinės linijos koregavimas: Katalogas - 10 psl."]
["2.1.13.","EKG signalo kokybės indikacija: Būtina",null,null,null,null,null,"EKG signalo kokybės indikacija: Katalogas - 6 psl."]
["2.1.14.","12 kanalų EKG užrašymas vienu metu, integruotu terminiu spausdintuvu ant A4 formato popieriaus: Būtina",null,null,null,null,null,"12 kanalų EKG užrašymas vienu metu, integruotu terminiu spausdintuvu ant A4 formato popieriaus: Katalogas - 6 psl."]
["2.1.15.","Naudojamas popierius: Rulonais ir knygutėmis",null,null,null,null,null,"Naudojamas popierius: Rulonais ir knygutėmis Katalogas - 11 psl."]
["2.1.16.","Apsauga nuo defibriliacijos impulso: Būtina",null,null,null,null,null,"Apsauga nuo defibriliacijos impulso: Katalogas - 12 psl."]
["2.1.17.","Diskretizacijos dažnis kanalui: Ne mažiau 50000 Hz",null,null,null,null,null,"Diskretizacijos dažnis kanalui: 64000 Hz Katalogas - 8 psl."]
["2.1.18.","Dažnių diapazonas: Ne siauresnis 0.05-300 Hz",null,null,null,null,null,"Dažnių diapazonas: 0.01-500 Hz Katalogas - 3 psl."]
["2.1.19.","A/D konverteris: Ne mažiau 24 bitai",null,null,null,null,null,"A/D konverteris: 24 bitai  Katalogas - 3 psl."]
["2.1.20.","Įėjimo varža: Ne mažiau arba lygu 100 MΩ",null,null,null,null,null,"Įėjimo varža: 100 MΩ Katalogas - 3 psl."]
["2.1.21.","Laiko pastovioji: Ne mažiau 5 s",null,null,null,null,null,"Laiko pastovioji: 5 s Katalogas - 3 psl."]
["2.1.22.","EKG charakteristikų (amplitudžių, intervalų, elektrinių ašių) matavimas ir interpretacija: Būtina",null,null,null,null,null,"EKG charakteristikų (amplitudžių, intervalų, elektrinių ašių) matavimas ir interpretacija: Katalogas - 10 psl."]
["2.1.23.","Širdies susitraukimų dažnio registracijos diapazonas: Nuo 30 iki 300 k/min., ne siauresnis",null,null,null,null,null,"Širdies susitraukimų dažnio registracijos diapazonas: Nuo 30 iki 300 k/min.,Katalogas - 3 psl."]
["2.1.24.","Paciento duomenų spausdinimas: Būtina",null,null,null,null,null,"Paciento duomenų spausdinimas: Katalogas - 13 psl."]
["2.1.25.","Monitoriuje atvaizduojama filtrų būsena: Būtina",null,null,null,null,null,"Monitoriuje atvaizduojama filtrų būsena: Katalogas - 14, 15 psl."]
["2.1.26.","Monitoriuje atvaizduojamas ŠSD: Būtina",null,null,null,null,null,"Monitoriuje atvaizduojamas ŠSD: Katalogas - 14, 15 psl."]
["2.1.27.","Jungtis išoriniam spausdintuvui: Būtina",null,null,null,null,null,"Jungtis išoriniam spausdintuvui: Katalogas - 16, 17 psl."]
["2.1.28.","Darbo trukmė iš integruoto akumuliatoriaus: Ne mažiau 300 automatinių elektrokardiogramų",null,null,null,null,null,"Darbo trukmė iš integruoto akumuliatoriaus: 350 automatinių elektrokardiogramų Katalogas - 11 psl."]
["2.1.29.","Įmontuota rankena pernešimui: Būtina",null,null,null,null,null,"Įmontuota rankena pernešimui: Katalogas - 16 psl."]
["2.1.30.","Integruotas Glasgow interpretacijos algoritmas: Būtina",null,null,null,null,null,"Integruotas Glasgow interpretacijos algoritmas: Katalogas - 6 psl."]
["2.1.31.","R-R analizės režimas: Spausdinama R-R histograma ir R-R tendencijų grafikas",null,null,null,null,null,"R-R analizės režimas: Spausdinama R-R histograma ir R-R tendencijų grafikas Katalogas - 18 psl."]
["2.1.32.","EKG užrašymo pratęsimas: Aptikus aritmiją į ekraną išvedamas pranešimas, siūlantis atspausdinti papildomą raportą",null,null,null,null,null,"EKG užrašymo pratęsimas: Aptikus aritmiją į ekraną išvedamas pranešimas, siūlantis atspausdinti papildomą raportą Katalogas - 21 psl."]
["2.1.33.","Automatinis EKG perkėlimas atspausdinus EKG raportą: Būtina",null,null,null,null,null,"Automatinis EKG perkėlimas atspausdinus EKG raportą: Katalogas- 22 psl."]
["2.1.34.","Galimybė atlikti periodinius EKG registravimus: Būtina",null,null,null,null,null,"Galimybė atlikti periodinius EKG registravimus: Katalogas - 20 psl."]
["2.1.35.","Vidinė atmintis: Ne mažiau 800 elektrokardiogramų, duomenų perdavimas PDF, SCP formatais",null,null,null,null,null,"Vidinė atmintis: 800 elektrokardiogramų, duomenų perdavimas PDF, SCP formatais Katalogas 6 psl."]
["2.1.36.","Integruotos jungtys: USB, LAN",null,null,null,null,null,"Integruotos jungtys: USB, LAN Katalogas - 6, 16,17 psl."]
["2.1.37.","Kompiuterinė programinė įranga EKG persiuntimui ir peržiūrai realiu laiku: Būtina",null,null,null,null,null,"Kompiuterinė programinė įranga EKG persiuntimui ir peržiūrai realiu laiku: Katalogas - 19 psl."]
["2.1.38.","Bevielio ryšio funkcija: Galimybė instaliuoti",null,null,null,null,null,"Bevielio ryšio funkcija: Galimybė instaliuoti Katalogas - 6 psl."]
["2.1.39.","Elektrokardiografo svoris: Ne daugiau 5 kg",null,null,null,null,null,"Elektrokardiografo svoris: 5 kg Katalogas - 3 psl."]
["2.1.40.","Komplektacija: EKG prietaisas 1 vnt.; paciento kabelis 1 vnt.; krūtininiai elektrodai 6 vnt.;  galūniniai elektrodai 4 vnt.; transportavimo vežimėlis 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Deklaruojame, kad komplektaciją sudarys: EKG prietaisas 1 vnt.; paciento kabelis 1 vnt.; krūtininiai elektrodai 6 vnt.;  galūniniai elektrodai 4 vnt.; transportavimo vežimėlis 1 vnt."]
["2.1.41.","Garantinis laikotarpis: ≥ 24 mėnesiai",null,null,null,null,null,"Garantinis laikotarpis: 24 mėnesiai"]
["2.1.42.","Žymėjimas CE ženklu: Pateikti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją",null,null,null,null,null,"Pateikiamas"]
["2.1.44.","Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.",null,null,null,null,null,"Pateikiama"]
["2.1.45.","Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:• pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį;• pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus.Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus.",null,null,null,null,null,"Pateikiama"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C79:C123)<>COUNT(F79:F123)),\"\", SUM(F79:F123))","v":15840},{"$f":"IF((COUNT(C79:C123)<>COUNT(F79:F123)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",3326.4]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F125), \"\", SUM(F124:F125))","v":19166.400000000001},"Dalies biudžetas su PVM: 19417,14 Eur"]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":82,"n_cols":11,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,1,24,6],[23,1,23,6],[22,1,22,6],[21,1,21,6],[27,1,27,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[29,0,29,9],[34,4,34,9],[32,4,32,9],[34,0,34,3],[32,0,32,3],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[21,7,21,9],[27,7,27,9],[26,7,26,9],[25,7,25,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[18,0,18,9],[20,7,20,9],[20,1,20,6],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[11,2,11,4],[11,0,11,1],[14,5,14,7],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[14,8,14,9],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[1,0,2,10],[16,0,16,9],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[7,2,7,4],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[9,0,9,10],[11,8,11,9],[11,5,11,7],[14,0,14,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[14,2,14,4],[13,2,13,4],[12,2,12,4]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
["1","Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
["2","Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"Ne"]
["3","Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[4,"Gamintojo įgaliojimas, konfidencialu",null,null,null,null,null,null,"Taip"]
[5,"Tiekejo deklaracija, Tiekėjo deklaracija dėl pakuotės, Tiekėjo deklaracija dėl įrenginio saugaus eksplotavimo",null,null,null,null,null,"Ne"]
[6,"CE sertifikatas, inžinieriaus sertifikatas",null,null,null,null,null,"Ne"]
[7,"Katalogas, Naudotojo vadovas",null,null,null,null,null,"Ne"]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Direktorius"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Algis Bakutis"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["5463 2021-11-19 13:33:13"]