Viešojo pirkimo atviro konkurso „Ultra žemos temperatūros šaldiklių pirkimas“ specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus. Techninių aprašų puslapių numeriai. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo Nr. |
|  | Ultra žemos temperatūros šaldiklis, 17 vnt. (nurodyti modelį/tipą): |  |  |  |  |
| 1. | Paskirtis | Ultra žemos temperatūros šaldiklis mėginių saugojimui. | Ultra žemos temperatūros šaldiklis mėginių saugojimui. |  |  |
| 2. | Šaldiklio tipas | Vertikalus. | Vertikalus. | Brošiūra | 1, nuotrauka |
| 3. | Durys: |  |  |  |  |
| 3.1. | Su įrengta apsauga nuo durų prišalimo | Būtina. | Yra įrengta apsauga nuo durų prišalimo | Gamintojo raštas | 1 psl |
| 3.2. | Su užraktu | Būtina. | Yra užraktas | Brošiūra | 2 psl |
| 4. | Palaikoma temperatūra | Ne siauresniame intervale nei nuo -50°C iki -85°C ribose. | -40°C iki -86°C | Brošiūra | 2 psl |
| 5. | Išoriniai matmenys (mm) | Vienas iš matmenų (gylis arba plotis) ne didesnis nei 870 mm, kad prietaisą būtų galima įnešti į patalpą (vertinant matmenis galima demontuoti lengvai nuimamus priedus, pvz. oro padavimo sistemas, rankenas ir t.t.). | Gylis 859,5 mm, lengvai demontavus garso slopintuvą | Brošiūra | 2 psl |
| 6. | Talpa | Ne mažiau kaip 35 000 vnt. 1,5 – 2 ml kriomėgintuvėlių, siūlomų 8 punkte. | 35 000 vnt., 2 ml kriomėgintuvėlių | Brošiūra, gamintojo raštas | 2 psl 1 psl |
| 7. | Skyriai | Ne mažiau kaip 4 skyriai, su atskiromis durelėmis. | 4 skyriai su atskiromis durelėmis | Brošiūra | 2 psl. |
| 8. | Inventorinė sistema | Komplektacija (16 vnt.): - Nerudijančio plieno stovai su į priekį ištraukiamomis lentynomis/laikikliais kriodėžutėms; - Plastikinės kriodėžutės su dangteliais (bendra talpa ne mažiau kaip 35 000 vnt. 1,5 – 2 ml kriomėgintuvėlių, tinkamos laikymui -85°C temperatūroje). Dėžutės skirtos nemažiau nei 100 mėginių, skirtingų spalvų, su dviženkle mėginių vietos numeracija raidėmis arba skaitmenimis. Numeracija nurodoma ne kriodėžučių dugne ir ne ant kriodėžučių dangtelių (žiūrėti pridedamus pavyzdžius); - Kriomėgintuvėliai iš polipropileno (PP), sterilūs, sandarūs, graduoti, turintys vietą užrašui, su skirtingų spalvų dangteliais arbai turintys dangtelius su vieta spalvotam įdėklui, pastatomi, ne mažiau kaip 35 000 vnt., Komplektacija (1 vnt.): Be inventorinės sistemos. | Komplektacija (16 vnt) - Nerudijančio plieno stovai su į priekį ištraukiamomis lentynomis/laikikliais kriodėžutėms; - Plastikinės kriodėžutės su dangteliais (bendra talpa 35 000 vnt. 2 ml kriomėgintuvėlių, tinkamos laikymui -85°C temperatūroje). Dėžutės skirtos 100 mėginių, skirtingų spalvų, su dviženkle mėginių vietos numeracija skaitmenimis. Numeracija nurodoma ant mėgitnuvėlius skiriančių vietų (prisegama nuotrauka)); - Kriomėgintuvėliai iš polipropileno (PP), sterilūs, sandarūs, graduoti, turintys vietą užrašui, su skirtingų spalvų dangteliais pastatomi, 35 000 vnt., Komplektacija (1 vnt.): Be inventorinės sistemos. | - Stovelių brošiūra. - Failas 90-9210 ir dėžutės nuotrauka 90-9210 - Failas 88-621x | 9 psl. 1 psl. 1 psl. |
| 9. | Šaldymo sistema | Dviguba šaldymo sistema, kurią sudaro dvi nepriklausomos šaldymo sistemos. Kiekvieną sistemą sudaro atskiras kontūras, kompresorius ir kiti nepriklausomos šaldymo sistemos veikimą užtikrinantys priedai. Gedimo atveju, sugedus vienai sistemai, kita sistema palaiko ne aukštesnę nei -70°C temperatūrą, be papildomų CO2 ir azoto įvadų. | Dviguba šaldymo sistema, kurią sudaro dvi nepriklausomos šaldymo sistemos. Kiekvieną sistemą sudaro atskiras kontūras, kompresorius ir kiti nepriklausomos šaldymo sistemos veikimą užtikrinantys priedai. Gedimo atveju, sugedus vienai sistemai, kita sistema palaiko ne aukštesnę nei -70°C temperatūrą, be papildomų CO2 ir azoto įvadų. | Brošiūra | 1 ir 2 psl. |
| 10. | Duomenų perdavimo sistema | Būtina nuotolinė duomenų perdavimo sistema veikianti GSM, Wifi arba Bluetooth principu (vienas iš jų). Duomenys perduodami į centrinį kompiuterį. | Su nuotoline duomenų perdavimo sistema veikiančia WiFi ryšiu, perduodančia duomenis į centrinį kompiuterį | Temp monitoringo brošiūra | 1-2 psl |
| 11. | Jungtys ir sąsajos | USB, RS 485 arba lygiaverčiai tipai. | USB jungtis | Brošiūra | 2 psl |
| 12. | Apsauga | Slaptažodžio arba kodo apsauga. | Slaptažodžio apsauga | Brošiūra | 2 psl |
| 13. | Įspėjimų sistema | Visi aliarmo įspėjimai pateikiami žodžiais, garsais arba ženklais. | Visi aliarmo įspėjimai pateikiami žodžiais, garsais arba ženklais. | Brošiūra, V700 valdiklio įspėjimai | 2 psl, 1-2 psl |
| 13.1. | Elektros dingimo įspėjimas | Būtina. | Yra elektros dingimo įspėjimas | Brošiūra | 2 psl |
| 13.2. | Įspėjimas, esant per aukštai/žemai temperatūrai nei nustatytoji | Būtina. | Yra įspėjimas, esant per aukštai/žemai temperatūrai nei nustatytoji | Brošiūra | 2 psl |
| 13.3. | Temperatūros daviklio gedimo įspėjimas | Būtina. | Yra temperatūros daviklio gedimo įspėjimas | Brošiūra | 2 psl |
| 13.4. | Kompresoriaus gedimo | Būtina. | Yra kompresoriaus gedimo įspėjimas | Brošiūra | 2 psl |
| 14. | Integruota baterija palaikanti valdiklio darbą dingus elektros energijai | Būtina. | Yra integruota baterija palaikanti valdiklio darbą dingus elektros energijai | Brošiūra | 2 psl |
| 15. | Diagnostikos funkcija | Šaldiklis privalo atlikti savidiagnostiką. | Yra savidiagnostikos funkcija | Gamintojo raštas | 1 psl |
| 16. | Savirašis | Būtina. | Yra savirašis | Gamintojo raštas | 1 psl |
| 17. | Triukšmo lygis | Ne daugiau 55 dB. | 49 db | Gamintojo raštas | 1 psl |
| 18. | 4 ratukai. Ne mažiau kaip 2 iš jų su stabdžiais | Būtina. | 4 ratukai. 2 iš jų su stabdžiais | Brošiūra | 2 psl. |
| 19. | Šaldiklio vidus | Iš nerūdijančio plieno. | Iš nerūdijančio plieno. | Brošiūra | 2 psl. |
| 20. | Šaldiklio išorė | Iš plieno su padengimu. | Iš plieno su padengimu (dažytas plienas) | Brošiūra | 2 psl. |
| 21. | Šaldiklio izoliacija | Sienos izoliuotos vakuumu. | Sienos izoliuotos vakuumu. | Brošiūra | 2 psl. |
| 22. | Vakuumo pašalinimo anga/portas (lengvesniam durų atidarymui) | Būtina | Yra vakuumo pašalinimo anga/portas (lengvesniam durų atidarymui) | Brošiūra | 2 psl. |
| 23. | Maitinimo įtampa | 230 V, 50 Hz. | 230 V, 50 Hz | Brošiūra | 2 psl. |
| 24. | Instaliuota galia | Ne daugiau kaip 1400W (1,4 kW). | 1320 W (1,32 kW) | Brošiūra | 2 psl. |

____________________________________________