## Sheet1
Pirkimo-pardavimo sutarties
2021 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745, dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas EEE šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba.
5. Prekėms turi būti suteikiama 24 mėnesių įstatyminė garantija.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
1. STALAS PROCEDŪRŲ
1.1. Paskirtis: Turi būti tinkamas chiruginėms procedūroms tvarstomajame kabinete.
1.2 Konstrukcija: 1. Stalas ne mažiau 4 dalių: 1) galvos, su išpjova veidui. Reguliuojama mechaniškai arba dujine spyruokle ar hidrauliniu amortizatoriumi; Galvos dalis reguliuojama ne mažesnėje nei - 15⁰ iki +40⁰ amplitudėje. 2) nugaros- kojų; Gulimoji dalis - fiksuota. 3) rankų atramos iš abiejų pusių, pritvirtintos prie nugaros dalies. Rankų atramos reguliuojamos mechaniškai, turi pasisukti į šonus nuo nugarinės dalies ne mažiau kaip 90⁰ kampu (pacientui gulint ant nugaros turi būti galimybė padėti ištiestas rankas ant rankų atramų tame pačiame stalo aukštyje). 2. Stalo matmenys: ilgis 200 cm, plotis 65 cm, maksimalus paciento svoris ne mažiau 150 kg. 3. Stalo aukštis reguliuojamas hidrauliniu būdu arba elektros variklio pagalba ne siauresnėse ribose kaip nuo 52 cm iki 85 cm. 4. Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno ar metalo, dengto atsparia korozijai ir dezinfekcijos priemonėms danga. 5. Stalo minkštoji dalis ne mažiau negu 4 cm storio, aptraukta dirbtine oda su antibakterine apsauga, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, karščiui, su ne prastesne nei M2 arba lygiaverte atsparumo ugniai klase. Galimybė pasirinkti spalvą iš ne mažiau kaip 5 variantų. 6. Stalas su kojelėmis, taip pat turi būti pakeliamų ratukų sistema skirta stalui perstatyti. Ratukai turi būti besisukantys apie savo ašį.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
1. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
2. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
3. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su preke.
PIRKĖJAS | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie | UAB „Teida“
Krašto apsaugos ministerijos
direktorius | direktorė
A.V. | A.V.